Phụ lục 1

YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

( Kèm theo Biên bản Họp Hội đồng khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước ngày 10.4.2023)

| STT | THÔNG TIN HÀNG HÓA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | - Năm sản xuất: năm 2022 trở về sau, mới 100% . - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: 220V – 240 V/50Hz - Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ tối đa ≥ 300C, độ ẩm tối đa ≥ 80%. - Phân nhóm theo TT14: nhóm 3 |
| II | Yêu cầu cấu hình |
| 1 | Hệ thống máy chính: - 01 Bộ xử lý hình ảnh nội soi Full HD - 01 Đầu camera chip 3 kèm thấu kính - 01 Nguồn sáng LED - 01 Máy bơm khí CO2 ổ bụng ≥ 30 lít/phút - 01 Máy bơm hút tưới rửa ổ bụng - 01 Máy cắt đốt điện cao tần. - 01 Màn hình chuyên dụng nội soi LCD ≥ 24 inch |
| 2 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng |
| 3 | Phụ kiện đi kèm: - Xe đặt máy 4 tầng, bánh xe có khoá chống trượt - Bình CO2 loại trung - Dây nối bình CO2 với máy bơm CO2, chịu áp lực cao - Đồng hồ giảm áp |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng việt và tiếng Anh 1 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 1 | Hệ thống máy chính: |
| a | Bộ xử lý hình ảnh kỹ thuật số Full HD: - Lưu trữ dữ liệu thông qua ổ USB - Có ≥3 bộ nhớ chương trình cho người sử dụng - Các tín hiệu đầu ra: +Đơn thuần: tối thiểu: 1 cổng RGB/ YPbPr, 1 cổng S-Video, 1 cổng BNC +Kỹ thuật số: tối thiểu: 1 cổng HDMI/ DVI, 2 cổng HD-SDI +Cổng lưu trữ: ≥ 1 cổng USB. - Khác: Tối thiểu 1 cổng điều khiển từ xa ngõ vào, 1 cổng điều khiển từ xa ngõ ra, 1 cổng cho bàn phím |
| b | Đầu camera: - Đầu camera loại 3 chip x 1/3 inch MOS/CMOS hoặc tương đương trở lên - Có 3 nút bấm điều khiển từ xa tích hợp trên đầu camera - Đầu camera kiểu C-mount hoặc tương đương trở lên có thể ngâm tiệt trùng - Phóng đại số ( 2.5 lần) - Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080)pixel (Full HD) - Độ nhạy: < 3 Lux - Chắn sáng: 1/50 - 1/10.000 giây - Đầu nối thấu kính có chức năng phóng đại , tiêu cự : 15 – 35mm |
| c | Nguồn sáng LED - - Loại bóng đèn: LED, công suất ≥ 300W - - Điều chỉnh độ sáng bằng tay hoặc tự động khi kết nối với hệ thống camera. - - Nhiệt độ màu: trong khoảng 6000 – 6500 độ K - - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - - Điều chỉnh độ sáng: 0 – 100% |
| d | Máy bơm khí CO2 ổ bụng ≥ 30 lít/phút - - Vận hành trực quan, có hiển thị các thông số bơm. - - Theo dõi liên tục áp lực làm việc - - Tốc độ bơm tối đa ≥ 30 lít/ phút - - Áp suất bơm: 1 – 30 mmHg - - Phụ kiện kèm theo: +01 Bộ lọc khuẩn +01 Ống bơm khí dài 2,5m +01 Ống bơm khí áp lực cao 1m +01 Dây điện nguồn |
| e | - Máy bơm hút tưới rửa ổ bụng - - Lưu lượng bơm tưới rửa tối đa: ≥ 3.000ml/phút - - Lưu lượng hút tối đa: ≥ 3.000ml/phút - - Áp lực tối đa: 0 - ≥ 750mmHg. - Phụ kiện bao gồm: +01 Ống bơm hút tưới rửa +01 Ống nối +01 Ống bơm điều khiển +01 Tay cầm bơm hút, tưới rửa |
| f | Máy cắt đốt điện cao tần - Công nghệ dòng cao tần “Mosfet dao động” hoặc tương đương trở lên - Điều khiển chức năng bằng hai bộ vi xử lý hoặc tương đương trở lên , có thể lập trình qua máy tính bằng cổng giao tiếp. - Chức năng tự động kiểm tra Auto-check, điều khiển báo lỗi ngõ ra, mã báo lỗi với lưu trữ lên đến ≥ 32 mã lỗi cho hỗ trợ kỹ thuật. - Chức năng điều khiển công suất tự động bằng bộ vi xử lý theo trở kháng của mô và điều khiển khởi động xung của dòng cắt, đồng thời điều khiển bằng vi xử lý - Bộ nhớ lên đến ≥ 10 chương trình cài đặt, bao gồm một số chương trình cài đặt sẵn cho phẫu thuật tổng quát hay phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, phẫu thuật nội soi dưới môi trường lỏng (TURP/TURV), phẫu thuật nội soi mềm và phẫu thuật lưỡng cực - Hai ngõ ra sử dụng độc lập hoặc đồng thời bởi hai phẫu thuật viên trở lên - Làm mát bằng hệ thống đối lưu - Có 8 chế độ đơn cực bao gồm : Pure , Blend “soft” ; Blend “strong” ; Endo; Fulg; Pin Point; Soft; Spray hoặc tương đương trở lên - Có 5 chế độ lưỡng cực bao gồm: Pure; Blend; Micro; Auto, Macro hoặc tương đương trở lên - Phụ kiện kèm theo: +01 Bàn đạp chân đôi +01 Điện cực trung tính bệnh nhân +01 Tay cầm cắt đốt +01 Bộ dao điện cực cắt đốt +01 Dây điện nguồn |
| g | Màn hình chuyên dụng nội soi LCD ≥ 24 inch: - Màn hình LCD ≥ 24 inch - Công nghệ LED - Độ phân giải: ≥ (1.920 x 1.200) - Góc quan sát: R/L 178, U/D 178 - Độ sáng: ≥ 300 cd/ m2 - Tỉ lệ tương phản: 1000 : 1 - Thời gian đáp ứng: ≤ 14 ms - Ngõ vào tín hiệu: tối thiểu ( 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x C-Video, 1 x S-Video) |
| 2 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: - 01 Ống kính soi quang học, góc soi 300, đường kính 10mm, dài 310 mm, có thể ngâm và hấp tiệt trùng. - 01 Dây dẫn sáng, đường kính 4,8 mm, dài 3 m. - 03 Trocar kim loại đường kính 5.5 mm, dài 103mm, có cổng bơm CO2, van đa năng - 03 Nòng trong trocar 5.5 mm, dài 103 mm, đầu tam giác - 01 Trocar kim loại. Đường kính 11mm, dài 105mm, có cổng bơm CO2, van đa năng - 01 Nòng trong trocar 11 mm, dài 105 mm, đầu tù - 01 Trocar kim loại. Đường kính 11mm, dài 105mm, có vòng xoắn, có cổng bơm CO2, van đa năng - 01 Nòng trong trocar 11 mm, dài 105 mm, đầu tam giác - 01 Ống giảm Đường kính 11mm, cho dụng cụ 5.5 mm - 01 Van giảm Giảm từ 11 mm → 5.5 mm. - 01 Que phẫu tích đơn cực, dạng móc, đường kính 5mm, dài 330 mm - 01 Kềm gắp và phẫu tích Kelly, đường kính 5mm, dài 330mm, hàm kiểu Kelly. Gồm 3 phần: Lõi kềm + Vỏ ngòai cách điện dài 330mm + Tay cầm xoay được, có khóa, có đầu cắm dây đốt điện HF - 01 Kềm gắp không sang chấn, đường kính 5mm, dài 330mm, hàm kiểu Debakey dài 30 mm. Gồm 3 phần: Lõi kềm + Vỏ ngòai cách điện dài 330mm + Tay cầm xoay được, có khóa, có đầu cắm dây đốt điện HF - 01 Kềm gắp và phẫu tích , đường kính 5mm, dài 330mm, hàm kiểu Johan dài 20mm. Gồm 3 phần: Lõi kềm + Vỏ ngòai cách điện dài 330mm + Tay cầm xoay được, có khóa, có đầu cắm dây đốt điện HF - 01 Kềm gắp có răng , đường kính 5mm, dài 330mm, hàm có hàng răng 3x4, mịn. Gồm 3 phần: Lõi kềm + Vỏ ngòai cách điện dài 330mm + Tay cầm xoay được, có khóa, có đầu cắm dây đốt điện HF - 01 Kềm gắp Babcock , đường kính 5mm, dài 330mm. Gồm 3 phần: Lõi kềm + Vỏ ngòai cách điện dài 330mm + Tay cầm xoay được, có khóa - 01 Kéo Metzenbaum, đường kính 5mm, dài 330mm, hàm cong, dài. Gồm 3 phần: Lõi kéo + Vỏ ngòai cách điện dài 330mm + Tay cầm xoay được, không có khóa, có đầu cắm dây đốt điện HF - 01 Kéo cắt chỉ hàm dạng móc, đường kính 5 mm, dài 330 mm. Gồm 3 phần: Lõi kéo + Vỏ ngòai cách điện dài 330mm + Tay cầm xoay được, không có khóa, có đầu cắm dây đốt điện HF - 01 Dụng cụ gắn clip đường kính 10mm, dài 330mm - 01 Hộp clip cầm máu LT300 loại trung bình lớn, hộp 108 cái. - 01 Que đẩy chỉ đường kính 5mm, dài 330 mm - 01 Kềm mang kim, hàm cong phải, đường kính 5mm, dài 330mm. Tháo lắp được. Gồm 2 phần: Lõi kềm, Tay cầm thẳng trục - 01 Kềm mang kim, hàm cong trái, đường kính 5mm, dài 330mm. Tháo lắp được. Gồm 2 phần: Lõi kềm, Tay cầm thẳng trục - 01 Bộ ống tưới rửa. Loại sử dụng nhiều lần, hấp được - 01 Ống hút và tưới rửa, đường kính 5mm, dài 330mm. Có khóa hai chiều, không cần bảo dưỡng - 02 Dây đốt điện đơn cực, dài 3m - 02 Dây đốt điện lưỡng cực, dài 3m - 01 Kềm gắp lưỡng cực , đường kính 5 mm, dài 340mm. Hàm kiểu Maryland. Gồm 3 phần: Lõi kềm + Vỏ ngòai + Tay cầm xoay được - 01 Nắp trocar 5.5mm. Gói 10 cái - 01 Nắp trocar 11mm. Gói 10 cái - 10 Chổi rửa đường kính 5 mm, dài 48 mm - 10 Chổi rửa đường kính 10 mm, dài 48 mm - 01 Chổi rửa bề mặt. Gói 10 cái - 01 Dầu bảo dưỡng dụng cụ, chai ≥30 ml - 01 Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ, có nắp đậy |
| 3 | Phụ kiện đi kèm - Xe đặt máy, bằng sắt sơn tĩnh điện, 4 tầng, bánh xe có khoá chống trượt - Bình CO2 loại trung - Dây nối bình CO2 với máy bơm CO2, chịu áp lực cao - Đồng hồ giảm áp |
| IV | Yêu cầu khác - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng - Bảo trì miễn phí ≤ 6 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành -Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 10 năm. - Cung cấp đầy đủ giấy phép nhập khẩu, CO, CQ, tờ khai hải quan khi bàn giao máy. |