Phụ lục 2

YÊU CẦU KỸ THUẬT MÁY X QUANG C- ARM

( Kèm theo Biên bản Họp Hội đồng khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước ngày 10.4.20230)

| STT | THÔNG TIN HÀNG HÓA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung - Năm sản xuất: năm 2022 trở về sau, mới 100%. - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. - Nguồn điện cung cấp: 120V – 230 V, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ tối đa ≥ 400C, độ ẩm tối đa ≥ 75%. - Phân nhóm theo TT14: nhóm 6 |
| II | Yêu cầu cấu hình Hệ thống X-quang C-arm và bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: - 01 Bộ nguồn phát cao thế - 01 Bóng phát tia - 01 Camera - 01 Bộ khuếch đại ảnh (I.I) - 01 Xe đẩy màn hình - 01 Trạm điều khiển bao gồm phần mềm tích hợp - 02 Màn hình ≥ 19 inch - 01 Giá đỡ truyền động - 01 Công tắc chân 2 nút. - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 1 | Bộ nguồn phát cao thế: - Kiểu : Cao tần - Nguồn ra : ≥ 3.2kW - Tần số : ≥ 40kHz - Chế độ soi huỳnh quang: - Thông thường: - Dải kV: 40 – ≥ 110kV (bước 1kV) - Dải mA: 0,2 – ≥ 8mA (bước 0,1mA) - Thời gian phát tia: Tiếp diễn - Snap shot: - Dải kV: 40 – ≥ 110kV (bước 1kV) - Dải mA: ≥ 5mA (cố định) - Thời gian phát tia: ≥ 700 mili giây - Đa xung: - Dải kV: 40 – ≥ 110kV (bước 1kV) - Dải mA: 0,2 – ≥ 8mA (bước 0,1mA) - Tốc độ xung: 1,2,4,8,15 xung/giây - Boost: - Dải kV: 40 – ≥100kV (bước 1kV) - Dải mA: ≥ 10mA (cố định) - Tốc độ xung: khoảng 15 xung/giây - Chức năng ABC (Điều khiển độ sáng tự động): - Dải kV: 40 – ≥ 110kV - Dải mA: 0,5 – ≥ 6,9mA - Chế độ chụp X quang: - Dải kV: 40 – ≥ 100kV (bước 1kV), độ chính xác ±10% - Dải mA: 30- ≥ 45mA, độ chính xác ±15% - Dải mAs: 1,0 - ≥ 200mA, độ chính xác ±10% |
| 2 | Bóng phát tia: - Loại: Anode cố định - Góc mục tiêu: 16° - Điện áp: 40 – ≥100kV - Giá trị tiêu điểm: 0,5/1,5mm - Bộ lọc: 0,8mmAl @ 50kV (IEC 60522) - Lọc bổ sung: 2,0mmAl (tổng cộng: 2,8mmAl) - Năng lượng đầu vào (tại 1s): 680W (S) / 3200W (L) - Lưu trữ nhiệt Anode: 35,5kJ - Tỷ lệ tản nhiệt Anode tối đa: 600W |
| 3 | Camera: - Loại: Máy ảnh kỹ thuật số ≥ 1k - Giao diện điều khiển máy ảnh: Kết nối Ethernet ngàm ống kính - Điểm ảnh hoạt động: ≥ (1024x1024) pixel - Chuyển đổi A/D: ≥12bit - Nguồn cấp: 10,8-26,4VDC |
| 4 | Bộ khuếch đại ảnh (I.I): - Số trường kích thước khuếch đại: 3 trường (≥9” / ≥6” / ≥4.5”) - Kích thước trường vào danh nghĩa: ≥230mm - Kích thước trường lối vào hữu ích: - Chế độ N (9”): ≥ 215mm (tối thiểu) - Chế độ M1 (6”): ≥ 160 ± 5mm - Chế độ M2 (4.5”): ≥120 ± 5mm - Đường kính hình ảnh đầu ra: ≥ 25mm - Độ phân giải (tại vị trí trung tâm): - Chế độ N (9”): ≥52Lp/cm - Chế độ M1 (6”):≥ 58Lp/cm - Chế độ M2 (4.5”): ≥ 68Lp/cm - DQE (Tiêu chuẩn IEC): loại 65% hoặc tương đương |
| 5 | Xe đẩy màn hình: - 4 bánh xe có khóa - Có đèn cảnh báo bức xạ. - Có móc treo giữ dây cáp |
| 6 | Trạm điều khiển bao gồm phần mềm: - CPU: ≥ 3.2GHz - RAM: ≥ 8GB - Lưu trữ: HDD 1TB, lưu trữ hơn ≥70.000 hình ảnh - Giao diện: Bàn phím, chuột, cổng USB 3.0, cổng LAN, DVI - Tương thích PACS (DICOM 3.0) |
| 7 | Màn hình: - Màn hình ≥ 19 inch - Công nghệ LCD - Độ phân giải: ≥ (1280 x 1024) pixel |
| 8 | Giá đỡ truyền động: - SID: ≥ 1010mm - Khoảng cách từ bề mặt bóng tới bầu tăng sáng: ≥790mm - Khoảng lên xuống cánh tay C-arm: ≥ 500mm - Khoảng ra vào của cánh tay C-arm: ≥ 200mm - Quỹ đạo xoay của C-arm (trượt lên xuống): 135° (45°/90°) - Xoay vòng C-arm: 360° - Chuyển động quét: ±12,5° - Ống chuẩn trực: Màn trập 1 chiều (2 lá) - Laser định vị: ở bóng (từ bóng tới bầu tăng sáng) - 4 bánh xe có khóa |
| 9 | Công tắc chân 2 nút: 1 bộ |
| IV | Yêu cầu khác - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng - Bảo trì miễn phí ≤ 3 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành -Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại nơi sử dụng. - Thiết bị được kiểm định an toàn bức xạ. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 10 năm. - Cung cấp đầy đủ giấy phép nhập khẩu, CO, CQ, tờ khai hải quan khi bàn giao máy. |