Phụ lục 3

YÊU CẦU KỸ THUẬT MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

( Kèm theo Biên bản Họp Hội đồng khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước ngày 10.4.2023)

| STT | THÔNG TIN HÀNG HÓA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung : - Máy mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương. - Điện nguồn sử dụng: 220 VAC, 50 Hz - Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. -Phân nhóm theo TT14: nhóm 3 |
| II | Yêu cầu cấu hình: - Máy chính và Phụ kiện kèm theo bao gồm: +1 dây nối đo điện tim + 1dây điện cực ECG 3 chuyển đạo +1dây nối với đầu dò SpO2 +1 ống hơi đo huyết áp +1 túi hơi huyết áp người lớn +1 túi hơi huyết áp nhi +1 dây nguồn +1 máy in ( nằm trong máy chính) +1 pin sạc +1 đầu dò SpO 2 người lớn +1 đầu dò nhiệt độ da +1 dây nối đo huyết áp xâm lấn IBP và 1 bộ IBP kit +1 xe để máy - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật Máy chính: Máy theo dõi 6 thông số (ECG, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhiệt độ, IBP) trở lên: - Màn hình: - Kích thước: ≥ 12.1 inch, vận hành cảm ứng - Độ phân giải: ≥ (800 × 600) dots - Tốc độ quét: 6,25, 12,5, 25 mm/s, 50mm/s, - Thòi gian quét: khoảng 6.5 giây - Số màu của dạng sóng: ≥ 12 màu, có thể lựa chọn - Số màu của các số đo: ≥ 12 màu, có thể lựa chọn - Âm thanh: - Loại âm thanh: Báo động, đồng bộ (HR, SpO2), click - Âm thanh báo động: ≥ 4 loại - Báo động: - Giới hạn trên / dưới, ngưng thở, rối loạn nhịp, đầu nối bị rơi, nhiễu, điện cực bị rơi, đầu dò bị rơi, kiểm tra túi hơi, kiểm tra sensor, pin yếu, môi trường sử dụng. - Loại Báo động: nguy kịch (màu đỏ), cảnh báo (màu vàng), thông tin - Chỉ thị báo động: đèn báo động, tô đậm thông tin, âm báo. - Tạm ngừng báo động: cài đặt 1, 2, 3 phút. - Đồ thị diễn tiến: - Khả năng lưu trữ: ≥ 72 giờ - Danh sách thông số sinh tồn: - Khả năng lưu trữ: - Dữ liệu sinh tồn: ≥ 72 giờ - Danh sách NIBP: ≥1024 file - Danh sách đo theo chu kỳ: 1, 5, 10, 15, 30 hoặc 60 phút - Danh sách khoảng cách đo NIBP: mỗi lần đo NIBP - Recall: - Mục: loạn nhịp - Số file lưu trữ: ≥16.384 file - Lưu báo động: - Mục: báo động tín hiệu sinh tồn, loạn nhịp, kỹ thuật và vận hành. - Số file lưu trữ: ≥ 16.384 file - Trình bày toàn diện: - Khả năng lưu trữ: ≥ 72 giờ - Số lượng thông số lưu: ≥5 - Khoảng thời gian sóng: 60 giây, 6 sóng (1 thông số) - Hiển thị kích thước dạng sóng ECG: có - ST Recall: - Mục: dạng sóng mức ST của ECG - Khả năng lưu trữ: ≥72 giờ - Thông số ECG: - Cáp đo: Loại 3 điện cực: I, II, III. - Điện thế offset chấp nhận của điện cực: 500mV - Dải động đầu vào: 5 mV - Nhiễu trong: 30 Vp-p - Hệ số chống nhiễu đồng pha (CMRR): 95dB - Dòng phân cực đầu vào: 100nA - Đáp ứng tần số: + Chế độ DIAG: ≤ 0.05 – ≥ 150 Hz (-3dB) + Chế độ MONITOR:≤ 0.3 – ≥ 40 Hz (-3dB) + Chế độ Maximum: ≤ 1 – ≥ 18 Hz (-3dB) - Lọc nhiễu AC: ≤ -40dB (ở 50 hoặc 60 Hz) - Trở kháng đầu vào: 5M (tại 10Hz), 2. 5MΩ (tại 0.67 - 40 Hz) - Bảo vệ ESU: có - Độ nhạy ghi điện tim: 10 mm/mV ±5% - Hiển thị dạng sóng: + Độ nhạy hiển thị: 10mm/mV ±5%với độ nhạy x1 + Điều khiển độ nhạy: x1/4, x1/2,x1, x2, x4 hoặc tự động + Hiển thị đánh dấu xung tạo nhịp: có - Đếm nhịp tim: + Dải đếm nhịp tim: ≤ 0, 15 - ≥ 300 nhịp/phút + Độ chính xác đếm: ≤ 2 nhịp/phút + Chu kỳ cập nhật đếm nhịp: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động + Báo động nhịp tim: - Giới hạn trên: ≤16 - ≥ 300 nhịp/ phút, tắt, bước cài 1 nhịp/ phút - Giới hạn dưới: tắt, ≤ 15 - ≥ 299 nhịp/ phút, bước cài 1 nhịp/ phút - Các mục báo động: TACHYCARDIA, BRADYCARDIA - Phân tích loạn nhịp: + Số kênh: ≥ 2 kênh + Dải đếm VPC: từ 0 đến ≥ 99 VPCs/phút + Thông báo phân loại nhịp: nhiễu, kiểm tra điện cực. + Báo động loạn nhịp: dải giới hạn trên: tắt, 1 – ≥ 99 VPC/ phút + Số file loạn nhịp xem lại: ≥ 8.192 (24 giờ) + Thời gian lưu của 1 file: khoảng 8 giây - Đo ST: + Dải đo ST: 2,5mV + Số kênh đo ST: ≥ 01 + Báo động mức ST: - Dải giới hạn trên: ≤ -1.99 đến ≥ 2.00 mV, tắt, bước chỉnh 0.01mV - Dải giới hạn dưới: tắt, ≤ -2.00 đến ≥ 1.99 mV, bước chỉnh 0.01mV - Thông số nhịp thở: - Chuyển đạo đo: R-F hay R-L - Phạm vi đo điện trở: ≤ 220 - ≥ 4k - Nhiễu trong: 0,1 - Dòng kích thích: 45 10Arms tại khoảng 40kHz - Dải đo: 0- ≥ 150 nhịp / phút - Độ chính xác: 2nhịp / phút - Báo động: Trên ≤ 2- ≥ 150 nhịp / phút, Dưới: 0- ≥148 nhịp / phút, Ngưng thở: OFF, 5 – 40s. - Thông số kỹ thuật SpO2 - Chu kỳ cập nhật: mỗi 3 giây, hoặc khi báo động phát ra - Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50mm/s - Độ nhạy sóng hiển thị: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8 hoặc tự động Đo SpO2: + Dải hiển thị: 0 – 100% SpO2 + Độ chính xác: ±3% SpO2 (70 – 80% SpO2); ±2% SpO2 (80 – 100% SpO2) + Báo động: Trên: 51-100 bước 1%, dưới: 50-99% bước 1% Đo xung nhịp: + Dải hiển thị: ≤ 30 – ≥ 300 nhịp/ phút + Độ chính xác: Độ chính xác: ±3%, ±1 nhịp/ phút - Thông số kỹ thuật huyết áp không xâm nhập (NIBP) - Dải đo: 0- ≥ 300mmHg - Độ chính xác: 3mmHg - Thời gian đo qui định: trẻ sơ sinh: Khoảng 20 giây, trẻ nhỏ: khoảng 25 giây, người lớn: khoảng 30 giây - Giới hạn thời gian đo: + Người lớn/ trẻ em: ≤ 160 giây + Trẻ sơ sinh: ≤ 80 giây - Chế độ hoạt động: bằng tay, STAT (≤15 phút), chu kỳ, PWTT và SIM - Tự động đo lại: 1 lần - Rò rỉ khí: ≤ 3 mmHg/phút - Áp suất khởi phát bơm: + Người lớn: khoảng 180 mmHg + Trẻ em: khoảng 140 mmHg + Trẻ sơ sinh: khoảng 100mmHg - Áp suất bơm tối đa: + Người lớn/ trẻ em: khoảng 300 mmHg + Trẻ sơ sinh: khoảng 150 mmHg - Mục hiển thị: tâm thu (SYS), tâm trương (DIA), trung bình (MAP), áp suất bao đo trong quá trình đo NIBP, delta PWTT - Chu kỳ cập nhật hiển thị: cập nhật mỗi lần đo - Âm báo đo xong: tự phát khi kết thúc đo (tùy thuộc cài đặt). - Giới hạn báo động: + Giới hạn trên: ≤15 - ≥ 260mmHg, OFF, bước chỉnh 5mmHg + Giới hạn dưới: OFF, ≤ 10 - ≥ 255mmHg, bước chỉnh 5mmHg - Thông số kỹ thuật nhiệt độ: - Số kênh đo: ≥ 2 kênh - Dải đo: 0 – ≥ 45 độ C - Độ chính xác: 0.1 độ C (25 ~ 45 độ C), 0.2 độ C (0 ~ 25 độ C) - Độ lệch nhiệt độ: trong khoảng ±0.005 độ C/1 độ C - Nhiễu bên trong: ≤ 0.014 độ C (tại 37 độ C) - Dải hiển thị: 0 – ≥ 45 độ C - Chu kỳ cập nhật hiển thị: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động - Thời gian trì hoãn đáp ứng từ đầu dò đến hiển thị trên monitor: ≤ 6 giây - Giới hạn báo động: + Giới hạn trên: ≤ 0.1 – ≥ 45 độ C, OFF, bước chỉnh 0.1 độ C + Giới hạn dưới: OFF, 0.0 - ≥ 44.9 độ C, bước chỉnh 0.1 độ C - Thông số kỹ thuật huyết áp xâm nhập (IBP ) - Tầm đo: ≤ -50 đến ≥ 300mmHg - Độ chính xác: + -50 đến 100 mmHg: 1 mmHg 1 chữ số + 100 đến 300 mmHg: 1% 1 chữ số - Tầm cân bằng huyết áp zero balancing: 200mmHg - Độ chính xác: 1mmHg ( zero balancing) - Độ nhạy đầu vào: khoảng 5 V / V/ mmHg - Dải đếm xung mạch: ≤ 0,30 đến ≥ 300 nhịp/phút - Độ chính xác đếm xung mạch: 2 nhịp/phút - Mức nhiễu: Trong vòng 1mmHg - Trôi nhiệt điểm không: 0,1mmHg/C - Tần số đáp ứng: DC 20Hz hay DC 12Hz . - Thời gian cập nhật hiển thị giá trị huyết áp: bình thường khoảng 3giây, hoặc khi có báo động phát ra âm thanh đồng bộ huyết áp: Đồng bộ với tâm thu 20 đến 120 mmHg thay đổi trong 20 bước với mỗi bước 5 mmHg - Báo động: Trên: ≤ -48mmHg đến ≥ 300mmHg , dưới: ≤ -50mmHg đến ≥ 298mmHg - Máy in nhiệt - Số kênh: ≥ 3 - Chế độ ghi: tự động, bằng tay - Độ rộng ghi: ≥ 46 mm - Tốc độ giấy: 12.5, 25, 50 mm/s - Pin sạc - Số khe cắm pin: ≥ 01 - Tuổi thọ: ≥1 năm hoặc ≥200 lần nạp/ xả - Thời gian hoạt động: xấp xỉ 90 phút khi được sạc đầy - Biểu thị trạng thái pin: đèn báo pin trên bảng điều khiển, thông báo trên màn hình và âm báo động, đèn cảnh báo. |
| IV | Yêu cầu khác - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng - Bảo trì miễn phí ≤ 6 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành -Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ. - Lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 07 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Cung cấp đầy đủ giấy phép nhập khẩu, CO, CQ, tờ khai hải quan khi bàn giao máy. |