## Sheet1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Đính kèm công văn số 0206/2023/BG-TV ngày 02/06/2023)
STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  | ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN | GIÁ KÊ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có) | GHI CHÚ (Link kê khai)
1 | Hệ thống X Quang KTS DR | HT | 1 | v Cấu hình hệ thống
- Tủ điều khiển phát tia cao tần và bảng điều khiển : 01 bộ
- Bóng phát tia X-quang và phụ kiện : 01 bộ
- Bộ chuẩn trực chùm tia : 01 bộ
- Cột bóng X-quang : 01 bộ
- Bàn chụp X-quang trôi trượt 4 hướng : 01 bộ
- Giá chụp phổi có Bucky : 01 bộ
- Chân đế giá chụp phổi : 01 cái
- Công tắc chụp cầm tay : 01 cái
- Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số : 01 bộ
- Trạm xử lý ảnh và màn hình hiển thị : 01 bộ
- Máy in phim khô : 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
| Tủ điều khiển phát tia cao tần | Bộ | 1 | - Công suất : ≥32kW
- Điện áp chụp : ≤40kV - ≥150kV
- Dòng chụp: ≤10 - ≥500mA.
- Thời gian chụp: ≤0,001- ≥10giây
- Dải mAs: ≤0,5mAs - ≥500mAs
- Bộ nhớ để cài đặt các chương trình chụp: ≥432 chương trình chụp
| Bóng phát tia X-quang | Bộ | 1 | - Tiêu điểm bóng:
+ Tiêu điểm nhỏ: ≤0,6mm
+ Tiêu điểm lớn: ≤1,2mm
- Khả năng trữ nhiệt tối đa của vỏ bóng: ≥1100kJ {1600kHU}
- Mức tản nhiệt tối đa của vỏ bóng : ≥470W {660HU/s) có quạt; 235W (330HU/s) không quạt
- Chịu nhiệt của Anode: ≥200 kHU
- Mức tản nhiệt tối đa của Anode : ≥640W {900HU/s}
- Dòng tải của Anode (0.1 giây) : tiêu điểm nhỏ 18KW; tiêu điểm lớn 48kW
- Anode quay: Anode quay theo chiều kim đồng hồ như xem từ phía cathode 2700 vòng/ phút tại 50Hz
- Bộ lọc cố định: Tối thiểu 1.5mm Al
- Độ dò gỉ phóng xạ: Độ dò gỉ phóng xạ trong 1 giờ của bóng và bộ và bộ chuẩn trực tia nhỏ hơn 0.87 mGy tại khoảng cách là 1 mét tính từ tiêu điểm bóng. Tuy nhiên, độ dò gỉ phóng xạ trong 1 giờ từ bộ chuẩn trực tia nhỏ hơn 0.34mGy.
| Bộ chuẩn trực chùm tia | Bộ | 1 | - Đèn : LED
- Cường độ sáng : ≥160Lux
- Trường phát tối đa : 430mm x 430mm (tại khoảng cách SID 100cm)
- Trường phát tối thiểu : 0mm x 0mm (các lá chì gối lên nhau)
| Cột bóng X-Quang | Bộ | 1 | - Khả năng di chuyển tiêu điểm bóng:
+ Chiều thẳng đứng (từ tiêu điểm đến sàn): ≤500mm - ≥1800mm
+ Di chuyển theo chiều dọc bàn: ≥1800mm
+ Di chuyển theo chiều ngang: ≥200mm
- Quay bóng quanh giá đỡ bóng: Theo chiều kim đồng hồ ≥140o; ngược chiều kim đồng hồ ≥180o
- Độ quay của trục ngang (cụm bóng và giá bóng quay): ≥180o
| Bàn chụp X-quang trôi trượt 4 hướng | Bộ | 1 | - Khả năng di chuyển của mặt bàn :
+ Chiều dọc : ≥±550mm
+ Chiều ngang : ≥± 125mm
- Phạm vi di chuyển của Bucky: 440mm
- Khoảng cách tối đa giữa tiêu điểm bóng và phim: 1174mm
| Giá chụp phổi có Bucky | Bộ | 1 | - Khoảng di chuyển theo chiều thẳng đứng từ đỉnh Bucky đến sàn: ≤747mm - ≥2047mm
| Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | HT | 1 | v Cấu hình cung cấp:
1. Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số : 01 Cái
2. Cáp kết nối : 01 Cái
3. Hộp điều khiển (Control Box) : 01 Cái
4. Dây nguồn và Phụ Kiện : 01 Cái
5. Phần mềm xử lý ảnh : 01 Cái
6. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.
v Thông số kỹ thuật:
1. Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số:
- Công nghệ TFT: a-Si
- Vật liệu nhấp nháy: CsI
- Kích thước điểm ảnh: 140μm
- Ma trận điểm ảnh hoạt động: 3072 x 3072 pixels
- Kích thước hoạt động: 430,08 mm x 430,08 mm
- MTF @ 0.5lp/mm (Typ.): 89%
- DQE @ 0.1lp/mm (Typ.): 72%
- Dữ liệu ngõ ra: 16bit
- Kích thước tấm nhận ảnh (W x D x H): 460 mm x 460 mm x 15.6 mm
- Phương thức giao tiếp: Có dây, tự động phát hiện tia (AED)
- Thời gian 1 chu kỳ: 8 giây
- Thời gian nhận ảnh: 2 giây
- Tải trọng tối đa có thể chịu trên toàn bộ bề mặt tấm: 300Kg
- Tải trọng tối đa có thể chịu tại một điểm: 100Kg
- Công nghệ kháng bụi kháng nước IP*53
- Với thân máy siêu bền kết hợp sợi carbon với magiê, LG DXD không chỉ nhẹ mà còn đặc biệt mạnh mẽ.
2. Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh:
- Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh với hộp điều khiển.
3. Bộ hộp Control Box dùng để kết nối với tấm nhận ảnh:
- Nguồn điện đầu vào: AC100 đến 240V, 47-63 Hz
- Nguồn điện đầu ra: DC24V, 2.1A
- Dây nguồn AC: 1.5m, màu trắng
- Kích thước (W × H × D): 125mm×225mm×109,8mm
4. Dây nguồn và phụ kiện kèm theo.
5. Phần mềm xử lý hình ảnh:
- Công cụ phần Worklist:
+ Tìm kiếm và xem thông tin bệnh nhân.
+ Thêm mới/Chỉnh sửa/Xóa thông tin bệnh nhân.
+ Chế độ đăng kí chụp cấp cứu.
+ Hỗ trợ tích hợp với dữ liệu cục bộ và MWL.
- Công cụ phần Exam:
+ Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận chụp từ [Exam Order ]
+ Cài đặt [Bản đồ cơ thể], [tư thế] và [Điều kiện phát tia].
+ Hình ảnh thu được thông qua tích hợp với DXD, Generator.
+ Xem trước hình ảnh.
- Công cụ phần Review:
+ Xem ảnh.
+ Xử lý hậu kỳ cuối cùng của hình ảnh.
+ Cung cấp thông tin chụp.
+ Hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh:
- Phóng to/Thu nhỏ.
- Toàn màn hình, Vừa với màn hình.
- Xoay, Lật, Phản chiếu.
- Cửa sổ / Cấp độ.
- Biểu đồ.
- Xoay.
- Thêm văn bản.
- Màn trập.
- Đánh dấu.
- Âm bản.
- Mũi tên, Đường thẳng, Hình vuông, Hình elip, Thước kẻ, Góc.
- Xử lý hình ảnh.
- Chọn tất cả, Xóa.
-Xuất hình ảnh (In, CD, USB).
-Kết hợp hình ảnh.
-Chấp nhận / Từ chối Hình ảnh.
-Bố cục (1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4).
-Chuyển hình ảnh sang PACS.
- Công cụ phần Setting:
+ Cài đặt hệ thống (Phiên bản SW, Quản lý tài khoản, Nhật ký sử dụng, Cài đặt ngôn ngữ)
+ Cài đặt giao diện (Dicom, Cột danh sách công việc / Tìm kiếm)
+ [Exam] (Giao thức, Thủ tục, Xử lý nâng cao)
+[Thiết bị] (DXD, Generator, Cài đặt máy in)
+[Máy chủ] ([MWL], [PACS], Cài đặt DB cục bộ).
- Các công cụ khác:
+ Quản lý tài khoản người dùng, Đăng nhập
+ Cửa sổ trạng thái máy chủ / PC / DXD
+ Tệp Hình ảnh, Quản lý Tự động Cơ sở dữ liệu
+ Hình ảnh dựa trên DICOM
+ Cấu hình và tích hợp máy chủ [PACS]
| Trạm xử lý hình ảnh và màn hình hiển thị |  |  | - Intel CORE I5
- Bộ nhớ RAM: 8GB
- Lưu trữ: SSD 512 GB
- Màn hình hiển thị: 24 inch
| Máy in phim khô độ phân giải cao |  |  | Phương pháp in /kỹ thuật in: Nhiệt trực tiếp, công nghệ in trực tiếp này tránh sử dụng các bộ quang học phức tạp.
- Thân thiện với môi trường và dễ sử dụng. Không dùng hóa chất.
- Máy in chuẩn DICOM.
- Máy in thiết kế dạng modul với 02 khay chứa phim on-line, mỗi khay có thể hỗ trợ bất kỳ kích thước phim nào.
- Thời gian khởi động nhanh chóng: từ lúc bật máy đến lúc in là 7 phút.
- Kết nối đầu vào cùng lúc: 10 kết nối DICOM
- Công suất:
+ Đối với phim 20x25cm: 130 phim /giờ;
+ Đối với phim 35x43cm: 75 phim /giờ.
- Độ phân giải: 320 dpi
- Thang xám: 14 bits (tương đương 8.192 Greyscale/pixel).
- Phim lộ sáng
- Loại phim sử dụng chịu được nhiệt độ lưu trữ cao.
- In được nhiều kích cỡ phim khác nhau: 8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch và 14 x 17 inch.
2 | Hệ thống xét nghiệm Gel Card | HT | 1 | v ' Cấu hình hệ thống
- Máy đọc Gel Card : 01 bộ
- Máy ly tâm Gel Card : 01 bộ
- Máy ủ Gel Card : 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| Máy đọc Gel Card |  |  | Cấu hình bao gồm:
- Máy chính: 01 cái
- Máy tính : 01 bộ
- Máy in : 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
- Loại xét nghiệm: Định nhóm máu xôi và ngược/ phản ứng hòa hợp/ sàng lọc kháng thể/ DAT/IAT Etc.
- Hình ảnh: CCD Camera
- Mã vạch: Máy đọc card với khả năng quét mã vạch tự động
- Vận hành: vận hành với PC ngoài và phần mềm được lập trình phân tích kết quả và lưu hình ảnh card đã xét nghiệm
| Máy ly tâm Gel Card |  |  | Cấu hình bao gồm:
- Máy chính: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
- Máy ly tâm gelcard chuyên dụng có giá đỡ 24 gel-card
- Màn hình tinh thể lỏng hiển thị tốc độ và thời gian ly tâm còn lại
- Điều khiển bằng bộ vi xử lý có thể cài đặt tốc độ ly tâm (vòng/phút) hoặc lực ly tâm (xg)
- Nắp đậy Acrylic trong suốt có khóa điện tử với khả năng phát hiện và báo động nắp đóng chưa chặt
- Báo động bằng chuông và hiển thị trên màn hình
- Lực ly tâm cài đặt sẵn: 880 rmp
- Thời gian ly tâm cài đặt sẵn: 10 phút
- Có chuông báo khi chu trình ly tâm hoàn thành
| Máy ủ Gel Card |  |  | Cấu hình bao gồm:
- Máy chính: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
- Sức chứa: 24 card
- Nhiệt độ ủ cài đặt sẵn: 37 độ C
- Thời gian ủ cài đặt sẵn: 15 phút
- Có chuông báo khi chu trình ủ hoàn thành
- Hai bộ đếm giờ độc lập cho phép ủ gelcard theo hai lô
- Giao tiếp qua màn hình kỹ thuật số để kiểm soát quá trình.
Màn hình hiển thị thời gian ủ còn lại và nhiệt độ thực trong buồng ủ.
3 | Máy siêu âm Doppler 03 đầu dò | Cái | 1 | v ' Cấu hình hệ thống
- Máy chính: 01 máy
- Đầu dò Convex: 01 chiếc
- Đầu dò Linear: 01 chiếc
- Đầu dò Sector người lớn: 01 chiếc
- Bộ phần mềm chức năng: 01 bộ
- Phần mềm kèm theo máy: 01 bộ
- Bộ máy tính : 01 bộ
- Máy in màu : 01 chiếc
- Tài liệu HDSD: 01 bộ
| Đầu dò Convex |  |  | - Ứng dụng khám: Bụng, sản khoa, phụ khoa.
- Số chấn tử: ≥ 128
- Bán kính cong: ≥ 60 mm
- Dải tần : 2- 8 MHz
| Đầu dò Linear |  |  | - Ứng dụng: mạch máu, phần nhỏ, nhi, cơ xương khớp.
- Số chấn tử: ≥ 128
- Dải tần : 3 – 16 MHz
| Đầu dò Sector người lớn |  |  | - Ứng dụng: Tim, mạch máu, nhi, bụng.
- Số chấn tử: ≥ 64
- Dải tần : 2 – 4 MHz
| YÊU CẦU CHUNG |  |  | Yêu cầu về cấu tạo, điều khiển, hiển thị:
- Máy được thiết kế dạng xe đẩy, Bánh xe có khoá và phanh hãm
- Có tay cầm phía trước và phía sau thuận tiện cho di chuyển máy.
- Màn hình quan sát độ phân giải cao ≥ 1920 x 1080, kích thước: ≥ 21.5 inches
- Bàn phím: có đủ cả chữ và số
- Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥ 3 cổng
- Có giá đỡ đầu dò/ gel : ≥ 5
- Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức.
| Các mode hoạt động |  |  | Có ≥ 6 Mode
| Các ứng dụng siêu âm |  |  | - Siêu âm bụng (Abdomen)
- Siêu âm tim (Cardiac)
- Phụ khoa (Gynecology)
- Cơ xương (MSK)
- Sản khoa (Obstetrics)
- Nhi khoa (Pediatric)
- Siêu âm các cơ quan nhỏ (Small Parts)
- Niệu khoa (Urology)
Siêu âm mạch máu (Vascular)
| Các mục được cài đặt trước |  |  | - Ổ bụng
- Tim người lớn
- Các bộ phận phụ của tử cung
- Động mạch chủ
- Cung động mạch chủ
- Động mạch/tĩnh mạch
- Bàng quang
- Ruột
- Tuyến vú/tuyến giáp
- Động mạch cảnh
- Bộ phận sâu
- Tim thai nhi
- Tổng quát
- Độ mờ da gáy NT
- Nhi (Bụng, Tim, Hông)
- Tuyến tiền liệt
- Thận
- Cột sống
- Bộ phận nông
- Tinh hoàn
- TCD
- Tử cung
3 tháng đầu/giữa/cuối thai kì
| Bộ điều khiển của máy siêu âm |  |  | - Windows 10 IoT Enterprise
- CPU: Intel i3-8100H với RAM: 8 GB
Ổ cứng SSD: 512 GB
4 | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng | HT | 1 | v ' Cấu hình hệ thống
- Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng : 01 chiếc
- Đầu camera 3 chip CMOS: 01 chiếc
- Dây dẫn sáng: 01 chiếc
- Màn hình hiển thị 27 inch: 01 chiếc.
- Máy bơm khí CO2 : 01 chiếc
- Dao mổ điện cao tần: 01 chiếc
- Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng : 01 Bộ
| Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng | Chiếc | 1 | - Bộ xử lý hình ảnh 2D tích hợp nguồn sáng
- Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương
- Có các chế độ quan sát đặc biệt như quan sát ánh sáng ở bước sóng hẹp hoặc chế độ quan sát ánh sáng hồng ngoại
- Hệ thống tín hiệu: phù hợp với tín hiệu Analog, HD-SDI, DVI
- Phóng đại điện tử tối thiểu 3 mức, phóng đại tối đa ≥ 1.5x
- Bộ nhớ trong hỗ trợ lưu trữ hình ảnh định dạng JPEG, TIFF hoặc các định dạng tương đương khác
- Nguồn sáng:
+ Sử dụng bóng đèn LED hoặc tương đương, công suất tương đương bóng đèn Xenon 300 W
- Điều chỉnh tông màu
+ Điều chỉnh tông màu đỏ: ≥ ± 8 bước
+ Điều chỉnh tông màu xanh: ≥ ± 8 bước
+ Điều chỉnh tông màu chroma: ≥ ± 8 bước
- Có tính năng khuếch đại ánh sáng tự động: Hình ảnh được phóng đại điện tử khi ánh sáng không đủ do ống soi ở cách xa vật quan sát
- Độ tương phản: ≥ 3 mức
- Có cài đặt tăng cường hình ảnh về cấu trúc và góc cạnh
- Tự động điều chỉnh cường độ sáng:
+ Tự động phơi sáng: ≥17 bước
+ Điều chỉnh cường độ sáng: Tự động hoặc thủ công
| Đầu camera | Chiếc | 1 | - Bộ cảm biến ≥3CMOS bao phủ phạm vi màu rộng và có khả năng tái tạo màu sống động cho hình ảnh Full HD hoặc cao hơn
- Tương thích với các chế độ ánh sáng đặc biệt như ánh sáng ở bước sóng hẹp hoặc ánh sáng hồng ngoại
- Phóng đại quang học 2×
- Có chế độ ngăn ngừa sự nhiễu gây nên bởi sự kết hợp của đầu camera và ống soi mềm hoặc ống soi bán cứng
- Trọng lượng: ≤ 300 g
- Dây cáp: ≥ 3 m
- Tiêu cự ≤16 mm - ≥31 mm
- Có chức năng màn chắn điện tử
- Có chức năng phóng đại điện tử
- Vệ sinh tiệt trùng: có thể ngâm trong dung dịch tẩy rửa, tiệt trùng bằng Sterrad
| Dây dẫn sáng | Chiếc | 1 | Dây dẫn sáng, đường kính khoảng 4.25 mm, chiều dài ≥ 3 m
| Màn hình hiển thị 27 inch | Chiếc | 1 | - Màn hình y tế: a-Si TFT Active Matrix LCD hoặc tương đương
- Kích cỡ ảnh (đường chéo):≥ 686 mm (27 1/8 inches)
- Kích cỡ ảnh (ngang x dọc): ≥597.9 x 363.3 mm
- Kích thước điểm ảnh: ≤0.3114 x 0.3114 mm
- Độ phân giải: ≥1920 x1080 pixels
- Tỷ lệ màn hình: 16:9
- Đèn nền: LED hoặc tương đương
- Công nghệ panel: LCD kết hợp với IPS hoặc tương đương
- Độ sáng: ≥ 300 cd/m2
- Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1
- Màu: khoảng 16.7 triệu màu
- Góc nhìn:≥ 89°/89°/89°/89°
- Tín hiệu đầu vào ra tương thích với Composite, DVI-D, SDI
| Máy bơm khí CO2 | Chiếc | 1 | Máy bơm khí CO2
Phụ kiện gồm:
- Bộ ống bơm khí: 01 bộ
- Bộ ống hút: 01 bộ
- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
- Có chế độ hút khói tự động
- Chế độ điều chỉnh lượng khói: Khả năng hút khói có thể chuyển đổi giữa hai chức năng cao (High) và thấp (Low).
- Có van chuyển đổi khí CO2
- Có chế độ bơm khí vào khoang bụng nhỏ
- Kiểm soát áp lực ổ bụng: ≤3 – ≥25 mmHg
- Cài đặt lưu lượng khí: ≤0.1 – ≥45 l/phút
- Có đèn báo khi áp lực ổ bụng vượt quá/ tắc ống dẫn/ khí cung cấp không đủ
| Dao mổ điện cao tần | Chiếc | 1 | Phụ kiện gồm:
- Máy chính: 01 cái
- Các phụ kiện kèm theo (bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn)
- Tay dao đơn cực kiểu nút bấm dùng nhiều lần: 01 cái
- Tay dao đơn cực kiểu nút bấm dùng 1 lần: 05 cái
- Bàn đạp chân đôi: 02 cái
- Điện cực trung tính dùng 1 lần: 05 cái
- Cáp cho điện cực trung tính: 01 cái
- Lưỡi dao đơn cực: 03 cái
- Điện cực cầu: 03 cái
- Điện cực dạng kim: 03 cái
- Cáp lưỡng cực: 01 cái
- Forcep lưỡng cực: 01 cái
Kỹ thuật:
Có thể sử dụng đồng thời cho 2 phẫu thuật viên
- Giải pháp điều khiển cắt.
+ Hệ thống công suất thích ứng tự động (cho chế độ cắt đơn cực tới 100W)
+ Nâng cao dòng cắt cho vết mổ tự do
+ Dòng cắt với khả năng có thể lựa chọn đốt để kiểm soát sự chảy máu khi mổ.
+ Tạo hiệu ứng điện dung thấp bằng dòng hỗn hợp cho phẫu thuật nội soi.
- Giải pháp điều khiển đốt kép.
+ Có thể sử dụng đốt hồ quang và đốt điểm cho hai phẫu thuật viên.
+ Đốt diện rộng có thể thực hiện bằng tay dao có nút bấm hoặc bàn đạp chân.
- Có nhiều chức năng lưỡng cực.
+ Dòng cắt lưỡng cực có thể lựa chọn kiểm soát sự chảy máu.
+ Dòng cắt hỗn hợp chậm.
+ Có thể kích hoạt độc lập chức năng đốt tự động.
+ Có khả năng hàn mạch máu lên tới ≥7mm (khi lựa chọn thêm phụ kiện phù hợp)
- Chức năng an toàn cho phẫu thuật viên và bệnh nhân.
+ Thu nhận liên tục trở kháng tiếp xúc giữa cơ thể bệnh nhân và điện cực trung tính bằng chức năng điều khiển điện tử tấm điện cực da
+ Dòng dò cao tần được theo dõi liên tục.
+ Các sự thay đổi bất thường được tự động cân bằng trước khi phát công suất cao tần.
- Các giải pháp cá nhân.
+ Lựa chọn độc lập cho dòng đốt và các mức công suất bởi mỗi phẫu thuật viên.
+ Có thể cài đặt 10 chương trình cho phẫu thuật viên và có thể gọi lại ngay lập tức.
- Tự động chẩn đoán: Điều khiển chẩn đoán tự động của các chức năng đang vận hành của thiết bị và sự kết nối các phụ kiện với các mã lỗi.
- Công suất đơn cực tối đa: ≥300 W
- Công suất lưỡng cực tối đa: ≥95 W
- Tần số: ≥425kHz
| Xe đẩy hệ thống | Chiếc | 1 | - Xe có khay đựng máy
- Bánh xe có phanh hãm
| Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ | 1 | STT | Sản phẩm | Số lượng
|  |  |  | 1 | Ống soi hướng nhìn 30 độ, đường kính khoảng 10 mm | 1 Chiếc
|  |  |  | 2 | Vỏ Trocar kim loại cỡ khoảng 11 mm | 2 Chiếc
|  |  |  | 3 | Nòng Trocar đầu hình nón, cỡ khoảng 11 mm | 1 Chiếc
|  |  |  | 4 | Nòng Trocar đầu hình tam giác, cỡ khoảng 11 mm | 1 Chiếc
|  |  |  | 5 | Van chống thoát khí dùng cho Trocar cỡ khoảng 11mm | 1 Gói
|  |  |  | 6 | Nắp đậy đầu Trocar dùng cho Trocar cỡ khoảng 11mm | 1 Gói
|  |  |  | 7 | Vỏ Trocar cỡ khoảng 5.5mm, vỏ trơn | 2 Chiếc
|  |  |  | 8 | Vỏ Trocar cỡ khoảng 5.5 mm, vỏ có ren xoắn | 1 Chiếc
|  |  |  | 9 | Nòng Trocar đầu hình tam giác, cỡ khoảng 5.5 mm | 3 Chiếc
|  |  |  | 10 | Van chống thoát khí cho vỏ Trocar loại khoảng 5.0 mm và 5.5mm | 1 Gói
|  |  |  | 11 | Nắp đậy đầu Trocar, dùng cho Trocar cỡ khoảng 5.5mm | 1 Gói
|  |  |  | 12 | Ống thu giảm khẩu kính | 1 Chiếc
|  |  |  | 13 | Kéo lưỡi cong loại Metzenbaum hoặc tương đương, bao gồm
[5 empty] | Ruột kéo, loại Metzenbaum lưỡi cong hoặc tương đương | 1 Chiếc
[5 empty] | Tay cầm không có khóa | 1 Chiếc
[5 empty] | Vỏ ngoài | 1 Chiếc
|  |  |  | 14 | Kìm bóc tách và phẫu tích, loại Maryland dài hoặc tương đương, bao gồm:
[5 empty] | Ruột kìm bóc tách và phẫu tích, loại Maryland dài | 1 Chiếc
[5 empty] | Tay cầm không có khóa | 1 Chiếc
[5 empty] | Vỏ ngoài | 1 Chiếc
|  |  |  | 15 | Kìm kẹp dạng móng vuốt, bao gồm:
[5 empty] | Ruột kẹp, dạng móng vuốt | 1 Chiếc
[5 empty] | Tay cầm có khóa | 1 Chiếc
[5 empty] | Vỏ ngoài | 1 Chiếc
|  |  |  | 16 | Kìm kẹp dạng sóng, bao gồm:
[5 empty] | Ruột kẹp, dạng sóng | 1 Chiếc
[5 empty] | Tay cầm có khóa | 1 Chiếc
[5 empty] | Vỏ ngoài, đơn cực | 1 Chiếc
|  |  |  | 17 | Kìm kẹp, loại Johann hoặc tương đương, bao gồm:
[5 empty] | Ruột kẹp | 1 Chiếc
[5 empty] | Tay cầm có khóa | 1 Chiếc
[5 empty] | Vỏ ngoài | 1 Chiếc
|  |  |  | 18 | Kìm kẹp lưỡng cực, loại Johann hoặc tương đương, bao gồm:
[5 empty] | Ruột kẹp, có đốt điện lưỡng cực | 1 Chiếc
[5 empty] | Tay cầm không có khóa | 1 Chiếc
[5 empty] | Vỏ ngoài | 1 Chiếc
|  |  |  | 19 | Móc đốt đơn cực | 1 Chiếc
|  |  |  | 20 | Ống hút tưới rửa | 1 Chiếc
|  |  |  | 21 | Tay cầm dùng cho ống hút tưới rửa | 1 Chiếc
|  |  |  | 22 | Dây cáp cao tần đơn cực | 2 Chiếc
|  |  |  | 23 | Dây cáp cao tần lưỡng cực | 2 Chiếc
|  |  |  | 24 | Kìm kẹp Clip Hemolock | 1 Chiếc
|  |  |  | 25 | Clip Hemolock | 1 Hộp
|  |  |  | 26 | Kìm kẹp kim, loại thẳng | 1 Chiếc
|  |  |  | 27 | Kìm kẹp kim, loại cong | 1 Chiếc
|  |  |  | 28 | Que đẩy chỉ | 1 Chiếc
|  |  |  | 29 | Hộp đựng ống soi | 2 Chiếc
|  |  |  | 30 | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ | 1 Chiếc
|  |  |  | 31 | Hộp ngâm Cidex | 3 Chiếc
5 | Hệ thống hồi sức sơ sinh | HT | 1 | Cấu hình hệ thống :
- Máy thở áp lực dương liên tục dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh: 01 bộ.
- Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh: 01 bộ
- Máy hút dịch trẻ sơ sinh: 01 bộ
| Máy thở áp lực dương liên tục dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh | Bộ | 1 | Cấu hình cung cấp:
- Máy làm ấm (bộ tạo nhiệt) : 01 cái
- Buồng làm ẩm khí thở, sử dụng cho nhi: 01 cái
- Bộ trộn khí nén Air/Oxy: 01 bộ
- Cột lưu lượng khí nén : 01 cái
- Cột lưu lượng oxy : 01 cái
- Bộ trộn đồng bộ với 02 cột lưu lượng: 01 bộ
- Dây cung cấp nguồn oxy: 01 cái
- Dây cung cấp nguồn khí nén: 01 cái
- Bộ dây thở silicon loại dùng nhiều lần : 01 bộ
- Cannula các cỡ: 06 cái
- Van Benveniste: 01 cái
- Đồng hồ đo áp suất: 01 cái
- Xe đẩy : 01 cái
Thông số kỹ thuật:
- Máy làm ấm :
+ Công suất đót nóng bề mặt kim loại : 150W
+ Nhiệt độ môi trường làm việc : 180C đến 280C
+ Lưu lượng 5 lít/phút đến 60 lít/phút, 10 mg/L H20
+ Nhiệt độ tối đa của tấm tạo nhiệt: 930C ± 60C
+ Nguồn điện sử dụng : 230 VAC, 50/60Hz
- Bình làm ẩm:
+ Có thể hấp tiệt trùng:
- Lưu lượng kế:
+ Lưu lượng kế Oxy : từ 0 đến 15 lít/phút
+ Lưu lượng khí nén : từ 0 đến 15 lít/phút
+ Bộ trộn Air/Oxy đồng bộ với 02 cột lưu lượng Air và Oxy.
| Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | Bộ | 1 | Cấu hình cung cấp:
- Máy chính: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
- Chế độ điều khiển nhiệt độ (Bằng tay/trẻ em/ làm ấm trước).
- Điều chỉnh góc nghiêng nệm hỗ trợ liệu pháp điều trị Trendelenburg.
- Các vách ngăn giường có thể tháo rời.
- Phạm vi hiển thị nhiệt độ da: 26℃ - 42℃ (± 0,3 ℃ ).
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ da: 34℃ - 38℃.
- Đầu dò cảm biến nhiệt độ da: ≥ 2 cái.
- Hệ thống đèn (tải nhiệt và đèn thăm khám)
- Màn hình điều khiển kiểu TFT LCD màu ≥ 7 inch.
| Máy hút dịch trẻ em, trẻ sơ sinh |  |  | Cấu hình cung cấp:
- Máy chính: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
- Bơm pittông không dầu.
- Chân không tối đa (có thể điều chỉnh)
- Chu kỳ hoạt động: Liên tục.
6 | Máy soi cổ tử cung | Cái | 1 | Cấu hình cung cấp:
1/ Máy chính: 01 cái
2/ Phụ kiện xe đẩy máy di động có khoá, tăng giảm chiều cao: 01 cái
3/ Pedal chụp ảnh: 01 cái
4/ Adapter AC – DC: 01 cái
5/ Túi bảo quản: 01 cái
6/ Phần mềm truy xuất kết nối dữ liệu tiếng Anh: 01 bộ
7/ Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ
8/ Bộ Máy tính để bàn: 01 bộ (Mua tại Việt Nam)
9/ Máy in khổ A4: 01 cái (Mua tại Việt Nam)