## Thông báo nhu cầu
PHỤ LỤC 1
Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.
(Kèm theo Văn bản số 975/BDD&CN-KHTH ngày 14/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Bàn đẻ các loại |  | Cái | 2 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Khung bàn với 4 bốn bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ
2 |  | Tay vịn hai bên: 01 bộ
3 |  | Bộ điều khiển tại tay vịn: 04 chiếc
4 |  | Bộ điều khiển đạp chân chân: 01 bộ
5 |  | Tấm chắn phía đầu/cuối bàn: 02 cái
6 |  | Chậu đựng chất thải: 01 cái
7 |  | Bộ đỡ bắp chân: 01 bộ
8 |  | Bộ nắm tay cho sản phụ: 01 bộ
9 |  | Cọc truyền: 01 cái
10 |  | Đệm: 01 bộ
11 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
12 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Điều khiển: Động cơ điện
Khung bàn: Bằng thép sơn tĩnh điện
Mặt sàn giường: Được chia làm ≥3 phần: Phần lưng được làm bằng thép, phần đỡ hông được làm bằng nhựa ABS, phần chân được lót đệm
Tấm đầu giường/cuối giường: Bằng nhựa PP, cho phép tháo rời khi cần thiết.
Tay vịn hai bên: Làm bằng nhựa PP, có thể nâng hạ
Phần đỡ chân cho phép tháo ra/ gắn vào thân bàn chính theo 3 vị trí khác nhau: đỡ đẻ, khám sản phụ khoa hoặc làm giường nằm sau sinh
Bộ điều khiển cho bệnh nhân: Gắn tại mặt trong 2 tay vịn phía đầu bàn, cho phép điều chỉnh nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn
Bộ điều khiển cho y tá: Gắn tại mặt ngoài 2 tay vịn phía đầu bàn, cho phép điều chỉnh nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn, dốc ngược, dốc xuôi
Tính năng CPR: Đưa giường về tư thế phẳng với độ cao thấp nhất để tiến hành thực hiện ép tim CPR với 1 phím bấm
Đưa chiều cao giường về chiều cao tối thiểu và đồng thời nâng phần lưng 1 góc 90 độ giúp bệnh nhân lên/ xuống giường với 1 phím bấm
Đưa sàn giường về tư thế phẳng với độ cao tối đa giúp bác sỹ thăm khám với 1 phím bấm
Bộ điều khiển đạp chân: Kết nối với bàn bằng cáp kết nối cho phép: Nâng/ hạ chiều cao bàn và phần lưng dốc ngược, dốc xuôi.
Có ắc quy dự phòng để sử dụng trong trường hợp mất điện
Hệ thống khóa trung tâm và điều hướng: tác động cả 4 bánh xe, có chức năng khóa, mở khóa và điều hướng
Có cần tay CPR hoạt động cả khi giường không kết nối với nguồn
Có chỉ thị độ dốc
Đệm: dày ≥ 10 cm
Vỏ đệm được làm bằng vật liệu chống thấm
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng): ≥ (2150 mm x 1060) mm
Kích thước của mặt sàn giường (Dài x Rộng): ≥ (1900 x 910) mm
Kích thước các phần của mặt sàn, phần mông: ≥400 mm, phần chân:≥480 mm
Điều chỉnh chiều cao bàn: từ ≤ 535 đến ≥ 835 mm
Điều chỉnh phần lưng: Từ 0 độ đến ≥ 85 độ
Góc nâng phần hông: từ 0 độ đến ≥ 8 độ
Dốc ngược: ≥16 độ
Dốc xuôi: ≥ 6 độ
2 | Bàn khám bệnh |  | Cái | 7 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Bàn khám bệnh kèm đệm: 01 bộ
2 |  | Bánh xe có khóa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Bàn khám có bánh xe
Nâng lưng bằng lò xo khí nén với góc từ 0 đến ≥ 90 độ
Khung bàn được làm bằng thép sơn tĩnh điện
Có đệm vỏ bọc chống thấm, dày ≥ 5 cm
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2100 x 780 x 820 mm (±5%)
3 | Bàn mổ |  | Cái | 2 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Khung bàn mổ: 01 bộ
2 |  | Bộ điều khiển: 01 bộ
3 |  | Tấm đỡ tay: 02 cái
4 |  | Tấm đỡ đầu: 01 cái
5 |  | Tấm đỡ chân: 02 cái
6 |  | Đệm cho các bộ phận: 01 bộ
7 |  | Khung màn chắn gây mê: 01 cái
8 |  | Giá đỡ chân cho tiết niệu phụ khoa: 01 bộ
9 |  | Pin dự phòng: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
11 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Bàn mổ đa năng điện, thủy lực có thể sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau
Mặt bàn mổ làm từ vật liệu thấu xạ cho phép chụp X-Quang
Chân bàn được làm từ thép không gỉ
Có rãnh để đựng khay cassette
Điều chỉnh độ cao bàn mổ: từ ≤680 mm đến ≥1000 mm
Có khóa chân, bàn điều khiển bằng hệ thống điện thủy lực
Mặt bàn mổ có thể trượt theo phương dọc mặt bàn: ≥ 300mm
Các tấm đỡ chân có thể tháo rời và tách ra
Điều chỉnh góc nghiêng Tredenlengburg/ Tredenlengburg ngược: ±≥30 độ
Điều chỉnh góc nghiêng trái/phải: ≥ 20 độ
Điều chỉnh tấm đỡ chân nâng lên/xuống: ≥ 30 độ/ 90 độ
Điều chỉnh tấm đỡ lưng nâng lên/xuống: ≥ 80 độ/ 40 độ
Tải trọng ở vị trí thông thường: ≥250 kg
Điều chỉnh tấm đỡ đầu nâng lên/xuống: ≥45 độ/ 90 độ
Chiều rộng khi không có ray bên của bàn mổ: ≥520 mm
4 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ |  | Bộ | 5
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm(±10%): 01 cái
2 |  | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
3 |  | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
4 |  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm(±10%): 01 cái
5 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm(±10%): 01 cái
6 |  | Kẹp phẫu tích, dài 160mm(±10%): 01 cái
7 |  | Kẹp mang kim Mayo-Hegar (hoặc tương đương), kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 185mm(±10%): 01 cái
8 |  | Kìm mang kim Hegar-Mayo (hoặc tương đương), thẳng, kiểu mảnh,cỡ vừa, ngàm có rãnh dọc, dài 235mm(±10%): 01 cái
9 |  | Kéo cắt dây rốn, thẳng, mũi tù/tù, dài 105mm(±10%): 01 cái
10 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm(±10%): 02 cái
11 |  | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm(±10%), cao 41mm(±10%), rộng 54mm(±10%), dung tích 160ml(±10%): 02 cái
12 |  | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu vàng, kích thước 305 x 140 x 25mm(±10%): 01 cái
13 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát khí, kích thước ngoài 310 x 132 x 57mm(±10%), kích thước trong 274 x 126 x 52mm(±10%): 01 cái
14 |  | Đệm giữ silicon, cỡ nhỏ, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 276 x 125 x 17 mm(±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
5 | Bộ dụng cụ khám bệnh |  | Bộ | 6
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Trạm khám dùng điện có 5 cán tay cầm và Module gắn các đầu đèn: 01 bộ
2 |  | Đầu đèn khám mắt: 01 cái
3 |  | Đầu đèn khám tai: 01 cái
4 |  | Đầu đèn soi họng: 01 cái
5 |  | Đầu đèn khám mũi: 01 cái
6 |  | Gọng dẫn quang: 01 cái
7 |  | Gương soi thanh quản: 01 cái
8 |  | Giá để loa soi tai: 01 cái
9 |  | Loa soi tai: 01 cái
10 |  | Huyết áp kế treo tường: 01 bộ
11 |  | Nhiệt kế hồng ngoại treo tường: 01 bộ
12 |  | Nắp chụp nhiệt kế: 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
1 |  | Đầu đèn khám tai
Các thấu kính độ phóng đại ≥ 4x
Kính quang học xoay hai chiều với độ phóng đại ≥ 3x
Bóng đèn LED
Có bộ đẩy bỏ ống soi tai
2 |  | Đầu đèn khám mắt
Thấu kính hiệu chỉnh cho ≥ 85 giá trị diopter
Điều khiển vòng khẩu độ bằng tay, cố định hình sao, khe và lưới
Thiết bị điều chỉnh hội tụ với lực giữ Zero
3 |  | Đầu đèn soi họng
Bóng đèn LED
Truyền dẫn quang
Thanh trượt dùng để cố định và tháo các tấm đè lưỡi bằng gỗ
4 |  | Đầu đèn khám mũi
Bóng đèn LED
Các thấu kính xoay có thể tháo rời với độ phóng đại ≥ 2,5x
Truyền dẫn quang
5 |  | Nhiệt kế đo qua tai
Công nghệ đo: sử dụng sóng hồng ngoại
Có chức năng làm ấm trước đầu dò
Màn hình hiển thị: LCD
Có nút bấm tháo bỏ vỏ bọc đầu dò
Có bộ nhớ lưu lại kết quả lần đo trước
Thời gian đo: ≤3 giây
Độ chính xác: ±≤ 0,2 độ C
6 |  | Bộ khám huyết áp treo tường
Độ chính xác: ± ≤3 mmHg
6 | Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa |  | Bộ | 3
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Banh âm đạo Pederson (hoặc tương đương), 120x25 mm (±10%): 01 cái
2 |  | Banh âm đạo grave (hoặc tương đương), 75x20mm (±10%): 01 cái
3 |  | Banh âm đạo grave (hoặc tương đương), 95x30mm (±10%): 01 cái
4 |  | Banh âm đạo grave (hoặc tương đương), 105x33mm (±10%): 01 cái
5 |  | Kẹp bông băng foerster – ballenger (hoặc tương đương), thẳng, ngàm răng cưa,có khoá cài, dài 245mm (±10%): 01 cái
6 |  | Kẹp mạch máu rochester-pean (hoặc tương đương), thẳng, dài 240mm (±10%): 01 cái
7 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ 274x172x60mm (±10%): 01 cái
8 |  | Khay hình quả thận, dài 250mm (±10%): 01 cái
9 |  | Kẹp mạch máu kocher-ochsner (hoặc tương đương), cong, 1x2 răng, dài 200mm (±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
7 | Bộ dụng cụ mổ đẻ |  | Bộ | 1
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm: 01 cái
2 |  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 180mm(±10%): 02 cái
3 |  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 245mm(±10%): 02 cái
4 |  | Kẹp săng Backhaus (hoặc tương đương), dài 135mm(±10%): 08 cái
5 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm(±10%): 01 cái
6 |  | Nhíp mô Lane (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 145mm(±10%): 01 cái
7 |  | Kẹp phẫu tích, dài 160mm(±10%): 01 cái
8 |  | Kẹp phẫu tích, dài 180mm(±10%): 01 cái
9 |  | Kẹp động mạch Crile (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 160mm(±10%): 05 cái
10 |  | Kẹp động mạch Rankin (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 160mm(±10%): 05 cái
11 |  | Kẹp bông băng Maier (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 265mm(±10%): 02 cái
12 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng 1x2, dài 200mm(±10%): 02 cái
13 |  | Kẹp phẫu tích mô Allis (hoặc tương đương), ngàm có răng 5x6, dài 190mm(±10%): 02 cái
14 |  | Kéo cắt dây rốn, thẳng, mũi tù/tù, dài 105mm(±10%): 01 cái
15 |  | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
16 |  | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm(±10%): 01 cái
17 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm(±10%): 01 cái
18 |  | Kẹp mang kim Hegar Durogrip TC (hoặc tương đương), loại khỏe, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm(±10%): 01 cái
19 |  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm(±10%): 01 cái
20 |  | Banh vết thương Collin-Hartmann (hoặc tương đương), hai đầu, dài 150mm(±10%): 02 cái
21 |  | Banh bụng Doyen (hoặc tương đương), dài 280mm, kích thước lưỡi 48 x 90mm(±10%): 02 cái
22 |  | Kẹp tổ chức Collin (hoặc tương đương) thẳng, ngàm khuyết, có khía, hình oval, khớp vít, có khóa cài, dài 170mm(±10%): 02 cái
23 |  | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 3/4, màu vàng, kích thước 465 x 285 x 36mm(±10%): 01 cái
24 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài 470 x 274 x 120mm, kích thước trong 421 x 258x 142mm(±10%): 01 cái
25 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước 406 x 253 x 76 mm(±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình |  | Bộ | 1
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm (±10%): 01 cái
2 |  | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm (±10%): 01 cái
3 |  | Kẹp phẫu tích, dài 180mm (±10%): 02 cái
4 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm (±10%): 01 cái
5 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm (±10%): 01 cái
6 |  | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 145mm (±10%): 01 cái
7 |  | Kẹp săng giấy, dài 115mm (±10%): 05 cái
8 |  | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm (±10%): 05 cái
9 |  | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm (±10%): 04 cái
10 |  | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 185mm (±10%): 02 cái
11 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm (±10%): 02 cái
12 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 200mm (±10%): 01 cái
13 |  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm (±10%): 02 cái
14 |  | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 130mm (±10%): 01 cái
15 |  | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 175mm (±10%): 01 cái
16 |  | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm (±10%): 01 cái
17 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm (±10%): 01 cái
18 |  | Kẹp mang kim Hegar, kiểu khỏe, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 175mm (±10%): 01 cái
19 |  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm (±10%): 01 cái
20 |  | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm (±10%), kích thước ngàm 35 x 8mm (±10%): 02 cái
21 |  | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm(±10%), kích thước ngàm 35 x 11mm (±10%): 02 cái
22 |  | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm(±10%), kích thước ngàm 41 x 11mm: 02 cái
23 |  | Banh tổ chức Murphy, ngàm 4 răng, tù, dài 195mm(±10%): 02 cái
24 |  | Banh tổ chức Kocher, dài 230mm(±10%), kích thước lưỡi 60 x 20mm(±10%): 02 cái
25 |  | Banh tổ chức Volkmann, 4 răng hơi nhọn, dài 220mm(±10%), kích thước ngàm 8,5 x 19mm(±10%): 02 cái
26 |  | Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía, dài 170mm(±10%): 01 cái
27 |  | Kìm cắt xương gập góc, dài 240 mm(±10%): 01 cái
28 |  | Kìm cắt xương Liston, thẳng, dài 170mm(±10%): 01 cái
29 |  | Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 190mm (±10%), ngàm rộng 2,50mm và 7mm: 02 cái
30 |  | Kẹp giữ xương Farabeuf, ngàm nhỏ, có thể điều chỉnh, dài 230mm (±10%), ngàm rộng 9mm: 02 cái
31 |  | Kẹp giữ xương Farabeuf, ngàm lớn, có thể điều chỉnh, dài 255mm (±10%), ngàm rộng 11mm: 02 cái
32 |  | Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 280mm (±10%), ngàm rộng 4,50mm và 11,50mm: 02 cái
33 |  | Thìa nạo xương, ngang 5.2 mm, dài 180 mm (±10%): 01 cái
34 |  | Thìa nạo xương, ngang 8.5 mm, dài 180 mm(±10%): 01 cái
35 |  | Dụng cụ róc xương Farabeuf, thẳng, đầu nhọn, dài 145mm(±10%), đầu rộng 12,50mm(±10%): 01 cái
36 |  | Dụng cụ róc xương Lambotte, cong, đầu nhọn, dài 215mm(±10%), đầu rộng 20mm(±10%): 01 cái
37 |  | Dụng cụ nậy xương Verbrugge-Mueller, cong, dài 240mm(±10%), rộng 44mm(±10%): 02 cái
38 |  | Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 260mm(±10%), rộng 24mm(±10%): 02 cái
39 |  | Dụng cụ nậy xương, cong, dài 220mm(±10%), rộng 10mm(±10%): 02 cái
40 |  | Dụng cụ nậy xương Langenbeck, cong nhẹ, đầu tù, dài 195mm(±10%), đầu rộng 8mm(±10%): 02 cái
41 |  | Búa Cottle, dài 185mm(±10%), đường kính 30mm(±10%), nặng 235g(±10%): 01 cái
42 |  | Búa Heath, tay cầm chất liệu Peek, đường kính 45mm, dài 240mm: 01 cái
43 |  | Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai đầu, dài 150mm(±10%), bộ 2 chiếc, kích thước 20 x 16mm(±10%), 23 x 16mm(±10%), 24 x 16mm(±10%), 28 x 16mm(±10%): 02 cái
44 |  | Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, dài 205mm(±10%), lưỡi rộng 10mm(±10%): 01 cái
45 |  | Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, dài 205mm(±10%), lưỡi rộng 15mm(±10%): 01 cái
46 |  | Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm(±10%), lưỡi rộng 10mm(±10%): 01 cái
47 |  | Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm(±10%), lưỡi rộng 12mm(±10%): 01 cái
48 |  | Dụng cụ dùi Perthes, thẳng, dài 215mm(±10%): 01 cái
49 |  | Banh xương, 1 răng nhọn, dài 245mm(±10%): 02 cái
50 |  | Kìm gặm xương trợ lực trung bình, ngàm cong, dài 180 mm (±10%): 01 cái
51 |  | Kìm gặm xương trợ lực rất mạnh, ngàm cong, dài 240 mm (±10%): 01 cái
52 |  | Kẹp tái định vị, cong, dài 135mm(±10%): 02 cái
53 |  | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
54 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%), chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
55 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 01 cái
56 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm (±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%
9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa |  | Bộ | 1 |  | Sửa lại tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm(±10%): 01 cái
2 |  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm(±10%): 01 cái
3 |  | Kẹp săng Backhaus(hoặc tương đương), dài 135mm(±10%): 06 cái
4 |  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 245mm(±10%): 02 cái
5 |  | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
6 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm(±10%): 01 cái
7 |  | Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum (MC INDOE) Durotip TC (hoặc tương đương), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 01 cái
8 |  | Kẹp phẫu tích, dài 180mm(±10%): 01 cái
9 |  | Kẹp phẫu tích, dài 200mm(±10%): 01 cái
10 |  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm(±10%): 01 cái
11 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm(±10%): 01 cái
12 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm(±10%): 01 cái
13 |  | Kẹp ruột Judd-Allis (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (3x4), dài 195mm(±10%): 01 cái
14 |  | Kẹp động mạch Kelly (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 140mm(±10%): 02 cái
15 |  | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito (hoặc tương đương), cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 05 cái
16 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner(hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm(±10%): 02 cái
17 |  | Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng (1x2), dài 240mm(±10%): 02 cái
18 |  | Kẹp phẫu tích mô Allis (hoặc tương đương), ngàm có răng 4x5, dài 155mm(±10%): 04 cái
19 |  | Kẹp ruột Judd-Allis (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (3x4), dài 195mm(±10%): 02 cái
20 |  | Kẹp phẫu tích tử cung Jacobs (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (2x2), dài 215mm(±10%): 01 cái
21 |  | Kẹp phẫu tích tử cung Littlewood (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (2x3), dài 185mm(±10%): 01 cái
22 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm(±10%), ngàm rộng 2mm: 01 cái
23 |  | Kẹp ruột Babcock (hoặc tương đương), thẳng, dài 200mm(±10%): 01 cái
24 |  | Kẹp phẫu tích tử cung Pozzi (hoặc tương đương), loại khỏe, dài 255mm(±10%): 01 cái
25 |  | Kẹp tử cung/buồng trứng Saenger (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng, khớp vít, dài 265mm(±10%): 01 cái
26 |  | Que thăm cổ tử cung Martin (hoặc tương đương), cong, thân chia đoạn, dài 300mm(±10%), đường kính đầu 3mm: 01 cái
27 |  | Đè tử cung Braun (hoặc tương đương), hai đầu, dài 270mm(±10%), đường kính hai đầu 24mm, 28mm: 01 cái
28 |  | Dụng cụ xoắn u cơ, loại lớn, dài 150mm(±10%): 01 cái
29 |  | Kẹp tử cung Heaney (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng, có rãnh, dài 245mm(±10%): 02 cái
30 |  | Kẹp phúc mạc Faure (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng (1x2), dài 205mm(±10%): 02 cái
31 |  | Bộ banh bụng Balfour (hoặc tương đương) hoàn chỉnh, sâu 200mm(±10%), rộng 250mm(±10%), độ banh rộng 235mm(±10%): 01 cái
32 |  | Banh vết thương Collin-Hartmann (hoặc tương đương), hai đầu, dài 150mm(±10%): 02 cái
33 |  | Đè bụng/ruột Ribbon (hoặc tương đương), dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 30mm(±10%): 02 cái
34 |  | Đè bụng/ruột Ribbon (hoặc tương đương), dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 50mm(±10%): 01 cái
35 |  | Đè bụng/ruột Ribbon (hoặc tương đương), dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 40mm: 01 cái
36 |  | Banh âm đạo Doyen (hoặc tương đương), dài 240mm(±10%), kích thước 120 x 45mm(±10%): 01 cái
37 |  | Banh âm đạo Doyen (hoặc tương đương), dài 240mm(±10%), kích thước 90 x 35mm(±10%): 01 cái
38 |  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm(±10%): 02 cái
39 |  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter (hoặc tương đương), gập góc phải, dài 230mm(±10%): 01 cái
40 |  | Kéo cắt chỉ Durotip TC (hoặc tương đương), cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 01 cái
41 |  | Ống hút Yankauer (hoặc tương đương), dài 285mm(±10%), đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm: 01 cái
42 |  | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm(±10%), cao 41mm, rộng 54mm, dung tích 160ml: 01 cái
43 |  | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm(±10%), cao 72mm(±10%), rộng 56mm(±10%), dung tích 300 ml(±10%): 01 cái
44 |  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm(±10%): 01 cái
45 |  | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
46 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
47 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
10 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não |  | Bộ | 1
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm(±10%): 01 cái
2 |  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm(±10%): 01 cái
3 |  | Cán dao mổ, số 3, hình lưỡi lê, dài 210mm(±10%): 01 cái
4 |  | Nhíp mô Adson (Micro) hoặc tương đương, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm(±10%): 01 cái
5 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm(±10%): 02 cái
6 |  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 160mm(±10%): 02 cái
7 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm(±10%), ngàm rộng 1mm: 02 cái
8 |  | Nhíp phẫu tích không chấn thương Gruenwald Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, hình lưỡi lê, cán vàng, dài 185mm(±10%): 02 cái
9 |  | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 4mm, dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
10 |  | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 3mm(±10%), dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
11 |  | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 2,50mm(±10%), dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
12 |  | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 2mm(±10%), dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
13 |  | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm(±10%), bộ 2 chiếc, kích thước 22 x 10mm(±10%), 25 x 10mm(±10%), 28 x 12mm(±10%), 32 x 12mm(±10%): 02 cái
14 |  | Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, có khía chéo, dài 200mm(±10%), rộng 9mm(±10%): 02 cái
15 |  | Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, dài 180mm(±10%), chiều rộng 2 đầu 11mm(±10%), 13mm(±10%): 02 cái
16 |  | Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 200mm(±10%), lưỡi rộng 17mm(±10%): 02 cái
17 |  | Thìa nạo xương Halle hoặc tương đương, số 00, dễ uốn, dài 215mm(±10%), đầu rộng 4,40mm(±10%): 01 cái
18 |  | Thìa nạo xương Lampert hoặc tương đương, dài 215mm(±10%), đầu rộng 2,40mm(±10%): 01 cái
19 |  | Thìa nạo xương Lampert hoặc tương đương, dài 215mm(±10%), đầu rộng 2,80mm(±10%): 01 cái
20 |  | Dụng cụ róc xương, dạng thẳng, đầu vuông, ngang 6 mm(±10%), dài 200 mm(±10%): 01 cái
21 |  | Dụng cụ róc xương Farabeuf hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 145mm(±10%), đầu rộng 12,50mm(±10%): 01 cái
22 |  | Dụng cụ nậy xương Quervain hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu tù, dài 195mm(±10%), đầu rộng 6mm(±10%): 01 cái
23 |  | Dụng cụ bẩy xương Halle hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu tù, dài 180mm(±10%), đầu rộng 3,30mm(±10%): 01 cái
24 |  | Dụng cụ róc xương, dạng cong, đầu tròn, ngang 6 mm(±10%), dài 200 mm(±10%): 01 cái
25 |  | Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield hoặc tương đương, số 4, cong nhẹ, đầu tù, cán tròn, dài 205mm(±10%): 02 cái
26 |  | Dụng cụ róc xương vi phẫu Yasargil hoặc tương đương, mũi cong nhẹ, mũi tù, cán tròn, dài 185mm(±10%), rộng 2,80mm(±10%): 01 cái
27 |  | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 10 cái
28 |  | Kẹp động mạch Kelly hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 140mm(±10%): 05 cái
29 |  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài 140mm(±10%): 05 cái
30 |  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 245mm(±10%): 01 cái
31 |  | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 155mm(±10%): 02 cái
32 |  | Kẹp vi phẫuYasargil hoặc tương đương, cán hình lưỡi lê, cán có lỗ, dài 200mm(±10%), đường kính ngàm 5mm(±10%): 01 cái
33 |  | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 110mm(±10%): 08 cái
34 |  | Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, dài 165mm(±10%): 01 cái
35 |  | Kẹp mang kim Crile-Wood Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 145mm(±10%): 02 cái
36 |  | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm(±10%): 02 cái
37 |  | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 165mm(±10%): 02 cái
38 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum (Baby) Noir TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 145mm(±10%): 01 cái
39 |  | Kéo phẫu tích Toennis-Adson Durotip TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 175mm(±10%): 02 cái
40 |  | Kéo phẫu tích màng não Schmieden-Taylor, gập góc bên, một đầu thăm, dài 155mm(±10%): 01 cái
41 |  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
42 |  | Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm(±10%): 01 cái
43 |  | Banh tự giữ Weitlaner hoặc tương đương, 2x3 răng tù, dài 110mm(±10%): 01 cái
44 |  | Banh tự giữ Wullstein hoặc tương đương, gập góc, 3x3 răng tù, dài 130mm(±10%): 01 cái
45 |  | Banh phẫu thuật Adson - Baby hoặc tương đương, 3x4 răng, răng nhọn vừa, có khớp, dài 165mm(±10%): 01 cái
46 |  | Búa, dài 190mm, đường kính đầu 25mm(±10%): 01 cái
47 |  | Dụng cụ bảo vệ não khi khoan sọ não, dài 205mm(±10%): 01 cái
48 |  | Kìm gặm xương trợ lực mạnh, ngàm cong, dài 180 mm(±10%): 01 cái
49 |  | Kìm gặm xương dạng mảnh, ngàm cong, dài 180 mm(±10%): 01 cái
50 |  | Kìm gặm xương trợ lực rất mạnh, gập góc bên, dài 240 mm(±10%): 01 cái
51 |  | Kìm gặm xương Lempert hoặc tương đương, cong, dài 200mm(±10%): 01 cái
52 |  | Ống hút vi phẫu loại Fukushima hoặc tương đương, gập góc sang phải, đường kính 2mm, dài 250mm(±10%), chiều dài hoạt động 160mm(±10%): 01 cái
53 |  | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
54 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
55 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
56 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm (±10%): 01 cái
57 |  | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 536 x 250 mm(±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép không quá ±10%
11 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa |  | Bộ | 1
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm(±10%): 01 cái
2 |  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 245mm(±10%): 02 cái
3 |  | Kẹp săng Backhaus, dài 135mm(±10%): 06 cái
4 |  | Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm(±10%): 01 cái
5 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm(±10%): 02 cái
6 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 02 cái
7 |  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm(±10%): 02 cái
8 |  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm(±10%): 02 cái
9 |  | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 200mm(±10%): 01 cái
10 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm(±10%): 01 cái
11 |  | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC hoặc tương đương, mảnh, thẳng, cán vàng, dài 200mm(±10%): 01 cái
12 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm(±10%), ngàm rộng 2mm: 01 cái
13 |  | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm(±10%), ngàm rộng 2mm: 01 cái
14 |  | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 08 cái
15 |  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 160mm(±10%): 06 cái
16 |  | Kẹp động mạch Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 185mm(±10%): 04 cái
17 |  | Kẹp mạch máu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 225mm(±10%): 02 cái
18 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, cong, ngàm có răng 1x2, dài 200mm(±10%): 02 cái
19 |  | Kẹp ruột Babcock hoặc tương đương, thẳng, dài 200mm(±10%): 02 cái+E222:E223
20 |  | Kẹp ruột Allis-Thoms hoặc tương đương, loại yếu, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm(±10%): 02 cái
21 |  | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 155mm(±10%): 02 cái
22 |  | Kẹp gắp Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm hình oval, cos răng De Bakey, dài 250mm(±10%), ngàm rộng 21mm: 01 cái
23 |  | Kẹp ống mật Gray hoặc tương đương, cong, hình chữ S, dài 220mm(±10%): 01 cái
24 |  | Kẹp tử cung Wertheim Atraumata hoặc tương đương, gập góc 90°, ngàm có răng De Bakey, khớp vít, dài 250mm(±10%), chiều dài ngàm 67mm(±10%): 01 cái
25 |  | Kẹp ruột không chấn thương Kocher Atraumata hoặc tương đương, cong, lưỡi rất mềm và đàn hồi, ngàm có răng De Bakey, dài 250mm(±10%): 02 cái
26 |  | Kẹp ruột Kocher hoặc tương đương, cong, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 230mm(±10%): 02 cái
27 |  | Bộ banh bụng Balfour hoặc tương đương hoàn chỉnh, sâu 200mm, rộng 250mm(±10%), độ banh rộng 235mm(±10%): 01 cái
28 |  | Banh vết thương Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm(±10%): 02 cái
29 |  | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm(±10%), bộ 2 chiếc, kích thước 20 x 16mm(±10%), 23 x 16mm(±10%), 24 x 16mm(±10%), 28 x 16mm(±10%): 02 cái
30 |  | Banh vết thương US-Army hoặc tương đương, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220mm(±10%), kích thước 22 x 15mm(±10%), 26 x 15mm(±10%), 39 x 15mm(±10%), 43 x 15mm(±10%): 01 cái
31 |  | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, dài 240mm(±10%), kích thước 60 x 35mm(±10%): 01 cái
32 |  | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, dài 240mm(±10%), kích thước 90 x 45mm(±10%): 01 cái
33 |  | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, dài 240mm(±10%), kích thước 120 x 45mm(±10%): 01 cái
34 |  | Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 30mm(±10%): 01 cái
35 |  | Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 40mm(±10%): 01 cái
36 |  | Đè bụng/ruột, dễ uốn, có tay cầm, dài 410mm(±10%), lưỡi rộng 50mm(±10%): 01 cái
37 |  | Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 200mm(±10%), đường kính mũi 2mm: 01 cái
38 |  | Kẹp gắp sỏi mật Desjardins hoặc tương đương, rất mảnh, cong, khớp vít, dài 225mm(±10%): 01 cái
39 |  | Kẹp gắp sỏi mật Desjardins hoặc tương đương, cong, khớp vít, dài 225mm(±10%): 01 cái
40 |  | Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, số 00, dễ uốn, dài 325mm(±10%), chiều rộng ngàm 3,40mm(±10%): 01 cái
41 |  | Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, số 0, dễ uốn, dài 325mm(±10%), chiều rộng ngàm 4,30mm(±10%): 01 cái
42 |  | Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, số 1, dễ uốn, dài 325mm(±10%), chiều rộng ngàm 5,50mm(±10%): 01 cái
43 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 8, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
44 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 10, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
45 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 12, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
46 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 14, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
47 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 16, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
48 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 18, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
49 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 20, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
50 |  | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 22, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
51 |  | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 210mm(±10%): 02 cái
52 |  | Kẹp mang kim Crile-Wood Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm(±10%): 02 cái
53 |  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm(±10%): 01 cái
54 |  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter hoặc tương đương, gập góc phải, dài 230mm(±10%): 01 cái
55 |  | Kẹp phẫu tích Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 200mm(±10%): 01 cái
56 |  | Kéo cắt chỉ Durotip TC hoặc tương đương, cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 01 cái
57 |  | Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 285mm(±10%), đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm: 01 cái
58 |  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm(±10%): 01 cái
59 |  | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm(±10%), cao 72mm(±10%), rộng 56mm(±10%), dung tích 300 ml(±10%): 01 cái
60 |  | Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm(±10%), cao 73mm(±10%), rộng 100mm(±10%), dung tích 1000ml(±10%): 01 cái
61 |  | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
62 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
63 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 02 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
12 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu |  | Bộ | 12
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm (±10%): 01 cái
2 |  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 01 cái
3 |  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 01 cái
4 |  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm (±10%): 01 cái
5 |  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm (±10%): 01 cái
6 |  | Kẹp phẫu tích, dài 160mm(±10%): 01 cái
7 |  | Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 185mm (±10%): 01 cái
8 |  | Kìm mang kim Hegar-Mayo, thẳng, kiểu mảnh,cỡ vừa, ngàm có rãnh dọc, dài 235mm (±10%): 01 cái
9 |  | Kéo cắt dây rốn, thẳng, mũi tù/tù, dài 105mm (±10%): 01 cái
10 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm (±10%): 01 cái
11 |  | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm, cao 41mm, rộng 54mm, dung tích 160ml (±10%): 01 cái
12 |  | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu vàng, kích thước 305 x 140 x 25mm(±10%): 01 cái
13 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát khí, kích thước ngoài 310 x 132 x 57mm(±10%), kích thước trong 274 x 126 x 52mm(±10%): 01 cái
Đệm giữ silicon, cỡ nhỏ, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 276 x 125 x 17 mm(±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%
13 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng |  | Bộ | 1 |  | Sửa lại tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm(±10%): 01 cái
2 |  | Kẹp săng Backhaus (hoặc tương đương), dài 110mm(±10%): 06 cái
3 |  | Nhíp phẫu tích không chấn thương Gruenwald Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, hình lưỡi lê, cán vàng, dài 185mm(±10%): 02 cái
4 |  | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC (hoặc tương đương), mảnh, thẳng, cán vàng, dài 180mm(±10%): 02 cái
5 |  | Nhíp phẫu tích Semken (hoặc tương đương), mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 155mm(±10%): 01 cái
6 |  | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, dài 130mm(±10%): 01 cái
7 |  | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm(±10%): 01 cái
8 |  | Kẹp phẫu tích Micro-Hastled (hoặc tương đương), cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 04 cái
9 |  | Kẹp mang kim Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,20mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 180mm(±10%): 01 cái
10 |  | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 165mm(±10%): 01 cái
11 |  | BANH TAI ROSEN (hoặc tương đương), 4X5.5MM(±10%): 01 cái
12 |  | BANH TAI ROSEN (hoặc tương đương), 5X7.5.5MM(±10%): 01 cái
13 |  | Dụng cụ vén rễ thần kinh và mạch máu Wagener (hoặc tương đương), loại nhỏ, gập góc 90°, đầu thăm, dài 150mm(±10%): 01 cái
14 |  | Dao phẫu tích tai Rosen (hoặc tương đương), lưỡi mác, dài 160mm(±10%): 01 cái
15 |  | Móc tai, 45 °, góc cạnh, 160 mm(±10%), chiều rộng: 2,5 mm, không có lỗ: 01 cái
17 |  | DỤNG CỤ CHỌC MÀNG NHĨ LUCAE (hoặc tương đương), DÙNG CHO NGƯỜI LỚN: 01 cái
18 |  | Dụng cụ nạo xương trong phẫu thuật tai House (hoặc tương đương), gập góc nhiều, hai đầu, lưỡi oval, dài 150mm(±10%), kích thước hai lưỡi 1,0 + 1,2 mm: 01 cái
19 |  | Dụng cụ nạo xương trong phẫu thuật tai House (hoặc tương đương), gập góc nhiều, hai đầu, lưỡi oval, dài 150mm, kích thước hai lưỡi 1,5 + 1,8 mm: 01 cái
20 |  | Kẹp phẫu tích tai Hartmann-Wullstein (hoặc tương đương), loại nhỏ, thẳng, dài 80mm(±10%), kích thước ngàm 0,5 x 6mm: 01 cái
21 |  | Kẹp phẫu tích tai, cong lên trên, hình súng, ngàm oval, dài 80mm(±10%), kích thước ngàm 1,1 x 1 mm: 01 cái
22 |  | Kẹp cắt xương búa Dieter (hoặc tương đương), lưỡi cắt quay lên, dài 75mm(±10%): 01 cái
23 |  | Ống hút vi phẫu, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương), đường kính 0,70mm, dùng cho ống hút đường kính 6-8mm(±10%): 01 cái
24 |  | Ống hút vi phẫu, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương), đường kính 1mm, dùng cho ống hút đường kính 6-8mm(±10%): 01 cái
25 |  | Ống hút, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương), đường kính 1,30mm, dùng cho ống hút đường kính 6-8mm(±10%): 01 cái
26 |  | Tay cầm cho ống hút, có lỗ ngắt áp lực bằng tay, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương): 01 cái
27 |  | Kéo vi phẫu Bellucci (hoặc tương đương), thẳng, mũi nhọn/nhọn, hình súng, ngàm hoạt động đơn, chiều dài hoạt động 80mm(±10%): 01 cái
28 |  | Kéo vi phẫu Bellucci (hoặc tương đương), ngàm cong sang trái, mũi nhọn/nhọn, hình súng, ngàm hoạt động đơn, chiều dài hoạt động 80mm(±10%): 01 cái
29 |  | Kéo vi phẫu Bellucci (hoặc tương đương), ngàm cong sang phải, mũi nhọn/nhọn, hình súng, ngàm hoạt động đơn, chiều dài hoạt động 80mm: 01 cái
30 |  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm(±10%): 02 cái
31 |  | Antrum Punch (hoặc tương đương), thẳng về phía sau, chiều dài làm việc: 100 mm(±10%): 01 cái
32 |  | Kẹp gắp bông băng trong phẫu thuật mũi Hartmann (hoặc tương đương), dài 175mm(±10%): 01 cái
33 |  | Búa, dài 185mm(±10%), đường kính đầu 25mm(±10%), nặng 135g(±10%): 01 cái
34 |  | CÂY ĐỤC XƯƠNG MASING (hoặc tương đương), CONG TRÁI, LƯỠI CẮT 1 BÊN, DÀI 178mm(±10%): 01 cái
35 |  | CÂY ĐỤC XƯƠNG MASING (hoặc tương đương),CONG PHẢI,LƯỠI CẮT 1 BÊN,DÀI 178mm(±10%): 01 cái
36 |  | CÂY ĐỤC VÁCH NGĂN MŨI KILLIAN (hoặc tương đương), DẠNG LƯỠI LÊ,MŨI RỘNG 6MM170MM(±10%): 01 cái
37 |  | Dụng cụ mài xương Gallaher (hoặc tương đương), thẳng, có răng thô, có cán vòng vuông góc với thân, dài 190mm(±10%), đầu rộng 6,50mm: 01 cái
38 |  | Dụng cụ róc xương Syme, cong, hai đầu, nhọn/nhọn, dài 185mm(±10%), lưỡi rộng 4mm: 01 cái
39 |  | Banh tổ chức Mannerfelt (Modif.) (hoặc tương đương), loại nhỏ, cong, 3 răng nhọn, cán tam giác, dài 155mm(±10%), kích thước 5,5 x 7,20mm(±10%): 01 cái
40 |  | Cây đè lưỡi Buchwald (hoặc tương đương), cong, hai đầu, dài 180mm, chiều rộng hai đầu 19 mm, 23 mm: 01 cái
41 |  | Ống tưới EICKEN (hoặc tương đương), cong , 145 mm (±10%), đường kính 2,50 mm: 01 cái
42 |  | Kéo mũi, thẳng, chiều dài làm việc: 130 mm (±10%), có răng cưa: 01 cái
43 |  | Nhíp gắp vi phẫu, thẳng, hình lưỡi lê, ngàm trơn, dài 160mm(±10%): 01 cái
44 |  | Nhíp vi phẫu, thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có răng (1x2), dài 160mm(±10%): 01 cái
45 |  | Kìm gặm xương Weil-Blakeseley(hoặc tương đương), thẳng, ngàm khuyết, hình oval, dài 120mm(±10%), ngàm rộng 3,60mm(±10%): 01 cái
46 |  | Kẹp cắt sụn/vách ngăn mũi Gruenwald-Henke (hoặc tương đương), dài 110mm: 01 cái
47 |  | Kìm gặm xương Weil-Blakeseley (hoặc tương đương), gập góc lên 140°, ngàm khuyết, hình oval, dài 110mm(±10%), ngàm rộng 3,60mm(±10%): 01 cái
48 |  | Banh vết thương và khí quản, loại nhỏ, cong, 3 răng, nhọn, dài 165mm(±10%), kích thước ngàm 5 x 7mm(±10%): 01 cái
49 |  | Banh tự giữ Weitlaner (hoặc tương đương), 3x4 răng tù, dài 130mm(±10%): 01 cái
50 |  | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
51 |  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
52 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 01 cái
53 |  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm(±10%): 01 cái
54 |  | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 536 x 250 mm(±10%): 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
14 | Dao mổ điện cao tần |  | Cái | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Máy chính: 01 chiếc
2 |  | Cáp nối điện cực trung tính: 01 chiếc
3 |  | Điện cực trung tính, dùng 1 lần, hộp 25 chiếc: 01 hộp
4 |  | Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
5 |  | Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
6 |  | Adaptor đơn cực: 01 chiếc
7 |  | Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
8 |  | Tay dao đơn cực: 01 chiếc
9 |  | Điện cực hình dao: 02 chiếc
10 |  | Forceps lưỡng cực : 01 chiếc
11 |  | Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
12 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
13 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Công suất tối đa: ≥350W
Thiết bị tự động nhớ cài đặt của lần sử dụng cuối cùng trước khi tắt máy
Bộ nhớ có khả năng lưu trữ ≥100 chế độ
Tự động giám sát công suất sử dụng
Tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Tự động giảm công suất khi tiếp xúc của bền mặt điện cực trung tính giảm xuống ≤ 50%
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực và ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực và ≥ 03 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực
Công suất tối đa ở chế độ cắt tinh: ≥350W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu ít: ≥300W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu nhiều: ≥140W
Công suất cắt tối đa ở chế độ cắt trong nội soi: ≥220W
Có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực, công suất tối đa: ≥280W
Công suất tối đa ở chế độ cắt lưỡng cực: ≥140W
Công suất đốt tối đa ở chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: ≥120W
15 | Đèn khám bệnh và làm tiểu phẫu |  | Cái | 5 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Chân đế đèn có bánh xe: 01 bộ
2 |  | Chân, giá treo, đầu đèn: 01 bộ
3 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
4 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật:
Cường độ sáng: ≥45.000 Lux
Tuổi thọ bóng đèn: ≥50.000 giờ
Có thể điều chỉnh độ cao: ≥1200mm
Bóng đèn LED
Di chuyển bằng bánh xe
16 | Đèn mổ treo trần |  | Bộ | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Sản xuất từ năm 2022 trở về sau
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Bộ cánh tay treo hai nhánh cho hai đầu đèn: 01 bộ
2 |  | Chóa đèn treo trần: 02 bộ
3 |  | Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 cái
4 |  | Chụp cán cầm đầu đèn có thể tiệt khuẩn nhiều lần: 04 cái
5 |  | Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
6 |  | Bảng điều khiển gắn tường: 01 bộ
7 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
8 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Đèn mổ sử dụng công nghệ đèn LED, điều khiển bằng cảm ứng trên đèn và điều khiển từ bảng điều khiển gắn tường
Kiểm soát ánh sáng liên tục
Cường độ ánh sáng mỗi chóa: ≥160.000 lux
Có nhiệt độ màu điều chỉnh được ≥ 04 mức trong khoảng 3500K đến 6000K
Chỉ số hoàn màu Ra: ≥95
Khoảng trường sáng điều chỉnh được ≥ 80mm và có kích thước tối thiểu ≥ 180mm
Cường độ sáng trung tâm có thể điều chỉnh: từ ≤35% đến 100%
Tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ
Có điều khiển trên đầu đèn: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Các cánh tay treo có thể quay xung quanh các khớp nối 360 độ
Cánh tay treo đầu đèn có thể điều khiển lên/xuống tối đa ≥1000 mm
Bảng điều khiển gắn tường: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Chỉ số hoàn màu đỏ R9: ≥ 90
17 | Đèn mổ treo trần |  | Bộ | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Bộ cánh tay treo hai nhánh cho hai đầu đèn: 01 bộ
2 |  | Chóa đèn treo trần: 02 bộ
3 |  | Chụp cán cầm đầu đèn có thể tiệt khuẩn nhiều lần: 04 cái
4 |  | Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 cái
5 |  | Bảng điều khiển gắn tường: 01 cái
6 |  | Camera trung tâm, điều khiển không dây: 01 cái
7 |  | Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
8 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
9 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật:
Đèn mổ sử dụng công nghệ đèn LED, điều khiển bằng cảm ứng trên đèn và điều khiển từ bảng điều khiển gắn tường
Kiểm soát ánh sáng liên tục
Cường độ ánh sáng mỗi chóa: ≥160.000 lux
Có nhiệt độ màu điều chỉnh được ≥ 04 mức trong khoảng 3500K đến 6000K
Chỉ số hoàn màu Ra: ≥95
Khoảng trường sáng điều chỉnh được ≥ 80mm và có kích thước tối thiểu ≥ 180mm
Cường độ sáng trung tâm có thể điều chỉnh: từ ≤35% đến 100%
Tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ
Có điều khiển trên đầu đèn: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Các cánh tay treo có thể quay xung quanh các khớp nối 360 độ
Cánh tay treo đầu đèn có thể điều khiển lên/xuống tối đa ≥1000 mm
Bảng điều khiển gắn tường: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Độ sâu trường sáng ≥750 mm
Chỉ số hoàn màu đỏ R9: ≥ 90
Camera
Loại cảm biến hình ảnh ≥ 1/3 inch CMOS hoặc CCD
Tương thích và đồng bộ với hệ thống đèn mổ
Loại camera không dây dùng phòng mổ tối thiểu chuẩn full HD 1080, có thể gắn trực tiếp vào tay cầm đèn hoặc gắn trên cánh tay cầm
Phóng đại quang học: ≥ 10 X
Phóng đại kỹ thuật số: ≥ 30 X
Tiêu cự có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤5,5 đến ≥50 mm
Khẩu độ F: từ ≤1,6 đến ≥1,8
Có thể điều chỉnh độ hội tụ, phơi sáng, cân bằng trắng tự động và bằng tay
Điều khiển không dây từ bộ điều khiển gắn tường
18 | Ghế băng bệnh nhân ngồi chờ từ 4-8 chỗ |  | Chiếc | 100 |  | Sửa tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Hàng hóa mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b |  | Cấu hình cung cấp
Ghế ngồi chờ cho bệnh nhân 04 chỗ : 01 cái
c |  | Thông số kỹ thuật
Chất liệu: Mặt ghế, chân ghế, tay vịn bằng inox SUS304. Khung đỡ mặt ghế bằng thép sơn tĩnh điện.
Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2320 x 570 x 795) mm ±5%.
Mặt ghế rộng 500 mm ±5%, uốn hình chữ V góc tù, dày ≥ 1mm đột lỗ thoáng, viền cạnh hàn liền vào ghế với khung giằng
Tựa lưng có góc nghiêng
Tay vịn, chân ghế: hình ôvan, dày ≥ 1 mm.
Khung giằng đỡ mặt ghế hình hộp ≥(40 x 80) mm, dày ≥ 1,2 mm, chân có tăng chỉnh
19 | Giường bệnh nhân (kèm tủ đầu giường) |  | Bộ | 250 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
b |  | Cấu hình cung cấp
Giường hai quay tay kèm bàn ăn: 01 cái
Cọc truyền: 01 cái
Đệm: 01 bộ
Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh - Việt: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
1 |  | *Giường điều khiển bằng tay quay
Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng lên tới ≥ 70 độ, đỡ chân ≥ 35 độ bằng 02 tay quay
Kích thước: Dài 2200 x rộng 980 x cao 500mm (±5%)
Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời và hoán đổi cho nhau.
Lan can có nút khóa/mở giúp nâng lên/hạ xuống.
Bàn ăn gắn trên thành giường, có thể gập lại.
Mặt giường nằm làm bằng thép được phủ epoxy, được chia làm 04 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt.
Bánh xe chống ồn, đường kính 125mm (±5%), có khóa hãm riêng biệt
Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường.
Giường kèm đệm, cọc truyền.
Tải trọng ≥ 170kg.
2 |  | * Tủ đầu giường:
Kích thước: Dài 470 x rộng 470 x cao 750mm (± 10%).
Mặt tủ làm bằng nhựa ABS.
Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo
Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra, có thanh treo khăn ở hai bên tủ.
20 | Giường hồi sức cấp cứu |  | Cái | 3 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Giường chính: 01 bộ
2 |  | Đệm: 01 cái
3 |  | Tấm đầu giường: 02 cái
4 |  | Thành chắn: 01 bộ
5 |  | Điều khiển gắn thành giường cho điều dưỡng: 02 bộ
6 |  | Cọc truyền dịch: 01 cái
7 |  | Acqui dự phòng: 01 cái
8 |  | Điều khiển gắn thành giường cho bệnh nhân: 02 bộ
9 |  | Bánh xe có khóa: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
11 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Khung giường, chân đế chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện
Có chức năng đưa về vị trí hỗ trợ CPR
Tấm chắn đầu và cuối giường: làm bằng nhựa PE hoặc HDPE hoặc tương đương
Bánh xe có kích thước bánh xe: ≥150mm
Có vòng giảm chấn cao su ở 4 góc giường
Cọc truyền dịch có thể gắn ở một trong bốn vị trí ở góc giường
Có móc treo túi dịch ở hai bên của tấm hông giường và thành giường phía chân
Chiều dài giường: ≥ 2200 mm
Chiều rộng giường của giường: ≥ 950 mm
Chiều cao đến mặt giường: từ ≤ 400mm đến ≥ 700mm
Góc nâng tựa lưng: từ 0 độ đến ≥70 độ
Góc nâng hạ vùng gối: từ 0 độ đến ≥25 độ
Góc nghiêng TR/RTR: tối đa ≥10 độ
Phạm vi điều chỉnh chiều cao: ≥ 350mm
Tải trọng tối đa: ≥ 230 Kg
3 |  | Đệm không thấm nước, xử lý kháng khuẩn, chống cháy lan 2000 x 860 mm (±5%)
Thành chắn 2 bên bằng nhựa PE hoặc HDPE, có chốt khóa tự động khi được kéo lên. Mỗi bên giường chia làm hai phần: phần lưng và phần chân
Giường có các ngàm để cố định dây đai khi cần giữ bệnh nhân
Ắc quy loại sạc dùng nhiều lần, có đèn tình trạng ắc quy
21 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla |  | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Hệ thống máy cộng hưởng từ < 1,5 Tesla, bao gồm:
1.1 |  | Hệ thống khung máy: 01 hệ thống
1.2 |  | Bàn bệnh nhân: 01 bộ
1.3 |  | Hệ thống thu phát RF: 01 bộ
1.4 |  | Trạm điều khiển (bao gồm máy tính và màn hình điều khiển, bộ công tắc điều khiển, bàn phím chuột, bộ kết nối và các phụ kiện khác): 01 bộ
2 |  | Trạm làm việc (bao gồm máy tính và màn hình điều khiển, bộ công tắc điều khiển, bàn phím chuột, bộ kết nối và các phụ kiện khác): 01 bộ
3 |  | Tủ cấp nguồn và xử lý tín hiệu MRI: 01 bộ
4 |  | Bộ lọc tín hiệu nhiễu từ: 01 bộ
5 |  | Cuộn thu tín hiệu: 06 cuộn
5.1 |  | Cuộn chụp vùng đầu
5.2 |  | Cuộn chụp vùng thân cỡ L
5.3 |  | Cuộn chụp vùng vai
5.4 |  | Cuộn chụp vùng khớp gối
5.5 |  | Cuộn chụp vùng khớp nhỏ
5.6 |  | Cuộn chụp vùng khớp lớn/cổ
6 |  | Bộ cổng đo chức năng (điện tim, nhịp thở, nhịp mạch): 01 bộ
6.1 |  | Bộ phantoms căn chỉnh máy: 01 bộ
6.2 |  | Đệm bàn bệnh nhân: 01 bộ
6.3 |  | Bộ giao tiếp nhân viên y tế và bệnh nhân: 01 bộ
7 |  | Tủ điện cấp nguồn đầu vào cho hệ thống: 01 bộ
8 |  | Phụ kiện tiêu chuẩn và phụ kiện lắp đặt hoàn thiện cho máy hoạt động: 01 bộ
9 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, tiếng Việt
10 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
15 |  | Các phần mềm:
15.1 |  | Gói đo lường tiêu chuẩn
15.2 |  | Gói Fast Scan (hỗ trợ chụp nhanh)
15.3 |  | Chức năng chụp primeFSE
15.4 |  | Chức năng chụp DE-FSE
15.5 |  | Chức năng chụp BASG
15.6 |  | Chức năng tách Mỡ/Nước
15.7 |  | Chức năng chụp MR Angiography
15.8 |  | Phương pháp 2D/3D TOF
15.9 |  | Chức năng EPI/DWI
15.10 |  | Chức năng vận hành cơ bản
15.11 |  | Chức năng tự động Autopose cho phần sọ não
15.12 |  | Hình ảnh MIP
15.13 |  | Chức năng xử lý MPR
15.14 |  | Chức năng kết nối mạng bao gồm
· DICOM interface
· DICOM print
· DICOM PDI
Chức năng hỗ trợ từ xa Sentinel
16 |  | Các thiết bị phụ trợ khác, bao gồm:
16.1 |  | Phòng chắn RF: 01 bộ
16.2 |  | Bộ bàn ghế cho trạm điều khiển hệ thống MRI (đồng bộ): 01 bộ
16.3 |  | Bộ bàn ghế làm việc cho đọc kết quả: 01 bộ
16.4 |  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 bộ
16.5 |  | Cáng đẩy bệnh nhân có cọc truyền sử dụng trong phòng MRI: 01 cáng
16.6 |  | Máy dò kim loại: 01 bộ
16.7 |  | Bộ lưu điện UPS online 10 KVA: 01 bộ
16.8 |  | Bộ máy tính, máy in kết quả đen trắng: 01 bộ
16.9 |  | Hệ thống tiếp địa phù hợp với thiết bị cung cấp: 01 hệ thống
16.10 |  | Hệ thống sàn nâng (≥15m2): 01 hệ thống
16.11 |  | Điều hòa ≥ 24.000 BTU loại âm trần, ống gió tương thích trong phòng chụp: 01 bộ
17 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
18 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Đặc tính chung
Hệ thống chụp cộng hưởng từ chụp khảo sát các bệnh lý vùng thần kinh sọ não, mạch máu cho các bộ phận: đầu, cổ, ổ bụng, mạch ngoại biên, tổn thương cơ xương khớp, vùng xương chậu, khớp háng, tiểu khung
Bộ phần mềm ứng dụng lâm sàng
Khảo sát các bệnh lý vùng thần kinh sọ não
Phần mềm tự động định vị lát cắt chụp sọ não
Các chuỗi xung thông thường khảo sát các bệnh lý hoặc tổn thương có độ phân giải và tương phản cao ở vị trí: sọ não chung, hệ thống não thất, vùng hốc mắt, ống tai trong, khớp thái dương hàm, tuyến yên….
Chụp cộng hưởng từ khuếch tán đánh giá nhồi máu não sớm, u não, áp xe não, phù nề…
Khảo sát mạch máu cho các bộ phận: đầu, cổ, ổ bụng, mạch ngoại biên
Phần mềm chụp mạch không sử dụng chất tương phản TOF MRA, giúp tạo ảnh mạch máu có hướng vuông góc với mặt phẳng cắt. Tạo ảnh động mạch hay tĩnh mạch với kỹ thuật bão hòa trước (pre-saturation).
Phần mềm chụp mạch không sử dụng chất tương phản PC, ứng dụng tạo ảnh vùng tĩnh mạch của và dòng chảy dịch não tủy (CSF)
Phần mềm chụp mạch VASC-ASL vùng tĩnh mạch cửa và động mạch thận. Sử dụng chuỗi xung đảo ngược IR kết hợp RF FatSat 3D BASG và tín hiệu đồng bộ từ cổng hô hấp để tạo ảnh các mạch máu có tốc độ chảy nhanh. VASC ASL hỗ trợ chẩn đoán chứng hẹp động mạch và tĩnh mạch vùng bụng và ngực. Ứng dụng để tạo ảnh chất lượng cao vùng tĩnh mạch cửa và động mạch thận, có thể lựa chọn 2 phương pháp gồm “Non-subtraction”: phổ biến và giảm thời gian chụp hoặc phương pháp “Subtraction”: tăng chất lượng hình ảnh, thời gian chụp tăng.
Chụp mạch tăng cường chất tương phản CE-MRA tăng cường tín hiệu dòng máu, tạo ảnh rõ nét hơn các mạch máu nhỏ vùng sọ não.
Phần mềm hậu xử lý 3D tái tạo ảnh không gian 3 chiều mạch máu, cây đường mật.
Khảo sát bệnh lý, tổn thương cơ xương khớp
Các phần mềm khác
Phần mềm ảnh giảm nhiễu do cử động, kể cả cử động bên trong cơ thể bệnh nhân
Phần mềm hỗ trợ từ xa: theo dõi, báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống tới bộ phận dịch vụ của hãng sản xuất. Phát hiện các bất thường của hệ thống, đưa ra cảnh báo và gửi thông báo cho nhân viên dịch vụ
c |  | Thông số kỹ thuật
Hệ thống hình ảnh
Phạm vi thăm khám: Toàn cơ thể
Phương pháp tái tạo ảnh: Phương pháp 2D và 3D
Nguyên tử ghi hình ảnh: Nguyên tử Hydro (proton)
Kỹ thuật tạo ảnh:
(a) Chuỗi xung spin echo (SE, Hình ảnh mật độ Proton, Hình ảnh T1, T2) hoặc tương đương
(b) Chuỗi xung phục hồi đảo ngược (IR, FIR, Hình ảnh T1) hoặc tương đương
(c) Chuỗi xung Gradient echo (GE, Hình ảnh T1,T2*) hoặc tương đương
(d) Chuỗi xung Spin echo (Hình ảnh mật độ Proton, Hình ảnh T1,T2) hoặc tương đương
(e) Chuỗi xung phục hồi đảo ngược nhanh (FIR, Hình ảnhT1, T2 ) hoặc tương đương
(f) Hình ảnh mạch máu MR (TOF) hoặc tương đương
(g) EPI Hình ảnh mặt phẳng dội (bao gồm DWI) hoặc tương đương
Độ dày lát cắt: Tối thiểu: ≤ 0,04 mm; Tối đa: ≥100 mm
Hướng lát cắt:
a. Axial (mặt cắt ngang)
b. Sagittal plane (mặt cắt dọc)
c. Coronal plane (mặt cắt thẳng đứng hay đứng ngang)
d. Double oblique plane (mặt cắt xiên)
e. Multi-angle plane (mặt cắt theo nhiều góc khác nhau)
f. Multi plane (nhiều mặt phẳng cắt)
Ma trận ảnh (Tần số x Pha) : (32~ 1024 ) x ( 32~ 512)
Half scan được ứng dụng trong từng ma trận
Trường ma trận hình chữ nhật FOV: 50 ~ 100%, Bước chỉnh 1%
Đa lớp cắt: Tối đa ≥ 512 lớp cắt
Multi echo: Tối đa ≥ 4 echo
Trường nhìn FOV: từ ≤5 mm đến ≥ 350 mm
Hệ thống khung máy
Độ lớn từ trường: ≥0,4 Tesla và < 1,5 Tesla
Hệ thống chênh từ Gradient
Cường độ từ trường : ≥ 25mT/m
Tốc độ chênh từ tối đa: ≥ 55T/m/s
Hệ thống thu / phát sóng RF
Số lượng kênh: ≥4 kênh
Công suất phát: ≥5 kW
Hệ thống xử lý/hiển thị ảnh
Tốc độ CPU: ≥ 3.4 GHz
RAM: ≥32 GB
Ổ DVD – Ram:
Dạng ghi đươc (Rewritable): 4.7GB
Dung lượng lưu trữ ảnh: tối đa 30.000 ảnh (256 x 256)
Ma trận tái tạo ảnh : 64 x 64, 128 x 128, 256 x 256, 512 x 512, 1024 x 1024, 2048 x 2048 (FSE)
Thời gian tái tạo ảnh: Tối đa 700 ảnh/ giây (256 x 256)
Ma trận hiển thị: 1920 x 1200
Điều chỉnh độ rộng cửa sổ: 1- 6000
Điều chỉnh mức độ cửa sổ: (-) 4.000 ~ (+) 4.000
Màn hình hiển thị:
Màn hình chuyên dụng LCD hoặc tương đương ≥ 24 inch
Độ phân giải: ≥1920 x 1200
Dữ liệu hiển thị:
Tên bệnh nhân
Số ID của bệnh nhân
Giới tính (Nam, Nữ)
Ngày sinh
Độ dày lát cắt
Vị trí lát cắt
Hướng lát cắt
Các dữ liệu khác
Chức năng xử lý và phân tích ảnh:
(1)Điều chỉnh cửa sổ (Window)
a. Điều chỉnh mức độ/độ rộng Window
b. Đảo ngược cửa sổ Sáng/Tối
c. Cửa sổ tuyến tính/ phi tuyến
(2) Xử lý hiển thị ảnh
a. Chế độ hiển thị nhiều khung ảnh
b. Phóng đại ảnh (thơi gian thực, với bất kì yếu tố phóng đại nào)
c. Đảo ngược Trái/Phải
d. Xoay ảnh
e. Chú thích ảnh
f. Hiển thị Grid (Hiển thị dạng lưới)
g. Hiển thị đồng thời ảnh định vị
(3) Phân tích ảnh
a. Đo khoảng cách và góc
b. Hiển thị tệp dữ liệu ảnh
c. Xử lý vùng quan tâm –ROI:
- Hình dạng: tự chọn, elip, hình chữ nhật
- Phân tích: Diện tích, Giá trị trung bình, Độ lệch chuẩn
- Chức năng khác: Chuyển mức cửa sổ ROI
d. Hiển thị quá trình xử lý
e. Hiển thị thang đo
(4) Xử lý hình ảnh
a. Tăng độ nét góc cạnh và làm mịn ảnh
b. Xử lý thời gian thực MPR, xử lý MIP
c. Loại bỏ nhiễu ảnh nền
Bàn bệnh nhân
Chiều rộng 730 mm (±5%)
(Độ rộng mặt trên bàn) 700 mm (±5%)
Độ cao bàn dịch chuyển từ ≤ 490 mm (±5%) đến ≥815 mm (±5%)
Di chuyển ngang ±150mm (±5%)
Tải trọng bệnh nhân: ≥180kg
Bộ lưu điện 10 KVA
Công suất: 10 KVA / 7 KW
Dạng sóng: True sine-wave
Tần số đầu ra: 50Hz
Khả năng chịu quá tải: 105%-129% trong 10 phút
Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi quá tải
Máy tính đọc kết quả :
Tốc độ xử lý CPU tối thiểu: Core i5 2.5 Ghz
Ram: ≥8Gb DDR4
Ổ cứng: 01 SSD ≥240GB và 01 HDD: ≥1 TB
Màn hình: ≥24 inch, Có đầy đủ chuột và bàn phím
22 | Hệ thống phẫu thuật nội soi |  | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở đi
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
A |  | HỆ THỐNG MÁY CHÍNH
1 |  | Bộ xử lí hình ảnh : 01 bộ
2 |  | Đầu camera 2D: 01 chiếc
3 |  | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 chiếc
4 |  | Cáp dẫn sáng: 01 chiếc
5 |  | Màn hình Full HD chuyên dụng: 01 chiếc
6 |  | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 01 bộ, bao gồm
6.1 |  | Máy chính: 01 chiếc
6.2 |  | Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần: 01 chiếc
6.3 |  | Phin lọc khí, dùng 1 lần: 01 hộp
6.4 |  | Bộ kết nối: 01 bộ
7 |  | Dao mổ điện cao tần: 01 bộ, bao gồm:
7.1 |  | Máy cắt đốt cao tần: 01 cái
7.2 |  | Dây nối tấm điện cực trung tính: 01 cái
7.3 |  | Điện cực dán trung tính (dùng một lần): 25 cái
7.4 |  | Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
7.5 |  | Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
7.6 |  | Adaptor đơn cực: 01 chiếc
7.7 |  | Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
7.8 |  | Tay dao đơn cực: 01 chiếc
7.9 |  | Điện cực hình dao: 02 chiếc
7.10 |  | Forceps lưỡng cực: 01 chiếc
7.11 |  | Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
7.12 |  | Điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 chiếc
8 |  | Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 chiếc
9 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
B |  | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG
1 |  | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10mm (± 10%): 01 Chiếc
2 |  | Vỏ trocar, cỡ 10mm (± 10%): 02 Chiếc
3 |  | Van trocar đa chức năng cỡ 10mm (± 10%): 02 chiếc
4 |  | Nòng trocar đầu tù, cỡ 10 mm(± 10%): 01 chiếc
5 |  | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 10 mm (± 10%): 01 chiếc
6 |  | Vỏ trocar cỡ 5,5 mm (± 10%): 02 chiếc
7 |  | Van trocar đa chức năng cỡ 5,5 mm (± 10%): 02 chiếc
8 |  | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 5,5 mm (± 10%): 01 Chiếc
9 |  | Ống thu giảm khầu kính, loại 10/5,5 mm (± 10%): 01 Chiếc
10 |  | Vỏ ngoài cho forceps đơn cực: 05 Chiếc
11 |  | Tay cầm, bằng nhựa, không có khóa: 03 Chiếc
12 |  | Tay cầm, bằng nhựa, có khóa: 02 Chiếc
13 |  | Lưỡi kéo cong, lưỡi có răng cưa: 01 chiếc
14 |  | Lưỡi kéo dạng móc: 01 chiếc
15 |  | Hàm forceps kẹp nhiều răng nhỏ: 01 Chiếc
16 |  | Hàm forceps kẹp không gây tổn thương:01 Chiếc
17 |  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích: 01 Chiếc
18 |  | Hàm forceps kẹp có mở lỗ: 01 Chiếc
19 |  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích cấu trúc hàm khỏe: 01 Chiếc
20 |  | Vỏ ngoài cho forceps kẹp bệnh phẩm, cỡ 10 mm (± 10%): 01 Chiếc
21 |  | Tay cầm cho forceps kẹp bệnh phẩm: 01 chiếc
22 |  | Hàm forceps dang móng vuốt, có răng: 01 chiếc
23 |  | Dụng cụ thăm dò tổ chức, có vạch chia cm, cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài khoảng 33 cm (± 10%): 01 chiếc
24 |  | Dụng cụ cố định u xơ: 01 chiếc
25 |  | Cần bơm thuốc tử cung: 01 Chiếc
26 |  | Que phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L: 01 Chiếc
27 |  | Que phẫu tích đơn cực, đầu hình dao/ thìa: 01 Chiếc
28 |  | Kìm kẹp kim, hàm cong trái: 01 Chiếc
29 |  | Ống tưới hút: 01 Chiếc
30 |  | Dây tưới hút dịch bằng silicone: 01 Chiếc
31 |  | Quạt nâng gan: 01 chiếc
32 |  | Tay cầm, có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 01 Chiếc
33 |  | Vỏ ngoài, cho dụng cụ lưỡng cực: 01 chiếc
34 |  | Vỏ trong, cho dụng cụ lưỡng cực: 01 chiếc
35 |  | Hàm kẹp lưỡng cực: 01 chiếc
36 |  | Tay cầm kìm kẹp clip: 01 chiếc
37 |  | Vỏ ngoài kìm kẹp clip: 01 chiếc
38 |  | Kẹp clip Titan cỡ trung bình lớn: 1 chiếc
39 |  | Clip cầm máu Titan cỡ trung bình lớn: 01 hộp
40 |  | Kìm kẹp clip cầm máu cỡ lớn: 01 Chiếc
41 |  | Nắp cao su đầu trocar 10 mm (± 10%): 10 chiếc
42 |  | Nắp cao su đầu trocar 5,5 mm (± 10%): 10 chiếc
43 |  | Dầu nhỏ giọt tra dụng cụ nội soi, dung tích ≥ 50ml: 1 Bộ
44 |  | Mỡ bôi trơn: 01 Hộp
45 |  | Kem vệ sinh đầu ống soi và đầu dây dẫn sáng: 01 Hộp
46 |  | Chổi rửa dụng cụ các loại, các cỡ: 20 chiếc
47 |  | Mỡ bôi trơn: 01 Hộp
48 |  | Kem vệ sinh đầu ống soi và đầu dây dẫn sáng: 01 Hộp
49 |  | Bàn chải rửa dụng cụ: 10 chiếc
50 |  | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ (đồng bộ với bộ dụng cụ): 02 Chiếc
51 |  | Hộp tiêt trùng và bảo quản ống soi (đồng bộ với ống soi): 01 chiếc
52 |  | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ (đồng bộ với bộ dụng cụ): 01 Chiếc
c |  | Thông số kỹ thuật:
Hê thống máy chính:
Bộ xử lý hình ảnh camera:
Cảm biến hình ảnh full HD
Độ phân giải: ≥1920 x 1080 pixels
Nguồn sáng lạnh nội soi:
Sử dụng bóng đèn công nghệ LED ánh sáng lạnh
Tuổi thọ bóng đèn: ≥10.000 giờ
Cáp dẫn sáng
Chiều dài ≥250 cm
Màn hình Full HD chuyên dụng
Màn hình y tế chuyên dụng cho nội soi, Loại LCD hoặc tương đương
Kích thước màn hình: ≥27 inch
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
Độ sáng: ≥ 900 cd/m2
Máy bơm khí CO2
Màn hình hiển thị các thông số sau: chế độ bơm khí, áp lực bơm, lưu lương bơm, lượng khí tiêu thụ
Lưu lượng bơm: từ ≤ 2 đến ≥40 lít/phút
Áp lực bơm tối đa ≥ 25 mmHg
Dao mổ điện cao tần
Công suất: ≥350W
Thiết bị được trang bị hệ thống tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Có ≥3 chế độ cắt đơn cực
Có ≥ 3 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực
Có ≥02 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
Xe đẩy chuyên dụng, có 4 bánh xe, có khóa bánh, có ngăn kéo
B |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng:
1 |  | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm (±10%) , chiều dài làm việc 30 cm (±10%), có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước
2 |  | Vỏ trocar, cỡ 10mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
3 |  | Van trocar đa chức năng cỡ 10mm (± 10%), mở tự động
4 |  | Nòng trocar đầu tù, cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
5 |  | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
6 |  | Vỏ trocar cỡ 5,5 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
7 |  | Van trocar đa chức năng cỡ 5,5 mm (± 10%), mở tự động
8 |  | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 5,5 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100mm (± 10%)
9 |  | Ống thu giảm khẩu kính, loại 10/5,5 mm (± 10%)
10 |  | Vỏ ngoài cho forceps đơn cực, cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
11 |  | Tay cầm, bằng nhựa, xoay được, không có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực
12 |  | Tay cầm, bằng nhựa, xoay được, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực
13 |  | Lưỡi kéo cong, hoạt động đôi, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
14 |  | Lưỡi kéo dạng móc, hoạt động đơn. Cỡ 5 mm, chiều dài 330 mm (± 10%)
15 |  | Hàm forceps kẹp, hoạt động đơn, nhiều răng nhỏ, để kẹp gắp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
16 |  | Hàm forceps kẹp, hoạt động đơn, có mở lỗ, có răng cưa nhỏ mịn, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
17 |  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hoạt động đôi. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
18 |  | Hàm forceps kẹp, hoạt động đôi, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
19 |  | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hoạt động đôi, cấu trúc hàm khỏe. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
20 |  | Vỏ ngoài cho forceps kẹp bệnh phẩm, cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
21 |  | Tay cầm cho forceps kẹp bệnh phẩm, có khóa
22 |  | Hàm forceps kẹp, hoạt động đơn, dạng móng vuốt, có 2x3 răng hoặc 2x4 răng. Cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
23 |  | Dụng cụ thăm dò tổ chức, có vạch chia cm, cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
24 |  | Dụng cụ cố định u xơ, đầu dạng vít xoắn, cỡ 5 mm (± 10%)
25 |  | Cần bơm thuốc tử cung, có đầu nối khóa, bao gồm: 01 cần bơm thuốc: 01 chiếc; đầu bơm lớn: 01 chiếc; đầu bơm nhỏ: 01 chiếc
26 |  | Que phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
27 |  | Que phẫu tích và cầm máu, đầu hình thìa, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
28 |  | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm dạng báng súng có khóa hãm. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
29 |  | Ống tưới hút, cỡ 5 mm (± 10%), dài ≥360 mm
30 |  | Quạt nâng gan, tháo rời được. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
31 |  | Tay cầm dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực
32 |  | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực, Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
33 |  | Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
34 |  | Hàm kẹp lưỡng cực, cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
35 |  | Tay cầm kìm kẹp clip, bằng kim loại, có khóa giữ clip
36 |  | Vỏ ngoài kìm kẹp clip, bằng kim loại, cỡ 10mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
37 |  | Kìm kẹp clip cầm máu cỡ lớn, đường kính vỏ 11 mm (± 10%)
38 |  | Nắp cao su đầu trocar 10 mm (± 10%)
39 |  | Nắp cao su đầu trocar 5,5 mm (± 10%)
40 |  | Dầu nhỏ giọt tra dụng cụ nội soi, dung tích ≥ 50ml
41 |  | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ, bao gồm 3 phần: hộp đựng, khay đục lỗ, và nắp đậy
23 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên |  | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Bồn rửa chính: 01 chiếc
2 |  | Bộ lọc thô: 01 bộ
3 |  | Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi: 02 bộ
4 |  | Vòi cung cấp nước tự động: 02 chiếc
5 |  | Bộ trộn nhiệt: 01 bộ
6 |  | Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 chiếc
7 |  | Bộ phận tiền lọc dạng bột (Bộ lọc thô): 01 chiếc
8 |  | Bơm tăng áp: 01 chiếc
9 |  | Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 chiếc
10 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
11 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Sử dụng cho 2 phẫu thuật viên rửa tay cùng lúc
Bồn đúc liền khối được cấu tạo bằng Polyester
Tất cả bề mặt của hệ thống rửa tay đều được thiết kế dốc, không có các góc cạnh nhọn
Vòi cung cấp nước tự động
02 vòi cấp nước hình cổ ngỗng làm bằng inox
Có bộ trộn nhiệt điều chỉnh nhiệt độ nước nóng chống sốc nhiệt
Bộ phận tiền lọc có kích thước lọc ≤ 0,5 µm.
Màng lọc kép ≤ 0,2 micron
Tốc độ lọc ≥ 6 lít/ phút ở áp lực ≤ 3 bar
Kích thước (D x R x C): 1500 x 600 x 850 mm ± 10%
24 | Hệ thống Monitor theo dõi bệnh nhân trung tâm |  | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung
Tình trạng: Mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13845
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Hệ thống máy theo dõi trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống
1.1 |  | Màn hình LCD ≥ 23 inch: 01 cái
1.2 |  | Phần mềm kết nối ≥ 16 máy theo dõi đầu giường: 01 bộ
1.3 |  | Máy in laser đen trắng: 01 máy
1.4 |  | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống (Bao gồm cả dây mạng và HUB): 01 bộ
1.5 |  | Bộ bàn phím và chuột: 01 bộ
1.6 |  | Bàn để máy theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 cái
Lưu điện online 1KVA: 01 bộ
Màn hình Tivi ≥ 65 inch: 01 cái
1.7 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
1.8 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
2 |  | Máy theo dõi bệnh nhân tại giường: 10 cái; Cấu hình cho mỗi máy gồm:
2.1 |  | - Máy chính với máy in nhiệt gắn trong: 01 bộ
2.2 |  | - Cáp đo điện tim: 01 cái
2.3 |  | - Cáp đo SpO2 và đầu đo SpO2 dùng cho cả người lớn và trẻ em: 01 cái
2.4 |  | - Đầu đo nhiệt độ da: 01 cái
2.5 |  | - Ống dẫn khí đo huyết áp: 01 cái
2.6 |  | - Bao đo huyết áp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ
2.7 |  | - Pin: 01 cái
2.8 |  | - Giá treo tường: 01 cái
2.9 |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
2.1 |  | - Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm
Số máy có thể kết nối: ≥ 16 máy
Có tối thiểu 3 tốc độ quét tối thiểu: 6,25 mm/s; 25 mm/s và 50 mm/s
Lựa chọn sóng hiển thị: ≥ 3 vết/ giường
Các dạng sóng trên màn hình có tối thiểu: ECG, RESP, SpO2
Hiển thị các dữ liệu số: ≥ 8 thông số
Lựa chọn thông số: cho phép chọn bằng tay hoặc tự động
Các dữ hiện số hiển thị tối thiểu gồm: HR,VPC, nhịp thở, nhịp mạch, NIBP, nhiệt độ, SpO2, ST
Số màu sắc hiển thị sóng và số ≥ 32 màu
Chỉ thị báo động: Hiển thị cho mỗi đầu giường
Ngưng báo động: Có
Ghi khi báo động: Có
Số vết sóng trên màn hình từng giường: ≥ 12 sóng
Lưu dữ liệu ≥ 120 giờ/giường (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)
Gọi lại loạn nhịp: ≥ 700 file/giường; Chiều dài sóng 8 giây
Gọi lại sóng ST: ≥ 7200 file
Đồ thị khuynh hướng: ≥ 120 giờ/giường; hiển thị dạng biểu đồ hoặc bảng biểu
Phóng to màn hình hiển thị: có thể lựa chọn ≥ 5 mức
Lịch sử báo động: ≥ 1000 files/ giường
Phân tích 12 đạo trình ECG: ≥ 60 files/giường
Báo cáo và in: thông tin bệnh nhân, ngày giờ tạo báo cáo, nhận xét, dạng sóng ECG, đồ thị xu hướng, bảng xu hướng, nén tín hiệu
Chỉ thị báo động: hiển thị số sáng, thông điệp báo động sáng cho loạn nhịp
Loại báo động: loạn nhịp, các thông số sinh tồn
Có thể nâng cấp để kết nối hệ thống HIS của bệnh viện
Máy theo dõi bệnh nhân
Theo dõi, cảnh báo các thông số trong hồi sức cấp cứu tối thiểu gồm: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ
Có chức năng kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến
Có chức năng gọi lại loạn nhịp
Có chức năng hướng dẫn thông minh khi có báo động
Có đo huyết áp nhanh giúp tiết kiệm thời gian nhanh và giảm đau khi đo NIBP
Lưu và xem lại ≥ 120 giờ vết dưới dạng đồ thị và bảng
Có chức năng kết nối mạng với các máy theo dõi bệnh nhân khác và với máy theo dõi bệnh nhân trung tâm qua cổng mạng LAN
Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD hoặc tương đương
Kích thước: ≥ 10 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh
Phương pháp hiển thị dạng sóng: Cố định
Số dạng sóng: ≥ 4 cho ECG, nhịp thở, sóng xung SpO2
Hiển thị các thông số tối thiểu: bao gồm Nhịp tim, nhịp VPC, phép đo ST, NIBP, giá trị SpO2, nhịp xung, nhiệt độ
Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp xung và nhịp thở
Có thể cài đặt ≥ 12 màu hiển thị
Tốc độ quét: có thể lựa chọn tối ≥4 mức từ 6,25 đến 50 mm/giây
Nhịp thở:
Dải đo: trong khoảng từ 0 đến ≥ 150 nhịp/phút
Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút
Nhiệt độ
Dải đo: từ 0 độ C đến 45 độ C (±5 độ)
Độ chính xác: ≤ 0,2 độ C
Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 0,1 đến ≥ 45 độ C
Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2)
Dải đo: từ 0 đến 100%
Độ chính xác: ±≤ 3%
Cài đặt âm lượng đồng bộ: điều chỉnh được
Đo mạch: dải đo khoảng từ ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút
Đo huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Phương pháp đo: dao động kế
Phạm vi hiển thị áp suất trong bao: khoảng 0 đến ≥ 300 mmHg
Sai số: ≤ ±3 mmHg
Thời gian đo: người lớn/trẻ em: ≤ 11 giây, sơ sinh: ≤ 5 giây
Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em ≥ 300mmHg, trẻ sơ sinh: ≥ 150mmHg
Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn
Phương pháp đo: bằng tay, liên tục, định kỳ
Các mục hiển thị: tâm trương, tâm thu, giá trị trung bình
Dò khí: ≤ 3 mmHg/phút
Điện tim (ECG)
Số lượng điện cực: ≥ 3
Tần số đáp ứng: ≤ 0,05 đến ≥ 150Hz
Dải đếm nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút
Độ chính xác: sai số ± ≤ 2 nhịp/phút
Báo động
Phân loại báo động: ≥ 3 loại khẩn cấp, cảnh báo, thông báo
Các mục báo động: bao gồm giới hạn mức cao/thấp, loạn nhịp, báo động giữa các giường, báo động kỹ thuật
Tắt báo động: tắt báo động, cài đặt lại báo động, ngưng báo động, tắt tất cả báo động
Có báo động bằng âm thanh cho từng mức
Lịch sử báo động: ≥ 9 file trên một màn hình
Phân tích loạn nhịp
Phương pháp phân tích: phương pháp đối chiếu đa mẫu
Số kênh: ≥ 2 kênh
Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến ≥ 99 VPC/phút
Tin nhắn loạn nhịp: ≥ 25 Nhịp
Có thể gọi lại loạn nhịp
Mức chênh ST
Số kênh: ≥ 1 kênh
Dải đo mức chênh ST: ±≤ 2,5mV
Máy in
Phương pháp in: ma trận nhiệt
Số vết: ≥ 3 vết
Tốc độ giấy: có thể lựa chọn ≥ 3 mức từ 12,5 đến 50 mm/s
Độ rộng in: 46 (±10%) mm
Điện áp cung cấp: AC và DC
DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động ≥ 6 giờ
25 | Máy phân tích điện giải đồ |  | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Máy phân tích điện giải: 01 chiếc
2 |  | Bộ nạp mẫu tự động: 01 bộ
3 |  | Đầu đọc barcode: 01 bộ
4 |  | Bộ phụ kiện 01 bộ gồm:
5 |  | Điện cực (cho tối thiểu các thông số K+, Na+, Ca++, pH, Cl-): tối thiểu mỗi loại 01 chiếc
6 |  | Dây bơm dự phòng: 01 chiếc
7 |  | Bộ hóa chất chạy máy tương thích với TB: 01 bộ
8 |  | Bộ Lưu điện Online: 1 kVA
9 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Xét nghiệm ≥ 7 thông số và có tối thiểu các thông số: K+, Na+, CL-, Ca++, Ph, TCO2
Nguyên lý: điện cực chọn lọc ion
Loại mẫu được sử dụng: Huyết thanh, huyết tương
Tự động lấy mẫu. Bộ nạp mẫu tự động ≥ 20 vị trí, có quét barcode tự động
Có lưu trữ dữ liệu.
K+: từ ≤0,5 đến ≥15 mmol/L
Na+: từ ≤20 đến ≥200 mmol/L
Cl-: từ ≤20 đến ≥200 mmol/L
Ca++: từ ≤0,10 đến ≥5 mmol/L
pH: từ ≤6 đến ≥9 pH
TCO2: từ ≤6 đến ≥50 mmol/L
Công suất mẫu tối đa: ≥ 60 mẫu/ giờ
Thể tích hút mẫu máu toàn phần: ≤ 150 µl
Màn hình hiển thị bằng cảm ứng có kích thước: ≥ 5 inch
Có cổng kết nối RS232, barcode, Ethernet
26 | Máy điện tim |  | Máy | 3 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp:
1 |  | Máy chính: 01 chiếc
2 |  | Cáp điện tim: 01 bộ
3 |  | Điện cực trước ngực: 06 quả
4 |  | Điện cực chi: 04 chiếc
5 |  | Ắc qui (pin): 01 chiếc
6 |  | Giấy ghi: 01 cuộn
7 |  | Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc
8 |  | Xe đẩy máy inox: 01 chiếc
9 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật:
- Máy điện tim 6 kênh, có màn hình màu hiển thị đồng thời ≥6 đạo trình điện tim
- Tự động mở rộng ghi đạo trình khi phát hiện loạn nhịp
- Có thể lưu giữ ≥40 file
- Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim
- Độ nhạy tối thiểu loại: 10 mm/mV
- Hệ số lọc nhiễu: ≥ 100 dB
- Tốc độ thu thập mẫu: ≥8.000 mẫu/giây
- Có bộ lọc nhiễu điện
- Tần số đáp ứng: từ ≤ 1 Hz đến ≥150 Hz
- Kích thước màn hình: ≥ 5,5 inch
- Độ phân giải màn hình: ≥ (320 x 240) điểm
- Số kênh ghi có thể lựa chọn tối thiểu: 3, 6 kênh
- Tốc độ giấy có thể lựa chọn tổi thiểu: 10; 12,5; 25; 50 mm/s
27 | Máy đo độ loãng xương bằng X - quang |  | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Thiết bị mới 100%.
Đạt tiêu chuẩn về chất lượng: ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Máy chính: 01 bộ
2 |  | Bộ máy tính điều khiển: 01 bộ
3 |  | Máy in phun màu: 01 chiếc
4 |  | Phantom chuẩn máy: 01 bộ
5 |  | Phần mềm chẩn đoán: 01 bộ
6 |  | Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị lưng: 01 bộ
7 |  | Nệm định vị chân bệnh nhân: 01 chiếc
8 |  | Lưu điện online 2 kVA: 01 chiếc
9 |  | Bộ phần mềm Dicom đầy đủ: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
11 |  | Hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Công nghệ:
Công nghệ hấp thu tia X năng lượng kép
Công nghệ chùm tia rẻ quạt
Máy phát tia
Điện áp bóng tối đa: ≥ 90 kV
Dòng bóng tối đa : ≥ 2,4 mA
Vị trí quét:
+ Toàn thân
+ Xương cột sống
+ Xương đùi trái
+ Xương đùi phải
+ Xương cẳng tay
+ Xương cột sống bên
+ LVA (VFA).
Thời gian quét:
+ Xương cột sống: ≤35 giây
+ Xương đùi: ≤ 30 giây
+ Cẳng tay: ≤ 25 giây
+ Toàn thân: ≤ 15 phút
Thông số đo
BMD, BMC, BMI, T-score, Z-score, diện tích, BMD toàn thân
Phân tích thành phần cơ thể (Mỡ/cơ nạc/BMC), HA (phân tích xương hông), xương đùi kép
Đánh giá và phân tích thành phần toàn cơ thể
Bóng X quang
Điện áp bóng tối đa: ≥ 90 kV
Dòng bóng tối đa : ≥ 2,4 mA
Bộ nhận ảnh
Loại cảm biến ảnh: CdTe tinh thể hoặc tương đương
Diện tích vùng quét
+ Xương cột sống: 160 mm x 190 mm (±10%)
+ Xương đùi: 120 mm x 150 mm (±10%)
+ Xương cẳng tay: 100 mm x 140 mm (±10%)
+ Xương cột sống nghiêng: 140 mm x 210 mm (±10%)
+ Trẻ sơ sinh: 160 mm x 160 mm (±10%)
+ Toàn cơ thể: 580 mm x 2000 mm (±10%)
Phần mềm phân tích và chẩn đoán
Đo và phân tích xương cột sống AP
Đo và phân tích xương đùi.
Đo và phân tích chấn thương chỉnh hình khớp gối
Đo và phân tích chấn thương chỉnh hình khớp háng
Đo và phân tích toàn bộ cơ thể
Đo và phân tích cơ thể theo vùng.
Đo và phân tích xương cẳng tay.
Đo và phân tích xương cột sống nghiêng.
Đo và phân tích VFA (LVA, DVA)
Phân tích thành phần toàn cơ thể.
Ứng dụng VAT (Đánh giá mỡ nội tạng)
Đánh giá xương đốt sống
Đo cho trẻ em
Bản đồ màu: BCM, RCM, OCM.
B-scope (Body scope)
L-scope
FRAX
Chế độ 1 lần quét One-scan thời gian thực tự động
Phát hiện vật liệu cấy ghép
Phát hiện vật liệu kim loại
Bàn quét:
Kích thước: 2700 mm x 1000 mm x 1200 mm (±10%)
Hệ thống định vị bằng laser
Máy in phun màu
Phương pháp in: In phun màu
Khổ giấy in: A4
28 | Máy gây mê |  | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Máy chính (kèm bộ thở, pin, bộ theo dõi khí mê và phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn): 01 bộ
Các phụ kiện đi kèm bao gồm:
2 |  | Dây thở kèm bóng bóp cho người lớn sử dụng nhiều lần: 02 bộ
3 |  | Dây thở kèm bóng bóp cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
4 |  | Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho người lớn: 02cái
5 |  | Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái
6 |  | Dây dẫn khí thải mê: 01 cái
7 |  | Dây dẫn khí Oxy chịu áp lực: 01 cái
8 |  | Dây dẫn khí nén chịu áp lực: 01 cái
9 |  | Bộ hút thải thừa khí mê: 01 bộ
10 |  | Dây trích mẫu: 01 bộ
11 |  | Cảm biến lưu lượng: 05 cái/hộp
12 |  | Cảm biến oxy: 01 cái
13 |  | Bình bốc hơi (Phù hợp dùng cho khí mê Isoflurane): 01 cái
14 |  | Bình hấp thụ CO2: 01 bộ
15 |  | Vôi sô-đa: 05 lít
16 |  | Chân đỡ máy có khóa hãm : 01 chiếc
17 |  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
18 |  | Hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Phần máy gây mê:
Sử dụng cho cả người lớn và trẻ em
Có thể gây mê dòng thấp
Tích hợp ắc quy, thời gian hoạt động ≥ 120 phút
Bình hấp thụ CO2 dung tích ≥1,5L
Có phân luồng giữa lưu lượng khí sạch và thể tích cung cấp cho bệnh nhân
Có chức năng cung cấp khí tạm thời trong trường hợp bị mất nguồn khí bên ngoài
Có bộ đo áp lực khí và oxy cấp cho máy độc lập
Có thể thực hiện thao tác gây mê và giúp thở bằng tay (bóp bóng) trong trường hợp mất nguồn điện chính và ắc quy bị lỗi
Có van xả nhanh áp đường thở
Bình bốc hơi
Có thể lắp cùng một lúc với ≥ 02 bình bốc hơi khí mê
Có khoá an toàn đảm bảo chỉ một loại thuốc mê được sử dụng khi lắp đồng thời ≥ 02 bình bốc hơi
Lưu lượng: từ ≤ 0,15 đến ≥ 15L/phút
Thể tích thuốc mê tối đa: khoảng ≥ 360 ml.
Bộ giúp thở
Là loại chạy điện, không tiêu thụ khí nén hay ô xy
Có các mode thở:
+ Thở bóp bóng bằng tay
+ Bệnh nhân tự thở
+ Thông khí kiểm soát thể tích kết hợp bù độ dãn nở của hệ thống liên tục
+ Thông khí điều khiển áp lực
+ Thông khí điều khiển ngắt quãng đồng thì có hỗ trợ áp lực
- Có cổng cấp oxy phụ trợ để thở oxy cho bệnh nhân
* Có thể cài đặt các thông số thở:
- Thể tích khí lưu thông (Vt): từ ≤ 20 đến ≥1400 ml
- Tần số thở (f): khoảng ≤ 4 đến ≥ 60 nhịp/ phút.
- Mức cài đặt PEEP: từ 0 đến ≥ 20 cm H2O
- Tỉ lệ hít vào/thở ra (I: E): 4: 1 tới 1: 4.
- Giới hạn áp lực: khoảng từ ≤ 15 đến ≥ 70cm H2O.
- Kéo dài thời gian hít vào/ thời gian thở vào (Tip/Ti): từ 0 đến ≥ 50%
- Lưu lượng thở vào: khoảng Từ ≤ 10 đến ≥75L/phút
- Mức trigger: Từ ≤ 2 đến ≥15L/phút
Màn hình hiển thị:
Kích thước: ≥ 6 inch
Có khả năng hiển thị được các thông số sau:
+ Thể tích khí lưu thông (Vt)
+ Thể tích thông khí phút (MV) mức báo động cao/thấp
+ Tần số thở (f)
+ Nồng độ O2 trong khí thở vào FiO2 và mức báo động cao/ thấp
+ Áp lực đỉnh (Ppeak), áp lực trung bình (Pmean), áp lực bình nguyên (Plateau), PEEP
+ Đồ thị áp lực của mỗi chu kỳ thở
Có chức năng hiệu chỉnh cho các cảm biến ôxy và cảm biến lưu lượng
Có chức năng để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
Có chức năng kiểm tra độ rò rỉ (hệ thống ống thở, máy thở, van xả an toàn v.v. ) và đo độ giãn nở hệ thống
Hệ thống báo động và cài đặt
Báo động bằng âm thanh và ánh sáng, thông báo
Có chức năng tạm dừng, báo động
Hệ thống xe đẩy
Xe đẩy đồng bộ với máy chính
Có ≥3 ngăn kéo đựng dụng cụ
Các thông số kỹ thuật khác
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
Khối theo dõi khí mê:
Đồng bộ với máy chính
Các thông số đo, ít nhất gồm: CO2, N2O, 05 loại khí mê (Halothan, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desfluran)
Trích khí lấy mẫu hoàn trở lại hệ thống thở
Thời gian đáp ứng của hệ thống ≤ 3s
Thời gian đáp ứng: ≤ 450 ms (với các loại khí mê), ≤ 300 ms (với khí CO2)
Tốc độ lấy mẫu: ≤ 220 ml/phút
Cài đặt giới hạn báo động tối thiểu gồm: CO2, khí mê
Hiển thị:
Hiển thị các thông số: Nồng độ thở vào, nồng độ cuối kỳ thở ra cho các khí CO2, N2O, khí mê đang sử dụng
Hiển thị thông báo báo động
Cổng kết nối:
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
29 | Máy kéo giãn cột sống |  | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Giường kéo dãn: 01 cái
2 |  | Đầu kéo dãn: 01 cái
3 |  | Bộ ngắt mạch khẩn cấp cho bệnh nhân: 01 bộ
4 |  | Bộ đai kéo dãn cho vùng cổ, xương chậu và ngực: 01 bộ
5 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
6 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Máy kéo giãn cột sống
Có các chế độ: tĩnh, ngắt đoạn, chuỗi
Lực kéo: từ 0 đến ≥ 99 kg
Thời gian nghỉ: từ 1 đến ≥ 99 giây
Thời gian điều trị: 1 đến ≥ 99 phút (mỗi lần tăng 1 phút) hoặc liên tục
Có công tắc dừng khẩn cấp khi có sự cố bất thường
Bàn kéo
Kích thước bàn kéo (Dài x Rộng x Cao): 2000 x 600 x 800 mm (±10%)
Chiều cao giường có thể điều chỉnh.
Giường bọc da chống khuẩn
30 | Hệ thống nội soi tai mũi họng |  | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
Hệ thống soi khám tai mũi họng, mỗi hệ thống bao gồm: 01 hệ thống
1 |  | Bộ sử lý hình ảnh: 01 bộ
2 |  | Đầu camera và miệng nối: 01 bộ
3 |  | Nguồn sáng lạnh + bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
4 |  | Dây dẫn sáng : 01 bộ
5 |  | Màn hình chuyên dụng : 01 cái
6 |  | Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính 4 mm : 01 cái
7 |  | Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính 2,7 mm: 01 cái
8 |  | Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ: 01 cái
9 |  | Bộ máy tính, máy in, phần mềm, cáp chuyển đổi: 01 bộ
10 |  | Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái
11 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
12 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
Bộ xử lý hình ảnh camera:
Bộ xử lý hình ảnh có khả năng cung cấp hình ảnh chất lượng với bộ xử lý kỹ thuật số
Có chức năng nhớ tự động cân bằng trắng
Có thể gắn ≥ 4 chức năng của camera và các thiết bị ngoại vi
Có chức năng dừng hình hoặc tương đương
Tín hiệu video đầu ra có ≥ 2 loại
Có phơi sáng tự động
Đầu camera 1 chip
Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/3" CCD, CMOS hoặc tương đương
Độ phân giải hình ảnh: ≥ 1280 x 960 pixel
Nguồn sáng nội soi
Sử dụng nguồn sáng lạnh LED hoặc tương đương
Loại bóng đèn: LED hiệu suất cao hoặc tương đương
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ
Có thể điều chỉnh cường độ sáng
Nhiệt độ màu: ≥ 6500K (±500K)
Dây dẫn sáng, cỡ ≥3,5 mm, chiều dài ≥300 cm
Màn hình chuyên dụng
Màn hình LCD hoặc tương đương
Độ phân giải ≥ 1920 x 1080
Kích thước ≥ 21,5 inch
Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính ≥4 mm, chiều dài khoảng 18 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính ≥2,5 mm, chiều dài khoảng 11 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ, đường kính ≥5,5 mm, chiều dài khoảng 19 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
31 | Máy sấy đồ vải |  | Chiếc | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001
b |  | Cấu hình cung cấp:
1 |  | Máy chính: 01 cái
2 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
3 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật:
Công suất sấy: ≥ 37 kg /mẻ
Thể tích lồng sấy: ≥ 670 lít
Tốc độ sấy: ≥ 40 vòng/phút
Lưu lượng khí : ≥1140 m3/giờ
Tỏa nhiệt tối đa khoảng 15%
Độ ồn: ≤ 75 dB
Ðường kính lồng sấy: ≥ 913 mm
Chiều sâu lồng sấy: ≥ 990 mm
- Lồng sấy có tính năng đảo chiều
- Có cổng kết nối USB
32 | Máy siêu âm tổng quát |  | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Chiếc
2 |  | Đầu dò Convex đa tần dùng cho thăm khám bụng, sản phụ khoa, niệu khoa,...: 01 Chiếc Làm được đàn hồi mô (Elastography)
3 |  | Đầu dò Linear đa tần dùng cho thăm khám phần nông, mạch máu, cơ xương khớp,...: 01 Chiếc Làm được đàn hồi mô (Elastography)
4 |  | Đầu dò phụ khoa dùng để thăm khám sản phụ khoa, niệu khoa: 01 Chiếc Làm được đàn hồi mô (Elastography)
5 |  | Đầu dò 4D thời gian thực dùng để thăm khám sản phụ khoa, niệu khoa: 01 Chiếc
6 |  | Phần mềm siêu âm đàn hồi mô kèm phân tích định lượng: 01 Bộ
7 |  | Phần mềm siêu âm 4D: 01 Bộ
8 |  | Phần mềm siêu âm 4D cao cấp: 01 bộ
9 |  | Phần mềm siêu âm toàn cảnh: 01 Bộ
10 |  | Phần mềm hỗ trợ thiết lập quy trình thăm khám: 01 Bộ
11 |  | Phần mềm siêu âm đánh giá khối u buồng trứng theo IOTA/LR2: 01 Bộ
12 |  | Phần mềm Hiển thị hình ảnh khối với độ tương phản cao theo mặt cong bất kỳ: 01 bộ
13 |  | Gói phần mềm đánh giá tuyến vú: 01 bộ
14 |  | Gói phần mềm đánh giá tuyến giáp: 01 bộ
15 |  | Phần mềm hỗ trợ so sánh đối chiếu kết quả lần thăm khám trước với hình ảnh hiện tại trong suốt quá trình quét: 01 bộ
16 |  | Bộ phần mềm kết nối DICOM 3.0 đầy đủ: 01 Bộ
17 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
18 |  | Tài liệu hướng dẫn sử chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
19 |  | Bộ phụ kiện kèm theo:
20 |  | Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 chiếc
21 |  | Bộ máy tính (Cấu hình tối thiểu Core I5, Ram 8G, ổ cứng 1TB): 01 bộ
22 |  | Máy in màu A4: 01 chiếc
23 |  | Bộ lưu điện 2KVA online: 01 chiếc
24 |  | Gel siêu âm 5l: 01 can
25 |  | Máy in ảnh màu siêu âm: 01 chiếc
c |  | Tính năng kỹ thuật
Máy siêu âm Doppler màu 4D dùng cho thăm khám Ổ bụng, tim mạch, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa, nhi khoa, sơ sinh, các phần nông nhỏ, cơ xương khớp,…
Có các phương pháp quét tối thiểu có: Convex điện tử; Linear điện tử, Micro convex điện tử...
Thân máy chính:
Các thông số của hệ thống:
Thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy.
Màn hình điều khiển: LCD, cảm ứng, kích thước ≥ 10 inchs
Màn hình hiển thị:
+ LCD, kích thước ≥ 21 inchs với tay đỡ có khớp nối linh hoạt
+ Có thể nghiêng, xoay và di chuyển
+ Màn hình có thể xoay quanh trục: ≤ -90 độ - ≥ + 90 độ
+ Góc nghiêng của màn hình trong khoảng từ: ≤ - 90 độ - ≥ +15 độ
Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng
Dung lượng ổ cứng trong loại SSD: ≥ 500 GB
Bộ nhớ ảnh trên ổ cứng: ≥ 340 GB
Bộ nhớ CINE: ≥ 770 MB
TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm
Tích hợp bộ ủ ấm Gel siêu âm
Các chế độ hoạt động:
B-mode
Hòa âm mô: công nghệ mã hóa
M-mode
Mode dòng chảy màu
Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng
Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao
Mode M- dòng chảy màu
Mode siêu âm đàn hồi mô
Mode 3D/4D
Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu có:
Khả năng hiển thị đồng thời
+ B/PW
+ B/CFM hay PDI
+ B/M
+ B + CFM/M
+ Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW)
+ Dual B (B/B)
Hiển thị nhiều hình (bốn hình)
Phóng to/Thu nhỏ: Write/Read/Pan
Hình ảnh màu hóa:
+ Màu hóa mode B
+ Màu hóa mode M
+ Màu hóa mode PW
Chức năng tạo hình:
Độ sâu hiển thị hình ảnh ≥ 45 cm
Tốc độ khung hình: ≥ 3200 khung hình/giây
Số kênh xử lý số hóa: ≥ 385000 kênh
Mức thang xám: ≥ 256 mức
Dải động hệ thống: > 400dB
Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥ 4
Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian): ≥ 8 góc quét
Kỹ thuật loại bỏ nhiều đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao: ≥ 5 mức
Hình ảnh hòa âm mô: Dùng công nghệ mã hóa
Tự động tối ưu hóa
Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực
Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô
Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có:
+ Lọc nhiễu đốm
+ Tối ưu hóa bản đồ xám
+ TGC
+ Màu hóa mode B và M
+ Trung bình khung (chỉ có cho vòng lặp)
+ Dải động
+ Read Zoom tối đa đến 8x
+ Tốc độ quét
+ Độ khuếch đại hậu xử lý
+ Thay đổi đường nền
+ Đảo phổ
+ Triệt nhiễu
+ Màu hóa phổ
+ Định dạng hiển thị
+ Điều chỉnh góc
+ Độ khuếch đại toàn phần (vòng lặp động và tĩnh)
+ Nén nhiễu Flash
Các thông số quét:
- Thông số quét của Mode B:
+ Công suất âm phát ra: 0 – 100%
+ Độ khuếch đại: từ 0 – ≥ 90 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Dải động: ≤ 40 – ≥ 90 dB
+ Trung bình khung: ≥ 8 bước
+ Bản đồ mức thang xám: ≥ 07 loại
+ Bản đồ màu: ≥ 9 loại
+ Tần số: ≥ 04 loại (lựa chọn) (Tùy thuộc đầu dò)
+ Mật độ dòng: ≥ 5 bước
+ Đảo ảnh: bật/tắt
+ Số tiêu điểm: ≥ 8 bước
+ Độ rộng hội tụ (tiêu điểm): ≥ 3 loại
+ Nén tín hiệu yếu (nhiễu): ≥ 6 bước
+ Tăng bờ: ≥ 7 bước
+ Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
- Thông số quét của Mode M:
+ Độ khuếch đại: khoảng từ ≤ -20 dB đến ≥ 20 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Bản đồ mức thang xám: ≥ 7 loại
+ Tốc độ quét: ≥ 7 bước
+ Màu hóa Mode M: ≥ 9 loại
+ Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
+ Hiển thị định dạng M/PW tối thiểu có: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B, chỉ hiển thị đường thời gian
- Thông số quét của Mode dòng chảy màu:
+ Đường nền: 0 -100%, ≥ 10 bước
+ Đảo phổ: On/Off
+ Độ sâu hội tụ CF/PDI: cài đặt mặc định ≤ 10 – 100 % độ sâu vùng quan tâm
+ Nén nhiễu đốm sáng CF/PDI: ≥ 5 bước
+ Góc lái tia CF/PDI: ≤ -20 độ - ≥ 20 độ
+ Kích thước gói: ≤ 8 – ≥ 24, tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Mật độ đường: ≥ 5 bước
+ Phóng đại mật độ đường: ≥ 5 bước
+ Trung bình khung: ≥ 7 bước
+ PRF: ≤ 0.1 – ≥ 23.0 kHz / ≥ 20 bước
+ Lọc không gian: ≥ 6 bước
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 40 dB, ≤ 0.5 dB/bước
+ Lọc thành: ≥ 4 bước, phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Lựa chọn tần số CF/PDI: ≥ 4 bước (tùy thuộc vào đầu dò)
+ Tích lũy màu: ≥ 8 bước
+ Kích thước đứng vùng quan tâm CF/PDI (mm): có thể cài đặt mặc định
+ Độ sâu trung tâm của vùng quan tâm CF/PDI (mm): có thể cài đặt mặc định
- Thông số quét ảnh chế độ Doppler năng lượng
+ Bản đồ màu (PDI map): ≥ 16 loại
+ Độ sâu hội tụ CF/PDI: cài đặt mặc định ≤ 10 – 100 % độ sâu vùng quan tâm
+ Năng lượng sóng âm CF/PDI phát ra: 0 - 100%, ≤ 10% bước
+ Góc lái tia CF/PDI: ≤ - 20 độ - ≥ 20 độ
+ Kích thước gói: ≤ 8 – ≥ 24, phụ thuộc đầu dò và ứng dụng
+ Lọc không gian: ≥ 6 bước
+ Trung bình khung: ≥ 7 bước
+ Tần số lặp xung PRF: ≤ 0.1 – ≥ 23.0 kHz , ≥ 20 bước
+ Ngưỡng năng lượng: 0 - 100%, ≥ 10 bước
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 40 dB, ≤ 0.5 dB/bước
+ Lọc thành: ≥ 4 bước, phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Tần số CF/PDI: ≥ 4 bước, phụ thuộc đầu dò
+ Mật độ đường tự động: Cài đặt trước bật/tắt
+ Độ xuyên thấu: ≥ 5 bước
- Hình ảnh hòa âm mô mã hóa
+ Có sẵn trên tất cả các đầu dò
+ Mật độ đường ảnh: ≥ 5 bước
+ Zoom mật độ đường ảnh: ≥ 5 bước
+ Nén nhiễu: ≥ 6 bước
+ Tăng đường bờ: ≥ 7 bước
+ Bản đồ thang xám: ≥ 7 loại
+ Bản đồ màu: ≥ 9 loại
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 90 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Dải động: ≤ 40 - ≥ 90 dB
+ Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
+ Tần số: lên đến ≥ 4 bước, phụ thuộc đầu dò
- Thông số quét của Mode Doppler xung
+ Điều chỉnh đường nền: ≤ 5 - ≥ 90%, ≥ 10 bước
+ Cổng thể tích lấy mẫu: ≥ 12 bước
+ Hiệu chỉnh góc: ≤ -90 độ đến ≥ 90 độ, ≤ 1 độ / bước
+ Màu phổ: ≥ 6 loại
+ Tốc độ quét PW: ≥ 8 bước
+ Đảo phổ: bật/tắt
+ Định dạng hiển thị M/PW tối thiểu: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B, chỉ hiển thị đường thời gian
+ Duplex: bật/tắt (chỉ PW)
+ Tỉ số PW/CF: 1, 2, 4
+ Độ khuếch đại: 0 – ≥ 85 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Lọc thành: ≤ 6.0 – ≥ 5000 Hz, ≥ 27 bước, tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Tần số lặp xung PRF: ≤ 1.0 – ≥ 26.0 kHz
- Hình ảnh siêu âm đàn hồi mô
+ Đầu dò hỗ trợ: Convex, Linear và Phụ khoa
+ Chỉ số E: ≥ 7
+ Tỷ số E: ≥ 6
- Thông số quét của Mode 4D thời gian thực
+ Mode thu nhận:
· 4D thời gian thực
· 3D tĩnh
+ Mode quan sát:
· Trình diễn 3D (các mặt khác nhau và chế độ trình chiếu đa dạng)
· Các mặt phẳng chia theo mặt cắt (3 phần mặt phẳng vuông góc với nhau)
· Độ tưởng phản thể tích của hình ảnh tĩnh
· Hình ảnh siêu âm cắt lớp
+ Mode tái tạo:
· Cấu trúc bề mặt, làm mịn bề mặt, max-, min- và X-ray (trung bình cường độ chiếu), mix mode của 2 chế độ tái tạo
+ Biểu diễn đường cong qua 3 điểm
+ 3D Movie
+ Dao cắt: Công cụ cắt 3D
+ Định dạng hiển thị:
· 4 hình: A-/B-/C-Plane/3D
· 2 hình: A-Plane/3D
· 1 hình: 3D or A- or B- or C-Plane
Các chức năng đo đạc tối thiểu có
- Tự động đo đạc/tính toán Doppler thời gian thực
+ Đỉnh tâm thu PS
+ Cuối kỳ tâm trương ED
+ Cực tiểu tâm trương MD
+ Chỉ số nhịp đập PI
+ Chỉ số trở kháng RI
+ Thời gian gia tốc AT
+ Gia tốc ACC
+ Tỉ số PS/ED
+ Tỉ số ED/PS
+ Nhịp tim HR
+ Thời gian đạt vận tốc trung bình tối đa TAMAX
+ Giá trị vận tốc đỉnh PVAL
+ Lưu lượng dòng chảy (TAMEAN và diện tích lòng mạch)
- Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa
- Đo đạc / Tính toán Phụ khoa
- Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim,...
- Đo đạc và tính toán trong siêu âm mạch máu
- Đo đạc và tính toán niệu khoa
- Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim
Các thông số kết nối
- Chuẩn kết nối: DICOM
- Khả năng kết nối:
+ Cổng HDMI
+ Cổng Audio Out
+ Cổng kết nối USB: ≥ 5 cổng
+ Kết nối mạng Ethernet (RJ45)
Các thông số của đầu dò:
- Đầu dò Convex đa tần
+ Ứng dụng: Ổ bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa
+ Dải tần số được sử dụng: ≤ 1.9 - ≥ 5.0 MHz
+ Bán kính Convex: ≥ 50 mmR
+ FOV (Max): ≥ 70°
+ Tần số Mode B: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
- Đầu dò Linear đa tần
+ Ứng dụng: Các bộ phận nhỏ, Mạch máu,...
+ Dải tần số được sử dụng: ≤ 4.2 – ≥ 12.0 MHz
+ FOV (Max): ≥ 38 mm
+ Tần số B Mode: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
c) |  | - Đầu dò phụ khoa
+ Ứng dụng: Sản phụ khoa, Tiết niệu (Trực tràng, Qua âm đạo)
+ Dải tần số được sử dụng: ≤ 3.6 – ≥ 9 MHz
+ Tần số B Mode: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
- Đầu dò 4D thời gian thực
+ Ứng dụng: Sản phụ khoa, ổ bụng, tiết niệu.
+ Dải tần được sử dụng: ≤ 1.9 – ≥ 6 MHz
+ Tần số B Mode: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
- Máy in nhiệt đen trắng
+ Độ phân giải: ≥ 300 dpi
+ Khổ giấy in: 110 mm
+ In nhiệt
Bộ lưu điện 2KVA: loại online
Máy vi tính
CPU: Là loại Core i5 trở lên
RAM: ≥ 8GB
HDD: ≥ 1TB
Bàn phím, chuột quang
Màn hình máy tính LCD trở lên, kích thước ≥ 21”
Máy in phun màu
Máy in màu A4
Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi
Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút
In phun mầu
Máy in ảnh màu
Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi
Khổ giấy in tối đa: 127x89mm, 152x102mm, 127x178mm, 152x203mm
Tốc độ in: ≤16 giây
33 | Máy siêu âm điều trị |  | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Máy chính: 01 cái
2 |  | Đầu phát siêu âm: 02 cái
3 |  | Gel siêu âm: 01 lọ
4 |  | Xe đẩy chính hãng: 01 cái
5 |  | Giá đỡ đầu phát siêu âm: 02 cái
6 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
7 |  | Tài liệu hướng dẫn sử chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Có màn hình thông báo
Có chương trình lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Có cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh
Hiển thị toàn bộ quá trình điều trị
Có cảnh báo thông báo khi kết thúc
Có đèn hiển thị cảnh báo tiếp xúc
Ngôn ngữ vận hành: tối thiểu Tiếng Anh
Có 2 loại đầu dò siêu âm:
Đầu phát siêu âm loại ≥1 MHz
Kích thước đầu phát siêu âm: ≥ 1 cm2
Công suất phát siêu âm ở chế độ liên tục tối đa: ≥ 2 W/ cm2
Đầu phát siêu âm loại ≥3 MHz
Kích thước đầu phát siêu âm ≥ 4 cm2
Công suất phát siêu âm ở chế độ xung tối đa: ≥ 3 W/ cm2
34 | Máy xét nghiệm huyết học các loại |  | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp:
1 |  | Máy chính: 01 máy
2 |  | Bộ tải mẫu tự động: 01 bộ
3 |  | Bộ nén khí: 01 bộ
4 |  | Bộ barcode cầm tay: 01 bộ
5 |  | Bộ máy vi tính, màn hình màu LCD, hệ điều hành Window bản quyền: 01 bộ
6 |  | Bộ hóa chất chạy máy: 01 bộ
7 |  | Lưu điện online 2KVA: 01 chiếc
8 |  | Bàn để máy: 01 chiếc
9 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Nguyên lý đo: Kết hợp sử dụng 03 phương pháp tán xạ laser, trở kháng, huỳnh quang
≥ 32 thông số ở chế độ phân tích máu toàn phần/pha loãng/bạch cầu thấp bao gồm :
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, MPV, NRBC#, NRBC%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%
Có chế độ phân tích hồng cầu lưới gồm các thông số :
- RET, RET#, IRF
Công suất ở chế độ máu toàn phần: ≥100 mẫu/ giờ
Thể tích hút mẫu khi phân tích máu toàn phần: ≤165µl
Thể tích mẫu máu để pha loãng: ≤50µl
WBC: từ ≤0,1 đến ≥400 x 10^3/μL
RBC: từ ≤0,1 đến ≥8.5 x 10^6/μL
HGB: từ ≤ 0,1 đến ≥ 25 g/dL, 0 to 16.14 mmol/L
HCT: từ 0 đến ≥75%
PLT: từ ≤5 đến ≥ 3000 x 10^3/μL
Mức độ nhiễm chéo (Carry over) với chế độ máu toàn phần
WBC: ≤ 1.0%
RBC: ≤ 1.0%
HGB: ≤ 1.0%
PLT: ≤ 1.0%
35 | Monitor sản khoa |  | Cái | 2
a |  | Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Thân máy chính kèm máy in: 01 bộ
2 |  | Đầu đo Doppler và cơn co tử cung: 01 chiếc
3 |  | Bộ đo thai đôi: 01 Bộ
4 |  | Dây đeo đầu dò: 01 bộ
5 |  | Nút ghi từ xa: 01 chiếc
6 |  | Xe đẩy: 01 bộ
7 |  | Gel siêu âm: 01 tuýp
8 |  | Giấy ghi: 01 thếp hoặc cuộn
9 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
Theo dõi nhịp tim thai, cơ co tử cung
Dải đo nhịp tim thai: từ ≤50 đến ≥240 nhịp/phút
Chức năng báo động: nhịp cao và thấp và thời gian trễ
Đo chuyển động thai nhi (FM)
Dải đo cơn co: từ 0 đến ≥100 đơn vị
Màn hình màu cảm ứng ≥ 6,5 inch
Thông tin hiển thị: CTG (biểu đồ điện tim), thông số các phép đo của bà mẹ/ thai nhi, trạng thái thiết bị, các cài đặt
Máy in
Nội dung in: năm/tháng/ngày/giờ/phút, cách đo, nhãn thời gian, nhịp tim, chuyển động thai nhi, UC, chu kỳ UC, đánh dấu dịch chuyển thai nhi bằng tay, đánh dấu dịch chuyển thai nhi tự động, đánh dấu kích thích VAS, đánh dấu cài đặt về 0 cho UC, đánh dấu đo sai cho FHG
Tốc độ in tối thiểu ở các mức: 10mm/ phút, 20 mm/phút, 30 mm/ phút, 150 mm/phút
Thời gian sử dụng ắc qui: ≥ 25 phút
36 | Thiết bị làm ấm trẻ sơ sinh |  | Cái | 1 |  | Sửa lại tên thiết bị
a |  | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b |  | Cấu hình cung cấp
1 |  | Thiết bị sưởi ấm
1.1 |  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Phụ kiện: 01 bộ, bao gồm:
1.2 |  | Cảm biến nhiệt độ da cho trẻ, loại sử dụng nhiều lần: 02 cái
1.3 |  | Miếng dán cách nhiệt: 50 miếng
1.4 |  | Cọc truyền: 01 cái
1.5 |  | Tủ đựng đồ: 01 cái
1.6 |  | Khay chụp X-quang: 01 cái
1.7 |  | Đệm nằm cho trẻ loại không cản quang đồng bộ theo thiết bị: 01 cái
1.8 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
1.9 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
2 |  | Bộ hồi sức sơ sinh
2.1 |  | Bộ điều áp ôxy: 01 bộ
2.2 |  | Dây nối ôxy nguồn kèm giắc cắm chuẩn DIN: 01 bộ
2.3 |  | Bóng bóp tích hợp van PEEP, van an toàn: 01 bộ
2.4 |  | Bình hút: 01 bộ
2.5 |  | Dây hút: 01 bộ
2.6 |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
2.7 |  | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c |  | Thông số kỹ thuật
1 |  | Giường sưởi ấm
Giường sưởi ấm, tích hợp hệ thống theo dõi
Có chế độ làm nóng trước ở 100% công suất trong vòng ≤ 15 phút, sau đó tự động giảm để duy trì trạng thái sẵn sàng nhận trẻ
Đèn thăm khám: độ sáng ≥500 Lux
Báo động âm thanh theo thời gian cài đặt
Mặt giường có thể nghiêng góc ±(≥ 15) độ
Bộ gia nhiệt
Đầu gia nhiệt có thể quay ≥ 90 độ sang hai bên
Tự động tắt khi quay đầu gia nhiệt.
Công suất gia nhiệt: từ 0 đến ≥500W
Có điều chỉnh độ gia nhiệt từ 0 đến 100%
Hệ thống an toàn và cảnh báo
Tự động ngừng gia nhiệt khi phát hiện chênh lệch quá 1 độ C so với nhiệt độ cài đặt.
Tự động khởi động lại bộ gia nhiệt khi nhiệt độ chênh lệch giảm xuống dưới 1 độ C.
2 |  | Bộ hồi sức sơ sinh
Chức năng hút dịch
Đồng hồ chỉ thị: từ 0 đến ≥150 ± 10 mmHg
Phạm vi điều chỉnh áp lực hút: từ 0 đến ≥200 mmHg
Nguồn khí: Khoảng Áp lực ôxy đầu vào: từ 40 đến 80 psi
Các tính năng an toàn
Có van an toàn bảo vệ áp lực thở cho trẻ
Có van an toàn bảo vệ đầu vào, xả áp tại áp lực tối thiểu từ 90psi
423

## Sheet1
Phụ lục
Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.
(Kèm theo Công văn số 5955 ngày 15/11/2022 của Sở Y tế)
TT | Cấu hình tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Bàn đẻ các loại | Cái | 2 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Khung bàn với 4 bốn bánh xe có khóa trung tâm: 01 bộ
2 | Tay vịn hai bên: 01 bộ
3 | Bộ điều khiển tại tay vịn: 04 chiếc
4 | Bộ điều khiển đạp chân chân: 01 bộ
5 | Tấm chắn phía đầu/cuối bàn: 02 cái
6 | Chậu đựng chất thải: 01 cái
7 | Bộ đỡ bắp chân: 01 bộ
8 | Bộ nắm tay cho sản phụ: 01 bộ
9 | Cọc truyền: 01 cái
10 | Đệm: 01 bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
12 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Điều khiển: Động cơ điện
Khung bàn: Bằng thép sơn tĩnh điện
Mặt sàn giường: Được chia làm ≥3 phần: Phần lưng được làm bằng thép, phần đỡ hông được làm bằng nhựa ABS, phần chân được lót đệm
Tấm đầu giường/cuối giường: Bằng nhựa PP, cho phép tháo rời khi cần thiết.
Tay vịn hai bên: Làm bằng nhựa PP, có thể nâng hạ
Phần đỡ chân cho phép tháo ra/ gắn vào thân bàn chính theo 3 vị trí khác nhau: đỡ đẻ, khám sản phụ khoa hoặc làm giường nằm sau sinh
Bộ điều khiển cho bệnh nhân: Gắn tại mặt trong 2 tay vịn phía đầu bàn, cho phép điều chỉnh nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn
Bộ điều khiển cho y tá: Gắn tại mặt ngoài 2 tay vịn phía đầu bàn, cho phép điều chỉnh nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn, dốc ngược, dốc xuôi
Tính năng CPR: Đưa giường về tư thế phẳng với độ cao thấp nhất để tiến hành thực hiện ép tim CPR với 1 phím bấm
Đưa chiều cao giường về chiều cao tối thiểu và đồng thời nâng phần lưng 1 góc 90 độ giúp bệnh nhân lên/ xuống giường với 1 phím bấm
Đưa sàn giường về tư thế phẳng với độ cao tối đa giúp bác sỹ thăm khám với 1 phím bấm
Bộ điều khiển đạp chân: Kết nối với bàn bằng cáp kết nối cho phép: Nâng/ hạ chiều cao bàn và phần lưng dốc ngược, dốc xuôi.
Có ắc quy dự phòng để sử dụng trong trường hợp mất điện
Hệ thống khóa trung tâm và điều hướng: tác động cả 4 bánh xe, có chức năng khóa, mở khóa và điều hướng
Có cần tay CPR hoạt động cả khi giường không kết nối với nguồn
Có chỉ thị độ dốc
Đệm: dày ≥ 10 cm
Vỏ đệm được làm bằng vật liệu chống thấm
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng): ≥ (2150 mm x 1060) mm
Kích thước của mặt sàn giường (Dài x Rộng): ≥ (1900 x 910) mm
Kích thước các phần của mặt sàn, phần mông: ≥400 mm, phần chân:≥480 mm
Điều chỉnh chiều cao bàn: từ ≤ 535 đến ≥ 835 mm
Điều chỉnh phần lưng: Từ 0 độ đến ≥ 85 độ
Góc nâng phần hông: từ 0 độ đến ≥ 8 độ
Dốc ngược: ≥16 độ
Dốc xuôi: ≥ 6 độ
2 | Bàn khám bệnh | Cái | 7 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bàn khám bệnh kèm đệm: 01 bộ
2 | Bánh xe có khóa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bàn khám có bánh xe
Nâng lưng bằng lò xo khí nén với góc từ 0 đến ≥ 90 độ
Khung bàn được làm bằng thép sơn tĩnh điện
Có đệm vỏ bọc chống thấm, dày ≥ 5 cm
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2100 x 780 x 820 mm (±5%)
3 | Bàn mổ | Cái | 2 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Khung bàn mổ: 01 bộ
2 | Bộ điều khiển: 01 bộ
3 | Tấm đỡ tay: 02 cái
4 | Tấm đỡ đầu: 01 cái
5 | Tấm đỡ chân: 02 cái
6 | Đệm cho các bộ phận: 01 bộ
7 | Khung màn chắn gây mê: 01 cái
8 | Giá đỡ chân cho tiết niệu phụ khoa: 01 bộ
9 | Pin dự phòng: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bàn mổ đa năng điện, thủy lực có thể sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau
Mặt bàn mổ làm từ vật liệu thấu xạ cho phép chụp X-Quang
Chân bàn được làm từ thép không gỉ
Có rãnh để đựng khay cassette
Điều chỉnh độ cao bàn mổ: từ ≤680 mm đến ≥1000 mm
Có khóa chân, bàn điều khiển bằng hệ thống điện thủy lực
Mặt bàn mổ có thể trượt theo phương dọc mặt bàn: ≥ 300mm
Các tấm đỡ chân có thể tháo rời và tách ra
Điều chỉnh góc nghiêng Tredenlengburg/ Tredenlengburg ngược: ±≥30 độ
Điều chỉnh góc nghiêng trái/phải: ≥ 20 độ
Điều chỉnh tấm đỡ chân nâng lên/xuống: ≥ 30 độ/ 90 độ
Điều chỉnh tấm đỡ lưng nâng lên/xuống: ≥ 80 độ/ 40 độ
Tải trọng ở vị trí thông thường: ≥250 kg
Điều chỉnh tấm đỡ đầu nâng lên/xuống: ≥45 độ/ 90 độ
Chiều rộng khi không có ray bên của bàn mổ: ≥520 mm
4 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 5
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm(±10%): 01 cái
2 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
3 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
4 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm(±10%): 01 cái
5 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm(±10%): 01 cái
6 | Kẹp phẫu tích, dài 160mm(±10%): 01 cái
7 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar (hoặc tương đương), kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 185mm(±10%): 01 cái
8 | Kìm mang kim Hegar-Mayo (hoặc tương đương), thẳng, kiểu mảnh,cỡ vừa, ngàm có rãnh dọc, dài 235mm(±10%): 01 cái
9 | Kéo cắt dây rốn, thẳng, mũi tù/tù, dài 105mm(±10%): 01 cái
10 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm(±10%): 02 cái
11 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm(±10%), cao 41mm(±10%), rộng 54mm(±10%), dung tích 160ml(±10%): 02 cái
12 | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu vàng, kích thước 305 x 140 x 25mm(±10%): 01 cái
13 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát khí, kích thước ngoài 310 x 132 x 57mm(±10%), kích thước trong 274 x 126 x 52mm(±10%): 01 cái
14 | Đệm giữ silicon, cỡ nhỏ, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 276 x 125 x 17 mm(±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
5 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 6
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Trạm khám dùng điện có 5 cán tay cầm và Module gắn các đầu đèn: 01 bộ
2 | Đầu đèn khám mắt: 01 cái
3 | Đầu đèn khám tai: 01 cái
4 | Đầu đèn soi họng: 01 cái
5 | Đầu đèn khám mũi: 01 cái
6 | Gọng dẫn quang: 01 cái
7 | Gương soi thanh quản: 01 cái
8 | Giá để loa soi tai: 01 cái
9 | Loa soi tai: 01 cái
10 | Huyết áp kế treo tường: 01 bộ
11 | Nhiệt kế hồng ngoại treo tường: 01 bộ
12 | Nắp chụp nhiệt kế: 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
1 | Đầu đèn khám tai
Các thấu kính độ phóng đại ≥ 4x
Kính quang học xoay hai chiều với độ phóng đại ≥ 3x
Bóng đèn LED
Có bộ đẩy bỏ ống soi tai
2 | Đầu đèn khám mắt
Thấu kính hiệu chỉnh cho ≥ 85 giá trị diopter
Điều khiển vòng khẩu độ bằng tay, cố định hình sao, khe và lưới
Thiết bị điều chỉnh hội tụ với lực giữ Zero
3 | Đầu đèn soi họng
Bóng đèn LED
Truyền dẫn quang
Thanh trượt dùng để cố định và tháo các tấm đè lưỡi bằng gỗ
4 | Đầu đèn khám mũi
Bóng đèn LED
Các thấu kính xoay có thể tháo rời với độ phóng đại ≥ 2,5x
Truyền dẫn quang
5 | Nhiệt kế đo qua tai
Công nghệ đo: sử dụng sóng hồng ngoại
Có chức năng làm ấm trước đầu dò
Màn hình hiển thị: LCD
Có nút bấm tháo bỏ vỏ bọc đầu dò
Có bộ nhớ lưu lại kết quả lần đo trước
Thời gian đo: ≤3 giây
Độ chính xác: ±≤ 0,2 độ C
6 | Bộ khám huyết áp treo tường
Độ chính xác: ± ≤3 mmHg
6 | Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa | Bộ | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Banh âm đạo Pederson (hoặc tương đương), 120x25 mm (±10%): 01 cái
2 | Banh âm đạo grave (hoặc tương đương), 75x20mm (±10%): 01 cái
3 | Banh âm đạo grave (hoặc tương đương), 95x30mm (±10%): 01 cái
4 | Banh âm đạo grave (hoặc tương đương), 105x33mm (±10%): 01 cái
5 | Kẹp bông băng foerster – ballenger (hoặc tương đương), thẳng, ngàm răng cưa,có khoá cài, dài 245mm (±10%): 01 cái
6 | Kẹp mạch máu rochester-pean (hoặc tương đương), thẳng, dài 240mm (±10%): 01 cái
7 | Khay lưới bảo quản dụng cụ 274x172x60mm (±10%): 01 cái
8 | Khay hình quả thận, dài 250mm (±10%): 01 cái
9 | Kẹp mạch máu kocher-ochsner (hoặc tương đương), cong, 1x2 răng, dài 200mm (±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
7 | Bộ dụng cụ mổ đẻ | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm: 01 cái
2 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 180mm(±10%): 02 cái
3 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 245mm(±10%): 02 cái
4 | Kẹp săng Backhaus (hoặc tương đương), dài 135mm(±10%): 08 cái
5 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm(±10%): 01 cái
6 | Nhíp mô Lane (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 145mm(±10%): 01 cái
7 | Kẹp phẫu tích, dài 160mm(±10%): 01 cái
8 | Kẹp phẫu tích, dài 180mm(±10%): 01 cái
9 | Kẹp động mạch Crile (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 160mm(±10%): 05 cái
10 | Kẹp động mạch Rankin (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 160mm(±10%): 05 cái
11 | Kẹp bông băng Maier (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 265mm(±10%): 02 cái
12 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng 1x2, dài 200mm(±10%): 02 cái
13 | Kẹp phẫu tích mô Allis (hoặc tương đương), ngàm có răng 5x6, dài 190mm(±10%): 02 cái
14 | Kéo cắt dây rốn, thẳng, mũi tù/tù, dài 105mm(±10%): 01 cái
15 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
16 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm(±10%): 01 cái
17 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm(±10%): 01 cái
18 | Kẹp mang kim Hegar Durogrip TC (hoặc tương đương), loại khỏe, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm(±10%): 01 cái
19 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm(±10%): 01 cái
20 | Banh vết thương Collin-Hartmann (hoặc tương đương), hai đầu, dài 150mm(±10%): 02 cái
21 | Banh bụng Doyen (hoặc tương đương), dài 280mm, kích thước lưỡi 48 x 90mm(±10%): 02 cái
22 | Kẹp tổ chức Collin (hoặc tương đương) thẳng, ngàm khuyết, có khía, hình oval, khớp vít, có khóa cài, dài 170mm(±10%): 02 cái
23 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 3/4, màu vàng, kích thước 465 x 285 x 36mm(±10%): 01 cái
24 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài 470 x 274 x 120mm, kích thước trong 421 x 258x 142mm(±10%): 01 cái
25 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước 406 x 253 x 76 mm(±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm (±10%): 01 cái
2 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm (±10%): 01 cái
3 | Kẹp phẫu tích, dài 180mm (±10%): 02 cái
4 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm (±10%): 01 cái
5 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm (±10%): 01 cái
6 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 145mm (±10%): 01 cái
7 | Kẹp săng giấy, dài 115mm (±10%): 05 cái
8 | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm (±10%): 05 cái
9 | Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm (±10%): 04 cái
10 | Kẹp động mạch Rochester-Pean, cong, dài 185mm (±10%): 02 cái
11 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm (±10%): 02 cái
12 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 200mm (±10%): 01 cái
13 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm (±10%): 02 cái
14 | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 130mm (±10%): 01 cái
15 | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 175mm (±10%): 01 cái
16 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm (±10%): 01 cái
17 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm (±10%): 01 cái
18 | Kẹp mang kim Hegar, kiểu khỏe, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 175mm (±10%): 01 cái
19 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm (±10%): 01 cái
20 | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm (±10%), kích thước ngàm 35 x 8mm (±10%): 02 cái
21 | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm(±10%), kích thước ngàm 35 x 11mm (±10%): 02 cái
22 | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm(±10%), kích thước ngàm 41 x 11mm: 02 cái
23 | Banh tổ chức Murphy, ngàm 4 răng, tù, dài 195mm(±10%): 02 cái
24 | Banh tổ chức Kocher, dài 230mm(±10%), kích thước lưỡi 60 x 20mm(±10%): 02 cái
25 | Banh tổ chức Volkmann, 4 răng hơi nhọn, dài 220mm(±10%), kích thước ngàm 8,5 x 19mm(±10%): 02 cái
26 | Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía, dài 170mm(±10%): 01 cái
27 | Kìm cắt xương gập góc, dài 240 mm(±10%): 01 cái
28 | Kìm cắt xương Liston, thẳng, dài 170mm(±10%): 01 cái
29 | Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 190mm (±10%), ngàm rộng 2,50mm và 7mm: 02 cái
30 | Kẹp giữ xương Farabeuf, ngàm nhỏ, có thể điều chỉnh, dài 230mm (±10%), ngàm rộng 9mm: 02 cái
31 | Kẹp giữ xương Farabeuf, ngàm lớn, có thể điều chỉnh, dài 255mm (±10%), ngàm rộng 11mm: 02 cái
32 | Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 280mm (±10%), ngàm rộng 4,50mm và 11,50mm: 02 cái
33 | Thìa nạo xương, ngang 5.2 mm, dài 180 mm (±10%): 01 cái
34 | Thìa nạo xương, ngang 8.5 mm, dài 180 mm(±10%): 01 cái
35 | Dụng cụ róc xương Farabeuf, thẳng, đầu nhọn, dài 145mm(±10%), đầu rộng 12,50mm(±10%): 01 cái
36 | Dụng cụ róc xương Lambotte, cong, đầu nhọn, dài 215mm(±10%), đầu rộng 20mm(±10%): 01 cái
37 | Dụng cụ nậy xương Verbrugge-Mueller, cong, dài 240mm(±10%), rộng 44mm(±10%): 02 cái
38 | Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 260mm(±10%), rộng 24mm(±10%): 02 cái
39 | Dụng cụ nậy xương, cong, dài 220mm(±10%), rộng 10mm(±10%): 02 cái
40 | Dụng cụ nậy xương Langenbeck, cong nhẹ, đầu tù, dài 195mm(±10%), đầu rộng 8mm(±10%): 02 cái
41 | Búa Cottle, dài 185mm(±10%), đường kính 30mm(±10%), nặng 235g(±10%): 01 cái
42 | Búa Heath, tay cầm chất liệu Peek, đường kính 45mm, dài 240mm: 01 cái
43 | Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai đầu, dài 150mm(±10%), bộ 2 chiếc, kích thước 20 x 16mm(±10%), 23 x 16mm(±10%), 24 x 16mm(±10%), 28 x 16mm(±10%): 02 cái
44 | Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, dài 205mm(±10%), lưỡi rộng 10mm(±10%): 01 cái
45 | Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, dài 205mm(±10%), lưỡi rộng 15mm(±10%): 01 cái
46 | Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm(±10%), lưỡi rộng 10mm(±10%): 01 cái
47 | Đục xương, lưỡi vát 2 bên, dài 140mm(±10%), lưỡi rộng 12mm(±10%): 01 cái
48 | Dụng cụ dùi Perthes, thẳng, dài 215mm(±10%): 01 cái
49 | Banh xương, 1 răng nhọn, dài 245mm(±10%): 02 cái
50 | Kìm gặm xương trợ lực trung bình, ngàm cong, dài 180 mm (±10%): 01 cái
51 | Kìm gặm xương trợ lực rất mạnh, ngàm cong, dài 240 mm (±10%): 01 cái
52 | Kẹp tái định vị, cong, dài 135mm(±10%): 02 cái
53 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
54 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%), chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
55 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 01 cái
56 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm (±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%
9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa | Bộ | 1 |  | Sửa lại tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm(±10%): 01 cái
2 | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm(±10%): 01 cái
3 | Kẹp săng Backhaus(hoặc tương đương), dài 135mm(±10%): 06 cái
4 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 245mm(±10%): 02 cái
5 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
6 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm(±10%): 01 cái
7 | Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum (MC INDOE) Durotip TC (hoặc tương đương), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 01 cái
8 | Kẹp phẫu tích, dài 180mm(±10%): 01 cái
9 | Kẹp phẫu tích, dài 200mm(±10%): 01 cái
10 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm(±10%): 01 cái
11 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm(±10%): 01 cái
12 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm(±10%): 01 cái
13 | Kẹp ruột Judd-Allis (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (3x4), dài 195mm(±10%): 01 cái
14 | Kẹp động mạch Kelly (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 140mm(±10%): 02 cái
15 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito (hoặc tương đương), cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 05 cái
16 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner(hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm(±10%): 02 cái
17 | Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng (1x2), dài 240mm(±10%): 02 cái
18 | Kẹp phẫu tích mô Allis (hoặc tương đương), ngàm có răng 4x5, dài 155mm(±10%): 04 cái
19 | Kẹp ruột Judd-Allis (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (3x4), dài 195mm(±10%): 02 cái
20 | Kẹp phẫu tích tử cung Jacobs (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (2x2), dài 215mm(±10%): 01 cái
21 | Kẹp phẫu tích tử cung Littlewood (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng (2x3), dài 185mm(±10%): 01 cái
22 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm(±10%), ngàm rộng 2mm: 01 cái
23 | Kẹp ruột Babcock (hoặc tương đương), thẳng, dài 200mm(±10%): 01 cái
24 | Kẹp phẫu tích tử cung Pozzi (hoặc tương đương), loại khỏe, dài 255mm(±10%): 01 cái
25 | Kẹp tử cung/buồng trứng Saenger (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng, khớp vít, dài 265mm(±10%): 01 cái
26 | Que thăm cổ tử cung Martin (hoặc tương đương), cong, thân chia đoạn, dài 300mm(±10%), đường kính đầu 3mm: 01 cái
27 | Đè tử cung Braun (hoặc tương đương), hai đầu, dài 270mm(±10%), đường kính hai đầu 24mm, 28mm: 01 cái
28 | Dụng cụ xoắn u cơ, loại lớn, dài 150mm(±10%): 01 cái
29 | Kẹp tử cung Heaney (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng, có rãnh, dài 245mm(±10%): 02 cái
30 | Kẹp phúc mạc Faure (hoặc tương đương), cong, ngàm có răng (1x2), dài 205mm(±10%): 02 cái
31 | Bộ banh bụng Balfour (hoặc tương đương) hoàn chỉnh, sâu 200mm(±10%), rộng 250mm(±10%), độ banh rộng 235mm(±10%): 01 cái
32 | Banh vết thương Collin-Hartmann (hoặc tương đương), hai đầu, dài 150mm(±10%): 02 cái
33 | Đè bụng/ruột Ribbon (hoặc tương đương), dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 30mm(±10%): 02 cái
34 | Đè bụng/ruột Ribbon (hoặc tương đương), dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 50mm(±10%): 01 cái
35 | Đè bụng/ruột Ribbon (hoặc tương đương), dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 40mm: 01 cái
36 | Banh âm đạo Doyen (hoặc tương đương), dài 240mm(±10%), kích thước 120 x 45mm(±10%): 01 cái
37 | Banh âm đạo Doyen (hoặc tương đương), dài 240mm(±10%), kích thước 90 x 35mm(±10%): 01 cái
38 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm(±10%): 02 cái
39 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter (hoặc tương đương), gập góc phải, dài 230mm(±10%): 01 cái
40 | Kéo cắt chỉ Durotip TC (hoặc tương đương), cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 01 cái
41 | Ống hút Yankauer (hoặc tương đương), dài 285mm(±10%), đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm: 01 cái
42 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm(±10%), cao 41mm, rộng 54mm, dung tích 160ml: 01 cái
43 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm(±10%), cao 72mm(±10%), rộng 56mm(±10%), dung tích 300 ml(±10%): 01 cái
44 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm(±10%): 01 cái
45 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
46 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
47 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
10 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm(±10%): 01 cái
2 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm(±10%): 01 cái
3 | Cán dao mổ, số 3, hình lưỡi lê, dài 210mm(±10%): 01 cái
4 | Nhíp mô Adson (Micro) hoặc tương đương, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm(±10%): 01 cái
5 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm(±10%): 02 cái
6 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 160mm(±10%): 02 cái
7 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 150mm(±10%), ngàm rộng 1mm: 02 cái
8 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Gruenwald Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, hình lưỡi lê, cán vàng, dài 185mm(±10%): 02 cái
9 | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 4mm, dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
10 | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 3mm(±10%), dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
11 | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 2,50mm(±10%), dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
12 | Ống hút Fergusson hoặc tương đương, trục Luer, dài 195mm(±10%), chiều dài hoạt động 110mm(±10%), đường kính 2mm(±10%), dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm(±10%): 01 cái
13 | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm(±10%), bộ 2 chiếc, kích thước 22 x 10mm(±10%), 25 x 10mm(±10%), 28 x 12mm(±10%), 32 x 12mm(±10%): 02 cái
14 | Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, có khía chéo, dài 200mm(±10%), rộng 9mm(±10%): 02 cái
15 | Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, dài 180mm(±10%), chiều rộng 2 đầu 11mm(±10%), 13mm(±10%): 02 cái
16 | Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 200mm(±10%), lưỡi rộng 17mm(±10%): 02 cái
17 | Thìa nạo xương Halle hoặc tương đương, số 00, dễ uốn, dài 215mm(±10%), đầu rộng 4,40mm(±10%): 01 cái
18 | Thìa nạo xương Lampert hoặc tương đương, dài 215mm(±10%), đầu rộng 2,40mm(±10%): 01 cái
19 | Thìa nạo xương Lampert hoặc tương đương, dài 215mm(±10%), đầu rộng 2,80mm(±10%): 01 cái
20 | Dụng cụ róc xương, dạng thẳng, đầu vuông, ngang 6 mm(±10%), dài 200 mm(±10%): 01 cái
21 | Dụng cụ róc xương Farabeuf hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 145mm(±10%), đầu rộng 12,50mm(±10%): 01 cái
22 | Dụng cụ nậy xương Quervain hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu tù, dài 195mm(±10%), đầu rộng 6mm(±10%): 01 cái
23 | Dụng cụ bẩy xương Halle hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu tù, dài 180mm(±10%), đầu rộng 3,30mm(±10%): 01 cái
24 | Dụng cụ róc xương, dạng cong, đầu tròn, ngang 6 mm(±10%), dài 200 mm(±10%): 01 cái
25 | Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield hoặc tương đương, số 4, cong nhẹ, đầu tù, cán tròn, dài 205mm(±10%): 02 cái
26 | Dụng cụ róc xương vi phẫu Yasargil hoặc tương đương, mũi cong nhẹ, mũi tù, cán tròn, dài 185mm(±10%), rộng 2,80mm(±10%): 01 cái
27 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 10 cái
28 | Kẹp động mạch Kelly hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 140mm(±10%): 05 cái
29 | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài 140mm(±10%): 05 cái
30 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 245mm(±10%): 01 cái
31 | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 155mm(±10%): 02 cái
32 | Kẹp vi phẫuYasargil hoặc tương đương, cán hình lưỡi lê, cán có lỗ, dài 200mm(±10%), đường kính ngàm 5mm(±10%): 01 cái
33 | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 110mm(±10%): 08 cái
34 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, dài 165mm(±10%): 01 cái
35 | Kẹp mang kim Crile-Wood Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 145mm(±10%): 02 cái
36 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm(±10%): 02 cái
37 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 165mm(±10%): 02 cái
38 | Kéo phẫu tích Metzenbaum (Baby) Noir TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, màu đen, cán vàng, dài 145mm(±10%): 01 cái
39 | Kéo phẫu tích Toennis-Adson Durotip TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 175mm(±10%): 02 cái
40 | Kéo phẫu tích màng não Schmieden-Taylor, gập góc bên, một đầu thăm, dài 155mm(±10%): 01 cái
41 | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm(±10%): 01 cái
42 | Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm(±10%): 01 cái
43 | Banh tự giữ Weitlaner hoặc tương đương, 2x3 răng tù, dài 110mm(±10%): 01 cái
44 | Banh tự giữ Wullstein hoặc tương đương, gập góc, 3x3 răng tù, dài 130mm(±10%): 01 cái
45 | Banh phẫu thuật Adson - Baby hoặc tương đương, 3x4 răng, răng nhọn vừa, có khớp, dài 165mm(±10%): 01 cái
46 | Búa, dài 190mm, đường kính đầu 25mm(±10%): 01 cái
47 | Dụng cụ bảo vệ não khi khoan sọ não, dài 205mm(±10%): 01 cái
48 | Kìm gặm xương trợ lực mạnh, ngàm cong, dài 180 mm(±10%): 01 cái
49 | Kìm gặm xương dạng mảnh, ngàm cong, dài 180 mm(±10%): 01 cái
50 | Kìm gặm xương trợ lực rất mạnh, gập góc bên, dài 240 mm(±10%): 01 cái
51 | Kìm gặm xương Lempert hoặc tương đương, cong, dài 200mm(±10%): 01 cái
52 | Ống hút vi phẫu loại Fukushima hoặc tương đương, gập góc sang phải, đường kính 2mm, dài 250mm(±10%), chiều dài hoạt động 160mm(±10%): 01 cái
53 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
54 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
55 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
56 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm (±10%): 01 cái
57 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 536 x 250 mm(±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép không quá ±10%
11 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm(±10%): 01 cái
2 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 245mm(±10%): 02 cái
3 | Kẹp săng Backhaus, dài 135mm(±10%): 06 cái
4 | Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm(±10%): 01 cái
5 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm(±10%): 02 cái
6 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 02 cái
7 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm(±10%): 02 cái
8 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm(±10%): 02 cái
9 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài 200mm(±10%): 01 cái
10 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm(±10%): 01 cái
11 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC hoặc tương đương, mảnh, thẳng, cán vàng, dài 200mm(±10%): 01 cái
12 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 200mm(±10%), ngàm rộng 2mm: 01 cái
13 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm(±10%), ngàm rộng 2mm: 01 cái
14 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 08 cái
15 | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 160mm(±10%): 06 cái
16 | Kẹp động mạch Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 185mm(±10%): 04 cái
17 | Kẹp mạch máu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 225mm(±10%): 02 cái
18 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, cong, ngàm có răng 1x2, dài 200mm(±10%): 02 cái
19 | Kẹp ruột Babcock hoặc tương đương, thẳng, dài 200mm(±10%): 02 cái+E222:E223
20 | Kẹp ruột Allis-Thoms hoặc tương đương, loại yếu, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm(±10%): 02 cái
21 | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 155mm(±10%): 02 cái
22 | Kẹp gắp Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm hình oval, cos răng De Bakey, dài 250mm(±10%), ngàm rộng 21mm: 01 cái
23 | Kẹp ống mật Gray hoặc tương đương, cong, hình chữ S, dài 220mm(±10%): 01 cái
24 | Kẹp tử cung Wertheim Atraumata hoặc tương đương, gập góc 90°, ngàm có răng De Bakey, khớp vít, dài 250mm(±10%), chiều dài ngàm 67mm(±10%): 01 cái
25 | Kẹp ruột không chấn thương Kocher Atraumata hoặc tương đương, cong, lưỡi rất mềm và đàn hồi, ngàm có răng De Bakey, dài 250mm(±10%): 02 cái
26 | Kẹp ruột Kocher hoặc tương đương, cong, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 230mm(±10%): 02 cái
27 | Bộ banh bụng Balfour hoặc tương đương hoàn chỉnh, sâu 200mm, rộng 250mm(±10%), độ banh rộng 235mm(±10%): 01 cái
28 | Banh vết thương Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm(±10%): 02 cái
29 | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm(±10%), bộ 2 chiếc, kích thước 20 x 16mm(±10%), 23 x 16mm(±10%), 24 x 16mm(±10%), 28 x 16mm(±10%): 02 cái
30 | Banh vết thương US-Army hoặc tương đương, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220mm(±10%), kích thước 22 x 15mm(±10%), 26 x 15mm(±10%), 39 x 15mm(±10%), 43 x 15mm(±10%): 01 cái
31 | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, dài 240mm(±10%), kích thước 60 x 35mm(±10%): 01 cái
32 | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, dài 240mm(±10%), kích thước 90 x 45mm(±10%): 01 cái
33 | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, dài 240mm(±10%), kích thước 120 x 45mm(±10%): 01 cái
34 | Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 30mm(±10%): 01 cái
35 | Đè bụng/ruột Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm(±10%), lưỡi rộng 40mm(±10%): 01 cái
36 | Đè bụng/ruột, dễ uốn, có tay cầm, dài 410mm(±10%), lưỡi rộng 50mm(±10%): 01 cái
37 | Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 200mm(±10%), đường kính mũi 2mm: 01 cái
38 | Kẹp gắp sỏi mật Desjardins hoặc tương đương, rất mảnh, cong, khớp vít, dài 225mm(±10%): 01 cái
39 | Kẹp gắp sỏi mật Desjardins hoặc tương đương, cong, khớp vít, dài 225mm(±10%): 01 cái
40 | Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, số 00, dễ uốn, dài 325mm(±10%), chiều rộng ngàm 3,40mm(±10%): 01 cái
41 | Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, số 0, dễ uốn, dài 325mm(±10%), chiều rộng ngàm 4,30mm(±10%): 01 cái
42 | Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, số 1, dễ uốn, dài 325mm(±10%), chiều rộng ngàm 5,50mm(±10%): 01 cái
43 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 8, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
44 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 10, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
45 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 12, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
46 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 14, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
47 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 16, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
48 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 18, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
49 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 20, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
50 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, số 22, cong, cứng, dài 345mm(±10%): 01 cái
51 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 210mm(±10%): 02 cái
52 | Kẹp mang kim Crile-Wood Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm(±10%): 02 cái
53 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm(±10%): 01 cái
54 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter hoặc tương đương, gập góc phải, dài 230mm(±10%): 01 cái
55 | Kẹp phẫu tích Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 200mm(±10%): 01 cái
56 | Kéo cắt chỉ Durotip TC hoặc tương đương, cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm(±10%): 01 cái
57 | Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 285mm(±10%), đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm: 01 cái
58 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm(±10%): 01 cái
59 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm(±10%), cao 72mm(±10%), rộng 56mm(±10%), dung tích 300 ml(±10%): 01 cái
60 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm(±10%), cao 73mm(±10%), rộng 100mm(±10%), dung tích 1000ml(±10%): 01 cái
61 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
62 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
63 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 02 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
12 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 12
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm (±10%): 01 cái
2 | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 01 cái
3 | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 01 cái
4 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm (±10%): 01 cái
5 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm (±10%): 01 cái
6 | Kẹp phẫu tích, dài 160mm(±10%): 01 cái
7 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 185mm (±10%): 01 cái
8 | Kìm mang kim Hegar-Mayo, thẳng, kiểu mảnh,cỡ vừa, ngàm có rãnh dọc, dài 235mm (±10%): 01 cái
9 | Kéo cắt dây rốn, thẳng, mũi tù/tù, dài 105mm (±10%): 01 cái
10 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm (±10%): 01 cái
11 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm, cao 41mm, rộng 54mm, dung tích 160ml (±10%): 01 cái
12 | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu vàng, kích thước 305 x 140 x 25mm(±10%): 01 cái
13 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát khí, kích thước ngoài 310 x 132 x 57mm(±10%), kích thước trong 274 x 126 x 52mm(±10%): 01 cái
Đệm giữ silicon, cỡ nhỏ, nhiều sợi và có lỗ thoát khí, làm khô ráo và chống va đập, kích thước 276 x 125 x 17 mm(±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%
13 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 |  | Sửa lại tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cán dao mổ, số 3, dài 125mm(±10%): 01 cái
2 | Kẹp săng Backhaus (hoặc tương đương), dài 110mm(±10%): 06 cái
3 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Gruenwald Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, hình lưỡi lê, cán vàng, dài 185mm(±10%): 02 cái
4 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Durogrip TC (hoặc tương đương), mảnh, thẳng, cán vàng, dài 180mm(±10%): 02 cái
5 | Nhíp phẫu tích Semken (hoặc tương đương), mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 155mm(±10%): 01 cái
6 | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù/tù, dài 130mm(±10%): 01 cái
7 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm(±10%): 01 cái
8 | Kẹp phẫu tích Micro-Hastled (hoặc tương đương), cong, mảnh, dài 125mm(±10%): 04 cái
9 | Kẹp mang kim Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,20mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 180mm(±10%): 01 cái
10 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 165mm(±10%): 01 cái
11 | BANH TAI ROSEN (hoặc tương đương), 4X5.5MM(±10%): 01 cái
12 | BANH TAI ROSEN (hoặc tương đương), 5X7.5.5MM(±10%): 01 cái
13 | Dụng cụ vén rễ thần kinh và mạch máu Wagener (hoặc tương đương), loại nhỏ, gập góc 90°, đầu thăm, dài 150mm(±10%): 01 cái
14 | Dao phẫu tích tai Rosen (hoặc tương đương), lưỡi mác, dài 160mm(±10%): 01 cái
15 | Móc tai, 45 °, góc cạnh, 160 mm(±10%), chiều rộng: 2,5 mm, không có lỗ: 01 cái
17 | DỤNG CỤ CHỌC MÀNG NHĨ LUCAE (hoặc tương đương), DÙNG CHO NGƯỜI LỚN: 01 cái
18 | Dụng cụ nạo xương trong phẫu thuật tai House (hoặc tương đương), gập góc nhiều, hai đầu, lưỡi oval, dài 150mm(±10%), kích thước hai lưỡi 1,0 + 1,2 mm: 01 cái
19 | Dụng cụ nạo xương trong phẫu thuật tai House (hoặc tương đương), gập góc nhiều, hai đầu, lưỡi oval, dài 150mm, kích thước hai lưỡi 1,5 + 1,8 mm: 01 cái
20 | Kẹp phẫu tích tai Hartmann-Wullstein (hoặc tương đương), loại nhỏ, thẳng, dài 80mm(±10%), kích thước ngàm 0,5 x 6mm: 01 cái
21 | Kẹp phẫu tích tai, cong lên trên, hình súng, ngàm oval, dài 80mm(±10%), kích thước ngàm 1,1 x 1 mm: 01 cái
22 | Kẹp cắt xương búa Dieter (hoặc tương đương), lưỡi cắt quay lên, dài 75mm(±10%): 01 cái
23 | Ống hút vi phẫu, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương), đường kính 0,70mm, dùng cho ống hút đường kính 6-8mm(±10%): 01 cái
24 | Ống hút vi phẫu, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương), đường kính 1mm, dùng cho ống hút đường kính 6-8mm(±10%): 01 cái
25 | Ống hút, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương), đường kính 1,30mm, dùng cho ống hút đường kính 6-8mm(±10%): 01 cái
26 | Tay cầm cho ống hút, có lỗ ngắt áp lực bằng tay, chóp kiểu Luer (hoặc tương đương): 01 cái
27 | Kéo vi phẫu Bellucci (hoặc tương đương), thẳng, mũi nhọn/nhọn, hình súng, ngàm hoạt động đơn, chiều dài hoạt động 80mm(±10%): 01 cái
28 | Kéo vi phẫu Bellucci (hoặc tương đương), ngàm cong sang trái, mũi nhọn/nhọn, hình súng, ngàm hoạt động đơn, chiều dài hoạt động 80mm(±10%): 01 cái
29 | Kéo vi phẫu Bellucci (hoặc tương đương), ngàm cong sang phải, mũi nhọn/nhọn, hình súng, ngàm hoạt động đơn, chiều dài hoạt động 80mm: 01 cái
30 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm(±10%): 02 cái
31 | Antrum Punch (hoặc tương đương), thẳng về phía sau, chiều dài làm việc: 100 mm(±10%): 01 cái
32 | Kẹp gắp bông băng trong phẫu thuật mũi Hartmann (hoặc tương đương), dài 175mm(±10%): 01 cái
33 | Búa, dài 185mm(±10%), đường kính đầu 25mm(±10%), nặng 135g(±10%): 01 cái
34 | CÂY ĐỤC XƯƠNG MASING (hoặc tương đương), CONG TRÁI, LƯỠI CẮT 1 BÊN, DÀI 178mm(±10%): 01 cái
35 | CÂY ĐỤC XƯƠNG MASING (hoặc tương đương),CONG PHẢI,LƯỠI CẮT 1 BÊN,DÀI 178mm(±10%): 01 cái
36 | CÂY ĐỤC VÁCH NGĂN MŨI KILLIAN (hoặc tương đương), DẠNG LƯỠI LÊ,MŨI RỘNG 6MM170MM(±10%): 01 cái
37 | Dụng cụ mài xương Gallaher (hoặc tương đương), thẳng, có răng thô, có cán vòng vuông góc với thân, dài 190mm(±10%), đầu rộng 6,50mm: 01 cái
38 | Dụng cụ róc xương Syme, cong, hai đầu, nhọn/nhọn, dài 185mm(±10%), lưỡi rộng 4mm: 01 cái
39 | Banh tổ chức Mannerfelt (Modif.) (hoặc tương đương), loại nhỏ, cong, 3 răng nhọn, cán tam giác, dài 155mm(±10%), kích thước 5,5 x 7,20mm(±10%): 01 cái
40 | Cây đè lưỡi Buchwald (hoặc tương đương), cong, hai đầu, dài 180mm, chiều rộng hai đầu 19 mm, 23 mm: 01 cái
41 | Ống tưới EICKEN (hoặc tương đương), cong , 145 mm (±10%), đường kính 2,50 mm: 01 cái
42 | Kéo mũi, thẳng, chiều dài làm việc: 130 mm (±10%), có răng cưa: 01 cái
43 | Nhíp gắp vi phẫu, thẳng, hình lưỡi lê, ngàm trơn, dài 160mm(±10%): 01 cái
44 | Nhíp vi phẫu, thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có răng (1x2), dài 160mm(±10%): 01 cái
45 | Kìm gặm xương Weil-Blakeseley(hoặc tương đương), thẳng, ngàm khuyết, hình oval, dài 120mm(±10%), ngàm rộng 3,60mm(±10%): 01 cái
46 | Kẹp cắt sụn/vách ngăn mũi Gruenwald-Henke (hoặc tương đương), dài 110mm: 01 cái
47 | Kìm gặm xương Weil-Blakeseley (hoặc tương đương), gập góc lên 140°, ngàm khuyết, hình oval, dài 110mm(±10%), ngàm rộng 3,60mm(±10%): 01 cái
48 | Banh vết thương và khí quản, loại nhỏ, cong, 3 răng, nhọn, dài 165mm(±10%), kích thước ngàm 5 x 7mm(±10%): 01 cái
49 | Banh tự giữ Weitlaner (hoặc tương đương), 3x4 răng tù, dài 130mm(±10%): 01 cái
50 | Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, kích thước 582 x 291 x 36mm(±10%): 01 cái
51 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 135mm(±10%),chất liệu hợp kim nhôm: 01 cái
52 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 56 mm(±10%): 01 cái
53 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm(±10%): 01 cái
54 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 536 x 250 mm(±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤±10%
14 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Cáp nối điện cực trung tính: 01 chiếc
3 | Điện cực trung tính, dùng 1 lần, hộp 25 chiếc: 01 hộp
4 | Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
5 | Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
6 | Adaptor đơn cực: 01 chiếc
7 | Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
8 | Tay dao đơn cực: 01 chiếc
9 | Điện cực hình dao: 02 chiếc
10 | Forceps lưỡng cực : 01 chiếc
11 | Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
13 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Công suất tối đa: ≥350W
Thiết bị tự động nhớ cài đặt của lần sử dụng cuối cùng trước khi tắt máy
Bộ nhớ có khả năng lưu trữ ≥100 chế độ
Tự động giám sát công suất sử dụng
Tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Tự động giảm công suất khi tiếp xúc của bền mặt điện cực trung tính giảm xuống ≤ 50%
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực và ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực và ≥ 03 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực
Công suất tối đa ở chế độ cắt tinh: ≥350W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu ít: ≥300W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu nhiều: ≥140W
Công suất cắt tối đa ở chế độ cắt trong nội soi: ≥220W
Có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực, công suất tối đa: ≥280W
Công suất tối đa ở chế độ cắt lưỡng cực: ≥140W
Công suất đốt tối đa ở chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: ≥120W
15 | Đèn khám bệnh và làm tiểu phẫu | Cái | 5 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Chân đế đèn có bánh xe: 01 bộ
2 | Chân, giá treo, đầu đèn: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Cường độ sáng: ≥45.000 Lux
Tuổi thọ bóng đèn: ≥50.000 giờ
Có thể điều chỉnh độ cao: ≥1200mm
Bóng đèn LED
Di chuyển bằng bánh xe
16 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Sản xuất từ năm 2022 trở về sau
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bộ cánh tay treo hai nhánh cho hai đầu đèn: 01 bộ
2 | Chóa đèn treo trần: 02 bộ
3 | Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 cái
4 | Chụp cán cầm đầu đèn có thể tiệt khuẩn nhiều lần: 04 cái
5 | Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
6 | Bảng điều khiển gắn tường: 01 bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Đèn mổ sử dụng công nghệ đèn LED, điều khiển bằng cảm ứng trên đèn và điều khiển từ bảng điều khiển gắn tường
Kiểm soát ánh sáng liên tục
Cường độ ánh sáng mỗi chóa: ≥160.000 lux
Có nhiệt độ màu điều chỉnh được ≥ 04 mức trong khoảng 3500K đến 6000K
Chỉ số hoàn màu Ra: ≥95
Khoảng trường sáng điều chỉnh được ≥ 80mm và có kích thước tối thiểu ≥ 180mm
Cường độ sáng trung tâm có thể điều chỉnh: từ ≤35% đến 100%
Tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ
Có điều khiển trên đầu đèn: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Các cánh tay treo có thể quay xung quanh các khớp nối 360 độ
Cánh tay treo đầu đèn có thể điều khiển lên/xuống tối đa ≥1000 mm
Bảng điều khiển gắn tường: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Chỉ số hoàn màu đỏ R9: ≥ 90
17 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bộ cánh tay treo hai nhánh cho hai đầu đèn: 01 bộ
2 | Chóa đèn treo trần: 02 bộ
3 | Chụp cán cầm đầu đèn có thể tiệt khuẩn nhiều lần: 04 cái
4 | Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 cái
5 | Bảng điều khiển gắn tường: 01 cái
6 | Camera trung tâm, điều khiển không dây: 01 cái
7 | Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
9 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Đèn mổ sử dụng công nghệ đèn LED, điều khiển bằng cảm ứng trên đèn và điều khiển từ bảng điều khiển gắn tường
Kiểm soát ánh sáng liên tục
Cường độ ánh sáng mỗi chóa: ≥160.000 lux
Có nhiệt độ màu điều chỉnh được ≥ 04 mức trong khoảng 3500K đến 6000K
Chỉ số hoàn màu Ra: ≥95
Khoảng trường sáng điều chỉnh được ≥ 80mm và có kích thước tối thiểu ≥ 180mm
Cường độ sáng trung tâm có thể điều chỉnh: từ ≤35% đến 100%
Tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ
Có điều khiển trên đầu đèn: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Các cánh tay treo có thể quay xung quanh các khớp nối 360 độ
Cánh tay treo đầu đèn có thể điều khiển lên/xuống tối đa ≥1000 mm
Bảng điều khiển gắn tường: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Độ sâu trường sáng ≥750 mm
Chỉ số hoàn màu đỏ R9: ≥ 90
Camera
Loại cảm biến hình ảnh ≥ 1/3 inch CMOS hoặc CCD
Tương thích và đồng bộ với hệ thống đèn mổ
Loại camera không dây dùng phòng mổ tối thiểu chuẩn full HD 1080, có thể gắn trực tiếp vào tay cầm đèn hoặc gắn trên cánh tay cầm
Phóng đại quang học: ≥ 10 X
Phóng đại kỹ thuật số: ≥ 30 X
Tiêu cự có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤5,5 đến ≥50 mm
Khẩu độ F: từ ≤1,6 đến ≥1,8
Có thể điều chỉnh độ hội tụ, phơi sáng, cân bằng trắng tự động và bằng tay
Điều khiển không dây từ bộ điều khiển gắn tường
18 | Ghế băng bệnh nhân ngồi chờ từ 4-8 chỗ | Chiếc | 100 |  | Sửa tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Hàng hóa mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
Ghế ngồi chờ cho bệnh nhân 04 chỗ : 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Chất liệu: Mặt ghế, chân ghế, tay vịn bằng inox SUS304. Khung đỡ mặt ghế bằng thép sơn tĩnh điện.
Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2320 x 570 x 795) mm ±5%.
Mặt ghế rộng 500 mm ±5%, uốn hình chữ V góc tù, dày ≥ 1mm đột lỗ thoáng, viền cạnh hàn liền vào ghế với khung giằng
Tựa lưng có góc nghiêng
Tay vịn, chân ghế: hình ôvan, dày ≥ 1 mm.
Khung giằng đỡ mặt ghế hình hộp ≥(40 x 80) mm, dày ≥ 1,2 mm, chân có tăng chỉnh
19 | Giường bệnh nhân (kèm tủ đầu giường) | Bộ | 250 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
b | Cấu hình cung cấp
Giường hai quay tay kèm bàn ăn: 01 cái
Cọc truyền: 01 cái
Đệm: 01 bộ
Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh - Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
1 | *Giường điều khiển bằng tay quay
Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng lên tới ≥ 70 độ, đỡ chân ≥ 35 độ bằng 02 tay quay
Kích thước: Dài 2200 x rộng 980 x cao 500mm (±5%)
Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời và hoán đổi cho nhau.
Lan can có nút khóa/mở giúp nâng lên/hạ xuống.
Bàn ăn gắn trên thành giường, có thể gập lại.
Mặt giường nằm làm bằng thép được phủ epoxy, được chia làm 04 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt.
Bánh xe chống ồn, đường kính 125mm (±5%), có khóa hãm riêng biệt
Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường.
Giường kèm đệm, cọc truyền.
Tải trọng ≥ 170kg.
2 | * Tủ đầu giường:
Kích thước: Dài 470 x rộng 470 x cao 750mm (± 10%).
Mặt tủ làm bằng nhựa ABS.
Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo
Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra, có thanh treo khăn ở hai bên tủ.
20 | Giường hồi sức cấp cứu | Cái | 3 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giường chính: 01 bộ
2 | Đệm: 01 cái
3 | Tấm đầu giường: 02 cái
4 | Thành chắn: 01 bộ
5 | Điều khiển gắn thành giường cho điều dưỡng: 02 bộ
6 | Cọc truyền dịch: 01 cái
7 | Acqui dự phòng: 01 cái
8 | Điều khiển gắn thành giường cho bệnh nhân: 02 bộ
9 | Bánh xe có khóa: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Khung giường, chân đế chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện
Có chức năng đưa về vị trí hỗ trợ CPR
Tấm chắn đầu và cuối giường: làm bằng nhựa PE hoặc HDPE hoặc tương đương
Bánh xe có kích thước bánh xe: ≥150mm
Có vòng giảm chấn cao su ở 4 góc giường
Cọc truyền dịch có thể gắn ở một trong bốn vị trí ở góc giường
Có móc treo túi dịch ở hai bên của tấm hông giường và thành giường phía chân
Chiều dài giường: ≥ 2200 mm
Chiều rộng giường của giường: ≥ 950 mm
Chiều cao đến mặt giường: từ ≤ 400mm đến ≥ 700mm
Góc nâng tựa lưng: từ 0 độ đến ≥70 độ
Góc nâng hạ vùng gối: từ 0 độ đến ≥25 độ
Góc nghiêng TR/RTR: tối đa ≥10 độ
Phạm vi điều chỉnh chiều cao: ≥ 350mm
Tải trọng tối đa: ≥ 230 Kg
3 | Đệm không thấm nước, xử lý kháng khuẩn, chống cháy lan 2000 x 860 mm (±5%)
Thành chắn 2 bên bằng nhựa PE hoặc HDPE, có chốt khóa tự động khi được kéo lên. Mỗi bên giường chia làm hai phần: phần lưng và phần chân
Giường có các ngàm để cố định dây đai khi cần giữ bệnh nhân
Ắc quy loại sạc dùng nhiều lần, có đèn tình trạng ắc quy
21 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1,5 Tesla | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Hệ thống máy cộng hưởng từ < 1,5 Tesla, bao gồm:
1.1 | Hệ thống khung máy: 01 hệ thống
1.2 | Bàn bệnh nhân: 01 bộ
1.3 | Hệ thống thu phát RF: 01 bộ
1.4 | Trạm điều khiển (bao gồm máy tính và màn hình điều khiển, bộ công tắc điều khiển, bàn phím chuột, bộ kết nối và các phụ kiện khác): 01 bộ
2 | Trạm làm việc (bao gồm máy tính và màn hình điều khiển, bộ công tắc điều khiển, bàn phím chuột, bộ kết nối và các phụ kiện khác): 01 bộ
3 | Tủ cấp nguồn và xử lý tín hiệu MRI: 01 bộ
4 | Bộ lọc tín hiệu nhiễu từ: 01 bộ
5 | Cuộn thu tín hiệu: 06 cuộn
5.1 | Cuộn chụp vùng đầu
5.2 | Cuộn chụp vùng thân cỡ L
5.3 | Cuộn chụp vùng vai
5.4 | Cuộn chụp vùng khớp gối
5.5 | Cuộn chụp vùng khớp nhỏ
5.6 | Cuộn chụp vùng khớp lớn/cổ
6 | Bộ cổng đo chức năng (điện tim, nhịp thở, nhịp mạch): 01 bộ
6.1 | Bộ phantoms căn chỉnh máy: 01 bộ
6.2 | Đệm bàn bệnh nhân: 01 bộ
6.3 | Bộ giao tiếp nhân viên y tế và bệnh nhân: 01 bộ
7 | Tủ điện cấp nguồn đầu vào cho hệ thống: 01 bộ
8 | Phụ kiện tiêu chuẩn và phụ kiện lắp đặt hoàn thiện cho máy hoạt động: 01 bộ
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, tiếng Việt
10 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
15 | Các phần mềm:
15.1 | Gói đo lường tiêu chuẩn
15.2 | Gói Fast Scan (hỗ trợ chụp nhanh)
15.3 | Chức năng chụp primeFSE
15.4 | Chức năng chụp DE-FSE
15.5 | Chức năng chụp BASG
15.6 | Chức năng tách Mỡ/Nước
15.7 | Chức năng chụp MR Angiography
15.8 | Phương pháp 2D/3D TOF
15.9 | Chức năng EPI/DWI
15.10 | Chức năng vận hành cơ bản
15.11 | Chức năng tự động Autopose cho phần sọ não
15.12 | Hình ảnh MIP
15.13 | Chức năng xử lý MPR
15.14 | Chức năng kết nối mạng bao gồm
· DICOM interface
· DICOM print
· DICOM PDI
Chức năng hỗ trợ từ xa Sentinel
16 | Các thiết bị phụ trợ khác, bao gồm:
16.1 | Phòng chắn RF: 01 bộ
16.2 | Bộ bàn ghế cho trạm điều khiển hệ thống MRI (đồng bộ): 01 bộ
16.3 | Bộ bàn ghế làm việc cho đọc kết quả: 01 bộ
16.4 | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 bộ
16.5 | Cáng đẩy bệnh nhân có cọc truyền sử dụng trong phòng MRI: 01 cá
16.6 | Máy dò kim loại: 01 bộ
16.7 | Bộ lưu điện UPS online 10 KVA: 01 bộ
16.8 | Bộ máy tính, máy in kết quả đen trắng: 01 bộ
16.9 | Hệ thống tiếp địa phù hợp với thiết bị cung cấp: 01 hệ thống
16.10 | Hệ thống sàn nâng (≥15m2): 01 hệ thống
16.11 | Điều hòa ≥ 24.000 BTU loại âm trần, ống gió tương thích trong phòng chụp: 01 bộ
17 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
18 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Đặc tính chung
Hệ thống chụp cộng hưởng từ chụp khảo sát các bệnh lý vùng thần kinh sọ não, mạch máu cho các bộ phận: đầu, cổ, ổ bụng, mạch ngoại biên, tổn thương cơ xương khớp, vùng xương chậu, khớp háng, tiểu khung
Bộ phần mềm ứng dụng lâm sàng
Khảo sát các bệnh lý vùng thần kinh sọ não
Phần mềm tự động định vị lát cắt chụp sọ não
Các chuỗi xung thông thường khảo sát các bệnh lý hoặc tổn thương có độ phân giải và tương phản cao ở vị trí: sọ não chung, hệ thống não thất, vùng hốc mắt, ống tai trong, khớp thái dương hàm, tuyến yên….
Chụp cộng hưởng từ khuếch tán đánh giá nhồi máu não sớm, u não, áp xe não, phù nề…
Khảo sát mạch máu cho các bộ phận: đầu, cổ, ổ bụng, mạch ngoại biên
Phần mềm chụp mạch không sử dụng chất tương phản TOF MRA, giúp tạo ảnh mạch máu có hướng vuông góc với mặt phẳng cắt. Tạo ảnh động mạch hay tĩnh mạch với kỹ thuật bão hòa trước (pre-saturation).
Phần mềm chụp mạch không sử dụng chất tương phản PC, ứng dụng tạo ảnh vùng tĩnh mạch của và dòng chảy dịch não tủy (CSF)
Phần mềm chụp mạch VASC-ASL vùng tĩnh mạch cửa và động mạch thận. Sử dụng chuỗi xung đảo ngược IR kết hợp RF FatSat 3D BASG và tín hiệu đồng bộ từ cổng hô hấp để tạo ảnh các mạch máu có tốc độ chảy nhanh. VASC ASL hỗ trợ chẩn đoán chứng hẹp động mạch và tĩnh mạch vùng bụng và ngực. Ứng dụng để tạo ảnh chất lượng cao vùng tĩnh mạch cửa và động mạch thận, có thể lựa chọn 2 phương pháp gồm “Non-subtraction”: phổ biến và giảm thời gian chụp hoặc phương pháp “Subtraction”: tăng chất lượng hình ảnh, thời gian chụp tăng.
Chụp mạch tăng cường chất tương phản CE-MRA tăng cường tín hiệu dòng máu, tạo ảnh rõ nét hơn các mạch máu nhỏ vùng sọ não.
Phần mềm hậu xử lý 3D tái tạo ảnh không gian 3 chiều mạch máu, cây đường mật.
Khảo sát bệnh lý, tổn thương cơ xương khớp
Các phần mềm khác
Phần mềm ảnh giảm nhiễu do cử động, kể cả cử động bên trong cơ thể bệnh nhân
Phần mềm hỗ trợ từ xa: theo dõi, báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống tới bộ phận dịch vụ của hãng sản xuất. Phát hiện các bất thường của hệ thống, đưa ra cảnh báo và gửi thông báo cho nhân viên dịch vụ
c | Thông số kỹ thuật
Hệ thống hình ảnh
Phạm vi thăm khám: Toàn cơ thể
Phương pháp tái tạo ảnh: Phương pháp 2D và 3D
Nguyên tử ghi hình ảnh: Nguyên tử Hydro (proton)
Kỹ thuật tạo ảnh:
(a) Chuỗi xung spin echo (SE, Hình ảnh mật độ Proton, Hình ảnh T1, T2) hoặc tương đương
(b) Chuỗi xung phục hồi đảo ngược (IR, FIR, Hình ảnh T1) hoặc tương đương
(c) Chuỗi xung Gradient echo (GE, Hình ảnh T1,T2*) hoặc tương đương
(d) Chuỗi xung Spin echo (Hình ảnh mật độ Proton, Hình ảnh T1,T2) hoặc tương đương
(e) Chuỗi xung phục hồi đảo ngược nhanh (FIR, Hình ảnhT1, T2 ) hoặc tương đương
(f) Hình ảnh mạch máu MR (TOF) hoặc tương đương
(g) EPI Hình ảnh mặt phẳng dội (bao gồm DWI) hoặc tương đương
Độ dày lát cắt: Tối thiểu: ≤ 0,04 mm; Tối đa: ≥100 mm
Hướng lát cắt:
a. Axial (mặt cắt ngang)
b. Sagittal plane (mặt cắt dọc)
c. Coronal plane (mặt cắt thẳng đứng hay đứng ngang)
d. Double oblique plane (mặt cắt xiên)
e. Multi-angle plane (mặt cắt theo nhiều góc khác nhau)
f. Multi plane (nhiều mặt phẳng cắt)
Ma trận ảnh (Tần số x Pha) : (32~ 1024 ) x ( 32~ 512)
Half scan được ứng dụng trong từng ma trận
Trường ma trận hình chữ nhật FOV: 50 ~ 100%, Bước chỉnh 1%
Đa lớp cắt: Tối đa ≥ 512 lớp cắt
Multi echo: Tối đa ≥ 4 echo
Trường nhìn FOV: từ ≤5 mm đến ≥ 350 mm
Hệ thống khung máy
Độ lớn từ trường: ≥0,4 Tesla và < 1,5 Tesla
Hệ thống chênh từ Gradient
Cường độ từ trường : ≥ 25mT/m
Tốc độ chênh từ tối đa: ≥ 55T/m/s
Hệ thống thu / phát sóng RF
Số lượng kênh: ≥4 kênh
Công suất phát: ≥5 kW
Hệ thống xử lý/hiển thị ảnh
Tốc độ CPU: ≥ 3.4 GHz
RAM: ≥32 GB
Ổ DVD – Ram:
Dạng ghi đươc (Rewritable): 4.7GB
Dung lượng lưu trữ ảnh: tối đa 30.000 ảnh (256 x 256)
Ma trận tái tạo ảnh : 64 x 64, 128 x 128, 256 x 256, 512 x 512, 1024 x 1024, 2048 x 2048 (FSE)
Thời gian tái tạo ảnh: Tối đa 700 ảnh/ giây (256 x 256)
Ma trận hiển thị: 1920 x 1200
Điều chỉnh độ rộng cửa sổ: 1- 6000
Điều chỉnh mức độ cửa sổ: (-) 4.000 ~ (+) 4.000
Màn hình hiển thị:
Màn hình chuyên dụng LCD hoặc tương đương ≥ 24 inch
Độ phân giải: ≥1920 x 1200
Dữ liệu hiển thị:
Tên bệnh nhân
Số ID của bệnh nhân
Giới tính (Nam, Nữ)
Ngày sinh
Độ dày lát cắt
Vị trí lát cắt
Hướng lát cắt
Các dữ liệu khác
Chức năng xử lý và phân tích ảnh:
(1)Điều chỉnh cửa sổ (Window)
a. Điều chỉnh mức độ/độ rộng Window
b. Đảo ngược cửa sổ Sáng/Tối
c. Cửa sổ tuyến tính/ phi tuyến
(2) Xử lý hiển thị ảnh
a. Chế độ hiển thị nhiều khung ảnh
b. Phóng đại ảnh (thơi gian thực, với bất kì yếu tố phóng đại nào)
c. Đảo ngược Trái/Phải
d. Xoay ảnh
e. Chú thích ảnh
f. Hiển thị Grid (Hiển thị dạng lưới)
g. Hiển thị đồng thời ảnh định vị
(3) Phân tích ảnh
a. Đo khoảng cách và góc
b. Hiển thị tệp dữ liệu ảnh
c. Xử lý vùng quan tâm –ROI:
- Hình dạng: tự chọn, elip, hình chữ nhật
- Phân tích: Diện tích, Giá trị trung bình, Độ lệch chuẩn
- Chức năng khác: Chuyển mức cửa sổ ROI
d. Hiển thị quá trình xử lý
e. Hiển thị thang đo
(4) Xử lý hình ảnh
a. Tăng độ nét góc cạnh và làm mịn ảnh
b. Xử lý thời gian thực MPR, xử lý MIP
c. Loại bỏ nhiễu ảnh nền
Bàn bệnh nhân
Chiều rộng 730 mm (±5%)
(Độ rộng mặt trên bàn) 700 mm (±5%)
Độ cao bàn dịch chuyển từ ≤ 490 mm (±5%) đến ≥815 mm (±5%)
Di chuyển ngang ±150mm (±5%)
Tải trọng bệnh nhân: ≥180kg
Bộ lưu điện 10 KVA
Công suất: 10 KVA / 7 KW
Dạng sóng: True sine-wave
Tần số đầu ra: 50Hz
Khả năng chịu quá tải: 105%-129% trong 10 phút
Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi quá tải
Máy tính đọc kết quả :
Tốc độ xử lý CPU tối thiểu: Core i5 2.5 Ghz
Ram: ≥8Gb DDR4
Ổ cứng: 01 SSD ≥240GB và 01 HDD: ≥1 TB
Màn hình: ≥24 inch, Có đầy đủ chuột và bàn phím
22 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở đi
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
A | HỆ THỐNG MÁY CHÍNH
1 | Bộ xử lí hình ảnh : 01 bộ
2 | Đầu camera 2D: 01 chiếc
3 | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 chiếc
4 | Cáp dẫn sáng: 01 chiếc
5 | Màn hình Full HD chuyên dụng: 01 chiếc
6 | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 01 bộ, bao gồm
6.1 | Máy chính: 01 chiếc
6.2 | Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần: 01 chiếc
6.3 | Phin lọc khí, dùng 1 lần: 01 hộp
6.4 | Bộ kết nối: 01 bộ
7 | Dao mổ điện cao tần: 01 bộ, bao gồm:
7.1 | Máy cắt đốt cao tần: 01 cái
7.2 | Dây nối tấm điện cực trung tính: 01 cái
7.3 | Điện cực dán trung tính (dùng một lần): 25 cái
7.4 | Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
7.5 | Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
7.6 | Adaptor đơn cực: 01 chiếc
7.7 | Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
7.8 | Tay dao đơn cực: 01 chiếc
7.9 | Điện cực hình dao: 02 chiếc
7.10 | Forceps lưỡng cực: 01 chiếc
7.11 | Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
7.12 | Điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 chiếc
8 | Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 chiếc
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
B | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG
1 | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10mm (± 10%): 01 Chiếc
2 | Vỏ trocar, cỡ 10mm (± 10%): 02 Chiếc
3 | Van trocar đa chức năng cỡ 10mm (± 10%): 02 chiếc
4 | Nòng trocar đầu tù, cỡ 10 mm(± 10%): 01 chiếc
5 | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 10 mm (± 10%): 01 chiếc
6 | Vỏ trocar cỡ 5,5 mm (± 10%): 02 chiếc
7 | Van trocar đa chức năng cỡ 5,5 mm (± 10%): 02 chiếc
8 | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 5,5 mm (± 10%): 01 Chiếc
9 | Ống thu giảm khầu kính, loại 10/5,5 mm (± 10%): 01 Chiếc
10 | Vỏ ngoài cho forceps đơn cực: 05 Chiếc
11 | Tay cầm, bằng nhựa, không có khóa: 03 Chiếc
12 | Tay cầm, bằng nhựa, có khóa: 02 Chiếc
13 | Lưỡi kéo cong, lưỡi có răng cưa: 01 chiếc
14 | Lưỡi kéo dạng móc: 01 chiếc
15 | Hàm forceps kẹp nhiều răng nhỏ: 01 Chiếc
16 | Hàm forceps kẹp không gây tổn thương:01 Chiếc
17 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích: 01 Chiếc
18 | Hàm forceps kẹp có mở lỗ: 01 Chiếc
19 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích cấu trúc hàm khỏe: 01 Chiếc
20 | Vỏ ngoài cho forceps kẹp bệnh phẩm, cỡ 10 mm (± 10%): 01 Chiếc
21 | Tay cầm cho forceps kẹp bệnh phẩm: 01 chiếc
22 | Hàm forceps dang móng vuốt, có răng: 01 chiếc
23 | Dụng cụ thăm dò tổ chức, có vạch chia cm, cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài khoảng 33 cm (± 10%): 01 chiếc
24 | Dụng cụ cố định u xơ: 01 chiếc
25 | Cần bơm thuốc tử cung: 01 Chiếc
26 | Que phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L: 01 Chiếc
27 | Que phẫu tích đơn cực, đầu hình dao/ thìa: 01 Chiếc
28 | Kìm kẹp kim, hàm cong trái: 01 Chiếc
29 | Ống tưới hút: 01 Chiếc
30 | Dây tưới hút dịch bằng silicone: 01 Chiếc
31 | Quạt nâng gan: 01 chiếc
32 | Tay cầm, có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 01 Chiếc
33 | Vỏ ngoài, cho dụng cụ lưỡng cực: 01 chiếc
34 | Vỏ trong, cho dụng cụ lưỡng cực: 01 chiếc
35 | Hàm kẹp lưỡng cực: 01 chiếc
36 | Tay cầm kìm kẹp clip: 01 chiếc
37 | Vỏ ngoài kìm kẹp clip: 01 chiếc
38 | Kẹp clip Titan cỡ trung bình lớn: 1 chiếc
39 | Clip cầm máu Titan cỡ trung bình lớn: 01 hộp
40 | Kìm kẹp clip cầm máu cỡ lớn: 01 Chiếc
41 | Nắp cao su đầu trocar 10 mm (± 10%): 10 chiếc
42 | Nắp cao su đầu trocar 5,5 mm (± 10%): 10 chiếc
43 | Dầu nhỏ giọt tra dụng cụ nội soi, dung tích ≥ 50ml: 1 Bộ
44 | Mỡ bôi trơn: 01 Hộp
45 | Kem vệ sinh đầu ống soi và đầu dây dẫn sáng: 01 Hộp
46 | Chổi rửa dụng cụ các loại, các cỡ: 20 chiếc
47 | Mỡ bôi trơn: 01 Hộp
48 | Kem vệ sinh đầu ống soi và đầu dây dẫn sáng: 01 Hộp
49 | Bàn chải rửa dụng cụ: 10 chiếc
50 | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ (đồng bộ với bộ dụng cụ): 02 Chiếc
51 | Hộp tiêt trùng và bảo quản ống soi (đồng bộ với ống soi): 01 chiếc
52 | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ (đồng bộ với bộ dụng cụ): 01 Chiếc
c | Thông số kỹ thuật:
Hê thống máy chính:
Bộ xử lý hình ảnh camera:
Cảm biến hình ảnh full HD
Độ phân giải: ≥1920 x 1080 pixels
Nguồn sáng lạnh nội soi:
Sử dụng bóng đèn công nghệ LED ánh sáng lạnh
Tuổi thọ bóng đèn: ≥10.000 giờ
Cáp dẫn sáng
Chiều dài ≥250 cm
Màn hình Full HD chuyên dụng
Màn hình y tế chuyên dụng cho nội soi, Loại LCD hoặc tương đương
Kích thước màn hình: ≥27 inch
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
Độ sáng: ≥ 900 cd/m2
Máy bơm khí CO2
Màn hình hiển thị các thông số sau: chế độ bơm khí, áp lực bơm, lưu lương bơm, lượng khí tiêu thụ
Lưu lượng bơm: từ ≤ 2 đến ≥40 lít/phút
Áp lực bơm tối đa ≥ 25 mmHg
Dao mổ điện cao tần
Công suất: ≥350W
Thiết bị được trang bị hệ thống tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Có ≥3 chế độ cắt đơn cực
Có ≥ 3 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực
Có ≥02 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
Xe đẩy chuyên dụng, có 4 bánh xe, có khóa bánh, có ngăn kéo
B | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng:
1 | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm (±10%) , chiều dài làm việc 30 cm (±10%), có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước
2 | Vỏ trocar, cỡ 10mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
3 | Van trocar đa chức năng cỡ 10mm (± 10%), mở tự động
4 | Nòng trocar đầu tù, cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
5 | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
6 | Vỏ trocar cỡ 5,5 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100 mm (± 10%)
7 | Van trocar đa chức năng cỡ 5,5 mm (± 10%), mở tự động
8 | Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 5,5 mm (± 10%), chiều dài làm việc 100mm (± 10%)
9 | Ống thu giảm khẩu kính, loại 10/5,5 mm (± 10%)
10 | Vỏ ngoài cho forceps đơn cực, cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
11 | Tay cầm, bằng nhựa, xoay được, không có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực
12 | Tay cầm, bằng nhựa, xoay được, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực
13 | Lưỡi kéo cong, hoạt động đôi, lưỡi có răng cưa, dạng thìa. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
14 | Lưỡi kéo dạng móc, hoạt động đơn. Cỡ 5 mm, chiều dài 330 mm (± 10%)
15 | Hàm forceps kẹp, hoạt động đơn, nhiều răng nhỏ, để kẹp gắp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
16 | Hàm forceps kẹp, hoạt động đơn, có mở lỗ, có răng cưa nhỏ mịn, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
17 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hoạt động đôi. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
18 | Hàm forceps kẹp, hoạt động đôi, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
19 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hoạt động đôi, cấu trúc hàm khỏe. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
20 | Vỏ ngoài cho forceps kẹp bệnh phẩm, cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
21 | Tay cầm cho forceps kẹp bệnh phẩm, có khóa
22 | Hàm forceps kẹp, hoạt động đơn, dạng móng vuốt, có 2x3 răng hoặc 2x4 răng. Cỡ 10 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
23 | Dụng cụ thăm dò tổ chức, có vạch chia cm, cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 330 mm (± 10%)
24 | Dụng cụ cố định u xơ, đầu dạng vít xoắn, cỡ 5 mm (± 10%)
25 | Cần bơm thuốc tử cung, có đầu nối khóa, bao gồm: 01 cần bơm thuốc: 01 chiếc; đầu bơm lớn: 01 chiếc; đầu bơm nhỏ: 01 chiếc
26 | Que phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
27 | Que phẫu tích và cầm máu, đầu hình thìa, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
28 | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm dạng báng súng có khóa hãm. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
29 | Ống tưới hút, cỡ 5 mm (± 10%), dài ≥360 mm
30 | Quạt nâng gan, tháo rời được. Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
31 | Tay cầm dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực
32 | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực, Cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
33 | Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
34 | Hàm kẹp lưỡng cực, cỡ 5 mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
35 | Tay cầm kìm kẹp clip, bằng kim loại, có khóa giữ clip
36 | Vỏ ngoài kìm kẹp clip, bằng kim loại, cỡ 10mm (± 10%), dài 330 mm (± 10%)
37 | Kìm kẹp clip cầm máu cỡ lớn, đường kính vỏ 11 mm (± 10%)
38 | Nắp cao su đầu trocar 10 mm (± 10%)
39 | Nắp cao su đầu trocar 5,5 mm (± 10%)
40 | Dầu nhỏ giọt tra dụng cụ nội soi, dung tích ≥ 50ml
41 | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ, bao gồm 3 phần: hộp đựng, khay đục lỗ, và nắp đậy
23 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bồn rửa chính: 01 chiếc
2 | Bộ lọc thô: 01 bộ
3 | Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi: 02 bộ
4 | Vòi cung cấp nước tự động: 02 chiếc
5 | Bộ trộn nhiệt: 01 bộ
6 | Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 chiếc
7 | Bộ phận tiền lọc dạng bột (Bộ lọc thô): 01 chiếc
8 | Bơm tăng áp: 01 chiếc
9 | Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 chiếc
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Sử dụng cho 2 phẫu thuật viên rửa tay cùng lúc
Bồn đúc liền khối được cấu tạo bằng Polyester
Tất cả bề mặt của hệ thống rửa tay đều được thiết kế dốc, không có các góc cạnh nhọn
Vòi cung cấp nước tự động
02 vòi cấp nước hình cổ ngỗng làm bằng inox
Có bộ trộn nhiệt điều chỉnh nhiệt độ nước nóng chống sốc nhiệt
Bộ phận tiền lọc có kích thước lọc ≤ 0,5 µm.
Màng lọc kép ≤ 0,2 micron
Tốc độ lọc ≥ 6 lít/ phút ở áp lực ≤ 3 bar
Kích thước (D x R x C): 1500 x 600 x 850 mm ± 10%
24 | Hệ thống Monitor theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung
Tình trạng: Mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13845
b | Cấu hình cung cấp
1 | Hệ thống máy theo dõi trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống
1.1 | Màn hình LCD ≥ 23 inch: 01 cái
1.2 | Phần mềm kết nối ≥ 16 máy theo dõi đầu giường: 01 bộ
1.3 | Máy in laser đen trắng: 01 máy
1.4 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống (Bao gồm cả dây mạng và HUB): 01 bộ
1.5 | Bộ bàn phím và chuột: 01 bộ
1.6 | Bàn để máy theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 cái
Lưu điện online 1KVA: 01 bộ
Màn hình Tivi ≥ 65 inch: 01 cái
1.7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
1.8 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
2 | Máy theo dõi bệnh nhân tại giường: 10 cái; Cấu hình cho mỗi máy gồm:
2.1 | - Máy chính với máy in nhiệt gắn trong: 01 bộ
2.2 | - Cáp đo điện tim: 01 cái
2.3 | - Cáp đo SpO2 và đầu đo SpO2 dùng cho cả người lớn và trẻ em: 01 cái
2.4 | - Đầu đo nhiệt độ da: 01 cái
2.5 | - Ống dẫn khí đo huyết áp: 01 cái
2.6 | - Bao đo huyết áp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ
2.7 | - Pin: 01 cái
2.8 | - Giá treo tường: 01 cái
2.9 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
2.1 | - Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm
Số máy có thể kết nối: ≥ 16 máy
Có tối thiểu 3 tốc độ quét tối thiểu: 6,25 mm/s; 25 mm/s và 50 mm/s
Lựa chọn sóng hiển thị: ≥ 3 vết/ giường
Các dạng sóng trên màn hình có tối thiểu: ECG, RESP, SpO2
Hiển thị các dữ liệu số: ≥ 8 thông số
Lựa chọn thông số: cho phép chọn bằng tay hoặc tự động
Các dữ hiện số hiển thị tối thiểu gồm: HR,VPC, nhịp thở, nhịp mạch, NIBP, nhiệt độ, SpO2, ST
Số màu sắc hiển thị sóng và số ≥ 32 màu
Chỉ thị báo động: Hiển thị cho mỗi đầu giường
Ngưng báo động: Có
Ghi khi báo động: Có
Số vết sóng trên màn hình từng giường: ≥ 12 sóng
Lưu dữ liệu ≥ 120 giờ/giường (dạng đồ thị hoặc dạng bảng)
Gọi lại loạn nhịp: ≥ 700 file/giường; Chiều dài sóng 8 giây
Gọi lại sóng ST: ≥ 7200 file
Đồ thị khuynh hướng: ≥ 120 giờ/giường; hiển thị dạng biểu đồ hoặc bảng biểu
Phóng to màn hình hiển thị: có thể lựa chọn ≥ 5 mức
Lịch sử báo động: ≥ 1000 files/ giường
Phân tích 12 đạo trình ECG: ≥ 60 files/giường
Báo cáo và in: thông tin bệnh nhân, ngày giờ tạo báo cáo, nhận xét, dạng sóng ECG, đồ thị xu hướng, bảng xu hướng, nén tín hiệu
Chỉ thị báo động: hiển thị số sáng, thông điệp báo động sáng cho loạn nhịp
Loại báo động: loạn nhịp, các thông số sinh tồn
Có thể nâng cấp để kết nối hệ thống HIS của bệnh viện
Máy theo dõi bệnh nhân
Theo dõi, cảnh báo các thông số trong hồi sức cấp cứu tối thiểu gồm: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ
Có chức năng kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến
Có chức năng gọi lại loạn nhịp
Có chức năng hướng dẫn thông minh khi có báo động
Có đo huyết áp nhanh giúp tiết kiệm thời gian nhanh và giảm đau khi đo NIBP
Lưu và xem lại ≥ 120 giờ vết dưới dạng đồ thị và bảng
Có chức năng kết nối mạng với các máy theo dõi bệnh nhân khác và với máy theo dõi bệnh nhân trung tâm qua cổng mạng LAN
Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD hoặc tương đương
Kích thước: ≥ 10 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh
Phương pháp hiển thị dạng sóng: Cố định
Số dạng sóng: ≥ 4 cho ECG, nhịp thở, sóng xung SpO2
Hiển thị các thông số tối thiểu: bao gồm Nhịp tim, nhịp VPC, phép đo ST, NIBP, giá trị SpO2, nhịp xung, nhiệt độ
Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp xung và nhịp thở
Có thể cài đặt ≥ 12 màu hiển thị
Tốc độ quét: có thể lựa chọn tối ≥4 mức từ 6,25 đến 50 mm/giây
Nhịp thở:
Dải đo: trong khoảng từ 0 đến ≥ 150 nhịp/phút
Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút
Nhiệt độ
Dải đo: từ 0 độ C đến 45 độ C (±5 độ)
Độ chính xác: ≤ 0,2 độ C
Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 0,1 đến ≥ 45 độ C
Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2)
Dải đo: từ 0 đến 100%
Độ chính xác: ±≤ 3%
Cài đặt âm lượng đồng bộ: điều chỉnh được
Đo mạch: dải đo khoảng từ ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút
Đo huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Phương pháp đo: dao động kế
Phạm vi hiển thị áp suất trong bao: khoảng 0 đến ≥ 300 mmHg
Sai số: ≤ ±3 mmHg
Thời gian đo: người lớn/trẻ em: ≤ 11 giây, sơ sinh: ≤ 5 giây
Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em ≥ 300mmHg, trẻ sơ sinh: ≥ 150mmHg
Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn
Phương pháp đo: bằng tay, liên tục, định kỳ
Các mục hiển thị: tâm trương, tâm thu, giá trị trung bình
Dò khí: ≤ 3 mmHg/phút
Điện tim (ECG)
Số lượng điện cực: ≥ 3
Tần số đáp ứng: ≤ 0,05 đến ≥ 150Hz
Dải đếm nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút
Độ chính xác: sai số ± ≤ 2 nhịp/phút
Báo động
Phân loại báo động: ≥ 3 loại khẩn cấp, cảnh báo, thông báo
Các mục báo động: bao gồm giới hạn mức cao/thấp, loạn nhịp, báo động giữa các giường, báo động kỹ thuật
Tắt báo động: tắt báo động, cài đặt lại báo động, ngưng báo động, tắt tất cả báo động
Có báo động bằng âm thanh cho từng mức
Lịch sử báo động: ≥ 9 file trên một màn hình
Phân tích loạn nhịp
Phương pháp phân tích: phương pháp đối chiếu đa mẫu
Số kênh: ≥ 2 kênh
Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến ≥ 99 VPC/phút
Tin nhắn loạn nhịp: ≥ 25 Nhịp
Có thể gọi lại loạn nhịp
Mức chênh ST
Số kênh: ≥ 1 kênh
Dải đo mức chênh ST: ±≤ 2,5mV
Máy in
Phương pháp in: ma trận nhiệt
Số vết: ≥ 3 vết
Tốc độ giấy: có thể lựa chọn ≥ 3 mức từ 12,5 đến 50 mm/s
Độ rộng in: 46 (±10%) mm
Điện áp cung cấp: AC và DC
DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động ≥ 6 giờ
25 | Máy phân tích điện giải đồ | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy phân tích điện giải: 01 chiếc
2 | Bộ nạp mẫu tự động: 01 bộ
3 | Đầu đọc barcode: 01 bộ
4 | Bộ phụ kiện 01 bộ gồm:
5 | Điện cực (cho tối thiểu các thông số K+, Na+, Ca++, pH, Cl-): tối thiểu mỗi loại 01 chiếc
6 | Dây bơm dự phòng: 01 chiếc
7 | Bộ hóa chất chạy máy tương thích với TB: 01 bộ
8 | Bộ Lưu điện Online: 1 kVA
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Xét nghiệm ≥ 7 thông số và có tối thiểu các thông số: K+, Na+, CL-, Ca++, Ph, TCO2
Nguyên lý: điện cực chọn lọc ion
Loại mẫu được sử dụng: Huyết thanh, huyết tương
Tự động lấy mẫu. Bộ nạp mẫu tự động ≥ 20 vị trí, có quét barcode tự động
Có lưu trữ dữ liệu.
K+: từ ≤0,5 đến ≥15 mmol/L
Na+: từ ≤20 đến ≥200 mmol/L
Cl-: từ ≤20 đến ≥200 mmol/L
Ca++: từ ≤0,10 đến ≥5 mmol/L
pH: từ ≤6 đến ≥9 pH
TCO2: từ ≤6 đến ≥50 mmol/L
Công suất mẫu tối đa: ≥ 60 mẫu/ giờ
Thể tích hút mẫu máu toàn phần: ≤ 150 µl
Màn hình hiển thị bằng cảm ứng có kích thước: ≥ 5 inch
Có cổng kết nối RS232, barcode, Ethernet
26 | Máy điện tim | Máy | 3 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp:
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Cáp điện tim: 01 bộ
3 | Điện cực trước ngực: 06 quả
4 | Điện cực chi: 04 chiếc
5 | Ắc qui (pin): 01 chiếc
6 | Giấy ghi: 01 cuộn
7 | Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc
8 | Xe đẩy máy inox: 01 chiếc
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
- Máy điện tim 6 kênh, có màn hình màu hiển thị đồng thời ≥6 đạo trình điện tim
- Tự động mở rộng ghi đạo trình khi phát hiện loạn nhịp
- Có thể lưu giữ ≥40 file
- Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim
- Độ nhạy tối thiểu loại: 10 mm/mV
- Hệ số lọc nhiễu: ≥ 100 dB
- Tốc độ thu thập mẫu: ≥8.000 mẫu/giây
- Có bộ lọc nhiễu điện
- Tần số đáp ứng: từ ≤ 1 Hz đến ≥150 Hz
- Kích thước màn hình: ≥ 5,5 inch
- Độ phân giải màn hình: ≥ (320 x 240) điểm
- Số kênh ghi có thể lựa chọn tối thiểu: 3, 6 kênh
- Tốc độ giấy có thể lựa chọn tổi thiểu: 10; 12,5; 25; 50 mm/s
27 | Máy đo độ loãng xương bằng X - quang | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Thiết bị mới 100%.
Đạt tiêu chuẩn về chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 bộ
2 | Bộ máy tính điều khiển: 01 bộ
3 | Máy in phun màu: 01 chiếc
4 | Phantom chuẩn máy: 01 bộ
5 | Phần mềm chẩn đoán: 01 bộ
6 | Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị lưng: 01 bộ
7 | Nệm định vị chân bệnh nhân: 01 chiếc
8 | Lưu điện online 2 kVA: 01 chiếc
9 | Bộ phần mềm Dicom đầy đủ: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
11 | Hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Công nghệ:
Công nghệ hấp thu tia X năng lượng kép
Công nghệ chùm tia rẻ quạt
Máy phát tia
Điện áp bóng tối đa: ≥ 90 kV
Dòng bóng tối đa : ≥ 2,4 mA
Vị trí quét:
+ Toàn thân
+ Xương cột sống
+ Xương đùi trái
+ Xương đùi phải
+ Xương cẳng tay
+ Xương cột sống bên
+ LVA (VFA).
Thời gian quét:
+ Xương cột sống: ≤35 giây
+ Xương đùi: ≤ 30 giây
+ Cẳng tay: ≤ 25 giây
+ Toàn thân: ≤ 15 phút
Thông số đo
BMD, BMC, BMI, T-score, Z-score, diện tích, BMD toàn thân
Phân tích thành phần cơ thể (Mỡ/cơ nạc/BMC), HA (phân tích xương hông), xương đùi kép
Đánh giá và phân tích thành phần toàn cơ thể
Bóng X quang
Điện áp bóng tối đa: ≥ 90 kV
Dòng bóng tối đa : ≥ 2,4 mA
Bộ nhận ảnh
Loại cảm biến ảnh: CdTe tinh thể hoặc tương đương
Diện tích vùng quét
+ Xương cột sống: 160 mm x 190 mm (±10%)
+ Xương đùi: 120 mm x 150 mm (±10%)
+ Xương cẳng tay: 100 mm x 140 mm (±10%)
+ Xương cột sống nghiêng: 140 mm x 210 mm (±10%)
+ Trẻ sơ sinh: 160 mm x 160 mm (±10%)
+ Toàn cơ thể: 580 mm x 2000 mm (±10%)
Phần mềm phân tích và chẩn đoán
Đo và phân tích xương cột sống AP
Đo và phân tích xương đùi.
Đo và phân tích chấn thương chỉnh hình khớp gối
Đo và phân tích chấn thương chỉnh hình khớp háng
Đo và phân tích toàn bộ cơ thể
Đo và phân tích cơ thể theo vùng.
Đo và phân tích xương cẳng tay.
Đo và phân tích xương cột sống nghiêng.
Đo và phân tích VFA (LVA, DVA)
Phân tích thành phần toàn cơ thể.
Ứng dụng VAT (Đánh giá mỡ nội tạng)
Đánh giá xương đốt sống
Đo cho trẻ em
Bản đồ màu: BCM, RCM, OCM.
B-scope (Body scope)
L-scope
FRAX
Chế độ 1 lần quét One-scan thời gian thực tự động
Phát hiện vật liệu cấy ghép
Phát hiện vật liệu kim loại
Bàn quét:
Kích thước: 2700 mm x 1000 mm x 1200 mm (±10%)
Hệ thống định vị bằng laser
Máy in phun màu
Phương pháp in: In phun màu
Khổ giấy in: A4
28 | Máy gây mê | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính (kèm bộ thở, pin, bộ theo dõi khí mê và phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn): 01 bộ
Các phụ kiện đi kèm bao gồm:
2 | Dây thở kèm bóng bóp cho người lớn sử dụng nhiều lần: 02 bộ
3 | Dây thở kèm bóng bóp cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
4 | Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho người lớn: 02cái
5 | Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái
6 | Dây dẫn khí thải mê: 01 cái
7 | Dây dẫn khí Oxy chịu áp lực: 01 cái
8 | Dây dẫn khí nén chịu áp lực: 01 cái
9 | Bộ hút thải thừa khí mê: 01 bộ
10 | Dây trích mẫu: 01 bộ
11 | Cảm biến lưu lượng: 05 cái/hộp
12 | Cảm biến oxy: 01 cái
13 | Bình bốc hơi (Phù hợp dùng cho khí mê Isoflurane): 01 cái
14 | Bình hấp thụ CO2: 01 bộ
15 | Vôi sô-đa: 05 lít
16 | Chân đỡ máy có khóa hãm : 01 chiếc
17 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
18 | Hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Phần máy gây mê:
Sử dụng cho cả người lớn và trẻ em
Có thể gây mê dòng thấp
Tích hợp ắc quy, thời gian hoạt động ≥ 120 phút
Bình hấp thụ CO2 dung tích ≥1,5L
Có phân luồng giữa lưu lượng khí sạch và thể tích cung cấp cho bệnh nhân
Có chức năng cung cấp khí tạm thời trong trường hợp bị mất nguồn khí bên ngoài
Có bộ đo áp lực khí và oxy cấp cho máy độc lập
Có thể thực hiện thao tác gây mê và giúp thở bằng tay (bóp bóng) trong trường hợp mất nguồn điện chính và ắc quy bị lỗi
Có van xả nhanh áp đường thở
Bình bốc hơi
Có thể lắp cùng một lúc với ≥ 02 bình bốc hơi khí mê
Có khoá an toàn đảm bảo chỉ một loại thuốc mê được sử dụng khi lắp đồng thời ≥ 02 bình bốc hơi
Lưu lượng: từ ≤ 0,15 đến ≥ 15L/phút
Thể tích thuốc mê tối đa: khoảng ≥ 360 ml.
Bộ giúp thở
Là loại chạy điện, không tiêu thụ khí nén hay ô xy
Có các mode thở:
+ Thở bóp bóng bằng tay
+ Bệnh nhân tự thở
+ Thông khí kiểm soát thể tích kết hợp bù độ dãn nở của hệ thống liên tục
+ Thông khí điều khiển áp lực
+ Thông khí điều khiển ngắt quãng đồng thì có hỗ trợ áp lực
- Có cổng cấp oxy phụ trợ để thở oxy cho bệnh nhân
* Có thể cài đặt các thông số thở:
- Thể tích khí lưu thông (Vt): từ ≤ 20 đến ≥1400 ml
- Tần số thở (f): khoảng ≤ 4 đến ≥ 60 nhịp/ phút.
- Mức cài đặt PEEP: từ 0 đến ≥ 20 cm H2O
- Tỉ lệ hít vào/thở ra (I: E): 4: 1 tới 1: 4.
- Giới hạn áp lực: khoảng từ ≤ 15 đến ≥ 70cm H2O.
- Kéo dài thời gian hít vào/ thời gian thở vào (Tip/Ti): từ 0 đến ≥ 50%
- Lưu lượng thở vào: khoảng Từ ≤ 10 đến ≥75L/phút
- Mức trigger: Từ ≤ 2 đến ≥15L/phút
Màn hình hiển thị:
Kích thước: ≥ 6 inch
Có khả năng hiển thị được các thông số sau:
+ Thể tích khí lưu thông (Vt)
+ Thể tích thông khí phút (MV) mức báo động cao/thấp
+ Tần số thở (f)
+ Nồng độ O2 trong khí thở vào FiO2 và mức báo động cao/ thấp
+ Áp lực đỉnh (Ppeak), áp lực trung bình (Pmean), áp lực bình nguyên (Plateau), PEEP
+ Đồ thị áp lực của mỗi chu kỳ thở
Có chức năng hiệu chỉnh cho các cảm biến ôxy và cảm biến lưu lượng
Có chức năng để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
Có chức năng kiểm tra độ rò rỉ (hệ thống ống thở, máy thở, van xả an toàn v.v. ) và đo độ giãn nở hệ thống
Hệ thống báo động và cài đặt
Báo động bằng âm thanh và ánh sáng, thông báo
Có chức năng tạm dừng, báo động
Hệ thống xe đẩy
Xe đẩy đồng bộ với máy chính
Có ≥3 ngăn kéo đựng dụng cụ
Các thông số kỹ thuật khác
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
Khối theo dõi khí mê:
Đồng bộ với máy chính
Các thông số đo, ít nhất gồm: CO2, N2O, 05 loại khí mê (Halothan, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desfluran)
Trích khí lấy mẫu hoàn trở lại hệ thống thở
Thời gian đáp ứng của hệ thống ≤ 3s
Thời gian đáp ứng: ≤ 450 ms (với các loại khí mê), ≤ 300 ms (với khí CO2)
Tốc độ lấy mẫu: ≤ 220 ml/phút
Cài đặt giới hạn báo động tối thiểu gồm: CO2, khí mê
Hiển thị:
Hiển thị các thông số: Nồng độ thở vào, nồng độ cuối kỳ thở ra cho các khí CO2, N2O, khí mê đang sử dụng
Hiển thị thông báo báo động
Cổng kết nối:
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
29 | Máy kéo giãn cột sống | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giường kéo dãn: 01 cái
2 | Đầu kéo dãn: 01 cái
3 | Bộ ngắt mạch khẩn cấp cho bệnh nhân: 01 bộ
4 | Bộ đai kéo dãn cho vùng cổ, xương chậu và ngực: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy kéo giãn cột sống
Có các chế độ: tĩnh, ngắt đoạn, chuỗi
Lực kéo: từ 0 đến ≥ 99 kg
Thời gian nghỉ: từ 1 đến ≥ 99 giây
Thời gian điều trị: 1 đến ≥ 99 phút (mỗi lần tăng 1 phút) hoặc liên tục
Có công tắc dừng khẩn cấp khi có sự cố bất thường
Bàn kéo
Kích thước bàn kéo (Dài x Rộng x Cao): 2000 x 600 x 800 mm (±10%)
Chiều cao giường có thể điều chỉnh.
Giường bọc da chống khuẩn
30 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Hệ thống soi khám tai mũi họng, mỗi hệ thống bao gồm: 01 hệ thống
1 | Bộ sử lý hình ảnh: 01 bộ
2 | Đầu camera và miệng nối: 01 bộ
3 | Nguồn sáng lạnh + bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
4 | Dây dẫn sáng : 01 bộ
5 | Màn hình chuyên dụng : 01 cái
6 | Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính 4 mm : 01 cái
7 | Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính 2,7 mm: 01 cái
8 | Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ: 01 cái
9 | Bộ máy tính, máy in, phần mềm, cáp chuyển đổi: 01 bộ
10 | Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái
11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
12 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
Bộ xử lý hình ảnh camera:
Bộ xử lý hình ảnh có khả năng cung cấp hình ảnh chất lượng với bộ xử lý kỹ thuật số
Có chức năng nhớ tự động cân bằng trắng
Có thể gắn ≥ 4 chức năng của camera và các thiết bị ngoại vi
Có chức năng dừng hình hoặc tương đương
Tín hiệu video đầu ra có ≥ 2 loại
Có phơi sáng tự động
Đầu camera 1 chip
Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/3" CCD, CMOS hoặc tương đương
Độ phân giải hình ảnh: ≥ 1280 x 960 pixel
Nguồn sáng nội soi
Sử dụng nguồn sáng lạnh LED hoặc tương đương
Loại bóng đèn: LED hiệu suất cao hoặc tương đương
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ
Có thể điều chỉnh cường độ sáng
Nhiệt độ màu: ≥ 6500K (±500K)
Dây dẫn sáng, cỡ ≥3,5 mm, chiều dài ≥300 cm
Màn hình chuyên dụng
Màn hình LCD hoặc tương đương
Độ phân giải ≥ 1920 x 1080
Kích thước ≥ 21,5 inch
Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính ≥4 mm, chiều dài khoảng 18 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính ≥2,5 mm, chiều dài khoảng 11 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ, đường kính ≥5,5 mm, chiều dài khoảng 19 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
31 | Máy sấy đồ vải | Chiếc | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001
b | Cấu hình cung cấp:
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Công suất sấy: ≥ 37 kg /mẻ
Thể tích lồng sấy: ≥ 670 lít
Tốc độ sấy: ≥ 40 vòng/phút
Lưu lượng khí : ≥1140 m3/giờ
Tỏa nhiệt tối đa khoảng 15%
Độ ồn: ≤ 75 dB
Ðường kính lồng sấy: ≥ 913 mm
Chiều sâu lồng sấy: ≥ 990 mm
- Lồng sấy có tính năng đảo chiều
- Có cổng kết nối USB
32 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy siêu âm Doppler màu 4D kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Chiếc
2 | Đầu dò Convex đa tần dùng cho thăm khám bụng, sản phụ khoa, niệu khoa,...: 01 Chiếc Làm được đàn hồi mô (Elastography)
3 | Đầu dò Linear đa tần dùng cho thăm khám phần nông, mạch máu, cơ xương khớp,...: 01 Chiếc Làm được đàn hồi mô (Elastography)
4 | Đầu dò phụ khoa dùng để thăm khám sản phụ khoa, niệu khoa: 01 Chiếc Làm được đàn hồi mô (Elastography)
5 | Đầu dò 4D thời gian thực dùng để thăm khám sản phụ khoa, niệu khoa: 01 Chiếc
6 | Phần mềm siêu âm đàn hồi mô kèm phân tích định lượng: 01 Bộ
7 | Phần mềm siêu âm 4D: 01 Bộ
8 | Phần mềm siêu âm 4D cao cấp: 01 bộ
9 | Phần mềm siêu âm toàn cảnh: 01 Bộ
10 | Phần mềm hỗ trợ thiết lập quy trình thăm khám: 01 Bộ
11 | Phần mềm siêu âm đánh giá khối u buồng trứng theo IOTA/LR2: 01 Bộ
12 | Phần mềm Hiển thị hình ảnh khối với độ tương phản cao theo mặt cong bất kỳ: 01 bộ
13 | Gói phần mềm đánh giá tuyến vú: 01 bộ
14 | Gói phần mềm đánh giá tuyến giáp: 01 bộ
15 | Phần mềm hỗ trợ so sánh đối chiếu kết quả lần thăm khám trước với hình ảnh hiện tại trong suốt quá trình quét: 01 bộ
16 | Bộ phần mềm kết nối DICOM 3.0 đầy đủ: 01 Bộ
17 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
18 | Tài liệu hướng dẫn sử chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
19 | Bộ phụ kiện kèm theo:
20 | Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 chiếc
21 | Bộ máy tính (Cấu hình tối thiểu Core I5, Ram 8G, ổ cứng 1TB): 01 bộ
22 | Máy in màu A4: 01 chiếc
23 | Bộ lưu điện 2KVA online: 01 chiếc
24 | Gel siêu âm 5l: 01 can
25 | Máy in ảnh màu siêu âm: 01 chiếc
c | Tính năng kỹ thuật
Máy siêu âm Doppler màu 4D dùng cho thăm khám Ổ bụng, tim mạch, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa, nhi khoa, sơ sinh, các phần nông nhỏ, cơ xương khớp,…
Có các phương pháp quét tối thiểu có: Convex điện tử; Linear điện tử, Micro convex điện tử...
Thân máy chính:
Các thông số của hệ thống:
Thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy.
Màn hình điều khiển: LCD, cảm ứng, kích thước ≥ 10 inchs
Màn hình hiển thị:
+ LCD, kích thước ≥ 21 inchs với tay đỡ có khớp nối linh hoạt
+ Có thể nghiêng, xoay và di chuyển
+ Màn hình có thể xoay quanh trục: ≤ -90 độ - ≥ + 90 độ
+ Góc nghiêng của màn hình trong khoảng từ: ≤ - 90 độ - ≥ +15 độ
Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng
Dung lượng ổ cứng trong loại SSD: ≥ 500 GB
Bộ nhớ ảnh trên ổ cứng: ≥ 340 GB
Bộ nhớ CINE: ≥ 770 MB
TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm
Tích hợp bộ ủ ấm Gel siêu âm
Các chế độ hoạt động:
B-mode
Hòa âm mô: công nghệ mã hóa
M-mode
Mode dòng chảy màu
Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng
Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao
Mode M- dòng chảy màu
Mode siêu âm đàn hồi mô
Mode 3D/4D
Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu có:
Khả năng hiển thị đồng thời
+ B/PW
+ B/CFM hay PDI
+ B/M
+ B + CFM/M
+ Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW)
+ Dual B (B/B)
Hiển thị nhiều hình (bốn hình)
Phóng to/Thu nhỏ: Write/Read/Pan
Hình ảnh màu hóa:
+ Màu hóa mode B
+ Màu hóa mode M
+ Màu hóa mode PW
Chức năng tạo hình:
Độ sâu hiển thị hình ảnh ≥ 45 cm
Tốc độ khung hình: ≥ 3200 khung hình/giây
Số kênh xử lý số hóa: ≥ 385000 kênh
Mức thang xám: ≥ 256 mức
Dải động hệ thống: > 400dB
Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥ 4
Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian): ≥ 8 góc quét
Kỹ thuật loại bỏ nhiều đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao: ≥ 5 mức
Hình ảnh hòa âm mô: Dùng công nghệ mã hóa
Tự động tối ưu hóa
Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực
Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô
Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có:
+ Lọc nhiễu đốm
+ Tối ưu hóa bản đồ xám
+ TGC
+ Màu hóa mode B và M
+ Trung bình khung (chỉ có cho vòng lặp)
+ Dải động
+ Read Zoom tối đa đến 8x
+ Tốc độ quét
+ Độ khuếch đại hậu xử lý
+ Thay đổi đường nền
+ Đảo phổ
+ Triệt nhiễu
+ Màu hóa phổ
+ Định dạng hiển thị
+ Điều chỉnh góc
+ Độ khuếch đại toàn phần (vòng lặp động và tĩnh)
+ Nén nhiễu Flash
Các thông số quét:
- Thông số quét của Mode B:
+ Công suất âm phát ra: 0 – 100%
+ Độ khuếch đại: từ 0 – ≥ 90 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Dải động: ≤ 40 – ≥ 90 dB
+ Trung bình khung: ≥ 8 bước
+ Bản đồ mức thang xám: ≥ 07 loại
+ Bản đồ màu: ≥ 9 loại
+ Tần số: ≥ 04 loại (lựa chọn) (Tùy thuộc đầu dò)
+ Mật độ dòng: ≥ 5 bước
+ Đảo ảnh: bật/tắt
+ Số tiêu điểm: ≥ 8 bước
+ Độ rộng hội tụ (tiêu điểm): ≥ 3 loại
+ Nén tín hiệu yếu (nhiễu): ≥ 6 bước
+ Tăng bờ: ≥ 7 bước
+ Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
- Thông số quét của Mode M:
+ Độ khuếch đại: khoảng từ ≤ -20 dB đến ≥ 20 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Bản đồ mức thang xám: ≥ 7 loại
+ Tốc độ quét: ≥ 7 bước
+ Màu hóa Mode M: ≥ 9 loại
+ Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
+ Hiển thị định dạng M/PW tối thiểu có: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B, chỉ hiển thị đường thời gian
- Thông số quét của Mode dòng chảy màu:
+ Đường nền: 0 -100%, ≥ 10 bước
+ Đảo phổ: On/Off
+ Độ sâu hội tụ CF/PDI: cài đặt mặc định ≤ 10 – 100 % độ sâu vùng quan tâm
+ Nén nhiễu đốm sáng CF/PDI: ≥ 5 bước
+ Góc lái tia CF/PDI: ≤ -20 độ - ≥ 20 độ
+ Kích thước gói: ≤ 8 – ≥ 24, tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Mật độ đường: ≥ 5 bước
+ Phóng đại mật độ đường: ≥ 5 bước
+ Trung bình khung: ≥ 7 bước
+ PRF: ≤ 0.1 – ≥ 23.0 kHz / ≥ 20 bước
+ Lọc không gian: ≥ 6 bước
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 40 dB, ≤ 0.5 dB/bước
+ Lọc thành: ≥ 4 bước, phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Lựa chọn tần số CF/PDI: ≥ 4 bước (tùy thuộc vào đầu dò)
+ Tích lũy màu: ≥ 8 bước
+ Kích thước đứng vùng quan tâm CF/PDI (mm): có thể cài đặt mặc định
+ Độ sâu trung tâm của vùng quan tâm CF/PDI (mm): có thể cài đặt mặc định
- Thông số quét ảnh chế độ Doppler năng lượng
+ Bản đồ màu (PDI map): ≥ 16 loại
+ Độ sâu hội tụ CF/PDI: cài đặt mặc định ≤ 10 – 100 % độ sâu vùng quan tâm
+ Năng lượng sóng âm CF/PDI phát ra: 0 - 100%, ≤ 10% bước
+ Góc lái tia CF/PDI: ≤ - 20 độ - ≥ 20 độ
+ Kích thước gói: ≤ 8 – ≥ 24, phụ thuộc đầu dò và ứng dụng
+ Lọc không gian: ≥ 6 bước
+ Trung bình khung: ≥ 7 bước
+ Tần số lặp xung PRF: ≤ 0.1 – ≥ 23.0 kHz , ≥ 20 bước
+ Ngưỡng năng lượng: 0 - 100%, ≥ 10 bước
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 40 dB, ≤ 0.5 dB/bước
+ Lọc thành: ≥ 4 bước, phụ thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Tần số CF/PDI: ≥ 4 bước, phụ thuộc đầu dò
+ Mật độ đường tự động: Cài đặt trước bật/tắt
+ Độ xuyên thấu: ≥ 5 bước
- Hình ảnh hòa âm mô mã hóa
+ Có sẵn trên tất cả các đầu dò
+ Mật độ đường ảnh: ≥ 5 bước
+ Zoom mật độ đường ảnh: ≥ 5 bước
+ Nén nhiễu: ≥ 6 bước
+ Tăng đường bờ: ≥ 7 bước
+ Bản đồ thang xám: ≥ 7 loại
+ Bản đồ màu: ≥ 9 loại
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 90 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Dải động: ≤ 40 - ≥ 90 dB
+ Triệt nhiễu: ≥ 6 bước
+ Tần số: lên đến ≥ 4 bước, phụ thuộc đầu dò
- Thông số quét của Mode Doppler xung
+ Điều chỉnh đường nền: ≤ 5 - ≥ 90%, ≥ 10 bước
+ Cổng thể tích lấy mẫu: ≥ 12 bước
+ Hiệu chỉnh góc: ≤ -90 độ đến ≥ 90 độ, ≤ 1 độ / bước
+ Màu phổ: ≥ 6 loại
+ Tốc độ quét PW: ≥ 8 bước
+ Đảo phổ: bật/tắt
+ Định dạng hiển thị M/PW tối thiểu: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B, chỉ hiển thị đường thời gian
+ Duplex: bật/tắt (chỉ PW)
+ Tỉ số PW/CF: 1, 2, 4
+ Độ khuếch đại: 0 – ≥ 85 dB, ≤ 1 dB/bước
+ Lọc thành: ≤ 6.0 – ≥ 5000 Hz, ≥ 27 bước, tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng
+ Tần số lặp xung PRF: ≤ 1.0 – ≥ 26.0 kHz
- Hình ảnh siêu âm đàn hồi mô
+ Đầu dò hỗ trợ: Convex, Linear và Phụ khoa
+ Chỉ số E: ≥ 7
+ Tỷ số E: ≥ 6
- Thông số quét của Mode 4D thời gian thực
+ Mode thu nhận:
· 4D thời gian thực
· 3D tĩnh
+ Mode quan sát:
· Trình diễn 3D (các mặt khác nhau và chế độ trình chiếu đa dạng)
· Các mặt phẳng chia theo mặt cắt (3 phần mặt phẳng vuông góc với nhau)
· Độ tưởng phản thể tích của hình ảnh tĩnh
· Hình ảnh siêu âm cắt lớp
+ Mode tái tạo:
· Cấu trúc bề mặt, làm mịn bề mặt, max-, min- và X-ray (trung bình cường độ chiếu), mix mode của 2 chế độ tái tạo
+ Biểu diễn đường cong qua 3 điểm
+ 3D Movie
+ Dao cắt: Công cụ cắt 3D
+ Định dạng hiển thị:
· 4 hình: A-/B-/C-Plane/3D
· 2 hình: A-Plane/3D
· 1 hình: 3D or A- or B- or C-Plane
Các chức năng đo đạc tối thiểu có
- Tự động đo đạc/tính toán Doppler thời gian thực
+ Đỉnh tâm thu PS
+ Cuối kỳ tâm trương ED
+ Cực tiểu tâm trương MD
+ Chỉ số nhịp đập PI
+ Chỉ số trở kháng RI
+ Thời gian gia tốc AT
+ Gia tốc ACC
+ Tỉ số PS/ED
+ Tỉ số ED/PS
+ Nhịp tim HR
+ Thời gian đạt vận tốc trung bình tối đa TAMAX
+ Giá trị vận tốc đỉnh PVAL
+ Lưu lượng dòng chảy (TAMEAN và diện tích lòng mạch)
- Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa
- Đo đạc / Tính toán Phụ khoa
- Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim,...
- Đo đạc và tính toán trong siêu âm mạch máu
- Đo đạc và tính toán niệu khoa
- Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim
Các thông số kết nối
- Chuẩn kết nối: DICOM
- Khả năng kết nối:
+ Cổng HDMI
+ Cổng Audio Out
+ Cổng kết nối USB: ≥ 5 cổng
+ Kết nối mạng Ethernet (RJ45)
Các thông số của đầu dò:
- Đầu dò Convex đa tần
+ Ứng dụng: Ổ bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa
+ Dải tần số được sử dụng: ≤ 1.9 - ≥ 5.0 MHz
+ Bán kính Convex: ≥ 50 mmR
+ FOV (Max): ≥ 70°
+ Tần số Mode B: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
- Đầu dò Linear đa tần
+ Ứng dụng: Các bộ phận nhỏ, Mạch máu,...
+ Dải tần số được sử dụng: ≤ 4.2 – ≥ 12.0 MHz
+ FOV (Max): ≥ 38 mm
+ Tần số B Mode: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
c) | - Đầu dò phụ khoa
+ Ứng dụng: Sản phụ khoa, Tiết niệu (Trực tràng, Qua âm đạo)
+ Dải tần số được sử dụng: ≤ 3.6 – ≥ 9 MHz
+ Tần số B Mode: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
- Đầu dò 4D thời gian thực
+ Ứng dụng: Sản phụ khoa, ổ bụng, tiết niệu.
+ Dải tần được sử dụng: ≤ 1.9 – ≥ 6 MHz
+ Tần số B Mode: ≥ 3 bước
+ Tần số Harmonic: ≥ 3 bước
+ Tần số Doppler: ≥ 4 bước
- Máy in nhiệt đen trắng
+ Độ phân giải: ≥ 300 dpi
+ Khổ giấy in: 110 mm
+ In nhiệt
Bộ lưu điện 2KVA: loại online
Máy vi tính
CPU: Là loại Core i5 trở lên
RAM: ≥ 8GB
HDD: ≥ 1TB
Bàn phím, chuột quang
Màn hình máy tính LCD trở lên, kích thước ≥ 21”
Máy in phun màu
Máy in màu A4
Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi
Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút
In phun mầu
Máy in ảnh màu
Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi
Khổ giấy in tối đa: 127x89mm, 152x102mm, 127x178mm, 152x203mm
Tốc độ in: ≤16 giây
33 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 |  | Sửa lại ĐVT
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Đầu phát siêu âm: 02 cái
3 | Gel siêu âm: 01 lọ
4 | Xe đẩy chính hãng: 01 cái
5 | Giá đỡ đầu phát siêu âm: 02 cái
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn sử chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình thông báo
Có chương trình lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Có cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh
Hiển thị toàn bộ quá trình điều trị
Có cảnh báo thông báo khi kết thúc
Có đèn hiển thị cảnh báo tiếp xúc
Ngôn ngữ vận hành: tối thiểu Tiếng Anh
Có 2 loại đầu dò siêu âm:
Đầu phát siêu âm loại ≥1 MHz
Kích thước đầu phát siêu âm: ≥ 1 cm2
Công suất phát siêu âm ở chế độ liên tục tối đa: ≥ 2 W/ cm2
Đầu phát siêu âm loại ≥3 MHz
Kích thước đầu phát siêu âm ≥ 4 cm2
Công suất phát siêu âm ở chế độ xung tối đa: ≥ 3 W/ cm2
34 | Máy xét nghiệm huyết học các loại | Hệ thống | 1 |  | Sửa lại ĐVT, tên theo đúng định mức
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp:
1 | Máy chính: 01 máy
2 | Bộ tải mẫu tự động: 01 bộ
3 | Bộ nén khí: 01 bộ
4 | Bộ barcode cầm tay: 01 bộ
5 | Bộ máy vi tính, màn hình màu LCD, hệ điều hành Window bản quyền: 01 bộ
6 | Bộ hóa chất chạy máy: 01 bộ
7 | Lưu điện online 2KVA: 01 chiếc
8 | Bàn để máy: 01 chiếc
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Nguyên lý đo: Kết hợp sử dụng 03 phương pháp tán xạ laser, trở kháng, huỳnh quang
≥ 32 thông số ở chế độ phân tích máu toàn phần/pha loãng/bạch cầu thấp bao gồm :
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, MPV, NRBC#, NRBC%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%
Có chế độ phân tích hồng cầu lưới gồm các thông số :
- RET, RET#, IRF
Công suất ở chế độ máu toàn phần: ≥100 mẫu/ giờ
Thể tích hút mẫu khi phân tích máu toàn phần: ≤165µl
Thể tích mẫu máu để pha loãng: ≤50µl
WBC: từ ≤0,1 đến ≥400 x 10^3/μL
RBC: từ ≤0,1 đến ≥8.5 x 10^6/μL
HGB: từ ≤ 0,1 đến ≥ 25 g/dL, 0 to 16.14 mmol/L
HCT: từ 0 đến ≥75%
PLT: từ ≤5 đến ≥ 3000 x 10^3/μL
Mức độ nhiễm chéo (Carry over) với chế độ máu toàn phần
WBC: ≤ 1.0%
RBC: ≤ 1.0%
HGB: ≤ 1.0%
PLT: ≤ 1.0%
35 | Monitor sản khoa | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Thân máy chính kèm máy in: 01 bộ
2 | Đầu đo Doppler và cơn co tử cung: 01 chiếc
3 | Bộ đo thai đôi: 01 Bộ
4 | Dây đeo đầu dò: 01 bộ
5 | Nút ghi từ xa: 01 chiếc
6 | Xe đẩy: 01 bộ
7 | Gel siêu âm: 01 tuýp
8 | Giấy ghi: 01 thếp hoặc cuộn
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Theo dõi nhịp tim thai, cơ co tử cung
Dải đo nhịp tim thai: từ ≤50 đến ≥240 nhịp/phút
Chức năng báo động: nhịp cao và thấp và thời gian trễ
Đo chuyển động thai nhi (FM)
Dải đo cơn co: từ 0 đến ≥100 đơn vị
Màn hình màu cảm ứng ≥ 6,5 inch
Thông tin hiển thị: CTG (biểu đồ điện tim), thông số các phép đo của bà mẹ/ thai nhi, trạng thái thiết bị, các cài đặt
Máy in
Nội dung in: năm/tháng/ngày/giờ/phút, cách đo, nhãn thời gian, nhịp tim, chuyển động thai nhi, UC, chu kỳ UC, đánh dấu dịch chuyển thai nhi bằng tay, đánh dấu dịch chuyển thai nhi tự động, đánh dấu kích thích VAS, đánh dấu cài đặt về 0 cho UC, đánh dấu đo sai cho FHG
Tốc độ in tối thiểu ở các mức: 10mm/ phút, 20 mm/phút, 30 mm/ phút, 150 mm/phút
Thời gian sử dụng ắc qui: ≥ 25 phút
36 | Thiết bị làm ấm trẻ sơ sinh | Cái | 1 |  | Sửa lại tên thiết bị
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Thiết bị sưởi ấm
1.1 | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Phụ kiện: 01 bộ, bao gồm:
1.2 | Cảm biến nhiệt độ da cho trẻ, loại sử dụng nhiều lần: 02 cái
1.3 | Miếng dán cách nhiệt: 50 miếng
1.4 | Cọc truyền: 01 cái
1.5 | Tủ đựng đồ: 01 cái
1.6 | Khay chụp X-quang: 01 cái
1.7 | Đệm nằm cho trẻ loại không cản quang đồng bộ theo thiết bị: 01 cái
1.8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
1.9 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
2 | Bộ hồi sức sơ sinh
2.1 | Bộ điều áp ôxy: 01 bộ
2.2 | Dây nối ôxy nguồn kèm giắc cắm chuẩn DIN: 01 bộ
2.3 | Bóng bóp tích hợp van PEEP, van an toàn: 01 bộ
2.4 | Bình hút: 01 bộ
2.5 | Dây hút: 01 bộ
2.6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
2.7 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
1 | Giường sưởi ấm
Giường sưởi ấm, tích hợp hệ thống theo dõi
Có chế độ làm nóng trước ở 100% công suất trong vòng ≤ 15 phút, sau đó tự động giảm để duy trì trạng thái sẵn sàng nhận trẻ
Đèn thăm khám: độ sáng ≥500 Lux
Báo động âm thanh theo thời gian cài đặt
Mặt giường có thể nghiêng góc ±(≥ 15) độ
Bộ gia nhiệt
Đầu gia nhiệt có thể quay ≥ 90 độ sang hai bên
Tự động tắt khi quay đầu gia nhiệt.
Công suất gia nhiệt: từ 0 đến ≥500W
Có điều chỉnh độ gia nhiệt từ 0 đến 100%
Hệ thống an toàn và cảnh báo
Tự động ngừng gia nhiệt khi phát hiện chênh lệch quá 1 độ C so với nhiệt độ cài đặt.
Tự động khởi động lại bộ gia nhiệt khi nhiệt độ chênh lệch giảm xuống dưới 1 độ C.
2 | Bộ hồi sức sơ sinh
Chức năng hút dịch
Đồng hồ chỉ thị: từ 0 đến ≥150 ± 10 mmHg
Phạm vi điều chỉnh áp lực hút: từ 0 đến ≥200 mmHg
Nguồn khí: Khoảng Áp lực ôxy đầu vào: từ 40 đến 80 psi
Các tính năng an toàn
Có van an toàn bảo vệ áp lực thở cho trẻ
Có van an toàn bảo vệ đầu vào, xả áp tại áp lực tối thiểu từ 90psi