## Sheet1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Đính kèm công văn số 0908/2023/BG-TV ngày 09/08/2023)
STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | YÊU CẦU KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN | GIÁ KÊ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có) | GHI CHÚ (Link kê khai)
A | Trang thiết bị phục vụ khám bệnh nghề nghiệp
1 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và áp suất | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính có sẵn cổng đo chênh áp: 01 cái
Đầu đo nhiệt độ - độ ẩm - áp suất: 01 Bộ
Cáp nối 2m: 01 Cái
Pin AA: 06 cục
Hộp đựng máy: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tốc độ gió:
+ Thang đo: ≤ 2 - ≥ 9840 FPM (≤ 0.01 - ≥ 50.0 m/s) phụ thuộc vào đầu dò
+ Độ chính xác: ≤ ± 2% của giá trị đọc hoặc ≤ 0.015 m/s
+ Độ phân giải: ≤ 0.01 m/s (0.01 - 9.99 m/s), ≤ 0.1 m/s (10.0 - 50.0 m/s)
Nhiệt độ:
+ Thang đo: ≤ -20 - ≥ 70°C
+ Độ chính xác: ≤ ±0.5°C
+ Độ phân giải: ≤ 0.1°C
Độ ẩm:
+ Thang đo: ≤ 2.0 - ≥ 98.0 %RH phụ thuộc vào đầu dò
+ Độ chính xác: ≤ ±2.0 %RH
+ Độ phân giải: ≤ 0.1 %RH
Áp suất:
+ Thang đo: ≤ -5.00 đến ≥ +5.00 kPa
+ Độ chính xác: ≤ ± (3% giá trị đọc + 0.01) kPa
+ Độ phân giải: ≤ 0.01 kPa
Cổng kết nối: USB và RS232C hoặc tương đương
Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 20000 kết quả
Nguồn điện: Pin AA hoặc adapter nguồn
2 | Máy đo cường độ chiếu sáng | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Hiển thị LCD
Đơn vị đo tối thiểu: lux – fcd – μmol/m2·s – cd/m2 –W/m2 – μW/cm2, μW/lumen
Chức năng tính toán tối thiểu: giá trị Max/ Min/ Trung bình
Chức năng bảo vệ theo cấp độ IP67 hoặc tốt hơn
Dải đo:
+ 0.1 – 199.99 (lux), độ phân dải ≤ 0.01
+ 199.99 – 1999.9 (lux), độ phân dải ≤ 0.1
+ 1999.9 – 19999 (lux), độ phân dải ≤ 1
+ 19999 – 199.99 x 103 (lux), độ phân dải ≤ 0.1x103
Hệ số nhiệt: < 0.05%K
Độ không đảm bảo chuẩn: < 4%
Sai số đọc với thiết bị: < 0.5%
3 | Bộ máy đo tiếng ồn có phân tích dải tần số | Bộ | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Microphone: 01 Cái
Thẻ nhớ SD card lưu dữ liệu: 01 Cái
Pin AA: 04 cục
Hộp đựng máy: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Các thông số đo tối thiểu: Lp, LA, LAeq, LAE, LAmax, LAmin, LAN, Lpeak, LAtm5
Khoảng đo:
+ A: ≤ 28 đến ≥ 130 dB
+ Z: ≤ 39 đến ≥ 130 dB
Chế độ đo tối thiểu: A, C và Z
Độ phân giải: ≤ 0.1 dB
Thời gian đáp hồi: Fast hoặc Slow
Màn hình LCD hiển thị kết quả đo
Nguồn điện: Pin AA hoặc AC adapter nguồn
4 | Máy lấy mẫu vi sinh trong không khí | Cái | 1 | a. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Các thông số đo tối thiểu: Lp, LA, LAeq, LAE, LAmax, LAmin, LAN, Lpeak, LAtm5
Khoảng đo:
+ A: ≤ 28 đến ≥ 130 dB
+ Z: ≤ 39 đến ≥ 130 dB
Chế độ đo tối thiểu: A, C và Z
Độ phân giải: ≤ 0.1 dB
Thời gian đáp hồi: Fast hoặc Slow
Màn hình LCD hiển thị kết quả đo
Nguồn điện: Pin AA hoặc AC adapter nguồn
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện: 01 cái
Miếng che đĩa petri: 01 Cái
AC adapter nguồn: 01 bộ
Hộp đựng máy: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Lưu lượng khí: ≥ 100 L/phút
Thể tích khí hút: ≤ 10 - ≥ 9900 l
Bộ đếm giờ: ≥ 60 phút, chia thành giây
Tốc độ quay đĩa Petri tối thiểu: 0, 1, 2, 3, 4 vòng/phút
Có thể đặt trên giá đỡ tripod
Có kết nối đến máy in, máy tính
Định dạng kết nối tối thiểu: XML, CSV
Kết nối đầu đọc mã vạch: thiết bị đọc mã vạch IUL hoặc tương đương
Pin: Ni metal Hydride hoặc tương đương, ≥ 7,2V
Thời gian sạc đầy: ≥ 8 giờ.
5 | Đo kích thước Ecgonomie trong lao động | Bộ | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Phần mềm có sẵn tương thích với hệ điều hành Windows XP hoặc mới hơn
Lực căng: ≥ 500 lb và lực nén: ≥ 500 lb, với mức tăng ≤ 0.2 lb
Có hiển thị lực trung bình và cực đại
Đơn vị đo lường tối thiểu có thể lựa chọn: pound (lbs.), Newtons (N) hoặc kilogam-lực (kgf)
Độ chính xác trong vòng ≤ 1% của bài đọc
Có ≥ 4 cài đặt ngưỡng có thể chọn: ≥ 2 thấp và ≥ 2 cao
Có ≥ 2 chế độ thử nghiệm hoạt động:
+ Chế độ kiểm tra không xác định: Ghi và hiển thị lực cực đại và lực trung bình
+ Chế độ hẹn giờ (Kiểm tra cường độ tĩnh): Ghi và hiển thị lực cực đại và lực trung bình 3 giây trong 3 giây cuối của thử nghiệm năm giây
Sử dụng pin lithium ion hoặc tương đương, có thể sạc lại
Có thể tự kích hoạt chế độ ngủ của chế độ ngủ sau ≤ 3 phút không sử dụng để kéo dài tuổi thọ pin.
6 | Bộ máy đo nồng độ bụi toàn phần(Máy đo nồng độ bụi không khí) | Bộ | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Phương pháp đo: tán xạ ánh sáng hoặc tương đương
Đối tượng đo: hạt có kích thước ≤ 0.1 đến ≥ 10 µm
Thang đo: ≤ 0.001 đến ≥ 10.000 mg/m3
Tốc độ dòng: ≥ 1 Lít/phút
Độ chính xác: ≤ ±10% giá trị đọc
Bộ nhớ: ≥ 100000 giá trị
Nguồn cấp: Pin AA, AC adapter hoặc tương đương
7 | Bộ máy đo nồng độ bụi hô hấp | Bộ | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Các giá trị đo được tối thiểu: Gas (ppm hoặc mg/m3), độ ẩm (%), nhiệt độ (°C hoặc °F)
Các chức năng đọc tối thiểu: Giá trị thực, giá trị thấp nhất, giá trị cao nhất, giá trị trung bình
Đầu dò kết nối: Đầu dò rời, có thể tháo lắp và độ chính xác cao
Chức năng hiệu chuẩn đầu dò: Hiệu chuẩn Zero và Span hoặc tương đương
Thông tin hiển thị tối thiểu: Mức pin, đầu dò, chế độ làm việc
Tín hiệu đầu ra (Output): 0 - 5V
Hiển thị thời gian thực
Cổng kết nối: RS232 sang USB
Bộ nhớ dữ liệu: ≥ 8000 kết quả (bao gồm ≥ 2700 kết quả nhiệt độ, độ ẩm)
Có phần mềm kết nối máy tính.
8 | Máy đo khí độc đa chỉ tiêu | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Bộ sạc pin đa năng: 01 Bộ
Bơm điện lấy mẫu khí: 01 Cái
Kẹp dây đai và dây đeo tay: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có thể lựa chọn ≥ 24 loại đầu đo khác nhau bao gồm đầu dò PID, đầu dò hồng ngoại (IR) và đầu dò điện hóa.
Đo đồng thời ≥ 6 loại khí độc
Màn hình LCD hoặc tương đương, hiển thị rõ ràng các thông tin cho người sử dụng.
Âm cảnh báo lớn 95dB ± 10%.
Có chức năng kiểm tra hiệu suất phát hiện khí (Bump test) và tự kiểm tra (Self test) để thực hiện trong quá trình khởi động máy, đảm bảo thiết bị được kiểm tra chính xác trước khi hoạt động
Bộ nhớ trong cho phép lưu giá trị đo của ≥ 6 loại khí với chu kỳ ≤ 1 phút/lần, cho ≥ năm hoạt động và ≥ 15 thông tin cảnh báo cuối cùng
Có cổng giao diện kết nối hồng ngoại, cho phép truyền dữ liệu ra máy tính thông qua bộ Datalink hoặc tương đương.
Nguồn điện: pin sạc Lithium ion hoặc tương đương, cho thời gian hoạt động liên tục ≥ 36 giờ.
Các loại đầu đo khí:
Đầu đo điện hóa:
+ Ammonia: 0 - ≥ 500 ppm, ≤ 1 ppm
+ Carbon Monoxide: 0 - ≥ 1,500 ppm, ≤ 1 ppm
+ Carbon Monoxide (High Range), 0 - ≥ 9,999 ppm, ≤ 1 ppm
+ Nitrogen Dioxide: 0 - ≥ 150 ppm, ≤ 0.1 ppm
+ Sulfur Dioxide: 0 - ≥ 150 ppm, ≤ 0.1 ppm
Đầu đo hồng ngoại (IR): Carbon Dioxide: 0 - ≥ 5% vol, ≤ 0.01%.
9 | Máy đo cường độ phóng xạ tia X(Máy bức xạ tại X và tia Gamma) | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6866: 2001, TCVN 9413: 2012 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%.
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 cái
Cáp USB kết nối máy tính: 01 Cái
Adapter nguồn: 01 Cái
Vali đựng: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Đo tối thiểu: tia alpha, beta, gamma, và tia X
Chống bụi và chống nước IP64 hoặc tốt hơn
Tự động lưu trữ số liệu đo
Đo bức xạ ion hóa đương lượng liều môi trường
+ Dải đo: 0 μSv/h – ≥ 1 Sv/h (0 μrem/h – ≥ 100 rem/h)
+ Độ phân giải đo suất liều: ≤ 0.01 μSv/h (≤ 1 μrem/h) hoặc ≤ 3 số thập phân
+ Độ phân giải đo liều: ≤ 0.1 nSv (≤ 0.01 μrem) hoặc ≤ 3 số thập phân
+ Dải năng lượng: ≤ 16 keV – ≥ 7 MeV
+ Đơn vị đo tối thiểu: Sv hoặc rem (1 rem = 1/100 Sv)
Đo bức xạ ion hóa air kerma
+ Dải đo: 0 μGy/h – ≥ 1 Gy/h (0 μR/h – ≥ 114 R/h)
+ Độ phân giải đo suất liều: ≤ 0.01 μGy/h (≤ 1 μR/h) hoặc ≤ 3 số thập phân
+ Độ phân giải đo liều: ≤ 0.1 nGy (≤ 0.01 μR) hoặc ≤ 3 số thập phân
+ Dải năng lượng: ≤ 30 keV – ≥ 7 MeV
+ Đơn vị đo tối thiểu: Gy, rad (1 rad = 1/100 Gy) hoặc R (1 R = 1/114.1 Gy)
Đo năng lượng photon trung bình
+ Dải đo: ≤ 20 keV – ≥ 600 keV
+ Độ không đảm bảo đo: ≤ 10 % ở < 100 keV, ≤ 20% ở dải còn lại
+ Tiêu chuẩn xác định: ISO 4037-1:2019 hoặc tương đương
+ Suất liều tối thiểu: ≤ 20 μSv/h (≤ 2 mrem/h) hoặc ≤ 20 μGy/h (≤ 2.3 mR/ h), ở T < 30 °C
Bộ đếm cường độ bức xạ (α, β, γ)
+ Dải đo: 0 cps – ≥ 20 kcps (0 cpm – ≥ 1.2 Mcpm)
+ Độ phân giải suất liều: ≤ 0.1 cps (≤ 1 cpm) hoặc ≤ 3 số thập phân
+ Độ phân giải đếm: ≤ 1 lần đếm hoặc ≤ 3 số thập phân
+ Độ nhạy đo gamma, 137Cs : ≤ 6 cps / μGy/h (≤ 3000 cpm / mR/h)
+ Đơn vị đo tối thiểu: cps, cpm (1 cpm = 1/60 cps).
Phần mềm
+ Hiển thị số đọc thời gian thực
+ Điều khiển thiết bị từ xa (thay đổi thiết lập, lưu kết quả đo)
+ Tải kết quả đã lưu trong trong thiết bị lên máy tính
+ Phân tích dữ liệu ở dạng sóng
+ Có khả năng lưu kết quả đo trên máy tính
+ Có thể xuất dữ liệu ra Microsoft Excel và file csv
Màn hiển thị: LCD màu hoặc tương đương, ≥ 240 x 400 điểm ảnh, xem được dưới ánh sáng mặt trời, có đèn nền
Tuổi thọ pin tới ≥ 100 h
Pin: Pin sạc Lithium-ion hoặc tương đương, ≥ 2550 mAh
Lưu số liệu: Lưu được ≥ 4000 kết quả đo và ghi được suất liều trong ≥ 10 ngày với độ phân giải ≤ 1 giây
10 | Máy đo thính lực sơ bộ | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b.Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Chụp tai đo đường khí: 01 Cái
Túi đựng máy: 01 Cái
Giấy ghi kết quả thính lực đồ: 01 tập
Adapter và dây nguồn: 01 Bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Chức năng: đo thính lực đường khí hoặc tương đương
Tần số: từ ≤ 125 đến ≥ 8000 Hz
Cường độ:
+ 125 Hz: ≤ -10 đến ≥ 50 dB HL
+ 500 đến 4000 Hz: ≤ -10 đến 90 ≥ dB HL
+ 6000 Hz: ≤ -10 đến ≥ 85 dB HL
+ 250 và 8000 Hz: ≤ -10 đến ≥ 70 dB HL
11 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
a. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
a. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Màn hình màu LCD ≥ 10 inch
Có máy in tích hợp bên trong máy, máy in nhiệt, kính thước giấy bề rộng 112 mm ± 10%
Có cung cấp thẻ nhớ, có thể nhớ ≥1000 test và dễ dàng truy xuất xem lại
Có thể nâng cấp: Đo áp lực đường hô hấp , đo sức đề kháng đường hô hấp , Rhinomanometry, NEP, Oximeter …
Tầm đo: ≤  0,05 đến ≥  14 L/phút
Độ phân giải: ≤ 0,01 l/s
Tầm đo thể tích: ≤  0,01 đến ≥  10 L
Độ chính xác: ≤  3%
Có thể kết nối với máy vi tính bằng: RS-232, USB, CF slot
Các thông số đo tối thiểu:
+ SVC: SVC, IC, TV, ERV, IRV, VC/HT (BD test)
+ FVC: FVC, FEV0.5, FEV1.0, FEV3.0, FEV6.0, FEV0.5%, FEV1/FVC, FEV1/SVC, FEV3.0%, FEV6.0%, FVC/HT, FEV1/HT, FEV1/VCpr, MMEF, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF90, FEF50/FEF75, PEF/HT, PEF25/HT, FEF50/HT, FEF75/HT, FEF75‐85, FEF200‐1200, MTC75‐50, MTC50-25, MTC25‐ RV, MTCR, OI , ATI, PEF TIME, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1.0, FIVl/FVC, FIVl/FIVC, PiF, FiF50, EF50/FIF50, FlF50/FEF50, CVl, MVV43, FVC+FEVl, (BrOncho Dilator test). + MVV: MVV, TV, RR, MVV/BSA, AVI (BD test). + MV: MV, TV, RR, BR, VR, (BD test).
12 | Máy đo pH/nhiệt độ trên bề mặt da người và da đầu | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Điện cực: 01 bộ
Cáp nối điện cực: 01 bộ
Giá đỡ:01 cÁi
Adapter nguồn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dải đo pH: ≤ -2.000 đến 2≥ 0.000; độ phân giải: ≤ 0.001/0.01/0.1; độ chính xác: ≤ ± 0.002 pH
Dải đo mV/ Rel.mV: ≤ -2000 đến ≥ 2000; độ phân giải ≤ 0.1/1; độ chính xác ≤ ± 0.2 mV
Dải đo nhiệt độ: ≤ -30.0 đến ≥ 130.0°C; độ phân giải ≤ 0.1; độ chính xác ≤ ± 0.1°C (0 - 100°C)
Màn hình cảm ứng ≥ 7 inch và tích hợp chế độ hỗ trợ tăng độ nhạy khi sử dụng bao tay
Hiệu chuẩn tối đa ≥ 5 điểm, với các nhóm chuẩn được cài sẵn và cho phép tùy chỉnh thêm
Hỗ trợ quản lý dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn GLP (thời gian, ID mẫu, ID user…)
Phân quyền tối thiểu 2 cấp độ (Admin và Operator), cho phép tạo thêm tài khoản cho người vận hành, giảm thiểu rủi ro thay đổi những cài đặt không mong muốn
Có thể truy xuất dữ liệu qua máy in, máy tính
Có hỗ trợ kết nối thiết bị ngoại vi như máy khuấy từ EasyMix, Barcode…
Thiết kế chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP54 hoặc tốt hơn.
13 | Máy đo điện từ trường tần số công nghiệp(tần số thấp) | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dải tần số: ≤ 5 Hz đến ≥ 1000 KHz (1MHz)
Bộ lọc chọn tần số tối thiểu: 16.6 ¦ 50/60 ¦ 100/120 ¦ 150/180 ¦ Rest <2kHz ¦ > 2kHz
Dải đo từ trường: ≤ 1 - ≥ 19.990 nT
Dải đo điện trường: ≤ 0.1 - ≥ 1999 V/m
Đo cường độ điện trường theo ≥ 3 hướng
Phân tích tín hiệu tối thiểu:
+ True RMS
+ True RMS giữ / Peak
+ Giá trị đỉnh, dải rộng (đỉnh của sóng)
Tính năng hiển thị
+ Màn hình LCD lớn (≥ 4 chữ số), dễ đọc từ xa
+ Hiển thị tần số bằng đèn LED có nhiều màu sắc hoặc bằng giá trị số.
+ Tín hiệu âm thanh (volume điều chỉnh được)
Tốc độ lấy mẫu: ≥ 110.000 mẫu / giây, tối đa được lưu lên đến ≥ 10 lần / giây vào thẻ SDHC. Đồng thời và tần số chọn lọc cho XYZ và CH4, nghĩa là không có "điểm mù"
Có tính năng ghi âm
Sử dụng nguồn: Pin Li-ion hoặc tương đương, ≥ 7,4 V, tuổi thọ hoạt động trung bình trong chế độ ghi ≥ 35 giờ; Có hiển thị báo pin yếu.
14 | Máy đo điện từ trường tần số thấp(tần số công nghiệp) | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tần số: ≤ 1Hz ~ ≥ 1MHz
Đo từ trường: ≤ 100pT ~ ≥ 20mT (ở 50Hz)
Đo điện trường: ≤ 1V/m ~ ≥ 50kV/m (ở 50 Hz)
Đầu vào tương tự: ≤ 200nV ~ ≥ 200mV/ -150 dBm (Hz)
Đơn vị đo tối thiểu: V/m, T, G, A/m
Phát hiện tối thiểu: RMS, Min/max
Tách sóng: AM, FM
Độ chính xác: ≤ 3%
Giao tiếp: USB 2.0 hoặc tương đương.
15 | Máy đo bụi và điếm hạt bụi(Máy đếm tiểu phân không khí) | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Nguồn sáng: Laser Diode hoặc tương đương
Kích thước hạt đo tối thiểu: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm
Lưu lượng lấy mẫu: ≥ 100 LPM (3.53 CFM)
Hiệu suất đếm: 50 ± 20% tại 0.5 µm
Giới hạn mật độ tiêu phân tối đa: ≥ 300,000 hạt/ft3 tại độ lặp ≤ 10%
Thời gian lấy mẫu: ≤ 6 giây - ≥ 23 giờ (người dùng có thể cài đặt theo nhu cầu)
Thời gian ghi nhận: ≤ 6 giây - ≥ 23 giờ (người dùng có thể cài đặt theo nhu cầu)
Khả năng đếm Zero: Nhỏ hơn 1 hạt trong 5 phút
Máy in: Được tích hợp sẵn máy in nhiệt trong máy
Màn hình: ≥ 6.5 inch, màn hình LCD màu dạng cảm ứng.
Bề mặt bên ngoài: Thép không rỉ hoặc tương đương
Cổng kết nối: USB, Ethernet
Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 10,000 kết quả đo
Bảo mật: Cho phép phân quyền cho người dùng với mỗi password riêng biệt, dữ liệu không chỉnh sửa
Các dạng mẫu báo cáo kết quả tối thiểu: ISO146441-1, GB/T16292-2010, FEDERAL STANDARD, BRITISH STANDARD, EU GMP hoặc tương đương.
16 | Đèn đọc phim X Quang | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Đèn đọc 4 phim: 01 cái
Dây nguồn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kích thước vùng nhìn (Dài x Cao): ≥ (1432 x 422) mm
Nguồn sáng: LED hoặc tương đương
Nhiệt độ màu: ≥ 10000 0K
Tính đồng nhất: ≥ 95%
Công suất tiêu thu: ≤ 80W
Độ sáng: 300 - ≥ 6500cd/m2
Điều chỉnh được độ sáng có chức năng Ifas (chức năng bật/ tắt đèn tự động khi có film/ lấy film ra khỏi 5 - 8 giây.
B | Trang thiết bị phục vụ xét nghiệm
1. | Vi sinh
17 | Máy đo pH(Máy đo pH để bàn) | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có thể sử dụng cho đầu đo PH và đầu đo ORP
Hiển thị màn hình : LCD (có thể đọc dưới ánh sáng mặt trời
Hiển thị ≥ 2 giá trị đọc đồng thời trên màn hình
Tiêu chuẩn bảo vệ : IP67 hoặc tốt hơn
Có cổng giao tiếp USB kết nối thẻ nhớ hoặc máy tính
Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 10,000 dữ liệu
Có thể tự động đọc khi nhấn Read hoặc Đọc liên tục trong chế độ đọc bằng tay
Nguồn cấp: Pin hoặc adapter 5 VDC (nguồn bên ngoài)
Có cảnh báo hoặc nhắc nhở thời gian hiệu chuẩn
Hiệu chuẩn: 1 - 3 điểm hiệu chuẩn
Đo pH
Thang đo : 0 - 14 pH
Độ phân giải: 0.001/0.01/0.1 pH.
18 | Máy dập mẫu | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Motor: Kiểu cảm ứng điện hoặc tương đương
Tốc độ motor: ≥ 1500rpm
Tỉ lệ giảm: 1:6
Chu kỳ/giây: ≤ 9 (50Hz), ≤ 10 (60Hz)
Điều khiển: Hẹn giờ kĩ thuật số
Hẹn giờ: 15 - 90 giây
Công suất: ≤ 240W.
19 | Micro pipet 1 kênh 200-1000µl | Cái | 2 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Micro pipet: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Khoảng Thể tích: ≤ 200 µL – ≥ 1.000 µL
Thể tích tối thiểu: 100 µL; 5 00 µL; 1.000 µL
Độ lặp lại ±: ≤ 0,6 % /≤ 0,6 µL ; ≤ 0,2 % / ≤ 1 µL ; ≤ 0,15 % / ≤ 1,5 µL
Số gia (thủ công): ≤ 2 µL
Độ chính xác ±: ≤ 3 % / ≤ 3 µL ; ≤ 0,8 % / ≤ 4 µL ; ≤ 0,8 % / ≤ 8 µL.
2. | HIV
20 | Máy đếm tế bào CD4 BD | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện: 01 Cái
Bộ hóa chất lắp đặt theo máy: 01 Bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Nguyên lý: Phân tích tế bào dòng chảy dựa trên huỳnh quang hoặc tương đương
Ứng dụng: Đếm số lượng tế bào lympho T CD4 tuyệt đối và CD4%
Độ tuyến tính: (dải báo cáo): CD4 tối thiểu ≤ 40 - ≥ 2.500 tế bào CD4/ µL, CD4% tối thiểu ≤ 4 – ≥ 60%
Thời gian khởi động: < 5 phút
Máu toàn phần chống đông bằng EDTA: ≤ 20 µL
Bước ủ ≤ 15 phút ở nhiệt độ phòng trong bóng tối, diễn ra bên ngoài thiết bị
Tốc độ thu thập dữ liệu tối đa: ≥ 15.000 sự kiện mỗi giây
Dải kích thước hạt được phát hiện: ≤ 50 µm
Hệ thống quang học
Đèn laser xanh (532 nm, 30 mW)
Có ≥ 3 thông số quang học, bao gồm: ≥ 1 tín hiệu tán xạ bên (SSC) và ≥ 2 tín hiệu huỳnh quang (FL2) và (FL3).
Mỗi tín hiệu được thu thập bằng ống nhân quang (PMT) và xử lý bằng bộ tiền khuếch đại điện tử thích hợp.
Bộ tiền khuếch đại điện tử chuyển đổi các tín hiệu quang học thành tín hiệu điện tử. Ba loại tín hiệu được khuếch đại và chuyển đổi thành dữ liệu kỹ thuật số bằng bộ chuyển đổi Analog-to-digital (ADC) với độ phân giải ≥ 16 bits tương ứng ≥ 65.535 mức rời rạc
Bộ kích thích quang học (excitation optics): hình elip kích thước (15 µm x 100 µm) ± 10% ở 532 nm
Hệ thống dòng chảy
Cuvetter thạch anh tổng hợp (đường kính mao quản) 250 µm x 350 µm ± 10%
Bơm chân không: ≥ 20kPa (dưới áp suất khí quyển)
Hệ thống kim bơm điều khiển bằng máy tính giúp để tránh các mẫu bị nhiễm chéo.
Thể tích mẫu: Liên tục ≤ 1600 µL. Tối thiểu ≤ 840 µL khi đếm số lượng tuyệt đối theo thể tích thực (TVAC)
Thể tích bình thải: ≥ 1L
Thể tích bình Sheath: ≥ 1L
Hệ thống điện tử và máy tính
Có tích hợp máy in nhiệt
Máy tính tích hợp: Intel® Celeron® processor, màn hình cảm ứng LCD màu ≥ 8 inch.
Cổng kết nối tối thiểu: 2 x USB, 2 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x VGA
Phần mềm Windows. FSC 3.0 hoặc tương đương
21 | Tủ mát ( bảo quản bệnh phẩm ) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter hoặc tương đương
Làm lạnh quạt gió: Không đóng tuyết
Chất liệu dàn lạnh: Ống nhôm hoặc tương đương
Dung tích: ≥ 240L
Nhiệt độ: 0oC - 10oC
Gas làm lạnh: R600a hoặc tương đương
Công suất: ≤ 120 W
22 | Tủ mát ( Bảo quản sinh phẩm ) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Chất liệu dàn lạnh: nhôm hoặc tương đương
Dung tích: ≥ 340L
Nhiệt độ: 0oC - 10oC
Gas làm lạnh: R600ahoặc tương đương
Công suất: ≤ 210 W.
3. | Lý hóa
23 | Máy quang phổ (Máy quang phổ tử ngoại khả kiến) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Chế độ vận hành Độ truyền sáng (%), độ hấp thụ và nồng độ (bước sóng, thời gian)
Ghi dữ liệu ≥ 5000 điểm (kết quả, ngày tháng, thời gian, sample-ID, user-ID)
Nguồn đèn Tungsten (dải khả kiến), deuterium (dải UV)
Dải bước sóng UV/VIS: ≤ 190 - ≥ 1100 nm
Thang đo quang: ≤ ±3 Abs
Độ tuyến tính quang ≤ 0.5% - 2 Abs
Độ lặp lại bước sóng: < 0.1 nm
Độ chuẩn xác bước sóng ≤ ±1 nm
Tốc độ quét ≥ 900 nm/phút (≤ 1 nm bước quét)
Màn hình Cảm ứng màu TFT ≥ 7 inch WVGA
Chuẩn bảo vệ vỏ máy: IP 20 hoặc tốt hơn với nắp đóng
Phương pháp đo mẫu lập trình sẵn của hãng: > 250
Có các chương trình dành cho người sử dụng
Cốc đo tương thích hình chữ nhật tối thiểu: 10, 20, 30, 50 mm, 1 inch; hình tròn: 13mm, 16 mm, 1 inch
Độ phân giải bước sóng ≤ 0.1 nm
Có chế độ chọn bước sóng Tự động, dựa trên chương trình được chọn
Độ rộng khe phổ ≥ 2 nm
24 | Máy chưng cất đạm tự động | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Ống chưng cất: 01 Cái
Bình hứng mẫu: 01 Cái
Kẹp ống chưng cất: 01 Cái
Bộ ống cấp đầu vào và ống xả thải: 01 bộ
Tấm bảo vệ cho màn hình cảm ứng: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Cho các ứng dụng tối thiểu: tổng nito Kjeldahl (TNK), Amomia, Nitric (Devarda),TVBN vv…
Bộ sinh hàn Titanium hoặc tương đương
Bộ sục mẫu bằng nhựa kỹ thuật chịu hóa chất và có độ bền cao (lên đến ≥ 10.000 mẫu phân tích)
Bộ chuẩn độ mầu dựa trên phản ứng hóa học với chất chỉ thị mầu. Bộ chuẩn độ được tích hợp sẵn trên máy không cần bảo trì.
Thời gian phân tích: ≤ 4 phút (bao gồm cả chuẩn độ)
Khoảng đo: ≤ 0.04 ~ ≥ 220 mgN
Độ tái lặp (RSD): ≤ 1%
Độ thu hồi: ≥ 99.5%
Giới hạn phát hiện: > 0.015mgN
Thêm Natri hydroxyt (NaOH): tự động
Thêm nước: tự động
Thêm axit Boric: tự động
Hút thải sau chưng cất: tự động
Hút thải sau chuẩn độ: tự động
Rửa bình chuẩn độ: tự động
Cài đặt lưu lượng hơi: ≤ 10 ~ ≥ 100%
Thời gian chễ (cho phân tích Devarda): 00 giây ~ 99 phút 59 giây
Tiêu tốn nước làm mát: từ ≤ 0.5 lít/phút (tại 15oC) hay từ ≤ 1 lít/phút (tại 30oC)
Màn hình cảm ứng mầu ≥ 7 inchs
Chưng cất theo lô mẫu: có
Quản lý dữ liệu người dùng: có
Lựa chọn ngôn ngữ: có
Chương trình: ≥ 32 chương trình tiêu chuẩn và ≥ 24 chương trình người dùng
Cổng kết nối: 2x USB, Ethernet
Công suất tiêu thụ: ≤ 2200W.
Ống chưng cất ≥ 250ml
Bình hứng mẫu ≥ 250ml.
25 | Máy đo pH(Máy đo pH để bàn) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Hiển thị: màn hình LCD đèn nền ≥ 6.5 inchs
Ngôn ngữ tối thiểu: tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ
Chức năng xác định điểm kết thúc: tự động dừng và đo liên tục
Dữ liệu giá trị đo: ≥ 1000 bộ giá trị với ngày/giờ
Dữ liệu đường chuẩn: giá trị chuẩn cuối cùng
Bàn phím: cảm ứng điện dung hoặc tương đương
Cổng xuất dữ liệu tối thiểu: kết nối với PC qua RS232 và USB; kết nối với máy in qua RS232
Có cổng nối điện cực pH: BNC hoặc tương đương
Có cổng nối điện cực độ dẫn: Mini-Din hoặc tương đương
Có cổng nối điện cực nhiệt độ: Cinch, NTC 30 kΩ hoặc tương đương
Khoảng đo: ≤ -2.00 ~ ≥ 16.00 pH
Độ phân giải: ≤ 0.1/0.01pH
Có lựa chọn độ phân giải
Độ chính xác: ≤ ±0.01 pH
Chỉ tiêu ORP, Redox
+ Khoảng đo: ≥ ±2000.0 mV
+ Độ phân giải: ≤ 1 mV
+ Độ chính xác: ≤ ±1 mV
+ Đơn vị tối thiểu: mV, RmV
Chỉ tiêu nhiệt độ
+ Khoảng đo: ≤ -5.0 ~ ≥ 110.0°C/ ≤ 23.0°F ~ ≥ 230.0°F
+ Độ phân giải: ≤ 0.1 °C (≤ 0.1 °F)
+ Độ đúng: ≤ ± 0.5 °C (≤ ±0.5 °F)
Chuẩn máy
+ Chuẩn điểm: lên tới ≥ 3 điểm
+ Chức năng chuẩn: tuyến tính hoặc tương đương.
4. | Sinh hóa
26 | Máy phân tích tế bào máu tự động(Máy phân tích huyết học 21 thông số) | Cái | 1 | a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hoá chất chạy thử: 01 bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Phương pháp: WBC/RBC/PLT trở kháng điện Coulter hoặc tương đương
HGB: Phép đo màu quang điện
Các thông số đo tối thiểu:
+ Bạch cầu (WBC), Hồng cầu (RBC), Hemoglobin (HB), HCT, MCV, MCH, MCHC, tiểu cầu (PLT), PCT% MPV, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, PLCR, P-LCC
+ GRAN # & GRAN % - Số lượng và % Bạch cầu đa nhân.
+ LYM # & LYM % - Số lượng và % Lympho bào.
+ MONO # & MONO % - Số lượng và % MONO.
+ Biểu đồ Hồng Cầu, Tiểu Cầu (Histograms), Bạch Cầu
Thể tích mẫu thử:
+ Máu toàn phần: ≤ 10μL
+ Pha loãng trước: ≤ 20μL
Lưu trữ dữ liệu:
+ Hơn ≥ 100.000 kết quả mẫu với biểu đồ. Có hỗ trợ sao lưu dữ liệu USB và nâng cấp hệ thống.
+ Có thể chọn chế độ chạy mẫu tối thiểu: Whole blood (máu toàn phần), Capillary (máu mao mạch), Pre- dilute (máu pha loãng)
Tỷ lệ pha loãng tối thiểu:
+ Máu toàn phần: (WBC/HGB) 1: 232; ( RBC/PLT)1: 40000
+ Máu mao mạch: (WBC/HGB) 1: 400; ( RBC/PLT)1: 45000
Thuốc thử: Sử dụng thuốc thử hệ mở với ≥ 03 loại thuốc thử
Màn hình hiển thị: ≥ 10 inch, cảm ứng LCD hoặc tương đương
Kiểm soát và hiệu chuẩn (Control and calibration): L-J, X, X-R, X-B, ≥ 4 chế độ điều khiển, hiệu chỉnh bằng tay và tự động, Có biểu đồ Levey Jenning, có các giá trị Mean, SD, CV.
Đầu vào, đầu ra tối thiểu:
+ Hỗ trợ RS 232, cổng mạng tiêu chuẩn và các phím tắt USB với chuột và bàn phím tiêu chuẩn.
+ Máy in nhiệt: 55 mm ± 10% bên trong. Cổng song song và USB cho máy in bên ngoài. Ngôn ngữ giao diện Windows®7, Vista, XP.
27 | Máy phân tích nước tiểu bán tự động | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Màn hình hiểm thị LCD hoặc tương đương
Bộ nhớ: ≥ 2.000 kết quả bệnh nhân
Có thể kết nối với hệ thống mã vạch PC & barcode.
Công suất: ≥ 300 test/giờ.
5. | Chẩn đoán HA
28 | Máy siêu âm sách tay Doppler màu (Máy siêu âm xách tay) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Đầu dò Convex: 01 chiếc
Đầu dò Linear: 01 chiếc
Đầu dò phụ khoa: 01 chiếc
Pin: 01 chiếc
Gel siêu âm: 01 lọ
Cáp nguồn: 01 chiếc
Máy in nhiệt đen trắng: 01 Cái
Xe đẩy: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Chế độ ảnh tối thiểu: B+M+ Giải phẫu học, M+PW+CFM+PDI
Chế độ đồng thời: Chế độ đôi, chế độ song song, chế độ ba mặt
Thang màu xám: ≥ 256
Màn hình: ≥ 12 inchs
Tần số đầu dò: ≤ 2 - ≥ 11MHZ
Cổng kết nối đầu dò: ≥ 2 cổng tiêu chuẩn
PW Mode: B/ PW (song song, đồng thời); B+C/PW, B+PDI (DPDI)/ PW (song song); B/C/PW, B/PDI (DPDI) /PW (ba).
M Mode: B/M (Hiển thị bố cục: Lên / xuống, Trái / phải, 1:1)
Điều chỉnh độ sâu: Có thể điều chỉnh trong thời gian thực ở mọi chế độ
Chuyển đổi hình ảnh: Lên/Xuống, Trái/Phải, xoay ≥ 90°, đảo ngược B/W
Số tiêu điểm: tối đa ≥ 4
Chức năng:
+ Phóng đại hình ảnh tối thiểu trong khu vực:
Thời gian thực: × 1.2, × 1.4, × 1.6, × 2.0, × 2.4, × 3.0, × 4.0
Đóng băng: × 1.14, × 1.33, × 1.6, × 2.0, × 2.67, × 3.2, × 4.0
+ Lưu trữ: ≥ 504 MB
+ Đánh giá Cine: ≥ 409 khung hình (Màu) / ≥ 1227 khung hình (Đen trắng)
+ Body Mark (đánh dấu cơ thể): ≥ 130 Kiểu
Đo đạc và tính toán tối thiểu:
+ Gói phần mềm tối thiểu: Bụng, sản khoa, các bộ phận nhỏ, phụ khoa, tim mạch, tiết niệu, mạch máu
+ Đo chế độ B tối thiểu: Khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, tỷ lệ, % độ hẹp, góc và biểu đồ
+ Đo chế độ M tối thiểu: Khoảng cách, thời gian, độ dốc và nhịp tim
+ Đo chế độ D tối thiểu: Thời gian, nhịp tim, vận tốc, gia tốc, RI, PI và Tự động (tự động theo dõi)
Công nghệ:
+ Hình ảnh phức hợp không gian và hình ảnh phức hợp tần số
+ Hình ảnh sóng hài đảo pha
Công nghệ hình thành đa tia
+ Phát xạ đa tiêu điểm
+ Công nghệ giảm đốm
+ Nhiều chế độ hình ảnh: B-CFM-M-PW-CW-PDI
+ Chế độ Triplex
+ Chế độ hình thang
+ Chế độ kiểm tra kim
Kết nối tối thiểu
+ Có khả năng kết nối liền mạch và chia sẻ dữ liệu
+ Hình ảnh và clip có thể được lưu trữ trong thời gian thực, xem lại, xuất ra ở các định dạng khác nhau và in trên USB và / hoặc in trên máy tính (PC) với khả năng tương thích hoàn toàn với mạng PACS và tiêu chuẩn DICOM 3.0 hoặc hơn
Máy in nhiệt đen trắng
+ Phương pháp in: in nhiệt hoặc tương đương
+ Độ phân giải: ≥ 300 Dpi
+ Kết nối: Digital hoặc Analog
+ Cổng kết nối đầu vào: VIDEO IN (loại BNC) hoặc tương đương
+ Cổng kết nối đầu ra: VIDEO OUT (loại BNC) hoặc tương đương
Tín hiệu video hỗn hợp NTSC hoặc PAL.
29 | Máy siêu âm Doppler màu(Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm xe đẩy màn hình LED ≥ 21.5 inch: 01 cái
Phần mềm đi kèm: 01 bộ
Đầu dò tuyến tính điện tử loại Linear: 01 cái
Đầu dò thăm khám tổng quát Convex: 01 cái
Đầu dò thăm khám tim: 01 cái
Các phụ kiện đi kèm theo:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 Bộ
Bộ lưu điện mua tại Việt Nam: 01 Bộ
Máy tính mua tại Việt Nam: 01 Cái
Máy in phun màu mua tại Việt Nam: 01 Cái
Máy in nhiệt đen trắng mua tại Việt Nam: 01 Cái
Card Capture mua tại Việt Nam: 01 Bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có ≥ 4 ổ cắm cho đầu dò điện tử
Có tích hợp hệ thống làm mát
Có bàn phím vật lý với đầy đủ các phím ký tự
Chức năng siêu âm tối thiểu:
Ổ bụng
Tuyến vú
Tim mạch
Cơ xương khớp
Sản khoa
Nhi khoa
Bộ phận nhỏ
Tuyến giáp
Tiết niệu
Mạch máu
Siêu âm trong phẫu thuật/Can thiệp
Chẩn đoán hình ảnh tổng quát (Sơ sinh, Nhi khoa, Người lớn)
Các nút chuyên dụng tối thiểu để kích hoạt các phương thức chính:
B-Mode
M-Mode
CFM
PWR D
PW
CW
Màn hình:
Màn hình rộng: ≥ 21.5, công nghệ IPS hoặc tương đương
Độ phân giải màn hình: ≥ (1920x1080) pixel
Độ phân giải hình ảnh: ≥ (1120x800) pixel
Có điều chỉnh độ sáng kỹ thuật số
Cánh tay điều chỉnh màn hình dạng khớp xoay
Màn hình điều khiển cảm ứng:
Kích thước: ≥ 8.5 inch
Độ phân giải: ≥ (1024x600) pixel
Mode vận hành tối thiểu:
B-Mode (2D)
Màu hóa 2D, M-Mode và PW/CW
Doppler PW/CW
Doppler xung HPRF
CFM (Doppler màu)
Power Doppler (doppler năng lượng)
Doppler năng lượng có định hướng
Siêu âm tăng cường độ nhạy và độ phân giải hình ảnh dòng chảy mạch máu (XFlow)
Siêu âm hòa âm mô (TEI)
CMM (Compass M - Mode)
Siêu âm hình ảnh hình thang mở rộng (TPView)
Phát thêm tia siêu âm xéo để tăng chất lượng hình ảnh (Mview) trên đầu dò Linear, convex và microconvex
Siêu âm toàn cảnh (Vpan)
TPView
Mode hình ảnh hiển thị tối thiểu:
≥ 256 mức xám hoặc mức màu B
Xoay ảnh: Trái/ phải, Lên/ Xuống
Real Time Triplex (2D+CFM+PW)
2D+2D (có hoặc không có CFM hoặc PWR_D)
2D+M-Mode (cập nhật hoặc Real time Duplex)
2D+CFM+M-Mode (cập nhật)
2D+Doppler (cập nhật hoặc Real time Duplex)
2D+ CFM+Doppler (cập nhật hoặc Real time Triplex)
2D+PWRD/VeloPower
2D+PWRD/VeloPower+ Doppler (cập nhật hoặc Real time Triplex)
2D+TV
2D+LVO
Màu hóa trên tất cả kết hợp
Định dạng tối thiểu:
Hình ảnh: Toàn hình/ chia hình / Đa hình; Trái-phải / Lên-Xuống
Quét: chia hình/ hình ảnh đôi (cuộn bởi đường line)
Doppler màu tắt/ mở ở chế độ dừng hình
Các loại đầu dò tương thích với máy:
Đầu dò điện tử Convex đa tần
Đầu dò điện tử thể tích Convex đa tần
Đầu dò điện tử Linear đa tần
Đầu dò điện tử Phased đa tần
Đầu dò bút chì CW
Đầu dò tuyến tính điện tử loại Linear:
Công nghệ: Đầu dò điện tử Linear đa tần
Tần số: ≤ 4 – ≥ 15 MHz
Độ sâu thăm khám: ≤ 22 - ≥ 103 mm
Trường nhìn: ≤ 16 - ≥ 46 mm
Tần số mode B-M: điều chỉnh ≥ 8 mức (PEN-H, PEN-M, PEN-L, GEN-L, GEN-M, RES-L, RES-M, RES-H)
Tần số TEI-MTEI: điều chỉnh ≥ 5 mức (PEN-H, PEN-L, GEN-L, RES-L, RES-M)
Tần số CFM–PW: điều chỉnh ≥ 7 mức (4.2, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.3 MHz)
Dẫn hướng sinh thiết: tối thiểu 2 mức 40°, 60°
Đầu dò thăm khám tổng quát Covex:
Công nghệ: Đầu dò điện tử Convex đa tần
Tần số: từ ≤ 1 - ≥ 8 MHz
Độ sâu tối đa: ≥ 410 mm
Trường nhìn: ≤ 6° đến ≥ 69°
Bán kính cong: ≥ 50 mm
Tần số mode B-M: điều chỉnh ≥ 4 mức (PEN-H, GEN-L, GEN-M, RES-H)
Tần số TEI-MTEI: điều chỉnh ≥ 4 mức (PEN-H, GEN-L, GEN-M, RES-H)
Tần số CPI: điều chỉnh ≥ 3 mức (CPI-H, CPI-M, CPI-L)
Tần số CFM–PW: điều chỉnh ≥ 4 mức (1.8, 2.0, 2.5, 3.3 MHz)
Dẫn hướng sinh thiết: tối thiểu 3 mức 15°, 25°, 35°
Đầu dò thăm khám tim mạch
Loại đầu dò: Phased Array
Công nghệ: Wideband Electronic Single Crystal Array
Tần số: ≤ 1 - ≥ 5 MHz
Trường nhìn (FOV): ≤ 16° - ≥ 87°
Độ sâu thăm khám: từ ≤ 44 - ≥ 349 mm
Tần số mode B-M: điều chỉnh ≥ 4 mức (PEN-H, GEN-L, GEN-M, RES-H)
Tần số TEI-MTEI: điều chỉnh ≥ 5 mức (PEN-M, GEN-M, RES-L, RES-M, RES-H)
Tần số CFM–PW: điều chỉnh ≥ 3 mức (1.7, 2.0, 2.5MHz)
Tần số CW: điều chỉnh ≥ 2 mức (2.1, 2.5 MHz)
Chùm tia:
Tạo chùm tia siêu âm với: số chu kỳ có thể lập trình, tần số lên tới ≥ 22MHz
Có ≥ 2 vùng tiêu điểm được điều khiển động
Hệ thống kênh xử lý kỹ thuật số > 4.000.000
Có thể chuyển đổi động lên đến ≥ 15 góc lái (trên cơ sở khung cho Đầu dò Linear / Convex)
B-Mode (2D):
Trường nhìn:
+ Từ ≤ 19o đến ≥ 241o với đầu dò Convex Array
+ Từ ≤ 14o đến ≥ 87o với đầu dò Phased Array
+ Từ ≤ 16 đến ≥ 47 mm với đầu dò Linear Array
+ Từ ≤ 3o đến ≥ 66o với đầu dò Linear Array ở chương trình TP-View
+ Độ sâu: Từ ≤ 22 đến ≥ 414 mm tùy thuộc vào đầu dò
Dải động > 300dB
Tốc độ khung hình: ≥ 2200Hz
Bản đồ:
+ ≥ 10 bản đồ thang xám
+ ≥ 20 bản đồ màu Color Doppler
+ ≥ 09 bản đồ màu Power Doppler
Phóng đại ảnh:
+ Phóng đại ảnh với độ phân giải cao (trong thời gian thực)
+ Có thể thay đổi phóng đại từ ≤ 1.3 tới ≥ 12x với ảnh thời gian thực và ≥ 20x với ảnh tĩnh
+ Lái tia (Đầu dò linear): ≥ ± 30° với ≥ 15 bước
+ Tự động điều chỉnh Gain và TGC
+ Hiển thị đường sinh thiết
+ Có thể thay đổi gain ở chế độ dừng hình
M-Mode:
Thời gian quét: từ ≤ 1.7 đến ≥ 12 giây
Lựa chọn đường quét ở chế độ CMM: ≥ 3 đường
Có thể thay đổi gain ở chế độ dừng hình
Doppler màu:
Tần số: Từ ≤ 1.5 đến ≥ 12.5 MHz
Tốc độ phân tích tần số mẫu: Từ ≤ 125 Hz đến ≥ 23.2 KHz
Lọc vách: ≥ 5 mức
Dữ liệu động: ≥ 11 bit (+5 cường độ)
Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 246 Hz
Bản đồ: ≥ 18
Nội suy ảnh
Độ chèn: ≥ 32 dòng
Mẫu: ≥ 512 dòng
Gói kích thước: từ ≤ 4 đến ≥ 16
Định dạng: ROI hoặc tương đương
Lái tia (Đầu dò linear): ≥ 15 bước
Dải vận tốc: tối đa ≥ 5.80 m/s
Doppler PW:
Tần số: từ ≤ 1.7 đến ≥ 16.7 MHz
PRF: từ ≤ 500 Hz đến ≥ 41.7 kHz
HPRF đa cổng hoặc tương đương
Lọc vách: từ ≤ 50 đến ≥ 1200 Hz (khoảng ≥ 10 bước)
Âm thanh nổi
Thời gian quét: từ ≤ 1.7 đến ≥ 12 giây
Công suất phổ: FFT với 64, 128 hoặc 256 tần số, nội suy lên đến ≥ 512 điểm (thời gian phân tích: ≤1 ms)
Kích thước mẫu: từ ≤ 0.5 đến ≥ 24 mm
Hiệu chỉnh góc: từ 0o đến ≥ 90°
Lái tia (đầu dò linear): ≥ ±30o, ≥ 15 bước
Tự động điểu chỉnh gain Doppler, tỉ lệ
Dải vận tốc PW: ≥ 16.00 m/s
Doppler CW:
Tần số: từ ≤ 2.1 đến ≥ 8 MHz
Lọc vách: từ ≤ 40 đến ≥ 1800 Hz (khoảng ≥ 8 bước)
Âm thanh nổi
Thời gian quét: từ ≤ 1.7 đến ≥ 12 giây
Công suất phổ: FFT với 64, 128 hoặc 256 tần số
Dải vận tốc: lên tới ≥ 11.5 m/s
Khả năng lưu trữ tối thiểu:
Ảnh tĩnh (Độ phân giải toàn phần)
Có > 3 triệu ảnh
Video Clip (Độ phân giải toàn phần)
Dữ liệu bệnh nhân, chú thích, đánh dấu cơ thể và đo lường từ lớp ảnh phủ
Báo cáo
Khả năng Offline
So sánh trực quan (hình ảnh và đoạn clip vừa lưu có thể so sánh hình ảnh và đoạn clip đã lưu trữ)
Có thể nén ảnh tĩnh và clip
Bộ nhớ Cine: > 4000 khung hình
PC RAM: ≥ 4 GB
Ổ đĩa cứng: ≥ 465 GB
Cơ sở dữ liệu bên trong
Người sử dụng có thể tùy chọn bộ lọc để tìm kiếm dữ liệu
Khả năng làm sạch tự động
Có thể lưu ảnh tĩnh và vòng lặp theo định dạng DICOM
Khả năng lưu trữ ảnh động và ảnh tĩnh thời gian thực
Ảnh lưu thu nhỏ luôn được hiển thị trên cột phía bên phải màn hình
Tương thích IHE
Chú giải/đánh dấu cơ thể/ khả năng đo lường trên ảnh đã lưu trữ
Xuất dữ liệu tối thiểu:
Hình ảnh:
+ Định dạng tiêu chuẩn (BMP, PNG, JPEG)
+ Định dạng gốc và DICOM
Đoạn Clip:
+ AVI: Microsoftâ MPEG4-V2 và MS-Video1
+ Định dạng gốc và DICOM
Dữ liệu bệnh nhân, chú thích, đánh dấu cơ thể và đo lường từ lớp ảnh phủ
Báo cáo ở định dạng PDF và XLM
Kết nối tối thiểu:
Mạng LAN RJ45
USB: ≥ 6 cổng
ECG
Tính toán và báo cáo tối thiểu:
Tính toán đầy đủ cho các chuyên khoa
Có báo cáo sinh trắc học và báo cáo theo lập trình người sử dụng
Các báo cáo được lưu tự động trong dữ liệu bệnh nhân
Có chức năng đo Doppler tự động (ADM)
Các phần mềm tối thiểu:
Siêu âm hòa âm mô (TEI)
Phần mềm phát thêm tia siêu âm xéo để tăng chất lượng hình ảnh (MView)
Siêu âm giúp tăng cường hình ảnh giảm vết đốm (XView)
Phần mềm tự động điều chỉnh tối ưu hóa hình ảnh (AutoAdj)
Siêu âm hình ảnh hình thang mở rộng (TPView)
Siêu âm hình ảnh toàn cảnh (Vpan)
Siêu âm doppler năng lượng có định hướng (VeloPower)
Chương trình siêu âm M-Mode tự do giúp cải thiện chế độ M trong quá trình siêu âm tim (CMM)
Siêu âm giúp tăng cường độ nhạy và độ phân giải hình ảnh dòng chảy mạch máu (XFlow)
C | Trang thiết bị y tế phòng nha
30 | Ghế nha | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Hệ thống ghế nha khoa thủy lực: 01 bộ
Nệm ghế: 01 bộ
Bộ điều khiển bằng chân: 01 bộ
Dây tay khoan tốc độ nhanh: 02 cái
Dây tay khoan tốc độ chậm: 01 bộ
Mâm bác sĩ: 01 cái
Mâm trợ thủ với hệ thống hút: 01 bộ
Đèn nha khoa: 01 cái
Bóng đèn thay thế: 05 cái
Ghế nha sỹ: 01 cái
Hệ thống bồn nhổ thủy tinh cao cấp: 01 cái
Bộ lọc vật cứng trong điều trị nha khoa như Amalgam, mảnh kim loại,… : 01 bộ
Bộ lọc dầu tay khoan: 01 bộ
Tay khoan tốc độ nhanh: 02 cái
Tay khoan tốc độ chậm: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kích thước của ghế: Dài x Rộng x Cao: (1820mm x 1300mm x 1920mm) ± 10%
Độ cao của ghế bệnh nhân (min – max): 490mm ± 10 %; 710mm ± 10 %
Chiều dài tối đa của ghế: 1820 mm ± 10%
Góc nghiêng của tựa lưng: 0º ± 2º ~ 65º ± 2º
Góc quay của tựa đầu: 90º ± 5º
Có tựa lưng linh hoạt
Có tựa tay
Hệ thống điều khiển bằng tay và bằng chân: Có
Công suất tiêu thụ điện: ≤ 1.0 kVA
Hệ thống ghế nâng hạ theo cơ chế thủy lực
Ghế nâng hạ theo chiều thẳng đứng
Hệ thống điện nước được tách biệt hoàn toàn
Lập trình vị trí làm việc bằng các phím điện tử, tối thiểu các vị trí sau: 1 vị trí zero
1 vị trí xúc miệng (có chức năng nhớ và trở về vị trí làm việc ban đầu, khi ghế di chuyển đến vị trí xúc miệng thì đèn ghế tự động tắt và khi ghế về vị trí làm việc sẽ sáng trở lại).
2 vị trí lập trình (cài đặt theo mong muốn của nha sĩ) khi ghế về vị trí lập trình đèn ghế tự động sáng.
1 nút cài đặt vị trí lập trình mới. 4 vị trí nâng, hạ ghế và tựa lưng. 1 vị trí Timer.
4 vị trí lập trình thời gian đếm ngược, thường dùng trong tẩy trắng và trám răng. 1 vị trí tắt/mở nước tay khoan.
1 vị trí tắt/mở đèn ghế nha.
1 vị trí điều chỉnh độ sáng của đèn. 1 vị trí tắt/mở đèn tay khoan.
1 vị trí tắt/mở đèn đọc phim.
1 vị trí đảo chiều tay khoan điện
Có màn hình điện tử hiển thị chức năng
Cấu trúc ghế:
+ Được làm bằng thép đúc hoặc tương đương.
+ Toàn bộ thân ghế đều được sơn tĩnh điện hoặc tương đương.
Tựa lưng
+ Kích thước: Dài 460mm ± 10%, Rộng: 340mm – 560 mm ±10%
+ Góc nghiêng của tựa lưng: lớn nhất 65º± 2º, nhỏ nhất 0º± 2º.
+ Lưng ghế có thể di chuyển trước và sau từ 90º - 180º
Hộp sàn
+ Kích thước hộp sàn (Dài x rộng x cao): (400mm x 250 mm x 280mm) ±10%.
+ Hộp sàn kết nối tối thiểu: Điện – Nước – Hệ thống xả.
+ Điều khiển bằng chân (Foot control) và bàn đạp chân (Foot Pedal) được tích hợp thành một khối.
Có ≥ 2 vị trí cho tay khoan siêu tốc
Có ≥ 1 Đèn đọc phim X-ray nha khoa được gắn ngay trên mâm tay khoan, có nút tắt
mở riêng biệt
Diện tích của đèn đọc phim gắn theo ghế loại nhỏ (Dài x rộng): (160 x 90)mm ±10%
Phía dưới mâm tay khoan có các nút chỉnh nước, chỉnh hơi phun sương và nút điều
chỉnh tốc độ cho từng tay khoan được thiết kế bên trong mâm
Có hệ thống điều chỉnh hơi và nước cho tay xịt ≥ 3 chức năng, tay khoan siêu tốc, tay
khoan chậm, micromotor và cạo vôi
Có đồng hồ áp suất được gắn bên trong mâm, cho biết áp suất làm việc của tay khoan
Hệ thống điều khiển bằng tay – Touch pad:
+ Có bàn phím cảm ứng (Touch pad) điều khiển bằng tay, được tích hợp trực tiếp trên mâm tay khoan, phím nhấn chìm, dạng màng.
+ Có ≥ 2 vị trí nhớ được lập trình sẵn và có thể điều chỉnh được.
Mâm để dụng cụ: Mâm dụng cụ tiêu chuẩn Inox hoặc tương đương
Mâm phụ tá:
+ Cần mâm phụ tá có thể di chuyển qua lại dễ dàng.
+ Công tắc an toàn nằm phía dưới ghế
+ Có ≥ 01 đầu hút nước bọt.
+ Có ≥ 01 đầu hút phẫu thuật tốc độ cao, có thể tháo rời từng phần và hấp tiệt trùng.
+ Có ≥ 01 tay xịt có tối thiểu 3 chức năng, xịt hơi, xịt nước và hơi phun sương.
+ Có đèn hiển thị và nút tắt/mở hệ thống nước ấm ra ly. Hệ thống ống xả cho bồn nhổ và hút phẫu thuật, hút nước bọt được thiết kế riêng biệt, tránh trường hợp lượng hơi và nước xả bị dội ngược lên.
Hệ thống cung cấp nước sạch riêng cho:
+ Tay xịt, tay khoan, tay cạo vôi…và nước ra ly súc miệng.
+ Có đồng hồ đo lưu lượng nước qua bình.
+ Có bộ lọc tại đường ống nước vào bình lọc chứa chất cặn, dễ tháo vệ sinh, khử mùi.
31 | Máy cạo vôi siêu âm | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu Cấu hình cung cấp
Thân máy chính: 01 Cái
Tay cạo vôi có đèn: 01 Cái
Bàn đạp: 01 Cái
Mũi cạo vôi: 07 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Máy có ≥ 3 chức năng cài đặt: Cạo vôi, nội nha và nha chu
Tần số đầu ra: 28kHz ±3kHz
Công suất đầu ra: ≤ 3W đến ≥ 20W
Áp lực nước: ≤ 1bar - ≥ 5bar.
32 | Đèn trám quang trùng hợp | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Thân máy: 01 cái
Dây sạc: 01 cái
Đế sac: 01 cái
Bao boc đầu dùng 1 lần: 100 cái
Light hood: 01 cái
Ống kính trám điểm: 01 cái
Phần đầu đèn: 01 cái
Dụng cụ kiểm tra vật liệu: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Đầu ra: ≥ 5V/ 1A
Dung lượng Pin: ≥ 2000mAh
Chu kỳ làm việc: ≥ 20s bật/ tắt
33 | Tay khoan siêu tốc có đèn | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Tay khoan: 01 cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Nhiệt độ màu: ≥ 5.500 K
Độ sáng: ≥ 25.500 lux
Áp xuất không khí: ≤ 40 - ≥ 60 psi
Công suất: ≤ 23 W
Đường kính / chiều dài tối đa: 1.6 / 25 mm ± 10%
Tia nước: ≥ 3 tia
34 | Tay khoan chậm | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Tay khoan chậm khuỷu: 01 cái
Tay khoan chậm thẳng: 01 Cái
Động cơ khí (Air motor): 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Động cơ khí (Air motor):
Tốc độ vòng quay: ≥ 20,000 rpm Loại kết nối: ≥ 4 lỗ
Tay khoan thẳng:
Tỷ lệ chuyển tốc: 1:1 Loại không có tia nước
Tay khoan khuỷa: Tỷ lệ chuyển tốc: 1:1
Loại không có tia nước
35 | Mũi khoan cho tay khoan siêu tốc | Cái | 10
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Mũi khoan cho tay khoan siêu tốc: 01 cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Mũi khoan kim cương hình nụ, đầu nhọn, dùng mài chỉnh khớp và mặt trong có đường kính 1.6mm đến 2.3mm, Chiều dài: 19mm ± 10%.
36 | Mũi khoan cho tay khoan chậm | Cái | 10
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Mũi khoan cho tay khoan chậm: 01 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Mũi khoan Stungten carbide tròn hoặc tương đương, dùng cho tay khoan chậm, chuyên lấy ngà sâu.
37 | Máy nén khí không dầu pegaus | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất: ≤ 1.5Kw
Lưu lượng: ≥ 100 Lít/phút
Tốc độ quay puly đầu nén: ≥ 1720 V/Phút
Số xi lanh đầu nén: ≥ 1
Áp lực làm việc: ≥ 8 Kg/cm2
Áp lực tối đa: ≥ 10 Kg/cm2
Dung tích bình chứa: ≥ 30 Lít
Độ ồn: ≤ 76 dBA.
38 | Bình lọc nước | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất: ≤ 580W
Có khả năng lọc ≥ 1 lít nước /giờ, dung tích chứa ≥ 4 lít nước
39 | Bình tăng áp lực nước | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Bình tích áp: 01 cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thể tích: ≥ 60L
Áp lực lớn nhất: ≥ 10 Bar
Đường kính (DN): 25mm ± 10%
Kiểu dáng: Bình đứng có chân.
40 | Autolave (Nồi hấp tiệt trùng) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 bộ, gồm:
Bộ trao đổi nhiệt tích hợp: 01 Bộ
Đầy đủ bộ phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt
vận hành hệ thống tối thiểu bao gồm:
Rọ đựng vật hấp, bằng Inox SUS 304 có quai xách: 01 cái
Dây cáp nguồn: 01 cái
Dây nối đất: 2 m
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, các dây truyền tiệt trùng đồ vải dùng trong bệnh
viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, ...
Có các chương trình được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau
Có chế độ tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số theo yêu cầu.
Điều khiển bằng bộ vi xử lý cài đặt sẵn phần mềm có độ chính xác cao
Giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị các thông số thông qua màn hình LED hoặc tương đương
Áp suất tiệt trùng hiển thị trên đồng hồ áp lực có dải đo: từ ≤ -1kg/cm2 đến ≥ 5 kg/cm2
Áp suất tiệt trùng: từ 0 kg/cm2 đến ≥ 2,3 kg/cm2.
Thiết bị hoạt động bằng điện:
+ Nguồn điện: 220 VAC ± 10%/50Hz
+ Công suất lớn nhất: ≤ 2 kW
+ Công suất sinh hơi: ≥ 3 kg/giờ
Dải nhiệt độ tiệt trùng: Từ ≤ 100oC đến ≥ 136oC (Bước điều chỉnh 1°C)
Buồng hấp:
+ Hìn
+ Làm bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương
+ Dung tích: ≥ 20 lít
Vỏ máy:
+ Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương
+ Vỏ máy và các chi tiết còn lại được chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện hoặc tương đương
Khóa liên động:
+ Khóa cài ngang và liên động bằng trục vít trung tâm, có thể khóa nắp dễ dàng và đơn giản
+ Nắp được khóa chắc chắn trong quá trình vận hành của thiết bị và khi làm nguội về nhiệt độ an toàn
Nắp thiết bị:
+ Đóng/mở phía trên có hệ thống giảm chấn và trợ lực bằng bi chịu lực. Vật liệu bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương
+ Làm kín bằng gioăng cao su silicon chịu nhiệt hoặc tương đương, có độ bền cao
Khả năng kiểm soát nhiệt độ và áp suất để tạo ra hơi nước bão hòa: Hơi nước được cấp liên tục cho tới khi đạt ngưỡng hơi nước bão hòa, khi nhiệt độ tương thích với áp suất. Hệ thống xả khí khác được điều khiển để đảm bảo sự cân bằng giữa nhiệt độ và áp suất. Rút ngắn tổng thời gian tiệt trùng Xả nước sau khi chu trình tiệt trùng kết thúc: Có đường ống xả gắn liền với máy, có thể kết nối với đường ống xả thải thông thường.
Làm mát tiêu chuẩn
+ Có hệ thống làm mát và sấy khô bằng máy hút chân không chuyên dụng, hút hơi nước bão hòa dư thừa trong buồng tiệt trùng và vật hấp.
+ Thiết bị có thể hạ xuống mức nhiệt an toàn 80oC – 90oC
Cơ chế làm ấm sau tiệt trùng và làm lỏng môi trường nuôi cấy:
+ Nhiệt độ vận hành làm ấm từ: 40oC - 60oC
+ Nhiệt độ vận hành làm lỏng môi trường nuôi cấy đặc từ: 40oC - 99oC
Có thể cài đặt thời gian bắt đầu vận hành theo ngày, giờ, phút
Có cảm biết nhiệt độ trong buồng tiệt trùng để đo và theo dõi nhiệt độ thay đổi trong buồng tiệt trùng, loại RTD-PT100 hoặc tương đương.
Hệ thống cấp nước tự động với chế độ Tiền gia nhiệt:
+ Cấp nước bằng tay vào két nước trước khi vận hành, nguồn nước được cấp tự động từ két nước vào thiết bị.
+ Nước trong buồng luôn được giữ ở mức gần sôi phương pháp điều khiển PID
Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn tối thiểu:
+ Van an toàn tự động xả áp khi áp suất: ≥ 2,7 kg/cm2
+ Áp suất nước kiểm tra buồng tiệt trùng: ≥ 5,4 kgf/cm2
+ Bảo vệ quá nhiệt bằng kỹ thuật số, có thể cài đặt từ: 45oC đến ≥ 140oC và tự động xả van xả.
+ Tự động báo lỗi sau ≤ 15 phút khi nguồn nước cấp không có hoặc không đủ cho chu trình cấp nước cho thiết bị.
+ Tự động báo lỗi trên màn hình khi thiếu nước trong quá trình tiệt trùngh trụ đứng
+ Tự động báo lỗi trên màn hình khi cảm biến đo nhiệt độ bị lỗi và thiết bị dừng hoạt động
+ Tự động báo lỗi trên màn hình khi thanh kháng đốt bị lỗi, hỏng và thiết bị tự động ngắt điện khỏi thanh kháng đốt
+ Có nút dừng khẩn cấp
+ Chống rò rỉ điện bằng Atomat chống giật
Lưu trữ dữ liệu: Có thể lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt, kể cả khi mất nguồn điện cung
cấp.
Bộ điều khiển trung tâm:
+ Bộ vi xử lý (MCU): ≥ 12 MHz
+ Bộ nhớ Flash: ≥ 32K
+ Bộ nhớ SRAM: ≥ 1536 byte
+ EEPROM: ≥ 256 byte
+ Bộ đo tín hiệu nhiệt độ (ADC): ≥ 24 bit
+ Phương pháp điều khiển PID hoặc tương đương
+ Thiết bị được điều khiển tự động bằng bộ vi xử lý cài đặt sẵn chương trình phần mềm, các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng được hiển thị trên màn hình LED hoặc tương đương.
Hiển thị chức năng trên màn hình LED hoặc tương đương:
+ Hiển thị các biểu đồ mô tả chi tiết: Chu trình hấp tiệt trùng
+ Hiển thị các thông số trên màn hình LED hoặc tương đương: Nhiệt độ, thời gian tiệt trùng, chương trình đã lựa chọn, các tín hiệu báo lỗi.
+ Hiển thị lịch theo tuần từ thứ hai đến chủ nhật
+ Màn hình LED số: tối thiểu có 3 màn hình Màn hình 1: hiển thị đồng hồ thời gian thực
Màn hình 2: hiển thị các thông số cài đặt và giá trị theo thời gian gồm:
 Nhiệt độ tiệt trùng cài đặt
 Nhiệt độ thực trong khi thiết bị hoạt động
 Nhiệt độ bảo vệ cài đặt
Màn hình 3: hiển thị các thông số cài đặt về thời gian gồm:
 Thời gian tiệt trùng cài đặt
 Thời gian tiệt trùng còn lại khi thiết bị đang hoạt động
 Thời gian làm khô cài đặt, thời gian làm khô còn lại khi thiết bị đang hoạt động.
 Thời gian cài đặt cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực.
+ Các giá trị và thông số hiểu thị: cấp nước, đuổi khí, gia nhiệt, tiệt trùng, xả, kết thúc bằng biểu đồ và ngôn ngữ. Báo hiệu bằng âm thanh khi kết thúc chu trình
+ Hiển thị các cảnh báo
+ Hiển thị ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam hoặc Tiếng Anh.
Chương trình tiệt trùng tối thiểu được cài đặt sẵn cho các vật liệu khác nhau: ≥ 10
Chương trình
+ Trong các chương trình cài đặt sẵn có thể cài đặt thay đổi được các thông số tùy ý theo yêu cầu của người sử dụng:
Nhiệt độ tiệt trùng điều chỉnh từ 100ºC đến136ºC
Thời gian tiệt trùng điều chỉnh từ: 0 đến ≥ 9999 phút, bước đặt 1 phút
Thời gian làm nguội điều chỉnh từ: 0 đến ≥ 9999 phút, bước đặt 1 phút Nhiệt độ bảo vệ có thể cài đặt từ 100ºC đến 140ºC
+ Có chương trình tự chọn do người sử dụng tự cài đặt:
 Nhiệt độ tiệt trùng: Từ 100oC đến ≥ 136oC (bước đặt 1oC)
 Thời gian tiệt trùng: Từ 0 phút đến ≥ 9999 phút (bước đặt: 1 phút)
 Thời gian làm khô: Từ 0 phút đến ≥ 9999 phút (bước đặt: 1 phút)
Nhiệt độ bảo vệ kỹ thuật số có thể cài đặt: từ 45oC – 140oC
Thiết bị tự động kiểm soát chu trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Thiết bị có bộ chuyển đổi biến hơi nước bão hòa sau khi tiệt trùng thành nước, hiệu suất đạt ≥ 95% trước khi xả ra bên ngoài đảm bảo vệ sinh môi trường
Rọ đựng vật hấp: Chất liệu: Inox SUS304 hoặc tương đương.
41 | Bộ khám răng miệng học sinh | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật
Mặt gương đường kính 24mm ± 10% : 01 Cái
Cán gương: đường kính 8mm ± 10% : 01 Cái
Thám châm dạng móc: 01 Cái
Kẹp gắp đầu mũi (155 x 1,0) mm ± 10% : 01 Cái
42 | Máy đo clo dư (Bút đo Fluoride) | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Bộ thuốc thử kèm theo máy: 01 bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thang đo: 0.00 đến ≥ 5.00 mg/L (ppm) Cl2
Độ phân giải: ≤ 0.01 mg/L (ppm)
Độ chính xác: ≤ ± 0.03 mg/L và ≤ ± 3% giá trị đo
Nguồn đèn: Đèn LED hoặc tương đương
Nguồn sáng: tế bào quang điện silicon @ 525 nm hoặc tương đương
Loại cuvet: tròn, đường kính 24 mm ± 10%
Tự động tắt: sau ≤ 15 phút không sử dụng.
43 | Máy đo PH Milwau kee MW 101 | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: Pin
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm pin tích hợp trong máy: 01 cái
Điện cực pH tích hợp cảm biến nhiệt độ: 01 Cái
Gói dung dịch chuẩn: 01 bộ
Vít hiệu chuẩn: 01 Cái
Hộp đựng: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thang đo pH: 0.00 đến ≥ 14.00 pH
Thang đo ORP: ≥ ±1999 mV
Thang đo nhiệt độ: 0.0 đến ≥ 100.0°C
Độ phân giải pH: ≤ 0.01 pH
Độ phân giải ORP: ≤ 1 mV
Độ phân giải nhiệt độ: ≤ 0.1 °C
Độ chính xác pH: ≤ ±0.01 pH
Độ chính xác ORP: ≤ ±1 mV
Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 0.4 °C (bao gồm sai số đầu dò)
Hiệu chuẩn pH: Bằng tay, ≥ 2 điểm.
Bù nhiệt: Tự động từ 0 đến ≥ 70°C
C | Trang thiết bị phòng khám
44 | Thiết bị đo điện não | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Bộ thu và khuếch đại tín hiệu: 01 cái
Đèn Flash: 01 Cái
Bộ điện cực cài: 01 Bộ
Bộ đổi nguồn cho đèn Flass: 01 Bộ
Mũ lưới cao su: 02 Cái
Chân đỡ đèn flass và bộ thu tín hiệu: 02 Cái
Bộ dây cáp tín hiệu: 01 bộ
Dây USB nối với CPU máy tính: 02 Cái
Phần mềm: 01 đĩa
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Số lượng kênh: ≥ 24 kênh
Tốc độ mẫu: ≥ 200Hz/kênh
Độ chính xác của mẫu: ≤ 12bit
Kháng trở đầu vào: ≥ 10MΩ
Độ nhiễu: ≤ 5µV Vp-p
Chế độ chắn sóng thông thường: ≥ 90dB
Độ phóng đại: ≥ 10000
Hằng số lọc: Cài đặt tự do trong chế độ số đầy đủ
Tốc độ hiển thị tối thiểu: 5, 10 15, 30, 60, 120 mm/s
Khuếch đại hiển thị tối thiểu: 1,2,5,10,12,15,20mm/5 0µV
Tốc độ phát hình tối thiểu: 1,2,3,10,20,40,60
Mức ngăn ảnh hưởng sóng từ: ≥ 30dB
Phương thức đo bằng điện cực ở vị trí ≥ 10/20 đạt chuẩn quốc tế, có thể thay cách dẫn
điện trong quá trình xem lại kết quả đo, và cài đặt kết nối điện cực như mong muốn
Có thể ghi lại liên tục trong ≥ 24 giờ và tự động tích hợp hệ thống hiệu chỉnh
Có chức năng xem lại hình ảnh: hỗ trợ việc xem lại mô hình một cách liên tục, có thể điều chỉnh độ khuyếch đại và tốc độ phát hình.
Phân tích và thu thập các thông số một cách tự động. Chọn và phân tích nhiều phân khúc sóng trong cùng 1 thời điểm và hiển thị nhiều thông số khác nhau
Thu sóng EEG dưới nhiều hình thức tối thiểu: mở mắt, nhắm mắt và đèn Flash với
màu sắc khác nhau, màu của các đường sóng có thể tùy ý cài đặt
Nhiều mô hình BEAM khác nhau có thể hiển thị lên trên cùng màn hình với sóng não.
Có thể sử dụng giao diện USB để truyền dữ liệu. Khoảng cách truyền tín hiệu số tối đa ≥ 30m. Bệnh nhân và bác sĩ có thể làm việc tại 2 phòng khác biệt và sử dụng hệ thống kiểm soát tùy chọn.
Đèn flash đa chức năng của giao diện USB và tần số có thể được điều khiển bằng tay hoặc tự động. Có thiết bị khuếch đại Flash
Có báo cáo kết hợp với hình ảnh, chữ và có thể chỉnh sửa chế độ ghi chữ.
45 | Máy đo điện tâm đồ | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bộ dây cáp điện tim: 01 bộ
Bộ giác hút điện cực: 01 bộ
Bộ kẹp điện cực: 01 bộ
Chai Gel điện tim 230ml: 01 chai
Cuộn giấy in nhiệt 110mm: 02 cuộn
Dây nguồn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Màn hình LCD: ≥ 7 inchs, độ phân giải ≥ (800 x 480) pixels, có thể gập 0 - ≥ 900
Sử dụng nguồn điện và pin sạc được tích hợp
Đo và phân tích ECG tự động
Có chế độ Screening tự động
Bộ nhớ có thể lưu ≥ 1000 kết quả kiểm tra ECG với nhiều định dạng, tối thiểu: DICOM, PDF, SCP, FDA-XML, XML, JPG, BMP
Giao diện DICOM 2 chiều, giao diện HL7 hoặc tương đương
Tín hiệu độ phân giải cao
Phát hiện và xử lý nếu sử dụng máy tạo nhịp
Có kết nối trực tiếp với mạng máy tính
Ngôn ngữ tối thiểu: Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Romani, Đức, Ba Lan
Cảnh báo tối thiểu: không có giấy, chất lượng tiếp xúc giữa da và điện cực, tình trạng sạc pin
Thu nhận đồng thời ≥ 12 đạo trình
Đạo trình tối thiểu: 12 đạo trình chuẩn, Cabrera, Frank, Right Chest, Posterior Chest, custom
Có tối thiểu các chế độ hoạt động: Auto (Real-Time hoặc Pre-sample), Manual, Rhythm,
Programmed, Trigger, Screening, Preview screen, Freeze & Review
Chuyển đổi A/D: ≥ 12 bit
Dòng ngõ vào: < 0.01 pA; Độ ồn: < 15 µV
Phạm vi động: ≥ ± 400mV
Trở kháng ngõ vào: > 50MΩ 10Hz
Điện áp ngõ vào: ≥ ±7.5mV mỗi kênh
CMRR: >100dB không bộ lọc AC; >120dB có bộ lọc AC
Băng thông: ≤ 0.05Hz - ≥ 150Hz
Hằng số thời gian: > 5s
Tốc độ in tối thiểu: 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 25/ 50 (mm/s) ± 2%
Nhịp tim: ≤ 30 - ≥ 300 nhịp/phút
Độ nhạy tối thiểu: 1.25/ 2.5/ 5/ 10/ 20/ 40 (mm/mV) ± 2%
Tốc độ lấy mẫu: thu nhận ≥ 2000 mẫu/kênh/s; lưu trữ và xử lý ≥ 1000 mẫu/kênh/s
Phát hiện máy tạo nhịp: ≤ ±2mV - ≥ ±700mV; ≤ 0.1 - ≥ 2.0ms
Dừng và phát lại: ≥ 300s ECG
Có máy in nhiệt tích hợp: độ phân giải ≥ 8x40 /≥ 8x20 dot/mm, giấy in 110mm ± 10%, loại cuộn
Định dạng in tối thiểu:
Tự động (Auto) 6x2+1R, 6x2, 3x4+3R, 3x4+1R, 3x4;
Thủ công (Manual): 1, 2, 3, 6 kênh
Bộ lọc EMG tối thiểu : 20, 25, 30, 35, 40, 45Hz; nhiễu 50/60Hz.
46 | Tủ sấy dụng cụ | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V±10% / 50 Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy
Khay đựng vật sấy: 03 cái
Máy in tích hợp sẵn trong thiết bị: 01 Cái
Giấy in: 05 cuộn
Dây cáp nguồn: 01 cái
Dây nối đất: 02 m
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D hoặc tương đương
Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và màn hình hiển thị đèn LED số
Có âm thanh xác nhận cho tất cả các cài đặt
Có chỉ thị tình trạng tủ trong quá trình gia nhiệt
Các chương trình cài đặt quá trình gia nhiệt thành nhiều giai đoạn với nhiệt độ khác nhau
Bộ phận điều chỉnh luồng khí: đóng/mở cửa phía sau quạt hút cho các ứng dụng khác nhau
Hệ thống tuần hoàn khí: Lưu thông khí cưỡng bức, dòng khí được điểu khiển bằng quạt theo phương nằm ngang, có thể điều chỉnh tốc độ quạt và tốc độ khí trên bảng điều khiển, tăng giảm ± 10%
Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài
Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa
Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc
Khi hết thời gian khử trùng thiết bị tự động làm giảm nhiệt xuống dưới ≤ 800C và kết thúc trên màn hiển thị chữ “End”.
Có khả năng bảo vệ quá nhiệt điện tử kỹ thuật số được tích hợp trong bộ vi xử lý
Đèn LED chỉ thị khi hệ thống bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt
Hiển thị các thông số sấy và cảnh báo trên màn hình hiển thị đèn LED số: Nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ trong tủ, thời gian cài đặt, thời gian còn lại và mã lỗi
Có thông gió làm mát gioăng cửa
Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt
Có bộ cảm biến dò nhiệt (sensor): Loại PT 100 DIN Class A hoặc tương đương
Có biểu đồ mô tả các quá trình hoạt động chỉ thị bằng Led
Thân tủ
- Thân tủ có cấu tạo ≥ 2 lớp
- Buồng sấy
+ Dung tích buồng sấy: ≥ 50 lít
+ Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 hoặc tương đương
- Khung vỏ tủ
+ Tiêu chuẩn: làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương
+ Cách nhiệt giữa ≥ 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày ≥ 50 mm
Cửa tủ
- Có cấu tạo ≥ 2 lớp, có khoá
+ Lớp trong chế tạo bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương
+ Lớp vỏ ngoài được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương
- Cách nhiệt giữa ≥ 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày ≥ 50 mm.
- Gioăng cửa mềm, dễ kín, vật liệu bằng cao su silicon hoặc tương đương, chịu nhiệt cao và bền
Khay sấy và giá đỡ
- Khay sấy được dập liền, làm bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương, tải trọng tối đa
≥ 30 kg
- Có thể thay đổi vị trí giá đỡ dễ dàng với bước thay đổi khoảng ≥ 6 cm, có ≥04 giá đỡ (gờ khay)
Thanh gia nhiệt
- Sử dụng thanh gia nhiệt có cánh tản nhiệt (thanh đốt) có vỏ bọc bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương, bộ đốt và quạt gió đặt kín trong khoang.
- Công suất thanh gia nhiệt: ≤ 1800 W
Bộ điều khiển
- Bộ vi xử lý (MCU): 12MHz
- Bộ nhớ Flash: 32K
- Bộ nhớ SRAM: 1536 byte
- EEPROM: 256 byte
- Bộ đo tín hiệu nhiệt độ (ADC) 24 bít
- Hoạt động của máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn có thuật toán điều khiển P.I.D hoặc tương đương
Chọn các chương trình thông qua các phím chức năng và phím số cảm ứng chống
nước
- Có ≥ 10 chương trình cài đặt nhanh có sẵn khi xuất xưởng với các thông số sau:
+ Chương trình “P1” Nhiệt độ cài đặt 120 0C thời gian tiệt trùng 90 phút
+ Chương trình “P2” Nhiệt độ cài đặt 130 0C thời gian tiệt trùng 85 phút
+ Chương trình “P3” Nhiệt độ cài đặt 140 0C thời gian tiệt trùng 80 phút
+ Chương trình “P4” Nhiệt độ cài đặt 150 0C thời gian tiệt trùng 70 phút
+ Chương trình “P5” Nhiệt độ cài đặt 160 0C thời gian tiệt trùng 60 phút
+ Chương trình “P6” Nhiệt độ cài đặt 170 0C thời gian tiệt trùng 50 phút
+ Chương trình “P7” Nhiệt độ cài đặt 180 0C thời gian tiệt trùng 45 phút
+ Chương trình “P8” Nhiệt độ cài đặt 190 0C thời gian tiệt trùng 40 phút
+ Chương trình “P9” Nhiệt độ cài đặt 200 0C thời gian tiệt trùng 35 phút
+ Chương trình “P10” Nhiệt độ cài đặt 220 0C thời gian tiệt trùng 30 phút
- Trong các chương trình cài đặt sẵn có thể cài đặt thay đổi được các thông số nhiệt độ và thời gian tiệt trùng:
 Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: ≤ 50C đến ≥ 3000C
 Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút
 Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: ≤ 50C đến ≥ 3100C
- Có chương trình tự chọn - Người sử dụng tùy ý lựa chọn các thông số sau:
 Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: ≤ 50C đến ≥ 3000C
 Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút
 Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: ≤ 50C đến ≥ 3100C
 Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: ngày, giờ, phút.
Chức năng hiển thị các thông số cài đặt tối thiểu:
- Hiển thị tối thiểu chu trình tiệt trùng: Nhiệt độ tiệt trùng, Thời gian tiệt trùng, thời gian hẹn giờ cho tủ hoạt động theo thời gian thực, ngày, giờ phút và kết thúc bằng đồ thị và ngôn ngữ.
- Màn hình LED số: Có 3 màn hình trong đó
+ Màn hình led 1: Hiển thị đồng hồ thời gian thực
+ Màn hình led 2: Hiển thị các thông số cài đặt và giá trị thực theo thời gian
 Hiển thị nhiệt độ tiệt trùng cài đặt
 Hiển thị giá trị nhiệt độ thực trong khi thiết bị hoạt động.
 Hiển thị giá trị nhiệt độ bảo vệ cài đặt
+ Màn hình led 3: Hiển thị các thông số cài đặt về thời gian
 Hiển thị thời gian tiệt trùng cài đặt
 Hiển thị giá trị thời gian tiệt trùng còn lại khi thiết bị đang hoạt động
 Hiển thị giá trị thời gian hẹn giờ cài đặt cho thiết bị hoạt động
- Các led đơn hiển thị các chu trình hoạt động
- Hiển thị lịch ngày trong tuần
- Các giá trị và thông số hiển thị các giai đoạn của chu trình hoạt động
- Hiển thị các cảnh báo
- Hiển thị ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam
Độ phân giải: ≤ 0.1oC trong toàn giải đo
Dải nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +50C đến ≥ 3000C. Bước cài
đặt ≤ 10C
Độ nhậy điều khiển: ≤ 0,10C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt + (≤ 50C đến ≥ 100C)
Hẹn giờ làm việc theo thời gian thực: ngày, giờ, phút
Thời gian sấy tiệt trùng: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút, bước đặt ≤ 1 phút hoặc liên tục
Thời gian làm nguội với chế độ chạy không tải ở 1500C là ≤ 15 phút
Khi thời gian tiệt trùng giảm về 0, thì chức năng làm nguội vật sấy được kích hoạt, khi
nhiệt độ trong buồng giảm xuống ≤ 800C trên màn LED hiển thị chữ “End”
Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn tối thiểu
- Tự động cảnh báo lỗi trên màn hiển thị đèn LED
+ Trong trường hợp cảm biến nhiệt độ bị lỗi
+ Trong trường hợp nhiệt độ sấy vượt quá nhiệt độ cài đặt.
+ Trong trường hợp kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành kháng đốt bị hỏng
- Bảo vệ an toàn:
+ Ngắt nguồn khi đầu đo nhiệt độ (sensor) bị lỗi hoặc hỏng
+ Ngắt nguồn khi nhiệt độ trong buồng tiệt trùng vượt quá nhiệt độ cài đặt tiệt trùng
+ Ngắt nguồn khi kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành hỏng
+ Chống rò rỉ điện bằng Atomat chống giật
Máy in
- Tự động in tối thiểu các thông số trong suốt quá trình tiệt trùng, tối thiểu bao gồm:
+ Tên đơn vị sử dụng
+ Địa chỉ đơn vị sử dụng
+ Model sản phẩm
+ Số sê ri của máy
+ Thời gian bắt đầu hoạt động
+ Thời gian thực hiện các chu trình tiệt trùng, giá trị nhiệt độ trong thời gian tiệt trùng.
+ Thời gian kết thúc chương trình tiệt trùng
+ Hệ số thay đổi nhiệt độ trung bình trong thời gian tiệt trùng (Ft)
+ Kết quả mẻ tiệt trùng: Đạt/ không đạt
+ Vị trí chữ ký của người vận hành
Lưu trữ dữ liệu
- Lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt
- Khả năng lưu trữ dữ liệu kể cả khi mất nguồn
- Tự động khôi phục và hoạt động trở lại khi có nguồn.
47 | Nồi luộc, khử trùng dụng cụ y tế | Cái | 1
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Khay đựng dụng cụ: 01 Cái
Dây nối đất: 01 Cái
Cầu trì: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dung tích: ≥ 6 Lít
Công suất tiêu thụ: 1,5 Kw ±10%
Điện trở cách điện: ≥ 10 M
Có cảm biến báo cạn nước: Tự động ngừng hoạt động khi thiếu nước
Chức năng hẹn giờ: Từ 0 đến ≥ 180 phút
Ruột nồi, vỏ nồi: Làm bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương.