## PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ

## YÊU CẦU, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

| - Stt | - Danh mục | - Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | - Số lượng/khối lượng | - Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo đường huyết | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy chính: 01 cái - Bút lấy máu, kim lấy máu: 01 bộ - Que thử: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Thời gian trả kết quả: ≤ 8 giây - Bộ nhớ: ≥ 250 kết quả đo - Lượng máu tối thiểu: ≤ 0,8 µL | 59 | Cái |
| 2 | Huyết áp kế | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Huyết áp kế: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Là loại đo huyết áp bắp tay điện tử - Phương pháp đo: Đo dao động - Giới hạn đo: Từ 0 – ≥ 299mmHg - Bộ nhớ lưu: ≥ 20 kết quả đo - Sử dụng pin AA | 74 | Cái |
| 3 | Ống nghe | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Ống nghe y tế: 01 cái - Bộ phụ kiện: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Ống nghe 2 mặt | 88 | Cái |
| 4 | Đèn khám bệnh để bàn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Đèn khám đặt bàn: 01 bộ - Đầu đèn (bao gồm bóng). - Thân đèn - Chân đèn - Dây nguồn C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Giảm thiểu nhiệt trong vùng chiếu sáng. - Thân có thể điều chỉnh thay đổi chiều cao từ ≤500mm. - Cường độ chiếu sáng: ≥ 10.000 lux - Công suất: 250W max - Điều chỉnh bằng dimmer | 38 | Cái |
| 5 | Cân sức khỏe có thước đo | A. Yêu cầu chung A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Cân điện tử với thước đo chiều cao: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao - Mức cân: Từ ≤ 0,5kg đến ≥ 120kg - Phạm vi đo chiều cao: Từ ≤ 70 cm đến ≥ 190 cm | 55 | Cái |
| 6 | Máy đo độ bão hoà Oxy (SPO2) | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy đo độ bão hoà Oxy (SPO2): 01 cái - Tài liệu hướng dẫn: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Đo độ bão hòa oxy - Phạm vi đo: 0% đến 100% - Độ phân giải: ≤ 1% - Độ chính xác của phương pháp đo: Phạm vi 70% đến 100%: ± ≤ 2 - Đo nhịp tim - Đầu vào – Đầu ra Tự động bật/ tắt: Bất cứ khi nào người dùng đưa ngón tay vào, thiết bị sẽ tự động bật. - Ngược lại, thiết bị sẽ tự động tắt khi ngón tay được rút ra khỏi thiết bị. - Cảnh báo: Có - Cài đặt cảnh báo: Cảnh báo SpO2 thấp: - Cảnh báo SpO2 cao: phạm vi cài đặt: khoảng 80% ~ 100%; - Cảnh báo nhịp tim thấp: phạm vi cài đặt: khoảng 30bpm ~ 110 bpm; - Cảnh báo nhịp tim cao: phạm vi cài đặt: khoảng 75 bpm ~ 250 bpmthiết bị. - Cảnh báo: Có - Cài đặt cảnh báo: Cảnh báo SpO2 thấp: - Cảnh báo SpO2 cao: phạm vi cài đặt: khoảng 80% ~ 100%; - Cảnh báo nhịp tim thấp: phạm vi cài đặt: khoảng 30bpm ~ 110 bpm; - Cảnh báo nhịp tim cao: phạm vi cài đặt: khoảng 75 bpm ~ 250 bpm | 10 | Cái |
| 7 | Bộ khám ngũ quan | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Đầu khám tai: 01 cái - Đầu khám mắt: 01 cái - Đầu khám mũi: 01 cái - Gương soi thanh quản: 02 cái - Đè lưỡi: 01 cái - Bộ loa soi tai các cỡ: 01 bộ - Bóng đèn thay thế: 01 bóng - Cán pin trung: 01 cái - Hộp đựng: 01 cái | 39 | Bộ |
| 8 | Đèn khám treo trán (đèn clar) | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Đèn đeo đầu chính: 01 cái - Cục pin sạc: 04 cục - Bộ sạc điện: 01 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Đèn LED, tuổi thọ ≥ 50.000 giờ. | 42 | Cái |
| 9 | Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bộ thử thị lực mắt: 01 bộ - Bảng thử thị lực: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Gọng thử thị lực - Bề mặt bảng gồm hệ thống các ký hiệu chữ C sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Bảng chữ C phù hợp với cả người không biết chữ. - Bề mặt bảng gồm hệ thống các ký hiệu chữ C sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Bảng chữ C phù hợp với cả người không biết chữ. | 18 | Bộ |
| 10 | Máy khí dung | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy chính: 01 cái - Neboplus Ampul: 01 cái - Mask người lớn: 01 cái - Mask trẻ em: 01 cái - Mũi người lớn: 01 cái - Mũi trẻ em: 01 cái - Ống ngậm: 01 cái - Ống dẫn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Để xông mũi và họng - Tốc độ phun khí: ≥ 0,2ml/phút | 53 | Cái |
| 11 | Bình Ô xy + Van + đồng hồ | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bình Oxy 10 lít - Van - Đồng hồ | 45 | Cái |
| 12 | Bóp bóng cấp cứu người lớn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bóp bóng cấp cứu người lớn: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Loại dùng nhiều lần - Mặt nạ dùng cho người lớn: Làm bằng silicon - Có dây nối oxy - Có thể tiệt trùng bằng nồi hấp | 40 | Bộ |
| 13 | Bóp bóng cấp cứu trẻ em | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bóp bóng cấp cứu trẻ em: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Loại dùng nhiều lần - Mặt nạ dùng cho trẻ em: Làm bằng silicon - Có dây nối oxy - Có thể tiệt trùng bằng nồi hấp | 39 | Cái |
| 14.1 | Bộ nẹp chân | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bộ nẹp chân: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Sơ cứu cố định, ổn định khớp cổ chân, gót, bàn chân sau chấn thương, sau phẫu thuật. | 79 | Bộ |
| 14.2 | Bộ nẹp tay | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bộ nẹp tay: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Sơ cứu cố định, ổn định gãy xương, bong gân khu vực 1/3 dưới xương cánh tay, xương cẳng tay và khớp khuỷu tay sau chấn thương, sau phẫu thuật | 75 | Bộ |
| 14.3 | Bộ nẹp cổ | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bộ nẹp cổ: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Sơ cứu cố định, ổn định cột sống cổ sau chấn thương trẹo cổ, căng quá mức, phẫu thuật | 56 | Bộ |
| 15 | Cáng tay | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Cáng tay: 01 cái - Nệm 50 mm: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Toàn bộ làm bằng inox 304 - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 2100 -2200mm x 600-650mm x Cao 200-220mm - Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng. Góc nghiêng phần đỡ đầu: từ 0° đến 45° , có nhiều nấc và được cố định ở mỗi nấc. - Khung uống phi 25x25x1mm liên kết với mặt nằm inox tấm dày 0.8 mm được gia cố chắc chắn - Có đệm mút dầy ≥ 50mm | 37 | Cái |
| 16 | Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Vật liệu: Toàn bộ làm bằng Inox (SUS304) - Có khóa trung tâm để khóa tất cả các hộc thuốc 2 bên và ngăn kéo - Các hộc thuốc có thể tháo rời - Có 2 tấm chia ngăn trong mỗi hộc thuốc - 4 bánh xe kích thước ≥ 5inch, 2 bánh có khóa - Kích thước tổng thể (Rộng x Dài x Cao): 600-700 x 500-600 x 1000-1100 mm - Mặt bàn làm việc trượt giấu trong xe - Có lan can và tay cầm | 25 | Cái |
| 17 | Xe đẩy | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Xe đẩy gồm: Khung băng ca và cáng băng ca, cây dịch truyền rời, đệm mút bọc da C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kích thước: Khoảng1900(D) x 600(R) x 700(C) mm - Khung xe làm bằng ống ≥ Ø31,8x1,0 mm, khung cán làm bằng ống ≥ Ø25x1,0 mm - Mặt cáng làm bằng inox tấm dày khoảng ≥ 0,8 mm bọc ôm khít khung cáng. - Lan can làm bằng ≥Ø19x1,0mm, có thể hạ xuống gấp gọn phía dưới cáng - Đệm mút dày khoảng ≥ 50mm bọc bằng simili chống thấm và dễ vệ sinh | 13 | Cái |
| 18 | Bàn tiểu phẫu | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn tiểu phẫu: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Được làm bằng Inox SUS 201 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900-2100 x 600-700 x 700-800 mm - Phần đầu có thể điều chỉnh nâng/ hạ - Có đệm được bọc giả da hoặc PVC dày ≥ 50mm | 38 | Cái |
| 19 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu - Cán dao số 3: 1 cái - Cán dao số 4: 1 cái - Kéo phẫu thuật Mayo thẳng, 16cm (±1cm): 1 cái - Kéo phẫu thuật Mayo cong, 16cm (±1cm): 1 cái - Kéo phẫu thuật nhọn-tù, thẳng 18,5cm (±1cm): 1 cái - Kéo phẫu thuật Standard, cong 16,5cm (±1cm): 1 cái - Kẹp phẫu tích, 16 cm (±1cm): 1 cái - Kẹp phẫu tích 1x2 răng, 16 cm (±1cm): 1 cái - Kẹp phẫu tích, 20 cm (±1cm): 1 cái - Kẹp phẫu thuật 1x2 răng, 20cm (±1cm): 1 cái - Banh phẫu thuật Crile 11.5 cm (±1cm): 2 cái - Banh Farabeuf, 15cm (±1cm): 1 bộ (2 cái) - Kẹp kim Crile-Wood, 15 cm (±1cm): 1 cái - Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng, 14cm (±1cm): 2 cái - Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong, 14cm (±1cm): 2 cái - Kẹp khăn Backhaus, 9cm (±1cm): 4 cái - Banh mũi Killian 35mm (±5%): 1 cái - Banh phẫu thuật Wieder Tongue, 14cm (±1cm): 1 cái | 51 | Bộ |
| 20 | Giá treo truyền dịch | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu - Cọc truyền dịch: 01 cái - Móc treo: 4 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Gồm có phần thân, đế và móc treo - Vật liệu Inox SUS 201 - Phần chân hộp vuông, kích thước ≥ 20 x 40mm (có 3 bánh xe di chuyển, có bộ phận hãm bánh xe) - Cọc làm bằng Inox ống, đường kính ≥ 25mm và 18mm, lồng ghép vào nhau, có để điều chỉnh chiều cao từ ≥ 1000 đến 1800 mm | 108 | Cái |
| 21 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Tủ thuốc và dụng cụ: 1 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Tủ đựng thuốc và dụng cụ - Kích thước: (Cao x Rộng x Sâu): 1500-1600 x 800-1200 x 400-450mm ± 20mm. - Kết cấu: + Tủ làm từ inox SUS 201, có 1 cánh cửa kính trắng dày 5mm, có khóa chìm, phía ngoài cánh kính được viền nẹp vát bằng inox. + Bên trong bao gồm: phía trên là một sàn nghiêng chia ô inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài). Phía dưới là 2 sàn phẳng inox. + 4 chân tủ có đệm cao su. - Vật liệu: + Khung tủ làm bằng inox hộp, kích thước inox hộp ≥ 25x25mm, độ dày inox ≥ 0,5mm. + Khung cánh làm bằng inox hộp, kích thước inox hộp ≥ 25x25mm, độ dày inox ≥ 0,5mm. + Hai sàn lửng phía dưới bằng inox tấm dày ≥ 0,5mm + Sàn nghiêng bằng inox tấm dày ≥ 0,5 mm. + Tấm inox thân tủ dày ≥ 0,5 mm | 51 | Cái |
| 22 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bộ đặt nội khí quản: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bộ đặt nội khí quản người lớn gồm có: 3 lưỡi số 2/3/4, cán pin loại trung - Hộp đựng - Ánh sáng lạnh LED 2.5V | 35 | Bộ |
| 23 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bộ đặt nội khí quản trẻ em: 01 Bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bộ đặt nội khí quản trẻ em gồm có: 3 lưỡi số 0/1/2, cán pin loại tiểu - Hộp đựng - Ánh sáng lạnh LED 2.5V | 30 | Bộ |
| 24 | Kẹp lấy dị vật tai người lớn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Kẹp lấy dị vật tai người lớn: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kẹp gắp dị vật tai người lớn, trục dài ≥ 12 cm, mũi ≤ 9mm | 23 | Cái |
| 25 | Kẹp lấy dị vật tai trẻ em | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Kẹp lấy dị vật tai trẻ em: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kẹp gắp dị vật tai trẻ em, trục dài ≥ 8 cm, mũi ≤ 2mm | 17 | Cái |
| 26 | Kẹp lấy dị vật mũi người lớn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kẹp lấy dị vật mũi người lớn: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kẹp lấy dị vật mũi người lớn | 26 | Cái |
| 27 | Kẹp lấy dị vật mũi trẻ em | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kẹp lấy dị vật mũi trẻ em: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kẹp lấy dị vật mũi trẻ em | 19 | Cái |
| 28 | Kẹp lấy dị vật trong mắt | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kẹp lấy dị vật trong mắt: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kẹp lấy dị vật trong mắt | 24 | Cái |
| 29 | Ống cắp pen | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Ống cắm pen: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Ống cắp pen | 32 | Cái |
| 30 | Pen thẳng không mấu | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Pen thẳng không mấu: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Pen thẳng không mấu | 38 | Cái |
| 31 | Pen thẳng có mấu | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Pen thẳng có mấu: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Pen thẳng không mấu | 38 | Cái |
| 32 | Kéo thẳng nhọn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kéo thẳng nhọn: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kéo thẳng nhọn | 37 | Cái |
| 33 | Kéo thẳng tù | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kéo thẳng tù: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kéo thẳng tù | 35 | Cái |
| 34 | Kéo cong nhọn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kéo cong nhọn: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kéo cong nhọn | 24 | Cái |
| 35 | Kìm nhổ răng trẻ em | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kìm nhổ răng trẻ em: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bộ kìm nhổ răng trẻ em - Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. | 9 | Cái |
| 36 | Kìm nhổ răng người lớn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Kìm nhổ răng người lớn: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bộ kìm nhổ răng người lớn - Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. | 2 | Cái |
| 37 | Bẫy răng thẳng | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Cậy chân răng đầu thẳng 2,5mm: 01 cái - Cậy chân răng đầu thẳng 3,0 mm: 01 cái - Cậy chân răng đầu thẳng 4,0mm : 01 cái - Cậy chân răng đầu thẳng 5,0 mm : 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. | 2 | Cái |
| 38 | Bẫy răng cong | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Cậy chân răng đầu thẳng 2,5mm: 01 cái - Cậy chân răng đầu thẳng 3,0 mm: 01 cái - Cậy chân răng đầu thẳng 4,0mm : 01 cái - Cậy chân răng đầu thẳng 5,0 mm : 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. | 2 | Cái |
| 39 | Xe tiêm | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Xe tiêm: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Khung xe được làm bằng ống phi 25 và được liên kết với các thanh giằng (ống khoảng 12,7 hoặc ống khoảng 15,9) ; có 3 khay đựng dụng cụ vật tư bằng inox tấm, liên kết với khung bằng bulong (loại vật liệu, độ dày, kích thước các chi tiết của Xe tiêm 3 tầng có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng). - Xe tiêm 3 tầng có 04 bánh xe. | 4 | Cái |
| 40 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Giường bao gồm khung trên, khung dưới và chân giường, được làm bằng thép không gỉ SUS 304, được hàn theo công nghệ hàn TIG hoặc MIG với khí. Giường được mài nhẵn bavia, được đánh bóng sáng. Các mối hàn được làm sạch, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ. - Đệm mút dày 50 mm, mềm mại và có độ đàn hồi cao, được bọc bằng lớp giả da không thấm nước và các chất tẩy. Phía trên đầu tấm đệm có khoét lỗ ô van phù hợp với khuôn mặt,. Đệm được gắn vào khung trên bằng các tấm dán. - Khung trên: Làm bằng inox hộp ≥ 25 x 50 mm, dày khoảng ≥ 0,8 – 1 mm. Theo chiều ngang của giường, có 3 thanh nan làm bằng inox hộp ≥ 25 x 25 mm, dày ≥ 0,8 – 1 mm. - Khung dưới: Làm bằng inox hộp ≥ 25 x 25 mm, dày khoảng ≥ 0,8 – 1 mm. Bên trong có 16 thanh nan cách đều nhau làm bằng inox hộp ≥ 10 x 20 mm, dày ≥ 0,6 mm - Chân giường: Giường có 6 chân làm bằng inox tròn ≥ Փ42 mm. Chân giường có nệm cao su chống trượt. - Kích thước giường (Dài x Rộng x Cao): 1900-2000x700-750x650 -700mm - Kích thước đệm (Dài x Rộng x Cao): 1900-2000x700-750x50-60 mm | 38 | Cái |
| 41 | Máy điện châm | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện đi kèm: 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Máy có ≥ 5 đường ra - Tần số: 1 - ≥ 30Hz - Công dụng: Làm giãn mạch, tăng tuần hoàn máu, giãn cơ, giảm đau, hỗ trợ điều trị các bệnh đau nhức mỏi cơ xương khớp và các bệnh lý mãn tính | 93 | Cái |
| 42 | Đèn hồng ngoại điều trị | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Đèn hồng ngoại điều trị: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bóng hồng ngoại : công suất ≥ 250W * Loại cao có điều chỉnh độ nóng - Chiều cao có thể chỉnh từ ≤ 1m đến ≥ 1m7 . | 5 | Cái |
| 43 | Máy doppler tim thai | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy chính: 01 cái Phụ kiện kèm theo - Đầu dò: 01 cái - Pin: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Có màn hình LCD hiển thị nhịp tim thai và tình trạng Pin - Tần số đầu dò siêu âm là ≥ 2 MHz 2. Các thông số kỹ thuật: - Khoảng đo tim thai: ≤ 50 – ≥ 240 nhịp/phút | 30 | Cái |
| 44 | Bàn đẻ và làm thủ thuật | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn đẻ và làm thủ thuật: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Được làm bằng Inox SUS 304 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1700-2100 x 600-700 x 700-850 mm; - Kết cấu gồm 3 phần dễ tháo lắp, mỗi phần đều có đệm dày ≥ 5cm; - Đỡ 2 chân bằng Inox - Bộ phận đỡ lưng có thể điều chỉnh được từ 00 đến ≥ 50o - Có khay chứa dịch làm bằng Inox - Bục lên xuống làm bằng Inox - Có tay cầm chắc chắn cho sản phụ - Tải trọng của bàn ≥ 150 kg + Đệm mút giả da dày ≥ 5 cm + Bàn đón bé khung hộp (25-30 x 25-30) mm, có 4 bánh xe có khóa hãm dễ dàng di chuyển | 20 | Cái |
| 45 | Bàn để dụng cụ | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn để dụng cụ: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bàn để dụng cụ y tế dùng trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. - Được làm bằng Inox SUS 201 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 450- 650 x 400-500 x 650-850 mm - Ống inox phi ≥ 25 mm. - Có 4 bánh xe di chuyển | 31 | Cái |
| 46 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh: 01 bàn C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Được làm bằng Inox SUS 304 - Có 4 bánh xe di chuyển (2 bánh có khóa) - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 900-1500 x 600-700 x 800-900mm - Khung được làm bằng Inox Phi ≥ 25mm, dày ≥ 1mm - Bàn có lan can 3 phía - Tầng dưới cách mặt đất một khoảng ≥ 300mm đến ≤ 500mm | 19 | Cái |
| 47 | Bộ dụng cụ khám thai | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Thước dây: 01 chiếc - Thước đo tử cung: 01 chiếc - Mỏ vịt: 01 bộ - Ống nghe tim thai bằng gỗ hoặc bằng nhựa: 01 chiếc - Ống Inox có nắp: 01 chiếc | 33 | Bộ |
| 48 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Kéo thẳng tù 18: 01 cái - Thông tiểu nữ: 01 cái - Kéo cắt rốn: 01 cái - Panh cong không mấu 15cm: 01 cái - Panh thẳng có mấu 16 cm: 01 cái - Kẹp chữ S: 01 cái - Kẹp phẫu tích không mấu 18cm: 01 cái - Kẹp phẫu tích có mấu 18cm: 01 cái - Kìm mang kim 18cm: 01 cái - Kéo cắt chỉ cong 11cm: 01 cái Sai số kích thước cho phép ± ≤ 1cm | 27 | Bộ |
| 49 | Bộ Hồi sức trẻ sơ sinh | I. Yêu cầu chung. Năm sản xuất: từ 2023 trở về sau. Chất lượng máy: Mới 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. II. Yêu cầu cấu hình. 1. Bộ đặt nội khí quản trẻ sơ sinh ánh sáng lạnh: 01 bộ. Cấu hình bao gồm:. - 01 Cán pin tiểu có bóng đèn Xenon 2,5V trên cán. - 01 Lưỡi thẳng Miller số 00. - 01 Lưỡi thẳng Miller số 0. - 01 Lưỡi thẳng Miller số 1. - 01 Hộp đựng bằng nhựa. 2. Đèn khám mắt họng: 01 cái. - Vỏ Nhựa ABS hoặc tốt hơn. - Trọng lượng ≤ 50 g. - Tuổi thọ đèn LED ≥ 100000 giờ. - Cường độ sáng tối đa ≥ 25000mcd. - Nguồn : 2 pin AAA. 3. Ống nghe tim phổi trẻ em – sơ sinh: 01 bộ. Cấu hình bao gồm:. - 01 Ống nghe. - 02 Cặp đầu tai nghe dạng mềm. Đặc điểm:. - Ống nghe 2 mặt bằng thép không gỉ để nghe nhịp tim tần số cao (có màng ngăn) và tần số thấp (chuông).. - Ống nghe được phay bằng công nghệ CNC. - Đường kính mặt màng lớn: ≥ 30 mm. - Đường kính mặt màng/ chuông nhỏ: ≥ 22 mm. - Tổng chiều dài: ≥ 70 cm. - Vòng giữ của màng ngăn làm bằng kim loại nhẹ có lớp phủ.. - Đầu tai nghe dạng mút mềm. Bên trong lớp tai nghe mềm là phần thân bằng nhựa ngăn chặn tiếng ồn trong quá trình chuyển động của đầu. Dễ thay thế, bao gồm: mỗi 1 cặp SOFTBUDS có kích thước S / M / L. - Không sử dụng latex và niken.. 4. Ambu bóp bóng giúp thở sơ sinh: 01 bộ. Cấu hình bao gồm:. - 01 Bóp bóng sơ sinh silicon. - Thể tích bóp bóng: ≥ 320ml. - 01 Mask thở số 0 silicon. - 01 Bộ Airway số 40, 50, 60. - 01 Túi chứa khí 900ml. - 01 Dây dẫn oxy. - 01 Hộp đựng bằng nhựa. 5. Máy hút dịch: 01 cái. Cấu hình bao gồm:. - 01 Máy chính. - 01 Bình chứa dịch với hệ thống van chống tràn. - 01 Dây silicone có thể hấp tiệt trùng + đầu nối hình nón. - 01 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn & chống thấm nước. - 01 Ống thông. - 01 Dây nguồn. - 01 Sách hướng dẫn sử dụng. Thông số kỹ thuật:. - Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng. - Nguồn sử dụng: 220V, 50Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 10079-1. - Chân không tối đa (có thể điều chỉnh): - 0,75Bar hoặc hơn;. - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 15 lít/phút. - Mức nhiễu ồn : ≤ 60 dBA. - Chu kỳ hoạt động : Liên tục. IV. Yêu cầu khác. - Bảo hành toàn hệ thống: 12 tháng, tính từ ngày nghiệm thu thiết bị.. - Nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại đơn vị trực tiếp sử dụng. - Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ.. - Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hợp pháp tại Việt Nam. | 9 | Bộ |
| 50 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Kẹp mạch máu đầu cong, dài 14-16cm: 01 chiếc - Kẹp kim khâu mổ, dài 18-20cm: 01 chiếc - Kẹp bông gạc, dài 14-16cm: 01 chiếc - Kéo mổ đầu thẳng, dài 16-18cm: 01 chiếc - Kéo dài 14-16cm: 01 chiếc - Nhíp không mấu, dài 14-16cm: 01 chiếc - Kẹp kim, dài 14-16cm: 01 chiếc - Kim khâu tròn: 10 chiếc (các cỡ) - Hộp đựng dụng cụ có nắp: 01 chiếc Sai số kích thước cho phép ± ≤ 1cm | 26 | Bộ |
| 51 | Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Kẹp bông gạc thẳng, dài 23-25cm: 01 chiếc - Kẹp tử cung thẳng, dài 22-24cm: 01 chiếc - Van âm đạo 1 đầu: 01 chiếc - Mỏ vịt: 01 chiếc - Thước đo tử cung: 01 chiếc - Hộp đựng dụng cụ có nắp: 01 chiếc Sai số kích thước cho phép ± ≤ 1cm | 41 | Cái |
| 52 | Đèn khám đặt sàn (đèn gù) | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Đèn khám đặt sản (đèn gù): 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Đèn gồm các bộ phận: Đầu đèn, chân đế di chuyển, thân đèn - Thân có thể điều chỉnh thay đổi chiều cao từ ≤ 1000 - ≥ 1500mm - Cường độ chiếu sáng: ≥ 10.000 lux - Công suất: ≥ 20W | 60 | Cái |
| 53 | Cân trẻ sơ sinh | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Cân trẻ sơ sinh: 01 cái - Pin 9V: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Phạm vi cân: Từ 10g – 20kg - Đơn vị chia tối thiểu: 10g - Đĩa được chia vạch, có thể tháo rời để đo chiều cao - Hoạt động bằng Pin 9V | 38 | Cái |
| 54 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Hộp vận chuyển bệnh phẩm và phụ kiện tiêu chuẩn: 01bộ - Phụ kiện kèm theo (bao gồm cả các hạng mục có trong phụ kiện tiêu chuẩn): - Bình trữ lạnh: ≥ 04 chiếc C. Chỉ tiêu kỹ thuật: • Cấu trúc: - Có nắp đậy với gioăng khép kín, kèm bản lề gắn với hộp - Có tay cầm để xách hộp • Dung tích: ≥ 15lít • Vật liệu chế tạo: bên ngoài và bên trong hộp bằng nhựa PP • Vật liệu cách nhiệt: Ngoài ra, phần lót giữa vỏ và lõi thùng được sử dụng thêm xốp cứng EPS, độ dày lớp cách nhiệt: ≥ 20 mm. • Có khả năng duy trì nhiệt độ với dải từ ≤ 4oC đến ≥ 8oC trong khoảng thời gian: ≥ 24giờ • Có đồng hồ kiểm tra nhiệt độ bên trong • Có khả năng chống lại được tia cực tím • Dung tích bình trữ lạnh: ≥ 550ml | 43 | Cái |
| 55 | Tủ đựng vắc xin chuyên dụng | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Tủ bảo quản: 1 cái - Bộ nguồn: 1 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Nhiệt độ bảo quản: Từ 2-80C - Làm lạnh trực tiếp, không chứa CFC - Điều khiển nhiệt độ: Bằng Vi xử lý - Dung tích: ≥ 120 lít - Kiểu: Tủ nằm | 30 | Cái |
| 56 | Hộp đựng gòn Inox để tiêm thuốc | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Hộp đựng gòn Inox để tiêm thuốc: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Hộp đựng gòn Inox để tiêm thuốc: kích thước: ≥ 8,5 x 8,5 cm | 39 | Cái |
| 57 | Tủ lạnh bảo quản thuốc | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Tủ lạnh bảo quản thuốc: 1 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Dải nhiệt độ bảo quản: Từ 0-150C - Bên ngoài làm bằng thép không gỉ, bên trong làm bằng nhôm - Làm lạnh tự động đối lưu cưỡng bức - Dung tích: ≥ 80 lít - Kiểu: Tủ đứng - Các chân có thể điều chỉnh mức cân bằng khi sàn không phẳng - Màn hình hiển thị kỹ thuật số | 18 | Cái |
| 58 | Nồi hấp tiệt trùng | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Nồi hấp tiệt trùng: 01 - Phụ kiện kèm theo: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Dung tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ hấp tối đa: ≥ 1340C - Cấp, xả nước bằng tay - Có đèn cảnh báo - Có chức năng an toàn, van an toàn … - Cửa bằng thép không gỉ, có khóa - Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ | 43 | Cái |
| 59 | Tủ sấy | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Tủ sấy: 01 cái - Phụ kiện kèm theo: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Dung tích: ≥ 200 lít - Bộ điều khiển vi xử lý - Bộ cài đặt thời gian có thể điều chỉnh từ 1 phút đến ≥ 99 giờ - Dung tích: ≥ 200 lít | 27 | Cái |
| 60 | Giường bệnh nhân + tủ đầu giường | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Giường bệnh nhân: 1 cái - Tủ đầu giường: 1 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Giường bệnh nhân - Được làm bằng vật liệu Inox SUS 201 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900-2000 x 800-900 x 500-550 mm - Khung giường bằng Inox hộp: Kích thước ≥ 60x30 mm, dày ≥ 1mm - Khung nâng phần đầu giường bằng Inox hộp: Kích thước ≥ 25x25 mm, dày ≥ 1mm - Dát giường bằng Inox hộp ≥ 10x40 mm - Thang giường bằng Inox hộp ≥ 25x25 mm, dày ≥ 1mm - Đầu giường bằng Inox ống, đường kính ≥ 30mm, dày ≥ 1mm - Cọc màn chữ U bằng Inox ống, đường kính ≥15mm, dày ≥ 1mm Tủ đầu giường - Được làm bằng vật liệu Inox SUS 201 - Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 800-900 x 400-500 x 300-400mm - Được chia làm 3 khoang: + Khoang trên là ngăn kéo + Khoang giữa kín 3 phía + Khoang dưới có cánh đóng mở có khoá từ và tai móc khoá - Khung tủ làm bằng Inox hộp ≥ 25x25mm - Nóc tủ có lan can inox đường kính ≥ 15mm dạng khung 3 phía, phía trước trống - Ngăn kéo có thể trượt ra - vào - Cánh tủ có tay nắm inox để đóng mở - Tủ được làm bằng Inox dầy ≥ 0,5mm - Các chân tủ có đệm cao su | 102 | Cái |
| 61 | Bàn khám phụ khoa | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn khám phụ khoa: 01 cái - Khay đựng chất lỏng: 01 cái - Đệm ≥ 5 cm: 01 Cái - Giá đỡ chân: 02 Cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Được làm bằng Inox SUS 304 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1400-1500 x 600-700 x 800-850 mm; - Kết cấu gồm 2 phần đỡ lưng và mặt bàn khám, có chỗ đỡ chân đễ dàng lên xuống - Mỗi phần đều có nệm dày ≥ 5cm - Khung bàn được làm bằng Inox 304 có đường kính ≥ 25mm, dày ≥ 1,2mm - Mặt bàn được làm bằng Inox tấm dày ≥ 1 mm - Bộ phận đỡ lưng có thể điều chỉnh được từ - 20o đến ≥ 50o - Giá đỡ đùi được làm bằng nhôm, có thể điều chỉnh được độ cao - Tải trọng ≥ 150kg | 32 | Cái |
| 62 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Mỏ vịt: 01 chiếc - Thước đo tử cung: 01 chiếc - Nạo tử cung, dài 30-35cm: 01 chiếc - Nong tử cung: 01 bộ - Kẹp polip tử cung: 01 chiếc - Hộp đựng dụng cụ có nắp: 01 chiếc Sai số kích thước cho phép ± ≤ 1cm | 46 | Bộ |
| 63 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Kẹp Pozzy: 01 chiếc - Van âm đạo: 01 chiếc - Kéo thẳng, dài 14-16cm: 01 chiếc - Kẹp kim, dài 14-16cm: 01 chiếc - Kẹp phẫu tích, dài 14-16cm: 01 chiếc - Kẹp săng: 01 chiếc - Hộp đựng dụng cụ có nắp: 01 chiếc Sai số kích thước cho phép ± ≤ 1cm - Hộp đựng dụng cụ có nắp: 01 chiếc | 46 | Bộ |
| 64 | Bàn khám bệnh | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn khám bệnh: 1 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1800-2100 x 700-800 x 600-700mm - Khung được làm bằng Inox SUS 304 hộp - Cấu trúc gồm 2 phần: Phần đầu có thể nâng hạ và phân thân - Đế chân có nút nhựa - Phần đầu nâng hạ bằng tay - Đệm bọc giả da, dày ≥ 50mm | 40 | Cái |
| 65 | Máy hút ẩm | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy hút ẩm: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sủ dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Công suất: ≥ 25 lít - Hút ẩm kết hợp lọc không khí - Dùng cho phòng có diện tích ≥ 60m2 - Độ ồn: ≤ 40 dBA | 12 | Cái |
| 66 | Tủ đựng thuốc y học cổ truyền | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Tủ chính: 01 cái - Ngăn kéo: 30 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Kích thước tổng thể (RxSxC): khoảng (1200 x 400x 1500) mm ±10%  Kích thước ngăn kéo (RxSxC): khoảng (215 x 300 x 210) mm ±10% - Tủ gồm 2 phần chính: Khung tủ và các ngăn kéo.  Các ngăn kéo đóng mở êm nhẹ bởi kết cấu ray bi kép chịu lực, mỗi ngăn kéo có một tay nắm.  Khung tủ và các đố, giằng bằng inox hộp. Xung quanh nóc, hồi, hậu bằng inox tấm được gấp liền trên máy chấn thủy lực. - Phía đáy được bịt bằng inox tấm để chắn côn trùng. - Bốn chân tủ có đệm cao su. - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ bóng. - Toàn bộ phần kim loại làm bằng Inox SUS304  Khung tủ làm bằng Inox hộp ≥ (25x25x1) mm ± 0.2 mm  Giằng làm bằng Inox hộp ≥ (25x25x0.8) mm ± 0.2 mm  Đố tủ làm bằng Inox hộp ≥ (20x20x1) mm ± 0.2 mm  Tấm nóc làm bằng Inox tấm dày ≥ 1mm ± 0.2 mm được gấp chấn 4 cạnh (dạng chụp)  Các tấm bưng và đáy chắn côn trùng bằng inox tấm dày≥ 0.5 mm (0.5 mm +0.2 mm)  Ngăn kéo làm bằng inox tấm dày ≥ 0.5mm (0.5mm +0.2m)  Chân cao su đúc. | 10 | Cái |
| 67 | Giá, kệ đựng dược liệu. | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Giá, kệ đựng dược liệu: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kệ sắt lắp ghép, kệ v lỗ - Kích thước: Khoảng (dài 1,8-2.0m x sâu 0,4-0,5m x cao 2,0-2,1m) 6 tầng. - Chất liệu : Sắt 100% ,sơn tĩnh điện toàn phần, lắp ghép | 2 | Cái |
| 68 | Bàn chia thuốc theo thang | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn chính kèm phụ kiện: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: * Kích thước (Dài x Rộng x Cao ): 1800-2100x900-1300x800-1000mm ±3% * Kết cấu chung: - Bàn có kết cấu hàn liền chắc chắn. - Mặt bàn bằng inox tấm được gấp liền, xung quanh mặt bàn được chèn tăng cứng bằng inox hộp; phía dưới mặt bàn có các xương tăng cứng. - Chân bàn bằng inox hộp có giằng tăng cứng dạng chữ I -Bốn chân cao su giúp bàn tiếp xúc đều và êm trên nền phẳng -Toàn bộ bề mặt inox được xử lý đạt độ sáng bóng. c. Vật liệu: - Làm bằng inox (SUS201 hoặc SUS304) + Chân bằng cao su đúc. | 2 | Cái |
| 69 | Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Nhiệt hồng ngoại: Điện áp ra 35V/50Hz, chu kỳ điều biến 90ms; - Điện xung: Xung vuông đảo cực, điện áp điều chỉnh từ khoảng 0 ÷ 120V. - Siêu âm trị liệu: Tần số 1MHz, biên độ dao động điện khoảng 60 ÷ 100V, chu kỳ điều biến 7ms, phát liên tục/xung; - Điện phân trị liệu: Biên độ khoảng 0  50V, chế độ liên tục/xung vuông - Thời gian hẹn giờ: 0 - ≥ 60 phút | 3 | Cái |
| 70 | Cân thuốc | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Cân thuốc: 1 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Cân điện tử - Mức cân: 600g, 1kg, 3kg, 6kg - Sai số: 0,1g, 1g | 3 | Cái |
| 71 | Bộ thiết bị truyền thông | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Thùng loa sách tay: 1 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Tổng công suất cực đại: 320W - Thời gian sử dụng 4-7h. - Thời gian sạc 6h - Kết nối không dây: Bluetooth - Kết nối khác: +Cổng USB +Tín hiệu Audio 3,5 li (in - Out) +Jack 6 li cho Micro có dây và Guitar điện bên ngoài +Bluetooth: NANOMAX +Chuẩn Bluetooth 5.0 có tầm phủ sóng xa +Tín hiệu quang học (Optical) - Chất liệu: Thùng gỗ dán xi giả da cao cấp - Phụ kiện kèm theo: +1 sợi dây nguồn +2 cây Micro UHF +1 tờ hướng dẫn sử dụng | 33 | Bộ |
| 72 | Máy phát điện dự phòng | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy phát điện dự phòng: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Máy phát 1 pha, điện áp: 220/240V, tần số: 50Hz - Công suất liên tục: ≥ 3,0 KVA - Công suất tối đa: ≥ 4,0 KVA - Dung tích xi lanh: ≥ 220cc - Dung tích bình nhiên liệu: ≥ 25 lít - Tự động điều chỉnh điện áp - Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực - Nhiên liệu: Xăng - Khởi động: Giật nổ hoặc dễ hơn | 25 | Cái |
| 73 | Tivi | A. Yêu cầu chu ng - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Ti vi: 01 cái - Điều khiển từ xa: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kích thước: ≥ 40 inch - Tần số quét: ≥ 60Hz - Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160) - Tổng công suất loa: ≥ 20W - Cổng kết nối: Ethernet, USB, AV, HDMI, Bluetooth, Wifi - Hệ điều hành: Android hoặc webOS hoặc tương đương | 64 | Cái |
| 74 | Máy vi tính | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Màn hình: 01 cái - Case máy tính: 01 bộ - Bàn phím: 01 cái - Chuột: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bộ xử lý (CPU): Core i5, tốc độ ≥ 2,4GHz hoặc cao hơn - Ổ cứng loại SSD, dung lượng: ≥ 250GB - Bộ nhớ RAM: ≥ 4GB, loại DDR4 - Màn hình Full HD, kích thước: ≥ 21 inch - Kết nối: Wireless, Bluetooth, Webcam, HDMI, USB - Hệ điều hành: Windows10 trở lên | 116 | Cái |
| 75 | Máy in | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Máy in: 01 cái - Dây nguồn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Máy in đơn năng laser đen trắng - Tốc độ in A4: ≥ 30 trang/phút - Khổ giấy in tối đa: A4 - Độ phân giải: ≥ 1200 x 1200 dpi - In đảo 2 mặt tự động - Bộ nhớ: ≥ 500MB - Kết nối: USB, Wifi - Dung lượng khay giấy: ≥ 200 tờ - Màn hình hiển thị LCD: ≥ 5 dòng | 38 | Cái |
| 76 | Bộ bàn ghế phòng họp | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn: 01 chiếc - Ghế: 08 chiếc C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Bàn kích thước ≥ Dài 2300 – Rộng 1200- Cao 700(mm) | 30 | Bộ |
| 77 | Ghế xoay Inox | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Ghế xoay Inox: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Rộng: 50-65cm – Sâu: 55-65 – Cao 118-129cm Chất liệu: Da PU cao cấp, khung thép mạ crom chắc chắn. | 145 | Cái |
| 78 | Ghế đơn các loại | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Ghế đơn: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: Rộng 450-500mmm, Sâu: 520-550mm, Cao chỗ ngồi: 450-500mm, Cao lưng ghế: 460-500mm Chất liệu: Gỗ. | 218 | Cái |
| 79 | Ghế ngồi chờ thăm khám | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Ghế ngồi chờ thăm khám: 01 cái (3 chỗ ngồi) C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Đệm nhựa. Chân, xà sơn tĩnh điện ống phi 50-55x50-55, chân tăng chỉnh | 137 | Cái |
| 80 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn làm việc: 01 cái - Ghế làm việc: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: * Bàn làm việc: - Bàn nhân viên mặt chữ nhật - Bàn có hộc treo 1 ngăn kéo, một cánh mở - Bàn có kệ để CPU và bàn phím đi kèm - Chân gỗ ghép hộp đệm nhựa chịu lực - Bàn thường sử dụng với các loại ghế văn phòng, ghế lưới, ghế xoay văn phòng … * Ghế làm việc: - Ghế xoay lưng - Ghế xoay lưng lưới nhập khẩu cao cấp. - Ghế thiết kế khung tựa nhựa lưng lưới chịu lực có tựa đầu thư giãn, đệm mút bọc đúc vải lưới. - Tay chữ T nhựa - Chân nhựa đúc có bánh xe di chuyển - Ghế có bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp. | 71 | Bộ |
| 81 | Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Bàn ngồi thăm bệnh: 01 bộ - Ghế: 02 chiếc C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Bàn kích thước: ≥ Dài: 120cm x Rộng: 50cm x Cao:75cm. - Ghế: + Kích thước: W400-450 x D432-450 x H(720-850) mm Chất liệu: Ghế đẩu quay khung Inox, điều chỉnh được độ cao. Có tựa lưng. | 37 | Bộ |
| 82 | Tủ đựng tài liệu | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị - Tủ đựng tài liệu: 01 cái C. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Tủ gồm 10 ngăn kéo đựng tài liệu - Kích thước: rộng (350-400) x sâu (400-500) x cao (800-900) - Chất liệu: Sắt, sơn tĩnh điện hoặc gỗ | 61 | Cái |
| 83 | Giá để hồ sơ | - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương - Kích thước 1200-1300x400-450x1800-2000 ( Dày, rộng, cao) - Chân trụ: Thép V không rỉ sơn tỉnh điện, với hệ thống rãnh lỗ lắp ráp nhanh chóng. - Ván MDF chịu lực tốt - Pát nối dùng để nối 2 kệ thành 1 - Đế chân bằng nhựa | 56 | Cái |
| 84 | Thùng đựng rác | - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Chất liệu: nhựa nguyên sinh HPDE - Màu sắc: xanh, vàng, cam, đen, màu theo yêu cầu của bên mua. - Kích cỡ: 480-500 x 400-420 x 930 -950 (Dài – Rộng – Cao) - Dung tích: 120 lít | 123 | Cái |
| 85 | Máy điều hòa nhiệt độ | - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương - Loại máy:Điều hoà treo tường 1 chiều ( chỉ làm lạnh ) Inverter - Công suất làm lạnh1 HP - 9,040 (2,860-9,890) BTU - Phạm vi làm lạnh hiệu quảDưới 15m² (từ 30 đến 45m³) - Độ ồn trung bình(21 - 36) /47 dB | 89 | Cái |
| 86 | Bồn rửa tay các loại | - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương Chậu rửa: - Chất liệu: sứ cao cấp, chống bám bẩn - Màu sắc: xanh, vàng, cam, đen, màu theo yêu cầu của bên mua. - Kích cỡ: (D x R x C): 530-550 x 435-450 x 196-200 mm Bộ xả: - Chất liệu đồng mạ Cr-Ni đạt tiêu chuẩn Nhật Bản - Kết cấu bên trong vững vàng - Chiều dài: 285-300mm | 69 | Cái |
| 87 | Máy chiếu + màn chiếu | A. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu cho mỗi thiết bị Máy chiếu và màn chiếu kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó đã bao gồm - Máy chiếu - Cáp nguồn, - Cáp tín hiệu HDMI, VGA - Túi đựng - Chân màn chiếu - Hộp đựng màn chiếu - Bút laser +pin C. Chỉ tiêu kỹ thuật: * Máy chiếu - Cường độ chiếu sáng: 3100 -3500 ANSI Lumens. - Độ phân giải: Full HD - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10000 giờ. - Độ tương phản ≥15000:1 - Kích thước phó ng to màn hình: 30 – 300 inch (0.76-7.62 m). - Tỉ lệ khung hình: 4:3. - Kết nối: HDMI, VGA, Composite VIDEO, Audio in - out … * Màn chiếu - Kích thước màn chiếu: 90 - 100 (inch) - Kích thước màn chiếu (m): 1,7-1,8 x 1,7x 1,8 (m) - Tỉ lệ:1 : 1 - Chất liệu vải: làm bằng vải và sợi tổng hợp, chống ánh sáng xuyên qua. - Remote điều khiển màn chiếu lên xuống. | 4 | Cái |
| 88 | Máy điện tim 3 kênh | I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất Chất lượng máy: Mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220V, 50Hz. II. Yêu cầu cấu hình + Máy chính: 01 cái + Phụ kiện theo máy: - Cáp điện tim: 01 cái - Bộ kẹp điện cực chi: 04 cái - Bộ điện cực ngực: 06 cái - Bộ pin sạc: 01 bộ - Dây nguồn: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt: 01 bộ III. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật - Thiết kế: Máy có màn hình hiển thị LCD, để kiểm tra dữ liệu bệnh nhân, xem dạng sóng ECG. - 12 đạo trình chuẩn dạng sóng ECG: Màn hình LCD cho phép người sử dụng xem lại toàn bộ dạng sóng ECG, trên 12 đạo trình trong 1 lần thực hiện. - Lựa chọn dạng bản ghi: Người sử dụng có thể lựa chọn dạng bản ghi từ 1 đến 3 kênh. Dạng bản ghi tự động cho phép lựa chọn 1 kênh và 1 đạo trình phân tích loạn nhịp tim với một lựa chọn tiếp theo để ghi dạng sóng. Báo cáo định dạng cho phân tích đo lường hoặc có thể lựa chọn theo yêu cầu. - Bộ nhớ trong: Bộ nhớ trong cho phép người sử dụng lưu chữ dạng sóng, đo lường và phân tích dữ liệu. Người sử dụng có thể xem lại dữ liệu ECG từ bộ nhớ trên màn hình LCD hoặc các bản ghi khi yêu cầu. - Cổng kết nối: Máy có ≥ 2 cổng USB cho phép mở rộng bộ nhớ nếu cần. Kết nối với máy tính thông qua cổng LAN (10/100base TX) với hệ thống quản lý dữ liệu. - Pin: Pin cho phép máy hoạt động trong thời gian ≥ 02 tiếng. THÔNG SỐ KỸ THUẬT - ECG Kiểm tra: 12 đạo trình chuẩn, loạn nhịp (3 đạo trình) Độ nhạy lựa chọn: 1/4 ; 1/2 ; 1; 2 cm/mV; bằng tay hoặc tự động Điện áp phân cực: 600mV hoặc giá trị tốt hơn Tần số phản hồi : 0,05Hz - 150Hz (trong vòng -3dB) CMR: 103dB hoặc lớn hơn Nhiễu trong: 30µV (p-p) hoặc thấp hơn Tần số mẫu: ≥ 8000 mẫu/giây Bộ lọc: AC: 50, -20 dB hoặc tốt hơn Cơ: 25 hoặc 35 Hz, -3 dB (-6dB/oct) Trôi, lệch: 0.25 hoặc 0.5 Hz, -3 dB (-6dB/oct) Hằng số thời gian : 3,2 giây hoặc giá trị tốt hơn Chuyển đổi A/D: ≥ 18 bit - Bộ nhớ lưu trữ Bộ nhớ, lưu trữ dữ liệu: bộ nhớ bên trong máy ≥ 500 phép đo. - Hiển thị Màn hình màu LCD rộng ≥ 7 inch Độ phân giải: ≥ 800 x 480 dots Hiển thị: 6/12 đạo trình - Hoạt động: Màn hình chạm và phím cứng - Máy in Phương pháp: in nhiệt Tốc độ ghi: 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/giây Độ phân giải: ≥ 8 dots/mm Số kênh ghi: Ghi tự động: 1 kênh x 12 đạo trình, 1 kênh x 12 đạo trình + R1, 3 kênh x 4 đạo trình Ghi thủ công: 1 kênh, 3 kênh Giấy in: Kiểu in nhiệt chia ô theo mm, cuộn khổ: 63mm x 30m hoặc giấy xấp khổ: 63mm x 20m - Giao diện kết nối 1 cổng mạng LAN (10/100 base-TX) , 2 cổng USB - An toàn Tiêu chuẩn an toàn: Class I và thiết bị điện bên trong, type CF. Trọng lượng: ≤ 2 kg (chưa có pin) IV. Yêu cầu khác - Bảo hành toàn hệ thống: 12 tháng, tính từ ngày nghiệm thu thiết bị. - Nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại đơn vị trực tiếp sử dụng - Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ. - Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hợp pháp tại Việt Nam | 42 | Cái |
| 89 | Máy siêu âm 2 đầu dò và phụ kiện: | I Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất Chất lượng máy: Mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 10-35 độ C, độ ẩm ≥ 80% Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220V, 50Hz. II. Yêu cầu cấu hình Hệ thống máy chính: 01 máy Đầu dò Convex đa tần: 01 cái Đầu dò Linear đa tần: 01 cái Bộ làm ấm gel: 01 cái Ổ ghi đĩa DVD: 01 cái Máy vi tính + phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ Máy in phun màu: 01 bộ UPS 1 kVA: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật 1 Hệ thống máy chính 1.1 Thông tin chung 1.1.1 Kiến trúc hệ thống Tần số tạo ảnh của hệ thống: từ ≤ 1 MHz đến ≥20 MHz Kỹ thuật xử lý 4 chùm tia song song tín hiệu RF cung cấp: + Mật độ dòng ở chế độ 2D: ≥512 dòng + Kênh xử lý số liệu số hoá: ≥172.000 kênh. + Dải động toàn hệ thống: ≥260 dB 1.1.2 Giao diện điều khiển Menu thu nhỏ cung cấp các ảnh thu nhỏ và các clip động trên màn hình trong quá trình thăm khám Có màn hình cảm ứng, kích thước: ≥10 inches, độ phân giải: ≥1024x768 Phím điều khiển được chiếu sáng nền: cường độ sáng các phím thay đổi để chỉ thị các chức năng hoạt động Có thể tùy biến các phím mềm để xem menu trên màn hình Bàn phím hỗ trợ đầy đủ các tính năng: nhập dữ liệu, lập trình hệ thống và các phím chức năng Có giá đỡ cổ tay giúp giảm mỏi cho người vận hành 1.1.3 Hệ thống Cánh tay đỡ màn hình có khớp nối Xoay cánh tay: ≤-80° - ≥+80° Nghiêng: ≤15° đến ≥70° Tích hợp loa Các bánh xe: Bánh trước: Khóa tổng; Bánh sau: khóa tổng 1.1.4 Màn hình Loại màn hình: LED Kích thước: ≥21 inches. Độ phân giải: ≥1920 x 1080pixels. Màn hình nâng lên ≥15º, hạ xuống ≥70º, quay trái, quay phải ≥ ±80º Hiển thị số hóa các điều khiển độ sáng trên màn hình Góc quan sát: ≥175º 1.1.5 Các cổng đầu dò Hỗ trợ ≥4 cổng đầu dò Cổng đầu dò hỗ trợ cho các đầu dò phase, convex và linear Có thể chuyển đổi đầu dò 1.2 Hệ thống đầu dò 1.2.1 Đầu dò Convex đa tần Khoảng tần số tạo hình: ≤2 – ≥5 MHz Tần số 2D có thể lựa chọn: ≥3 tần số lựa chọn Tần số ở chế độ hòa âm mô có thể lựa chọn: ≥4 tần số lựa chọn Tần số Doppler màu có thể lựa chọn: ≥3 tần số lựa chọn Tần số sóng xung có thể lựa chọn: ≥3 tần số lựa chọn Tiết diện tiếp xúc: ≥60mm Số chấn tử: ≥128 Độ xuyên sâu tối đa: ≥300 mm Trường nhìn: ≥65 độ Ứng dụng: siêu âm bụng, thai, chậu, thận, cấp cứu Có thể hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết 1.2.2 Đầu dò Linear đa tần Khoảng tần số tạo hình: ≤4 – ≥12 MHz Số chấn tử: ≥192 Độ xuyên sâu tối đa: ≥160 mm Trường nhìn: ≥150mm Tiết diện tiếp xúc: ≥50 mm Góc lái tia trong 2D, Doppler màu, Doppler xung: ≥±15 độ Có thể tạo ảnh hình thang Ứng dụng cho thăm khám mạch máu, tuyến giáp, vú, tiền liệt tuyến, cơ xương khớp, siêu âm cấp cứu, các phần nhỏ. Có thể hướng dẫn sinh thiết 1.3 Các chế độ hình ảnh 1.3.1. Chế độ 2D Tốc độ khung hình: ≥ 1100 hình/giây Tạo ảnh đa tần Số tần số có thể lựa chọn: ≥7 tần số Độ phân giải/tốc độ: ≥6 mức Độ ổn định: ≥5 mức Làm rõ bờ: ≥4 mức Dải động: ≤30 - ≥90 dB Độ khuếch đại: ≤-20 đến ≥+20 dB Công nghệ tối ưu hóa hình ảnh mô động: ≥3 mức Tối tăng cường độ tương phản mô động: ≥3 mức độ Bù khuếch đại theo độ sâu: ≥8 điều chỉnh Cân bằng Độ khuếch đại do người dùng lựa chọn: ≥9 bản đồ Bản đồ màu 2D: ≥16 bản đồ Độ sâu hiển thị tối đa: ≥30 cm Độ sâu hiển thị tối thiểu: ≤1 cm Vùng tập trung: ≥8 vùng Lấy nét động chùm nhận kỹ thuật số Có thể sử dùng nhiều vùng tập trung cùng lúc 1.3.2. Chế độ Doppler màu vận tốc Tốc độ khung hình: ≥185 khung hình/giây (tùy thuộc đầu dò) Tối ưu hóa trạng thái dòng màu với tùy chọn dòng màu thấp, trung bình hay cao Có lái tia sang trái/phải trên đầu dò tuyến tính Khả năng đảo màu Doppler Bản đồ màu: ≥9 bản đồ (≥7 vận tốc và ≥2 vận tốc/phương sai) Dải vận tốc: ≤ ± 0,6 đến ≥ ± 240 cm/giây Lọc thành: ≥4 mức Ưu tiên mô/ màu: ≥5 lựa chọn Độ ổn định màu Doppler: ≥5 mức Làm mịn màu: ≥4 mức Dải PRF: ≤100Hz – ≥19500 Hz (tùy vào đầu dò) Độ khuếch đại: ≤-20 - ≥ 20 dB Mật độ dòng Doppler màu: ≥6 lựa chọn Giữ đỉnh: ≥4 mức 1.3.3. Chế độ Doppler năng lượng / Doppler năng lượng có hướng Tốc độ khung hình: ≥195 khung hình/giây Có lái tia sang trái/phải trên đầu dò tuyến tính Số tần số có thể lựa chọn: ≥2 tần số Bản đồ Doppler năng lượng: ≥16 bản đồ (≥8 có hướng và ≥8 không có hướng) Dải PRF: ≤100 – ≥19500 Hz (tùy thuộc đầu dò) Độ khuếch đại: ≤-20 - ≥20 dB mỗi bước tăng 1 dB Mật độ dòng Doppler năng lượng: ≥6 lựa chọn Lọc thành: ≥4 mức Làm mịn Doppler năng lượng: ≥4 mức Ưu tiên mô/Doppler năng lượng: ≥5 lựa chọn Ổn định màu: ≥5 mức 1.3.4. Chế độ PW Tần số có thể lựa chọn: ≥2 tần số Tính năng Doppler mô sẵn có trên các đầu dò được lựa chọn Bản đồ hậu xử lý thang xám: ≥8 bản đồ Bản đồ màu: ≥12 bản đồ Độ khuếch đại: ≤0 - ≥80 dB mỗi bước tăng 1 dB Dải PRF: ≤100 – ≥19500 Hz Tốc độ quét: ≥8 lựa chọn Dải vận tốc: ≤ ± 1.5 đến ≥ ± 350 cm/giây Hiệu chỉnh góc: ≤0 - ≥85° mỗi bước tăng 1° Kích thước cổng: ≤0,2 - ≥20 mm Lọc thành: ≥8 mức Dịch chuyển đường nền : ≥17 mức Đảo phổ Chức năng tự động viền phổ 1.3.5. Chế độ M-mode Số tần số có thể lựa chọn: ≥5 tần số, bao gồm cả tần số cơ bản và hòa âm Làm rõ bờ: ≥4 mức Dải động: ≤30 - ≥70 dB mỗi bước 5 dB Độ khuếch đại: ≤-20 - ≥20 dB Các bản đồ thang xám: ≥9 bản đồ Các bản đồ màu chế độ M: ≥16 bản đồ Tốc độ quét: ≥8 mức 1.4. Chế độ hiển thị hình ảnh 1.4.1 Hiển thị hình ảnh 2D: Toàn màn hình, tách đôi màn hình, chia bốn, hiển thị kép Đảo ảnh (Trên/dưới) và (trái/phải) cho tất cả các định dạng theo thời gian thực và ảnh cine kỹ thuật số. Tạo ảnh định dạng ảo (tùy thuộc đầu dò): cho phép lái sang trái/phải, định dạng ảnh hình thang Xoay ảnh ≥90◦ trên tất cả các đầu dò tuyến tính 1.4.2 Hiển thị Doppler năng lượng và màu: 2D/C, chia đôi 2D-2D/C, 2D/C kép thời gian thực, 2D/C/D (đồng thời 3 chế độ), 2D/C/D (cập nhật) 1.4.3 Hiển thị Doppler phổ: Hiển thị tín hiệu Doppler toàn màn hình, 2D/Doppler, 2D/C/D đồng thời 3 chế độ hoặc cập nhật Hiển thị hình ảnh: 4 định dạng: Trên-dưới: 1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3 Bên cạnh 1.4.4 Hiển thị ảnh ở chế độ M: M-mode toàn màn hình, 2D/M-mode Hiển thị hình ảnh: 4 định dạng: Trên-dưới: 1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3 Bên cạnh 2. Tính năng hình ảnh Hỗ trợ lên đến ≥128 thông số cài đặt Tính năng tăng cường độ tương phản mô động: hậu xử lí để giảm nhiễu đốm. Có ≥3 mức điều chỉnh Tính năng hoà âm hình ảnh nhu mô: Tăng cường độ phân giải không gian và độ tương phản bằng cách giảm nhiễu cho hình ảnh Tính năng tối ưu hóa độ thang xám mang lại khả năng tối ưu hình ảnh bằng một nút nhấn: tự động điều chỉnh độ sáng của ảnh theo từng loại mô và cân bằng gain của toàn bộ hình. Nó cũng có thể tự động điều chỉnh đường nền và thang vận tốc trong phổ Doppler. Ngưỡng có thể tùy chỉnh theo người sử dụng để phù hợp với những người sử dụng khác nhau và điều kiện chiếu sáng trong phòng. Tính năng kết hợp chùm tia đa hướng: tăng độ phân giải tương phản và tăng sự phân biệt giữa các mô của các vùng tổn thương có độ tương phản thấp bằng cách giảm nhiễu đốm trên ảnh Tính năng kết hợp chùm tia đa hướng nâng cao: với ≥7 góc quét khác nhau trên đầu dò tuyến tính và ≥5 góc quét trên đầu dò rẻ quạt. Hệ thống được cài đặt chương trình diệt virus để bảo vệ 3. Tính năng đo đạc và phân tích 3.1 Đo đạc chung: Với ảnh 2D: Đo khoảng cách, chiều sâu từ bề mặt da, diện tích, chu vi, thể tích, góc, thể tích dòng, độ hẹp Với phổ Doppler: + Vận tốc/Tần số/Độ chênh áp lực + Nhịp tim/Chu kỳ tim/Thời gian + Tự động bắt phổ để đo đạc trên ảnh động và ảnh tĩnh bao gồm các chỉ số: PS (vận tốc đỉnh tâm thu), ED (vận tốc cuối tâm trương), TAMx (vận tốc tối đa theo thời gian), TAMn (vận tốc trung bình theo thời gian), PI, RI và S/D (tỷ số vận tốc đỉnh tâm thu/vận tốc cuối tâm trương) + Chỉ số trở kháng RI + Chỉ số mạch PI, bao gồm phương pháp Đỉnh. Đỉnh + Vận tốc tối đa (trung bình theo thời gian) TAV + Tỷ số S/D + Chỉ số VTI (tích phân vận tốc theo thời gian) + Gia tốc/giảm tốc + Thể tích dòng chảy dựa tên vận tốc và khoảng cách hoặc vận tốc và diện tích + Có thể điều chỉnh góc Doppler sau khi đo đạc Với M-mode: + Khoảng cách + Thời gian + Độ dốc + Nhịp tim 3.2 Đo đạc riêng cho từng chương trình thăm khám: - Đo đạc tính toán Sản khoa: + Đo GA sớm theo MSD, CRL, và Yolk Sac + Các thông số tính toán tuổi thai gồm MSD, CRL, BPD, OFD, HC, AC, ATD, ASD, FL, HL, UL, TL, FT, FTA và BN. + Các tính toán bao gồm: EFW từ các tham khảo được lựa chọn, HC / AC, TCD / AC, LVW / HW, Cor BPD, FL / AC, FL / BPD, CI, AFI, AXT. + Đo lường và tính toán Tim thai Toàn diện + Hổ trợ đo độ mờ da gáy Thai nhi và Nếp gấp Da gáy + Tính toán đồng thời tuổi thai (GA) và ngày dự sinh (EDC) + Khả năng báo cáo đa thai: tối đa ≥4 thai + Biểu đồ Phân tích Tăng trưởng với liên kết giữa các kỳ thăm khám + Báo cáo Tim thai chi tiết - Đo đạc và tính toán phụ khoa: + Đo tử cung, buồng trứng phải và trái, nang trứng phải và trái, CRL, MSD, GS và Yolk Sac. + Đo nang trứng: ≥15 nang + Các phương pháp đo nang trứng được hỗ trợ: khoảng cách giữa (Mdistance), 2 khoảng cách + trung bình (2Dist + Avg), 3 khoảng cách + trung bình (3Dist + Avg), trung bình 2 khoảng cách (2Dist Avg), trung bình 3 khoảng cách (3Dist Avg), Diện tích, Thể tích, Chu vi - Đo đạc và tính toán mạch máu: Động mạch cảnh chung (CCA), Động mạch cảnh trong (ICA), Động mạch cảnh ngoài (ECA), Động mạch cột sống (VA), Phần trăm độ hẹp theo diện tích và đường kính. Các động mạch chi bên trái và phải, Các tĩnh mạch chi bên trái và phải - Đo đạc tuyến giáp: Đo đạc thùy trái, thùy phải và eo giáp, đo đạc tới kích thước ≥15 nhân giáp. - Đo đạc và tính toán niệu khoa: Đo thể tích tuyến tiền liệt, thể tích bàng quang, thể tích nước tiểu còn lại Hỗ trợ các nhãn đo theo người dùng cho các chế độ thăm khám: Bụng, Cơ Xương Khớp, Vú, Tinh Hoàn, Tĩnh Mạch, Thận, Vùng Nông và Mô Mềm. Hỗ trợ lên đến ≥ 39 mẫu báo cáo tổng hợp được tạo ra bởi người dùng. 4. Thu thập và lưu trữ số hóa dữ liệu thăm khám bệnh nhân Dung lượng ổ cứng: ≥500 GB, Lưu trữ ≥300.000 ảnh đen/trắng và màu Bộ nhớ cine: ≥2725 khung hình Hỗ trợ các phép đo và tính toán trên dữ liệu thăm khám đã lưu trữ và hình ảnh được lưu Tích hợp ổ đĩa DVD (DVD-R/RW & CD-R/RW) Hệ thống hỗ trợ xuất dữ liệu với các định dạng RTF, PDF, TIFF, AVI, JPG hoặc DICOM. Kết nối với PACS, hay các bộ lưu trữ off - line (như là USB) hay thiết bị EMR qua mạng LAN hay WLAN. Hỗ trợ xuất dữ liệu ra qua cổng USB 5. Đầu ra/đầu vào hệ thống Cổng vào/ ra cho tín hiệu video và âm thanh: cổng ra VGA và cổng ra DVI, DVI vào/ra, đầu ra âm thanh ngoài Quản lý đầu ra âm thanh: Hiển thị công suất âm trên màn hình Kết nối Ethetnet: loại RJ45 Ngoại vi: + Cổng USB: ≥06 cổng + DVI vào/ra IV. Yêu cầu khác - Bảo hành toàn hệ thống: 12 tháng, tính từ ngày nghiệm thu thiết bị. - Nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại đơn vị trực tiếp sử dụng - Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ. - Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hợp pháp tại Việt Nam | 16 | Cái |