## Sheet1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Đính kèm công văn số 0310/2023/BG-TV ngày 03/10/2023)
STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | YÊU CẦU KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN | GIÁ KÊ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có) | GHI CHÚ (Link kê khai)
A | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 | Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 3 pha, 380V/ 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy phát cao tần và bảng điều khiển: 01 Cái
Bóng X-quang: 01 Cái
Cột mang bóng X-quang: 01 Cái
Bộ chuẩn trực chùm tia X: 01 Cái
Bàn chụp bệnh nhân di chuyển 4 chiều: 01 Cái
Giá chụp phổi có Bucky: 01 Cái
Cáp cao áp: 01 Cái
Tấm nhận ảnh bản phẳng (FPD): 01 Cái
Hộp nguồn: 01 hộp
Trạm làm việc bao gồm PC và Màn hình: 01 Cái
Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh S/W: 01 Bộ
Máy in phim khô: 01 Cái
Bộ lưu điện online ≥ 1kVA: 01 Bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Máy phát cao tần và bảng điều khiển
Loại: máy phát tia biến áp cao tần
Bộ vi xử lý và tự động bù dòng điện áp
Có chức năng tự hiển thị mã lỗi để phát hiện lỗi nhanh
Có chế độ tích hợp chức năng hỗ trợ trong hiệu chỉnh
Tự động hiệu chỉnh bóng X-quang
Tần số: ≥ 60kHz
Công suất nguồn phát (tối đa): ≥ 40kW
Dãy kV: ≤ 40 - ≥ 125kV
Dãy mA: ≤ 10 – ≥ 500mA (10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500)
Dãy mAs: ≤ 0.1 – ≥ 500mAs
Dãy thời gian: ≤ 0.001 – ≥ 10 giây
Chương trình ứng dụng giải phẫu học (APR): ≥ 215 thông số
Chụp bằng bảng điều khiển và công tắc
Hiển thị các thông số kỹ thuật tối thiểu (kV, mA, mAs) bằng đèn LED
Tự động hiển thị mã lỗi bằng đèn LED trên bảng điều khiển
Dòng điện sử dụng: 1 pha / 220VAC
Tự động bù điện áp nguồn trong phạm vi: ≥ ± 10%
Bóng X-quang
Loại: Anode xoay hoặc tương đương
Số tiêu điểm bóng: ≥ 2 (tiêu điểm nhỏ và tiêu điểm lớn)
Tiêu điểm bóng:
+ Tiêu điểm nhỏ ≤ 1.0mm
+ Tiêu điểm lớn ≥ 2.0mm
Dòng cực đại cho đầu bóng đèn: ≥ 125kV
Góc Anode: ≥ 16˚
Tốc độ quay Anode: ≤ 2,700 - ≥ 3,000 vòng/phút (tại 50, 60Hz)
Lọc của Anode: tối đa là ≥ 2.4 mm Al
Khả năng chịu nhiệt: ≥ 140kHU
Cột mang bóng X-quang
Loại: hệ thống thanh ray gắn sàn
Hệ thống cân bằng với đối trọng, di chuyển thẳng đứng nhẹ nhàng và an toàn
Tất cả các vị trí được duy trì bằng phanh điện từ hoạt động với điều khiển cầm tay nằm ở phía trước của đầu bóng đèn
Phạm vi di chuyển theo chiều ngang (trái – phải): ≥ 3.000 mm
Phạm vi di chuyển theo chiều thẳng đứng: ≥ 1,400mm (từ ≤ 400 – ≥ 1800mm)
Có khóa điện từ
Bóng X-quang quay: ≥ ±135°
Bộ chuẩn trực chùm tia X (Collimator)
Loại điều khiển bằng tay
kV tối đa: ≥ 150kV
Trường phát tối đa là ≥ (43cm x 43cm) tại khoảng cách SID là 100cm
Trường phát tối thiểu là ≤ (1 cm x 1 cm) tại khoảng cách SID là 100cm
Bộ lọc bằng nhôm dày ≥ 1.5mm
Thời gian mở của nguồn sáng là: loại nút nhấn / ≤ 30 giây đèn sẽ tự tắt
Nguồn sáng: LED (150W / 24VAC)
Độ sáng của nguồn sáng: ≥ 160 Lux tại SID 100cm
Bàn bệnh nhân di chuyển ≥ 4 chiều
Di chuyển: bàn chụp di chuyển ≥ 4 chiều
Khả năng di chuyển của mặt bàn:
+ Ngang: ≥ ± 105 mm
+ Dọc: ≥ ± 450 mm
Di chuyển Bộ phận Bucky tịnh tiến dưới mặt bàn: khả năng di chuyển của bucky ≥ 390mm
Khoảng các di chuyển từ mặt bàn đến Bucky: 7,5cm ± 10%
Bộ lọc: bằng nhôm ≥ 0.7 mm Al tại 100kV
Kích thước cassette: từ ≤ (8x10”) đến ≥ (17x17”)
Trọng tải tối đa: ≥ 200 kg
Khóa hệ thống: khóa điện từ hoặc tương đương
Điều khiển di chuyển bàn chụp bằng công tắc chân
Kích thước: (2200 x 805) mm ± 10%
Chiều cao bàn: 655 mm ± 10%
Giá chụp phổi có Bucky
Loại: di chuyển theo chiều thẳng đứng bằng mô tơ với phanh điện từ
Phạm vi di chuyển theo chiều thẳng đứng: ≥ 1,480mm (≤ 400 – ≥ 1,880 mm)
Di chuyển thẳng đứng và phanh điều khiển bằng công tắc
Kích thước cassette: từ ≤ (8x10”) đến ≥ (17x17”)
Có hệ thống khóa điện từ
Cáp cao áp
Cáp cao thế bộ dây dài ≥ 8 m, với bộ đầu cắm
Tải xuất điện áp tối đa: ≥ 150kV.
Tấm nhận anh bản phẳng (FPD)
Độ phân giải: ≥ (3,072 x 3,072)
Kích thước tấm nhận ảnh: ≥ (17 x 17") / (430 x 430mm)
Tín hiệu cơ học chuyển sang tín hiệu KTS: ≥ 16 bit
Chế độ chụp: Tự động cảm nhận tia Xquang
Chế độ hiểu chỉnh: Hiệu chỉnh tự động (chế độ ACC),
Hiệu chỉnh bằng tay
Thời gian truyền dữ liệu: ≤ 1 giây
Phạm vi năng lượng: ≤ 40 - ≥ 150 kVp
Thời gian nhận hình ảnh và xử lý: 3 - 5 giây
Hộp nguồn (Power box)
Cung cấp điện cho cảm biến từ nguồn điện 100 - 240 VAC (50,60Hz)
Điện tiêu thụ: ≤ 35VA (tối đa)
Hiển thị tình trạng: bằng đèn LED hoặc tương đương
Kết nối với trạm làm việc điều khiển hệ thống
Trạm làm việc
Cấu hình hệ thống PC tối thiểu:
OS: Windows 10-64bit hoặc tốt hơn CP, : i5 trở lên
HDD, : ≥ 1000GB
RAM : ≥ 8 GB
Màn hình: ≥ 23 inchs (độ phân giải: Full HD)
Hệ thống phần mềm chụp và xử lý ảnh
Chụp X-quang và xử lý hình ảnh
Quản lý thông tin bệnh nhân
Thời gian nhận ảnh: 3 - 5 giây
Phương thức: loại kỹ thuật số hoặc tương đương
DICOM: hỗ trợ chuẩn DICOM 3.0, bao gồm DICOM Print SCU, MPPS, DICOM Storage SCU, và DICOM Worklist SCU hoặc tương đương
Lưu trữ dự phòng: Hỗ trợ dự phòng với CD/DVD, Flash Disk (USB3.0) hoặc tương đương
Thao tác ảnh tối thiểu:
Tạo ảnh kỹ thuật số
Tùy chỉnh chú thích
+ Cắt cúp và cài sẵn
Phóng to/thu nhỏ
Chức năng quay
Đảo ngược và lật (ngang/dọc)
Đo góc và chiều dài
Di chuyển hình ảnh trên màn hình
Bỏ hình và lưu hình
Điều chỉnh Window/Level
Kính phóng đại
Làm nổi vùng ảnh
Hiển thị bố cục hình ảnh: 1x1, 2x1, 1x2, 2x2, toàn màn hình, kích thước thật
Tính năng tối thiểu:
Tạo ID bệnh nhân tự động khi đăng ký bệnh nhân.
Lưu trữ file DICOM, JPG, BMP, PNG
Xem và chỉnh sửa hình ảnh trước khi in (chế độ preview)
Hỗ trợ ghép hình ảnh (chức năng full spine)
Theo dõi tình trạng gửi/ in (bằng tin nhắn)
Chức năng tự động xóa trong quản lý ổ cứng tự động
Hỗ trợ tấm nhận ảnh kép
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Thống kê hình ảnh đã chụp (theo tháng, năm)
Kết nối đa dạng PACS
Kết nối đa dạng máy in (giấy in ảnh, in phim khô, DICOM)
Thân thiện với người dùng GUI
Biểu tượng công cụ tùy chỉnh
Thêm, chỉnh sửa thông tin trên phim
Máy in phim X quang
Thời gian khởi động nhanh, từ lúc bât máy đến lúc in ≤ 7 phút.
Tốc độ in: ≥ 75 phim/giờ với kích thước 14x17 in (35x43 cm)
Tốc độ in: ≥ 130 phim/giờ với kích thước 8x10 in (20x25 cm)
Phương pháp in: Nhiệt trực tiếp
Độ phân giải: ≥ 320 dpi
Có thể mạp phim dưới ánh sáng ban ngày
Phim có thể lưu trữ an toàn ≥ 20 năm
Kết nối đầu vào cùng lúc: ≥ 10 kết nối DICOM
Các kích thước phim tối thiểu có thể lựa chọn: 14 x 17 in. (35 x 43 cm)
11 x 14 in. (28 x 35 cm)
10 x 12 in. (25 x 30 cm)
8 x 10 in. (20 x 25 cm).
2 | Máy đo điện não 32 kênh | Máy | 1 | Máy đo điện não 32 kênh
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính đã cài đặt sẵn phần mềm: 01 Cái
Hộp gắn điện cực : 01 Cái
Bộ kích thích ánh sáng : 01 bộ
Bộ điều khiển kích thích ánh sáng : 01 bộ
Bộ mũ điện não: 01 bộ
Hộp kem bôi đo điện não: 01 hộp
Máy in đen trắng: 01 cái
Màn hình LCD: 01 Cái
Bộ lưu điện UPS: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có tính năng vẽ bản đồ điện thế 3 chiều (3D voltage mapping)
Có cửa sổ ghi chú (note window): có thể lưu đến ≥ 1000 phần dạng sóng điện não để so sánh chỉ bằng cách kéo và thả chuột. Có đến ≥ 100 phần dạng sóng được sao lưu và đăng ký thành dữ liệu mẫu để so sánh với các bệnh nhân khác.
Menu chính có thể thay đổi được: đăng ký tới ≥ 10 nút menu cho các chương trình đo khác nhau. Mỗi nút có các cài đặt riêng tùy thuộc theo đối tượng bệnh nhân được đo và các điều kiện đo khác nhau.
Có cửa sổ phóng to (zoom window) có thể phóng lớn các dạng sóng chỉ bằng cách kéo chúng, có thể đo và in ra biên độ và tần số của vùng sóng được phóng to
Có nhãn ghi chú thích trên màn hình (screen comment tag): có tới ≥ 100 nhãn có thể được gắn vào file EEG để tham khảo về sau hay thông báo cho người đọc điện não. Các nhãn bao gồm tối thiểu tài liệu: word, bảng tính excel, hình ảnh hay các dạng file khác
Có chức năng tạo các báo cáo điện não: có nhiều mẫu báo cáo và bạn có thể thay đổicác dạng mẫu báo cáo cho các dạng đo điện não khác nhau. Các báo cáo được lưu vào cơ sở dữ liệu để dễ dàng tra cứu từ các thông tin của bệnh nhân
Hộp điện cực dùng được cả cho việc đo điện não hằng ngày (routine EEG) và đa ký giấc ngủ (PSG), tích hợp 32 đầu vào EEG và các đầu vào SpO2/CO2
Thu thập dữ liệu:
Số đầu vào tối thiểu:
Số đầu dây vào cho điện não: ≥ 25.
Số đầu vào phụ: ≥ 4.
Đầu vào lưỡng cực: ≥ 7 cặp
DC input : 3
SpO2: ≥ 0
ETCO2: ≥0
Trở kháng đầu vào:
EEG input / extra output : ≥ 100 MΩDC: ≥ 1.5 MΩ
Dòng điện dò đầu vào: ≤ 5 nA
Độ nhiễu nội:
EEG input / extra output : ≤ 1.5 µVp-p (0.53 Hz đến 60 Hz). DC: ≤ 10 mVp-p
CMRR:
EEG input / extra output: ≥ 105 dB hoặc lớn hơn (ở 60 Hz). Đầu vào Bipolar : ≥ 100 dB hoặc lớn hơn (ở 60 Hz)
Lọc thông thấp: ≤ 0.08 Hz (hằng số thời gian 2s)
Lọc thông cao: ≥ 300 Hz (-18 dB/oct)
Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 16 bits ( 97 nV/LSB)
Lấy mẫu và giữ: tất cả các điện cực cùng lúc
Tần số lấy mẫu tối thiểu: 100, 200, 500 , 1000 Hz , hay chọn lựa
Xử lý dữ liệu (Data Processing):
Độ nhạy tối thiểu:
EEG input: Off, 1, 2, 3 (2.5), 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700,
1000 V/mm.
DC: Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1000 mV/mm
Lọc nhiễu điện xoay chiều: 50 hoặc 60 Hz (tỉ số loại bỏ: 1/25 hoặc hơn)
Dạng sóng chuẩn (CAL) tối thiểu:
+ Dạng sóng: dạng bước 0.25 Hz hoặc dạng sin 10 Hz.
+ Điện áp: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 µV
Lọc nhiễu ECG: có trong mode thu thập dữ liệu và mode xem lại
Kiểm tra trở kháng: chỉ thị trên màn hình, trên hộp điện cực (bằng LED), mức ngưỡng
trở kháng tối thiểu: 2, 5, 10, 20 và 50 kΩ.
Chương trình đo: ≥ 36 chương trình có thể lập trình
Các kênh đánh dấu tối thiểu: đánh dấu kích thích ánh sáng, thông khí
Hiển thị:
Độ phân giải: 1600 dots x 1200 lines hoặc hơn
Số kênh hiển thị được: ≥ 64 kênh và một kênh đánh dấu
Kiểu hiển thị: ghi đè và cuốn từng trang
Màu của sóng điện não: ≥ 16 màu
Tắt / mở từng sóng: có
Thay đổi vị trí của từng sóng: có
Dừng sóng: có
Tốc độ hiển thị tối thiểu của sóng: 5, 10, 15, 20, 30, 60 giây / trang màn hình hoặc 5 phút / trang màn hình
Đánh dấu thời gian tối thiểu: 0.1, 1 giây
Tỷ lệ thời gian: Off, 0.2, 1 giây
Đánh dấu sự kiện: hiển thị phía dưới cùng màn hình
Bộ phận kích thích ánh sáng:
Kiểu kích thích: ≥ 3 chương trình tự động lập trình được, Manual và Single
Kiểu hoạt động: hoạt động liên tục có khoảng ngừng
Chu kỳ hoạt động: hoạt động tối đa ≥ 5 phút liên tục trong 30 phút
Kích thích tự động:
Tần số kích thích: 0.5, 1 đến ≥ 33 Hz (mỗi bước 1 Hz), 50 và 60 Hz.
Thời gian kích thích: ≤ 1 đến ≥ 99 giây, mỗi bước ≤ 1 giây.
Thời gian nghỉ: ≤ 1 đến ≥ 30 giây, mỗi bước ≤ 1 giây
Có thể kích thích bằng tay: tự chọn tần số kích thích, thời gian kích thích. Các khoảng chọn được như kích thích tự động
Chương trình xem lại (Review):
Các thông số tối thiểu thay đổi được: chương trình đo, độ nhạy, lọc tần số cao, hằng số thời gian, điện cực tham chiếu và tốc độ hiển thị
Chức năng nhảy tới: sự kiện xác định, nhảy từng trang và nhảy tới một thời điểm xác định
Kiểu hiển thị tối thiểu: liên tục, tốc độ cao, tốc độ cao có dừng, hiển thị từng trang, từng giây và lấy từng trung tâm sóng
Thông tin hiển thị tối thiểu: sự kiện, kênh số, chương trình đo và lời nhận xét.
3 | Máy điện tim-(3 kênh) | Máy | 1 | Máy điện tim-(3 kênh)
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 Cái
Bộ cáp đo bệnh nhân: 01 Bộ
Bộ điện cực chi: 01 Bộ
Bộ điện cực ngực: 01 Bộ
Bộ dây nguồn: 01 Bộ
Tệp giấy in: 01 Tệp
Gel điện tim: 01 Cái
Pin: 01 Cái
Xe đẩy: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
ECG
Đạo trình: ≥ 12 đạo trình tiêu chuẩn
Lựa chọn độ nhạy tối thiểu: 1/4, 1/2, 1, 2 cm/mV, thủ công hoặc tự động
Hằng số thời gian: ≥ 3.2s hoặc lớn hơn
Đáp ứng tần số: ≤ 0.05Hz đến ≥ 150Hz (trong dải -3dB)
Tỉ lệ loại nhiễu đồng pha: ≥ 103dB hoăc lớn hơn
Điện thế điên cưc cực đai: ≥ ±600mV hoăc lớn hơn
Chuyển đổi A/D: ≥ 18 bít
Tần số lấy mẫu: ≥ 8000 mẫu/s/kênh
Các bộ lọc tối thiểu:
AC: 50 hoặc 60Hz, -20dB hoặc ít hơn Cơ: 25 hoặc 35Hz, -3dB (-6dB/oct)
Dịch tần: 0.25 hoặc 0.5Hz, -3dB (-6dB/oct)
Lưu trữ ECG: Bộ nhớ trong: ≥ 500 cuộc thăm khám
Hiển thị
Màn hình màu LCD rộng ≥ 7 inchs có chiếu sáng ngược
Độ phân giải: ≥ 800 x 480
Hiển thị tối thiểu: 6/12 kênh/màn hình
Màn hình cảm ứng và phím bấm
Máy in
Phương thức: In chuỗi điểm nhiệt hoặc tương đương
Tốc độ giấy tối thiểu: 5, 10, 12.5, 25 hoặc 50 mm/s
Giấy in: giấy cuộn: (63mm x 30m) ± 10%, giấy gấp: (60mm x 20m) ± 10%
Giao diện I/O
Cổng truyền thông tối thiểu:
+ Cổng LAN (10/100base TX)
+ Cổng USB x 2 (1 cho card chuyển wifi)
An toàn
Bảo vệ sốc điện tối thiểu: Nhóm I, kiểu CF và thiết bị có nguồn bên trong, kiểu CF
Pin xạc: Có thể sạc lại, thời gian hoạt động: 120 phút.
B | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC
4 | Máy đo lưu huyết não (Siêu âm Doppler xuyên sọ) | Máy | 1 | Máy đo lưu huyết não (Siêu âm Doppler xuyên sọ)
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 30oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Thân máy chính - Bộ nguồn kết nối chuẩn bệnh viện: 01 bộ
Đầu dò TCD tần số 2 MHz: 01 cái
Đầu dò TCD tần số 4 MHz: 01 cái
Đầu dò TCD tần số 8 MHz: 01 cái
Bộ cổng nối với đầu dò loại 2,4,8,16 MHz: 01 bộ
Bộ giá đỡ đầu dò gắn trên máy: 01 bộ
Bộ điều khiển từ xa: 01 bộ
Lọ gel truyền dẫn siêu âm: 01 lọ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thân máy chính - Bộ nguồn kết nối chuẩn bệnh viện
Khoảng đo lên đến ≥ 1200 cm/s
Hiển thị đa độ sâu với số phổ doppler ≥ 9 phổ
Vật liệu vỏ máy: Kim loại – nhựa hoặc tương đương
Tần số Doppler PW: 1 / 2 / 16 - PW & CW: 4 / 8
Số kênh Doppler ≥ 1 kênh
Số lượng phổ ≥ 9 phổ
Số lượng cổng tối đa ≥ 8000
Màn hình hiển thị ≤31.8 cm (≤ 12.5 inch)
Độ phân giải màn hình ≥ 1920 x 1080 (FullHD)
Màn hình cảm ứng chạm đa điểm PCAP hoặc tương đương
Bộ nhớ SSD ≥ 256 GB
Số lượng cổng USB 3.0 ≥ 3
Giao diện card đồ họa tối thiểu: HDMI, DisplayPort, VGA, MiniDP
Cổng tai nghe ≥ 1
Đầu ra tương tự ≥ 4
Hệ điều hành Windows 10 Pro trở lên
Xuất dữ liệu UTF-8 hoặc tương đương
Chống xâm nhập dữ liệu hỗ trợ khóa Kensington hoặc tương đương
Kết nối không dây WLAN (a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.1 LE hoặc tương đương
Bộ nhớ MicroSD tối đa ≥ 128 GB
Điều khiển từ xa qua cổng USB
Tương thích với đầu dò định vị 16MHz
Có thể nâng cấp nên giao diện DICOM
Có thể tích hợp thêm bàn đạp chân
Có thể đọc dữ liệu ở chế độ offline
Hỗ trợ điều khiển từ xa
Cơ sở dữ liệu DWL
Lưu trữ trong
Lưu trữ ngoài
Có thể kết nối thêm mạng lan
Chế độ xem lại có âm thanh
Xuất dự liệu báo cáo dạng Microsoft Word
Có thể tích hợp thêm bàn đạp 2 - 4 chức năng
Có thể tích hợp thêm bàn phím từ
Phần mềm tối thiểu cho hệ thống
Phần mềm thường quy
Chế độ M-Mode
Bộ lưu điện UPS ≥ 2KVA
Công suất: ≥ 2000VA / 1200W
Điện áp: 220 VAC ± 10%
Máy in màu
In màu, loại khổ giấy tối thiểu: A4
Tốc độ in ≥ 10 trang / phút.
5 | Máy phân tích da | Máy | 1 | Máy phân tích da
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có thể chụp toàn diện khuôn mặt gồm: trái, phải, trực diện
Độ phân giải cao ≥ 10 mega pixel hiển thị hình ảnh chất lượng, cho ảnh zoom rõ nét
Có ít nhất 2 chế độ: Chẩn đoán phân tích, Cập nhật hoặc quản lý sản phẩm đã lưu
Có kiến nghị mỹ phẩm phù hợp với tình trạng da hiện tại
Đánh giá tình trạng da: khỏe, bình thường, có vấn đề
Hiệu suất đầu vào: DC 12V (4.2A), DC 5V (10A)
Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 50 (W).
6 | Máy Lasez Nd YAG Q-Switched 4 bước sóng | Máy | 1 | Máy Lasez Nd YAG Q-Switched 4 bước sóng
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tính năng tối thiểu:
Trị các vấn đề tăng sắc tố trên da như: nám mảng, nám đốm, tàn nhang, đồi mồi, đốm
nâu, sạm da…
Trị các vết bớt bẩm sinh, thâm mụn
Xóa hình xăm trên cơ thể
Xóa xăm chân mày, mí mắt
Trị giãn mao mạch
Xóa nếp nhăn và tăng đàn hồi cho da
Hỗ trợ se khít lỗ chân lông, trẻ hóa da
c. Thông số kỹ thuật
Công nghệ PTP Bluetoning hoặc tương đương
Màn hình: ≥ 10 inch
Quản lý tối thiểu: Ethernet, Wifi, WCDMA
Đầu điều trị: Collimated 1064 Fractional, 532 Fractional hoặc tương đương
Bước sóng tối thiểu (nm): 1064 nm / 532 nm/ 1064 nm /1064 nm
Bộ nhớ: Người dùng lập trình ≥ 8 bộ nhớ để lưu và tải các tham số
Kích thước điểm: 2 – 10mm
Tuổi thọ bóng: >10.000.000 shot.
7 | Máy Forma-IPL trị mụn, triệt lông | Máy | 1 | Máy Forma-IPL trị mụn, triệt lông
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Ứng dụng tối thiểu:
Tay cầm SHR:
+ Triệt lông toàn thân
+ Hỗ trợ làm sáng, trẻ hoá, trị mụn và xe khít lỗ chân lông
Tay cầm IPL:
+ Trị mụn
+ Trẻ hoá da
+ Làm sáng da
+ Trị viêm nang lông
+ Triệt lông mặt
Thông số kỹ thuật:
Tần số: ≤ 1 – ≥ 10Hz
Bước sóng: Dải AS ≤ 430 – ≥ 1200 nm
Chế độ triệt lông tối thiểu: Triệt lông siêu nhanh và triệt lông chậm
Mật độ năng lượng: 1 – ≥ 50J/m2
Hệ thống làm mát:
+ Làm mát bằng nước tuần hoàn
+ Làm mát hệ thống bằng gió cảm biến.
Xung điều trị: ≥ 1.000.000 xung
Giờ làm việc: liên tục trong ≥ 20h
Màn hình: ≥ 8 inchs
Công suất tiêu thụ: ≤ 2000 W
8 | Máy ELISA Bán tự động (Xét nghiệm ký sinh trùng) | Máy | 1 | Máy ELISA Bán tự động (Xét nghiệm ký sinh trùng)
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy đọc Elisa: 01 Cái
Cấu hình cung cấp gồm:
+ Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Máy rửa Elisa: 01 Cái
Cấu hình cung cấp gồm:
+ Máy rửa: 01 Cái
+ Đầu rửa 8 kim kèm theo máy: 01 cái
+ Nắp nhựa bảo vệ máy (gắn sẵn trên máy)
+ Khay đặt phiến 96 giếng: 01 cái
+ Tấm che bụi cho máy: 01 cái
+ Dây nguồn: 1 Cái
+ Bộ 3 bình rửa kèm bộ dây theo máy: 01 bộ
+ Bộ 2 kim để vệ sinh đầu rửa kim 8 kênh: 01 bộ
+ Miếng lọc chống nước: 01 cái
+ Cầu chì dự phòng: 02 cái
Máy ủ - lắc Elisa: 01 Cái
Cấu hình cung cấp gồm:
+ Máy chính: 01 Cái
+ Nắp nhựa đậy bên ngoài: 01 Cái
+ Dây nguồn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Máy đọc Elisa
Phần trắc quang, đo sáng
Dải đo ánh sáng truyền thẳng: 0.0 đến ≥ 4.0 với đơn vị ánh sáng hấp thụ (A)
Độ lọc sáng: ≤ ±1%
Độ ổn định: độ lệch không quá ≤ 0.005 A trong 8 giờ
Các bước sóng tối thiểu đo được:
+ Với cấu hình chuẩn: 405, 450, 492 và 630nm.
+ ≥ 6 Kính lọc: 405, 450, 492, 545, 600 và 630nm.
Kiểu lọc: Khoang chứa chống nhiễu, dịch chuyển bước sóng quét 10nm ± 10%
Phần điện tử
Màn hình cảm ứng LCD ≥ 5,5 inchs
Máy in nhiệt, 20 kí tự trên một dòng
Giao tiếp chuột, USB
Tốc độ đọc: Đọc độ hấp thụ của ≥ 96 giếng trong ≤ 10s
Dịch chuyển khay nhờ mô tơ dịch chuyển từng bước
Phần mềm phân tích kết quả:
Các chế độ tính toán tối thiểu: Hiệu chuẩn đơn điểm, đọc và vẽ đồ thị theo dạng điểm nối điểm, phức hợp hồi quy (đường cong), hồi quy đường thẳng (log/logit), đo độ hấp thụ theo giếng, đo nhiều điểm với kết quả là % hấp thụ.
Máy rửa Elisa
Có khả năng rửa tất cả các loại khay plate ≥ 96 giếng dạng đáy chữ U, V, phẳng và strips
Thiết bị tự động hiệu chỉnh, không cần hiệu chỉnh thủ công.
Thiết bị có sẵn ≥ 6 chương trình rửa sẵn sàng sử dụng
Bộ nhớ lưu trữ dữ có khả năng lưu được tới ≥ 50 phương pháp rửa do người dùng cài đặt
Chương trình rửa tự động tuần hoàn
Có ≥ 02 bình chứa, ≥ 01 bình phun và ≥ 8 đầu phân phối dung dịch tích hợp
Có khả năng sử dụng 12 đầu phun hoặc 16 đầu phun
Bơm dung dịch (rửa với ≥ 8 đầu bơm):
+ Thể tích dung dịch bơm còn sót lại: < 3 µl
+ Độ phân phối chính xác: < 3%CV tại 300 µl
Thời gian rửa (với đĩa plate ≥96 giếng): ≤ 55 giây
Vật liệu chứa dung dịch: bằng thép không rỉ, delrin, silicone, nylon, PVC,
polypropylene, HDPE hoặc tương đương
Phần điện tử:
Màn hình hiển thị: LCD
Bộ nhớ: RAM, nhớ được ≥ 50 phương pháp rửa khác
Chai rửa: chai đựng nước và nước thải ≥ 2 lít, chai rửa ≥ 1 lít được chế tạo bằng nhựa với đầu đò thể tích tích hợp
Vật liệu chế tạo vỏ ngoài: nắp được chế tạo bằng nhựa chịu nhiệt, chống cháy ABS, thân chế tạo bằng hợp kim hoặc tương đương
Máy ủ - lắc Elisa
Ủ và/ hoặc lắc được hai bản plate ≥ 96 giếng
Có ≥ 8 tốc độ lắc tròn với tốc độ từ ≤ 575 đến ≥ 1500 rpm
Nhiệt độ cài đặt từ nhiệt độ phòng xét nghiệm đến ≥ 40oC
Với độ phân giải điều khiển là ≤ 0.1oC
Điều chỉnh thời gian lắc bằng kỹ thuật số hoặc có thể điều chỉnh bằng cơ học (hoạt động độc lập)
Có nắp đậy chống sự biến đổi gây ra bởi ánh sáng
Bộ phận ủ:
Nhiệt độ cài đặt: từ nhiệt độ phòng xét nghiệm đến ≥ 40oC
Độ phân giải nhiệt độ: ≤ 0.1oC
Độ đồng đều với vỏ máy: tốt nhất ≤ ± 4oC
Cơ chế ủ: làm ấm bằng đế gia nhiệt nhôm (aluminium bed) hoặc tương đương và phân phối nhiệt độ với hơi tách biệt bên trong
Thời gian gia nhiệt: ≤ 15 phút, hiển thị nhiệt độ để dễ kiểm tra
Bộ phân lắc:
Tốc độ: ≥ 8 mức tốc độ để lựa chọn từ ≤ 575 tới ≥ 1500 rpm
Lựa chọn chế độ lắc tròn hoặc lắc rung
Cơ chế lắc: sử dụng bộ rung đếm
Thời gian (đồng hồ đo)
Chế độ tối thiểu: Cài đặt thời gian, xem thời gian tiến hành, dừng lắc và cài đặt nhiệt độ khi hết thời gian cài đặt
Đơn vị đọc thời gian: ≤ 1 giây
Khoảng thời gian cài đặt: ≤ 1 giây đến ≥ 99 phút
Khay chứa: Khay chứa tiêu chuẩn chứa được ≥ 2 bản plate ≥ 96 giếng hoặc khay chứa thanh strip
Vỏ máy: Nắp được thiết kế bằng nhựa chống cháy ABS hoặc tương đương, thân được chế tạo bằng hợp kim (kim loại) hoặc tương đương.
9 | Máy hút khói BlueEva - chuyên dùng cho lazer và đốt điện | Máy | 1 | Máy hút khói BlueEva - chuyên dùng cho lazer và đốt điện
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Dây nguồn: 01 Cái
Ống hút khói: 01 Cái
Lục giác: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tốc độ dòng/ lưu lượng không khí: ≥ 20m3/ phút
Áp lực hút: ≥ 100mmAq
Công suất hút: ≥ 1200W
Phương thức lọc: Bộ lọc ≥ 4 giai đoạn (Tuổi thọ ≥ 1000h)
Chiều dài (ống hút khói): Tối thiểu ≤ 1000mm/ Tối đa ≥ 1200mm.
10 | Máy ly tâm 12 ống Dragon | Máy | 1 | Máy ly tâm 12 ống Dragon
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có chức năng quay nhanh với phím bấm và giữ phím
Nắp có khóa điện và chức năng nhả tự động
Tốc độ quay: ≤ 300 - ≥ 4500 rpm, gia tốc ≥ 100rpm
Lực ly tâm max RCF: ≥ 2490 x g
Độ chính xác tốc độ: ≤ ± 20 rpm
Công suất động cơ tối thiểu: 8x15ml, 12x10ml
Màn hình: màn hình LCD hoặc tương đương
Thời gian ly tâm: ≤ 30 giây - ≥ 99 phút / HOLD (hoạt động liên tục)
Động cơ: DC, không chổi than hoặc tương đương.
11 | Máy hút đàm | Máy | 2 | Máy hút đàm
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản Nguồn điện áp cung cấp: 220 V/50Hz ± 10%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT: Nhóm 5
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 Cái
Bình đựng dịch: 01 cái
Ống dẫn dịch bằng Silicol, chiều dài từ 180 cm - 200 cm: 01 ống
Bộ lọc khuẩn: 01 bộ
Cầu trì dự phòng: 01 cái
Đầu hút: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ
b. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thiết bị có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE (Polytet- rafluoroethylene) hoặc tương đương, ngăn cản dịch bài tiết ở dạng sương giống như hơi ẩm đi vào bơm
Có giá đỡ ống thông làm từ nhựa để đặt ống thông hoặc ống nối bệnh nhân, đồng thời thiết bị cũng có rãnh móc để cố định ống nối bệnh nhân.
Bình đựng dịch làm từ nhựa PC (Polycarbonate) hoặc tương đương, miệng chai hút dịch rộng ≥ 14 cm. Tay cầm và nút ấn có thể tháo rời giúp lấy dịch hút ra dễ dàng có thể tiệt trùng ở ≥ 105oC
Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong
Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dầu
Có chức năng bảo vệ chống tràn
Dây hút và đầu hút loại dùng nhiều lần
Áp lực hút chân không: 0 – ≥ 650 mmHg
Dải điều chỉnh: 0 – ≥ 650 mmhg
Lưu tốc hút: ≥ 60 Lít/min
Độ ồn khoảng: ≤ 60 dB (Với khoảng cách1m)
Bình chứa dịch:
+ Dung tích: tổng dung tích ≥ 3300 ml, dung tích làm việc ≥ 2600 ml
+ Làm bằng nhựa PC (polycarbonate) trong hoặc tương đương, có tay cầm, giá đỡ và vạch chỉ thị mức
Công suất lớn nhất: ≤ 150W
Vỏ làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương
Đạt tiêu chuẩn: Class II, type BF hoặc tốt hơn.xuất năm 2022 trở về sau
12 | Đèn đặt nội khí quản 3 cở (3 Lưỡi đặt) | Bộ | 2 | Đèn đặt nội khí quản 3 cở (3 Lưỡi đặt)
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Lưỡi cong Macintosh số 2: 01 cái
Lưỡi cong Macintosh số 3: 01 cái
Lưỡi cong Macintosh số 4: 01 cái
Cán pin trung : 01 Cái
Hộp đựng: 01 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Bóng đèn chân không ≥ 2.7 V
Bóng đèn có thể dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi
Có thể hấp tiệt trùng lưỡi ở nhiệt độ ≥ 134oC trong vòng ≥ 5 phút
Lưỡi làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương
Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376 hoặc tương đương
Cán tay cầm
Cán tay cầm chắc chắn mạ crôm kim loại hoặc tương đương
Cán pin đường kính: 28mm ± 10%
Nắp pin đóng kín ngăn chất lỏng không xâm nhập vào ngăn chứa pin
Lưỡi đèn đặt nội khí quản: chiều dài lưỡi a – chiều dài lưỡi b – độ rộng đầu lưỡi
+ Lưỡi cong Macintosh số 2 hoặc tươngđương, kích thước (102mm – 90mm – 11.3mm) ± 10%
+ Lưỡi cong Macintosh số 3 hoặc tươngđương, kích thước (130mm – 108mm – 13.7mm) ± 10%
+ Lưỡi cong Macintosh số 4 hoặc tươngđương, kích thước (155mm – 132mm –
13.7mm) ± 10%.
13 | Máy đốt điện cao tần PLASMA | Cái | 1 | Máy đốt điện cao tần PLASMA
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 70%
c. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bàn đạp: 01 bộ
Đầu bút lắp điện cực: 01 Cái
Bộ tay dao: 01 Cái
Túi điện cực: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Điện thế điều trị: ≤ 5 - ≥ 15V
Công suất tối đa: ≥ 50W
Công suất tiêu thụ: ≤ 100VA
Chế độ làm việc tối thiểu: Cắt và Đốt
Có thời gian làm việc liên tục 24/24 giờ.
14 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | Máy phá rung tim
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50 Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 Cái
Miếng đánh sốc ngoài (paddles): 01 Cái
Máy in tích hợp: 01 Cái
Giấy in nhiệt (50mm x 20m): 02 Cuộn
Cáp ECG 3/5 lead người lớn: 01 Cái
Dây ECG 5-lead người lớn: 01 Cái
Điện cực ECG người lớn: 10 Cái
Gel điện cực: 01 Cái
Pin Li-on: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Hiển thị
Loại: Màn hình LCD màu TFT ≥ 7 inchs
Độ phân giải: ≥ (800 x 480) pixels
Dạng sóng: Tối đa ≥ 3 kênh
Thời gian hiển thị dạng sóng: Tối đa ≥ 16 giây (ECG)
Khử rung
Dạng sóng: BTE Hai pha sóng ngắn cắt theo cấp số nhân, cùng với bù trừ trở kháng
Sai số cho phép: ≤ ± 2J hoặc 1 - 1.5% của cài đặt, bất cứ giá trị nào lớn hơn, trong 50 Ohm.
Thời gian sạc:
+ ≤ 5 giây đến 200J với pin sạc đầy.
+ ≤ 8 giây đến 360J với pin sạc đầy
Chuyển sốc: Thông qua 2 miếng điện cực khử rung đa chức năng hoặc ≥ 2 miếng đánh sốc (paddle) hoặc tương đương
Phạm vi trở kháng bệnh nhân: ≤ 20 đến ≥ 200 Ohm (khử rung bên ngoài).
Năng lượng đầu ra bằng tay, tối thiểu các mức: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 J.
Khử rung đồng bộ: Truyền năng lượng bắt đầu trong khoảng ≤ 60ms ở đỉnh QRS.
Năng lượng đầu ra chế độ AED: Do người dùng lựa chọn
Sốc AED: Mức năng lượng chọn trong khoảng ≤ 100 đến ≥ 360 J
Sốc: Mức 1,2,3: mức mặc định theo chuẩn AHA 2010 hoặc tương đương
Theo dõi ECG
Kiểu đạo trình: ECG 3 đạo trình, ECG 5 đạo trình, Pad/ paddles (tấm lót/ miếng đánh sốc)
Lựa chọn đạo trình: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, Pads/Paddles (tấm lót/ miếng đánh sốc)
Màn hình tốc độ nhịp tim:
 Người lớn: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/ phút
 Trẻ nhỏ: ≤ 15 đến ≥ 350 nhịp/ phút
 Trẻ sơ sinh: ≤ 15 đến ≥ 350 nhịp/ phút
Độ phân giải: ≤ 1 nhịp/ phút
Kích cỡ ECG tối thiểu:
 2.5 mm/mV(x 0.25), 5 mm/mV (x 0.5),
 10 mm/mV(x 1), 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV (x4)
Tốc độ quét tối thiểu: 6.25mm/giây, 12.5mm/giây, 25mm/giây, 50mm/giây
Cách ly bệnh nhân: Loại CF: ECG; RESP- Loại BF khử rung bên ngoài hoặc tương đương
Loạn nhịp tim: Có
Báo động: Có
Sốc không xâm lấn
Dạng sóng: Sóng xung vuông 1 pha
Độ rộng xung: 20ms, ±5%
Khoảng chịu nhiệt: ≤ 200 đến ≥ 300ms, ≤ ±3% (chức năng tốc độ)
Chế độ sốc: Theo yêu cầu hoặc cố định
Tốc độ nhịp: ≤ 40ppm đến ≥ 170ppm, ≤ ±1.5%.
Đầu ra nhịp: 0 mA đến ≥ 200 mA, ≤ ±5% hoặc ≤ 5 mA , bất cứ giá trị nào lớn hơn
Hô hấp
Kỹ thuật: Trở kháng Trans-thoracic, Người lớn: 0 đến ≥ 120 ; Trẻ em, trẻ sơ sinh: 0 đến ≥ 150 nhịp/phút.
Độ phân giải: ≤ 1 nhịp/ phút
Máy ghi (in)
Phương pháp: Máy in nhiệt độ phân giải cao
Dạng sóng: Lớn nhất ≥ 3 kênh/ Tốc độ tối thiểu: 25mm/giây, 50mm/giây; Động rộng giấy 50mm ± 10%
Báo cáo tối thiểu: Dạng sóng thời gian thực và dạng sóng frozen (đông), tổng kết sự kiện, dạng bảng, xem lại, kiểm tra người dùng và cấu hình. Tự động Ghi chép có thể được thiết lập để ghi lại sự kiện.
Lưu trữ dữ liệu
Thông tin bệnh nhân:
+ Tối đa ≥ 100 bệnh nhân
+ Sự kiện: Lên đến ≥ 1000 sự kiện cho mỗi bệnh nhân
Lưu trữ dạng sóng: ≥ 24 giờ đối với sóng ECG liên tục
Trend dạng bảng: ≥ 72 giờ, độ phân giải: ≤ 1 phút
Ghi âm giọng nói: ≥ 180 phút trong tổng; ≥ 60 phút cho từng bệnh nhân
Xuất dữ liệu: Dữ liệu có thể xuất từ máy tính sang ổ cứng di động USB
Nguồn AC, DC, Pin sạc
Điện áp đầu vào: 12VDC/ Điện năng tiêu thụ: ≤ 200W
Pin Lithium Ion: ≥ 3Ah, 14.8 V, có thể sạc lại.
Thời gian sạc: ≤ 2 giờ để sạc 80% và ≤ 3 giờ để sạc đầy pin cho máy.
Hiển thị công suất: Hiển thị đèn LED
Chế độ theo dõi: ≥ 2.5 giờ, theo dõi ECG, kết nối liên tục và với tất cả dây nguồn và bộ cảm biến
Chế độ khử rung: ≥ 100 lần, ngắt sạc 360J trong vòng ≤ 1 phút mà không cần lưu lại
Chế độ tạo nhịp tim: ≥ 2 giờ, tải trở kháng 50 Ohm
Tốc độ tạo nhịp: ≥ 80 nhịp/ phút
Nhịp đầu ra: ≥ 60 mA.
15 | Bơm truyền dịch(Máy truyền dịch) | Máy | 1 | Bơm truyền dịch(Máy truyền dịch)
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 1 Cái
Pin sạc: 01 Chiếc
Dây nguồn: 01 Chiếc
Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Đặc điểm:
Nguyên tắc hoạt động: nhu động tuyến tính hoặc tương đương
Tốc độ giữ ven mở (KVO)
Có chức năng làm sạch (Purge)
Có truyền nhanh (Bolus)
Chống truyền nhanh (anti-bolus)
Phát hiện khí
Mức tắc nghẽn
Lịch sử ghi chép
Màn hình màu ≥ 4 inchs
Chế độ Micro mode: ≤ 100ml/ giờ đến ≥1200ml/ giờ, có thể cài đặt chương trình
Dải tốc độ: ≤ 0.01 - ≥ 300ml/ giờ
Độ chính xác: ≤ ±5%
VTBI (thể tích được truyền vào): 0 - ≥ 9999 ml
Thể tích truyền vào: 0 ≥ 9999 ml
Có chức năng giữ ven mở (KVO)
Chức năng Purge (Làm sạch): ≥ 300ml/ giờ
Truyền nhanh (Bolus): tiêm nhanh bằng tay và chương trình cài đặt tiêm nhanh
Phát hiện khí: ≥ 2 mức độ
Mức tắc nghẽn: ≥ 10 mức
Đơn vị tối thiểu: ml
Lịch sử ghi chép: ≥ 5000 mục ghi chép
Thông tin báo động: có thể nghe được và nhìn được
Thời gian hoạt động của pin: ≥ 5 tiếng tại 25ml/ giờ
Chống nước: IP 22 hoặc tốt hơn.
16 | Bơm tim điện | Máy | 1 | Bơm tim điện
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 Cái
Pin sạc: 01 Chiếc
Dây nguồn: 01 Chiếc
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có 7 chế độ truyền
Có lịch sử ghi chép
Màn hình màu cảm ứng ≥ 4 inchs TFT
Bơm tiêm phù hợp tối thiểu: 5ml,10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml
Chế độ Micro mode: ≤ 100ml/h đến ≥ 1200ml/h, có thể lập trình
Dải tốc độ: ≤ 0.01 - ≥ 1500 ml/h (tùy vào kích cỡ bơm tiêm ) với mức tăng tối thiểu 0.01ml/h
Độ chính xác: ≤ ±2%
Thể tích được tiêm vào (VTBI): 0 ~ ≥ 9999 ml
Tốc độ giữ ven mở (KVO): ≤ 0.01 ~ 5.0 ml/h, Lỗi van: 1ml/h
Chức năng làm sạch (Purge): ≤ 100 - ≥ 1500 ml/h (tùy vào kích cỡ bơm tiêm)
Tiêm nhanh (Bolus): tiêm nhanh bằng tay và chương trình cài đặt tiêm nhanh
Mức tắc nghẽn: ≥ 12 mức
Đơn vị thuốc tối thiểu: ug, mg, g, u, ku, iu, eu, mmol, mol, kcal
Thư viện thuốc: ≥ 2000 mục
Lịch sử ghi chép: ≥ 5000 ghi chép
Thông tin báo động: nghe, nhìn
Thời gian hoạt động của pin: ≥ 12 tiếng tại 5ml/h
Chống nước: IP 24 hoặc tốt hơn.
17 | Máy bắt số tự động | Máy | 1 | Máy bắt số tự động
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện kèm theo: 1 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công nghệ: Truyền nhiệt trực tiếp hoặc tương đương
Có phần mềm in số tự động chạy trên Windows
Tự động cắt giấy: có
Tốc độ in: ≥ 260 mm/giây
Khổ giấy in: 80mm ± 10%
Kết nối tối thiểu: USB+Lan
Mật độ dòng: ≥ 576 dots
Số lần cắt: ≥ 1.000.000.
18 | Máy lọc nước RO 7 lõi | Cái | 7 | Máy lọc nước RO 7 lõi
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện kèm theo: 1 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Số lõi lọc: ≥ 10 lõi
Công suất lọc: ≥ 20 lít/giờ
Điện năng tiêu thụ: ≤ 24W
Hệ thống lọc: ≥10 cấp.
19 | Máy giặt 10kg | Cái | 1 | Máy giặt 10kg
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Khối lượng giặt ≥ 10kg
Loại máy giặt: Cửa trên, lồng đứng
Kiểu động cơ: Truyền động gián tiếp (dây Curoa) hoặc tương đương
Tốc độ quay vắt tối đa: ≥ 700 vòng/phút
Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ hoặc tương đương
Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điệnhoặc tương đương
Chất liệu nắp máy: Kính chịu lực hoặc tương đương
Hiệu suất sử dụng điện: ≤ 7.2 Wh/kg
Chương trình giặt tối thiểu: Chăn mền, Giặt nhanh, Giặt nhẹ, Giặt thường, Giặt tăng cường, Sấy gió, Tiết kiệm nước, Vệ sinh lồng giặt.
20 | Tủ lạnh Inverter 268 lít | Cái | 3 | Tủ lạnh Inverter 268 lít
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25oC
+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kiểu tủ: Ngăn đá trên – 2 cánh
Dung tích sử dụng: ≥ 265 lít
Dung tích tổng: ≥ 300 lít
Dung tích ngăn đá: ≥ 80 lít
Dung tích ngăn lạnh: ≥ 185 lít
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh vòng cung Panorama hoặc tương đương
Mức tiêu thụ điện năng:
Công suất tiêu thụ: ≤ 1.0 kW/ngày
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến thông minh Econavi, Inverter hoặc tương đương.
C | THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
21 | Máy vi tính để bàn | Bộ | 10 | Máy vi tính để bàn
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy tính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Bộ xử lý: Core i5 trở lên (CPU ≥ 2.80 GHz), ≥ 8GB RAM, ≥ 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Wlan ac+BT, USB Keyboard & Mouse hoặc tương đương
Windows 10 Pro bản quyền
Màn hình: ≥ 19 inchs
22 | Máy in trắng đen A4 | Máy | 10 | Máy in trắng đen A4
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Chức năng tối thiểu: In đảo mặt
Khổ giấy tối thiểu: A4
Tốc độ in: ≥ 33ppm; trang đầu in ≤ 9 giây
Độ phân giải: ≥ (1200x1200)
Bộ nhớ: ≥ 256MB
Bộ xử lý: ≥ 350MHz
Giao tiếp tối thiểu: USB; Ethernet (10/100).
Toner cartridge theo máy: ≥ 1500 trang.
23 | Máy in màu | Máy | 1 | Máy in màu
a.Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tốc độ in màu: ≥ 10 trang/phút; tốc độ in đen trắng: ≥ 14 trang/phút
Độ phân giải: ≥ 9600 x 2400 dpi
Có cổng giao tiếp USB
Khổ giấy in tối thiểu: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng ≤ 55 mm – ≥ 329 mm, chiều dài ≤ 91 mm - ≥ 676 mm)
24 | Máy Photocopy | Máy | 1 | Máy Photocopy
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Loại máy: máy photocopy trắng đen
Chức năng tối thiểu: Copy, In mạng, Scan màu, Duplex, DADF
Tốc độ: ≥ 20 trang/phút (khổ A4)
Khổ giấy: tối đa A3
Bộ nhớ ram: ≥ 512MB
Khay giấy tiêu chuẩn: ≥ 250 tờ x 1 khay
Khay giấy tay: ≥ 80 tờ
Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi. Sao chụp liên tục: ≥ 990 tờ
Có thể phóng to – thu nhỏ: ≤ 25% – ≥ 400% (tăng/giảm ≤ 1%)
Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: khả năng chứa giấy ≥ 50 tờ
Bộ đảo bản sao: Có
Có thể in qua mạng nội bộ, in trực tiếp qua wifi
Có thể scan: scan màu qua mạng nội bộ, scan to folder, scan to email
Chuẩn kết nối tối thiểu: USB 2.0, Ethernet 10/100, wifi b/g/n
Có các chức năng: màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 3 inch, chia bộ điện tử, in/scan từ smartphone/máy tính bảng, quản lý người dùng, quét 1 lần sao chụp nhiều lần, in trực tiếp từ ổ đĩa USB (file jpeg, tiff, pdf).
25 | Máy Scan | Máy | 2 | Máy Scan
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tốc độ scan: ≥ 8 giây
Độ phân giải: ≥ (4800 x 4800) dpi
Kích thước: A4/Letter (216 x 297mm)
Định dạng file scan tối thiểu: JPEG, PDF
Kết nối tối thiểu: USB 2.0 Type-C.
26 | Máy fax | Máy | 1 | Máy fax
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Bộ nhớ ≥ 16 MB
Tốc độ in ≥ 20 trang/phút
Độ phân giải: ≥ 600x600 dpi
Có thể phóng to thu nhỏ: ≤ 25% - ≥ 400%
Bộ nhớ truyền dẫn: ≥ 400 trang
Khay giấy: ≥ 250 trang
Tự nạp bản gốc ≥ 20 trang (ADF)
Có tích hợp tai nghe điện thoại
Có khay tự nạp bản gốc tự động.
27 | Máy hủy giấy | Máy | 1 | Máy hủy giấy
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kiểu hủy: hủy vụn
Miệng cắt: ≥ 230 (mm), hủy giấy A4
Kích thước sợi hủy: ≤ (4 x 25) mm
Số tờ hủy: 10 - 12 tờ
Tốc độ hủy: ≥ 2m / phút
Thể tích thùng chứa: ≥ 15 (L)
Khả năng hủy: Giấy, bìa, ghim kẹp ,…
Độ ồn: ≥ 58 dB
Có thể tự động khởi động
Tự động ngưng khi kẹt giấy, trả giấy
Thời gian làm việc liên tục: ≥ 10 (phút).
28 | Thiết bị phòng họp trực tuyến
28.1 | Màn hình Led
28.1.1 | Màn hình Led, kèm ≥ 2 cổng HDMI hoặc tương đương | Bộ | 1 | Màn hình Led, kèm ≥ 2 cổng HDMI hoặc tương đương
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Màn hình chính: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Màn hình
Kích thước modul: ≥ 192x192
Bóng LED SMD2020 (3 in 1 1R1G1B), Loại bóng đồng, tim đồng
Tần số Làm tươi: ≥ 3840HZ
Nguồn xung điện tử
Loại nguồn chống chập cháy, xung điện. Điện áp vào 220v
Công suất: ≥ 300W (công suất thực)
Quạt làm mát: có
Card nhận
Quản lý được ≥ 256x256 điểm ảnh và hỗ trợ tối đa ≥ 16 nhóm dữ liệu song song
RGB. sử dụng ≥ 8 giao diện HUB75 tiêu chuẩn.
Bộ xử lý hình ảnh
Cổng kết nối tối thiểu: DVI, HDMI, VGA, CVBS
Kết nối máy tính, laptop, camera, K+...
Quản lý được ≥ 1.3 triệu điểm ảnh, đã tích hợp 1≥ card phát
Hệ khung sắt: Sắt hộp mạ kẽm ≥ (20x40) hàn liên kết với sắt hộp ≥ (20x20), ốp viền aluminum hoặc tương đương.
Cổng HDMI hoặc tương đương: ≥ 02 cổng.
28.1.2 | Cáp HDMI 2.0 dẹt Ugreen 50821 hoặc tương đương ≥ 5m | Sợi | 1
28.1.3 | Cáp HDMI 2.0 dẹt Ugreen 50821 hoặc tương đương ≥ 25m | Sợi | 1
28.1.4 | Công lắp đặt | Trọn bộ | 1
28.2 | Âm thanh |  |  | Âm thanh
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
Yêu cầu cấu hình cung cấp
Tủ rack âm thanh: 01 bộ
Loa hộp: 04 Cái
Máy đại biểu: 10 Cái
Tăng âm số liền mixer: 01 Bộ
Bộ trung tâm hội thảo: 01 Bộ
Dây kết nối âm thanh jack ≥ 3.5mm dài ≥ 1.8m: 01 bộ
Dây micro ≥ 15m: 10 bộ
Dây loa 2x 1.0: 120 m
Công lắp đặt: trọn bộ
Phụ kiện lắp đặt (máng, cáp, nhôm, giá gỗ,…: 01 bộ
28.2.1 | Tủ rack âm thanh | Bộ | 1 | Tủ rack âm thanh
Kích thước: (C 700 x R550 x S700) mm ± 10%
Tủ chuẩn dạng Rack âm thanh chuẩn ≥ 19" để bắt được thiết bị âm thanh như: cục đẩy công suất, âm ly, mic...
Tủ âm thanh có các dạng sau:
+ Tủ âm thanh 12U và tủ âm thanh dạng mixer hoặc tương đương
+ Tủ âm thanh dạng khung thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương
28.2.2 | Loa hộp | Cái | 4 | Loa hộp
Kiểu loa ≥ 2 way (≥ 1 bass + ≥ 1 treble)
Công suất ≥ 30W
Loa Bass LF-FB0501(5″) hoặc tương đương
Loa Treble HF-3/4″ Dome hoặc tương đương
Tần số đáp ≤ 95Hz - ≥ 20KHz
Độ nhạy 88 dB ± 10%
Độ khuếch đại giao nhau 1.5KHz ± 10%
28.2.3 | Máy đại biểu | Cái | 10 | Máy đại biểu
Nguồn điện: 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn
Ngõ ra: Tai nghe choàng đầu/Ghi âm: ≥ Ø 3.5 mm, giắc mini
Loa trong: 130 Ω, 200 mW
Điều khiển nút phát biểu: Sử dụng nút phát biểu để điều khiển Micro và bật/tắt Loa
Âm lượng: Điều khiển âm lượng tai nghe choàng đầu/Ghi âm và loa trong
Micro (phụ kiện) Micro điện dung
Hướng tính: Đơn hướng
Trở kháng: ≥ 1.8kΩ
Đáp tuyến tần số: ≤ 100Hz - ≥ 13 kHz
Chiều dài: ≥ 518 mm
Micro cần dài x 1: Có
28.2.4 | Tăng âm số liền mixer | Bộ | 1 | Tăng âm số liền mixer
Công suất ra: ≥ 120 W
Công suất tiêu thụ: ≤ 45 W (hoạt động với nguồn AC và 1/8 công suất ra)
Đáp tuyến tần số: ≤ 50 - ≥ 20,000 Hz
Ngõ vào: MIC 1: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, cân bằng, giắc 6 ly, có thể chọn kiểu RJ45 hoặc tương đương
MIC 2-3: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, cân bằng, giắc 6 ly hoặc tương đương
MIC 4: 1 mV (-60 dB*) 600 Ω, cân bằng, giắc 6 ly, có thể chọn là AUX 1 hoặc tương đương
AUX 1: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, không cân bằng, giắc kiểu RCA, có thể chọn là MIC 4 hoặc tương đương
AUX 2: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, không cân bằng, giắc kiểu RCA hoặc tương đương
MP3: Hiển thị LED, hỗ trợ USB, thẻ SD/MMC (lên tới ≥ 32GB), Bluetooth, Thu sóng
FM, Ghi âm.
Ngõ ra kết nối Loa: Ngõ ra loa kiểu vít xoắn
Trở kháng loa tương thích: 83 Ω (100 V) hoặc 4 Ω
Ngõ ra ghi âm: 0 dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc kiểu RCA hoặc tương đương
Độ méo: ≤ 1% tại 1 kHz, 1/3 công suất ra định mức
Điểu chỉnh âm sắc: Bass: ±10 dB tại 100 Hz
Treble: ±10 dB tại 10 kHz
Ngắt tiếng: MIC 1: Giảm âm lượng đầu vào khác khi MIC 1 được kích hoạt, có thể điều chỉnh từ 0 - ≥ 30 dB
Hiển thị tối thiểu: Nguồn, Tín hiệu, Cực đỉnh, Bảo vệ
Làm mát: Làm mát bằng không khí tự nhiên hoặc tốt hơn
Ăng ten thu sóng FM (1m): có
Nguồn điện: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
Vật liệu Bảng điều khiển: Nhựa ABS hoặc tương đương
Vỏ máy: Thép tấm hoặc tương đương
28.2.5 | Bộ trung tâm hội thảo | Bộ | 10 | Bộ trung tâm hội thảo
Nguồn điện: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Nguồn điện tiêu thụ: ≤ 20 W
Nguồn điện/ dòng ra: 36 V DC, ≥ 480 mA
Ngõ vào: Có thể lựa chọn giữa ngõ vào mức MIC và AUX MIC: -60dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly AUX: -20 dB*, 10 kΩ, không cân bằng, giắc 6 ly
Ngõ ra: Ghi âm: -20dB*, 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA hoặc tương đương
Số lượng thiết bị kết nối tối đa: ≥ 24 thiết bị
Có thể sử dụng đồng thời là từ 0 - ≥ 3 Chức năng tự tắt MIC: Tắt chức năng, tắt sau 30s (bằng phím chọn)
Dây nguồn 2m x 1: Có
28.2.6 | Dây kết nối âm thanh jack 3,5 mm dài 2m | Sợi | 1 | Dây kết nối âm thanh jack 3,5 mm dài 2m 1 đầu jack3.5mm,1 đầu 2 cổng hoa sen RCA đầu nối mạ vàng 24k Lõi cáp chế tạo từ đồng nguyên chất Tín hiệu truyền tốt, không suy hao Đầu jack 3.5mm tương thích với các thiết bị như điện thoại,IPod, MP3 player, Tablet hoặc máy tính.
28.2.7 | Dây Micro 15m | Bộ | 10 | Dây Micro Ugreen: 20725 hoặc tương đương ≥ 15m Cáp 6.5mm sang Cannon AV dùng cho mic dàn karaoke Cấu tạo cáp audio Ugreen bằng nhựa cao cấp, độ bền cực cao, tránh đứt gãy khi lắp đặt. Đầu mạ vàng 24K, truyền dẫn tín hiệu tốt, chống oxy hóa
28.2.8 | Dây loa 2 x 10 | Mét | 120 | Dây loa 2 x 10 mm2 HELIN hoặc tương đương Dây mềm bằng đồng bọc bạc vỏ bằng nhựa PVC mềm trong suốt, sử dụng cho hệ thống âm thanh,kết nối tín hiệu từ Ampli đến Loa
28.2.9 | Công lắp đặt | Trọn bộ | 1
28.3 | Bàn họp gỗ | Cái | 6 | Bàn họp gỗ
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Bàn họp gỗ: 6 cái.
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kích thước:
+ Chiều rộng mặt bàn: 1.5m ± 10%
+ Chiều sâu mặt bàn: 0.5 m ± 10%
+ Chiều cao bàn từ đất lên mặt: 0,75 m ± 10%
Vật liệu:
+ Khung bàn bằng gỗ tự nhiên Acacia hoặc tương đương
+ Mặt bàn hình chữ nhật làm bằng gỗ Veneer hoặc tương đương
28.4 | Ghế hội trường bằng gỗ | Cái | 12 | Ghế hội trường bằng gỗ
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Ghế hội trường: 12 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kích thước:
+ Bề rộng ghế: 0.42 m ± 10%
+ Bề sâu ghế: 0.55m ± 10%
+ Chiều cao ghế: 1.030 m ± 10%.
Vật liệu: gỗ tần bì hoặc tương đương
Đệm ghế bằng mút bọc da công nghiệp hoặc tương đương.
29 | Hệ thống Camera toàn bệnh viện | Hệ thống | 1 | Hệ thống Camera toàn bệnh viện
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%/50Hz
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Camera ngoài trời: 07 Bộ
Đầu ghi hình: 01 Bộ
Balun chuyển tín hiệu giữa camera và DVR: 04 bộ
Màn hình: 01 Cái
Bàn điều khiển: 01 bộ
Bộ chuyển mạch: 01 Bộ
Lắp đặt dẫn dẫn và phụ kiện: trọn gói
Lắp đặt dây cấp tín hiệu cáp: trọn gói
Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn: Trọn gói
29.1 | Camera ngoài trời | Bộ | 7 | Camera ngoài trời
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Camera Speeddome AI IP ≥ 4.0MP phát hiện khuôn mặt
Cảm biến: ≥ 1/2.8″ CMOS ≥ 4.0Mp, tối đa: 25/30fps@4.0MP
Zoom quang ≥ 32x , zoom số ≥ 16x
Chuẩn nén hình ảnh tối thiểu: H.265+/H.265/H.264+/ H.264
Độ nhạy sáng: màu sắc ≥ 0.005 Lux@ F1.3, 0Lux (hồng ngoại bật)
Có hỗ trợ cân bằng ánh sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm
Hỗ trợ chống nhiễu 3D-DNR hoặc tương đương
Chống ngược sáng thực ≥ 120dB
Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc ≥ 20 người dùng
Hỗ trợ chức năng SMD 4.0 (nhận biết người và xe)
Hỗ trợ công nghệ Quick Pick (giúp tìm kiếm nhanh đối tượng)
Hỗ trợ chức năng Phát hiện khuôn mặt với AI (phát hiện nhanh, nhiều và chính xác, có hỗ trợ phân tích các thuộc tính của khuôn mặt)
Tốc độ: ≥ 400°/s xoay ngang, ≥ 300°/s xoay dọc, ≥ 360° không có điểm dừng
Hỗ trợ cài đặt ≥ 300 điểm tuần tra, ≥ 8 quá trình tuần tra thông minh, ≥ 5 nhóm điểm tuần tra tự động, Auto Tracking thông minh hơn với AI
Báo động: ≥ 2 báo động vào Hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR,1 báo động ra Hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD ≥ 512GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
Tầm xa hồng ngoại: ≥ 150 m
Nguồn: DC24V 2.5A ± 25%
Chuẩn chống bụi nước IP67 hoặc tốt hơn, Chống va đập IK10 hoặc tốt hơn
29.2 | Đầu ghi hình | Bộ | 1 | Đầu ghi hình
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Đầu ghi hình NVR ≥ 4/8 kênh
Cổng vào: 4/8 kênh IP độ phân giải ≥ 12 Mp, băng thông tối đa ≥ 80Mbps (Độ phângiải chuẩn ≥ 4K )
Chuẩn nén hình ảnh tối thiểu: H.265+/H.264
Cổng ra tối thiểu: VGA / HDMI
Xem lại: ≥ 4/8 kênh đồng thời
Khả năng giải mã: ≥ 6 × 1080p@30 fps
Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4: có
Hỗ trợ: 1 SATA x 16TB, 2USB 2.0
Hỗ trợ Cloud, QR Code: dễ dàng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại
Hỗ trợ: RJ45, đàm thoại hai chiều
Hỗ trợ kết nối với camera cũa các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, .....
Hỗ trợ các chức năng thông minh từ camera (AI by Camera) : IVS và SMD Plus
29.3 | Balun chuyển tín hiệu giữa camera và DVR | Bộ | 4 | Balun chuyển tín hiệu giữa camera và DVR - Chuẩn nối mạng RJ45 - Jack nguồn DC 3.5mm tiêu chuẩn cho Camera - Khoảng cách truyền 80m
29.4 | Màn hình LCD | Cái | 1 | Màn hình LCD
Loại tivi: Smart Tivi, ≥ 32 inch
Màn hình: HD, có HDR
Hệ điều hành: Tizen OS
29.5 | Bàn phím điều khiển camera | Bộ | 1 | Bàn phím điều khiển camera
Bàn điều khiểm IP cho Camera Speedome và đầu ghi
Hỗ trợ chức năng điều khiểm PTZ ≥ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern
Màn hình TFT hiển thị thông tin và hỗ trợ cài đặt
Kết nối tối thiểu: RJ45, RS485, RS232, USB
29.6 | Bộ chuyển mạch | Bộ | 1 | Bộ chuyển mạch
Switch PoE ≥ 8 port (Hỗ trợ ≥ 2 cổng mạng uplink)
≥ 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 1000Mbps Uplink port
Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền ≥ 250m cho cáp cat6 (≥ 10 Mbps)
Tổng công suất cho ≥ 8 cổng POE là ≥ 96W
Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE hoặc tương
đương
Hỗ trợ ≥ 1 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speedome (màu cam)
Nguồn: DC 48~57V Adapter
29.7 | Cung cấp và Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | Mét | 150 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 CADISUN hoặc tương đương. + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. + Số lõi: 2 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2 + Điện áp danh định: 300/500V. + Dạng mẫu mã: Hình tròn. + Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.
29.8 | Cung cấp và Lắp đặt dây cấp tín hiệu cat6 | Mét | 150 | Lắp đặt dây cấp tín hiệu cat6 CADISUN hoặc tương đương
29.9 | Cung cấp và Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính 20mm | Mét | 150 | Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính 20mm SP D20 hoặc tương đương. - Kích thước: D20x1.55mm - Lực nén: 750N - Chiều dài: 2,92m/cây
30 | Máy lạnh Inverter | Cái | 10 | Máy lạnh Inverter
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện áp cung cấp: 220 V/50Hz ± 10%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Loại máy lạnh: Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Kiểu dáng: Máy lạnh treo tường
Công suất: ≥ 1.5 HP
Tốc độ làm lạnh tối thiểu: ≥ 3,800 BTU
Tốc độ làm lạnh trung bình: ≥ 12.000 BTU
Tốc độ làm lạnh tối đa: ≥ 12,900 BTU
Công nghệ Inverter: Có
Làm lạnh nhanh: Chế độ làm lạnh nhanh/Hi Power
Khả năng lọc khí: Công nghệ diệt khuẩn IAQ, Bộ lọc chống nấm mốc, Công nghệ
chống bám bẩn Magic coil, Tự làm sạch
Chế độ gió: Điều chỉnh hướng gió lên xuống
Chế độ hẹn giờ: Có cài đặt thời gian tắt máy
Tự khởi động lại sau khi có điện: Có
Khả năng hút ẩm: Có
Lưu lượng gió dàn lạnh: ≥ 660/460/260 m³/h
Độ ồn dàn lạnh: 24 - 43 dB
Độ ồn dàn nóng: ≤ 48 dB
Gas sử dụng: R32 hoặc tương đương
Phạm vi hiệu quả: Từ 15 - 20m²
Tiêu thụ điện: ≤ 1.2 kW/h.
31 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc lãnh đạo | Bộ | 2 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc lãnh đạo
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Bàn : 01 Cái
Ghế: 01 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Bàn
Kích thước:
+ Chiều rộng mặt bàn: 2 m ± 10%
+ Chiều sâu mặt bàn: 1 m ± 10%
+ Chiều cao từ đất lên mặt bàn: 0.76 m ± 10%
Vật liệu: gỗ công nghiệp MDF hoặc tương đương
Ghế
Kích thước: (rộng 620 mm x sâu 670 mm x cao (1.065 – 1190 mm) ± 10%
Đệm ngồi bọc da công nghiệp hoặc tương đương
Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, có chức năng điều chỉnh độ cao.
Tay vịn bằng nhựa hoặc tương đương.
32 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc nhân viên | Bộ | 8 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc nhân viên
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Bàn : 01 Cái
Ghế: 01 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Bàn
Kích thước: (rộng 1400mm x sâu 700mm x cao 750mm) ± 10%
Vật liệu: gỗ công nghiệp melamine hoặc tương đương
Ghế
Kích thước: (rộng 530mm x sâu 540mm x cao (735mm – 860mm) ± 10%
Chân ghế bằng nhựa hoặc tương đương, có bánh xe di chuyển
Điều chỉnh được độ cao.
D | THIẾT BỊ KHÁC
33 | Máy phát điện tự động | Máy | 1 | Máy phát điện tự động
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất liên tục: ≥ 150 KVA/120 kW
Công suất dự phòng: ≥ 165 KVA/ 132KW
Hệ số công suất: 0.8
Điện áp: 230/400 V, 50Hz
Cường độ dòng: ≥ 238 A
Điện áp bộ điều khiển: 24 DC/V
Dung lượng pin: ≥ 120 x 2 Ah
Dung dịch làm mát: ≥ 40 L
Dung tích bình nhiên liệu: ≥ 290 L
Công suất tiêu thụ nhiên liệu: ≤ 35 L/giờ
Thời gian chạy liên tục: ≥ 8 giờ
Độ ồn ở khoảng cách 7m: ≤ 70 dB.
34 | Bồn chứa nước inox dung tích 1m3 | Cái | 1 | Bồn chứa nước inox dung tích 1m3
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b.Yêu cầu cấu hình cung cấp
Bồn Inox: 01 Cái
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dung tích: 1000 lít
Vật liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương.
35 | Máy bơm nước | Máy | 1 | Máy bơm nước
a. Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện áp cung cấp: 220 V/50Hz ± 10%
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất: ≤ 1,5KW/1.5HP
Điện áp: 220V/1pha/50HZ
Lưu lượng Qmax: ≥ 6,5 m3/h
Cột áp Hmax: ≥ 62 m H2O
Họng hút xả: 42/34 mm