## DANH MỤC
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Đính kèm công văn số 0102/2024/BG-TV ngày 01/02/2024)
STT | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN | GIÁ KÊ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có) | GHI CHÚ (Link kê khai)
I | Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A
1 | Bàn làm bột bó xương |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình
- Bàn chính: 01 cái
- Cụm đệm đỡ: 01 bộ
- Cụm dây treo chân, giữ chân, giữ tay: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Kích thước: D2200 x R650 x C1550mm (±≤5%)
- Vật liệu: inox 304 hoặc tương đương.
- Dây đai giữ tay, giữ chân bằng cáp vải
- Mặt bàn: Inox tấm dày ≥0.8mm có các thanh hộp kích thước khoảng 25x25
- Cụm đệm đỡ nách, đỡ háng có thể tháo lắp khi cần thiết
- Bốn bánh xe cao su, ≥2 bánh có phanh
- Tải trọng: ≥250kg
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | Đèn soi đáy mắt trực tiếp |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình cho 01 Đèn soi đáy mắt trực tiếp
- Đèn soi đáy mắt trực tiếp và pin: 01 bộ
- Bộ sạc: 01 bộ
- Bóng đèn dự phòng: 01 cái
- Hộp bảo vệ: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Độ khuếch đại từ ≤-30D đến ≥+29D
- Bộ lọc đỏ để kiểm tra mạch máu
- Phần tỳ chân mày mềm
Thông số bóng Led
- Nhiệt độ màu: khoảng 3000K
- Sử dụng công nghệ LED hoặc tương đương
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
3 | Ghế khám và điều trị Tai - Mũi - Họng |  |  |  | Bộ | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình
- Ghế khám: 01 cái
- Bàn khám TMH: 01 cái
- Phụ kiện trang bị theo ghế: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Xoay: Có thể xoay bằng tay
- Nâng hạ phần tựa lưng
- Điều chỉnh lên xuống: 200mm±10%
- Điều khiển chân: lên/xuống/ngả trước/ngả sau
-Tựa đầu: lên/xuống bằng tay hoặc tốt hơn
- Đỡ tay: cố định hoặc tốt hơn
- Kích thước: 570 x 1120 x 1330mm, sai số ±≤10%
- Bàn khám chuyên dụng kích thước khoảng 650x425x750 mm
- Bàn khám trang bị máy hút, máy nén khí, đèn khám LED.
- Có các bộ phận : bộ sấy gương, đầu phun thuốc, các lọ đựng thuốc, khay.
- Ghế cho bác sỹ: có tựa lưng, cần lên xuống
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
4 | Máy đo thính lực người lớn có ghi |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
- Máy chính: 1 Cái
- Tai nghe đường khí: 1 Cái
- Tai nghe đường xương: 1 Cái
- Túi xách đựng máy: 1 Cái
- Nút bấm phản hồi bệnh nhân: 1 Cái
- Cáp nguồn: 1 Cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 1 Bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Ứng dụng cho phép:
+ Vận hành độc lập
+ Điều khiển qua máy tính
+ Kết nối với máy tính để truyền tải dữ liệu 2 chiều
- Thông tin: in logo, thông tin BV
- Màn hình màu lớn ≥4,3’’
- Bộ nhớ lưu trữ ≥500 bệnh nhân
- Màn hình cảm ứng
- Có cổng kết nối máy in để in trực tiếp từ máy
- Có khả năng vận hành bằng pin hoặc điện nguồn.
- Đo thính lực AC, BC (Masking) hoặc hơn
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
5 | Máy kéo dãn (Máy kéo giãn cổ, cột sống) |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Nút dừng khẩn cấp : 01
3. Bút cảm ứng : 01 cái
4. Giường kéo giãn cột sống: 01 cái
5. Dây đai cằm : 01 cái
6. Dây đai ngực cỡ vừa: 01 cái
7. Dây đai ngực cỡ lớn: 01 cái
8. Dây đai vùng eo cỡ vừa: 01 cái
9. Dây đai vùng eo cỡ lớn : 01 cái
10. Đệm vùng chân, đầu gối : 01 cái
11. Đệm gối đầu : 01 cái
12. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Đầu kéo
- Lực kéo cổ tối đa ≥20 kg
- Lực kéo thắt lưng tối đa ≥90 kg
-Lực kéo cổ tối thiểu: ≤1 kg
- Lực kéo thắt lưng tối thiểu: ≤1 kg
-Độ dài dây kéo: ≥95 cm
- Màn hình LCD Cảm ứng, phân giải ≥640 x 480
-Độ bền dây kéo Ít nhất 1000 giờ
- Lớp bảo vệ: IBF
Giường kéo
Chiều dài khúc trên: khoảng 80 cm
Chiều dài khúc dưới ngắn khoảng: 38 cm
Chiều dài khúc dưới dài khoảng: 53 cm
Độ dày đệm: ≥7cm
Khúc nâng dưới: ≤-15º đến ≥+10º
Khúc nâng trên: ≤-10º đến ≥+35º
Khúc nâng dưới ngắn / dưới dài : 0º đến ≥50º
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
6 | Máy siêu âm điều trị (2 đầu dò) |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Dây nguồn: 01 cái
3. Đầu dò 1 MHz: 01 cái
4. Đầu dò 3 MHz: 01 cái
5. Thẻ nhớ SD: 01 cái
6. Gel siêu âm: 01 lọ
7. Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Máy siêu âm điều trị với ≥02 kênh đầu ra độc lập, hoàn chỉnh với đầu dò đa tần 1/3 MHz
- Đầu dò đa tần số không thấm nước
- Hai kênh đầu ra độc lập có thể điều trị cùng 1 lúc.
- Màn hình hiển thị LCD: Cảm ứng, màu, kích thước ≥6”
- Lập trình thời gian điều trị: ≥60 phút
- Tần số siêu âm: 1 MHz và 3 MHz ± ≤15%
- Điều chỉnh chu kỳ làm việc: 10% - 100%
- Cường độ liên tục cực đại: 2 W / cm ² ± ≤20%
- Cường độ xung cực đại: 3 W / cm ² ± ≤20%
- Lưu trữ các giao thức: Có sẵn
- Giao thức có thể lưu trữ trong thẻ thông minh: ≥200
- Giao thức có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: ≥200
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
7 | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) dung tích 100l |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Khay để dụng cụ: 01 cái
3. Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Có van xả hơi ngoài buồng hấp
Có van sấy khô buồng hấp
Chức năng sấy : tự động
Chức năng tiệt trùng: tự động
Bộ đếm thời gian: ≥ 90 phút
Có van an toàn
Chức năng:
- Đốt nhiệt trước
- Thêm nước tự động
- Chức năng tiệt trùng thủy tinh và chất lỏng
- Hiện thị mức nước thấp
- Kiểm soát và bảo vệ mức nước
Dung tích: ≥ 100 lít
Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: 134°C ± 2°
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
8 | Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực |  |  |  | Bộ | 2
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Bộ kính thử thị lực: 01 bộ
2. Bảng thử thị lực: 01 cái
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Bộ kính thử thị lực mắt:
Gồm ≥ 100 mắt kính các loại
Các mắt kính được viền bằng kim loại hoặc tương đương.
Gọng kính có thể điều chỉnh được
- Bảng thử thị lực
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
II | Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp
1 | Máy X - quang di động |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1 Thân máy chính trên xe đẩy: 01 bộ
2 Nguồn phát tia cao tần: 01 bộ
3 Bóng phát tia X-quang: 01 cái
4 Tay mang bóng gắn trên xe đẩy: 01 cái
5 Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ
6 Bảng điều khiển và Công tắc tay: 01 cái
7 Pin: 01 bộ
8 Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Máy phát cao tần
Phương pháp: biến tần
Điện thế tối đa: ≤ 40-≥ 100 kVp
Dòng tối đa: ≥ 100mA
Dải mAs: ≥ 250mAs
Công suất: ≥4KW
Thời gian phát tia: ≤10m giấy đến ≥5 giây
Các thông số và kiểm soát: Chọn kV & chọn mAs, sẵn sang khởi động & báo lỗi
Bóng X-Ray: Bóng anode Tĩnh
Tiêu điểm: khoảng 1.8 IEC 60336
Kích thước vùng chụp tối đa: ≥480mm x 480mm ở khoảng cách 1m tính từ tiêu điểm
Cách tay xe đẩy mở rộng: ≤25° đến ≥130°
Góc quay của đầu đèn trên cánh tay: ≤290°
Góc quay cánh tay giữa đầu đèn: ≥360°
Góc quay của bộ chuẩn trực: ≤-90° đến +90°
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
III | Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
1 | Máy X-Quang di động |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
9 Thân máy chính trên xe đẩy: 01 bộ
10 Nguồn phát tia cao tần: 01 bộ
11 Bóng phát tia X-quang: 01 cái
12 Tay mang bóng gắn trên xe đẩy: 01 cái
13 Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ
14 Bảng điều khiển và Công tắc tay: 01 cái
15 Pin: 01 bộ
16 Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Máy phát cao tần
Phương pháp: biến tần
Điện thế tối đa: ≤ 40-≥ 100 kVp
Dòng tối đa: ≥ 100mA
Dải mAs: ≥ 250mAs
Công suất: ≥4KW
Thời gian phát tia: ≤10m giấy đến ≥5 giây
Các thông số và kiểm soát: Chọn kV & chọn mAs, sẵn sang khởi động & báo lỗi
Bóng X-Ray: Bóng anode Tĩnh
Tiêu điểm: khoảng 1.8 IEC 60336
Kích thước vùng chụp tối đa: ≥480mm x 480mm ở khoảng cách 1m tính từ tiêu điểm
Cách tay xe đẩy mở rộng: ≤25° đến ≥130°
Góc quay của đầu đèn trên cánh tay: ≤290°
Góc quay cánh tay giữa đầu đèn: ≥360°
Góc quay của bộ chuẩn trực: ≤-90° đến +90°
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | Máy đo chức năng hô hấp |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Máy chính: 01 chiếc
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ
Máy in nhiệt: 01 chiếc
Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
• Dữ liệu bệnh nhân: Tên, mã, năm sinh, chiều cao, cân nặng, giới tính.
• Giá trị đo: dung tích sống thở chậm: VC, IC, ERV, TV, BF. Đường cong thể tích: FEV 1, FVC EX, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF25/75, TPEF, FET, MIF 50, BEV, FEV1/VC MAX, VC IN Và FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT (trên kết quả in).
• Phút thông khí tối đa: MVV, BF, BR
• Bài đo PRE/POST: Khi bài đo được lặp lại trước và sau khi uống thuốc.
• Dữ liệu cơ bản: Dữ liệu của bệnh nhân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
• Bản in: cho phép in kết quả và so sánh kết quả trên máy in nhiệt tích hợp và trên máy in đen trắng bên ngoài.
• Đầu chụp:
• Độ chính xác tức thời: ≤5%
• Phạm vi lưu lượng: ± ≥20 l/s
• Độ lệch đo lưu lượng: < 2%
• Độ chia lưu lượng: ≤1ml/s
• Phạm vi thể tích: ± ≥10l
• Độ lệch đo thể tích: ≤2%
• Độ chia thể tích: khoảng 10ml
• Bộ pin bên trong có thể sạc lại (2500mAh)
• Tốc độ lấy mẫu: khoảng 500Hz
• Màn hình LCD
• Độ phân giải: ≥800x480, kích thước ≥7 inch
• Máy in nhiệt tích hợp
• Cổng xuất dữ liệu: USB
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
3 | Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor 6 thông số) |  |  |  | Máy | 3
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Máy in nhiệt: 01 cái
3. Bộ đo IBP: 01 bộ
4. Đầu dò nhiệt độ: 01 bộ
5. Cảm biến SpO2: 01 bộ
6. Bao đo huyết áp: 01 bộ
7. Dây cáp ECG: 01 cái
8. Điện cực dùng một lần: 30 chiếc
9. Pin dự phòng: 01 bộ
10. Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Đo điện tâm đồ (ECG)
Nhịp tim:
Phạm vi: ≤ 15 ~ ≥ 350 bpm
Độ chính xác: ≤ ± 1% hoặc ≤ ± 2 bpm, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tốc độ quét ECG : 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s% ≤ ± 10%
Độ nhiễu ECG : ≤ 30 μ Vp-p
Dòng đầu vào vào ECG: ≤ 0.1μA
NIBP
Chế độ làm việc : Thủ công, tự động & STAT ( ≤ 5 phút)
Phạm vi áp suất khí nén : 0 ~ ≥ 300 mmHg
Thời gian đo trung bình: ≤ 90 giây
Phạm vi theo dõi
- Người lớn: Tâm thu ≤ 40 ~ ≥ 255 (mmHg) ¦ Trung bình 20 ~ 215 (mmHg) ¦ Tâm trương 10 ~ 195 (mmHg)
- Trẻ em: Tâm thu ≤ 40 ~ ≥ 200 (mmHg) ¦ Trung bình 20 ~ 165 (mmHg) ¦ Tâm trương 10 ~ 150 (mmHg)
- Trẻ sơ sinh: Tâm thu ≤40 ~ ≥ 135 mmHg ¦ Trung bình 20 ~ 110 mmHg ¦ Tâm trương 10 ~ 95 mmHg
Độ chính xác của NIBP:
Sai số trung bình tối đa ≤ ± 5 mmHg
Độ lệch chuẩn tối đa ≤ 8 mmHg
Nhịp thở
Phương pháp: Trở kháng
Phạm vi: 0 ~ ≥ 120 rpm
Độ chính xác: ≤ ± 2 rpm hoặc ≤ ± 5%, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Nhiệt độ
Dải đo: ≤ 25.0 ~ ≥ 45.0 °C
Độ chính xác: ≤ ± 0.2 °C
Thời gian phản hồi: ≤ 150 giây
Đơn vị: °F/ °C
SPO2
Phạm vi đo SpO2: ≤ 35 ~ ≥ 100%
Độ chính xác đo SpO2: ≤ ± 3% (≤ 70 ~ ≥ 100)
Nhịp tim
Phạm vi đo: ≤ 30 bpm ~ ≥ 240 bpm
Độ chính xác của nhịp tim: ≤ ± 2% hoặc ≤ ± 2 bpm
IBP
Dải đo huyết áp: ≤ -50mmHg ~ ≥ 300mmHg
Độ chính xác: ≤ ± 2% hoặc ≤ ± 4mmHg, tùy theo giá trị nào lớn hơn
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
4 | Nồi hấp loại lớn |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V/380V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1 Máy chính: 01 chiếc
2 Nguồn hơi tích hợp: 01 chiếc
3 Khay để dụng cụ: 01 chiếc
4 Xe đẩy: 01 chiếc
5 Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Nồi hấp tiệt trùng một cửa, nằm ngang
Có van xả hơi ngoài buồng hấp
Có van sấy khô buồng hấp
Chức năng sấy : tự động
Chức năng tiệt trùng: tự động
Bộ đếm thời gian: ≥ 90 phút
Có van an toàn
Chức năng:
- Đốt nhiệt trước
- Thêm nước tự động
- Thêm nước tự động
- Hiện thị mức nước thấp
- Kiểm soát và bảo vệ mức nước
Dung tích: trong khoảng từ 350 - 400 lít
Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: 134°C ± 2°
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
5 | Máy đo điện tim |  |  |  | Máy | 5
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Máy chính: 01 chiếc
Cáp ECG: 01 chiếc
Điện cực chi : 01 bộ
Điện cực đo ngực: 01 bộ
Giấy in: 01 cuộn
Pin sạc: 01 chiếc
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Máy đo điện tim ≥ 12 kênh thu đồng thời tín hiệu ECG ≥ 12 đạo trình
Màn hình: TFT màu, rộng ≥ 8 inch (≥ 800 x ≥480)
Đo cơ bản: Nhịp tim, PR/RR, QRS, QT/QTc, trục P/QRS/T, RV5/SV1/R+S
Độ nhạy: ≤ 2.5, ≤ 5, ≤ 10, ≤ 20, Tự động (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV
Tốc độ in: ≥ 5, ≥ 12.5, ≥ 25, ≥ 50, ≥ 100mm/ giây
Tốc độ lấy mẫu: ≥ 8,000 mẫu/ giây
Bộ lọc:
Bộ lọc trôi: ≥ 0.1Hz, -3dB
Bộ lọc thông thấp (Tắt, 40Hz, 100Hz, 150Hz),
Bộ lọc cơ (≤ 25 ~ ≥ 35Hz, -3dB)
Bộ lọc AC (50/60Hz, ≥ -20dB)
Ghi 12 kênh phân tích tự động, Nhịp, Phát hiện loạn nhịp
Phát hiện xung máy tạo nhịp tim, phát hiện chệch hướng, phạm vi vượt quá
Kết nối: USB, PACS
Định dạng file: PDF, JPG, BMP, XML, MFER, DICOM
Pin sạc lại được Li-ion cho phép máy hoạt động lên đến ≥ 4 tiếng
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
6 | Bơm tiêm điện |  |  |  | Cái | 5
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Pin sạc: 01 bộ
3. Dây nguồn: 01 bộ
4. Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Ống tiêm: 10, 20, 30, 50 mL
- Lưu lượng: ≤ 0,1 ~ ≥ 1500 mL / giờ
- Tốc độ purge:
≤ 5.0ml/h ~ ≥ 1500ml/h ống tiêm 50mL
≤ 5.0ml/h ~ ≥ 900.0ml/h ống tiêm 30mL
≤ 5.0ml/h ~ ≥ 600.0ml/h ống tiêm 20mL
≤ 5.0ml/h ~ ≥ 400.0ml/h ống tiêm10mL
- Hiển thị phạm vi thể tích được truyền đi: ≤ 0.1 ~ ≥ 9999 mL
- Báo động: Tắc mạch, gần hết , kết thúc, ống tiêm bị lệch, Pít-tông / Bộ ly hợp tách rời, Pin thấp, Pin cạn kiệt, Cáp nguồn bị ngắt kết nối, Tốc độ dòng chảy vượt quá giới hạn, Lưu lượng vượt quá giới hạn, Lỗi hệ thống,
- Pin NiMH
- Thời gian hoạt động liên tục của pin: ≥ 6 giờ với tốc độ lưu lượng 5 ml / giờ
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
7 | Máy đo độ loãng xương |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Dây nguồn: 01 cái
3. Máy in màu: 01 bộ
4. Gel siêu âm: 01 chai
5. Phantom chuẩn máy: 01 bộ
6. Phần mềm đánh giá: 01 bộ
7. Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- QUS (siêu âm định lượng).
- Vị trí đo: Gót chân.
- Thời gian đo: ≤15 giây.
- Sai số:
BUA ≤ 1.5% C.V
SOS ≤ 0.2% C.V
BQI ≤ 1.5% C.V
- Thông số đo: T-score, Z-score, BQI, BUA, SOS, Tỉ lệ T-score và Z-score
- Đo cho trẻ em
- Hỗ trợ DICOM & PACS
- Kiểm tra QC (Phantom chuẩn máy QC hàng ngày)
- Màn hình cảm ứng, kích thước ≥7”
- Tích hợp PC và máy in nhiệt
- Đầu dò định vị tự động.
- Chức năng FRAX hoặc tương đương
- Chức năng bù nhiệt độ.
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
8 | Đèn điều trị vàng da |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Đèn chiếu vàng da: 01 cái
2. Bộ nguồn: 01 bộ
3. Bịt mắt: 05 cái
4. Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Kích thước tổng thể của thiết bị: khoảng 70cm x 44cm x 48cm (dài, rộng cao)
- Kích thước vùng đáy nôi (nơi trẻ nằm): khoảng 60cm x 35cm (dài, rộng)
- Chiều cao thành nôi: khoảng 10cm
- Đèn chiếu mặt trên: Gồm có ≥24 bóng LED hoặc tương đương
- Đèn chiếu mặt dưới: Gồm có ≥60 bóng LED hoặc tương đương
- Tuổi thọ giàn LED: > 60.000 giờ
- Bước sóng ánh sáng: khoảng 450 – 470 nm
- Cường độ chiếu sáng mặt chiếu trên: ≥40 µwatts/cm2/nm
- Cường độ chiếu sáng mặt chiếu dưới: ≥20 µwatts/cm2/nm
- Vùng chiếu sáng hiệu quả: ≥50cm x 35cm
- Đồng hồ hiển thị thời gian hoạt động của máy
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
9 | Bàn làm bột bó xương |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình
+ Bàn chính: 01 cái
+ Cụm đệm đỡ: 01 bộ
+ Cụm dây treo chân, giữ chân, giữ tay: 01 bộ
+ Khung kéo nắn: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Kích thước: D2200 xR650 xC 1550mm (±≤5%)
- Vật liệu: inox 304 hoặc tốt hơn
- Dây đai giữ tay, giữ chân bằng cáp vải
- Mặt bàn: Inox tấm dày ≥0.8mm có các thanh hộp kích thước khoảng 25x25
- Cụm vít me kéo tay chân có thể tháo rời khỏi bàn khi không sử dụng
- Cụm đệm đỡ nách, đỡ háng có thể tháo lắp khi cần thiết
- Bốn bánh xe cao su, ≥2 bánh có phanh
- Tải trọng : ≥250kg
Bàn làm bột bó xương
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
IV | Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy
1 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng): Bộ xử lý nội soi kết hợp nguồn sáng: 01, Dây nội soi dạ dày, tá tràng: 01, Kiềm sinh thiết: 01, Bình nước: 01, Bộ kiểm tra rò rỉ: 01, Màn hình màu nội soi: 01, Máy hút dịch: 01, Hệ thống trả kết quả (màn hình máy tính, cpu, máy in màu): 01, Xe đẩy hệ thống: 01 |  |  |  | Hệ thống | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ
2. Nguồn sáng nội soi: 01 bộ
3. Ống nội soi dạ dày ống mềm video: 01 bộ
3.1. Vali đựng ống soi: 01 cái
3.2. Van sinh thiết: 10 cái
3.3. Chổi rửa dài: 01 cái
3.4. Chổi rửa dùng vệ sinh van: 01 cái
3.5. Đầu nối thông khí: 01 cái
3.6. Bộ rửa kênh: 01 bộ
3.7. Ngáng miệng: 01 cái
3.8. Van hút: 01 cái
3.9. Van khí nước: 01 cái
4. Ống nội soi đại tràng ống mềm video: 01 bộ
4.1. Vali đựng ống soi: 01 cái
4.2. Van sinh thiết: 10 cái
4.3. Chổi rửa dài: 01 cái
4.4. Chổi rửa dùng vệ sinh van: 01 cái
4.5. Đầu nối thông khí: 01 cái
4.6. Bộ rửa kênh: 01 bộ
4.7. Bộ kết nối kênh xịt: 01 bộ
4.8. Van hút: 01 cái
4.9. Van khí nước: 01 cái
5. Bình nước: 01 cái
6. Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ
7. Màn hình nội soi: 01 cái
8. Máy hút dịch đàm nhớt: 01 cái
8.1. Máy chính: 01 cái
8.2. Bình chứa dịch dung tích 2000ml: 02 cái
8.3. Bộ dây: 01 bộ
8.4. Bộ lọc chống thấm nước & chống nhiễm khuẩn: 01 bộ
8.5. Ống Canula : 01 cái
8.6. Dây nguồn: 01 cái
8.7. Pedal bàn đạp chân: 01 cái
9. Xe đặt máy nội soi: 01 cái
10. Bộ máy tính, máy in trả kết quả nội soi: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng LED
- Bộ xử lý tích hợp nguồn sáng LED
- Chức năng chẩn đoán phổ màu đa băng tần
- Tự động chuyển ảnh qua máy tính khi chụp hình
- Có thể lưu hình ảnh bằng thẻ nhớ ngoài
- Chế độ Iris hoặc tương đương
- Phóng đại ảnh: Phóng đại điện tử từ 1x đến 2x hoặc từ 1x đến 1.75x (bước phóng đại 0.05x)
- Phóng đại quang học: chế độ zoom nhiều bước, có thể lựa chọn zoom 2 bước, 3 bước, 5 bước hoặc zoom liên tục, độ phóng đại tối đa lên đến 145 lần.
- Nguồn sáng: đèn LED
- Độ chiếu sáng tối đa: ≥750lm
- Điều chỉnh ánh sáng tự động
- Phương pháp làm mát: Cưỡng bức bằng quạt gió hoặc tản nhiệt tự nhiên
- Bơm cấp khí có ≥4 chế độ
- Hệ màu: PAL/NTSC
- Ngõ ra video:
+ DVI (Resolution: ≥1920×1080 pixels)
+ VIDEO, S-VIDEO, RGB.
Ống nội soi Dạ dày video có chức năng chẩn đoán sớm ung thư
- Sử dụng cảm biến CMOS
- Trang bị tính năng bơm nước trên dây soi giúp cho việc quan sát và điều trị dễ dàng hơn.
- Chế độ quan sát hình ảnh tăng cường phổ màu linh hoạt hoặc tương đương, giúp tăng cường tông màu của niêm mạc, có thể được lựa chọn theo khu vực và mục đích thăm khám.
- Hướng quan sát nhìn thẳng : 0°
- Phạm vi quan sát : ≤2.0 – ≥100 mm
- Trường nhìn : ≥140°
- Đường kính đầu dây soi : ≤9.2mm
- Đường kính thân dây soi : ≤9.3mm
- Đường kính kênh dụng cụ : ≤2.8 mm
- Khả năng uốn cong : Lên ≥210° / xuống ≥90°
Trái 100° / Phải 100°
- Chiều dài làm việc : ≥1000mm
- Chiều dài toàn bộ : ≥1300mm
- Kênh tưới rửa : có
Ống nội soi đại tràng video có chức năng chẩn đoán sớm ung thư
- Sử dụng cảm biến CMOS
- Trang bị tính năng bơm nước trên dây soi
- Chế độ quan sát hình ảnh tăng cường phổ màu linh hoạt hoặc tương đương, giúp tăng cường tông màu của niêm mạc, có thể được lựa chọn theo khu vực và mục đích thăm khám.
- Hướng quan sát nhìn thẳg : 0°
- Phạm vi quan sát : ≤2.0 – ≥100 mm
- Trường nhìn : ≥140°
- Đường kính đầu dây soi : ≤13.0 mm
- Đường kính thân dây soi : ≤13.0 mm
- Đường kính kênh dụng cụ : ≤3.8 mm
- Khả năng uốn cong : Lên ≥180° / xuống ≥180°
: Trái ≥160° / Phải ≥160°
- Chiều dài làm việc : ≥1.500mm
- Chiều dài toàn bộ : ≥1.800mm
- Kênh tưới rửa : có
Màn hình màu nội soi chuyên dụng
- Màn hình: ≥27” 16:9 IPS FHD (≥1920x1080)
- Độ sáng: ≥1000 cd/m2
- Tương phản: ≥1000:1
- Input: HDMI (2.0) x 1, DP x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1.
- Tính năng: DICOM PART14
Máy hút dịch
- Thể tích bình tối thiểu : 2 lít/bình
- Áp lực hút tối thiểu : ≥80 kPa (600mmHg)
- Lưu lượng hút tối thiểu : ≥40 lít/phút
- Độ ồn : ≤61.5 dBA
Hệ thống trả kết quả:
- Máy vi tính: cấu hình tối thiểu gồm CPU Core I5; Ram ≥ 16 GB; Ổ cứng HDD 500 GB; Keyboard & Mouse
- Monitor LCD ≥ 19 inch
- Máy in màu
- Phần mềm in trả kết quả cho bệnh nhân
Xe đẩy sơn tĩnh điện
- Chất liệu: Sơn tĩnh điện
- Bao gồm giá treo và giữ ống, phanh hãm bánh xe, ổ cắm điện.
- Có khay đặt bàn phím trượt được.
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
V | Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
1 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V/380V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
- Máy phát cao tần: 01 chiếc
- Bàn bệnh nhân: 01 chiếc
- Giá chụp phổi: 01 chiếc
- Bóng phát tia: 01 chiếc
- Cột mang bóng: 01 chiếc
- Trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ
- Tấm cảm biến phẳng: 02 chiếc
- Máy in phim khô: 01 chiếc
- Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Máy phát cao tần
Công suất: ≥ 50kW
Khoảng KV: ≤ 40 ~ ≥ 150kV
Khoảng mA: ≤ 10 ~ ≥ 630mA
Thời gian: ≤ 0.004 ~ ≥10 giây
Tần số: ≥ 40kHz
Bóng phát tia (Bóng X-quang)
Khả năng chịu nhiệt: ≥ 300kHU
Tiêu điểm bóng X-quang: ≤ 0.6/≤1.2mm
Góc anode: ≤12°
Điện áp bóng tối đa ≥ 150kV
Cột mang bóng phát tia loại gắn sàn
Chuyển động theo phương dọc: ≥ 1204mm
Chuyển động theo phương ngang: ≥ 2000 mm
Chuyển động trượt bên: ≥ 220mm
Chuyển động quay của giá: 360° (±180°)
Chuyển động quay của bóng: ≥ 240° (≥±120°)
Bàn bệnh nhân
Loại bàn: Mặt bàn trượt 4 hướng
Kích thước mặt bàn: 2000×800mm (±10%)
Chuyển động theo phương ngang: ≥670mm (±≥335mm)
Chuyển động trượt bên: ≥210mm (≥±105mm)
Chuyển động của thiết bị Bucky: ≥520mm (≥±260mm)
Tải trọng tối đa: ≥ 200kg
Giá chụp phổi
Chuyển động theo phương dọc: ≥1180mm
Tấm nhận ảnh bản phẳng
Loại: Amonisillic hoặc tương đương
Chất nhấp nháy: CsI hoặc tương đương
Kích thước: ≥ 17 x 17 inchs
Kích thước điểm ảnh: ≤ 140µm
Độ phân giải: ≥ 3.6 lp/mm
Số lượng điểm ảnh: ≥ 3072 x ≥ 3072 pixels
Khu vực TFT hoạt động: ≥ 430.08 x ≥ 430.08 mm
MTF: MTF @ 0.5lp/mm (thông thường): ≥ 84%
Chuyển đổi A/D:≥ 16 bit
Đầu ra dữ liệu:≥16 bit
Giao tiếp:
• Kiểu: Không dây
• WLAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac, ≥2.4 GHz / ≥ 5 GHz
Tự phát hiện tia: Có
Tiêu chuẩn chống nước, bụi: IP68 hoặc tốt hơn
Tấm bảo vệ cảm biến: Tấm sợi Carbon hoặc tương đương
Thời gian chu kỳ: ≤ 5 giây (không dây)
Thời gian chuyển ảnh (Hình ảnh gốc): ≤ 2 giây (không dây)
Thời gian pin hoạt động: ≥ 300 lần chụp trong ≤ 7.5 tiếng (Chu kỳ chụp ≤ 90 giây)
Pin:
• Số lượng pin: ≤ 2 pack
• Thời gian sạc: ≤ 4 tiếng khi sử dụng tấm nhận và ≤ 3 tiếng cho 2 pin khi sử dụng bộ sạc
• Dung lượng pin: trong khoảng 4300≤mAh≤ 4725
• Hoán đổi pin nóng (Hot swap): Có
Bộ sạc Pin
Tính năng phần mềm xử lý máy trạm
Tính năng:
• Tìm kiếm và xem thông tin khám bệnh cho bệnh nhân
• Đăng ký / Chỉnh sửa / Xóa thông tin khám bệnh cho bệnh nhân
• Chế độ đăng ký khẩn cấp
• Hỗ trợ tích hợp với DB và [MWL]
• Danh sách từ chối nhận ảnh
• Hàng đợi
Ca chụp
• Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận cơ thể từ chỉ định (Exam order)
• Cài đặt [Body map], [Exam] và [Tình trạng phát tia]
• Hình ảnh thu được thông qua tích hợp tấm nhận và máy phát
• Xem trước ảnh
• Kích thước ROI tự động
• SW Grid
Xem và xử lý ảnh
• Xem ảnh
• Xử lý ảnh sau khi chụp xong
• Cung cấp thông tin về ca chụp
• Phóng to / thu nhỏ
• Phóng toàn màn hình, phóng vừa với màn hình
• Xoay, Lật, đảo
• Gán chú thích chữ
• Đánh dấu
• Đảo ngược
• Biểu đồ
• Mũi tên, Đường thẳng, hình vuông, hình elip, Thước kẻ, Góc
• Xử lý hình ảnh
• Chọn Tất cả, Xóa
• Xuất ảnh (In, CD, USB)
• Cấu hình tích hợp PACS, MWL
• Tiêu chuẩn ảnh DICOM
Phần mềm máy trạm (AWS)
Hệ điều hành Microsoft Windows 10 trở lên (≥ 64 bit)
Bộ vi xử lý CPU Intel Core ≥ i7
RAM ≥ 16 GB
Ổ cứng ≥ 2 TB
Máy in phim X-Quang laser
- In phim được cho các thiết bị CT, MRI, DR và các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác.
- In được nhiều cỡ phim:
- ≥ 35 x 43 cm (14" x 17").
- ≥ 26 x 36 cm (10" x 14").
- ≥ 25 x 30 cm (10" x 12").
- ≥ 20 x 25 cm (8" x 10").
- Tốc độ in phim:
+ ≥ 90 phim/giờ: Phim 20x25cm (8" x 10").
+ ≥ 75 phim/giờ: Phim 26x36cm (10" x 14").
+ ≥ 65 phim/giờ: Phim 25x30cm (10" x 12").
+ ≥ 50 phim/giờ: Phim 35x43cm (14" x 17").
- Khay cấp phim có thể chứa: ≥ 100 tờ phim/ 01 lần nạp
- Số khay: ≥ 02 khay chứa phim
- Độ phân giải: ≥ 300 dpi
- Độ tương phản: ≥12 bits
- Kết nối chuẩn DICOM
- Bộ nhớ: ≥ 1 GB
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | Tấm nhận ảnh DR kt:17x17 inch (có dây, kết nối wifi, quai xách) |  |  |  | Tấm | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Tấm nhận ảnh DR: 01 cái
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Kích thước / Trọng lượng: ≤ (460 x 460 x 15.6) mm /≤ 3.6 kg
Mục đích sử dụng: chụp đa khoa: Tổng quát, phổi, xương, khớp, chấn thương chỉnh hình, đốt sống lưng và cổ…
Loại TFT: Amonisillic hoặc tương đương
Chất nhấp nháy: CsI hoặc tương đương
Kích thước điểm ảnh: ≤ 140µm
Độ phân giải: ≥ 3.6 lp/mm
Số lượng điểm ảnh: ≥ 3072 x 3072 pixels
MTF: MTF @ 0.5lp/mm (thông thường): ≥ 84%
Chuyển đổi A/D: ≥ 16 bit
Đầu ra dữ liệu:≥ 16 bit
Giao tiếp:
• Kiểu: có dây
• WLAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz / 5 GHz
Tự phát hiện tia: Có
Tiêu chuẩn chống nước, bụi: IP68
Tấm bảo vệ cảm biến: Tấm sợi Carbon hoặc tương đương
Thời gian chu kỳ: ≤ 4.5 giây (có dây)
Thời gian chuyển ảnh (Hình ảnh gốc): ≤ 1.5 giây (có dây)
Thời gian pin hoạt động: ≥ 300 lần chụp trong ≤ 7.5 tiếng (Chu kỳ chụp ≤ 90 giây)
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
3 | Máy sấy khô đồ vải công nghiệp 30kg |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V/380V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy sấy đồ vải ≥ 30kg kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
2. Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 Bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Công suất : ≥ 30 Kg
- Thùng động cơ : ≤ 0.75 kW 1 HP
- Động cơ thổi (ga/hơi nước) : ≥ 0.75 kW 1 HP
- Luồng không khí : ≥ 25.48cmm (Steam/Electric)
- Ống xả : ≥ 203 mm (Gas/Steam/Electric)
- Lồng sấy làm bằng thép
- Hệ thống chuyển động bằng dây Curoa chữ V
- Trang bị hệ thống làm mát khi quá tải
- Tính năng hẹn giờ kép: làm mát và sấy khô
- Cửa máy hình trụ lớn mạ kẽm
- Có hệ thống chống cháy
- Có chức năng tự làm sạch
- Cửa có thể mở lớn 180 độ. Hệ thống cửa từ trường khép kín và an toàn, máy sẽ ngừng hoạt động khi mở cửa.
- Bộ bảo vệ mô-tơ
- Bộ vi xử lý kiểm soát nhiệt độ, quá trình sấy khô và hiệu suất làm việc.
- Trang bị tính năng làm mát. Cho phép máy tình kiểm soát sự an toàn bằng cách theo dõi các luồng khí.
- Hỗ trợ làm nóng
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
4 | Máy Javal kế đo độ cong giác mạc |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
- Máy chính: 01 cái
- Mắt thử: 01chiếc
- Dây nguồn: 01 cái
- Cuộn giấy in: 02 cuộn
- Tệp giấy tỳ cằm: 01 tệp
- Khăn che bụi: 01 cái
- Chân máy chạy điện: 01 cái
- Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Màn hình màu LCD ≥,7 inch
Màn hình có điều chỉnh nghiêng theo trục dọc ≥40 độ, và quay trái ≥30 độ
Thiết kế quang học đo được đồng tử đường kính 2.0mm
Chế độ IOL giúp việc đo độ khúc xạ trên bệnh nhân đã thay thủy tinh thể nhân tạo
Máy in nhiệt tích hợp
Chức năng đo nhanh: cho phép đo liên tục 3 lần mỗi mắt
Chương trình đo đường kính đồng tử trong điều kiện đủ ánh sáng (PPS) và thiếu ánh sáng (SPS)
Có chức năng tiết kiệm điện được cài đặt ngay trên màn hình
Dải đo khúc xạ:
Dải đo cầu (S): ≤-30D ~ ≥+22D (VD = 12) hoặc ≤-22D ~ ≥+30D (VD = 0). Có ≥2 bước đo: 0.12, 0.25D
Dải đo trụ (C): 0D ~ ± ≥10D (VD = 0). Có 2 bước đo: 0.12, 0.25D. ký hiệu -, +, ±
Dải đo trục (A): Dải đo 0°~ 180°. Bước đo 1°
Đường kính đồng tử nhỏ nhất có thể đo được: Φ 2.0mm
Bán kính cong giác mạc: dải đo: ≤5.0mm ~ ≥10.0mm. Bước đo: °0.01 mm
Khúc xạ giác mạc: Dải đo: ≤33.75D ~ ≥67.5D.
Có bước đo: 0.12D, 0.25D
Độ loạn thị giác mạc: Dải đo: từ 0D ~ ± ≥10D.
Có 2 bước đo: 0.12D, 0.25D
Góc trục: Dải đo: Từ 0º - ≥180º. Bước đo: 1º
Khoảng cách đồng tử tối đa có thể đo được: ≥85mm
Đo đường kính đồng tử: Dải đo: Φ ≤2.0 - Φ ≥8.5 mm. Bước đo: ≤0.1 mm
Thời gian đo khúc xạ và bán kính cong giác mạc: ≤0.07 giây
Phạm vi di chuyển của thiết bị đo:
Di chuyển trước/ sau: ± ≥22mm
Di chuyển ngang: ± ≥43mm
Di chuyển dọc: ± ≥17mm
Khoảng dịch chuyển lên xuống của tỳ cằm bệnh nhân: ≥30mm
Có cổng kết nối RS-232C
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
5 | Máy phân tích nước tiểu tự động 11 thông số |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Máy chính tích hợp máy in nhiệt: 01 máy
Giấy in nhiệt: 01 cuộn
Đầu quét mã vạch: 01 cái
Cáp nguồn: 01 cái
Hộp que thử: 01 hộp
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Thông số xét nghiệm: UBG, BIL, KET, BLD, PRO, NIT, LEU, GLU, SG, PH, VC hoặc MALB
Bước sóng: tối thiểu gồm 525nm, 572nm, 610nm,660nm
Tốc độ đo: ≥514 mẫu/giờ
Bộ nhớ: ≥2000 kết quả bệnh nhân
Ngôn ngữ Anh, Hoa, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Hungary
Giao diện kết nối: RS232
Máy in: Tích hợp sẳn máy in nhiệt
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
VI | Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
1 | Máy siêu âm tổng quát |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
11. Máy chính: 01 bộ, bao gồm
12. Màn hình siêu âm: 01 cái
13. Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái
14. Đầu dò Convex: 01 cái
15. Đầu dò linear: 01 cái
16. Đầu dò tim: 01 cái
17. Máy in đen trắng: 01 cái
18. Máy in phun màu: 01 cái
19. Bộ máy tính trả kết quả: 01 bộ
20. Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 chiếc
21. Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Dải động hệ thống: ≥272 dB
Kênh xử lý hệ thống: ≥ 574,976 kênh
Tốc độ khung hình: Tối đa hơn 661 khung hình/giây (tùy thuộc vào đầu dò)
Màn hình hiển thị: ≥21.5 inch độ phân giải Full HD, màn hình có thể xoay nhiều
hướng khác nhau
Màn hình điều khiển: màn hình LCD màu cảm ứng ≥10.1 inch
Số cổng kết nối đầu dò: ≥4 cổng
Các mode hoạt động
Chế độ B
Chế độ M
Chế độ Doppler phổ (PW, HPRF-PW, CW)
Chế độ Doppler cổng kép
Chế độ dòng màu
Chế độ Doppler năng lượng (Doppler năng lượng có hướng)
Chế độ eFLOW (eFLOW có hướng)
Chế độ hiển thị hình ảnh
Chế độ B hình thang xám: 1 hình, 2 hình, 4 hình
Chế độ M
Chế độ B và M
Chế độ Doppler D
Chế độ B và D
Chế độ B dòng màu: 1 hình, 2 hình, 4 hình
Chế độ B màu năng lượng: 1 hình, 2 hình, 4 hình
Chế độ B và các chế độ khác: M-mode (dòng màu), M-mode (Doppler năng
lượng), M-mode (eFlow)
Chế độ hiển thị 3: chế độ B (dòng màu) và chế độ Doppler thời gian thực
Chế độ hiển thị 3: chế độ B (Doppler năng lượng) và chế độ Doppler thời gian
thực
Chế độ hiển thị 3: chế độ B (màu năng lượng độ phân giải cao) và chế độ Doppler
thời gian thực
Hình ảnh Doppler mô – TDI
Các chế độ hoạt động:
Chế độ B-mode
Hiển thị Thang màu xám: ≥256 mức
Mật độ dòng: ≥8 bước
Tốc độ khung hình cao HI Frame Rate (xử lý đa chùm tia song song)
Zoom:
+ HI zoom (ảnh thời gian thực)
+ PAN zoom (ảnh thời gian thực và dừng hình)
Độ sâu tạo ảnh tối đa: ≥40 cm
Điều chỉnh Gain: ≥80 dB
Độ mịn/tăng cường: 8 bước
TGC (Bù thời gian khuếch đại): 8 thanh trượt điều khiển
Dải động: ≤40 - ≥90 dB
Thang xám: ≥10 loại
AGC: 8 bước
Lọc nhiễu âm: ≥8 bước
Chế độ M-mode
Tốc độ quét: ≥7 mức
Điều chỉnh Gain: Gain B ± 30 dB
Dải động: ≤40 dB - ≥90 dB
AGC: 8 bước
Giảm nhiễu sóng âm
Tăng cường thang xám
Doppler phổ:
Doppler xung
Tốc độ phân tích: ≤ 1 đến ≥ 40 kHz
Dịch chuyển đường cơ sở
Hiệu chỉnh góc: ≥80 độ. Tự động điều chỉnh góc
Đảo ngược phổ
Lọc chuyển động thành: ≥12 bước
Gain doppler: ≥60dB
Giảm âm phản hồi thấp (PW)
Tăng cường thang xám
Tự động tối ưu hóa
Doppler liên tục :
Tốc độ phân tích: ≤ 1.5 đến ≥40kHz
Dải vận tốc tối đa: CW: -16.0 đến 0 hoặc 0 đến + 16.0 m/s
Lái tia Doppler liên tục
Chế độ Doppler màu
Kích thước vùng màu: Liên tục thay đổi
Quét tuyến tính có lái tia: Tối đa ± ≥30 độ, có thể thay đổi ở khoảng cách 5 độ
Mật độ dòng: ≥8 bước
Tự động điều chỉnh gain (Tối ưu hóa gain)
Chế độ dòng màu:
Tần số lặp lại xung: ≤0.03 đến ≥19.8 kHz
Khả năng xử lý màu: ± ≥127 mức
Đảo ngược màu: Bình thường, Đảo ngược
Làm mịn: ≥5 bước
Bộ lọc thành: ≥6 bước
Độ bền (Màu): ≥8 bước
Giảm chuyển động thành: ≥3 bước
Dịch chuyển đường cơ sở (Màu): Lên đến gấp đôi vận tốc (± 127 bước)
Mã hóa màu: ≥15 loại
Tăng cường TGC
Chế độ Doppler năng lượng
Các mẫu hiển thị: Doppler năng lượng, Doppler năng lượng định hướng
Khả năng xử lý màu: ≥256 mức
Mã hóa màu: ≥15 loại
Làm mịn: ≥5 cấp độ
Chế độ Doppler màu năng lượng độ phân giải cao (eFLOW)
Tần số lặp lại xung: ≤0.03 đến ≥19.8 kHz
Khả năng xử lý màu: ≥ 256 mức (± 127 mức cho hướng cố định)
Mã hóa màu: ≥15 loại
Làm mịn: ≥5 cấp độ
Chế độ Doppler 2 cửa sổ (tùy thuộc vào đầu dò) - Dual Gate Doppler
Hiển thị Phổ Doppler của hai điểm lấy mẫu khác nhau đồng thời.
Các kết hợp được hỗ trợ là PW/PW, TDI/TDI và PW/TDI.
Chức năng này có lợi cho việc đánh giá suy tim và phân tích giai đoạn tim
Chế độ Doppler mô (TDI)
Sử dụng nguyên lý Doppler để đo vận tốc của các phân đoạn cơ tim và các cấu
trúc tim khác.
B-mode: vận tốc, thời gian, gia tốc, tỉ số, khoảng cách
Độ dày cơ tim (Độ dày thành): Khoảng cách, thời gian, vận tốc
Tỷ lệ sức căng
M-mode: vận tốc, thời gian, gia tốc, tỉ số, chênh lệch vận tốc
Tín hiệu đầu vào/đầu ra:
Khả năng kết nối qua mạng LAN
Các cổng kết nối khác:
+ Cổng USB: ≥3 cổng
+ Cổng DVI-D
+ Cổng Analog Video
+ Audio
Hỗ trợ kết nối DICOM
Quản lý dữ liệu
Dữ liệu hình ảnh
Định dạng:
Hình ảnh động/ clip: DICOM, AVI, WMV, MP4
Hình ảnh tĩnh: DICOM, TIFF, BMP, JPEG
Chế độ thu nhận ảnh:
Thu nhận ảnh RAW và hình ảnh thường cùng lúc, theo thời gian thực và đa khung hình.
Dữ liệu Ảnh RAW: tối đa ≥150s
Dữ liệu Ảnh thường: tối đa ≥180s
Công cụ quản lý dữ liệu ảnh:
Hiển thị hình ảnh lưu trữ dạng thu nhỏ ≥36 hình
Có đánh dấu kiểm tra trên hình ảnh đã truyền đi
Thu phóng, xoay, và âm bản hình ảnh
Khả năng lưu trữ:
Lưu trữ trong bộ nhớ máy chính: ≥500GB
Lưu trữ qua bộ nhớ ngoài thông qua cổng USB: Thẻ nhớ, HDD
Lưu trữ thông qua đầu ghi đĩa: CD, DVD
Lưu trữ thông qua hệ thống mạng bệnh viện theo tiêu chuẩn DICOM
Thư mục lưu trữ qua kết nối mạng, định dạng: BMP, JPEG, TIFF, AVI, MWV, MP4
Đo lường và phân tích:
Các phép đo cơ bản:
+ Chế độ B: Khoảng cách, Dist-trace, Diện tích / chu vi, Thể tích, Góc hông J, Biểu đồ, Góc, B.Index
+ Chế độ M: Độ dài (M mode), thời gian, nhịp tim, M.VEL, M.Index
+ Chế độ Doppler: D.VEL, ACCEL, RI, Time, P1 / 2T, Heart Rate, D.Caliper, D.Index (Caliper), D.Index (Trace), Mean.VEL., PI, D.Trace, Steno Flow, Regurg Dòng chảy, Doppler thời gian thực
+ Chế độ B/D: Lưu lượng máu
Các phép đo sản khoa:
+ Hỗ trợ đa thai
+ Chức năng phân tích tăng trưởng (hiển thị dữ liệu số đo trong quá khứ)
+ Chế độ B-mode: Tuổi thai, cân nặng của thai nhi, Chỉ số nước ối (AFI), AF Pocket/AFV, MVP CTAR/CTR, Chiều dài cổ tử cung
+ Chế độ M: Nhịp tim thai nhi, Chức năng LV
+ Chế độ D (Doppler): Đo lưu lượng máu
Các phép đo phụ khoa
+ Đo tử cung
+ Đo độ dày nội mạc tử cung
+ Các phép đo cổ tử cung
+ Các phép đo buồng trứng
+ Đo bàng quang tiết niệu
+ Động mạch tử cung
+ Động mạch buồng trứng
Các phép đo tiết niệu
+ Thể tích PSA
+ Thể tích lát PRS
+ Bàng quang
+ Động mạch thận
Các phép đo tim mạch:
- Chế độ B:
+ Các phép đo thể tích LV, các phép đo diện tích van (AVA, MVA), LA/AO, tỉ lệ, đo thể tích tâm thất phải, đo thể tích LA/RA, các phép đo FAC, các phép đo IVC (tĩnh mạch chủ dưới)
- Chế độ M:
+ Đo van hai lá, đo van ba lá, LA/AO, đo van phổi, các phép đo IVC (tĩnh mạch chủ dưới), TAPSE
- Chế độ Doppler:
+ LVOT, RVOT, dòng hồi lưu(AR, PR, MR, TR), dòng chảy hẹp (AS, PS, MS, TS), TDI PW, lưu lượng tĩnh mạch phổi, lưu lượng mạch vành, PISA
- Chế độ TDI-CF/M:
+ Phần trăm độ dày thành tâm thu
- Các phép đo mạch máu:
+ Đo lưu lượng máu: CCA (động mạch cảnh chung), ICA (động mạch cảnh trong), ECA (động mạch cảnh ngoài), BIFUR, VERT
+ Tỷ lệ hẹp
+ Đo động mạch và tĩnh mạch chi: lưu lượng động mạch chi dưới và chi trên, lưu lượng tĩnh mạch chi dưới và chi trên
- Doppler xuyên sọ: Đo lưu lượng máu xuyên sọ
Các phép đo ổ bụng:
+ Chế độ B mode: Đo túi mật, ống mật chung, Gan, tuyến tụy, ống tụy, thận, lách,
Các phép đo đường kính mạch máu, phần trăm hẹp
+ Chế độ Doppler: Động mạch, động mạch thận, tĩnh mạch cửa, đo mạch máu Shunt
Đo lường các bộ phận nhỏ:
+ Đo lường tổn thương
+ Đo thể tích tuyến giáp
Các tính năng hình ảnh
Tính năng tự động điều chỉnh Gain, phạm vi vận tốc, đường cơ sở, vị trí cổng mẫu và góc
Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động
Tính năng tạo ảnh hòa âm hình ảnh nhu mô
Tính năng giảm nhiễu trường gần: giảm xảo ảnh và nhiễu trong buồng tim hoặc mạch máu
Tính năng tạo ảnh thích ứng: giảm nhiễu lốm đốm trên hình ảnh chế độ B-mode và cung cấp hình ảnh đồng nhất và độ tương phản cao.
Đầu dò Convex
Dải tần số: ≤1 - ≥6 MHz
Tần số trung tâm: 3MHz
Góc quét: ≥70 độ
Số lượng chấn tử: ≥160
Công nghệ đơn tinh thể
Có khả năng hướng dẫn sinh thiết
Đầu dò Linear
Dải tần số: ≤2 - ≥12 MHz.
Tần số trung tâm: 6 MHz
Trường nhìn: ≥38mm
Số lượng chấn tử: ≥192
Có khả năng hướng dẫn sinh thiết
Đầu dò Tim
Dải tần số: ≤1 - ≥5 MHz.
Tần số trung tâm: 2.5MHz
Góc quét: ≥90 độ
Số lượng chấn tử: ≥64
Cấu hình máy tính cài đặt phần mềm trả kết quả siêu âm:
Bộ vi xử lý: Intel
Dung lượng bộ nhớ RAM: ≥8GB
Ổ cứng: ≥500GB
Màn hình màu LCD ≥17”: 01 cái
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco |  |  |  | Hệ thống | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Máy phẫu thuật Phaco kèm chân đế: 01 cái
Bàn đạp điều khiển: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái
Tay cầm phaco: 01 cái
Đầu típ phaco: 01 cái
Tay cầm I/A: 01 cái
Đầu tip rửa hút: 01 cái
Tay cầm đốt điện: 01 cái
Đầu bọc tưới: 04 cái
Buồng thử đầu tip Phaco: 01 cái
Bộ dây I/A: 01 bộ
Khóa vặn đầu tip Phaco: 01 cái
Đầu cắt dịch kính bán phần trước: 10 cái
Đầu bọc tưới dùng cắt dịch kính bán phần trước: 01 cái
Hộp đựng tay cầm phaco và các phụ kiện: 01 cái
Kính hiển vi phẫu thuật mắt: 01 cái
Thân kính: 01 Bộ
Bộ điều khiển X-Y: 01 bộ
Thân kính chính: 01 cái
Vật kính: 01 cái
Thị kính 10x/21B: 01 bộ
Chân đế: 01 cái
Bàn đạp chân loại chuẩn: 01 cái
Bộ nắp chụp và núm vặn có thể tiệt trùng được: 01 bộ
Nguồn sáng: 01 bộ
Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc: 01 cái và phụ kiện kèm theo bao gồm:
Mắt thử: 01 Chiếc
Giấy tì cằm: 01 tiệp
Khăn che bụi: 01 cái
Đế đặt máy điều khiển điện: 01 cái
Máy siêu âm mắt AB: 01 cái
Đầu dò B: 01 Cái
Đầu dò A: 01 Cái
Bộ nhúng dùng cho kỹ thuật đo nhúng: 01 bộ
Pedal điều khiển: 01 Cái
Máy in laser: 1 cái
Chuột + bàn phím: 01 bộ
Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Thiết bị tích hợp chức năng:
- Phẫu thuật phaco
- Phẫu thuật cắt dịch kính bán phần trước
- Phẫu thuật điều trị Glaucoma
Các chức năng phẫu thuật đục thuỷ tinh thể:
- Tưới/hút (I/A)
- Phaco với chế độ Phaco tuyến tính (dual Linear Phaco)
- Phaco xung (PULSE)
- Phaco BURST (Phaco năng lượng cố định tần số thay đổi)
- Phaco lạnh vết mổ nhỏ (CMP - Cool Microincision Phaco)
- Đốt lưỡng cực (Bipolar function)
- Cắt dịch kính tiền phòng (Vitrectomy)
- Xé bao tự động (RF capsulotomy)
- Phẫu thuật Glaucoma.
Chế độ phaco xung (Phaco Pulse):
- Có thể chỉnh tần số nhịp xung từ ≤0,5-≥40 Hz
- Thời gian nghỉ có thể điều chỉnh từ ≤10-≥99%.
- Chuyển từ chế độ phaco thường sang phaco xung bằng bàn đạp.
Chế độ phaco Burst: có thể chỉnh thời gian mỗi nhịp xung: ≤10-≥500 ms
Có chế độ Phaco bít tắc (Occlusion mode)
Có chế độ Phaco lạnh vết mổ nhỏ (CMP – Cool Micropulse Phaco), không cần dùng ống bọc đầu típ, không gây bỏng giác mạc, có khả năng phá nhân cứng các độ.
Có chế độ có thể tăng thêm giới hạn áp lực chân không (Override) để giải phóng bít tắc.
Hệ thống bơm nhu động (Peristaltic pump)
Bơm nhu động có chế độ hút ngược, đảm bảo an toàn trong phẫu thuật.
Bộ dây tưới hút với cảm biến áp lực nằm ngoài dòng dịch, tránh lây nhiễm chéo giữa các ca mổ với nhau, hấp và dùng lại được nhiều lần
Có 03 chương trình I/A
Tốc độ hút: 0-≥50ml/phút
Áp lực chân không: 0-≥600 mmHg
Bàn đạp điều khiển:
- Điều khiển hoạt động của máy như: chuyển các chế độ của máy, điều khiển tốc độ tưới/hút, điều khiển năng lượng phaco, điều khiển cắt dịch kính.
- Chế độ cắt dịch kính bán phần trước: có thể điều chỉnh thứ tự bàn đạp hoặc tưới/hút/cắt hoặc tưới/cắt/hút.
- Có thể điều khiển tuyến tính song song năng lượng Phaco và tốc độ hút hoàn toàn độc lập
Siêu âm Phaco (ultrasound Phaco): Điều khiển tuyến tính, tự động điều chỉnh năng lượng siêu âm
Tay cầm Phaco (Phaco handpiece) đồng bộ theo máy chất liệu Titan, cáp nối dài 3m, sử dụng nhiều lần:
- Số lượng tinh thể phát siêu âm 6 tinh thể phát siêu âm
- Trọng lượng 42 gram
- Đường kính 13 mm
Đầu Tip Phaco:
- Đầu Tip phaco dạng loe
- Thiết kế thành 2 vùng, một vùng bẻ nhân, 1 vùng để tán nhuyễn, giảm thiểu năng lượng phaco trong mổ.
- Tần số sóng siêu âm phaco khoảng 28kHz
Có chế độ đốt điện cầm máu:
- Điều chỉnh mức năng lượng trong khoảng từ 0W – ≥8W
- Tần số: 500 kHz ± 100 Hz
Chương trình cài đặt:
- Có khả năng lập trình cho ≥50 phẫu thuật viên khác nhau.
- Mỗi PTV có thể cài đặt đến ≥03 chương trình riêng biệt.
- Có chương trình tự kiểm tra báo lỗi các thông số và chức năng.
Kính hiển vi phẫu thuật mắt
Phóng đại 5 mức
Thấu kính: tiêu chuẩn APO-Chromatic hoặc tốt hơn
Phạm vi điều chỉnh XY phẫu trường 40x40mm
Điều chỉnh độ nghiêng đầu quang học 15°
Nguồn sáng công nghệ đèn LED tuổi thọ 60.000 giờ
Phạm vi điều chỉnh tiêu cự lấy nét 40mm
Điều chỉnh độ nghiêng đầu quang học 15°
Có thể tùy chọn tích hợp bộ lọc tia tử ngoại và tia hồng ngoại
Máy đo độ cong giác mạc
Khúc xạ
Đo cầu (S):
Dải đo:
≤ -30D đến ≥ +22D (VD=12)
≤ -22D đến ≥ +30D (VD=0)
Có ít nhất 2 bước đo: 0.12 và 0.25D
Đo trụ (C):
Dải đo từ 0D đến ≥ ±10D (VD = 0)
Có ít nhất 2 bước đo: 0.12 và 0.25D
Đo trục (A):
Dải đo: 0º đến ≥180º
Có ít nhất 1 bước đo ≤1º
Đường kính đồng tử nhỏ nhất có thể đo được: ≤ 2.0 mm
Đo bán kính cong giác mạc:
Dải đo: ≤ 5.0mm đến ≥ 10.0mm
Có ít nhất 1 bước đo 0.01mm
Đo độ cong giác mạc
Khúc xạ giác mạc:
Dải đo: ≤ 33.75D đến ≥ 67.5D
Có ít nhất 2 bước đo: 0.12D và 0.25D
Độ loạn thị giác mạc:
Dải đo: từ 0D đến ≥ ± 10D
Có ít nhất 2 bước đo: 0.12D và 0.25D
Góc trục:
Dải đo: từ 0º đến ≥ 180º
Có ít nhất 1 bước đo ≤1º
Khoảng cách đồng tử tối đa có thể đo được: ≥ 85mm
Đo đường kính đồng tử:
Dải đo: ≤ 2mm đến ≥ 8.5mm
Có bước đo: 0.1mm
Màn hình màu cảm ứng LCD. Kích thước ≥ 5.7 inch
Máy in tích hợp trong máy
Phạm vi di chuyển của thiết bị đo:
Di chuyển trước/ sau: ≥ ±22mm
Di chuyển ngang: ≥ ±43mm
Di chuyển dọc: ≥ ±17mm
Phạm vi di chuyển của tấm đỡ cằm: Di chuyển dọc: ≥ ±30mm
Phạm vi di chuyển của màn hình LCD:
Xoay ≥ 30º
Nghiêng theo trục dọc ≥ 40º
Có chế độ đo IOL
Máy siêu âm mắt AB
Phóng đại hình ảnh ≥ 4 x
Khả năng phóng to thu nhỏ liên tục
Ổ đĩa cứng ≥ 128 GB
Kết quả kiểm tra có thể lưu tối thiểu dưới các định dạng hình ảnh (.jpg), định dạng video (.avi), và bảng kết quả kiểm tra định dạng (.pdf).
Màn hình cảm ứng đa điểm ≥ 10 inch, độ phân giải: ≥ 1280 x 800 pixel
B-scan
Đầu dò hội tụ; Tần số 12 MHz (hoặc 20MHz)
Mẫu quét hình ảnh siêu âm ≥ 256 tia quét
Khả năng hiển thị sóng A-Scan trên hình chụp B-Scan
A-scan
Đầu dò hội tụ; Tần số loại ≥10MHz
Tính toán thủy tinh thể với bước tăng: ≤0,25D hoặc ≤0,5D
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
3 | Hệ thống Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V/380V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
- Máy phát cao tần: 01 chiếc
- Bàn bệnh nhân: 01 chiếc
- Giá chụp phổi: 01 chiếc
- Bóng phát tia: 01 chiếc
- Cột mang bóng: 01 chiếc
- Tấm nhận ảnh: 02 chiếc
- Máy in phim khô: 01 chiếc
- Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Máy phát cao tần
Công suất: ≥ 50kW
Khoảng KV: ≤ 40 ~ ≥ 150kV
Khoảng mA: ≤ 10 ~ ≥ 630mA
Thời gian: ≤ 0.004 ~ ≥10 giây
Tần số: ≥ 40kHz
Bóng phát tia (Bóng X-quang)
Khả năng chịu nhiệt: ≥ 300kHU
Tiêu điểm bóng X-quang: ≤ 0.6/≤1.2mm
Góc anode: ≥12°
Điện áp bóng tối đa ≥ 150kV
Cột mang bóng phát tia loại gắn sàn
Chuyển động theo phương dọc: ≥ 1204mm
Chuyển động theo phương ngang: ≥ 1456mm (≥±728)
Chuyển động trượt bên: ≥ 220mm
Chuyển động quay của giá: 360° (±180°)
Chuyển động quay của bóng: ≥ 240° (≥±120°)
Bàn bệnh nhân
Loại bàn: Mặt bàn trượt 4 hướng
Kích thước mặt bàn: 2000×800mm (±10%)
Chuyển động theo phương ngang: ≥670mm (±≥335mm)
Chuyển động trượt bên: ≥210mm (≥±105mm)
Chuyển động của thiết bị Bucky: ≥520mm (≥±260mm)
Tải trọng tối đa: ≥ 200kg
Giá chụp phổi
Chuyển động theo phương dọc: ≥1180mm
Tấm nhận ảnh bản phẳng không dây
Loại TFT: Oxide hoặc tương đương
Chất nhấp nháy: CsI hoặc tương đương
Kích thước điểm ảnh: ≤ 140µm
Độ phân giải: ≥ 3.6 lp/mm
Số lượng điểm ảnh: ≥ 3072 x ≥ 3072 pixels
Khu vực TFT hoạt động: ≥ 430.08 x ≥ 430.08 mm
MTF: MTF @ 0.5lp/mm (thông thường): ≥ 84%
Chuyển đổi A/D:≥ 16 bit
Đầu ra dữ liệu:≥16 bit
Giao tiếp:
• Kiểu: Không dây
• WLAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac, ≥2.4 GHz / ≥ 5 GHz
Tự phát hiện tia: Có
Tiêu chuẩn chống nước, bụi: IP68 hoặc tương đương
Tấm bảo vệ cảm biến: Tấm sợi Carbon hoặc tương đương
Thời gian chu kỳ: ≤ 5 giây (không dây)
Thời gian chuyển ảnh (Hình ảnh gốc): ≤ 2 giây (không dây)
Thời gian pin hoạt động: ≥ 300 lần chụp trong ≤ 7.5 tiếng (Chu kỳ chụp ≤ 90 giây)
Pin:
• Số lượng pin: ≤ 2 pack
• Thời gian sạc: ≤ 4 tiếng khi sử dụng tấm nhận và ≤ 3 tiếng cho 2 pin khi sử dụng bộ sạc
• Dung lượng pin: ≥ 4725 mAh, ≤ 4300 mAh
• Hoán đổi pin nóng (Hot swap): Có
Bộ sạc Pin
Tính năng phần mềm xử lý máy trạm
Tính năng:
• Tìm kiếm và xem thông tin khám bệnh cho bệnh nhân
• Đăng ký / Chỉnh sửa / Xóa thông tin khám bệnh cho bệnh nhân
• Chế độ đăng ký khẩn cấp
• Hỗ trợ tích hợp với DB và [MWL]
• Danh sách từ chối nhận ảnh
• Hàng đợi
Ca chụp
• Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận cơ thể từ chỉ định (Exam order)
• Cài đặt [Body map], [Exam] và [Tình trạng phát tia]
• Hình ảnh thu được thông qua tích hợp tấm nhận và máy phát
• Xem trước ảnh
• Kích thước ROI tự động
• SW Grid
Xem và xử lý ảnh
• Xem ảnh
• Xử lý ảnh sau khi chụp xong
• Cung cấp thông tin về ca chụp
• Phóng to / thu nhỏ
• Phóng toàn màn hình, phóng vừa với màn hình
• Xoay, Lật, đảo
• Gán chú thích chữ
• Đánh dấu
• Đảo ngược
• Biểu đồ
• Mũi tên, Đường thẳng, hình vuông, hình elip, Thước kẻ, Góc
• Xử lý hình ảnh
• Chọn Tất cả, Xóa
• Xuất ảnh (In, CD, USB)
• Cấu hình tích hợp PACS, MWL
• Tiêu chuẩn ảnh DICOM
Phần mềm máy trạm (AWS)
Yêu cầu để cài đặt
Hệ điều hành Microsoft Windows ≥ 7 hoặc ≥ 10 (≥ 64 bit)
Bộ vi xử lý CPU Intel Core ≥ i7, thế hệ thứ ≥ 6
RAM ≥ 8 GB
Ổ cứng ≥ 2 TB
Máy in phim X-Quang khô
- In phim được cho các thiết bị CT, MRI, DR và các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác.
- In được nhiều cỡ phim:
- ≥ 35 x 43 cm (14" x 17").
- ≥ 26 x 36 cm (10" x 14").
- ≥ 25 x 30 cm (10" x 12").
- ≥ 20 x 25 cm (8" x 10").
- Tốc độ in phim:
+ ≥ 90 phim/giờ: Phim 20x25cm (8" x 10").
+ ≥ 75 phim/giờ: Phim 26x36cm (10" x 14").
+ ≥ 65 phim/giờ: Phim 25x30cm (10" x 12").
+ ≥ 50 phim/giờ: Phim 35x43cm (14" x 17").
- Khay cấp phim có thể chứa: ≥ 100 tờ phim/ 01 lần nạp
- Số khay: ≥ 02 khay chứa phim
- Độ phân giải: ≥ 300 dpi
- Độ tương phản: ≥12 bits
- Kết nối chuẩn DICOM
- Bộ nhớ: ≥ 1 GB
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
4 | Ống nội soi đại tràng mềm Video |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Ống nội soi đại tràng ống mềm video: 01 bộ kèm phụ kiện bao gồm:
1.1. Vali đựng ống soi: 01 cái
1.2. Van sinh thiết: 10 cái
1.3. Chổi rửa dài: 01 cái
1.4. Chổi rửa dùng vệ sinh van: 01 cái
1.5. Đầu nối thông khí: 01 cái
1.6. Bộ rửa kênh: 01 bộ
1.7. Bộ kết nối kênh xịt: 01 bộ
1.8. Van hút: 01 cái
1.9. Van khí nước: 01 cái
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Sử dụng cảm biến CMOS Megapixel tạo ra hình ảnh có độ phân giải rất cao, cung cấp hình ảnh sáng đẹp và sắc nét hỗ trợ quan sát và chẩn đoán.
- Hướng quan sát nhìn thẳng : 0°
- Phạm vi quan sát : ≤2.0 – ≥100 mm
- Trường nhìn : ≥140°
- Đường kính đầu dây soi : ≤12.0 mm
- Đường kính thân dây soi : ≤12.0 mm
- Đường kính kênh dụng cụ : ≤3.8 mm
- Khả năng uốn cong : Lên ≥180° / xuống ≥180°
: Trái 160° / Phải 160°
- Chiều dài làm việc : ≥1,330mm
- Chiều dài toàn bộ : ≥1,630mm
- Kênh tưới rửa : có
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
VII | Bệnh viện Sản Nhi
1 | Máy thở |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
+ Máy chính: 01 chiếc
+ Xe đẩy máy: 01 chiếc
+ Tay đỡ dây thở: 01 cái
+ Bộ làm ấm, làm ẩm: 01 bộ
+ Bình làm ẩm loại dùng nhiều lần: 01 bộ
+ Bộ dây thở người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ
+ Bộ dây thở sơ sinh sử dụng nhiều lần: 01 bộ
+ Mặt nạ thở người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ
+ Van thở ra và cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 02 bộ
+ Cảm biến lưu lượng sơ sinh, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 02 chiếc
+ Phổi giả 1l : 01 chiếc
+ Phổi giả sơ sinh: 01 chiếc
+ Gọng mũi dùng cho sơ sinh: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộTài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Máy thở xâm nhập và không xâm nhập sử dụng được cho người lớn và trẻ em, trẻ sơ sinh.
- Có máy tạo khí nén tích hợp hoặc sử dụng nguồn khí nén của bệnh viện
- Thiết bị được điều khiển bằng bộ vi xử lý, điều khiển điện tử,
- Theo dõi và điều khiển bằng màn hình màu cảm ứng giao diện đồ họa với kích thước ≥15inch.
- Màn hình cảm ứng có cảnh báo âm thanh và hình ảnh, tích hợp phím cứng
- Chế độ hiển thị Splitscreen có thể cài đặt
- Dữ liệu của 72 giờ vừa qua được lưu lại dưới dạng biểu đồ, dạng số và dạng lịch sử xu hướng.
- Các chế độ có thể được lựa chọn để làm chế độ dự phòng bao gồm:
+ Kiểm soát áp lực (A/C PC); kiểm soát thể tích (A/C VC); kiểm soát thể tích,
điều hòa áp lực (A/C PRVC)
+ SIMV: áp lực (PC); thể tích (VC); kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực (PRVC)
+ BiLevel
Thời gian hoạt động của pin dự phòng trong máy: lên đến ≥85 phút
- Cài đặt giới hạn báo động cho các thông số sau:
+ Thể tích khí lưu thông (Vt):
+ Thông khí phút (MV):
+ Nồng độ % Oxy hít vào:
+ Nhịp thở:
+ Thời gian theo dõi ngừng thở: từ ≤ 5 đến ≥ 60 giây
- Chế độ (mode) thông khí – Có các chế độ thông khí sau:
+ Chế độ hỗ trợ/kiểm soát thể tích (A/C VC) hoặc tương đương
+ Chế độ hỗ trợ/kiểm soát áp lực (A/C PC) hoặc tương đương
+ Chế độ hỗ trợ/kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực (A/C PRVC) hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo áp lực (SIMV PC) hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo thể tích (SIMV VC) hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực (SIMV PRVC) hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí hai mức áp lực BiLevel hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí xả áp đường thở hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí hỗ trợ thể tích (VS) hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí áp lực dương liên tục/hỗ trợ áp lực (CPAP/PS) hoặc tương đương
+ Chế độ thở không xâm lấn (NIV – non-invasive ventilation) cho đối tượng người lớn, trẻ em hoặc tương đương
+ Chế độ thông khí áp lực dương liên tục qua mũi (nCPAP) hoặc tương đương
- Cài đặt được các thông số sau:
- Thể tích khí lưu thông: ≤ 2 đến ≥2000
- Thể tích phút : 100 Lít/phút
- Tần số thở f: từ ≤ 1 đến ≥ 150 nhịp/phút
- Tỷ lệ I:E : từ ≤ 1:9 đến ≥ 4:1
- Thời gian thở vào Tinsp : từ ≤ 0.2 đến ≥ 10 giây
- Thời gian tạm dừng Tpause : từ ≤ 5% đến ≥ 60%, hoặc off
- Trigger lưu lượng: từ ≤ 0.2 đến ≥ 9 lít/phút
- Trigger áp lực : từ ≤ -10 đến ≥ -0.5 CmH2O
- Trigger thở ra: từ ≤ 10% đến ≥ 85%, mức lưu lượng đỉnh
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | Máy phân tích khí máu |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Máy chính: 01 cái
Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái
Thiết bị ngoại kiểm (Bộ kiểm tra máy): 01 bộ
Phụ kiện đi kèm:
+ Pin sạc và bộ sạc ngoài cho máy chính: 01 bộ.
+ Giấy in nhiệt dùng cho máy in nhiệt: 02 cuộn
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Mẫu bệnh phẩm: máu toàn phần từ động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.
- Lượng mẫu máu ít: ≤20 µL
- Thời gian đo khí máu, điện giải trong vòng 130 -200 giây hoặc 5 đến 10 phút cho những xét nghiệm men tim hay thời gian đông máu, một lúc có thể đo nhiều thông số xét nghiệm trên một mẫu
- Sử dụng thẻ xét nghiệm (cartridge) rời, mỗi bệnh nhân một cartridge,
- Có máy quét mã vạch để quản lý thông tin
Máy chính:
- Máy cầm tay, dùng 2 pin 9V có thể sạc lại, không phụ thuộc nguồn điện
- Có màn hình LCD ≥4 inch
- Lưu trữ được ≥1000 kết quả bao gồm kết quả kiểm tra chất lượng (QC) và kết quả bệnh nhân
- Dùng công nghệ hồng ngoại để kết nối máy chính và máy in nhiệt
Máy in nhiệt tích hợp:
- Kết nối: Hồng ngoại và RJ12
- Giấy in nhiệt: 5.7 cm
- Công nghệ in nhiệt
- Tốc độ in: ≥10 dòng/1 giây
- Nguồn:
1. Sử dụng pin sạc 4.8V NiMH
- 2. Nguồn điện trực tiếp qua AC adapter: 220 VAC; 50 Hz
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
3 | Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor>=5 thông số) |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
| 1. Cáp nối và đầu đo ECG 3-lead: |  |  | 1 cái
| 2. Cáp nối và đầu đo SpO2, loại kẹp người lớn: |  |  | 1 cái
| 3. Cáp nối và túi đo NIBP: |  |  | 1 cái
| 4. Cáp đo nhiệt độ dán ngoài da: |  |  | 1 cái
| 5. Dây nối nguồn điện AC: |  |  | 1 bộ
| 6. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: |  |  | 1 bộ
| 7. Xe đẩy máy: |  |  | 1 cái
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
MÀN HÌNH LCD
Màn hình màu: LCD TFT, kích thước 12.1".
Số kênh hiển thị: 8 dạng sóng /12 thông số
Tốc độ quét: 3 - 50 mm/s
Lưu dữ liệu: 24 - 120 giờ.
Hiển thị tất cả báo độngcủa các thông số.
KHỐI ĐIỆN TIM (ECG):
Điện cực: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
Tỉ số CMRR: > 100 dB
Độ nhạy: 2.5 - 40 mm/mV
Dãy đo nhịp tim: 15 - 300 nhịp/phút
Phát hiện sóng QRS
Bảo vệ và chống lại:
- Xung của máy sốc điện
- Nhiễu tần số cao
- Phát hiện tín hiệu tạo nhịp
KHỐI ĐO PHÂN TÍCH ĐOẠN ST:
Mức ST: ± 1mV
Khả năng thay đổi vị trí đo
Hiển thị kết quả bằng số và ghi nhớ dữ liệu
KHỐI ĐO NHỊP THỞ (RESPIRATION):
Tần số thở: 0 - 150 nhịp/phút
Phương pháp đo: rheographic (trở kháng)
Thời gian phát hiện ngưng thở: 5 - 60 giây
Có thể chọn đầu điện cực
Hiển thị dạng sóng hô hấp
KHỐI ĐO HUYẾT ÁP KHÔNG XÂM LẤN (NIBP):
Dãy đo của cảm biến: 10 - 300 mm Hg
Chế độ đo: bằng Tay, tự động hoặc STAT
Thời gian lặp lại của Auto-mode: 1 - 480 phút
Bơm phòng túi đo: Tự động (bơm khí)
Phương pháp đo: Dao động
Giới hạn an toàn quá áp lực: > 300mmHg người lớn và > 150mmHg sơ sinh.
KHỐI ĐO SpO2 - Công nghệ Nellcor OxiMax™:
Dãy đo: 0 - 100%
Độ chính xác 70% – 100%: 2%
Nhịp tim: 20 - 300 nhịp/phút
Tín hiệu của độ bão hoà và dạng sóng SpO2.
KHỐI ĐO NHIỆT ĐỘ
Dãy đo: 0 - 50.0°C
Độ phân giải: 0.1°C
Số kênh đo: 1 hoặc 2 kênh.
Chế độ cảnh báo: Cảnh báo âm thanh và hình ảnh
Giao tiếp: Cổng Ethernet hoặc tương đương
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
4 | Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor >7 thông số) |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
| 1. Cáp nối và đầu đo ECG 3-lead: |  |  | 1 cái
| 2. Cáp nối và đầu đo SpO2, loại kẹp người lớn: |  |  | 1 cái
| 3. Cáp nối và túi đo NIBP: |  |  | 1 cái
| 4. Bộ đo IBP |  |  | 1 bộ
| 5. Bộ đo EtCo2 |  |  | 1 bộ
| 6. Cáp đo nhiệt độ dán ngoài da: |  |  | 1 cái
| 7. Dây nối nguồn điện AC: |  |  | 1 bộ
| 8. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: |  |  | 1 bộ
| 9. Xe đẩy máy: |  |  | 1 cái
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
MÀN HÌNH LCD:
Màn hình màu: LCD TFT, kích thước ≥19".
Số kênh hiển thị: 8 dạng sóng /12 thông số.
Tốc độ quét: 3 - 50 mm/giây.
Lưu dữ liệu: 24 - 120 giờ.
Hiển thị tất cả báo động của các thông số.
KHỐI ĐIỆN TIM (ECG):
Điện cực: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
Tỉ số CMRR: > 100 dB
Độ nhạy: 2.5 - 40 mm/mV
Dãy đo nhịp tim: 15 - 300 nhịp/phút
Phát hiện sóng QRS
Bảo vệ và chống lại:
- Xung của máy sốc điện
- Nhiễu tần số cao
- Phát hiện tín hiệu tạo nhịp
KHỐI ĐO PHÂN TÍCH ĐOẠN ST:
Mức ST: ± 1mV
Khả năng thay đổi vị trí đo
hiển thị kết quả bằng số và ghi nhớ dữ liệu
KHỐI ĐO NHỊP THỞ (RESPIRATION):
Tần số thở: 0 - 150 nhịp/phút
Phương pháp đo: rheographic (trở kháng)
Thời gian phát hiện ngưng thở: 5 - 60 giây
Có thể chọn đầu điện cực
Hiển thị dạng sóng hô hấp
KHỐI ĐO HUYẾT ÁP KHÔNG XÂM LẤN (NIBP):
Dãy đo của cảm biến: 10 - 300 mm Hg
Chế độ đo: bằng Tay, tự động hoặc STAT
Thời gian lặp lại của Auto-mode: 1 - 480 phút
Bơm phòng túi đo: Tự động (bơm khí)
Phương pháp đo: Dao động
Giới hạn an toàn quá áp lực: > 300mmHg người lớn và > 150mmHg sơ sinh.
KHỐI ĐO SpO2
Dãy đo: 0 - 100%
Độ chính xác 70% – 100%: 2%
Nhịp tim: 20 - 300 nhịp/phút
Tín hiệu của độ bão hoà và dạng sóng SpO2.
KHỐI ĐO CO2
Dãy đo: 0 - 100 mmHg
Tần số thở: 0 - 150 nhịp/phút
Thời gian ngưng thở: 5 - 60 giây
Phát hiện ngưng thở và hiển thị dạng sóng CO2
KHỐI ĐO HUYẾT ÁP XÂM LẤN (IBP) :
Dãy đo: -50 đến +320 mm Hg
Độ chính xác: ± 1 mm Hg
Độ nhạy đầu vào: 5 V/V/mm Hg
Số kênh đo: 1, 2, 3 hoặc 4 kênh
Hiển thị dạng sóng áp lực
Chế độ cảnh báo: Cảnh báo âm thanh và hình ảnh
Giao tiếp: Cổng Ethernet hoặc tương đương
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
5 | Máy giặt đồ vải 50 kg |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V/380V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy giặt đồ vải ≥ 45kg kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
2. Tài liệu HDSD: 01 Bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Có nhiều chương trình được cài đặt sẵn
Cân bằng nước giặt: nước nóng nước lạnh được trộn lẫn trong giai đoạn làm đầy
Hệ thống cửa khóa bằng động cơ
Có nút dừng khẩn cấp
Màn hình hiển thị các thông tin như: tốc độ giặt, mức nước, nhiệt độ, thời gian còn lại của chương trình, bước hiện tại của chương trình....
Chương trình có thể được chỉnh sửa hoặc tạo ra chương trình mới
Máy có chức năng tự chuẩn đoán lỗi và hiển thị lỗi trên màn hình
Có chức năng trì hoãn chương trình giặt theo thời gian
- Công suất máy: ≥ 50 kg
- Tốc độ vắt : ≥ 405 vòng/phút
- Lực vắt : ≥ 100G
- Đường kính lồng giặt : ≥ 1080 mm
- Thể tích lồng giặt ≥ 550 lít
- Chiều sâu lồng giặt ≥ 600 mm
- Độ ồn: ≤ 70 dB
- Tổng Công suất tạo nhiệt: ≤ 30 kW
- Lượng điện tiêu thụ ≤ 5 Kw/h
- Rò rỉ nhiệt cho phép ≤ 5%
- Tổng lượng nước nóng tiêu thụ tối đa : 110 lít
- Tổng lượng nước lạnh tiêu thụ tối đa : 605 lít
- Chiều rộng máy: không vượt quá 1430 mm
- Chiều sâu máy: không vượt quá 1344 mm
- Chiều cao máy: không vượt quá 1870 mm
- Bộ vi xử lý giúp kiểm soát nhiệt độ, mức nước, tốc độ và bảo trì từng phân đoạn.
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
6 | Nồi hấp tiệt trùng |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: IS 9001 hặc IS 13485 hặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V/380V, 50 Hz
- Môi trường hạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Nồi hấp tiệt trùng: 01 máy
Nồi hơi tích hợp: 01 cái
Bơm chân không: 01 cái
Bơm tăng áp: 01 cái
Xe đẩy giá đựng đồ tiệt trùng: 01 cái
Giá đựng đồ tiệt trùng 2 tầng: 01 cái
Máy nén khí: 01 cái
Máy in tích hợp: 01 cái
Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm the đảm bả thiết bị hạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Chu trình làm việc hoàn toàn tự động
- Vật liệu buồng tiệt trùng: AISI 316L dày ≥6mm
- Vật liệu vỏ nồi hấp: AISI 316L dày ≥3 mm
- Cửa nồi hấp: AISI 304L dày ≥10mm
- Cửa chuyển động lên xuống và hoạt động với hệ thống khí nén.
- Điều khiển cửa trượt bằng cảm ứng trên màn hình
Bảng điều khiển
- Hiển thị: màn hình cảm ứng ≥7 inch
- Điều khiển bằng vi xử lý
- Giám sát hệ thống cảnh báo bằng thông báo hiển thị màn hình, âm thanh
- Hiển thị áp suất buồng tiệt trùng, nồi hơi
- Hiển thị thời gian tiệt trùng
- Có thể kết nối máy tính xem các chương trình hoạt động và ghi lại dữ liệu chương trình
Chương trình vận hành và thông số kỹ thuật
- ≥7 chương trình cài đặt sẵn
- ≥10 chương trình tùy chọn cho người sử dụng
- Nhiệt độ tiệt trùng 121 -134 độ C
- Chương trình Kiểm tra độ rò rỉ, thử nghiệm Bowie & Dick Test
- Chế độ chờ
- Dung tích: ≥ 500 lít,
- Cảm biến nhiệt độ: PT100Ω
- Công suất: 40KW
- Buồng tạo hơi khoảng 79 lít
- Bộ lọc Hepa:H14 0.01 um, 99.999%
- Lập trình bộ điều khiển có thể lựa chọn ≥5 ngôn ngữ: tối thiểu có Turkish, English, French, Spanish, German
- Thiết kế với 2 sennsor nhiệt
- Tích hợp máy in nhiệt hoặc có thể chuyển dữ liệu qua máy tính
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bả hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn gia và hướng dẫn vận hành ch người sử dụng, hướng dẫn việc bả quản và sửa chữa ch nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trng vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp tra đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bả quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
VIII | Bệnh viện đa khoa tỉnh
1 | Máy thở |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Máy chính: 01 chiếc
Xe đẩy máy: 01 chiếc
Tay đỡ dây thở: 01 cái
Bộ làm ấm, làm ẩm khí thở gồm: 01 bộ
Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ
Bộ dây thở cho trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ
Mặt nạ thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ
Mặt nạ thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ
Máy nén khí: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Máy thở xâm nhập và không xâm nhập sử dụng được cho người lớn và trẻ em.
- Có máy tạo khí nén tích hợp
- Theo dõi và điều khiển bằng màn hình màu cảm ứng giao diện đồ họa với kích thước ≥ 12,1 inch.
- Có phần mềm theo dõi khuynh hướng, lưu trữ lên tới: ≥72h
- Có sẵn chức năng phun khí dung đồng bộ với máy chính.
- Chức năng cung cấp 100% oxy trong vòng ≥2 phút.
- Có sẵn chức năng công cụ hỗ trợ hút dịch.
- Có sẵn chức năng giữ nhịp thở vào Inspiratory Hold.
- Có sẵn chức năng giữ nhịp thở ra Expiratory Hold.
- Chức năng vận động áp lực tắc đường thở
Chế độ thở, kiểu thở:
- Chế độ thở xâm lấn:
+ VCV: thông khí điều khiển thể tích
+ PCV: thông khí điều khiển áp lực
+ VSIMV: thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát thể tích
+ PSIMV: thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát áp lực
+ CPAP/PSV: thở áp lực dương liên tục/hỗ trợ áp lực
+ PRVC: thông khí kiểm soát áp lực theo mục đích thể tích
+ V+SIMV (PRVC+SIMV): thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì, kiểm soát áp áp lực đặt theo mục tiêu thể tích
+ BPAP: tự thở trên 2 mức áp lực
+ Apnea Ventilation: thông khí dự phòng
- Chế độ thở không xâm lấn:
+ PCV: thông khí điều khiển áp lực
+ PSIMV: thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát áp lực
+ CPAP/PSV: thở áp lực dương liên tục/hỗ trợ áp lực
+ BPAP: tự thở trên 2 mức
+ APRV: thông khí giải phóng áp lực trên đường thở
Thông số điều khiển :
- Phần trăm Oxy O2%: 21 đến 100% (bước tăng 1%)
- Thể tích khí lưu thông Vt:
+ Người lớn: từ ≤ 100 đến ≥ 2000 ml (bước tăng 10 ml)
+ Trẻ em: từ ≤ 20 đến ≥ 300 ml (bước tăng 1 ml)
- Thể tích phút: ≥100 Lít/phút
- Tần số thở f: từ ≤ 1 đến ≥ 150 nhịp/phút
- Tỷ lệ I:E : từ ≤ 4:1 đến ≥ 1:10
- Thời gian thở vào Tinsp : từ ≤ 0.2 đến ≥ 10 giây
- Thời gian tăng áp lực Tslope : từ 0 đến ≥ 2 giây
- Thời gian mức cao Thigh: ≤ 0.2 đến ≥ 30 giây
- Thời gian mức thấp Tlow: ≤ 0.2 đến ≥ 30 giây
- Thời gian tạm dừng Tpause: từ ≤ 5% đến ≥ 60%, hoặc off
- Áp lực điều khiển ΔPinsp: từ ≤ 5 đến ≥ 60 CmH2O
- Áp lực hỗ trợ: ΔPsupp: từ 0 đến ≥ 60 CmH2O
- Áp lực mức cao Phigh: từ 0 đến ≥ 60 CmH2O
- Áp lực mức thấp Plow: từ 0 đến ≥ 45 CmH2O
- Áp lực dương cuối thời kỳ thở ra PEEP: từ ≤ 1 đến ≥ 45 CmH2O, hoặc tắt
- Trigger dòng: từ ≤ 0.5 đến ≥ 15 lít/phút
- Trigger áp lực: từ ≤ -10 đến ≥ -0.5 CmH2O
- Ngưỡng ngắt kỳ thở vào Exp%: ≤ 10% đến ≥ 85%, hoặc tự động
Thông số theo dõi:
- Áp lực đường thở Paw : từ 0 đến ≥ 100 CmH2O
- Áp lực đỉnh Ppeak : từ ≤ -10 đến ≥ 100 CmH2O
- Áp lực bình nguyên Pplat : từ ≤ -10 đến ≥ 100 CmH2O
- Áp lực trung bình Pmean : từ ≤ -10 đến ≥ 100 CmH2O
- Áp lực dương cuối thời kỳ thở ra PEEP : từ ≤ -10 đến ≥ 100 CmH2O
- Thể tích phút MV : từ 0 đến ≥ 99.9 lít/phút
- Thể tích phút rò rỉ MV Leak : từ 0 đến ≥ 99.9 lít/phút
- Thể tích phút tự thở MV spn : từ 0 đến ≥ 99.9 lít/phút
- Thể tích khí thở ra Vte : từ 0 đến ≥ 4000 mL
- Thể tích khí thở vào Vti : từ 0 đến ≥ 4000 mL
- Thể tích phút khí thở ra chế độ tự thở VTe spn : từ 0 đến ≥ 4000 mL
- Thể tích khí thở ra/ chỉ số trọng lượng cơ thể lý tưởng VTe/IBW : từ 0 đến ≥ 99.9 ml/Kg
- Tổng tần số ftotal : từ 0 đến ≥ 99 nhịp/phút
- Tần số thở máy fmand : từ 0 đến ≥ 99 nhịp/phút
- Tần số tự thở fspn : từ 0 đến ≥ 99 nhịp/phút
- Trở kháng đường thở ra Re : từ 0 đến ≥ 600 CmH2O/L/s
- Trở kháng đường thở vào Ri : từ 0 đến ≥ 600 CmH2O/L/s
- Độ giãn nở phổi động Cdyn : từ 0 đến ≥ 300 ml/ CmH2O
- Độ giãn nở phổi tĩnh Cstat : từ 0 đến ≥ 300 ml/ CmH2O
- Hằng số thời gian thở ra RC-exp : từ 0 đến ≥ 10 giây
- Áp lực thở vào tối đa NIF : từ ≤ - 45 đến 0 CmH2O
- Áp lực tắc nghẽn đường thở P0.1 : từ ≤ - 20 đến 0 CmH2O
- Áp lực Dương cuối thời ký thở ra điện tử PEEPi : từ 0 đến ≥ 100 CmH2O
- Phần trăm oxy O2% : từ ≤ 15 đến ≥ 100%
- Dòng Flow : từ 0 đến ≥ 70 lít/phút
- Thể tích khí lưu thông Vtapnea:
+ Người lớn: từ ≤ 100 đến ≥ 2000 ml (bước tăng 10 ml)
+ Trẻ em: từ ≤ 20 đến ≥ 300 ml (bước tăng 1 ml)
+ Trẻ sơ sinh: từ ≤ 2 đến ≥ 300 ml (bước tăng 1 ml)
- Áp lực điều khiển ΔPapnea : từ ≤ 5 đến ≥ 60 CmH2O
- Tần số thở fapnea: từ ≤ 1 đến ≥ 80 nhịp/phút
- Thời gian thở vào Apnea Tapnea: từ ≤ 0.2 đến ≥ 10 giây
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày, đại tràng (Cấu hình gồm: Máy chính, ống soi, màn hình chuyên dùng, máy tính + máy in xe đẩy và các phụ kiện đi kèm...) |  |  |  | Hệ thống | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ
2. Nguồn sáng nội soi: 01 bộ
3. Ống nội soi dạ dày ống mềm video: 01 bộ
3.1 Vali đựng ống soi: 01 cái
3.2 Van sinh thiết: 10 cái
3.2 Chổi rửa dài: 01 cái
3.3 Chổi rửa dùng vệ sinh van: 01 cái
3.4 Đầu nối thông khí: 01 cái
3.5 Bộ rửa kênh: 01 bộ
3.6 Ngáng miệng: 01 cái
3.7 Van hút: 01 cái
3.8 Van khí nước: 01 cái
4. Ống nội soi đại tràng ống mềm video: 01 bộ
4.1 Vali đựng ống soi: 01 cái
4.2 Van sinh thiết: 10 cái
4.3 Chổi rửa dài: 01 cái
4.4 Chổi rửa dùng vệ sinh van: 01 cái
4.5 Đầu nối thông khí: 01 cái
4.6 Bộ rửa kênh: 01 bộ
4.7 Bộ kết nối kênh xịt: 01 bộ
4.8 Van hút: 01 cái
4.9 Van khí nước: 01 cái
5. Bình nước: 01 cái
6. Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ
7. Màn hình nội soi: 01 cái
8. Máy hút dịch đàm nhớt: 01 cái
8.1 Máy chính: 01 cái
8.2 Bình chứa dịch dung tích 2000ml: 02 cái
8.3 Bộ dây: 01 bộ
8.4 Bộ lọc chống thấm nước & chống nhiễm khuẩn: 01 bộ
8.5 Ống Canula : 01 cái
8.6 Dây nguồn: 01 cái
8.7 Pedal bàn đạp chân: 01 cái
9. Xe đặt máy nội soi: 01 cái
10. Bộ máy tính, máy in trả kết quả nội soi: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng LED
- Bộ xử lý tích hợp nguồn sáng LED
- Chức năng chẩn đoán phổ màu đa băng tần
- Tự động chuyển ảnh qua máy tính khi chụp hình
- Có thể lưu hình ảnh bằng thẻ nhớ ngoài
- Chế độ Iris hoặc tương đương
- Phóng đại ảnh: Phóng đại điện tử từ 1x đến 2x hoặc từ 1x đến 1.75x (bước phóng đại 0.05x)
- Phóng đại quang học: chế độ zoom nhiều bước, có thể lựa chọn zoom 2 bước, 3 bước, 5 bước hoặc zoom liên tục, độ phóng đại tối đa lên đến 145 lần.
- Nguồn sáng: đèn LED
- Độ chiếu sáng tối đa: ≥750lm
- Điều chỉnh ánh sáng tự động
- Phương pháp làm mát: Cưỡng bức bằng quạt gió hoặc tản nhiệt tự nhiên
- Bơm cấp khí có ≥4 chế độ
- Hệ màu: PAL/NTSC
- Ngõ ra video:
+ DVI (Resolution: ≥1920×1080 pixels)
+ VIDEO, S-VIDEO, RGB.
Ống nội soi Dạ dày video có chức năng chẩn đoán sớm ung thư
- Sử dụng cảm biến CMOS
- Trang bị tính năng bơm nước trên dây soi giúp cho việc quan sát và điều trị dễ dàng hơn.
- Chế độ quan sát hình ảnh tăng cường phổ màu linh hoạt hoặc tương đương, giúp tăng cường tông màu của niêm mạc, có thể được lựa chọn theo khu vực và mục đích thăm khám.
- Hướng quan sát nhìn thẳng : 0°
- Phạm vi quan sát : ≤2.0 – ≥100 mm
- Trường nhìn : ≥140°
- Đường kính đầu dây soi : ≤9.2mm
- Đường kính thân dây soi : ≤9.3mm
- Đường kính kênh dụng cụ : ≤2.8 mm
- Khả năng uốn cong : Lên ≥210° / xuống ≥90°
Trái 100° / Phải 100°
- Chiều dài làm việc : ≥1000mm
- Chiều dài toàn bộ : ≥1300mm
- Kênh tưới rửa : có
Ống nội soi đại tràng video có chức năng chẩn đoán sớm ung thư
- Sử dụng cảm biến CMOS
- Trang bị tính năng bơm nước trên dây soi
- Chế độ quan sát hình ảnh tăng cường phổ màu linh hoạt hoặc tương đương, giúp tăng cường tông màu của niêm mạc, có thể được lựa chọn theo khu vực và mục đích thăm khám.
- Hướng quan sát nhìn thẳg : 0°
- Phạm vi quan sát : ≤2.0 – ≥100 mm
- Trường nhìn : ≥140°
- Đường kính đầu dây soi : ≤13.0 mm
- Đường kính thân dây soi : ≤13.0 mm
- Đường kính kênh dụng cụ : ≤3.8 mm
- Khả năng uốn cong : Lên ≥180° / xuống ≥180°
: Trái ≥160° / Phải ≥160°
- Chiều dài làm việc : ≥1.500mm
- Chiều dài toàn bộ : ≥1.800mm
- Kênh tưới rửa : có
Màn hình màu nội soi chuyên dụng
- Màn hình: ≥27” 16:9 IPS FHD (≥1920x1080)
- Độ sáng: ≥1000 cd/m2
- Tương phản: ≥1000:1
- Input: HDMI (2.0) x 1, DP x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1.
- Tính năng: DICOM PART14
Máy hút dịch
- Thể tích bình tối thiểu : 2 lít/bình
- Áp lực hút tối thiểu : ≥80 kPa (600mmHg)
- Lưu lượng hút tối thiểu : ≥40 lít/phút
- Độ ồn : ≤61.5 dBA
Hệ thống trả kết quả:
- Máy vi tính: cấu hình tối thiểu gồm CPU Core I5; Ram ≥ 16 GB; Ổ cứng HDD 500 GB; Keyboard & Mouse
- Monitor LCD ≥ 19 inch
- Máy in màu
- Phần mềm in trả kết quả cho bệnh nhân
Xe đẩy sơn tĩnh điện
- Chất liệu: Sơn tĩnh điện
- Bao gồm giá treo và giữ ống, phanh hãm bánh xe, ổ cắm điện.
- Có khay đặt bàn phím trượt được.
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
3 | Khoan xương điện |  |  |  | Cái | 2
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Máy khoan điện cầm tay: 01 cái
Ngàm giữ mũi khoan: 01 cái
Bộ phận gắn đầu gắn mũi khoan: 01 cái
Bộ phận gắn lưỡi cưa: 01 cái
Đầu nối: 01 cái
Khớp nối nhanh cho mũi khoan: 01 bộ
Mũi khoan: 01 bộ
Pin có thể sạc lại được: 02 cái
Bộ sạc pin: 01 bộ
Vòng khử trùng: 02 cái
Hộp đựng: 01 cái
Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Tay khoan:
Điện áp làm việc: khoảng 14.4V
Công suất đẩu ra: ≥90W
Bộ sạc:
Nguồn: AC 110V- 240V 50-60 Hz
Công suất ra: 14.4V, 900mA
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
IX | Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần - Da liễu tỉnh
1 | Máy siêu âm tổng quát |  |  |  | Máy | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 bộ, bao gồm
2. Màn hình siêu âm: 01 cái
3. Đầu dò Convex: 01 cái
4. Đầu dò linear: 01 cái
5. Đầu dò tim: 01 cái
6. Gói phần mềm chia sẻ các dịch vụ lâm sàng (sản phụ khoa, tiết niệu, bụng tổng quát, nhi tổng quát, mô mềm, cơ xương khớp, mạch máu, tim người lớn, tim nhi): 01 bộ
7. Phần mềm M-mode giải phẫu: 01 bộ
8. Phần mềm Doppler mô : 01 bộ
9. Hỗ trợ báo cáo định dạng DICOM: 01 bộ
10. Phần mềm siêu âm toàn cảnh: 01 bộ
11. Ổ ghi đĩa DVD 01 cái
12. Dây điện nguồn 01 sợi
13. Máy in nhiệt trắng đen 01 cái
14. Máy in màu A4 01 cái
15. Bộ máy tính và phần mềm trả kết quả siêu âm 01 bộ
16. Bộ lưu điện UPS online 2kVA
17. Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Dải động hệ thống: ≥272 dB
Độ sâu thăm khám lên tới ≥ 30 cm
Thang xám: ≥ 256 mức
Kênh xử lý số hóa: ≥ 65.000 kênh
Tốc độ thu nhận ảnh: ≥ 1128 hình/giây
Có phím tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm
Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB
Màn hình màu hiển thị:
+ Màn hình quan sát LED ≥ 19 inches độ phân giải cao
+ Độ nghiêng: ≤ -60/ ≥ +90 độ
+ Độ xoay ≥ ±90 độ
+ Có thể nâng lên ≥ +6.0 inches
Máy có ≥4 cổng cắm đầu dò
Đầu dò Convex đa tần siêu âm bụng tổng quát
- Ứng dụng: bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa
- Dãi tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 5 MHz
- Các chế độ hiển thị: 2D, M – mode, Doppler xung, Doppler màu, Doppler năng lương, và hình ảnh hòa âm mô
- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết
Đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu
- Ứng dụng: mạch máu, cơ xương khớp, mô mềm
- Dãi tần số thăm khám: ≤ 4 – ≥ 12 MHz
- Ảnh hình thang ≥ 20 độ
- Các chế độ hiển thị: 2D, Doppler xung và Doppler màu, Doppler năng lượng, hình ảnh hòa âm mô, siêu âm toàn cảnh
- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết
Đầu dò Sector đa tần siêu âm tim người lớn
- Ứng dụng: tim người lớn, bụng tổng quát, sản phụ khoa
- Dãi tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 4 MHz
- Các chế độ hiển thị: 2D, M – mode, Doppler xung, Doppler liên tục và Doppler màu, và hình ảnh hòa âm mô
- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết
Phần mềm thăm khám
Các phần mềm thăm khám
- Phần mềm siêu âm ảnh tổng quát
- Phần mềm siêu âm mạch máu
- Phần mềm siêu âm tim
- Phần mềm siêu âm sản/phụ khoa
Phần mềm phân tích ảnh tổng quát
- Bụng tổng quát
- Mô mềm
- Tổng quát nhi
- Cơ xương khớp
Phần mềm phân tích mạch máu
- Mạch máu bụng
- Mạch máu não
- Các phác đồ mạch máu xuyên sọ
- Các phác đồ trái, phải, chi trên, chi dưới
- Tính phần trăm suy giảm diện tích:
Phần mềm phân tích tim
- Thể tích bằng phương pháp diện tích hoặc chiều dài
- Phân tích M-mode
- Độ chênh áp tối đa và trung bình
- Áp lực bán thời gian
- Phương trình liên tục
- Chức năng tâm trương
- Tỉ lệ Qp:Qs
- Phân tích các van
o Vùng gần dòng vận tốc
o Tỉ lệ E/A
- Phân tích tâm thất
o Phân suất tống máu (bằng phương pháp Teichholz hoặc Cubed)
o Đo EF băng phương pháp một bình diện hoặc 2 bình diện Simpson
o Khối lượng thất trái
o IVRT
Phân tích sản/ phụ khoa và khả năng sinh sản
- Các thông số sản: sinh trắc học thai nhi, hồ sơ lý sinh, chỉ số nước ối, xương dài của thai nhi, hộp sọ thai nhi, độ dày da gáy và các phép đo sản khác
- Các phép đo sản nhanh chóng: MSD, GSD, CRL, BPD, OFD, HC, AC, AL, Auto AFI
- Phụ khoa và khả năng sinh sản
o Tử cung
o Buồng trứng trái và phải
o Nang trái và phải
Các chế đô hoạt động và hiển thị
- 2D
- M-mode
- Doppler màu
- Doppler năng lượng
- Doppler năng lượng có hướng
- Doppler xung
- Doppler liên tục
- Doppler sóng xung PRF cao
- Doppler mô cơ tim
- Chế độ so sánh màu
- Chế độ kép
- Chế độ chia đôi đồng thời cho 2D và Doppler
- Chế độ chia ba đồng thời cho 2D, Doppler và Doppler màu hoặc Doppler năng lượng
- Tối ưu hóa xử lý hình ảnh 2D
- Tạo hình hòa âm mô
- Tạo hình hòa âm mô đảo xung
- Tạo ảnh hình thang
- Doppler thích ứng
- Doppler thích ứng màu
- Chế độ tạo ảnh tia đa hướng ở thời gian thực
Các tính năng 2D – mode
- Chế độ tạo ảnh tia đa hướng ở thời gian thực
- Công nghệ xử lí hình ảnh thích ứng
- ≥ 16 mức thu phóng tái tạo kỹ thuật số với tính năng xoay
- Thu phóng độ nét cao
- Xem lại hình ảnh (lên đến ≥ 1200 khung hình đen/trắng)
- ≥ 8 vùng tiêu điểm truyền tín hiệu cộng với điều khiển phân tách
- Hình ảnh kép (một bộ đệm, và hai bộ đệm)
Các tính năng M-Mode
- Có thể lựa chọn tốc độ quét
- Đánh dấu thời gian: ≥ 0.2 giây
- Điều chỉnh sắc độ màu với nhiều bản đồ màu
- Chế độ M-mode toàn màn hình, và xem lại M-mode
M-mode giải phẫu
- Sử dụng ảnh 2D là nền tảng phân tích M – mode xác định các đường, không phụ thuộc vào hướng quét đầu dò
- Cung cấp dữ liệu về hướng, vị trí, thời gian của bất kì vùng tín hiệu nào của mô để phân tích M – mode mọi hướng
Các tính năng Doppler
Doppler
- Hiển thị chú thích bao gồm chế độ Doppler, thang chia tỷ lệ (cm/sec hoặc Khz), tần số lặp xung, cài đặt bộ lọc thành, độ lợi, trạng thái đầu ra tín hiệu âm, kích thước khối mẫu, hiển thị bình thường hoặc nghịch đảo, hiệu chỉnh góc, đường cong thang xám
- Hình ảnh Doppler tự động – tự động duy trì tiêu chuẩn hóa góc so với dòng chảy để hỗ trợ cung cấp phép đo vận tốc Doppler
- Phạm vi hiển thị vận tốc và tần số có thể điều chỉnh
- Dịch chuyển đường cơ sở trục hoành với ≥ 8 vị trí
- Hiển thị bình thường và đảo ngược xung quanh trục hoành
- Có thể lựa chọn đường cong thang xám để nâng cao hiển thị
- Định dạng hiển thị có thể lựa chọn
- Màn hình Doppler toàn màn hình
- Chế độ xem lại Doppler để đánh giá dữ liệu doppler
Doppler màu
- Tự động tối ưu hóa màu hoặc tần số Doppler năng lượng
- Đảo màu tự động – tự động đảo bản đồ màu để duy trì mã hóa màu đã chọn khi lái tuyến tính góc đi qua phương thẳng đứng
- Xem lại ảnh
- ≥ 256 bản màu
- Màu được điều khiển bởi bi lăn vùng quan tâm: kích thước và vị trí
- Bản đồ, bộ lọc, độ nhạy màu, mật độ tia, làm mịn, ưu tiên ghi tín hiệu, độ bền màu, độ lợi và đường cơ sở được tối ưu hóa tự động theo cài đặt trước hoặc người dùng có thể lựa chọn
- Hiển thị vân tốc và phương sai
- Điều khiển mật độ tia trong 2D và Doppler màu
- Lựa chọn đơn vị hiển thị thanh màu
Chế độ Doppler mô
- Doppler mô màu hiển thị hướng và thời gian của chức năng cơ tim
- Chế độ để lập bản đồ vận tốc của mô tim và chuyển động thành mạch
Doppler liên tục
- Lái tia ≥ 80 độ
Doppler năng lượng
- Chế độ nhạy cao để khảo sát các mạch máu nhỏ
- Xem lại
- Điều khiển từng mục: độ lợi, bộ lọc, độ nhạy, ưu tiên ghi tín hiệu và đảo màu
Bộ nhớ ảnh
- Thu nhận, lưu trữ và hiển thị hình ảnh trong thời gian thực và chế độ duplex tối đa ≥ 1200 khùng hình cho chế độ xem lại nhanh của hình ảnh 2D và màu
Lưu trữ dữ liệu và kết nối
- Lưu trữ kỹ thuật số trực tiếp sao lưu cấu hình hệ thống, bao gồm dữ liệu và các cài đặt thước đo dò người dùng định sang USB hoặc DVD
- Người dùng in và lưu trữ qua DICOM 3.0, kết nối với nhiều máy chủ DICOM
- Cổng kết nối: USB (≥03 cổng), LAN, S-videos
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
X | Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị y tế tỉnh
1 | Máy thử độ tan rã thuốc viên, thực phẩm chức năng |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
3. Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Máy đo độ tan rã loại 2 vị trí thử với 2 bình thử, 2 rổ thử và đĩa thử (theo tiêu chuẩn USP/ EP/ JP) loại 6 vị trí cho 6 viên thuốc.
Bể điều nhiệt bằng PET hoặc tương đương
Tích hợp hệ thống gia nhiệt tuần hoàn, độ chính xác nhiệt độ ≤ ± 0.20C
Biên độ: 55 mm/ Sai số ≤±2mm
Tần số lắc: ≥30 lần/phút, sai số: ≤±1
Cảm biến nhiệt độ Pt100 hoặc tương đương
Bộ định thời điện tử hoặc tốt hơn
Màn hình hiển thị LED và bàn phím điều khiển cho phép cài đặt nhiệt độ và thời gian đo.
Cài đặt nhiệt độ từ ≤30°C - ≥50°C
Cài đặt thời gian hoạt động: lên đến ≥ 9h
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
2 | Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ bao gồm:
2.1 Đĩa quay: 01 cái
2.2 Bình phá mẫu và nắp: 10 bình
2.3 Cốc cân mẫu: 12 cái
3. Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Lò vi sóng với dung tích ≥30 lít bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn
- Cửa làm bằng kính
- Bàn xoay với tốc độ tuần hoàn khoảng 20 giây
- Điều khiển bằng màn hình cảm ứng ≥7inchs
- Phần mềm điều khiển với ≥15 chương trình có sẵn
- Công suất vi sóng: 0 đến ≥1000W điều chỉnh được
- Khoảng nhiệt độ điều khiển: ≤50 đến ≥260°C
- Độ chính xác nhiệt độ: ≤1°C
- Bình phá mẫu dung tích: ≥60ml
- Số vị trí ống mẫu: ≥10
- Dung tích axit tối thiểu: ≤5ml
- Lượng mẫu vô cơ tối đa: ≥2g
- Lượng mẫu hữu cơ tối đa: ≥0,3g
- Lượng mẫu mẫu dung dịch tối đa: ≥50ml
- Số vòng quay rotor mỗi phút: ≥3 vòng/phút
- áp suất vận hành: ≥ 40 bar
- Vật liệu bình phá mẫu được làm bằng PTFE hoặc tương đương;
- Tất cả dữ liệu có thể được chuyển ra máy tính ngoài qua cổng giao tiếp: USB, RS-232…
- LED chiếu sáng bên trong lò để quan sát trực quan.
- Đóng cửa bằng khóa cơ kép.
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
3 | Máy đo pH bao gồm: Giá để điện cực, Máy in nhiệt |  |  |  | Hệ thống | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính: 01 cái
2. Đầu dò: 01 cái
3. Giá đỡ đầu dò: 01 cái
4. USB: 01 cái
5. Máy in nhiệt: 01 cái
6. Bộ pH chuẩn: 01 bộ
7. Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Thang đo pH:
-2.0 đến 20.0 ±0.1 pH
-2.00 … 20.00 ±0.01 pH
-2.000 … 19.999 ±0.005 pH
- Thang đo mV:
-1200… +1200 ±0.3 mV
-2500 …+2500 ± 1 mV
- Thang nhiệt độ: ≤-5,0°C - ≥105,0°C
- Độ phân giải: ≤0,001pH, 0,1mV, 0,1°C
- Độ chính xác: ±≤0,005pH, ±0,3mV, ±0,1°C
- Chức năng quản lý tài liệu đáp ứng GLP
- Tự động đọc kết quả đo ổn định tự động / hoặc bằng tay.
- Tích hợp máy in
- Hiệu chuẩn: 1-5 điểm
- Bộ nhớ chuẩn máy: ≥10 bộ dữ liệu hiệu chuẩn
- Bộ nhớ dữ liệu: ≥500 bộ (nhớ bằng tay), ≥5000 bộ (nhớ tự động)
- Bù nhiệt: Tự động/ bằng tay
- Cổng giao tiếp: Mini USB B
- Truyền dữ liệu đến labtop hoặc máy tính
- Chức năng CMC thông báo cho bạn dù bạn đang ở trong phạm vi hiệu chuẩn. Một cảnh báo sẽ xuất hiện sau khi phép đo ở ngoài khoảng giới hạn.
Hẹn thời gian chuẩn máy
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
4 | Bộ cất quay chân không |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
Bộ cô quay chân không: 01 bộ
Bể gia nhiệt: 01 bộ
Bơm chân không: 01 bộ
Bộ làm lạnh nước: 01 bộ
Bộ thủy tinh cô quay: 01 bộ
Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
Lò vi sóng:
Làm bằng thép không gỉ, dung tích ≥32 lít, trang bị đèn led chiếu sáng
Cửa bằng kính
Bàn xoay quay với tốc độ tuần hoàn khoảng 20 giây
Màn hình cảm ứng ≥7 inchs
Trang bị thẻ SD ≥2GB
Công suất lò vi sóng điều khiển theo chế độ xung
Có thể phát hiện đĩa vỡ và hiện tượng quá nhiệt
Phần mềm cài đặt ≥15 chương trình
Ngôn ngữ: tối thiểu có tiếng Anh, Pháp, Đức
Công suất lò vi sóng: ≥1000W
Bình phá mẫu:
Dung tích: ≥60 ml
Rotor: ≥10 bình
Dung tích axit tối thiểu: ≤5ml
Lượng mẫu vô cơ tối đa: ≥2g
Lượng mẫu hữu cơ tối đa: ≥0,3g
Lượng mẫu dung dịch tối đa: ≥50ml
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
5 | Kính hiển vi chụp ảnh |  |  |  | Cái | 1
I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%
- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: 220V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ: ≥ 25ºC
+ Độ ẩm: ≥ 75%
II. Cấu hình thiết bị
1. Kính hiển vi: 01 cái
2. Phin lọc: 01 bộ (3 cái – 3 màu)
3. Thị kính 10x: 01 cái
4. Vật kính: 4 cái
5. Bao che bụi: 01 cái
6. Hệ thống camera: 01 bộ
7. Màn hình hiển thị: 01 bộ
8. Bộ máy tính: 01 bộ
9. Phần mềm: 01 bộ
10. Tài liệu HDSD: 01 bộ
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
III. Thông số kỹ thuật
- Điều khiển lấy nét đồng trục
- Có thể chỉnh khoảng cách giữa 2 đồng tử: ≤55 -≥75mm
- Tụ quang Abbe, N.A. 1.25 với cần gạt màng chắn, điều chỉnh được độ cao
- Thị kính 10X
- Ô gắn vật kính dạng mâm xoay có ≥4 vị trí
- Vật kính Achromatic DIN Semi Plan Standard độ phòng đại 4x, 10X, 40X, 100X
- Các bộ phận quang học được xử lý chống nấm mốc để ngăn ngừa nấm mốc
- Tích hợp camera kỹ thuật số 1.3MP 1/2" CMOS
- Chiếu sáng LED hoặc Halogen
- Bàn sa trượt kích thước 123 X 119mm với kẹp mẫu
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ít nhất 12 tháng
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt
XI | Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
1 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa |  |  |  | Bộ | 1
I. Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi.
- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương.
II. Cấu hình kỹ thuật:
- Mỏ vịt cỡ tiểu kiểu Graves: 1 cái.
- Mỏ vịt cỡ trung kiểu Graves: 1 cái.
- Van âm đạo : 1 cái.
- Panh sát khuẩn chiều dài trong khoảng 220 - 250mm: 01 cái
- Kẹp tử cung, chiều dài trong khoảng 255mm: 01 cái
- Ống nghe tim thai nhôm: 1 cái
- Kẹp phẫu tích không mấu 25cm: 1 cái
- Chén đựng dung dịch sát khuẩn: 1 cái.
- Thước đo tử cung SIMS 32 – 33 cm: 1 cái
- Hộp đựng dụng cụ: 01 cái
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng.
III. Đặc tính, thông số kỹ thuật:
- Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn
- Sai số kích thước cho phép ≤5%
- Dụng cụ chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng cao
IV. Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, hướng dẫn sử dụng thành thạo tại bệnh viện.
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết có báo giá vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế có giá trị không đổi trong vòng 36 tháng kể từ sau bảo hành
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.
2 | Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai |  |  |  | Bộ | 1
I. Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi.
- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương.
II. Cấu hình kỹ thuật:
- Mỏ vịt trung Grave, cỡ trung: 01 cái
- Thước đo tử cung Sims, dài ≥320mm
- Kẹp mạch máu Rochester-Pean, thẳng, dài ≥ 200mm: 01 cái
- Kẹp bông dài ≥160mm
- Kẹp tử cung Pozzi, dài ≥ 255mm: 01 cái
- Móc vòng: 01 cái
- Hộp đựng dụng cụ : 01 cái
Nhà thầu phải liệt kê và cung cấp đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng.
III. Đặc tính, thông số kỹ thuật:
- Dụng cụ được làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn
- Sai số kích thước cho phép ≤5%
- Dụng cụ chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng cao
IV. Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, hướng dẫn sử dụng thành thạo tại bệnh viện.
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết có báo giá vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế có giá trị không đổi trong vòng 36 tháng kể từ sau bảo hành
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.
HẠNG MỤC: NÂNG CẤP, SỬA CHỮA: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH A; TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHỤNG HIỆP; TRUNG TÂM Y TẾ CHÂU THÀNH; BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY; BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH
I | Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A
Sửa chữa Lò đốt rác
1 | Rơ le tủ điện điều khiển |  |  |  | Cái | 8
- Kích thước: 14 chân
- Điện áp: 220/240 VAC
2 | Dây dẫn điện trong tủ điện điều khiển |  |  |  | m | 5
Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2
3 | Motor bơm nước làm mát |  |  |  | máy | 1
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 370W
Lưu lượng nước 100 lít/phút
Đường kính họng xả: 25mm
Đường kính họng hút: 25mm
Độ hút sâu: 8m
Cột áp: 20m
Tốc độ vòng quay 2.900 vòng/phút
Nguồn điện áp 220V/50Hz
4 | Roong cửa lò đốt |  |  |  | m | 10
- Silicon chịu nhiệt
- kích thước: 30x10mm dài 1600mm
5 | Thùng đựng tro |  |  |  | Cái | 1
- Kích thước: (Dài x rộng x cao: 600x500x400)mm
- Vật liệu: Inox 304 Dày 2mm
6 | Phễu thu nước |  |  |  | Cái | 1
- Kích thước: Dài x rộng - 150x150mm
- Vật liệu: Inox 304
7 | Cụm đốt thứ cấp |  |  |  | Cụm | 1
- Nhiệt độ cháy 1000 độC ~1300 độC
- Cấu tạo: Gồm 3 lớp, không cần làm mát bằng nước nhung vẫn bảo đảm nhiệt độ bên ngoài vỏ lò < 45 độ.
+ Lớp ngoài: thép không gỉ dày đến 8mm, đảm bảo độ vững chắc cho thành lò
+ Lớp giữa: xốp cách nhiệt chuyên dụng dày 50mm, chịu nhiệt độ 1500 đôC, giữ cho lo không bị thoát nhiệt, giúp tiết kiệm nhiên liệu.
+ Lớp trong: lớp bê tông liền khối chịu lửa dày 150mm, chịu nhiệt độ 1700 độC, giữ nhiệt độ cao làm cho các vật liệu khó cháy bị phân rã nhanh chóng.
- Khả năng hoạt động 24/24 giờ
- Thể tích buồng thứ cấp : 254 lít
- Nhiệt độ buồng thứ cấp ổn định : > 1000 độC
- Thời gian lưu cháy : >= 1,5 giây
- Nguồn điện : 220V/50Hz, 1 pha
- Công suất điện : 700W
- Độ ồn : <65db
- Môi trường làm việc Nhiệt độ : - 10 độC - 70 độC, Độ ẩm : 0 - 96% (không đọng nước )
Nhiên liệu đốt : Dầu Diesel
II | Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp
Sửa chữa Lò đốt rác
1 | Cấp nguồn vào tủ điện |  |  |  | m | 20
- Cu/PVC/PVC 2x6mm2
2 | Lò xo |  |  |  | Cặp | 2
- Dạng ống xoắn
- Đường kính xoắn: D100mm
3 | Ống khói |  |  |  | đoạn | 3
- Kích thước: Đường kính x dài: 300x5500mm
- Inox 304 dày 2mm
- Mặt bích rỗng: 2 cái Inox 304 dày 5mm
4 | Bộ giá đỡ ống khói |  |  |  | Bộ | 1
- Kích thước Khung: 1500x1200mm
- Chiều cao thành bảo vệ: 800mm
- Thép V40x4mm
5 | Thùng đựng tro |  |  |  | Cái | 1
- Kích thước: (Dài x rộng x cao: 600x500x400 )mm
- Vật liệu: Inox 304 Dày 2mm
6 | Phễu thu nước |  |  |  | Cái | 1
- Kích thước: Dài x rộng - 150x150mm
- Vật liệu: Inox 304
7 | Ống đồng cấp nước làm mát |  |  |  | m | 10
- Ống D12.7 dày 0,8mm
8 | Roong cửa lò đốt |  |  |  | m | 10
- Silicon chịu nhiệt
- kích thước: 30x10mm dài 1600mm
Sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải
1 | Rọ chắn rác đầu vào |  |  |  | Cái | 1
- Kích thước: ( cao x rộng x sâu: 600x600x400)mm
- Thanh định hướng: U50x4mm inox 304
- Xích kéo rọ rác: Inox 304 dài 2m
- Vật Liệu: Inox 304
2 | Bơm đầu vào |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,25 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 5,5 m H2O Lưu lượng bơm là 0,1 m3/phút
- Kích thước ống ra: 40 mm
- Kiểu kết nối tự động: P40
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp E
+ Số pha: 3 pha
3 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào |  |  |  | Cái | 2
- Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng
- Đường kính DN50
- Dải đo: 0,7 -80m3/giờ
- Tín hiệu xuất ra: 4 - 20mA
- Kết nối: mặt bích
- Nguồn cấp 24A
- Cấp độ bảo vệ: IP67
III | Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
Sửa chữa Lò đốt rác
1 | Quạt cấp oxy thứ cấp và sơ cấp |  |  |  | cái | 2
Chất liệu: vỏ hợp kim sơn đen
Cánh : hợp kim
Màu sắc: Đen
Công suất: 250w
Lưu lượng : 630m3/h
Cột áp : 500 Pa
Vòng quay : 2800 r /min
Điện áp hoạt động: 220V / 380V AC
*Đông cơ quạt được thiết kế tách xa so với khoang cánh quạt 1 khoảng 6cm nhờ đó quạt có thể lắp được trong các thiết bị có môi trường hoạt động ở nhiệt độ cao như thiết bị tẩm,sấy ,nướng ,... khoảng nhiệt chịu được 200 độ
*Có tùy chọn quạt kèm bích nối ống tức là quạt sẽ kèm bộ bích (2 cái : đường ra và đường vào ) để kết nối ống gió mềm hoặc ống nhựa D100.
2 | Roong cửa lò đốt |  |  |  | m | 10
- Silicon chịu nhiệt
- kích thước: 30x10mm dài 1600mm
3 | Vỉ gang đựng rác trong lòng lò đốt |  |  |  | cái | 1
- Kích thước: Dài x rộng x dày: 2000x600x5mm
4 | Motor bơm nước làm mát |  |  |  | cái | 1
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 370W
Lưu lượng nước100 lít/phút
Đường kính họng xả: 25mm
Đường kính họng hút: 25mm
Độ hút sâu: 8m
Cột áp: 20m
Tốc độ vòng quay2.900 vòng/phút
Nguồn điện áp220V/50Hz
5 | Hệ thống làm mát |  |  |  | HT | 1
- Vòng cung: D20x2mm có khớp nối ren
- Vật liệu: Inox 304
- Ống đồng: D12.7 dày 0,8mm
6 | Thùng đựng tro |  |  |  | cái | 1
- Kích thước: (Dài x rộng x cao: 600x500x400) mm
- Vật liệu: Inox 304 Dày 2mm
7 | Ống khói (khớp chỗ sàn lấy mẫu ) |  |  |  | Đoạn | 1
- Kích thước: Đường kính x dài: 300x5500mm
- Inox 304 dày 2mm
- Mặt bích rỗng: 2 cái
+ Inox 304 dày 5mm
Sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải
1 | Rọ chắn rác đầu vào |  |  |  | Cái | 1
- Kích thước: (cao x rộng x sâu: 600x600x400)mm
- Thanh định hướng: U50x4mm inox 304
- Xích kéo rọ rác: Inox 304 dài 2m
- Vật Liệu: Inox 304
2 | Bơm đầu vào |  |  |  | Cái | 1
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,25 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 5,5 m H2O Lưu lượng bơm là 0,1 m3/phút
- Kích thước ống ra: 40 mm
- Kiểu kết nối tự động: P40
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp E
+ Số pha: 3 pha
3 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào |  |  |  | Cái | 1
- Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng
- Đường kính DN50
- Dải đo: 0,7 -80m3/giờ
- Tín hiệu xuất ra: 4 - 20mA
- Kết nối: mặt bích
- Nguồn cấp 24A
- Cấp độ bảo vệ: IP67
IV | Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
Sửa chữa Lò đốt rác
1 | Phần thân tháp giải nhiệt và thu gom tro bụi |  |  |  | Cái | 1
- Kích thước: Đường kính x chiều dài: 700x1600mm
- Vật liệu: Inox 304
- Bích rỗng: D800mm
- Phụ kiện: Bulon + ốc
2 | Ống khói lò đốt rác |  |  |  | Đoạn | 3
- Kích thước: Đường kính x dài: 300x5500mm
- Inox 304 dày 2mm
- Mặt bích rỗng: 2 cái
+ Inox 304 dày 5mm
3 | Cao áp đầu đốt |  |  |  | Cái | 2
- Ống Inox 304
Sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải
1 | Đầu máy thổi khí cho tank xử lý |  |  |  | Máy | 1
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Phụ kiện bao gồm:
+ 1 Chân đế (Commom base)
+ 1 Bộ bu li, dây cu roa, nắp đậy (V-pulley, V-belt, Belt Cover)
+ 1 Đồng hồ đo áp lực (Pressure gauge)
+ 1 Bộ giảm âm (với bộ lọc) (Intake silencer (with filter))
+ 1 Van an toàn với van một chiều ((Safety valve) withCheck valve)
• Thông số kỹ thuật:
- Kích thước ống ra:40 mm
- Tốc độ vòng quay: 2210 vòng/phút
- Áp lực đẩy: 40 kPa
- Lưu lượng:0,83m3/phút
- Công suất motor: 1,5 kW
- Pulley No (Số rãnh pu ly): 4
2 | Bơm chìm |  |  |  | Máy | 1
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,25 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 5,5 m H2O Lưu lượng bơm là 0,1 m3/phút
- Kích thước ống ra: 40 mm
- Kiểu kết nối tự động: P40
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp E
+ Số pha: 3 pha
V | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh
Sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải
1 | Máy bơm nước thải đầu vào (tại hố thu và bể điều hòa) |  |  |  | Cái | 1
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,25 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 5,5 m H2O Lưu lượng bơm là 0,1 m3/phút
- Kích thước ống ra: 40 mm
- Kiểu kết nối tự động: P40
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp E
+ Số pha: 3 pha
2 | Máy bơm nước thải đầu ra (nước thải sau khử trùng) |  |  |  | Cái | 1
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,25 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 5,5 m H2O Lưu lượng bơm là 0,1 m3/phút
- Kích thước ống ra: 40 mm
- Kiểu kết nối tự động: P40
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp E
+ Số pha: 3 pha
3 | Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra |  |  |  | Cái | 1
- Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng
- Đường kính DN50
- Dải đo: 0,7 -80m3/giờ
- Tín hiệu xuất ra: 4 - 20mA
- Kết nối: mặt bích
- Nguồn cấp 24A
- Cấp độ bảo vệ: IP67
4 | Vật liệu lọc (bổ sung cho ngăn lọc của tank xử lý) |  |  |  | m3 | 4.5
- Vật liệu: Nhựa PE
- Đường kính hạt: D15x10mm
- Diện tích bề mặt : 550-800m2/m3
5 | Vật liệu bám dính MBBA (bổ sung cho ngăn Arotank của tank xử lý) |  |  |  | m3 | 4.5
Vật liệu: Nhựa PE
- Đường kính hạt: D12x10mm
- Diện tích bề mặt bám dính: 800-1200m2/m3
HẠNG MỤC: NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY ( 100m3/ngày đêm)
1 | Module xử lý nước thải |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: Đường kính x Chiều dài (2,2 x 5,5) m
- Vật liệu chế tạo: Composite gia cường cốt sợi thủy tinh
- Độ dày: 8 mm
2 | Module khối lắng sinh học |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
+ Vật liệu: Inox SUS 304
+Kích thước Dài x Rộng x Cao (1,5 x 2,2 x 1) m
+ Tấm lắng lamen:
- Vật liệu: Nhựa PVC
- Tải trọng lắng: 4,5-5,5m3
3 | Module khối MBR |  |  |  | Hệ | 2
Thông số kỹ thuật:
- Vật liêu: Inox SUS 304
- Kích thước: Dài x rộng x Cao (0,8 x 0,6 x 1,15)m
- Tổng công suất xử lý: 100m3/ Ngày đêm
- Thông số kỹ thuật màng:
+ Tổng diện tích bề mặt màng sử dụng 1 bộ: 66 m2
+ Chất liệu màng MBR:
• Sợi màng – rỗng: PVDF
• Bộ phận thấm: Nhựa ABS
• Chất liệu zoăng: Nhựa Polyurethane
+ Cỡ lỗ màng tiêu chuẩn: 0,4 µm
+ Đường kính ngoài sợi màng: 2,8 mm
+ Điều kiện hoạt động của màng:
• Nồng độ dầu tối đa: 50 mg/L
• Dải pH hoạt động: 6 đến 9
• Dải pH làm sạch màng MBR: 1 đến 11
• Nồng độ chất rắn trong bùn lỏng (MLSS): 3000 đến 15000 mg/L
+ Áp suất xuyên màng trong điều kiện hoạt động: 15kPa
4 | Máy bơm chìm nước thải bể gom |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,40 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 6,0 m H2O Lưu lượng bơm là 0,15 m3/phút
- Kích thước ống ra: 50 mm
- Kiểu kết nối tự động: P50
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp F
5 | Máy bơm chìm nước thải bể điều hòa |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,40 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 6,0 m H2O Lưu lượng bơm là 0,15 m3/phút
- Kích thước ống ra: 50 mm
- Kiểu kết nối tự động: P50
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp F
6 | Máy bơm chìm tuần hoàn nước thải |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,40 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 6,0 m H2O Lưu lượng bơm là 0,15 m3/phút
- Kích thước ống ra: 50 mm
- Kiểu kết nối tự động: P50
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp F
7 | Máy bơm chìm nước thải lên module xử lý |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,40 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 6,0 m H2O Lưu lượng bơm là 0,15 m3/phút
- Kích thước ống ra: 50 mm
- Kiểu kết nối tự động: P50
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp F
8 | Máy thổi khí cạn bể điều hòa, bể hiếu khí |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Phụ kiện bao gồm:
+ 1 Chân đế (Commom base)
+ 1 Bộ bu li, dây cu roa, nắp đậy (V-pulley, V-belt, Belt Cover)
+ 1 Đồng hồ đo áp lực (Pressure gauge)
+ 1 Bộ giảm âm (với bộ lọc) (Intake silencer (with filter))
+ 1 Van an toàn với van một chiều ((Safety valve) withCheck valve)
• Thông số kỹ thuật:
- Kích thước ống ra:50 mm
- Tốc độ vòng quay:1850 vòng/phút
- Áp lực đẩy: 40 kPa
- Lưu lượng:1,59 m3/phút
- Công suất motor: 2,2 kW
- Pulley No (Số rãnh pu ly): 4
9 | Máy thổi khí cạn bể màng MBR |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Phụ kiện bao gồm:
+ 1 Chân đế (Commom base)
+ 1 Bộ bu li, dây cu roa, nắp đậy (V-pulley, V-belt, Belt Cover)
+ 1 Đồng hồ đo áp lực (Pressure gauge)
+ 1 Bộ giảm âm (với bộ lọc) (Intake silencer (with filter))
+ 1 Van an toàn với van một chiều ((Safety valve) withCheck valve)
• Thông số kỹ thuật:
- Kích thước ống ra:40 mm
- Tốc độ vòng quay: 2210 vòng/phút
- Áp lực đẩy: 40 kPa
- Lưu lượng:0,83m3/phút
- Công suất motor: 1,5 kW
- Pulley No (Số rãnh pu ly): 4
10 | Máy khuấy trộn chìm bể thiếu khí |  |  |  | Cái | 1
Thông số kỹ thuật:
- Công suất: P2=1,1 Kw
- Tốc độ quay: 1450 vòng/phút
- Số cánh khuấy: 2 cánh
- Đường kính cánh khuấy: Ø210 mm
- Lực đẩy: 150 N
- Dòng điện 4,0A, 400V
11 | Máy bơm nước rút nước từ màng |  |  |  | Cái | 2
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất Motor: 0,75 Kw
- Điện áp: 230V, 50Hz, 1 pha
- Tại cột áp 21 m H2O lưu lượng đạt 4,2 m3/giờ
- Áp suất làm việc lớn nhất: 6 bar
- Cấp cách điện: Loại F (Class F)
- Mức độ bảo vệ: IP54
- Độ sâu hút lớn nhất: 8 m
- Vật liệu:
+ Thân bơm làm từ AISI304
+ Trục: AISI303
+ Cánh bơm: AISI 304
12 | Máy bơm nước rửa ngược |  |  |  | Cái | 1
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất Motor: 0,37 Kw
- Điện áp: 230V, 50Hz, 1 pha
- Tại cột áp: 15 m H2O, lưu lượng đạt 2,4 m3/giờ
- Áp suất làm việc lớn nhất: 6 bar
- Cấp cách điện: Loại F (Class F)
- Mức độ bảo vệ: IP44
- Độ sâu hút lớn nhất: 8 m
- Vật liệu:
+ Thân bơm làm từ AISI304
+ Giá đỡ động cơ làm từ AISI304
+ Trục: AISI303
13 | Bơm định lượng cân bằng pH |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng lớn nhất: 50 L/giờ
- Áp suất lớn nhất: 10 Bar
- Tần suất: 155 hành trình/1
- Điện áp:3 pha, 50 Hz
- Công suất: 0,25 Kw
- Vật liệu: Bộ phận: PP
+ Đầu bơm: PP
+ Màng: PTFE
+ Van dẫn hướng: PP
+ Ổ đỡ van: PVC
+ Van bi: PYREX
+ Thân van: PP
+ Gioăng van: FPM
+ Bích: PVC
14 | Bơm định lượng bổ sung dinh dưỡng |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng lớn nhất: 50 L/giờ
- Áp suất lớn nhất: 10 Bar
- Tần suất: 155 hành trình/1
- Điện áp:3 pha, 50 Hz
- Công suất: 0,25 Kw
- Vật liệu: Bộ phận: PP
+ Đầu bơm: PP
+ Màng: PTFE
+ Van dẫn hướng: PP
+ Ổ đỡ van: PVC
+ Van bi: PYREX
+ Thân van: PP
+ Gioăng van: FPM
+ Bích: PVC
15 | Động cơ khuấy hóa chất, trục và cánh khuấy |  |  |  | Cái | 1
Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0.25 kW
- Tốc độ đầu ra: 73 v/ph (tại 50 Hz)
- Lắp thẳng đứng, mặt bích, trục thẳng
16 | Bồn chứa hóa chất cân bằng pH |  |  |  | Cái | 2
Thông số kỹ thuật:
- Dung tích : 300l
- Chất liệu : PE
- Kiểu : Bồn đứng
17 | Bồn chứa dinh dưỡng |  |  |  | Cái | 1
Thông số kỹ thuật:
- Dung tích : 300l
- Chất liệu : PE
- Kiểu : Bồn đứng
18 | Bồn chứa nước rửa màng |  |  |  | Cái | 1
Thông số kỹ thuật:
- Dung tích : 1000l
- Chất liệu : PE
- Kiểu : Bồn đứng
19 | Thiết bị tích hợp đo các chỉ tiêu đầu vào (pH, COD, DO) |  |  |  | Bộ | 1
Màn hình hiển thị có cảm ứng
- Màn hình cảm ứng: 7 inch
- CPU: Rock chip RK3288
- Bộ nhớ RAM: 1x2GB ĐR3L SODimm (có thể mở rộng lên 8GB)
- Bộ nhớ lưu trữ: 16 GB- Cổng W-LAN: 2xRealtek PCIe GB LAN 8111G
- Hệ điều hành: Android 8.0
- Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi: Mặt trước IP65, mặt sau IP40
- Đường chéo màn hình: 7/17.78 inch/cm
- Khu vực màn hình hiển thị: 15.36 x 9.0 (cm)
- Tỉ lệ màn hình: 16:9
- Độ phân giải: 1020 x 600
- Độ sáng (cd/cm2) : 500
- Độ tương phản: 700:1
- Góc nhìn (chiều ngang / chiều dọc): 150 / 145
- Tuổi thọ đèn nền : LED/ 40000 giờ
- Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng đa điểm điện dung 10 điểm
- Bề mặt cảm ứng: Không thấm nước, chống bụi, chống lóa, chống dấu vân tay, kháng khuẩn
- Các cổng kết nối: 1 x Displayport1 x HDMI; 1 x VGA1 x USB 3.0, 3x USB 2.02 x COM (RS232/485)2 x COM 3 pin 2 x 10/100/1000 Mbit RJ452 x W
- Lan connector
Đầu đo PH ( 01 bể điều hòa, 01 bể thiếu khí)
- Dải đo: 0 đến 14 Ph
- Độ phân giải: 0.01 Ph
- Sai lệch: ± 0.1pH
- Nhiệt độ làm việc: 0 đến 65oC
- Áp suất làm việc: < 0.2 Mpa
- Nguồn điện 12-24 VDC ± 10%
- Ngõ ra: RS-485
- Chiều dài cáp: 5 mét
- Công suất : 0.3W - Tiêu chuẩn : IP68
Thiết bị đo COD
- Dải đo: + COD: 0 đến 1000 mg/L + BOD: 0 đến 300 mg/L+ TSS: 0 đến 1000 mg/L
- Độ chính sác: -5%
- Dải nhiệt độ hoạt động: 5 đến 45Oc
- Tiêu chuẩn: IP68
- Áp suất tối đa: 1 bar
- Hiệu chuẩn : 1 hoặc 2 điểm hiệu chuẩn
- Vật liệu: SS316L
- Nguồn điện: DC12-5V
Thiết bị đo Oxy hòa tan DO: 02 bộ ( 01 bộ bể thiếu khí, 01 bộ bể hiếu khí)
- Phương pháp đo: Phương pháp huỳnh quang
- Dải đo: 0 – 20 (mg/L)
- Độ phân giải: 0.01 mg/L, 0.1 oC
- Độ chính xác: ±2%F.S.,±0.5°C
- Bù nhiệt độ: Tự động bù nhiệt độ (PT1000)
- Phương thức giao tiếp: RS-485 bus, Modbus-RTU protocol
- Nhiệt độ làm việc: 0 đến 45 oC, <0.2Mpa
- Nhiệt độ lưu kho: -5~65°C
- Phương pháp lắp đặt: Lắp chìm
- Chiều dài cáp: 5m- Công suất tiêu thụ: < 0.3W 12V
- Nguồn điện: 12 – 24VDC
- Tiêu chuẩn: IP68- Hiệu chuẩn: 2 điểm hiệu chuẩn
- Tuổi thọ nắp huỳnh quang: 1 năm
- Vỏ cảm biến: Thép không gỉ POM và 316L
20 | Module khối giá thể vi sinh |  |  |  | Bộ | 1
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Dài x Rộng x Cao (4,0x2,0x1)+(2,3x1,4x1)m
- Vật liệu: Inox 304
- Giá thể vi sinh di động: 6m3
+ Kiểu: giá thể di động nhựa PE
+ Diện tích bề mặt 1200m2/1m3
+ Kích thước: Ø11 x 10mm
21 | Phao điện |  |  |  | Cái | 11
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Phao điện: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp: AC/DC30V
- Dòng điện: 0,5A
- Nhiệt độ của chất lỏng: 0 ~ 600C
- Tỉ trọng chất lỏng: 0,95 ~1.10
- Vật liệu làm phao:
+ Vỏ: Nhựa ABS
+ Dây: Nhựa PVC (loại mềm)
+ Thanh ấn (sinker): Gang với nhựa PVC bao phủ bên ngoài
- Chiều dài dây điện: 6 m
- Loại dây: 0,2mm2 x 2lõi x Φ4,7mm
22 | Rọ chắn rác thô |  |  |  | Cái | 1
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Rọ chắn rác: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Kiểu: Giỏ lọc
- Vật liệu: INOX 304
- Kích thước lỗ giỏ lọc: 10 mm
23 | Rọ chắn rác tinh |  |  |  | Cái | 1
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Rọ chắn rác: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Kiểu: Giỏ lọc
- Vật liệu: INOX 304
- Kích thước lỗ giỏ lọc: 2 mm
24 | Bộ phân phối khí thô |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
- Phân phối khí bọt thô, dạng ống.
- Đường ống dẫn khí chính Ø60, đường ống dẫn khí nhánh Ø27
- Trên các đường ống khí nhánh đục lỗ Ø4 với khoảng cách 100 mm.
- Áp lực đẩy: 40 kPa
25 | Bộ phân phối khí tinh |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
- Tổng số lượng đĩa khí bọt tinh: 15 cái
- Lưu lượng khí ở một đĩa: 0-9,5 m3/giờ
- Diện tích bề mặt hoạt động ở một đĩa: 0,038 m2
- Đường kính ống dẫn khí chính: Ø90
- Đường kính ống dẫn khí nhánh: Ø60
- Áp lực đẩy: 40 kPa
26 | Van điện điều khiển |  |  |  | Cái | 5
Số lượng: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước DN32
- Vật liệu Inox
- Bộ phận điều khiển:
+ Loại ON/OFF
+ Chức năng: Phản hồi tín hiệu hoạt động, tín hiệu thụ động, sức bền, 4-20mA.
+ DC24V/ DC12V
27 | Tủ điện điều khiển |  |  |  | Hệ | 1
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Tủ điện: 1 Tủ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz).
- Công suất chịu tải của tủ điện: 15 kW.
- Có chức năng bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp, quá áp.
- Chức năng giám sát nguồn điện hoạt động của hệ thống: điện áp, tần số, dòng điện, công suất tiêu thụ
- Chức năng điều khiển hoạt động của từng thiết bị qua công tắc điều khiển (vật lý) 3 chế độ: Tự động, bằng tay, tắt.
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: -10oC ~50oC.
- Độ ẩm môi trường hoạt động: 0~85% (không ngưng tụ).
- Tủ điện có hệ thống lọc chống bụi và lưu thông gió cưỡng bức.
Thiết bị điều khiển trung tâm tích hợp bộ nhớ, cổng kết nối đầu vào / đầu ra tiêu chuẩn số
* Bộ nhớ:
- Bộ nhớ làm việc: 100 Kbytes
- Bộ nhớ chương trình: 4 Mbytes
- Bộ nhớ dữ liệu dài hạn: 10 Kbytes
* Cổng kết nối đầu vào digitals tiêu chuẩn:
- Số lượng: 14 cổng
- Đầu vào kiểu: Dòng vào/dòng ra
- Điện áp định mức: 24VDC tại 4mA
- Điện áp liên tục lớn nhất cho phép: 35VDC trong 0,5 giây
Mức logic 1 (thấp nhất): 15 VDC tại 2,5 mA
Mức logic 0 (lớn nhất): 5 VDC tại 1 mA
* Cổng kết nối đầu ra tiêu chuẩn:
- Số lượng: 18 cổng (10 cổng tích hợp + 08 cổng mở rộng )
- Đầu ra kiểu: Tiếp điểm rơle
- Dải điện áp: 5 đến 30 VDC hoặc 5 đến 250 VAC
- Dòng định mức trên tiếp điểm: 2 A
- Tải đèn (lớn nhất): 30 W DC; 200 W AC
- Điện trở của tiếp điểm (trạng thái đóng): Lớn nhất 0,2Ω
- Cách ly: Các mức logic đến tiếp điểm: 1500 VAC trong 1 phút
- Trở kháng (mức logic đến tiếp điểm): 100MΩ
- Độ trễ chuyển mạch (lớn nhất): 10 ms
- Tần số chuyển mạch (lớn nhất): 1 Hz
- Thời gian hoạt động của chu trình cơ khí: 10.000.000 lần (không tải)
- Thời gian hoạt động của tiếp điểm: 100.000 lần (với tải tiêu chuẩn)
Thiết bị thu thập dữ liệu vào ra của hệ thống
- Nguồn điện: 9 – 36VDC
- Cổng mạng: 02 cổng RJ45, 10/100 Mbps
- Khe sim: SIM/UIM Card (Nano)
- Cổng USB: 1 cổng USB, micro USB OTG
- 4G:
+ 1 cổng gắn ăngten thu sóng
+ L-E/ L-CE/L-A/L-AU/L-AF
- Môi trường hoạt động: - 40 oC đến 80oC, độ ẩm 5 – 95% (Không đọng thành giọt sương)
- Môi trường lưu kho: - 40 oC đến 85oC, độ ẩm 5 – 95% (Không đọng thành giọt sương)
- Tiêu chuẩn: IP30
Phần mềm giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống
- Phần mềm hoạt động trên app điện thoại, app máy tính bảng, chạy hệ điều hành android hoặc ios
- Chức năng quản lý và sử dụng mỗi thiết bị chỉ có một tài khoản chính để quản lý và được phép chia sẻ cho các tài khoản phụ không giới hạn để theo dõi hệ thống hoạt động.
- Trung tâm quản lý dữ liệu người dùng và dữ liệu của hệ thống được lưu trữ (Cloud Server) điện toán đám mây Việt Nam
- Hiển thị thông số đo pH tại bể điều hòa, bể xử lý hiếu khí và các thông số đo COD tại bể hiếu khí.
- Hiển thị thông số nguồn điện bao gồm:
+ Tổng công suất tiêu thụ của hệ thống
+ Giá trị điện áp 3 pha
+ Giá trị dòng điện 3 pha của từng pha.
- Hiển thị trạng thái hoạt động của từng thiết bị: Đang chạy, dừng, lỗi
- Chức năng thông báo về app người dùng nếu có bất kỳ một lỗi nào xảy ra trên từng thiết bị của hệ thống.
- Chức năng cảnh báo yêu cầu bổ sung hóa chất, dinh dưỡng
- Chức năng tra cứu nhật kí, lịch sử hoạt động của hệ thống.
- Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Màn hình điều khiển và theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị của toàn hệ thống
- Loại: Màn hình cảm ứng điện trở
- Kích thước: 10.4” TFT LCD (65536 màu)
- Độ phân giải: 800 x 600 pixels
- Đèn nền: LED Back light
- Tuổi thọ đèn nền: 10000 giờ
- Độ sáng: 300 cd/m2
- Flash ROM: 256 Mbytes
- RAM: 256 Mbytes
- Các cổng kết nối:
+ 02 cổng USB
+ 01 cổng gắn thẻ SD
+ 02 cổng COM (RS232/RS422/RS485)
+ 01 cổng COM RS232
+ 01 cổng Ethernet
- Điện áp hoạt động: 24 VDC (-15% đến 15%)
- Công suất tiêu thụ: 9.5 W (lớn nhất)
- Tính năng:
+ Giám sát trạng thái hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống. Giúp người vận hành biết được thiết bị nào đang hoạt động hoặc dừng.
+ Hiển thị cảnh báo lỗi (nếu có) trên từng thiết bị của toàn bộ hệ thống.
+ Hiển thị mô hình hoạt động trực quan đầy đủ của toàn bộ hệ thống giúp người sử dụng dễ dàng hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống, chức năng của các bể xử lý và vị trí của các thiết bị trong mỗi bể xử lý.
+ Điều khiển bật/tắt bán tự động của từng thiết bị khi người sử dụng thao tác, vận hành hoặc chế độ tự động hoàn toàn (auto) cho tất cả các thiết bị trong hệ thống với các nút bấm điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng HMI.
+ Nhắc nhở bổ sung hóa chất tại các bồn hóa chất khi hết.
+ Cài đặt các thông số trên màn hình, bao gồm:
ü Cài thời gian chạy liên tục hoặc thời gian dừng, thời gian chạy và hoạt động luân phiên của bơm tuần hoàn
ü Cài thời gian chạy liên tục hoặc thời gian dừng, thời gian chạy và hoạt động luân phiên của máy thổi khí
ü Cài đặt thời gian thực hiển thị trên màn hình
+ Giám sát và hiển thị hoạt động chi tiết của các máy thổi khí gồm: Tần số hoạt động, điện áp, dòng điện của máy.
- Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Thiết bị đo điện áp lưới và công suất hoạt động hệ thống
- Đo điện áp 3 pha
- Đo dòng điện 3 pha
- Đo công suất tác dụng 3 pha
- Đo tần số
- Hiển thị LCD: 3 hàng x 4 số + 8 số điện năng KWH
- Khả năng nhớ: 10 năm cho chỉ số điện năng
Thiết bị đóng cắt cho động cơ 3 pha loại khởi động qua biến tần.
- Số lượng: 02 Cái.
- Phương thức điều khiển: V/F, điều khiển véc tơ (sensorless vector control).
- Bù momen: Bù momen tự động / bằng tay.
- Điện áp đầu vào: 3 pha/380VAC/50Hz.
- Công suất chịu tải: 3.7 kw
- Tần số đầu ra lớn nhất: 400 Hz.
- Cài đặt tần số:
+ Lệnh Digital: 0,01Hz.
+ Lệnh Analog: 0,06Hz (lớn nhất 60Hz).
- Bảo vệ: Qúa áp, thấp áp, quá dòng, lỗi tiếp đất, bảo vệ dòng, quá nhiệt biến tần, quá nhiệt động cơ, mất pha đầu ra, bảo vệ quá tải, lỗi truyền thông, mất lệnh điều khiển, lỗi phần cứng, lỗi quạt.
- Phương pháp làm mát: Cưỡng bức bằng không khí.
- Cấp bảo vệ: IP20.
Thiết bị đóng cắt cho động cơ 3 pha loại khởi động trực tiếp (tải 3 pha AC-3).
- Số lượng: 13 bộ
- Số cực: 03
- Điện áp hoạt động định mức (V): 690
- Điện áp cách điện định mức (V): 690
- Dòng điện định mức: 9A
- Tần số đóng cắt: 1.800 lần/giờ (lớn nhất)
- Độ bền:
+ Điện: 2,5 triệu lần
+ Cơ học: 15 triệu lần
Thiết bị rơle nhiệt bảo vệ quá tải cho động cơ loại khởi động trực tiếp
- Số lượng: 13 bộ
- Số cực: 3
- Dòng bảo vệ: 1.3 x dòng định mức
- Chức năng bảo vệ: Qúa tải
Thiết bị đóng cắt nguồn tổng của tủ điện ELCB
- Số lượng: 01 Bộ.
- Số cực: 4
- Chức năng bảo vệ: Qúa tải, ngắn mạch, dò điện
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Khả năng cắt dòng dò: 30 mA
- Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV): 6 kV.
- Thời gian cắt dòng dò: ≤ 0.1 giây
- Dòng cắt ngắn mạch định mức Icu: 18kA (tại 415/460V)
Thiết bị đóng cắt nguồn điện cấp cho các tải đầu ra độc lập (MCB).
- Số lượng: 13 Bộ
- Dòng điện định mức In [A)]:
+ 16A: 02 bộ
+ 06A: 11 bộ
- Số cực: 3
- Dòng ngắn mạch [kA] (Icn): 10 tại 415VAC
- Số chu trình hoạt động:
+ Điện: 4.000 lần.
+ Cơ học: 10.000 lần.
- Kiểu ngắt khi quá dòng: Nhiệt độ - từ tính.
Thiết bị đóng cắt nguồn điện cấp cho các tải đầu ra độc lập (MCB).
- Số lượng: 13 Bộ
- Dòng điện định mức In [A)]:
+ 10A: 01 bộ
+ 06A: 03 bộ
- Số cực: 2
- Dòng ngắn mạch [kA] (Icn): 10 tại 415VAC
- Số chu trình hoạt động:
+ Điện: 4.000 lần.
+ Cơ học: 10.000 lần.
- Kiểu ngắt khi quá dòng: Nhiệt độ - từ tính.
Rơle điều khiển
- Số lượng: 04 Cái.
- Điện áp cuộn dây: 220 VAC ± 10%.
- Dòng định mức tiếp điểm: 5A tại 220V (Với tải thuần trở).
- Loại tiếp điểm: DPDT, 2 bộ tiếp điểm.
Thiết bị bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp, quá áp.
- Số lượng: 01 cái
- Điện áp vào định mức: 3 pha, 200 tới 480VAC (3 dây)
- Tải đầu vào: xấp xỉ 2,7 VA
- Dải thời gian tác động (T):
+ Đảo pha: 0,1 giây ±0,05 giây
+ Mất pha: 0,1 s lớn nhất
- Phương thức reset: Reset tự động
- Các chỉ thị: Nguồn (PWR): Màu xanh; Đầu ra rơle (RY): Màu vàng
- Số đầu ra rơle báo trạng thái hoạt động: 1 rơle SPDT (NC operation)
- Các giá trị định mức của đầu ra rơle:
+ Tải trở:
• 5 A tại 250 VAC
• 5 A tại 30 VDC
+ Công suất đóng mở lớn nhất: 1250 VA, 150 W
+ Tải nhỏ nhất: 5 VDC, 10 mA
+ Tuổi thọ cơ học: nhỏ nhất 10.000.000 hoạt động
+ Tuổi thọ điện:
• Với tải 5A ở 250VAC hoặc 30 VDC: 50.000 hoạt động
• Với tải 3A tại 250 VAC/30 VDC: 100.000 hoạt động
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: −20 đến 60°C (với không có sự ngưng hơi hoặc sự đóng băng)
- Nhiệt độ lưu trữ: −25 đến 65°C (với không có sự ngưng hơi hoặc sự đóng băng)
- Độ ẩm môi trường hoạt động: 25% đến 85% (với không có sự ngưng hơi)
- Độ ẩm lưu trữ: 25% đến 85% (với không có sự ngưng hơi)
- Vật liệu vỏ: Nhựa PC và ABS, UL94-V0 (tiêu chuẩn chống cháy)
Đèn báo trạng thái và công tắc điều khiển
- Công tắc điều khiển 3 chế độ tự động, tắt, bằng tay: 17 cái
- Nút dừng khẩn cấp: 01 cái
- Đèn báo trạng thái hoạt động: 17 cái
- Đèn báo trạng thái lỗi: 13 cái
- Còi báo lỗi: 01 cái
Bộ cấp nguồn một chiều 24VDC
- Điện áp vào: 100 - 240 VAC ± 10%.
- Điện áp ra: 24 VDC ± 10%.
- Công suất: 60 W.
- Dòng định mức: 2.5A
Bộ cấp nguồn một chiều 12VDC
- Điện áp vào: 100 - 240 VAC ± 10%.
- Điện áp ra: 12 VDC ± 10%.
- Công suất: 25 W.
- Dòng định mức: 2A
28 | Đường ống công nghệ |  |  |  | Hệ | 1
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng
Ống dẫn nước/ ống uPVC (C3)
| 1 | ống uPVC D200 (C3) | 100m | 0.08
| 2 | ống uPVC D160 (C3) | 100m | 0.08
| 3 | ống uPVC D90 (C3) | 100m | 0.12
| 4 | ống uPVC D60 (C3) | 100m | 0.68
| 5 | ống uPVC D42 (C3) | 100m | 0.16
| 6 | ống uPVC D34 (C3) | 100m | 0.7
| 7 | ống uPVC D27 (C3) | 100m | 0.16
| 8 | cút uPVC D200 | cái | 2
| 9 | cút uPVC D160 | cái | 2
| 10 | cút uPVC D90 | cái | 3
| 11 | cút uPVC D60 | cái | 14
| 12 | cút uPVC D48 | cái | 33
| 13 | cút uPVC D42 | cái | 6
| 14 | cút uPVC D34 | cái | 42
| 15 | cút uPVC D27 | cái | 10
| 16 | cút uPVC D21 | cái | 20
| 17 | Tê uPVC D200 | cái | 2
| 18 | Tê uPVC D160 | cái | 1
| 19 | Tê uPVC D90 | cái | 1
| 20 | tê uPVC D60 | cái | 2
| 21 | tê uPVC D48 | cái | 4
| 22 | tê uPVC D42 | cái | 2
| 23 | tê uPVC D34 | cái | 2
| 24 | tê uPVC D27 | cái | 6
| 25 | tê uPVC D21 | cái | 6
| 26 | nối ren ngoài uPVC D90 | cái | 2
| 27 | nối ren ngoài uPVC D60 | cái | 2
| 28 | nối ren ngoài uPVC D34 | cái | 3
| 29 | đồng hồ cơ đo lưu lượng dạng cơ DN50 | cái | 1
Ống dẫn khí/ Ống thép mạ kẽm
| 30 | ống thép mạ kẽm DN100 | 100m | 0.36
| 31 | ống thép mạ kẽm DN80 | 100m | 0.18
| 32 | ống thép mạ kẽm DN50 | 100m | 0.12
| 33 | ống thép mạ kẽm DN40 | 100m | 0.06
| 34 | Tê thu DN100/80 | cái | 2
| 35 | Tê thu DN100/50 | cái | 4
| 36 | Tê thu DN80/50 | cái | 2
| 37 | Tê thu DN80/40 | cái | 2
| 38 | cút thép DN100 | cái | 5
| 39 | cút thép DN80 | cái | 3
| 40 | bích rỗng hàn DN100 | cặp bích | 4
| 41 | bích rỗng hàn DN80 | cặp bích | 8
| 42 | bích rỗng hàn DN65 | cặp bích | 2
| 43 | bích rỗng hàn DN50 | cặp bích | 4
29 | Đường điện công nghệ |  |  |  | Hệ | 1
| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng
| 1 | dây dẫn 4 ruột 4x4mm2 | m | 24
| 2 | dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2 | m | 160
| 3 | dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2 | m | 160
| 4 | ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm | m | 344
HẠNG MỤC: NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ 100M3/ngày. Đêm lên 170m3/ ngày. Đêm
1 | Module hợp khối xử lý nước thải |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: Đường kính x Chiều dài (2,5 x 11,0) m
- Vật liệu chế tạo: Composite gia cường cốt sợi thủy tinh
- Độ dày: 8 mm
1.1 | Module khối giá thể vi sinh |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Dài x Rộng x Cao (3,6x2,5x1)m
- Vật liệu: Inox 304
- Giá thể vi sinh di động: 3m3
+ Kiểu: giá thể di động nhựa PE
+ Diện tích bề mặt 1200m2/1m3
+ Kích thước: ø11 x 10mm
1.2 | Module khối lắng sinh học |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
+ Vật liệu: Inox SUS 304
+Kích thước Dài x Rộng x Cao (1,0 x 2,5 x 1) m
+ Tấm lắng lamen:
- Vật liệu: Nhựa PVC
- Tải trọng lắng: 4,5-5,5m3
1.3 | Module khối MBR |  |  |  | Hệ | 2
Thông số kỹ thuật:
- Vật liêu: Inox SUS 304
- Kích thước: Dài x rộng x Cao (1.12 x 0,6 x 1,15)m
- Công suất xử lý: 70m3/ Ngày đêm
- Thông số kỹ thuật màng:
+ Tổng diện tích bề mặt màng sử dụng 1 bộ: 45 m2
+ Chất liệu màng MBR:
• Sợi màng – rỗng: PVDF
• Bộ phận thấm: Nhựa ABS
• Chất liệu zoăng: Nhựa Polyurethane
+ Cỡ lỗ màng tiêu chuẩn: 0,4 µm
+ Đường kính ngoài sợi màng: 2,8 mm
+ Điều kiện hoạt động của màng:
• Nồng độ dầu tối đa: 50 mg/L
• Dải pH hoạt động: 6 đến 9
• Dải pH làm sạch màng MBR: 1 đến 11
• Nồng độ chất rắn trong bùn lỏng (MLSS): 3000 đến 15000 mg/L
+ Áp suất xuyên màng trong điều kiện hoạt động: 15kPa
2 | Máy bơm chìm tuần hoàn nước thải |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,40 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 6,0 m H2O Lưu lượng bơm là 0,15 m3/phút
- Kích thước ống ra: 50 mm
- Kiểu kết nối tự động: P50
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp F
3 | Máy bơm chìm bùn thải |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Bộ khớp nối nhanh: 01 Bộ
- Bộ ốc vít, dây xích nâng Inox304: 01 Bộ
- Bộ gá khớp trượt Inox304: 01 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0,40 Kw
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz
- Tại điểm cột áp 6,0 m H2O Lưu lượng bơm là 0,15 m3/phút
- Kích thước ống ra: 50 mm
- Kiểu kết nối tự động: P50
- Vật liệu:
+ Trục motor: SUS 420 J2
+ Vỏ máy bơm: Gang xám
+ Cánh bơm: Gang xám
- Động cơ điện:
+ Loại: Động cơ cảm ứng chìm, được làm đầy không khí (Air-filled submersible induction motor)
+ Cấp cách điện: Cấp F
4 | Máy thổi khí cạn bể điều hòa, bể hiếu khí |  |  |  | Cái | 2
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 01 Máy
- Phụ kiện bao gồm:
+ 1 Chân đế (Commom base)
+ 1 Bộ bu li, dây cu roa, nắp đậy (V-pulley, V-belt, Belt Cover)
+ 1 Đồng hồ đo áp lực (Pressure gauge)
+ 1 Bộ giảm âm (với bộ lọc) (Intake silencer (with filter))
+ 1 Van an toàn với van một chiều ((Safety valve) withCheck valve)
• Thông số kỹ thuật:
- Kích thước ống ra: 50 mm
- Tốc độ vòng quay:1850 vòng/phút
- Áp lực đẩy: 40 kPa
- Lưu lượng:1,59m3/phút
- Công suất motor: 2,2 kW
- Pulley No (Số rãnh pu ly): 4
5 | Máy khuấy trộn chìm bể thiếu khí |  |  |  | Cái | 1
Thông số kỹ thuật:
- Công suất: P2=1,1 Kw
- Tốc độ quay: 1450 vòng/phút
- Số cánh khuấy: 2 cánh
- Đường kính cánh khuấy: Ø210 mm
- Lực đẩy: 150 N
- Dòng điện 4,0A, 400V
6 | Máy bơm nước rút nước từ màng |  |  |  | Cái | 2
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất Motor: 0,75 Kw
- Điện áp: 230V, 50Hz, 1 pha
- Tại cột áp 21 m H2O lưu lượng đạt 4,2 m3/giờ
- Áp suất làm việc lớn nhất: 6 bar
- Cấp cách điện: Loại F (Class F)
- Mức độ bảo vệ: IP54
- Độ sâu hút lớn nhất: 8 m
- Vật liệu:
+ Thân bơm làm từ AISI304
+ Trục: AISI303
+ Cánh bơm: AISI 304
7 | Máy bơm nước rửa ngược |  |  |  | Cái | 1
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Công suất Motor: 0,37 Kw
- Điện áp: 230V, 50Hz, 1 pha
- Tại cột áp: 15 m H2O, lưu lượng đạt 2,4 m3/giờ
- Áp suất làm việc lớn nhất: 6 bar
- Cấp cách điện: Loại F (Class F)
- Mức độ bảo vệ: IP44
- Độ sâu hút lớn nhất: 8 m
- Vật liệu:
+ Thân bơm làm từ AISI304
+ Giá đỡ động cơ làm từ AISI304
+ Trục: AISI303
8 | Bơm định lượng cân bằng pH |  |  |  | Cái | 2
Bơm định lượng cân bằng Ph
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng lớn nhất: 50 L/giờ
- Áp suất lớn nhất: 10 Bar
- Tần suất: 155 hành trình/1
- Điện áp: 3 pha, 50 Hz
- Công suất: 0,25 Kw
- Vật liệu: Bộ phận: PP
+ Đầu bơm: PP
+ Màng: PTFE
+ Van dẫn hướng: PP
+ Ổ đỡ van: PVC
+ Van bi: PYREX
+ Thân van: PP
+ Gioăng van: FPM
+ Bích: PVC
9 | Bơm định lượng bổ sung dinh dưỡng |  |  |  | Cái | 1
Bơm định lượng cân bằng Ph
• Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Máy chính: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
• Thông số kỹ thuật:
- Lưu lượng lớn nhất: 50 L/giờ
- Áp suất lớn nhất: 10 Bar
- Tần suất: 155 hành trình/1
- Điện áp: 3 pha, 50 Hz
- Công suất: 0,25 Kw
- Vật liệu: Bộ phận: PP
+ Đầu bơm: PP
+ Màng: PTFE
+ Van dẫn hướng: PP
+ Ổ đỡ van: PVC
+ Van bi: PYREX
+ Thân van: PP
+ Gioăng van: FPM
+ Bích: PVC
10 | Động cơ khuấy hóa chất, trục và cánh khuấy |  |  |  | Cái | 1
Thông số kỹ thuật:
- Công suất: 0.25 kW
- Tốc độ đầu ra: 73 v/ph (tại 50 Hz)
- Lắp thẳng đứng, mặt bích, trục thẳng
11 | Bồn chứa hóa chất cân bằng pH |  |  |  | Cái | 2
Xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Dung tích : 300l
- Chất liệu : PE
- Kiểu : Bồn đứng
12 | Bồn chứa dinh dưỡng |  |  |  | Cái | 1
xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Dung tích : 300l
- Chất liệu : PE
- Kiểu : Bồn đứng
13 | Bồn chứa nước rửa màng |  |  |  | Cái | 1
xuất xứ: Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Dung tích : 1000l
- Chất liệu : PE
- Kiểu : Bồn đứng
14 | Thiết bị tích hợp đo các chỉ tiêu đầu vào (pH, COD, DO) |  |  |  | bộ | 1
Màn hình hiển thị có cảm ứng
- Màn hình cảm ứng: 7 inch
- CPU: Rock chip RK3288- Bộ nhớ RAM: 1x2GB ĐR3L SODimm (có thể mở rộng lên 8GB)
- Bộ nhớ lưu trữ: 16 GB
- Cổng W-LAN: 2xRealtek PCIe GB LAN 8111G
- Hệ điều hành: Android 8.0
- Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi: Mặt trước IP65, mặt sau IP40
- Đường chéo màn hình: 7/17.78 inch/cm
- Khu vực màn hình hiển thị: 15.36 x 9.0 (cm)
- Tỉ lệ màn hình: 16:9
- Độ phân giải: 1020 x 600
- Độ sáng (cd/cm2) : 500
- Độ tương phản: 700:1
- Góc nhìn (chiều ngang / chiều dọc): 150 / 145
- Tuổi thọ đèn nền : LED/ 40000 giờ
- Công nghệ cảm ứng: Cảm ứng đa điểm điện dung 10 điểm
- Bề mặt cảm ứng: Không thấm nước, chống bụi, chống lóa, chống dấu vân tay, kháng khuẩn
- Các cổng kết nối: 1 x Displayport1 x HDMI; 1 x VGA1 x USB 3.0, 3x USB 2.02 x COM (RS232/485)2 x COM 3 pin 2 x 10/100/1000 Mbit RJ452 x W-Lan connector
Đầu đo PH ( 01 bể điều hòa, 01 bể thiếu khí)
- Dải đo: 0 đến 14 pH
- Độ phân giải: 0.01 pH
- Sai lệch: ± 0.1Ph
- Nhiệt độ làm việc: 0 đến 65Oc
- Áp suất làm việc: < 0.2 Mpa-
Nguồn điện 12-24 VDC ± 10%
- Ngõ ra: RS-485- Chiều dài cáp: 5 mét
- Côn suất : 0.3W
- Tiêu chuẩn : IP68
Thiết bị đo COD
- Dải đo:
+ COD: 0 đến 1000 mg/L
+ BOD: 0 đến 300 mg/L
+ TSS: 0 đến 1000 mg/L
- Độ chính sác: -5%
- Dải nhiệt độ hoạt động: 5 đến 45Oc
- Tiêu chuẩn: IP68
- Áp suất tối đa: 1 bar
- Hiệu chuẩn : 1 hoặc 2 điểm hiệu chuẩn
- Vật liệu: SS316L
- Nguồn điện: DC12-5V
Thiết bị đo Oxy hòa tan DO: 02 bộ ( 01 bộ bể thiếu khí, 01 bộ bể hiếu khí)
- Phương pháp đo: Phương pháp huỳnh quang
- Dải đo: 0 – 20 (mg/L)
- Độ phân giải: 0.01 mg/L, 0.1 Oc
- Độ chính xác: ±2%F.S.,±0.5°C
- Bù nhiệt độ: Tự động bù nhiệt độ (PT1000)
- Phương thức giao tiếp: RS-485 bus, Modbus-RTU protocol
- Nhiệt độ làm việc: 0 đến 45 oC, <0.2Mpa
- Nhiệt độ lưu kho: -5~65°C
- Phương pháp lắp đặt: Lắp chìm
- Chiều dài cáp: 5m
- Công suất tiêu thụ: < 0.3W 12V
- Nguồn điện: 12 – 24VDC
- Tiêu chuẩn: IP68
- Hiệu chuẩn: 2 điểm hiệu chuẩn
- Tuổi thọ nắp huỳnh quang: 1 năm
- Vỏ cảm biến: Thép không gỉ POM và 316L
15 | Phao điện |  |  |  | Cái | 9
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Phao điện: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp: AC/DC30V
- Dòng điện: 0,5A
- Nhiệt độ của chất lỏng: 0 ~ 600C
- Tỉ trọng chất lỏng: 0,95 ~1.10
- Vật liệu làm phao:
+ Vỏ: Nhựa ABS
+ Dây: Nhựa PVC (loại mềm)
+ Thanh ấn (sinker): Gang với nhựa PVC bao phủ bên ngoài
- Chiều dài dây điện: 6 m
- Loại dây: 0,2mm2 x 2lõi x Φ4,7mm
16 | Rọ chắn rác thô |  |  |  | Cái | 1
Rọ chắn rác thô
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Rọ chắn rác: 1 Bộ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Kiểu: Giỏ lọc
- Vật liệu: INOX 304
- Kích thước lỗ giỏ lọc: 10 mm
17 | Bộ phân phối khí thô |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật
- Phân phối khí bọt thô, dạng ống.
- Đường ống dẫn khí chính Ø60, đường ống dẫn khí nhánh Ø34
- Trên các đường ống khí nhánh đục lỗ Ø4 với khoảng cách 100 mm.
- Áp lực đẩy: 40 kPa
18 | Bộ phân phối khí tinh |  |  |  | Hệ | 1
Thông số kỹ thuật:
- Tổng số lượng đĩa khí bọt tinh: 15 cái
- Lưu lượng khí ở một đĩa: 0-9,5 m3/giờ
- Diện tích bề mặt hoạt động ở một đĩa: 0,038 m2
- Đường kính ống dẫn khí chính: Ø90
- Đường kính ống dẫn khí nhánh: Ø60
- Áp lực đẩy: 40 kPa
19 | Van điện điều khiển |  |  |  | Cái | 5
Số lượng: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật
- Kích thước DN32
- Vật liệu Inox
Bộ phận điều khiển:
+ Loại ON/OFF
+ Chức năng: Phản hồi tín hiệu hoạt động, tín hiệu thụ động, sức bền, 4-20mA.
+ DC24V/ DC12V
20 | Tủ điện điều khiển |  |  |  | Hệ | 1
Cấu hình tiêu chuẩn của 1 thiết bị:
- Tủ điện: 1 Tủ
- Phụ kiện lắp đặt: 1 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Nguồn điện cấp: 3 pha x 380 AC ±10% (50/60Hz).
- Công suất chịu tải của tủ điện: 15 kW.
- Có chức năng bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp, quá áp.
- Chức năng giám sát nguồn điện hoạt động của hệ thống: điện áp, tần số, dòng điện, công suất tiêu thụ
- Chức năng điều khiển hoạt động của từng thiết bị qua công tắc điều khiển (vật lý) 3 chế độ: Tự động, bằng tay, tắt.
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: -10oC ~50oC.
- Độ ẩm môi trường hoạt động: 0~85% (không ngưng tụ).
- Tủ điện có hệ thống lọc chống bụi và lưu thông gió cưỡng bức.
Thiết bị điều khiển trung tâm tích hợp bộ nhớ, cổng kết nối đầu vào / đầu ra tiêu chuẩn số
*Bộ nhớ:
- Bộ nhớ làm việc: 100 Kbytes
- Bộ nhớ chương trình: 4 Mbytes
- Bộ nhớ dữ liệu dài hạn: 10 Kbytes
* Cổng kết nối đầu vào digitals tiêu chuẩn:
- Số lượng: 14 cổng
- Đầu vào kiểu: Dòng vào/dòng ra
- Điện áp định mức: 24VDC tại 4mA
- Điện áp liên tục lớn nhất cho phép: 35VDC trong 0,5 giây
Mức logic 1 (thấp nhất): 15 VDC tại 2,5 mA
Mức logic 0 (lớn nhất): 5 VDC tại 1 mA
* Cổng kết nối đầu ra tiêu chuẩn:
- Số lượng: 18 cổng (10 cổng tích hợp + 08 cổng mở rộng )
- Đầu ra kiểu: Tiếp điểm rơle
- Dải điện áp: 5 đến 30 VDC hoặc 5 đến 250 VAC
- Dòng định mức trên tiếp điểm: 2 A
- Tải đèn (lớn nhất): 30 W DC; 200 W AC
- Điện trở của tiếp điểm (trạng thái đóng): Lớn nhất 0,2Ω
- Cách ly: Các mức logic đến tiếp điểm: 1500 VAC trong 1 phút
- Trở kháng (mức logic đến tiếp điểm): 100MΩ
- Độ trễ chuyển mạch (lớn nhất): 10 ms
- Tần số chuyển mạch (lớn nhất): 1 Hz
- Thời gian hoạt động của chu trình cơ khí: 10.000.000 lần (không tải)
- Thời gian hoạt động của tiếp điểm: 100.000 lần (với tải tiêu chuẩn)
Thiết bị thu thập dữ liệu vào ra của hệ thống
- Nguồn điện: 9 – 36VDC
- Cổng mạng: 02 cổng RJ45, 10/100 Mbps
- Khe sim: SIM/UIM Card (Nano)
- Cổng USB: 1 cổng USB, micro USB OTG
- 4G:
+ 1 cổng gắn ăngten thu sóng
+ L-E/ L-CE/L-A/L-AU/L-AF
- Môi trường hoạt động: - 40 oC đến 80oC, độ ẩm 5 – 95% (Không đọng thành giọt sương)
- Môi trường lưu kho: - 40 oC đến 85oC, độ ẩm 5 – 95% (Không đọng thành giọt sương)
- Tiêu chuẩn: IP30
Phần mềm giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống
- Phần mềm hoạt động trên app điện thoại, app máy tính bảng, chạy hệ điều hành android hoặc ios
- Chức năng quản lý và sử dụng mỗi thiết bị chỉ có một tài khoản chính để quản lý và được phép chia sẻ cho các tài khoản phụ không giới hạn để theo dõi hệ thống hoạt động.
- Trung tâm quản lý dữ liệu người dùng và dữ liệu của hệ thống được lưu trữ (Cloud Server) điện toán đám mây Việt Nam
- Hiển thị thông số đo pH tại bể điều hòa, bể xử lý hiếu khí và các thông số đo COD tại bể hiếu khí.
- Hiển thị thông số nguồn điện bao gồm:
+ Tổng công suất tiêu thụ của hệ thống
+ Giá trị điện áp 3 pha
+ Giá trị dòng điện 3 pha của từng pha.
- Hiển thị trạng thái hoạt động của từng thiết bị: Đang chạy, dừng, lỗi
- Chức năng thông báo về app người dùng nếu có bất kỳ một lỗi nào xảy ra trên từng thiết bị của hệ thống.
- Chức năng cảnh báo yêu cầu bổ sung hóa chất, dinh dưỡng
- Chức năng tra cứu nhật kí, lịch sử hoạt động của hệ thống.
- Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Màn hình điều khiển và theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị của toàn hệ thống
- Loại: Màn hình cảm ứng điện trở
- Kích thước: 10.4” TFT LCD (65536 màu)
- Độ phân giải: 800 x 600 pixels
- Đèn nền: LED Back light
- Tuổi thọ đèn nền: 10000 giờ
- Độ sáng: 300 cd/m2
- Flash ROM: 256 Mbytes
- RAM: 256 Mbytes
- Các cổng kết nối:
+ 02 cổng USB
+ 01 cổng gắn thẻ SD
+ 02 cổng COM (RS232/RS422/RS485)
+ 01 cổng COM RS232
+ 01 cổng Ethernet
- Điện áp hoạt động: 24 VDC (-15% đến 15%)
- Công suất tiêu thụ: 9.5 W (lớn nhất)
- Tính năng:
+ Giám sát trạng thái hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống. Giúp người vận hành biết được thiết bị nào đang hoạt động hoặc dừng.
+ Hiển thị cảnh báo lỗi (nếu có) trên từng thiết bị của toàn bộ hệ thống.
+ Hiển thị mô hình hoạt động trực quan đầy đủ của toàn bộ hệ thống giúp người sử dụng dễ dàng hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống, chức năng của các bể xử lý và vị trí của các thiết bị trong mỗi bể xử lý.
+ Điều khiển bật/tắt bán tự động của từng thiết bị khi người sử dụng thao tác, vận hành hoặc chế độ tự động hoàn toàn (auto) cho tất cả các thiết bị trong hệ thống với các nút bấm điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng HMI.
+ Nhắc nhở bổ sung hóa chất tại các bồn hóa chất khi hết.
+ Cài đặt các thông số trên màn hình, bao gồm:
Cài thời gian chạy liên tục hoặc thời gian dừng, thời gian chạy và hoạt động luân phiên của bơm tuần hoàn
Cài thời gian chạy liên tục hoặc thời gian dừng, thời gian chạy và hoạt động luân phiên của máy thổi khí
Cài đặt thời gian thực hiển thị trên màn hình
+ Giám sát và hiển thị hoạt động chi tiết của các máy thổi khí gồm: Tần số hoạt động, điện áp, dòng điện của máy.
- Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Thiết bị đo điện áp lưới và công suất hoạt động hệ thống
- Đo điện áp 3 pha
- Đo dòng điện 3 pha
- Đo công suất tác dụng 3 pha
- Đo tần số
- Hiển thị LCD: 3 hàng x 4 số + 8 số điện năng KWH
- Khả năng nhớ: 10 năm cho chỉ số điện năng
Thiết bị đóng cắt cho động cơ 3 pha loại khởi động qua biến tần.
- Số lượng: 02 Cái.
- Phương thức điều khiển: V/F, điều khiển véc tơ (sensorless vector control).
- Bù momen: Bù momen tự động / bằng tay.
- Điện áp đầu vào: 3 pha/380VAC/50Hz.
- Công suất chịu tải: 3.7 kw
- Tần số đầu ra lớn nhất: 400 Hz.
- Cài đặt tần số:
+ Lệnh Digital: 0,01Hz.
+ Lệnh Analog: 0,06Hz (lớn nhất 60Hz).
- Bảo vệ: Qúa áp, thấp áp, quá dòng, lỗi tiếp đất, bảo vệ dòng, quá nhiệt biến tần, quá nhiệt động cơ, mất pha đầu ra, bảo vệ quá tải, lỗi truyền thông, mất lệnh điều khiển, lỗi phần cứng, lỗi quạt.
- Phương pháp làm mát: Cưỡng bức bằng không khí.
- Cấp bảo vệ: IP20.
Thiết bị đóng cắt cho động cơ 3 pha loại khởi động trực tiếp (tải 3 pha AC-3).
- Số lượng: 13 bộ
- Số cực: 03
- Điện áp hoạt động định mức (V): 690
- Điện áp cách điện định mức (V): 690
- Dòng điện định mức: 9A
- Tần số đóng cắt: 1.800 lần/giờ (lớn nhất)
- Độ bền:
+ Điện: 2,5 triệu lần
+ Cơ học: 15 triệu lần
Thiết bị rơle nhiệt bảo vệ quá tải cho động cơ loại khởi động trực tiếp
- Số lượng: 13 bộ
- Số cực: 3
- Dòng bảo vệ: 1.3 x dòng định mức
- Chức năng bảo vệ: Qúa tải
Thiết bị đóng cắt nguồn tổng của tủ điện ELCB
- Số lượng: 01 Bộ.
- Số cực: 4
- Chức năng bảo vệ: Qúa tải, ngắn mạch, dò điện
- Dòng điện định mức In (A): 40A
- Khả năng cắt dòng dò: 30 mA
- Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV): 6 kV.
- Thời gian cắt dòng dò: ≤ 0.1 giây
- Dòng cắt ngắn mạch định mức Icu: 18kA (tại 415/460V)
Thiết bị đóng cắt nguồn điện cấp cho các tải đầu ra độc lập (MCB).
- Số lượng: 13 Bộ
- Dòng điện định mức In [A)]:
+ 16A: 02 bộ
+ 06A: 11 bộ
- Số cực: 3
- Dòng ngắn mạch [kA] (Icn): 10 tại 415VAC
- Số chu trình hoạt động:
+ Điện: 4.000 lần.
+ Cơ học: 10.000 lần.
- Kiểu ngắt khi quá dòng: Nhiệt độ - từ tính.
Thiết bị đóng cắt nguồn điện cấp cho các tải đầu ra độc lập (MCB).
- Số lượng: 13 Bộ
- Dòng điện định mức In [A)]:
+ 10A: 01 bộ
+ 06A: 03 bộ
- Số cực: 2
- Dòng ngắn mạch [kA] (Icn): 10 tại 415VAC
- Số chu trình hoạt động:
+ Điện: 4.000 lần.
+ Cơ học: 10.000 lần.
- Kiểu ngắt khi quá dòng: Nhiệt độ - từ tính.
Rơle điều khiển
- Số lượng: 04 Cái.
- Điện áp cuộn dây: 220 VAC ± 10%.
- Dòng định mức tiếp điểm: 5A tại 220V (Với tải thuần trở).
- Loại tiếp điểm: DPDT, 2 bộ tiếp điểm.
Thiết bị bảo vệ mất pha, ngược pha, thấp áp, quá áp.
- Số lượng: 01 cái
- Điện áp vào định mức: 3 pha, 200 tới 480VAC (3 dây)
- Tải đầu vào: xấp xỉ 2,7 VA
- Dải thời gian tác động (T):
+ Đảo pha: 0,1 giây ±0,05 giây
+ Mất pha: 0,1 s lớn nhất
- Phương thức reset: Reset tự động
- Các chỉ thị: Nguồn (PWR): Màu xanh; Đầu ra rơle (RY): Màu vàng
- Số đầu ra rơle báo trạng thái hoạt động: 1 rơle SPDT (NC operation)
- Các giá trị định mức của đầu ra rơle:
+ Tải trở:
• 5 A tại 250 VAC
• 5 A tại 30 VDC
+ Công suất đóng mở lớn nhất: 1250 VA, 150 W
+ Tải nhỏ nhất: 5 VDC, 10 mA
+ Tuổi thọ cơ học: nhỏ nhất 10.000.000 hoạt động
+ Tuổi thọ điện:
• Với tải 5A ở 250VAC hoặc 30 VDC: 50.000 hoạt động
• Với tải 3A tại 250 VAC/30 VDC: 100.000 hoạt động
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: −20 đến 60°C (với không có sự ngưng hơi hoặc sự đóng băng)
- Nhiệt độ lưu trữ: −25 đến 65°C (với không có sự ngưng hơi hoặc sự đóng băng)
- Độ ẩm môi trường hoạt động: 25% đến 85% (với không có sự ngưng hơi)
- Độ ẩm lưu trữ: 25% đến 85% (với không có sự ngưng hơi)
- Vật liệu vỏ: Nhựa PC và ABS, UL94-V0 (tiêu chuẩn chống cháy)
Đèn báo trạng thái và công tắc điều khiển
- Công tắc điều khiển 3 chế độ tự động, tắt, bằng tay: 17 cái
- Nút dừng khẩn cấp: 01 cái
- Đèn báo trạng thái hoạt động: 17 cái
- Đèn báo trạng thái lỗi: 13 cái
- Còi báo lỗi: 01 cái
Bộ cấp nguồn một chiều 24VDC
- Điện áp vào: 100 - 240 VAC ± 10%.
- Điện áp ra: 24 VDC ± 10%.
- Công suất: 60 W.
- Dòng định mức: 2.5A
Bộ cấp nguồn một chiều 12VDC
- Điện áp vào: 100 - 240 VAC ± 10%.
- Điện áp ra: 12 VDC ± 10%.
- Công suất: 25 W.
- Dòng định mức: 2A
21 | Đường ống công nghệ |  |  |  | Hệ | 1
| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng
I. ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ
Ống dẫn nước/ ống uPVC ( C3)
| 1 | ống uPVC D160 (C3) | 100m | 0.08
| 2 | ống uPVC D60 (C3) | 100m | 0.3
| 3 | ống uPVC D48 (C3) | 100m | 0.24
| 4 | ống uPVC D42 (C3) | 100m | 0.08
| 5 | ống uPVC D34 (C3) | 100m | 0.22
| 6 | ống uPVC D27 (C3) | 100m | 0.14
| 7 | cút uPVC D160 | cái | 3
| 8 | cút uPVC D60 | cái | 8
| 9 | cút uPVC D48 | cái | 8
| 10 | cút uPVC D42 | cái | 6
| 11 | cút uPVC D34 | cái | 12
| 12 | cút uPVC D27 | cái | 10
| 13 | cút uPVC D21 | cái | 10
| 14 | Tê uPVC D160 | cái | 1
| 15 | tê uPVC D60 | cái | 2
| 16 | tê uPVC D48 | cái | 4
| 17 | tê uPVC D42 | cái | 2
| 18 | tê uPVC D34 | cái | 2
| 19 | tê uPVC D27 | cái | 2
| 20 | tê uPVC D21 | cái | 1
| 21 | nối ren ngoài uPVC D60 | cái | 4
| 22 | nối ren ngoài uPVC D48 | cái | 2
| 23 | nối ren ngoài uPVC D34 | cái | 6
| 24 | đồng hồ cơ đo lưu lượng dạng cơ DN50 | cái | 1
Ống dẫn khí/ Ống thép mạ kẽm
| 25 | ống thép mạ kẽm DN100 | 100m | 0.24
| 26 | ống thép mạ kẽm DN80 | 100m | 0.06
| 27 | ống thép mạ kẽm DN50 | 100m | 0.06
| 28 | Tê thu DN100/80 | cái | 2
| 29 | cút thép DN100 | cái | 4
| 30 | bích rỗng hàn DN100 | cặp bích | 4
| 31 | bích rỗng hàn DN80 | cặp bích | 4
22 | Đường điện công nghệ |  |  |  | Hệ | 1
| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng
| 1 | dây dẫn 4 ruột 4x4mm2 | m | 16
| 2 | dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2 | m | 80
| 3 | dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2 | m | 160
| 4 | ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm | m | 176