## Phục lục 1

BẢNG MÔ TẢ

## YÊU CẦU, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

| - STT | - Danh mục | - Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | - Số lượng/khối lượng | - Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống Oxy trung tâm | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình 1. Trung tâm phân phối Oxy tự động 2 nhánh x 10 bình, gồm: - Trung tâm phân phối Oxy tự động 2 nhánh x 10 bình: 01 bộ - Dây dẫn Oxy áp lực cao: 20 sợi - Giá giữ bình Oxy: 20 bộ - Bình Oxy ≥ 40 lít: 20 chai 2. Hộp van khu vực kèm báo động, gồm: - Hộp van khu vực 02 loại khí (Oxy, VAC): 01 cái - Bộ báo động 02 loại khí (Oxy, VAC): 01 cái 3. Khẩu cấp khí Oxy (chuẩn BS): 38 bộ 4. Cột lưu lượng (chuẩn BS) kèm bình làm ẩm: 38 bộ 5 Van ngắt tay, gồm: - Van ngắt tay 15mm: 09 cái - Van ngắt tay 22mm: 03 cái 6. Ống đồng dẫn khí y tế, gồm: - Ống đồng Փ 12mm, dày ≥ 0,7mm: 95 mét - Ống đồng Փ 15mm, dày ≥ 0,7mm: 115 mét - Ống đồng Փ 22mm, dày ≥ 1mm: 261 mét 7. Phụ kiện lắp đặt hoàn thành hệ thống: 01 bộ 8. Chi phí vận hành và kiểm định an toàn áp lực: 01 hệ thống 9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật 1. Trung tâm phân phối Oxy tự động 2 nhánh x 10 bình - Gồm 2 nhánh phân phối khí O2 hoạt động độc lập, mỗi nhánh 10 bình, áp lực tối đa ≥ 230 bar - Dây dẫn Oxy áp lực cao có van an toàn bảo vệ quá áp - Bình Oxy ≥ 40 lít, áp suất thiết kế ≥ 250 bar, áp suất làm việc ≥ 150 bar 2. Hộp van khu vực kèm báo động - Hộp van khu vực 02 loại khí (Oxy, VAC): + Vật liệu bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương, có khóa + Có đồng hồ hiển thị áp suất cho mỗi loại khí - Bộ báo động 02 loại khí (Oxy, VAC) + Theo dõi được nhiều loại khí khác nhau, hiển thị được trạng thái của khí (áp lực cao, áp lực thấp, áp lực trung bình) + Có báo động bằng âm thanh và đèn + Có nút tắt báo động 3. Khẩu cấp khí Oxy: Thiết kế theo chuẩn BS, bao gồm cả hộp đựng khẩu khí, đế khẩu cấp khí 4. Cột lưu lượng kèm bình làm ẩm - Phù hợp kết nối với khẩu cấp khi theo chuẩn BS - Lưu lượng tối đa: ≥ 15 lít/phút - Bình làm ẩm có thể hấp tiệt trùng ở 134oC | 01 | Hệ thống |
| 2 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 600 test/giờ | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bộ hóa chất cài đặt máy: 01 bộ - Máy vi tính, máy in: 01 bộ - Bộ lưu điện ≥ 2 KVA: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, sử dụng hóa chất mở 100%. - Công suất xét nghiệm tối đa: ≥ 600 test/giờ - Chế độ hoạt động: Truy cập ngẫu nhiên, chạy mẫu cấp cứu - Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp đo quang hoặc tương đương - Mẫu xét nghiệm: + Loại mẫu xét nghiệm: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch tủy não và các chất lỏng khác + Không giới hạn số xét nghiệm lập trình + Vị trí để mẫu xét nghiệm ≥ 95 vị trí + Thể tích mẫu xét nghiệm: Tối thiểu ≤ 2 µl; Tối đa ≤ 100 µl + Nhận dạng mẫu xét nghiệm bằng mã vạch hoặc tương đương + Có chương trình tự động pha loãng - Hóa chất xét nghiệm: + Vị trí để hóa chất xét nghiệm ≥ 48 vị trí, có hệ thống giữ lạnh cho khoang hóa chất + Thể tích hóa chất xét nghiệm: Tối thiểu ≤ 5 µl; Tối đa ≤ 500 µl + Nhận dạng hóa chất xét nghiệm bằng mã vạch hoặc tương đương + Có cảm biến mực chất lỏng và chống va chạm - Buồng phản ứng: + Tổng thể tích phản ứng: Tối thiểu ≤ 180 µl; Tối đa ≤ 500 µl + Rửa cuvette: Có chức năng rửa cuvette - Nguồn sáng: Đèn Halogen hoặc tương đương - Lượng nước vận hành máy: ≤ 5 lít/giờ - Máy vi tính, máy in: + Máy vi tính: Core i5 thế hệ 13 mainboard H610 hoặc tương đương; Ổ cứng HDD ≥ 500GB, SSD ≥ 120 GB; RAM ≥ 8 GB; Màn hình ≥ 19 inch; có chuột và bàn phím + Máy in: Khổ giấy A4; Tốc độ in ≥ 12 trang/phút | 01 | Cái |
| 3 | Máy xét nghiệm huyết học tự động 22 thông số | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ - Bộ hóa chất cài đặt máy: 01 bộ - Máy in: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp xét nghiệm: + Phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang bằng nguồn Laser (WBC, DIFF) hoặc tương đương + Phương pháp đo trở kháng tập trung dòng chảy động học (RBC, PLT, HCT) hoặc tương đương + Phương pháp SLS-hemoglobin không sử dụng Cyanide (HGB) hoặc tương đương - Có chức năng hiển thị số xét nghiệm còn tồn và hạn dùng hóa chất - Thông số đo (tối thiểu): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH% , MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%, MicroR, MacroR - Công suất: + CBC: ≥ 60 mẫu/giờ + CBC+DIFF: ≥ 60 mẫu/giờ - Thể tích hút mẫu: + Chế độ máu toàn phần: ≤ 25 µL + Chế độ tiền pha loãng: ≤ 70 µL + Chế độ hút mẫu: chạy được ống mở - Chế độ phân tích: + Chế độ phân tích máu toàn phần + Chế độ phân tích máu tiền pha loãng - Lưu dữ liệu: + Dữ liệu mẫu phân tích: ≥ 100.000 kết quả + Dữ liệu bệnh nhân: ≥ 10.000 lượt thông tin bệnh nhân + Dữ liệu quản lý chất lượng: ≥ 99 tập tin QC + Lịch sử thay hóa chất, lịch sử bảo trì: ≥ 5.000 báo cáo - Máy in: Khổ in A4; Tốc độ in ≥ 12 trang/phút | 01 | Cái |
| 4 | Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ - Vật tư chạy thử máy ban đầu: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp đo: Công nghệ đo quang phản xạ với cảm biến màu CMOS hoặc tương đương - Que thử: Loại 10 và 12 thông số - Tự động chụp ảnh que thử và quét que thử để phân tích - Thông số đo (tối thiểu): pH, SG, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU, CRE, ALB, Tỉ lệ ALB/CRE - Có khả năng phân biệt hồng cầu hoặc hemeglobin tự do - Công suất: ≥ 480 xét nghiệm/giờ - Thể tích hút mẫu: ≤ 0,45 ml/mẫu - Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 5000 kết quả - Màn hình hiển thị cảm ứng, kích thước ≥ 5,5 inch - Có máy in nhiệt tích hợp | 01 | Cái |
| 5 | Máy điện não | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính có cài đặt phần mềm đo điện não: 01 bộ - Hộp gắn điện cực: 01 cái - Bộ kích thích ánh sáng: 01 bộ - Bộ điều khiển kích thích ánh sáng: 01 bộ - Mũ điện não: 01 cái - Gel đo điện não: 01 bộ - Màn hình ≥ 19 inch: 01 cái - Máy in: 01 cái - Bộ lưu điện ≥ 1KVA: 01 bộ - Bàn để máy: 01 cái - Chân để hộp gắn điện cực: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Tính năng chung: + Máy điện não vi tính ≥ 32 kênh, có khả năng nâng cấp lên ≥ 64 kênh + Có tính năng vẽ bản đồ điện thế 3 chiều (3D voltage mapping) hoặc tương đương + Có tính năng xem lại kết quả trước trong khi đang thu thập sóng + Có tính năng tạo nhiều mẫu báo cáo điện não + Có tính năng phóng to/thu nhỏ các dạng sóng điện não + Hộp điện cực dùng cho việc đo điện não hàng ngày và đa ký giấc ngủ (PSG) - Thông số kỹ thuật: + Tần số lấy mẫu: 100 Hz; 200 Hz; 500 Hz; 1000 Hz hoặc nhiều hơn + Độ nhạy: 1V/mm; 2V/mm; 3V/mm; 5V/mm; 7V/mm; 10V/mm; 15V/mm; 20V/mm; 30V/mm; 50V/mm; 75V/mm; 100V/mm; 150V/mm; 200V/mm; 300V/mm; 500V/mm; 700V/mm; 1000V/mm hoặc nhiều hơn + Tốc độ hiển thị của sóng: 5; 10; 15; 20; 30; 60 giây/trang màn hình hoặc nhiều hơn + Bộ phận kích thích ánh sáng: Kích thích tự động và Kích thích thủ công + Chương trình đo: ≥ 35 chương trình có thể lập trình + Màu sóng điện não: ≥ 16 màu | 01 | Cái |
| 6 | Máy điện tim 3 cần | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Cáp đo điện tim: 01 bộ - Bộ điện cực: 01 bộ - Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ - Pin: 01 bộ - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Màn hình hiển thị, kích thước ≥ 5 inch - Có cổng USB, có cổng kết nối mạng LAN - Định dạng dữ liệu: ECG, DICOM, XML, JPEG, PDF hoặc tương đương - Lưu trữ: ≥ 20 thư mục - Thông số kỹ thuật: + Dải đo nhịp tim: Từ ≤ 30 nhịp/phút đến ≥ 300 nhịp/phút + Đạo trình điện tim: ≥ 12 đạo trình + Hệ số lọc nhiễu (CMR): ≥ 100 dB + Trở kháng đầu vào: ≥ 50MΩ + Tần số lấy mẫu: ≥ 8000 mẫu/giây + Tần số đáp ứng: Từ ≤ 0,05 Hz đến ≥ 250 Hz - Máy in nhiệt: + Tốc độ ghi: 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/giây hoặc nhiều hơn + Số kênh ghi tối đa: ≥ 3 kênh - Pin: Có thời gian hoạt động tối thiểu ≥ 2,5 giờ | 07 | Cái |
| 7 | Máy cắt bột bằng điện | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Lưỡi cưa: 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ | 01 | Cái |
| 8 | Máy X-Quang đi động tại giường | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần: 01 bộ - Bóng phát tia X-quang: 01 bộ - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ - Giá đỡ đầu đèn và cánh tay đèn: 01 bộ - Xe đẩy đồng bộ: 01 cái - Tấm thu nhận hình ảnh kỹ thuật số: 01 cái - Trạm xử lý hình ảnh kèm phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh: 01 bộ - Máy in phim khô: 01 bộ - Phim X-quang: 01 hộp - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần: + Công suất tối đa: ≥ 25 KW + Dải điện áp: Từ ≤ 40 kV đến ≥ 125 kV + Dòng chụp: Tối đa ≥ 300 mA + Dải mAs: Từ ≤ 0,5 mAs đến ≥ 100 mAs - Bóng phát tia X-quang: + Tiêu điểm bóng: Tiêu điểm ≤ 1 mm + Góc anode: ≤ 16o - Bộ chuẩn trực chùm tia: + Đèn: Loại đèn Halogen hoặc tương đương; Cường độ sáng ≥ 160 lux + Trường sáng tối đa: Kích thước ≥ 43cm x 43cm (tại khoảng cách SID 100cm) - Giá đỡ đầu đèn và cánh tay đèn: + Khả năng chuyển động cánh tay đèn: Di chuyển theo dọc (từ tiêu điểm đến sàn) từ ≤ 45 cm đến ≥ 205 cm; Di chuyển theo chiều ngang tối đa ≥ 115 cm + Khả năng chuyển động của giá đỡ đầu đèn: Xoay ngang cánh tay đèn ±≥ 45o + Xoay bóng: Xoay ngang giá bóng ±≥90o; Xoay dọc gia bóng (lên/xuống) ≥ 90o/-15o - Nút bấm phát tia: Có thể kéo dài tối đa ≥ 2 mét - Xe đẩy đồng bộ: Có hộp đựng Cassette loại ≥ 14 x 17 inch (≥ 35 x 43 cm) - Tấm thu nhận hình ảnh kỹ thuật số: + Chất liệu: CsI hoặc tương đương + Kích thước: ≥ 17 x 17 inch (≥ 43 x 43 cm) + Độ phân giải: ≥ 3040 x 3060 pixel + Kích thước điểm ảnh: ≤ 140µm + Thời gian thu nhận ảnh: Khoảng ≤ 6 giây + Pin sạc kèm đế sạc: Dung lượng pin ≥ 3400 mAh - Trạm xử lý hình ảnh: CPU core i5 hoặc cao hơn; RAM ≥ 8 GB ; Ổ cứng HDD ≥ 1 TB; Màn hình ≥ 23 inch - Máy in phim khô: + Công nghệ in: Laser hoặc tương đương + Tốc độ in: ≥ 80 phim/giờ với cỡ phim 14x17 inch + Khay nạp phim: 2 khay + Độ phân giải: ≥ 500 dpi + Các kích cỡ phim: ≥ 14x17 inch; ≥ 14x14 inch; ≥ 10x14 inch; ≥ 8x10 inch hoặc nhiều hơn | 01 | Cái |
| 9 | Hệ thống lọc nước R.O | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 380V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Bồn chứa đầu nguồn: 01 cái - Bơm cấp đầu nguồn: 02 cái - Bộ bảo vệ bơm: 04 bộ - Cột lọc đa tầng: 01 cái - Cột lọc than hoạt tính – Khử mùi: 01 cái - Cột lọc trao đổi Ion: 01 cái - Van tự động (Autovalve): 03 cái - Bồn chứa hóa chất hoàn nguyên: 01 cái - Thiết bị lọc thô: 01 bộ - Bồn chứa nước mềm: 01 cái - Bơm R.O: 01 cái - Bộ cảm biến đo áp lực bơm R.O: 01 bộ - Màng lọc R.O: 01 bộ - Bồn chứa nước R.O: 01 cái - Thiết bị tiệt trùng bằng UV: 01 bộ - Bơm cấp cuối nguồn : 02 cái - Thiết bị siêu lọc: 01 bộ - Lọc khí vào bồn: 01 bộ - Bình tích áp: 01 bộ - Tủ điều khiển hệ thống: 01 cái - Phụ kiện lắp đặt + Phí kiểm định nước: 01 hệ thống - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Bồn chứa đầu nguồn: + Vật liệu: Inox SUS304 hoặc tương đương + Dung tích: ≥ 1000 lít - Bơm cấp đầu nguồn: + Lưu lượng máy bơm: Tối đa ≥ 3 m3/giờ + Công suất: ≥ 0,75kW - Bộ bảo vệ bơm: Áp lực hoạt động tối đa ≥ 10 bar - Cột lọc đa tầng: + Vỏ lọc composite hoặc tương đương + Lưu lượng cột: Tối đa ≥ 1,5 m3/giờ + Nguyên liệu: Cát thạch anh, Cát xanh Mangan hoặc tương đương - Cột lọc than hoạt tính – Khử mùi: + Vỏ lọc composite hoặc tương đương + Lưu lượng cột: Tối đa ≥ 1,5 m3/giờ + Nguyên liệu: Cát thạch anh, Than hoạt tính hoặc tương đương - Cột lọc trao đổi Ion: + Vỏ lọc composite hoặc tương đương + Lưu lượng cột: Tối đa ≥ 1,5 m3/giờ + Nguyên liệu: Sỏi lọc, Hạt nhựa trao đổi Ion hoặc tương đương - Van tự động (Autovalve): Lưu lượng tối đa ≥ 4 m3/giờ - Bồn chứa hóa chất hoàn nguyên + Vật liệu PE hoặc tương đương + Dung tích: ≥ 300 lít - Thiết bị lọc thô: + Vỏ lọc bằng inox hoặc tương đương + Lõi lọc: Kích thước lọc khoảng 20 inch, cấp lọc ≤ 5 micron - Bồn chứa nước mềm: + Vật liệu: Inox SUS304 hoặc tương đương + Dung tích: ≥ 1000 lít - Bơm R.O: + Lưu lượng: Tối đa ≥ 3 m3/giờ + Công suất: ≥ 2,2 kW(3HP). - Bộ cảm biến đo áp lực bơm R.O: Áp lực làm việc tối đa ≥ 20 bar. - Màng lọc R.O + Lưu lượng: ≥ 250 lít/giờ + Kích thước: ≥ 40 inch + Áp lực tối đa: ≥ 225 PSI + Vỏ màng: Làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Bồn chứa nước R.O: + Vật liệu: Inox SUS304 hoặc tương đương + Dung tích: ≥ 500 lít - Thiết bị tiệt trùng bằng UV: + Công suất: ≥ 30W + Lưu lượng: ≥ 700 lít/giờ - Bơm cấp cuối nguồn: + Lưu lượng máy bơm: Tối đa ≥ 3 m3/giờ + Công suất: ≥ 0,55 kW - Thiết bị siêu lọc: Lõi lọc ≤ 0,2 micron - Lọc khí vào bồn: + Vỏ nhựa hoặc tốt hơn + Lõi lọc vi sinh khoảng 10 inch, ≤ 0,2 micron - Bình tích áp: + Chất liệu: Đúc bằng thép hoặc tương đương + Thể tích chứa ≥ 11G - Tủ điều khiển hệ thống: + Vật liệu bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương + Điều khiển các hoạt động dựa trên nguyên lý lập trình tự động (PLC) + Cài đặt báo động bằng âm thanh và tín hiệu đèn + Điều khiển lưu quy trình thêm một thời gian để tránh hiện tượng tái nhiễm khuẩn + Chế độ làm việc bằng tay hoặc tự động. | 01 | Hệ thống |
| 10 | Máy phun khí dung | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Ống dẫn: 01 cái - Ống ngậm miệng: 01 cái - Mask cho người lớn: 01 cái - Mask cho trẻ em: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Tốc độ phun: ≥ 0,4 ml/phút - Kích thước hạt: ≤ 5 µm - Độ ồn: ≤ 52 dBA | 02 | Cái |
| 11 | Giường bệnh + Tủ đầu giường | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Giường bệnh nhân kèm nệm giường: 01 bộ - Tủ đầu giường: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Giường bệnh nhân: + Có bánh xe di chuyển + Cây treo truyền dịch làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương + Có ổ cắm điện + Kích thước (dài x rộng x cao): Khoảng (210 x 99 x 48)cm; Sai số ±≤ 5% + Điều chỉnh tự lưng và chân bằng tay quay: Góc tựa lưng tối đa ≥ 70o; Góc để chân tối đa ≥ 40o + Tải trọng: ≥ 180 kg - Tủ đầu giường: + Có ≥ 3 ngăn: Ngăn để vật dụng cá nhân; Ngăn để quần áo; Ngăn để giày dép + Có bánh xe di chuyển + Hai bên tủ có móc treo khăn, có thể gấp lại + Kích thước (dài x rộng x cao): Khoảng (46 x 46 x 86)cm; Sai số ±≤ 5% | 30 | Cái |
| 12 | Máy thở | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Xe đẩy máy thở: 01 cái - Tay đỡ dây thở: 01 cái - Máy làm ấm kèm buồng làm ẩm: 01 cái - Bộ dây thở cho người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ - Bộ dây thở cho trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ - Mặt nạ thở người lớn: 01 bộ - Mặt nạ thở trẻ em: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Máy chính có màn hình điều khiển và hiển thị cảm ứng, kích thước ≥ 18 inch; Độ phân giải: ≥ 1080 x 1980 pixel - Các chế độ thở xâm lấn (tối thiểu): + Thông khí điều khiển thể tích (VCV) + Thông khí điều khiển áp lực (PCV) + Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thời kiểm soát thể tích (VSIMV) + Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thời kiểm soát áp lực (PSIMV) + Thở áp lực dương liên tục/hỗ trợ áp lực (CPAP/PSV) + Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thời kiểm soát áp lực + đặt theo thể tích (V+SIMV) + Tự thở trên 2 mức áp lực (BPAP) + Thông khí giải phóng áp lực đường thở (APRV) + Thông khí dự phòng - Các chế độ thở không xâm lấn (tối thiểu): + Thở áp lực dương liên tục (CPAP) + Thông khí điều khiển áp lực (PCV) + Hỗ trợ áp lực theo tỷ lệ (PPS) + Chế độ bệnh nhân tự thở (S/T) + Hỗ trợ thể tích (VS) - Các thông số cài đặt: + Nồng độ Oxy: Từ 21% đến 100% + Thể tích khí lưu thông: Người lớn từ ≤ 100 mL đến ≥ 2000 mL; Trẻ em từ ≤ 20 mL đến ≥ 300 mL + Tần số thở: Từ ≤ 1 nhịp/phút đến ≥ 80 nhịp/phút + Tỉ lệ I:E: Từ ≤ 4:1 đến ≥ 1:10 + Thời gian thở vào: Từ ≤ 0,2 giây đến ≥ 10 giây + Áp lực hỗ trợ: Từ ≤ 5 cmH2O đến ≥ 60 cmH2O + Áp lực dương cuối kỳ thở ra PEEP: Từ ≤ 1 cmH2O đến ≥ 45 cmH2O, hoặc tắt + Trigger dòng: Từ ≤ 0,5 lít/phút đến ≥ 20 lít/phút + Trigger áp lực: Từ ≤ -10 cmH2O đến ≥ -0,5 cmH2O + Ngưỡng ngắt kỳ thở vào: Từ ≤ 10% đến ≥ 85%, hoặc tự động - Các thông số hiển thị: + Các thông tin về chế độ thở, phương thức thở và các biểu đồ dạng sóng + Các thông số về áp lực đường thở: Từ 0 đến ≥ 100 cmH2O + Nồng độ Oxy thở vào: ≤ 15% đến 100% + Độ giãn nở phổi: Từ 0 đến ≥ 300 mL/cmH2O + Sức cản đường thở: 0 đến ≥ 600 cmH2O/L/giây + Các thông số về thể tích khí lưu thông: 0 đến ≥ 4000 mL + Các thông số về thông khí phút: 0 đến ≥ 99 lít/phút + Các thông số về tần số thở: 0 đến ≥ 99 nhịp/phút + Biểu đồ thời gian thực: Dạng sóng áp lực/thời gian; Dạng sóng Flow/thời gian; Dạng sóng thể tích/thời gian; Vòng lặp áp lực – thể tích; Vòng lặp dòng Flow/thời gian; Vòng lặp áp lực/dòng Flow - Cài đặt báo động: + Thể tích khí lưu thông: mức cao/mức thấp + Thể tích phút: mức cao/mức thấp + Áp lực đường thở: mức cao/mức thấp + Tần số thở: mức cao/mức thấp + FiO2 mức cao/mức thấp + Thời gian báo động ngưng thở: Cài đặt được từ ≤ 5 giây đến ≥ 60 giây - Pin: Thời gian hoạt động tối đa ≥ 3 giờ | 01 | Cái |
| 13 | Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor) | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bộ phụ kiện đo điện tim 5 điện cực: 01 bộ - Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ - Bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ - Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn (NIBP): 01 bộ - Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn (IBP): 01 bộ - Pin: 01 bộ - Máy in nhiệt: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Máy chính có màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch - Hiển thị ≥ 12 dạng sóng - Có thể kết nối trực tiếp với bệnh án điện tử (EMR) - Có chế độ sử dụng ban đêm - Có chức năng tính toán chỉ số cảnh báo sớm cho bệnh nhân - Điện tim (ECG): + Dải đo nhịp tim: Từ ≤ 20 nhịp/phút đến ≥ 300 nhịp/phút; Độ chính xác: ±≤ 5 nhịp/phút + Có chức năng phát hiện được ≥ 20 loại loạn nhịp + Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp - Nhịp thở: + Dải đo: Từ ≤ 4 nhịp/phút đến ≥ 120 nhịp/phút (đối với người lớn, trẻ em); Từ ≤ 4 nhịp/phút đến ≥ 180 nhịp/phút (đối với trẻ sơ sinh) + Độ chính xác: ±≤ 5 nhịp/phút - SpO2: + Dải đo: Từ ≤ 1% đến 100% + Độ chính xác: ±≤ 3% - Nhiệt độ: + Số kênh: ≥ 3 kênh + Dải đo: Từ ≤ 4oC đến ≥ 50oC + Độ chính xác: ±≤ 0,1oC - Huyết áp không xâm lấn (NIBP): + Chế độ đo: Bằng tay, tự động + Kiểu đo: Huyết áp tâm thu; Huyết áp tâm trương + Dải đo huyết áp tâm thu: Từ ≤ 30 mmHg đến ≥ 290 mmHg (Người lớn, trẻ em); Từ ≤ 30 mmHg đến ≥ 140 mmHg (Trẻ sơ sinh) + Dải đo huyết áp tâm trương: Từ ≤ 10 mmHg đến ≥ 220 mmHg (Người lớn, trẻ em); Từ ≤ 10 mmHg đến ≥ 110 mmHg (Trẻ sơ sinh) - Huyết áp xâm lấn (IBP): + Số kênh: ≥ 2 kênh + Dải đo P1/P2: Từ ≤ -40 mmHg đến ≥ 320 mmHg + Độ chính xác: ±≤ 2 mmHg - Pin: Thời gian hoạt động tối thiểu ≥ 4 giờ | 05 | Cái |
| 14 | Bơm tiêm điện | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Kẹp giữ máy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật: - Màn hình hiển thị, kích thước ≥ 4,0 inch - Có đèn cảnh báo tình trạng của máy: Hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo, chế độ standby - Kẹp giữ máy: Có thể kẹp ngang hoặc kẹp thẳng - Có thể sử dụng được các loại bơm tiêm 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL của nhiều hãng khác nhau - Chế độ liều dùng: ml/h; µg/kg/phút; mg/kg/h hoặc nhiều hơn - Tốc độ tiêm: ≤ 0,01 mL/h đến ≥ 1200 mL/h - Thể tích dịch tiêm: Từ ≤ 0,1 mL đến ≥ 9999 mL - Thời gian tiêm: Từ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút (bước đặt ≤ 1 phút) - Tốc độ tiêm nhanh (Bolus): Từ ≤ 100 mL/h đến ≥ 1200 mL/h - Thể tích dịch ở chế độ tiêm nhanh: Từ ≤ 0,01 mL đến ≥ 9999 mL - Thời gian ở chế độ tiêm nhanh: Từ ≤ 1 giây đến ≥ 60 phút (bước đặt ≤ 1 giây) - Tốc độ Purge: + Khoảng 150 mL/h (sử dụng bơm tiêm 5 mL) + Khoảng 300 mL/h (sử dụng bơm tiêm 10 mL) + Khoảng 400 mL/h (sử dụng bơm tiêm 20 mL) + Khoảng 500 mL/h (sử dụng bơm tiêm 30 mL) + Khoảng 1200 mL/h (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) - Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: Từ 0 mL đến ≥ 9999 mL; Độ chính xác: ±≤ 1% - Áp lực báo tắc đường truyền: 10 đến ≥ 120 kPa (Có ≥ 10 mức để cài đặt) - Báo động: + Tắc đường tiêm truyền + Hết dịch + Đuôi của bơm tiêm lắp không đúng + Thân của bơm tiêm lắp không đúng + Pin yếu + Nhắc ấn phím START + Chưa cài đặt tốc độ tiêm + Chưa cài đặt thể tích dịch định tiêm + Tốc độ tiêm đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định tiêm + Hoàn thành thể dịch đặt trước - Các chức năng an toàn: + Báo động gần hết dịch tiêm bằng thời gian + Chọn áp lực báo tắc đường tiêm + Chức năng giảm tiêm nhanh + Chức năng khóa bàn phím - Các chức năng khác: + Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm trên màn hình + Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm trên màn hình + Tự nhận biết loại ống tiêm và hiển thị trên màn hình + Cài đặt thể tích dịch định tiêm + Cài đặt thời gian định tiêm + Điều chỉnh âm lượng báo động + Điều chỉnh âm lượng bàn phím + Có âm báo ở chế độ tiêm nhanh + Xóa thể tích dịch đã tiêm + Cài đặt thời gian chờ + Có âm báo khi ấn nút STOP + Điều chỉnh độ sáng của màn hình + Duy trì đường ven mở + Xóa thể tích dịch đã tiêm khi máy đang hoạt động + Thay đổi tốc độ tiêm khi máy đang hoạt động + Chế độ tiêm nhanh bằng cách ấn và giữ phím + Chế độ tiêm nhanh không cần ấn và ấn phím - Pin: + Loại Lithium ion hoặc tương đương + Thời gian hoạt động ≥ 12 giờ (pin mới, nạp đầy, tốc độ 5 mL/h) | 03 | Cái |
| 15 | Máy truyền dịch | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường khí hậu ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bộ đếm giọt: 01 bộ - Dây nguồn: 01 bộ - Kẹp giữ máy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật - Màn hình hiển thị, kích thước ≥ 4,0 inch - Có đèn cảnh báo tình trạng của máy: Hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo, chế độ standby - Kẹp giữ máy: Có thể kẹp ngang hoặc kẹp thẳng - Có thể sử dụng được các loại dây truyền dịch thông thường của nhiều hãng khác nhau - Tốc độ truyền: + Từ ≤ 5 mL/h đến ≥ 300 mL/h (đối với dây truyền 20 giọt/mL) + Từ ≤ 5 mL/h đến ≥ 100 mL/h (đối với dây truyền 60 giọt/mL) - Thể tích dịch truyền: Từ ≤ 0,1 mL đến ≥ 9999 mL - Thời gian truyền: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút - Tốc độ truyền nhanh (Bolus): + Từ ≤ 100 mL/h đến ≥ 300 mL/h (đối với dây truyền 20 giọt/mL) + ≥ 100 mL/h (đối với dây truyền 60 giọt/mL) - Thể tích dịch ở chế độ truyền nhanh: Từ ≤ 0,1 mL đến ≥ 999 mL - Thời gian ở chế độ truyền nhanh: Từ ≤ 1 giây đến ≥ 60 phút - Tốc độ truyền Purge: Khoảng 300 mL/h - Hiển thị thể tích dịch đã truyền: Từ 0 đến ≥ 9999 mL - Ngưỡng báo tắc đường truyền: + Ngưỡng tắc trên: ≤ -100 kPa đến ≥ -30 kPa + Ngưỡng tắc dưới: ≤ 30 kPa đến ≥ 120 kPa - Báo động: + Tắc đường truyền trên + Tắc đường truyền dưới + Có khí trong dây truyền + Cửa bơm mở + Tốc độ truyền bất thường + Truyền hết chai dịch + Pin yếu + Chưa cài đặt tốc độ truyền + Chưa cài đặt thể tích dịch định truyền + Tốc độ cài đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền + Hoàn thành thể dịch đặt trước - Các chức năng an toàn: + Chọn áp lực báo tắc đường truyền + Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền dịch + Đường truyền tự động bị kẹp lại khi cửa bơm mở + Chức năng giảm truyền nhanh + Chức năng khóa bàn phím - Các chức năng khác + Hiển thị hướng dẫn lắp dây truyền dịch trên màn hình + Chọn và hiển thị loại dây truyền dịch trên màn hình + Chọn thể tích giọt truyền + Cài đặt thể tích dịch định truyền + Cài đặt thời gian định truyền + Có âm báo ở chế độ truyền nhanh + Xóa thể tích dịch đã truyền + Chế độ chờ Standby + Cài đặt âm lượng của báo động + Điều chỉnh âm lượng bàn phím + Có âm báo khi ấn nút STOP + Duy trì đường truyền mở + Xóa dịch đã truyền khi máy vẫn đang hoạt động + Thay đổi tốc độ truyền khi máy vẫn đang hoạt động + Chế độ truyền nhanh bằng cách ấn và giữ phím + Chế độ truyền nhanh không cần ấn và giữ phím + Có âm báo khi tắt nguồn - Pin: + Loại Lithium ion hoặc tương đương + Thời gian hoạt động ≥ 5 giờ (pin mới, nạp đầy, tốc độ ≤ 25 mL/h) | 04 | Cái |