PHỤ LỤC 01

Các yêu cầu chung về lập báo giá

(Kèm theo Công văn số 548/BVSN-TCU ngày 07 tháng 5 năm 2024

của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)

| STT | Thông tin | Chỉ tiêu | Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn vị cung ứng phải lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do đơn vị chào so với yêu cầu của Bệnh viện như Mẫu tại Mẫu số 01. | Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu | Đáp ứng |
|  |  | Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin | Không đáp ứng |

- Bệnh viện đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa đơn vị chào dự trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - do đơn vị tự kê khai - tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do đơn vị tự kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ, đơn vị phải cung cấp tài liệu để chứng minh.

- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục 02 là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Đơn vị có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp hàng hóa đơn vị chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu. Bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của đơn vị. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, bệnh viện sẽ chấp thuận báo giá của đơn vị và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường những vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

- Đơn vị cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả thầu gần nhất trong vòng 12 tháng (nếu có) của (các) thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.

- Trường hợp đơn vị có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện, dịch vụ kỹ thuật cần thiết để hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng nhưng trong yêu cầu kỹ thuật chưa có, đơn vị có thể chào thêm ở phần tùy chọn, số lượng cụ thể.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện (tiêu hao hoặc định kỳ thay thế); gói dịch vụ kỹ thuật để duy trì hoạt động thường xuyên trong thời gian khấu hao máy theo quy định, đơn vị chào Bệnh viện tham khảo.

Mẫu số 01. Bảng đáp ứng kỹ thuật

(Kèm theo Công văn số 548/BVSN-TCU ngày 07 tháng 5 năm 2024

của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

| Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 02) | Thông số kỹ thuật chào giá |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………….. | Đáp ứng/ Không đáp ứng | - Nếu đáp ứng: Nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. - Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo thuyết minh/lý giải. - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thể hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh. |

Mẫu số 02

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/ khối lượng(7) | Đơn giá(8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, CE, CFS, FDA ….. và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) (Ký tên, đóng dấu (nếu có) |
| --- | --- |
| Ghi chú: (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. |  |

PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế

(Kèm theo Công văn số 548/BVSN-TCU  ngày 07 tháng 5 năm 2024

của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh)

I. Hệ thống nội soi tai mũi họng

1. Yêu cầu chung:

Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%;

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

2. Cấu hình cung cấp:

Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ

Đầu Camera: 01 cái

Nguồn sáng lạnh nội soi : 01 cái

Dây dẫn sáng: 01 cái

Màn hình y tế chuyên dụng: 01 cái

Ống kính soi 0 độ: 01 cái

Ống kính soi 70 độ: 01 cái

Thiết bị khám và điều trị tai mũi họng: 01 bộ, Cấu hình gồm:

Hệ thống hút dịch ( Máy bơm hút chân không, đầu hút, bình chứa dịch, chỉnh áp...) Máy bơm hút chân không loại không dầu - không cần bảo dưỡng.

Khoang dụng cụ inox 304 có nắp trượt

Ngăn kéo

Ngăn đựng dụng cụ bẩn + hộp nhựa có nắp

Xô rác inox đóng mở bằng chân

Ngăn để găng tay, hộp giấy có khe lấy nhanh

Bàn phím điều khiển kết nối ghế (Lên / xuống / ngả / gập / reset)

Lỗ đựng các loại: chai nước muối, lọ rửa tay, Lidocain, cốc đựng dung dịch chống mờ...

Lọ đựng tăm bông inox, đè lưỡi

Ống ngâm khử khuẩn bảo quản Optic

Ghế khám tai mũi họng: 01 cái

Bàn khám bệnh nhân: 01 cái

Bộ máy tính, máy in, bộ lưu điện UPS: 01 bộ

Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. : 01 bộ

Hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì: 01 bộ

3. Đặc tính kỹ thuật:

Bộ xử lý hình ảnh

Phóng đại ≥ 2x

Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels

Ngõ ra tín hiệu: ≥ 2 chuẩn đầu ra của hình ảnh

Đầu Camera

Cảm biến CMOS

Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels

Nguồn sáng lạnh nội soi

Sử dụng nguồn sáng LED hoặc tương đương

Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ

Dây dẫn sáng

Chiều dài ≥ 230 cm ± 15 cm

Màn hình y tế chuyên dụng

Kích thước màn hình: ≥ 27 inches

Tỷ lệ khung hình: 16:9

Độ phân giải ≥ Full HD (1920x1080)

Góc nhìn: ≥ 178 độ (Phải/trái) và 178 độ(trên/ dưới)

Độ sáng ≥ 1000cd/m2

Độ tương phản ≥ 1000:1

Chống bụi/nước: IP35/IP32 (mặt trước/mặt sau) hoặc tốt hơn

Ống kính soi 0 độ

Đường kính 3±0.3 mm, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sapphire chống xước. Ống kính soi có cùng hãng sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu với hệ thống xử lý hình ảnh/ đầu camera

Ống kính soi hạ họng thanh quản 70 độ

Đường kính 6±0.5 mm, chiều dài 18±1 cm, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sapphire chống xước. Ống kính soi có cùng hãng sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu với hệ thống xử lý hình ảnh/ đầu camera

Thiết bị khám và điều trị tai mũi họng

Motor hút chân không ≥100L/p tại 680mm Hg

Bình chứa dịch ≥ 2500ml

Ghế khám tai mũi họng

Góc xoay ghế: 360 độ

Điều khiển điện tử: Lên-xuống-ngả-gập-Reset về vị trí ban đầu.

Bàn khám bệnh nhân

Khung Inox hoặc thép mạ tĩnh điện

Có nệm

Bộ máy tính, máy in, bộ lưu điện UPS

Tối thiểu: core I5 hoặc tốt hơn; Ram ≥ 8Gb; Ổ cứng SSD ≥ 500GB

Hệ điều hành có bản quyền

Máy in màu

UPS ≥ 2KVA Online

II. Máy điện di mao quản

1. Yêu cầu chung

Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%;

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

2. Yêu cầu cấu hình

Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ

Máy tính: 01 Bộ

Máy in: 01 Chiếc

Bộ lưu điện online: 01 Bộ

Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. : 01 bộ

Hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì: 01 bộ

3. Yêu cầu thông số kỹ thuật

Nguyên lý hoạt động: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết nguyên lý hoạt động và chức năng của thiết bị

Tốc độ xét nghiệm: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết

Có chức năng nạp mẫu liên tục

Lượng mẫu yêu cầu, tối thiểu: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết

Định lượng được ≥ 2 loại hemoglobin

Xác định được ≥ 4 loại hemoglobin

Có khả năng kết nối hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS)

QC tự động

Cổng kết nối tối thiểu gồm: RS 232 hoặc USB

Bộ máy tính có cấu hình tối thiểu gồm: Màn hình cảm ứng; Core I5 hoặc tốt hơn; Ram ≥ 8Gb; Ổ cứng SSD ≥ 500GB

Hệ điều hành có bản quyền

Máy in

Tốc độ: ≥ 12 trang/phút; Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi

Bộ lưu điện tối thiểu: Chủng loại Online, công suất ≥ 2 kVA

III. Máy siêu âm tổng quát (4D màu, chuyên sản)

1. Yêu cầu chung:

Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%;

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

2. Cấu hình cung cấp:

Máy chính: 01 máy

Đầu dò Convex đa tần dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa: 01 cái

Đầu dò Microconvex đa tần dùng cho khám sản khoa, phụ khoa, trực tràng: 01 cái

Đầu dò Volume Convex đa tần dùng khám cho ổ bụng, sản khoa, phụ khoa nhi khoa: 01 cái

Đầu dò Linear đa tần dùng cho khám mạch máu, bộ phận nhỏ: 01 cái

Máy tính: 01 bộ

Máy in ảnh nhiệt đen trắng: 01 cái

Máy in ảnh nhiệt màu: 01 cái

Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 bộ

Bộ bàn ghế: 01 bộ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ

Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ

Kết nối chuẩn DICOM đầy đủ: 01 bộ

3. Đặc tính kỹ thuật:

3.1 Máy chính

Ứng dụng thăm khám:

Thăm khám được tối thiểu các bộ phận sau: sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, bộ phận nhỏ, tuyến vú, mạch máu, nhi khoa, tim mạch, trực tràng, cơ xương khớp

Thông số hệ thống

- Màn hình chính hiển thị hình ảnh siêu âm

+ Loại LED, LCD hoặc cao cấp hơn, kích thước: ≥ 23 inches

+ Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel

- Màn hình cảm ứng: Lựa chọn các chức năng, thông số

+ Kích thước: ≥ 10 inches LCD

+ Công nghệ cảm ứng đa điểm hoặc tương đương

+ Có thể điều chỉnh độ sáng tối

- Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥ 4 cổng

- Số kênh xử lý số hóa ≥ 2.800.000 kênh

- Độ sâu ảnh hiển thị tối đa: ≥ 40 cm

- Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức.

- Tỷ lệ khung hình trên giây: ≥ 2800 hình/giây.

- Dải động: ≥ 265 dB

- Bộ nhớ CINE: ≥ 512 MB hoặc ≥ 80.000 ảnh 2D

- Lưu trữ dữ liệu tối thiểu có: Định dạng file sang JPEG, BMP, TIFF

- Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB

- Hệ điều hành: Window 10 trở lên hoặc tương đương (Có bản quyền)

- Các mode hoạt động tối thiểu:

+ B-mode (2D)

+ M-mode

+ Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PW)

+ Mode Doppler dòng màu (C)

+ Mode Doppler năng lượng (PD)

+ Mode Doppler năng lượng có độ nhạy cao

+ Mode kết hợp: M/C, M/Doppler năng lượng có độ nhạy cao Hoặc Mmode/doppler màu, M-mode/Doppler mô

+ Mode 3D/4D gồm hình 3D tĩnh, hình 4D thời gian thực

- Có chức năng tối ưu hóa và xử lý hình ảnh:

+ Phần mềm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh

+ Phần mềm kết hợp các chùm tia chéo góc

+ Phần mềm giảm nhiễu hạt, tăng cường độ mịn và chất lượng hình ảnh siêu âm hoặc tăng cường bờ.

+ Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô mã hóa đảo xung giúp cho hình ảnh siêu âm sắc nét hơn.

- Các tính năng hỗ trợ bác sỹ sử dụng: Có tối thiểu các chức năng:

+ Chức năng mở rộng trường quan sát cho đầu dò

+ Có chế độ khởi động nhanh hoặc có chức năng Lựa chọn thông Số quét nhanh Hoặc có chức năng thiết lập thăm khám nhanh chóng

+ Đo độ mờ da gáy

+ Tự động tính toán nhịp tim thai hoặc tự động thu thập khối của chu kỳ tim thai nhi

+ Siêu âm cắt lớp

+ Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D. Điều chỉnh khung ROI

+ Phần mềm khảo sát mặt cắt vẽ tự do theo ý muốn trong hình ảnh dữ liệu khối 3D/4D.

+ Phần mềm siêu âm 3D/4D cho hình ảnh 3D/4D mịn, rõ nét. Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau lên thai nhi

+ Phần mềm siêu âm dòng màu 3D/4D độ nét cao, hiển thị chi tiết cấu trúc dòng máu ở chế đô hình 3D/4D

+ Phần mềm dựng hình 3D/4D có khả năng tạo nên độ trong suốt giúp nhìn xuyên thấu thai nhi/cơ quan giải phẫu

+ Phần mềm đánh giá các trường hợp lạc nội mạc tử cung sâu hoặc Phần mềm đo động mạch tử cung

+ Phần mềm đánh giá khối u trong nội mạc tử cung hoặc Phần mềm Đo độ dày nội mạc tử cung

+ Chương trình tính toán cân nặng thai nhi hoặc chương trình Đo các thông số tuổi thai, động mạch nhau thai

- Có chức năng kết nối với Hệ thống Lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện

- Chức năng đo đạc và phân tích: Tối thiểu có các chức năng và phép đo:

+ Gói tính toán chuyên ổ bụng

+ Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông

+ Gói tính toán chuyên Tuyến vú

+ Gói tính toán chuyên sản khoa

+ Gói tính toán chuyên mạch máu

+ Gói tính toán chuyên phụ khoa

- Thu nhận hình ảnh 4D theo thời gian thực

- Thông số kỹ thuật B Mode

+ Năng lượng sóng âm phát ra: từ ≤5% đến 100% hoặc từ -50dB đến 0dB

+ Dải tần: từ ≤ 1 Mhz đến ≥ 18 Mhz

+ Tốc độ quét hình ≥ 2800 hình/giây

+ Độ lợi (khuếch đại): từ -≤ 20 dB đến ≥ 15 dB Hoặc từ 0-100%

+ Độ mịn: ≥ 5 mức

+ Mật độ dòng: ≥ 3 mức

+ Tăng nét: ≥ 6 bước

+ Bản đồ màu: ≥ 10 mức

+ Bản đồ xám: ≥ 10 mức

- Thông số kỹ thuật M Mode

+ Năng lượng sóng âm phát ra: từ ≤2% đến ≥ 100%

+ Dải tần: từ ≤ 1 Mhz đến ≥18 Mhz

+ Tốc độ quét: ≥ 5 bước

+ Thời gian lưu: ≥ 60 giây

+ Dải động: ≥ 12 mức Hoặc từ ≤ 30 đến ≥ 90dB

+ Bản đồ xám: ≥12 mức

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler màu (CFM)

+ Định dạng hiển thị: 2D+CFM

+ Dải tần: từ ≤1 Mhz đến ≥16 Mhz

+ Di chuyển đường nền: ≥ 16 bước

+ Lọc thành: ≥ 4 bước

+ Lọc mịn: ≥ 5 bước

+ Mật độ dòng: ≥ 3 bước

+ Tần số lặp xung ≥ 20 kHz

+ Bảng đồ màu: ≥ 8 bước

+ Tốc độ tối đa: ≥ 4 m/s hoặc Độ bền hình: ≥ 5 mức

+ Tốc độ tối thiểu: ≤ 1 cm/s hoặc Hiển thị vận tốc và phương sai

+ Tốc độ quét Doppler màu: ≥ 450 hình/giây Hoặc Tối ưu hóa dòng màu: ≥ 3 mức

- Thông số kỹ thuật mode Doppler năng lượng (PD)

+ Định dạng hiển thị: 2D+PD

+ Dải tần: từ ≤ 4 Mhz đến ≥ 16 Mhz Hoặc Tối ưu hóa tần số: ≥ 4 mức

+ Mã hóa màu năng lượng: ≥ 256 bước

+ Lọc thành: ≥ 4 bước

+ Lọc mịn: ≥ 5 bước

+ Bản đồ PD: ≥ 8 mã màu

+ Mật độ dòng: ≥ 3 bước

+ Điều chỉnh mức cân bằng: ≥ 15 bước Hoặc Dải động: ≥ 4 mức

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung (PW)

+ Dải tần: từ ≤ 2 Mhz đến ≥ 18 Mhz

+ Tần số lặp xung: từ ≤ 2 kHz đến ≥ 22 kHz

+ Cửa sổ phổ: điều chỉnh từ ≤ 1 mm - ≥ 15mm

+ Vận tốc tối đa: ≥ 16 m/s

+ Thời gian lưu phim cine: ≥ 60 giây

+ Bảng đồ thang xám: ≥ 18 loại Hoặc Đường cong thang độ xám có thể lựa chọn để hiển thị tối ưu

+ Dải động: ≥ 15 bước Hoặc Độ khuếch đại ≥ 50 dB hoặc hơn

- Thông số kỹ thuật Mode Doppler năng lượng độ nhạy cao

+ Mã hóa năng lượng: ≥ 256 bước màu

+ Lọc thành: ≥ 4 bước

+ Lọc mịn: ≥ 5 bước

+ Mật độ dòng: ≥ 3 bước

+ Tần số lặp xung ≥ 20 kHz

+ Bản đồ: ≥ 8 mã màu

- Khả năng kết nối: Có tối thiểu các cổng kết nối:

+ Cổng HDMI Hoặc Cổng S-video: ≥ 1 cổng

+ Cổng kết nối USB: ≥ 4 cổng

+ Kết nối mạng Ethernet: ≥ 1 cổng

3.2 Đầu dò Convex đa tần số

- Dải tần từ ≤ 2.5 MHz đến ≥ 7 MHz

- Số chấn tử: ≥ 190

- Trường nhìn: ≥ 60 độ

- Độ sâu khảo sát: tối đa ≥ 26 cm Hoặc tối thiểu ≤ 7.8 cm

3.3 Đầu dò Microconvex đa tần số

- Dải tần: từ ≤ 3 MHz đến ≥ 9 MHz

- Số chấn tử: ≥ 190

- Trường nhìn: ≥ 150 độ

- Độ sâu khảo sát: tối đa ≥ 16 cm Hoặc tối thiểu ≤ 7.1 cm

3.4 Đầu dò Volume Convex đa tần số

- Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 8.0 MHz

- Số chấn tử: ≥ 190

- Trường nhìn 2D: ≥ 70 độ

- Trường nhìn 3D: ≥ 85 độ hoặc Góc quét: ≥ 80 độ

3.5 Đầu dò Linear đa tần số

- Dải tần: từ ≤ 5 đến ≥ 12 MHz

- Số chấn tử: ≥ 190

- Trường nhìn: ≥ 38 mm

- Độ sâu khảo sát: tối đa ≥ 10 cm Hoặc tối thiểu ≤ 6.3 cm

3.6 Máy tính cấu hình tối thiểu: core I5 hoặc tốt hơn; Ram ≥ 8Gb; Ổ cứng SSD ≥ 500GB

IV. Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (02 cửa, dung tích ≥ 900 lít)

1. Yêu cầu chung:

Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100%

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

2. Cấu hình cung cấp:

Máy chính: 01 máy

Giá đẩy đồ đồng bộ chính hãng: 02 cái

Xe tra hàng cố định hoặc điện bán tự động đồng bộ chính hãng: 06 cái

Nồi hơi đồng bộ chính hãng: 01 cái

Bơm chân không đồng bộ chính hãng: 01 cái

Giỏ hấp: 12 cái

Máy ủ chỉ thị sinh học: 01 cái

Máy cắt hàn túi tự động: 01 cái

Phần mềm quản lý thiết bị online tích hợp trong máy

Máy nén khí không dầu: 01 cái

Hệ thống lọc RO: 01 bộ

Vật tư tiêu hao:

Test chỉ thị sinh học: 200 test

Túi đóng gói: 01 cuộn

Test chỉ thị hóa học: 200 test

Băng dán chỉ thị nhiệt: 02 cuộn

Gói kiểm tra máy: 02 gói

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. : 01 bộ

Hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì: 01 bộ

3. Đặc tính kỹ thuật:

Yêu cầu chung

Máy tiệt trùng bằng hơi nước, hoàn toàn tự động, tiệt trùng nhiều loại dụng cụ phẫu thuật, đồ vải và các dụng cụ y tế khác.

Máy kiểu đứng, có hai cửa đóng mở tự động kiểu trượt thẳng đứng hoặc ngang

Khung máy làm vật liệu chống ăn mòn.

Có cổng USB kết nối lưu trữ thông tin, cổng kết nối máy in bên ngoài.

Tiệt khuẩn và các chương trình hoạt động:

Có thể cài đặt nhiệt độ tiệt trùng từ ≤ 121 độ C đến ≥ 134 độ C

Chương trình tiệt trùng cài đặt sẵn: ≥ 6 chương trình

Có tối thiểu các chương trình: hấp tiệt trùng ở 121 độ C và hấp tiệt trùng ở 134 độ C

Có chương trình tiệt trùng chu trình nhanh 134 độ C cho các dụng cụ: đơn chiếc, không đóng gói.

Có chương trình tiệt trùng các dụng cụ quang học hoặc ống nội soi cứng.

Buồng máy tiệt trùng:

Dung tích buồng tiệt trùng: ≥ 900 lít

Cấu trúc vật liệu thép không gỉ 316L hoặc tốt hơn

Có van bảo vệ quá áp. Các van an toàn được làm bằng thép không gỉ hoặc đồng

Cửa buồng:

≥ 02 cửa buồng

Gioăng cửa làm bằng silicon hoặc tương đương.

Cấu trúc cửa bằng vật liệu thép không gỉ 316L hoặc tốt hơn

Tự động dừng nếu bị kẹt trong khi đang mở hoặc đang đóng.

Nồi sinh hơi tích hợp:

Bộ sinh hơi bằng điện tích hợp bên trong máy theo tiêu chuẩn EN 14222 hoặc tương đương

Vật liệu: Thép không gỉ EN 14404 / ASTM 316L hoặc tốt hơn

Công suất ≥ 70 kW

Áp suất vận hành tối đa của nồi hơi: ≥ 4 bar

Có thể trang bị bộ lọc khử khí để loại bỏ các khí hòa tan trong nước cấp tới nồi hơi

Hệ thống bơm chân không:

Bơm chân không vòng chất lỏng ≥ 2 cấp

Áp suất chân không tối thiểu ≥ 30 mbar

Các van đường ống và phụ tùng

Các van hoạt động bằng khí nén kiểu piston.

Toàn bộ ống chính và van được làm bằng thép không rỉ

Ống nước nóng được cách nhiệt.

Hệ thống điều khiển:

Sử dụng bộ điều khiển: PLC hoặc loại vi xử lý tương đương

Màn hình điều khiển cảm ứng

Chức năng an toàn:

Có chức năng tự kiểm tra và báo lỗi, chương trình tự động dừng lại nếu có lỗi.

Có chuông báo động khi có lỗi.

Có chức năng bảo vệ quá nhiệt

Có nút dừng khẩn cấp

Khả năng kết nối và lưu trữ

Có khả năng kết nối mạng để theo dõi tình trạng hoạt động, các chương trình đang chạy thông qua các thiết bị có kết nối mạng, cung cấp dữ liệu của máy theo thời gian thực, lưu trữ đám mây, hướng dẫn bảo trì, xử lý sự cố.

Lưu trữ dữ liệu chu trình hấp qua USB

Truy xuất dữ liệu ra file

Giá tải đồ vào khoang hấp

Sản xuất chính hãng, đồng bộ và phù hợp với máy

Chất liệu: thép không gỉ EN14404 /ASTM316L, chống axit

Tải trọng tối đa của giá tra hàng ≥ 225 kg.

Xe tra hàng

Xe đẩy được làm bằng thép không gỉ, EN14301/ASTM304 hoặc tương đương.

Chiều cao của xe có thể điều chỉnh cao độ ±15 mm

Máy ủ chỉ thị sinh học

Số giếng ủ : ≥ 8 giếng

Nhiệt độ ủ : ≤ 60 độ

Máy cắt hàn túi tự động

Máy có thể sử dụng để hàn các loại túi giấy, túi Tyvek, túi cuộn

Phù hợp cho cả túi ép dẹt và túi ép phồng

V. Máy hấp tiệt trùng EO

1. Yêu cầu chung:

Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%;

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

2. Cấu hình:

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ khí EO và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy

Bộ xử lý khí thải EO: 01 máy

Máy đọc chỉ thị sinh học EO: 01 máy

Máy đo nồng độ khí EO:01 cái

Máy hàn túi: 01 cái

Xe đẩy: tối thiểu 02 cái

Vật tư tiêu hao kèm theo: 01 bộ

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

Hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì: 01 bộ

Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo để thiết bị hoạt động (đề nghị nhà cung cấp chào rõ phụ kiện)

3. Đặc tính kỹ thuật:

Cho phép tiệt khuẩn cho các ống nội soi cứng một hoặc hai kênh và các ống nội soi mềm.

Máy chính

Số cửa: 2 cửa

Dung tích buồng tiệt khuẩn: ≥ 220 lít

Vỏ mặt máy: thép không gỉ 304 hoặc tương đương hoặc tốt hơn

Giỏ hàng: bao gồm tối thiểu 02 giỏ hàng lớn và 04 giỏ hàng nhỏ

Sử dụng hoá chất tiệt khuẩn là 100% khí E.O

Chu trình hoạt động được cài đặt sẵn trên máy: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết chu trình hoạt động của máy

Màn hình hiển thị các thông tin về chu trình hoạt động

Có khả năng quét mã vạch bình khí EO

Máy in: có tích hợp sẵn kèm theo máy chính, các thông số của quy trình tiệt khuẩn sẽ được in ra.

Thời gian dự kiến hoàn thành chu trình tiệt khuẩn: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết thời gian dự kiến hoàn thành chu trình

Bình khí EO 100 %

Bình khí EO đạt được chứng nhận cơ quan bảo vệ môi trường

Bộ xử lý khí thải EO

Hiệu suất xử lý khí E.O ≥ 99 % trong điều kiện hoạt động bình thường.

Máy đọc chỉ thi sinh học nhanh cho hấp E.O

Máy đọc chỉ thị sinh học được thiết kế để ủ và đọc kết quả cho chỉ thị sinh học: Thời gian ủ và ra kết quả: ≤ 5 giờ; số lượng giếng ủ: ≥10 giếng.

Máy đo nồng độ khí EO

Thời gian phản hồi: ≤ 5s

Máy hàn túi

Tốc độ hàn: ≥ 10m/ phút

Nhiệt độ hàn tối đa ≥ 220 độ C

VI. Máy xét nghiệm đông máu (công suất ≥ 180 xét nghiệm/giờ)

I. Yêu cầu chung

Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%;

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Công suất ≥ 180 xét nghiệm/giờ

Tự động hoàn toàn

II. Cấu hình cung cấp tối thiểu

Thân máy chính: 01 cái

Phụ kiện đầy đủ tương thích với máy chính: 01 bộ

Bộ máy tính: 01 bộ

Lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 bộ

Hóa chất lắp đặt, chạy thử máy: ≥ 01 bộ

III. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thiết bị tối thiểu

3.1 Nguyên lý đo: Nguyên lý đo quang đa bước sóng

3.2 Kênh đo: ≥ 10 kênh đo cho xét nghiệm cục đông, soi màu và miễn dịch, ≥ 4 kênh đo cho xét nghiệm ngưng tập

3.3 Các thông số đo tối thiểu:

Đo cục đông: PT, APTT, Fbg, Complex factor Thrombotest (TTO), Complex factor hepaplastin (HpT), Thrombin Time (TT), Các yếu tố ngoại sinh (II, V, VII, X), - Các yếu tố nội sinh (VIII, IX, XI, XII), Lupus anticoagulant screening/confirmation (LA1, LA2), Protein S Ac (PS Ac), Protein C (PC-cl), TT Thorombacrotin (TT-TCL), Batroxobin Time (BTX), Protein C global PCAT (PCAT), - Yếu tố V Leiden...

Đo soi màu: Antithrombin-III (AT-III), Protein C (PC), α2-Plasmin Inhibitor (α2PI), Plasminogen (Plg), Yếu tố VIII (FVIII), Yếu tố XIII, - BC C1-Inhibitor, Heparin…

Đo miễn dịch: D-Dimer, Các sản phẩm thoái giáng của Fibrin (FDP), Các sản phẩm thoái giáng của Fibrin trong nước tiểu (U-FDP), Von Willebrand factor antigen level (vWF:Ag), Soluble fibrin monomer complex, Plasmin/plasmin inhibitor complex (PIC), Free protein S (FPS), Von Willebrand factor (vWF: Ac)...

Xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết (Nếu có)

3.4 Tính năng xử lý mẫu:

Thực hiện được xét nghiệm xét nghiệm trộn lẫn (mixing test) tự động: tự động pha loãng, tạo đồ thị, tính toán chỉ số.

Tính năng kim hút mẫu: Kim hút mẫu có cảm biến bề mặt chất lỏng.

Tính năng kiểm tra đặc tính: Kiểm tra tính chất tán huyết, đục do mỡ, độ vàng bilirubin.

Tính năng kiểm tra thể tích mẫu: có, phát hiện mực chất lỏng trong một ống mẫu khi hút mẫu lần đầu.

3.5 Yêu cầu về chất lượng với 3 xét nghiệm đông máu cơ bản (PT, APTT, Fbg)

Độ chính xác: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết thông số

Độ lặp lại: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết thông số

VII. Máy xét nghiệm huyết học (≥ 45 thông số, 06 thành phần bạch cầu)

3.1. Yêu cầu chung

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, Mới 100%

Tối thiểu đạt tiêu chuẩn ISO 13485

3.2. Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu

Máy chính: 01 Bộ, Bộ máy tính: 01 Bộ

Hóa chất lắp đặt, chạy thử máy: 01 bộ

Bộ lưu điện: 1 chiếc

Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 Bộ

3.3. Yêu cầu thông số đặc tính kỹ thuật tối thiểu

Công suất:

Tốc độ Tổng phân tích: ≥ 100 mẫu/ giờ

Tốc độ Hồng cầu lưới: ≥ 45 mẫu/ giờ

Thông số phân tích: ≥ 45 thông số, số thành phần bạch cầu ≥ 6

Phân tích các dịch cơ thể ( ≥5 thông số)

Công nghệ đo: sử dụng tia laser hoặc tương đương hoặc tốt hơn

≥10.000 dữ liệu bệnh nhân trên máy

Nạp mẫu tự động: Nạp đồng thời ≥ 20 mẫu

Khoảng phân tích: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết

Độ lặp lại: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết

Độ chính xác ở chế độ máu toàn phần: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết

Mức độ nhiễm chéo ở chế độ máu toàn phần: Đề nghị nhà cung cấp chào chi tiết

Bộ máy tính: Tối thiểu: core I5 hoặc tốt hơn; Ram ≥ 8Gb; Ổ cứng SSD ≥ 500GB