## Danh mục 12 TTB
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ( Kèm theo Yêu cầu báo giá số: / BVĐK.NB ngày / 07 năm 2024)
Stt | Tên trang thiết bị y tế | Cấu hình , thông số kỹ thuật , thông tin liên quan | Đvt | Số lượng
1 | Máy siêu âm màu 4D (Máy siêu âm Doppler màu 4D) | Phụ lục kèm theo | Máy | 2
2 | Máy truyền dịch (Máy đếm giọt) | Máy truyền dịch I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II.Cấu hình và phụ kiện: 01 máy chính 01 dây nguồn 01 Pin Lithium ion 01 bộ sensor đếm giọt 01 giá kẹp cọc truyền III. Thông tin liên quan trang thiết bị Tốc độ truyền tối thiểu; 10ml/h Bước đặt: 1ml/h Giới hạn thể tích dịch truyền: 0,10ml đến 9999,00 mL Giới hạn thời gian truyền: 1 phút đến 90 giờ (bước đặt 1 phút) Độ chính xác: ±10% khi sử dụng dây truyền dịch thông thường. IV. Yêu cầu khác: Nguồn điện: 100-240V , 50-60HZ | Máy | 1
3 | (Máy điện tim ) Máy đo điện tim 3 kênh | I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II. Yêu cầu cấu hình : - 01 Máy chính - 01 Bộ dây nguồn - 01 bộ điện cực điện tim - 01 bộ cáp đo điện tim - 01 máy in nhiệt tích hợp - 01 bộ pin sạc - 01 cuộn giấy điện tim - 01 xe đẩy đặt máy III. Các yêu cầu kỹ thuật: - Số kênh sóng hiển thị : 03 kênh. - Sử dụng khổ giấy 63mm. - Tốc độ in: 25mm/giây – 50mm/giây. - Màn hình hiển thị kích thước ≥ 5.0 inch trở lên. -Độ tuổi phân tích: từ sơ sinh đến người lớn. -Hiển thị thông số: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiễu. IV. Yêu cầu khác: Nguồn điện: 100-240V , 50-60HZ | Máy | 2
4 | Máy thở NCPAP trẻ em | Bộ trộn khí thở N-CPAP trẻ em I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II. Cấu hình và phụ kiện: 01 Máy chính – 01 Bộ trộn khí – 01 Dây nối nguồn oxy – 01 Dây nối nguồn Air – 01 Bộ đo áp lực CPAP liên tục bằng kim (manometer) – 01 Gọng mũi các size (S,L,M) – 10 Van Medijet – 01 Bộ dây thở silicone nhi sơ sinh – 01 Bộ làm ấm, làm ẩm khí thở vào – 01 Bình làm ấm dùng nhiều lần cho nhi sơ sinh – 01 Hệ thống giá treo hoặc xe đẩy thiết bị III. Yêu cầu về thông số và tính năng kỹ thuật Lưu lượng khí đã trộn từ 0 đến 15 lít/ phút Có thể chỉnh áp lực CPAP mà không cần tháo hệ thống ra khỏi bệnh nhân. Dễ dàng trộn khí nén và oxy, cho một tỷ lệ %O2 thích hợp với lưu lượng cần thiết. Giãn nở các phế quản nhỏ, dẫn lưu đàm nhớt tốt .An toàn, dễ sử dụng IV. Yêu cầu khác: Nguồn điện: 100-240V , 50-60HZ | Máy | 1
5 | Máy hút dịch áp lực thấp (Máy hút điện áp lực thấp chạy liên tục) | I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II. Cấu hình và phụ kiện: - 01 Máy chính - 01 Bộ dây nguồn - 01 Bình tạo áp lực âm - 01 Thanh điều chỉnh áp lực nước - 01 Bộ van an toàn - 01 Bình chứa dịch - 01 Dây nối III. Các yêu cầu kỹ thuật: - An toàn: ngăn ngừa trục trặc do áp suất - Các phần bị nhiễm có thể được làm sạch và tiệt trùng dễ dàng - Mực nước có thể điều chỉnh để cài đặt áp lực hút - Tầm cài đặt áp lực hút: -3 đến -20 cm nước - Công suất hút : 1,2 lít/phút Dung tích bình chứa: lớn hơn 1000 ml(bằng nhựa polycarbonate) IV. Yêu cầu khác: Nguồn điện: 100-240V , 50-60HZ | Máy | 1
6 | Máy phun khí dung | I.Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II. Cấu hình bao gồm: - 01 Máy chính - 01 Bộ dây nguồn - 01 Bộ phun khí - 01 Ống dẫn khí - 01 Mặt nạ người lớn và trẻ em - 01 Ống ngậm III. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật: Dung tích cốc thuốc: tối đa 7ml | Máy | 12
7 | Máy siêu âm điều trị (Máy điều trị bằng sóng siêu âm) | I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương II. Máy chính kèm phụ kiện : - Cáp nguồn : 01 cái - Đầu dò 1/3 MHz 5cm2 : 01 cái - Đầu dò 1/3 MHz 3cm2 : 01 cái - Gel chai : 01 Chai - Thẻ thông minh : 01 cái III. Đặc tính, thông số kỹ thuật - Màn hình cảm ứng màu - Máy siêu âm điều trị với 02 kênh đầu ra độc lập, có thể điều trị cùng 1 lúc - Thời gian điều trị lên đến 60 phút. - Đầu dò đa tần số không thấm nước 1/3 MHz. - Đầu dò tự hiệu chuẩn với hệ thống lưu trữ nội bộ tần số làm việc. - Tần số siêu âm: 1 MHz và 3 MHz - Điều chỉnh chu kỳ làm việc: 10% - 100% - Cường độ liên tục cực đại: 2 W / cm ² - Cường độ xung cực đại: 3 W / cm ² - Kênh đầu ra: 02 - Giao thức có thể lưu trữ trong bộ nhớ máy hoặc thẻ thông minh Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ phòng: (+10 ÷ +40) °C + Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 80) % không ngưng tụ +Áp suất không khí: (500 ÷ 1060) hPa | Máy | 1
8 | Máy trị liệu sóng ngắn | Máy sóng ngắn điều trị I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II. Máy chính kèm phụ kiện : - Máy chính - Điện cực cao su : 02 cái - Cáp cho sóng ngắn : 02 cái - Nỉ bọc điện cực : 02 cái - Đai cố định : 01 cái - Cáp nguồn : 01 cái II. Yêu cầu kỹ thuật - Chức năng kiểm soát bởi bộ vi xử lý - Chế độ hoạt động: liên tục, P1 tới P5 (xung) - Hẹn giờ với bộ nhớ chức năng - 30 phút. Điều chỉnh mỗi phút - Vỏ hộp kim loại gắn trên bánh xe - Công suất tiêu thụ: 700 VA. - Tần số: >= 27 MHz - Công suất phát: 400 W trong chế độ liên tục , 1000 W trong chế độ xung (cao điểm) - Thời gian xung: 400 ms - Điều chỉnh tần số xung 100-300 Hz III. Thông tin khác - Nguồn điện: 100-240V , 50-60HZ - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng. | Máy | 1
9 | Monitor sơ sinh | Máy theo dõi bệnh nhân kèm phụ kiện Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh Cấu hình và phụ kiện: 01 máy chính 01 dây nguồn 01 Pin Lithium ion 01 Dây nối điện tim 01 Dây điện cực tim (loại 3 chuyển đạo) 01 Dây nối đầu dò SPO2 01 Đầu dò SPO2 người lớn 01 Đầu dò SPO2 người sơ sinh 01 Ống hơi đo huyết áp 01 Bao đo huyết áp người lớn 01 Bao đo huyết áp trẻ em 01 Bao đo huyết áp sơ sinh 01 Đầu dò nhiệt độ da 01 xe để máy Thông số kỹ thuật: Màn hình màu cảm ứng kích thước 12 inch đến 14 inch có độ phân giải cao , góc nhìn rộng . Đo các thông số cơ bản như: ECG, nhịp thở, SpO2,NIBP và nhiệt độ bằng các cổng có sẵn. Vận hành được bằng điện lưới hay pin sạc. Có khả năng nâng cấp các thông số chuyên sâu như: IBP,CO, CO2... Điện áp: Từ 220VAC, 50-60Hz | Máy | 1
10 | Bơm tiêm điện | I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II.Cấu hình và phụ kiện: 01 Máy chính 01 Dây nguồn 01 Pin Lithium ion 01Giá kẹp máy III. Thông số kỹ thuật: Màn hình >= 4.0 inch Có thể sử dụng các loại bơm tiêm: 5mL đến 50/60ml của nhiều nhãn Bơm tiêm của nhiều hãng sản xuất khác nhau. Chế độ đặt liều: Có các chế độ: mL/h, µg/kg/m, mg/kg/h Tốc độ tiêm:0,01 đến 1200,00 mL/h Thể tích dịch định tiêm: 0,10 đến 9999,00 mL tùy bước đặt Cài đặt thời gian tiêm: 1 phút đến 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút) Có chế độ không đặt giới hạn thời gian. Dải cài đặt liều: 0,01 tới 10,00 (bước đặt 0,01) 10,00 tới 100,000 (bước đặt 0,10)100,00 tới 999,00 (bước đặt 1,00) Đơn vị: µg/kg/m và mg/kg/h Cài đặt cân nặng bệnh nhân Từ 0.1kg đến 300 kg (bước đặt 0.1kg) Áp lực báo tắc đường truyền: 10 đến 120 kPa IV. Yêu cầu khác: Nguồn điện: 100-240V , 50-60HZ Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ: 5ºC đến 40ºC + Độ ẩm: 20% đến 90% (Không ngưng tụ) | Máy | 7
11 | Máy châm cứu (Máy điện châm) | I.Thông tin chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương II. Cấu hình Máy chính : 01 cái Kèm các phụ kiện : - Bút thử (Đầu dò huyệt) : 01 cái - Bộ dây điện cực (Chân cắm tròn 04 đầu kẹp kim): 06 sợi - Dây cắm đứng (kết hợp miếng dán) : 01 sợi - Miếng cao su dẫn điện: 10 cái - Miếng cao su tự dính: 01 cặp III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Phụ trợ dò huyệt trên cơ thể người - Cường độ xung, tần số xung ở mỗi kênh có thể điều chỉnh dễ dàng - Có 5 dạng xung để lựa chọn - Có 6 kênh, kích thích 12 huyệt cùng 1 lúc - Tần số xung :1,2Hz-55Hz - Độ rộng xung : khoảng 0.6 ms Phạm vi thời gian: khoảng 0~60 phút ± 10% IV. Yêu cầu khác: - Nguồn điện cung cấp 1 pha (AC) : 100- 220V : 50-60 Hz, hoặc Pin 9V bên trong máy | Máy | 20
12 | Máy đo SPO2 | Máy đo SPO2 loại để bàn I. Yêu cầu chung Mới 100% được sản xuất: 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh II. Yêu cầu cấu hình và tính năng : - 1 máy chính, màn hình hiển thị thông số - 1 dây cảm biến SPO2 kẹp ngón tay - 1 bộ pin sạc - Khối lượng nhẹ, dễ sử dụng | Máy | 2