| DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ DỰ ÁN: CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ VÙNG KHÓ KHĂN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN (Kèm theo Công văn số 1211/BQLDA-ĐHDA1 ngày 14/6/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục thiết bị | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| I | Khám, chữa bệnh |  |  |  |
| 1 | Máy đo đường huyết cá nhân | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - 01 máy đo - 01 bút lấy máu - 10 kim chích 2.Thông số kỹ thuật: - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L Giới hạn hematocrite là 10 - 65% - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh), - Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cẳng tay hoặc bắp tay - Kết quả tương ứng với nồng độ đường trong huyết tương theo IFCC và được hiệu chuẩn với các giá trị tham chiếu thu được bằng phương pháp Hexokinase (phương pháp định lượng Glucose máu chính xác nhất hiện nay) - Thời gian đo <4 giây - Mẫu máu đo 0.6µL - Màn hình hiển thị: LCD - Bộ nhớ: 720 kết quả đường huyết kèm thời gian và ngày cùng với 30 kết quả kiểm chứng kèm thời gian và ngày. - Tính giá trị đường huyết trung bình trong vòng 7, 14, 30, và 90 ngày. - Có thể cài đặt thời gian trực tiếp trên máy đo. - Xem được trực tiếp trên máy đo 720 kết quả đo đường huyết kèm kết quả đường huyết trung bình 7, 14, 30, 90 ngày. - Pin theo máy. - Có nút đẩy que, giúp loại bỏ que thử đã sử dụng nhanh chóng và đảm bảo vệ sinh. - Có dải màu sắc chỉ thị khoảng đường huyết mục tiêu giúp hiểu nhanh kết quả đường huyết đo được thấp, trong, hoặc cao hơn khoảng đường huyết mục tiêu. - Cổng kết nối: micro-B và Bluetooth - Phần mềm hỗ trợ nội kiểm theo máy. | 44 | Cái |
| 2 | Huyết áp kế | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - 01 Bao đo huyết áp kích cỡ người lớn - 01 Đồng hồ đo + Quả bóp + van xả - 01 Dây nối - 01 Túi đựng 2. Thông số kỹ thuật: - Độ chính xác và tuổi thọ sử dụng cao nhờ vào thực tế vật liệu không bị lão hóa và hệ thống đo lường chịu áp lực lên đến 600 mmHg - Kẹp bằng kim loại không gỉ dùng để móc chặt huyết áp kế và bao đo - Van xả khí chuẩn xác, không ăn mòn, với nút chỉnh tinh - Bộ lọc bảo vệ van xả khí và hệ thống đo. - Mặt đồng hồ áp kế thước đo tuyến tính (Ø49) từ 0 đến 300 mmHg - Bóng bóp tay bằng cao su dùng cho việc bơm căng bao đo - Dung sai tối đa: +/-3mmHg - Phải có ten kiểm định đầu vào | 35 | Bộ |
| 3 | Đèn khám bệnh | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Công suất: 220V/60W - 100W - Điệnthế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Dây nguồn :2m8 - 3m - Chiều cao: từ 1m - 1,7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. - Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. - Độ bền cao. - Bóng đèn 60W. | 18 | Cái |
| 4 | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Cấn tối đa: 120 kg - Giá trị vạch chia: 0.5 kg - Dải đo chiều cao: 70-190 cm - Giá trị vạch chia: 0.5 cm - Kích thước bàn cân: 37.5x27 cm - Nặng: 15 kg - Phải có ten kiểm định đầu vào | 21 | Cái |
| 5 | Bộ khám ngũ quan | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi bộ gồm: - Đầu đèn khám tai: 01 cái. - Đầu đèn khám mắt: 01 cái - Đầu khám mũi (Van banh mũi): 01 cái - Gọng dẫn quang cong khám thanh quản: 01 cái - Gương soi thanh quản: 02 cái - Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi: 01 cái - Bóng đèn thay thế trên đèn soi tai: 01 cái - Cán pin trung: 01 cái - Loa soi tai các cỡ: 01 bộ - Hộp đựng (300x15x6 cm): 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ 2.Thông số kỹ thuật: - Đầu đèn khám tai - Các thấu kính phóng đại với độ phóng đại 3 lần, dạng có thể tháo ra được - Tháo ráp cán tay cầm nhanh chóng, an toàn nhờ bộ phận đầu kết nối trên cán tay cầm - Bóng đèn có thể tháo lắp được, dễ dàng thay thế. - Loa soi tai: - Bộ loa thăm khám tai 2,5 3,5 4,5 mm - Dùng lắp vào đầu đèn khám tai - Đầu đèn khám mắt. - Đầu khám mắt được trang bị 24 thấu kính có thể điều chỉnh từ +40 đến -25 diop. Điều chỉnh bằng cách xoay bánh xe bên hong thiết bị. - Tháo ráp đầu thiết bị soi với cán tay cầm nhanh chóng và an toàn nhờ bộ phận đầu kết nối trên cán tay cầm. - Khẩu độ với vòng tròn lớn dùng để thăm khám đáy mắt - Thay đổi đèn đơn giản tại đáy đầu thiết bị - Đầu khám mũi (Van banh mũi): - Đầu khám mũi bằng kim loại có tuổi thọ cao - Nới rộng van banh mũi bằng cách vặn vít điều chỉnh - Dùng để lắp vào đầu thiết bị khám tai - Gọng dẫn quang cong: - Bằng kim loại, bền và chắc - Tháo ráp cán tay cầm nhanh chóng và an toàn nhờ bộ phận đầu kết nối trên cán tay cầm - Thay đổi đèn đơn giản tại phía trước gọng dẫn quang cong - Gương soi thanh quản: - Dùng với gọng dẫn quang cong - 2 gương soi thanh quản số dùng để chiếu sáng và thăm khám vùng thanh quản - Việc tháo ráp gương soi với gọng dẫn quang cong đơn giản - Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi: - Bằng kim loại bền và chắc - Tháo ráp bộ phận kẹp giữ đè lưỡi với gọng dẫn quang cong đơn giản - Cán pin loại C với biến trở: - Dùng loại pin trung C (không đính kèm pin) - Bao gồm 1 bóng đèn thay thế - Xử lý tiệt trùng Steris | 20 | Bộ |
| 6 | Đèn khám treo trán (đèn clar) | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi đèn gồm: - Bộ đèn chính: 01 cái - Nguồn Pin: 01 cái - Nguồn sạc: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ 2. Thông số kỹ thuật: - Đèn tiểu phẫu ánh sáng lạnh được thiết kế gọn gàng có thể điều chỉnh được kích thước phù hợp với từng bác sỹ, nhẹ thuận tiện cho bác sỹ dễ dàng di chuyển, điều trị, thăm khám bệnh nhân. - Phần đầu đèn có thế xoay các vị trí khác nhau giúp bác sỹ dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp. - Đèn sử nguồn Pin sạc, có tín hiệu báo khi sắp hết pin, bác sỹ có thể cắm nguồn sạc 220V - Đèn có thể lắp thêm 01 bộ LED chiếu sáng. - Đèn có thể điều chỉnh kích thước điểm sáng và có thể gắn thêm bộ kính lúp 2x - Đèn có thể điều chỉnh được cường độ sáng từ 15,000lx ~ 30,000lx - Cường độ sáng: 30,000 lux - Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ - Nhiệt độ màu: 6,000 kelvin - Trọng lượng: 190g - Nguồn Pin: 3,7 V - Hoạt động liên tục 4 giờ - Dung lượng Pin: 2200 mA - Nguồn sạc: + Đầu vào : 100 ~ 240V 50/60Hz + Đầu ra : DC 4,2 V / 750mA . | 20 | Cái |
| 7 | Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Mắt kính cầu âm: 40 đôi (từ -0.25D đến -20.00D) - Mắt kính cầu dương: 40 đôi (từ +0.25D đến +20.00D) - Mắt kính trụ âm: 20 đôi (từ -0.25D đến -6.00D) - Mắt kính trụ dương: 20 đôi (từ +0.25D đến +6.00D) - Thấu kính: 12 chi tiết (0.5 đến 10) - Phụ kiện 16 chiếc: + Kính lọc đỏ, xanh lá cây, đen, ống kính mờ (mỗi loại 1 chiếc). + Kính phẳng (2 chiếc) + Kính trắng ( 2 chiếc). + Kính khe 2 chiếc + Kính lỗ: 2 chiếc + Kính trụ chéo: 2 chiếc + Kính mờ:2 chiếc - Loại hộp: Hộp nhôm | 20 | Bộ |
| 8 | Máy siêu âm tổng quát | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp: - Hệ thống máy siêu âm kỹ thuật số, kết cấu nhỏ gọn , gắn chắc, linh động, dễ dàng khi di chuyển - Màn hình LED độ phân giải full HD, đầy đủ màu sắc, hiển thị ảnh rõ nét. - Các cổng giao tiếp: Lan, USB, HDMI, VGA, S-Video, Audio.. - Có 2 cửa nối đầu dò, gồm: + Đầu dò siêu âm đa tần số CONVEX 2D: 01 cái + Đầu dò siêu âm đa tần số LINEAR 2D: 01 cái - Phụ kiện kèm theo: + Máy in màu + Tài liệu hướng dẫn + Phần mềm trả kết quả siêu âm bằng tiếng Việt. 2. Thông số kỹ thuật: 2.1.Thông số chung: * Thiết kế của máy - 2 cổng hay 3 cổng nối đầu dò (Optional) - 4 bánh xe xoay để di chuyển máy - Cánh tay đỡ màn hình có thể xoay/nghiêng - Vị trí để máy in - Bảng điều khiển rất thuận tiện - Bàn phím alpha-numeric - Analog TGC - Trackball - Giá đỡ đầu dò/gel - Có tay tay cầm phía trước - Module PC tích hợp - Tích hợp SSD - Windows 10 IoT Enterprise * Màn hình chính: - Màn hình LED với độ phân giải cao - Điều chỉnh độ sáng - Có menu tương tác - Cánh tay mà hình có khớp nối + Chỉnh xoay +1350 + Chỉnh nghiêng -100 / 750 * Bảng điều khiển: - Bàn phím cơ Alpha-numeric - Analog TGC - 6 phím người sử dụng cài đặt - Đèn nền hiển thị trạng thái - Có 4 vị trí đặt đầu dò/gel * Máy tính: - CPU: Intel ≥ i3-8100H - RAM ≥ 8 GB - Ổ cứng SSD ≥ 512 GB * Nguồn: - Tần số: 50/60Hz - Điện áp: 100 – 240 VAC - Công suất: tối đa 620 VA khi kết nối với thiết bị ngoại vi - Mức ồn hệ thống: dưới 40dBA - Mạch đẳng thế tích hợp 2.2.Thông số kỹ thuật chi tiết: * Các ứng dụng siêu âm: - Siêu âm bụng (Abdomen) - Phụ khoa (Gynecology) - Cơ xương (MSK) - Sản khoa (Obstetrics) - Nhi khoa (Pediatric) - Siêu âm các cơ quan nhỏ (Small Parts) - Niệu khoa (Urology) - Siêu âm mạch máu (Vascular) * Các ứng dụng: - Bụng tổng quát - Phần phụ tử cung - Động mạch chủ - Vòm động mạch chủ - Động mạch - Bàng quang - Ruột - Ngực - Động mạch cảnh - Phần sâu - Tim thai nhi - Tổng quát - Chóp đỉnh đầu - Độ mờ da gáy - Bụng/tim/hông nhi - Tuyến tiền liệt - Thận - Xương sống - Phần nông - Tuyến giáp - Tinh hoàn - TCD - Tử cung - Tĩnh mạch - Tam cá nguyệt 1/2/3 * Các Mode hoạt động: - Mode B (2D) - Mode Doppler màu (C) - Mode doppler xung (PWD) - Mode Doppler năng lượng (PD) - S-Flow Mode (doppler năng lượng có hướng) - Mode M - Mode Anatomical M - Đơn màn hình, chia đôi màn hình, chia 4 màn hình (Dual / Quad mode) * Các mode hiển thị: Mode chia đôi màn hình - B+B, B+B/C, B+B/PD, B+B/S-FLow Mode chia đôi động : - B+B, B+B/C, B+B/PD, B+B/S-FLow Mode triplex theo thời gian thực (chạy đồng thời): - B+C+PW, B+PD+PW, B+S-Flow+PW Mode duplex, triplex: - B+C, B+M, B+PW, B+PD, B+S-Flow, B+C+PW, B+C+M - Quad mode - Kết hợp giữa B/B, B/C, B/PD và B/S-Flow - Phóng ảnh - Write zoom / Read zoom / Pen zoom / Panning - Ảnh hình thang * Các kiểu đầu dò: - Đầu dò Linear: 5-12 - Đầu dò convex: 2-8 * Những tính năng tiêu chuẩn của hệ thống: - Định dạng chùm tia hoàn toàn kỹ thuật số (Hybrid Full Digital Beam-forming) - Dải tần: 1 ~ 18 MHz - Độ sâu ảnh hiển thị (tùy thuộc đầu dò) - Độ sâu tối thiểu: 2cm - Độ sâu tối đa: 38cm - Số điểm hội tụ: 1~ 4 - 1~8 vị trí đặt điểm hội tụ (tùy thuộc đầu dò và ứng dụng) - Lấy nét/khẩu độ động liên tục - Công nghệ đầu dò đa tần số và dải tần số rộng - Tổng hợp tần số (FSI) - ClearVision: Tăng độ nét cho hình ảnh - Dải động bên trong thiết bị: 256 - Tốc độ khung hình tối đa: trên 2000Hz - Tốc độ khung hình màu tối đa: trên 400Hz - Đảo ảnh: trái/phải, lên/xuống - Xoay ảnh: 90⁰, 180⁰, 270⁰ - Tiền xử lý/Hậu xử lý - Đo lường/Calipers kĩ thuật số - Bộ nhớ Cine (Cine memory) - Dung lượng ≥ 500MB - Cine loop: Tối đa 14000 đường - Lưu trữ ảnh 2D tối đa: 45000 frames - Kỹ thuật quét nhanh QuickScan - Các gói báo cáo - Body Marker - Hệ thống khởi động xong tối đa 150 giây - Thời gian thay đổi đầu dò: 2~3 giây - Preset: trên 30 - Phím người dùng: 6 phím - Phần mềm lưu trữ ảnh - Sao lưu/phục hồi dữ liệu - Xuất và nhập ảnh - Dải vận tốc PW: 0.1cm/s ~ 8.8m/s - Mạng không dây LAN - RIS Browser - Q-Path/Q-View - Đầu đọc mã/vạch thẻ * Hiển thị: - Ứng dụng - Preset - Chế độ - Ngày/tháng: 3 kiểu (tùy người sử dụng chọn) - Thời gian: 2 kiểu (tùy người sử dụng chọn) - Bệnh nhân (Thông tin chung) - Tuổi thai: LMP/EDD/GA - Nơi thăm khám - Tên đầu dò - Đường TGC - Độ sâu thăm dò - Bề rộng thăm dò - Vùng tiêu điểm thăm dò (Focal zone) - Đường gain từng phần - Tốc độ khung hình - Tần số - Độ lợi (Gain) - Dải động - Thang xám/Thang màu - Trung bình frame - Năng lượng - Giá trị ClearVision - Kết quả đo lường, tính toán - Con trỏ - Body Marker - Vị trí/kích thước hộp quan tâm (ROI) - Bộ lọc thành - Phóng đại * Môi trường làm việc: - Nhiệt độ: 10~35oC - Độ ẩm: 30 ~ 75% - Áp suất: 700 ~ 1060 hPa 2.3.Xử lý ảnh siêu âm: * Xử lý dữ liệu: - Số kênh xử lý tín hiệu theo máy - Phân tích dữ liệu thô - Cine: Chức năng: lưu/xem lại/phát/ngừng/tạm dừng/xuất/Trim Start/Trim End - Trên Clipboard: hiển thị ảnh thu nhỏ của dữ liệu thu được từ lần thăm khám gần nhất - Phóng to ảnh xem trước - Lưu trữ ảnh/kết nối - Định dạng ảnh: AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, DICOM - Hiển thị kết quả tính toán, đo lường, chú thích trên CINE Playback - Số lượng ảnh lưu trữ: tối đa 350,000 ảnh (Định dang thô) - Xem trước ảnh - Xem trước ảnh Cine - Gọi lại ảnh từ Clipboard - Cuộn đường thời gian - Chọn khung bắt đầu và kết thúc của Loop Playback * Tiền xử lý (Pre Processing): - B/M – Mode - Dải động - Trung bình khung - Tần số - Gain - Hòa âm - Hòa âm đảo xung (Tùy thuộc đầu dò) - Mật độ dòng - Năng lượng - Mức Reject - Vùng quan sát - TGC - Phóng đại - Quét tia (Tùy thuộc đầu dò) - Ảnh hình thang (Tùy thuộc đầu dò) - Free Angle Plane - PW Mode - Bộ lọc - Tần số - Gain - Năng lượng - Thang PRF - Góc lấy mẫu - Vị trí lấy mẫu - Mode Doppler màu/Doppler năng lượng: - Bộ lọc - Trung bình khung hình - Tần số - Gain - Mật độ dòng - Công suất - PRF - Độ nhẵn - Độ nhạy + Góc quét * Hậu xử lý (Post Processing): - Mode B - Hệ màu - Bản đồ thang xám - Kích thước ảnh - Read Zoom - ClearVision - Tốc độ quét - Mode M - Hệ màu - Bản đồ M-mode - Read zoom - Tốc độ quét - Mode PW - Đường nền ( Base line ) - Hệ màu - Bản đồ Doppler - Đảo ngược (Invert) - Read zoom - Âm lượng - Hướng truy vết - Phương pháp truy vết - Mode Doppler màu/ Doppler năng lượng - Chỉnh cân bằng - Đường nền - Hệ màu - Bản đồ màu - Ẩn màu - Đảo ngược + Read zoom 2.4. Kết nối: * Giao diện ngoại vi: - Ngõ ra âm thanh (Audio out L/R) - Cổng VGA - Cổng ra S-Video - Mạng LAN - Cổng USB - Cổng ra HDMI 2.5. Thông số quét: * 2D Mode: - Góc lái (tùy thuộc đầu dò) 5-12: -8, -4, 0, 4, 8 - Hệ màu: tắt, 1~11 - Cine play: mở, tắt - Tốc độ Cine: 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 - Độ sâu thăm khám: 2cm~38cm (tùy thuộc vào đầu dò) - Dual động - Dải động: 30~256 - Lật ảnh: Trái/Phải, Trên/Dưới - Số tiêu điểm: 1~4 - Tổng hợp tần số - Tần số: 3~5 bước (tùy thuộc đầu dò): Pen, Gen1, Gen2, Res1, Res2 - Gain: 0~100 - Thang xám: 1~12 - Hòa âm: Mở, tắt - Kích thước ảnh: 70~100% - Mật độ dòng: cao, thấp, trung bình - TGC: 8 mức - Trung bình Frame: 0~9 - Công suất: 2~100 - Hòa âm đảo xung: mở, tắt (tùy thuộc đầu dò) - Siêu âm nhanh QuickScanTM: mở, cập nhập, tắt - Mức Reject: 0~30 - Giá trị ClearVision: tắt, 1~5 - Ảnh hình thang: tắt, mở (Chỉ dùng trên đầu dò Linear) - Vùng quét: 40~100% - Phóng to + Read Zoom: 100~800% + Write Zoom - Panning - Free Angle Plane * M Mode: - Hệ màu: tắt, 1~11 - Định dạng hiển thị: + Chỉ hiển thị M-mode + Hiển thị Trên/dưới, bên cạnh + Kích thước: 50/50, 70/30, 30/70 - Dải động: 30~256 - Gain: 0~100 - Bản đồ M-mode: 1~12 - Công suất: 2~100 - Quét nhanh QuickScanTM: tắt, mở, update - Tốc độ quét - Color M - Anatomical M * C Mode: - Độ cân bằng: 0~16 - Đường nền: -8 ~ 8 - Bản đồ màu: 1~12 - Mật độ dòng: thấp, trung bình, cao - Dual động: tắt, mở - Độ nhạy: 0~5 - Trung bình khung: 0~5 - Tần số: 2 mức - Gain: 0~100 - Ẩn màu: mở, tắt - Đảo màu: mở, tắt - Năng lượng: 2~100 - PRF (tần số lặp xung): 0.1kHz~19.5kHz (Tùy thuộc vào đầu dò) - Độ nhạy: 0~5 - Độ nhẵn: 0~7 - Góc lái: -8, -4, 0, 4, 8 - Vận tốc - Bộ lọc: 1~4 - Bản đồ Vận tốc+Phương sai * PW Mode: - Tự động tính toán Auto Calc: tắt, động, làm đông - Đường nền: -8~ 8 - Hệ màu: tắt, 1~11 - Định dạng hiển thị: trên/dưới, bên cạnh, chỉ hiển thị Doppler - Kích thước hiển thị: 70/30, 50/50, 30/70 - Bản đồ Doppler: 1~12 - Dải động: 30~256 - Tần số: 2 mức (tùy thuộc đầu dò) - Gain: 0~100 - Đảo: mở, tắt - Công suất: 2~100 - PRF: 1.0~22.5 kHz (Tùy thuộc đầu dò sử dụng) - QuickScanTM: mở, update, tắt - Đồng thời động: mở, tắt - Âm lượng: 0~100 - Góc điều chỉnh: -80° ~ 80° - Điều khiển vị trí lấy mẫu - Kích thước lấy mẫu: 0.5~25mm - Lấy góc nhanh: -60°, 0°, 60° - Tốc độ quét: 15~117mm/s - Vẽ đường phổ: + Phương pháp: tắt, lấy trung bình, tối đa + Hướng: cả hai, trên, dưới - Update - Bộ lọc: 1~4 * PD Mode: - Cân bằng: 0~16 bước - Bản đồ màu: 1~12 - Mật độ dòng: thấp, trung bình, cao - Dual động: mở, tắt - Bộ lọc: 1~4 - Trung bình Frame: 0~5 bước - Tần số: 2 mức (Tuỳ thuộc vào đầu dò) - Gain: 0~100 - Ẩn màu - Năng lượng: 2~100 - PRF: 0.1~19.5kHz (tùy thuộc đầu dò) - Độ nhạy: 0~5 - Độ nhẵn: 0~5 - Góc quét: -8, -4, 0, 4, 8 - Bộ lọc: 1~4 2.6.Các loại đầu dò: * Linear: 5-12 - Tần số trung tâm: 8MHz - Dải tần: 5~12 MHz - Bán kính cong: đầu dò phẳng - Trường nhìn: 38.1 mm - Số chấn tử: 128 - Có hướng dẫn sinh thiết (Biopsy) - Ứng dụng: Ổ bụng, Cơ xương khớp, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Sản phụ khoa, Nhi khoa - Mức an toàn: BF * Convex: 2-8 - Tần số trung tâm: 4.7 MHz - Dải tần: 2-8 MHz - Bán kính cong: 51.071 mm - Trường nhìn: 68.176o - Số chấn tử: 128 - Có hướng dẫn sinh thiết (Biopsy) - Phạm vi áp dụng: Ổ bụng, Cơ xương khớp, Sản khoa, phụ khoa, Nhi khoa, Mạch máu, tiết niệu - Mức an toàn: BF. | 14 | Cái |
| 9 | Máy điện tim | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: + Máy chính: 01 cái + Phụ kiện theo máy: - Cáp điện tim: 01 cái - Bộ kẹp điện cực chi: 04 cái - Bộ điện cực ngực: 06 cái - Bộ pin sạc: 01 bộ - Dây nguồn: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt: 01 bộ 2. Tính năng: - * Thiết kế gọn nhẹ và cơ động - Máy được tích hợp các công nghệ mới nhất cho một máy điện tim trên thị trường. Máy có màn hình hiển thị LCD dễ sử dụng để kiểm tra dữ liệu bệnh nhân, xem rõ ràng và chính xác nhất dạng sóng ECG. - * 12 đạo trình chuẩn dạng sóng ECG - Máy có màn hình rộng. Màn hình LCD cho phép người sử dụng xem lại toàn bộ dạng sóng ECG, trên 12 đạo trình trong 1 lần thực hiện. - * Bộ nhớ trong: Chuẩn bộ nhớ trong cho phép người sử dụng lưu chữ dạng sóng, đo lường và phân tích dữ liệu tới 500 lần đo. Người sử dụng có thể xem lại dữ liệu ECG từ bộ nhớ trên màn hình LCD hoặc các bản ghi khi yêu cầu. - * Cổng kết nối: Máy được trang bị thêm 2 cổng USB cho phép mở rộng bộ nhớ nếu cần. Kết nối với máy tính thông qua cổng LAN với hệ thống quản lý dữ liệu. - * Pin: Sử dụng pin sạc theo máy 3. Thông số kỹ thuật: - *ECG - Kiểm tra: 12 đạo trình chuẩn, loạn nhịp (3 đạo trình) - Độ nhạy lựa chọn: 1/4; 1/2; 1; 2 cm/mV; bằng tay hoặc tự động - Điện áp phân cực: 600mV hoặc giá trị tốt hơn - Tần số phản hồi: 0,05Hz - 150Hz (trong vòng -3dB) - CMR: 103dB hoặc lớn hơn - Nhiễu trong: 30µV (p-p) hoặc thấp hơn - Tần số mẫu: 8000 mẫu/giây - Bộ lọc: AC: 50 hoặc 60 Hz, -20 dB hoặc thấp hơn Cơ: 25 hoặc 35 Hz, -3 dB (-6dB/oct) Trôi, lệch: 0.25 hoặc 0.5 Hz, -3 dB (-6dB/oct) - Hằng số thời gian: 3,2 giây hoặc giá trị tốt hơn - Chuyển đổi A/D: 18 bits - * Bộ nhớ lưu trữ - Bộ nhớ, lưu trữ dữ liệu: bộ nhớ bên trong máy tới 500 phép đo. - * Hiển thị - Màn hình màu LCD - * Hoạt động: - Màn hình chạm và phím cứng - * Máy in - Phương pháp: in nhiệt - Tốc độ ghi: 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/giây - Số kênh ghi: + Ghi tự động: 1 kênh x 12 đạo trình, 1 kênh x 12 đạo trình + R1, 3 kênh x 4 đạo trình + Ghi bằng tay: 1 kênh, 3 kênh - Giấy in: Kiểu in nhiệt chia ô theo mm. - * Giao diện kết nối - Có cổng mạng LAN và cổng USB - * An toàn - Tiêu chuẩn an toàn: Class I và thiết bị điện bên trong, type CF. - - Điện áp 100 - 240 VAC , 50/60Hz; 70 VA hoặc DC 9.6V , 40W. - Môi trường sử dụng : Nhiệt độ -100 C đến 450 C, độ ẩm 25 đến 95% - Môi trường lưu trữ : Nhiệt độ 100 C đến 600 C, độ ẩm 10 đến 95% | 16 | Cái |
| 10 | Máy hút dịch chạy điện | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - 01 máy chính kèm xe đẩy - 01 pedan - 02 bình hút dịch - 01 bộ van 2.Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện: 220VAC, 50Hz - Chân không tối đa: > 80kPa - Chân không điều chỉnh trong khoảng: 20kPa - Độ ồn: <60dB (A) - Nguồn điện đầu vào: 180VA - Lưu lượng hút: ≥20L/min (760mmHg) - Dung dịch bình chứa ≥ 2500mL/bình, 02 bình - Hệ thống làm việc: Thời gian làm việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50%. | 9 | Cái |
| 11 | Hệ thống nội soi tai - mũi - họng | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi hệ thống gồm: - Xử lý ảnh Full HD: 01 chiếc - Nguồn sáng LED: 01 chiếc - CCD Camera Full HD: 01 chiếc - Dây dẫn sáng: 01 chiếc - Đầu nối với ống soi: 01 chiếc - Ống nội soi 0º - 4mm - 175mm: 01 chiếc - Ống nội soi 70º - 4mm - 175mm: 01 chiếc - Màn hình full HD 21inch: 01 cái - Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái 2. Thông số kỹ thuật: - Máy chính: + Nguồn điện: AC 110/220V ±10% + (PAL) Cáp camera: 2.5m/ Có thể tuỳ chỉnh + Công suất: 25W + Tính năng: Tự động cân bằng sáng, ghi video, chụp ảnh, lưu trữ,… + Độ phân giải: Cảm biến hình ảnh + Tín hiệu ra: HDMI, DVI, HD-SDI, CVBS, USB + Sáng tối thiểu: 0.5Lux + Có nút dừng hình ngay trên camera: Nút Freeze - Nguồn sáng: + Nguồn: AC 240/85V ± 10% + Công suất bóng đèn: 100W + Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ + Nhiệt độ màu: 3000 - 7000K + Thời gian làm việc liên tục: 12 giờ - Xe đẩy chuyên dụng: + Loại: 03 tầng + Chất liệu: Thép phủ sơn tĩnh điện + Có giá đỡ tay cầm | 2 | Hệ thống |
| 12 | Bộ ghế khám và điều trị tai - mũi - họng | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Đặc tính kỹ thuật: - Ghế khám được điều khiển bằng hệ thống Mô tơ. Có thể kết nối và điều kiển bằng chân và tay hết sức tiện dụng. - Ghế có thể nâng lên hạ xuống, ngả gấp thông qua hệ thống điều khiển điện tử. - Phần tựa đầu dành cho bệnh nhân bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện, bọc giả da, có thể điều chỉnh linh hoạt. - Ghế có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng, vị trí, phù hợp với mọi yêu cầu làm phẫu thuật hay điều trị. - Các tựa tay có thể điều chỉnh góc quay linh hoạt 90º. - Bệ ghế làm bằng thép sơn tĩnh điện, dễ làm sạch. 2. Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện: AC 220V/50 Hz - Công suất tiêu thụ: 360 W - Có điều chỉnh tốc độ lên xuống và phần ngồi - Có tựa lưng - Có phần đầu - Góc ngả-gập: 85º ~ 180º - Khoảng chuyển động: 520 - 740mm ±5mm - Góc xoay ghế: 360º - Góc xoay để tay: 90º - Đế chân mặt cao su: có thể gấp gọn 90º - Điều khiển điện tử: Lên-xuống-ngả-gập-Reset về vị trí ban đầu. - Điều khiển cơ học: Tựa đầu, để tay, xoay đế, để chân - Chất liệu ốp ghế: Nhựa ABS - Chất liệu bọc da: PU | 2 | Bộ |
| 13 | Ống nghe | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - 1.Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - 01 Ống nghe - 01 Cặp đầu tai nghe - 01 Màng thay thế 2. Thông số kỹ thuật: - Loa ống nghe 2 đầu chất liệu nhôm siêu nhẹ. - Màng đặc biệt cho chất lượng âm thanh hoàn hảo, với mép màng mới, không bị không khí lạnh tác động, đặc biệt phẳng và mềm, thích ứng tốt hơn trên da. | 31 | Bộ |
| 14 | Ghế máy răng | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - Ghế răng trọn bộ gồm ghế, tựa lưng, đỡ đầu đỡ tay: 01 bộ - Đầu nối tay khoan siêu tốc: 02 cái - Đầu nối tay khoan tốc độ chậm: 01 cái - Vòi xịt nước 3 chức năng: 02 cái - Đèn khám: 01 cái - Đèn soi phim răng: 01 cái - Ống nhổ nước bọt bằng xứ tích hợp: 01 bộ - Bộ rót nước tự động: 01 bộ - Mô tơ chạy êm, không ồn 24V: 01 bộ - Ghế ngồi bác sĩ : 01 cái - Pedan điều khiển: 01 cái - Bộ điều khiển ở mâm dụng cụ: 01 cái 2. Thông số kỹ thuật: - Phần ghế: + Ghế được cấu tạo bằng thép đặc, được xử lý chống oxy hóa và sơn bằng sơn epoxy. + Hệ thống nâng kiểu Pantographic được làm từ thép tấm, có khả năng chịu lực lớn hơn, sức nâng lên đến 200 kg. + Có nút BẬT/TẮT nằm ở mặt bên của chân ghế + Tay đỡ gấp 90º. + Bàn đạp điều khiển điều khiển tự động trở về vị trí số không; chức năng dừng khẩn cấp và nhổ/trả vị trí cuối cùng. + Hệ thống nâng hạ cơ điện được điều khiển bằng động cơ điện áp thấp 24V. + Tựa đầu có thể tháo rời, hai khớp nối, điều chỉnh độ cao với các chuyển động phía trước, phía sau và dọc. - Mâm dụng cụ: + Làm bằng ABS mang lại độ bền cao hơn (và) khả năng chống ăn mòn. + Cấu tạo: 01 cánh tay mở rộng, 01 đầu nối cho động cơ khí nén, 01 đầu nối cho vòi xịt tốc độ cao. + Bộ kết nối tay khoan điều khiển và có khớp nối và khóa khí nén nằm dưới thân thiết bị trong tay cầm bên, cho phép di chuyển tự do. + Phần cánh tay mở rộng: xoay được + Vòi xịt: Tròn, nhẹ và linh hoạt. + Mặt trên bằng thép không gỉ có thể tháo rời: Dễ dàng vệ sinh. + Đèn đọc phim X tích hợp với thiết bị để dễ dàng hình dung các xét nghiệm chụp X quang. - Bàn nhổ: + Làm bằng ABS + Bể chứa trong suốt ≥ 1000 ml. - Đèn chiếu: + Đèn chiếu công nghệ LED + Tiêu thụ năng lượng ít hơn, Điện năng tiêu thụ: 60VA + Khoảng cách làm việc: 70cm + Cường độ: 5000 – 35.000 Lux (sai số ±10%). - Thông số chung: + Nguồn: 127 / 220V + Tần số: 50/60 Hz + Loại bảo vệ chống điện giật: Thiết bị Cấp I + Mức độ bảo vệ chống điện giật: Phần Áp dụng Loại B + Chế độ hoạt động: Tải liên tục - ngắt; Bật 1 phút - ngắt 4 phút + Chất liệu chống thấm nước + Công suất đầu vào: 200VA + Cầu chì bảo vệ: 2x10A (110/127V) hoặc 2x5A (220/240V) + Khả năng nâng: tải trọng 200 kg (trọng lượng của bệnh nhân và thiết bị + phụ kiện) | 2 | Cái |
| II | Sơ cứu, cấp cứu |  |  |  |
| 1 | Máy khí dung | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - 01 Bình phun khí dung HI-FLO - 01 Mask thở cho người lớn với dây co giãn - 01 Mask thở cho trẻ em với dây co giãn - 01 Ống ngậm miệng - 01 Ống thông mũi (không xâm lấn) - 01 Ống dẫn khí - 01 Bộ lọc khí 2. Thông số kỹ thuật: - Máy nén: Bơm piston không dầu, không cần bảo dưỡng - Cấp điện: 230V-50Hz - Tiêu thụ điện: 170VA - Áp suất tối đa: 3.0 bar 43.5 psi 300 kPa - Áp suất hoạt động: 1.3 bar 18.9 psi 130 kPa - Tốc độ phun dẫn khí tối đa: 16 lít/ phút - Tốc độ khí hoạt động: 5.2 lít/ phút - Tốc độ phun khí dung với 4ml dung dịch: 0,5 ml/phút - Kích thước hạt phun: 3,25 mm (MMAD) (theo tiêu chuẩn EN-13544-1) - Nồng độ hạt có thể hít sâu (<5mm): >70% - Chu trình hoạt động: Liên tục - Mức độ ồn (tiêu chuẩn EN 13544-1): Khoảng 60 dBA | 20 | Cái |
| 2 | Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Sản phẩm đồng hồ đo áp suất oxy được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại và tân tiến nhất trên giới. - Đồng hồ đo áp suất khi oxy được sử dụng tại các bệnh viện và các phòng khám tư nhân, phòng khám đa khoa lớn. - Dung tích ≥ 9 lít. | 13 | Bộ |
| 3 | Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi bộ gồm: - Bóp bóng bằng silicone cỡ người lớn: 01 cái - Mặt nạ bằng silicone số # 5: 01 cái - Túi trộn khí Oxy (2,700ml, PVC): 01 cái - Dây dẫn khí Oxy (200cm): 01 cái - Airway (Banh miệng) cỡ số 80, 90, 100mm: 01 bộ - Hộp đựng bằng nhựa (-B1): 01 cái 2. Thông số kỹ thuật: - Bóp bóng: Người lớn (30 kg trở lên) - Thể tích bóng: 1800 ml - Thể tích nhát bóp: 1060 ml - Túi chứa khí: 2700 ml - Giảm áp: 40cm H2O - Trở kháng thở ra/Trở kháng hít vào: 2.0 cm H2O / 4.0 cm H2O - Khoảng trống chết: < 7.0 ml - Nhiệt độ hoạt động: -18°C ~ 50°C - Nhiệt độ lưu kho: 15°C ~ 25°C. | 39 | Cái |
| 4 | Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi bộ gồm: - Bóp bóng bằng silicone cỡ trẻ em: 01 cái - Mặt nạ bằng silicone số # 3: 01 cái - Túi trộn khí Oxy (2,700ml, PVC): 01 cái - Dây dẫn khí Oxy (200cm): 01 cái - Airway (Banh miệng) cỡ số 60, 70, 80mm: 01 bộ - Hộp đựng bằng nhựa (-B2): 01 cái 2. Thông số kỹ thuật: - Bóp bóng: Trẻ em (5-30 kg) - Thể tích bóng: 550 ml - Thể tích nhát bóp: 320 ml - Túi chứa khí: 2700 ml - Giảm áp: 40cm H2O - Trở kháng thở ra/ Trở kháng hít vào: 2.0 cm H2O / 4.0 cm H2O - Khoảng trống chết: < 7.0 ml - Nhiệt độ hoạt động: -18°C ~ 50°C - Nhiệt độ lưu kho: 15°C ~ 25°C | 38 | Cái |
| 5 | Bộ nẹp chân | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Bao gồm một miếng mút dệt kim có 2 mặt vải 2 bên, hai thanh nhôm LA 15 dài 50cm ở giữa và 2 thanh nhôm LA 15 (độ dài tuỳ theo từng kích cỡ) ở 2 bên để giữ thẳng chân. Nẹp đùi dài từ giữa đùi tới mắt cá chân, dùng cho chấn thương hoặc sau phẫu thuật vùng gối. Gồm có bốn số, từ số 5 đến số 8. - Mouse dùng cho nẹp đùi là loại Mousse dệt kim, có độ dày là 5 mm, thông khí tốt. Nhôm được dùng là loại nhôm La 1,5F bề ngang 1,5cm dày 3mm (khoảng 0.7kg/6m). Độ dài của nhôm tuỳ thuộc vào kích cỡ nẹp. - Hai thanh nhôm giữa và hai thanh nhôm bên - Các dây dán cố định (lông/gai) được cắt theo kích cỡ quy định. - Dây đai gồm 3 sợi. Hai sợi hai bên và một sợi ở giữa. | 41 | Bộ |
| 6 | Bộ nẹp tay | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Gồm một miếng Mouse dệt kim được cắt theo khuân mẫu của nẹp cẳng tay, một thanh nhựa dài 25 cm, một thanh nhôm chiều dài là 25 cm. Có hệ thống nẹp kèm theo để tập gấp các ngoàn tay trong nẹp gân gấp và tập duỗi các ngón tay trong nẹp gân duỗi. Nẹp cẳng tay gân gấp, gân duỗi được dùng sau phẫu thuật. - Mút dệt kim dày từ 3-5mm - Thanh nhựa dài 25 cm phải có độ cong ôm sát vào cổ tay - Thanh nhôm có bề ngang là 15mm dày 1,5 mm khoảng 0,4kg/6m và chiều dài chính xác 25 cm, thanh nhôm và nhựa dùng để giữ cổ tay tư thế cơ năng - Nẹp gân gấp có thanh nhôm có bề ngang 20mm dài 25 cm, uốn cong theo mẫu để giữ khớp bàn ngón gấp - Nẹp gân duỗi có hệ thống treo các ngón tay để tập duỗi khớp bàn ngón và khớp liên đốt gần | 41 | Bộ |
| 7 | Bộ nẹp cổ | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Gồm một miếng mouse, có hình dáng ôm theo thân cổ, gồm 2 mảnh trước và sau, được kết nối với nhau bằng 2 miếng dán lông và gai. Nẹp cổ cứng được dùng trong cố định cột sống cổ sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật. Gồm có hai kích cỡ. Kích cỡ lần lượt là: 2 và 3. | 43 | Bộ |
| 8 | Cáng tay | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kích thước tổng thể: 2200 x 550 x 170 mm (DxRxC) - Kích thước mặt cáng: 1900 x 550mm (DxR) - Chân cáng: + 4 chân, lắp đế cao su hoặc nhựa, cao khoảng 140mm, được bắt vào tay cáng bằng hai chân bulon M8. + Chất liệu: thép sơn màu xanh - Kích thước: 26mm x 0.8mm (đường kính x độ dày) + Hai chân cáng được nối với nhau bằng thanh giằng (thép tĩnh điện, D2mm) 2 khúc, gập lại được. - Mặt cáng: bằng vải bạt dày, ít co giãn - Tay cáng: + Có thể gấp lại theo chiều dọc cáng + Chất liệu: thép sơn màu xanh, đảm bảo chất lượng bền lâu của lớp sơn và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường + Kích thước: 32mm(±3%) x 1mm (đường kính x độ dày) + Đầu cáng có tay nắm bọc cao su/ nhựa cứng, có khía chống trơn trượt. - Miếng ốp nối cáng; làm bằng thép lá dày ≥4mm - Tải trọng ≥ 125kg | 20 | Cái |
| 9 | Máy tạo oxy | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Máy chính: 01 máy - Ống oxy xông mũi: 01 cái - Cốc tạo ẩm và ống nối: 01 bộ - Mặt nạ dưỡng khí: 01 cái - Bộ lọc dự phòng: 01 cái 2. Thông số kỹ thuật: - Nguồn: AC 230V/ 50HZ - Sàng phân từ: CECA/Local - Độ ồn: 46Db - Áp lực đầu ra: 38kpa ± 5 - Lưu lượng khí ra 0,5-5 lít/phút - Chế độ: Đèn báo hiển thị - Tính năng: Khí dung, hẹn giờ, màn hình HD hiển thị lưu lượng / độ tinh khiết oxy/ thời gian sử dụng. | 11 | Máy |
| 10 | Bộ đặt nội khí quản cho người lớn | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi bộ gồm: - 01 Lưỡi cong Macintosh số 2 - 01 Lưỡi cong Macintosh số 3 - 01 Lưỡi cong Macintosh số 4 - 01 Cán pin trung - 01 Hộp đựng 2. Thông số kỹ thuật: * Bộ đặt nội khí quản là một sản phẩm chất lượng, đáng tin cậy. Chúng rất hoàn hảo và rất bền. Tất cả cán pin và lưỡi đặt nội khí quản được làm bằng chất liệu tốt và đã qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt: - Với bóng đèn chân không 2,7V đáng tin cậy chiếu sáng tốt vùng thăm khám. - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Có thể hấp tiệt trùng lưỡi ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút. - Lưỡi làm bằng thép không gỉ, bề mặt dễ dàng lau chùi. - Thiết kế lưỡi tiên tiến dễ dàng đặt nội khí quản và cho tầm nhìn tốt. - Các cạnh tròn của lưỡi Macintosh giảm thiểu rủi ro gây thương tổn. - Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin tuân theo tiêu chuẩn. * Cán tay cầm: - Cán tay cầm chắc chắn mạ crôm kim loại. - Bề mặt cán có các đường rãnh cho việc sử dụng hợp vệ sinh và cầm nắm trong tay chắc chắn. - Cơ bản không bị mài mòn, cố định chỗ nắm cho lưỡi. - Thay pin đơn giản ở nắp đáy cán pin. - Sử dụng 2 pin trung type C. - Cán pin đường kính: 28mm. - Nắp pin đóng kín ngăn chất lỏng không xâm nhập vào ngăn chứa pin. * Lưỡi đèn đặt nội khí quản: - Lưỡi cong Macintosh số 2 - Lưỡi cong Macintosh số 3 - Lưỡi cong Macintosh số 4 | 4 | Bộ |
| 11 | Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi bộ gồm: - 01 Lưỡi cong Macintosh số 0 - 01 Lưỡi cong Macintosh số 1 - 01 Lưỡi cong Macintosh số 2 - 01 Cán pin tiểu - 01 Hộp đựng 2. Thông số kỹ thuật: - Với bóng đèn chân không 2.7V đáng tin cậy chiếu sáng tốt vùng thăm khám. - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Có thể hấp tiệt trùng lưỡi ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút. - Lưỡi làm bằng thép không gỉ, bề mặt dễ dàng lau chùi. - Thiết kế lưỡi tiên tiến dễ dàng đặt nội khí quản và cho tầm nhìn tốt. - Các cạnh tròn của lưỡi Macintosh giảm thiểu rủi ro gây thương tổn. - Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin tuân theo tiêu chuẩn. * Cán tay cầm: - Cán tay cầm chắc chắn mạ crôm kim loại. - Bề mặt cán có các đường rãnh cho việc sử dụng hợp vệ sinh và cầm nắm trong tay chắc chắn. - Cơ bản không bị mài mòn, cố định chỗ nắm cho lưỡi. - Thay pin đơn giản ở nắp đáy cán pin. - Sử dụng 2 pin tiểu type AA. - Cán pin đường kính: 19mm. - Nắp pin đóng kín ngăn chất lỏng không xâm nhập vào ngăn chứa pin. * Lưỡi đèn đặt nội khí quản: - Lưỡi cong Macintosh số 0 - Lưỡi cong Macintosh số 1 - Lưỡi cong Macintosh số 2 | 4 | Bộ |
| III | Tiêm, tiêm thủ thuật và tiêm chủng mở rộng |  |  |  |
| 1 | Xe tiêm | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 600(D) x 400(R) x 750 (C)mm - 4 chân được làm bằng ống Ø25x0.7 mm - 2 Mặt xe, hộc, mặt bao xung quanh xe đẩy bằng inox tấm dày 0.8 mm - 1 hộc kéo được lắp ray trượt, giúp đóng mở nhẹ nhàng ( Hộc có khóa). - Có lan can 4 phía bằng inox Ø13 - Tay đẩy bằng ống Ø19 - Có 01 xô inox kích thước (Ø160 - Ø230)x220 mm - Vòng xô inox tấm dày 3.0 mm - 4 bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa | 11 | Cái |
| 2 | Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước : 600(D) x 400(R) x 750(C) mm - 4 Chân được làm bằng ống Ø25 x 0,7mm - 2 Mặt tầng bằng inox tấm dày 0,8mm - 1 Hộc, bao xung quanh xe đẩy bằng Inox tấm dày 0,8mm ( Hộc có khóa). - Hộc kéo được lắp ray trượt, giúp đóng mở nhẹ nhàng. - Có lan can 4 Phía bằng Inox Ø13 - Tay đẩy bằng ống Ø19 - 4 Bánh xe xoay đa chiều, 2 bánh có khóa. | 18 | Cái |
| 3 | Bàn tiểu phẫu | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng: 1900 x 600 x 700 (mm) - Chân bàn làm bằng ống ∅32x0.7mm - Giằng chân làm bằng ống ∅25x0.7mm và ∅19x0.7mm - Giằng chống khung nâng đầu làm bằng ống ∅16x1.0mm - Mặt bàn làm bằng inox tấm dày 1.0mm - Thanh răng nâng đầu dày 2.0mm | 20 | Cái |
| 4 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kẹp mạch máu răng cưa 14 cm: 01 cái - Kẹp mạch máu cong có mấu 14cm: 01 cái - Kẹp phẫu tích răng cưa 14.5 cm: 01 cái - Kẹp phẫu tích 1*2 răng 130 cm: 01 cái - Banh /Farabop 125 mm: 01 cái - Kéo cắt chỉ thẳng 11cm: 01 cái - Kéo phẫu thuật 14.5 cm: 01 cái - Kìm kẹp kim 16 cm: 01 cái - Kẹp khăn 14 cm: 01 cái - Cán dao mổ số 3: 01 cái - Mở miệng người lớn 14 cm: 01 cái - Dụng cụ đè lưỡi 14cm: 01 cái - Hộp đựng D360xR300xC60 mm: 01 cái | 20 | Bộ |
| 5 | Giá treo dịch truyền | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước điều chỉnh được khoảng từ 1.2m đến 2m. - Đường kính chân đế khoảng 400 mm - Chân bằng hộp inox kích thước hộp 25 x50x0.7 mm - 4 chân có bánh xe, có phanh hãm. - Có móc treo chai, lọ truyền. | 42 | Cái |
| 6 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng : 800 x 400 x 1600 (mm) + Phần trên: gồm 3 tầng, 2 tầng giữa bằng kính, 2 mặt hông bằng kính. Mặt sau bằng inox tấm, mặt trước gồm 2 cửa bằng kính. + Phần dưới: gồm 1 tầng kính và tầng đáy inox, các mặt bao che bằng inox tấm. - Khung làm bằng hộp inox 25x25x0.7mm - Khung cửa lớn làm bằng hộp 20x20x0.9mm - Tủ gồm 1 ổ khóa và pát chặn cửa tủ | 16 | Cái |
| 7 | Bộ mở khí quản cho người lớn | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kẹp gắp bông băng Foerster ngàm răng cưa thẳng 24cm: 01 cái - Bowl stainless steel (105x45) mm: 01 cái - Chén đựng dịch sát khuẩn, (105x45)mm: 01 cái - Cán dao số 3: 01 cái - Kẹp phẫu tích cong: 02 cái - Kẹp không mẫu thẳng: 01 cái - Nhíp có mấu 1x2, 16 cm: 01 cái - Kéo cong Metzenbaum, 18 cm: 01 cái - Kéo phẫu tích thẳng, đầu nhọ/tù 18 cm: 01 cái - Banh Farabeuf 12.5 cm: 01 cái - Simon retractor 22cm: 01 cái | 21 | Bộ |
| 8 | Bộ mở khí quản cho trẻ em | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kẹp gắp bông băng Foerster ngàm răng cưa thẳng 24cm: 01 cái - Bowl stainless steel (105x45) mm: 01 cái - Chén đựng dịch sát khuẩn, (105x45)mm: 01 cái - Cán dao số 3: 01 cái - Kẹp phẫu tích cong: 02 cái - Kẹp không mẫu thẳng: 01 cái - Nhíp có mấu 1x2, 16 cm: 01 cái - Kéo cong Metzenbaum, 18 cm: 01 cái - Kéo phẫu tích thẳng, đầu nhọ/tù 18 cm: 01 cái - Banh Farabeuf 12.5 cm: 01 cái - Simon retractor 22cm: 01 cái | 21 | Bộ |
| 9 | Kẹp lấy dị vật cho người lớn | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kẹp lấy dị vật cho người lớn 13x0.5cm | 22 | Bộ |
| 10 | Kẹp lấy dị vật cho trẻ em | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kẹp lấy dị vật cho trẻ em 13x0.4cm | 22 | Bộ |
| 11 | Bộ dụng cụ nhổ răng sữa | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kìm nhổ răng cửa hàm trên: 01 cái - Kìm nhổ răng hàm trên: 01 cái - Kìm nhổ răng hàm - hàm trên: 01 cái - Kìm nhổ chân răng hàm trên: 01 cái - Kìm nhổ răng cửa hàm dưới: 01 cái - Kìm nhổ răng hàm dưới: 01 cái - Kìm nhổ răng hàm - hàm dưới: 01 cái | 22 | Bộ |
| IV | Y dược cổ truyền |  |  |  |
| 1 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 1900(D) x 700(R) x 700(C) (mm) - Khung bằng hộp 30x30x0.7mm - Giằng bằng hộp 13x26x0.7mm - Kệ dưới làm bằng hộp 13x26x0.5mm - Nệm giường dày ≥ 100mm và mặt dưới nệm có ván. | 16 | Cái |
| 2 | Máy điện châm | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Máy chính: 01 chiếc - Phụ kiện cho máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: + 6 dây nối tấm điện cực + 6 đôi tấm điện cực massage (kích thước: 50mm x 50mm) + 6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực (kích thước: ≤28mm) + Sách hướng dẫn sử dụng: 1quyển + Hộp xốp: 1 hộp 2.Thông số kỹ thuật: - Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V - Cường độ dòng đện tối đa 10VA - Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng - Điện áp đầu ra: 0.3VA - Tần số: 1 ～ 100Hz - Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng. | 31 | Cái |
| 3 | Đèn hồng ngoại điều trị | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Đầu đèn trị liệu: 01 - Hộp điểu khiển: 01 - Thân giá máy: 01 - Đế máy: 01 2.Thông số kỹ thuật: - Đường kính bản phát nhiệt: Φ166 - Phạm vi tần phổ: 2.5μm – 22.0μm - Nhiệt độ bản gia nhiệt: ≥ 280°C - Tần số: 50Hz ±1Hz / 60Hz ±1Hz - Công suất: 250VA - Phạm vi hẹn giờ: Hẹn giờ máy 0 – 60 phút - Điện áp: AC 220V / 50Hz - Chế độ làm việc liên tục - Cấp độ an toàn: IB | 16 | Cái |
| 4 | Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Máy chính: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 dây - Tấm điện cực: 02 đôi - Túi nhung: 01 đôi - Dây đai: 01 bộ - Cầu chì: 02 chiếc - Sách hướng dẫn: 01 quyển 2. Thông số kỹ thuật: - Công suất: 60VA. - Điện áp: 220V±22V，50Hz±1Hz。 - Màn hình hiển thị: LED - Đầu ra: Tần số trung tần một kênh cộng với đầu ra điện nhiệt - Tần số sóng trung tần là 2kHz ~ 10kHz và dung sai tần số đơn là ±10%; - Tần số điều biến là 0 ~ 150Hz và dung sai tần số đơn là ± 10% hoặc ± 1Hz, tùy theo giá trị nào lớn hơn - Dạng sóng trung tần: Sóng vuông hai chiều, dạng sóng biến điệu bao gồm sóng hình sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng hàm số mũ, sóng răng cưa, sóng nhọn và sóng có biên độ bằng nhau - Chế độ điều biến: Liên tục, không liên tục, chuyển đổi tần số, điều biến dày đặc và xen kẽ - Độ rộng xung: 50us～250us, dung sai ±10% - Phạm vi điều chế sóng trung tần: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, dung sai ±5%. - Có phác đồ điều trị cố định, được các bác sĩ vật lý trị liệu biên soạn theo các bệnh khác nhau, bác sĩ có thể dùng để tham khảo - Dòng điện đầu ra trung tần: Dưới tải 500Ω, dòng điện đầu ra của mỗi kênh không quá 100mA. Cường độ đầu ra có thể điều chỉnh từ 0 đến 99 cấp độ - Độ ổn định dòng điện đầu ra: Tốc độ thay đổi dòng điện đầu ra dưới các tải khác nhau không lớn hơn 10% - Điện áp cực đại đầu ra trung tần: Khi được đo trong điều kiện mạch hở, điện áp cực đại đầu ra trung tần không vượt quá 500V - Hoạt động: Khi đầu ra được đặt ở giá trị tối đa, chạy đầu ra mở trong 10 phút rồi làm ngắn mạch trong 5 phút và thiết bị trị liệu sẽ hoạt động bình thường. - Nhiệt độ tấm điện cực: 38℃～55℃, có thể điều chỉnh theo 6 cấp độ, dung sai ±3℃ - Thời gian điều trị của mỗi phác đồ là 20 phút và 30 phút. Khi hết thời gian điều trị, sẽ có âm thanh nhắc nhở và dừng đầu ra. Dung sai thời gian là ±1 phút. | 9 | Máy |
| 5 | Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304. - Kích thước: (400 x 1250 x 1700) mm - Toàn bộ khung tủ bằng hộp 25 x 25 x 1.0mm - Có 25 ô kéo, kích thước mỗi ô: 200 x 400 x200mm - Tủ dùng để đựng thuốc đông y gồm nhiều ngăn riêng biệt - Tấm bao quanh tủ bằng inox tấm dày 0,6mm - Các ngăn kéo làm bằng inox tấm dầy 0.5mm - Các thanh ray bi được hàn vào ngăn kéo,kéo ra trơn nhẹ - Phía dưới có 3 cánh mở , bên trên là 25 ô kéo. | 8 | Cái |
| 6 | Máy xông thuốc bộ phận | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Sách HDSD: 01 bộ 2. Thông số kỹ thuật: - Điều kiện môi trường làm việc như sau: + Nhiệt độ môi trường: + 10 ℃ ～ + 40 ℃; + Độ ẩm tương đối: 30% đến 75%; + Áp suất khí quyển: 700hPa ～ 1060hPa. - Điều kiện nguồn là: + Điện áp định mức: AC220V Tần số định mức: 50Hz; + Công suất đầu vào định mức: 1500VA. - Thời gian đun nóng : ≤15 phút (lượng nước vừa phải 1.8L). - Kiểm soát thời gian điều trị: Có thể cài đặt trong vòng 1 đến 99 phút, với sai số ± 30 giây; Khi thời gian điều trị đạt đến thời gian cài đặt, sẽ có âm thanh còi và thiết bị sưởi sẽ tự động tắt nguồn. - Phạm vi cài đặt nhiệt độ làm việc và công suất: sáu mức từ 550W đến 1050W có thể được điều chỉnh tùy theo công suất sưởi. - Công nghệ đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại theo dõi nhiệt độ bề mặt da theo thời gian thực trong quá trình xông hơi để tránh bị bỏng. - Chiều cao của bàn điều khiển từ mặt đất: 960mm, sai số ± 5mm. - Đầu phun xoay linh hoạt mà không bị tắc. - Chế độ hoạt động: hoạt động liên tục. - Thể tích chất lỏng tối đa trong một nồi là 3L. - Hệ điều hành điều khiển máy vi tính, điều khiển cảm ứng LCD. - Với tính năng chống rò rỉ tự động, chống đốt khô tự động. - Hệ thống sưởi được giấu kín để dễ dàng vệ sinh bộ phận tạo hơi nước - Được trang bị hộp thu hồi hơi nước ngưng tụ đặc biệt. | 6 | Cái |
| 7 | Máy sấy dược liệu | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Điện áp: 220V-50Hz - Công suất quạt: 20W - Công suất điện trở: 980W - Công suất trung bình: 0.6Kwh - Nhiệt độ sấy: 30-90 độ. - Thời gian sấy: 0-12h - Có khay sấy - Chất liệu máy - khay sấy: Inox. | 5 | Cái |
| V | Sản, kế hoạch hóa gia đình |  |  |  |
| 1 | Máy Doppler tim thai | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau * Thông số cơ bản - Đầu dò Doppler có độ nhạy cao 2MHz, 3 MHz - Cường độ: 10mW/cm2 hoặc nhỏ hơn - Dải đo nhịp tim thai nhi: 30 ~ 240 bmp (± 2bmp hoặc ± 2%) - Độ chính xác HFR trong phạm vi: ±2% - Độ nhạy của đầu dò: 10 ~ 12 tuần trở lên. - Kết nối với máy tính: Qua card âm thanh * Thông số vật lý - Màn hình hiển thị: Mono, màn hình màu LCD - Kích thước: + Đầu dò theo máy + Trọng lượng máy và đầu dò: 200g. + Đầu ra âm thanh cho loa: 1.2W (với loa bên trong) + Đầu ra âm thanh cho tai nghe * Tiêu chuẩn an toàn - Tuân theo EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-37 - Khả năng hoạt động liên tục - Các bộ phận theo chuẩn BF - Đầu dò chống thấm: IPX7 * Nguồn - Thời gan hoạt động của máy với 2 pin AA 1.5V: khoảng 180 phút - Phụ kiện tiêu chuẩn: + Hộp đựng + Pin (1.5V AA x 2) + Gel (60ml) * Các thông số môi trường - Nhiệt độ hoạt động: 10℃(50℉) to 40℃(104℉) - Độ ẩm phù hợp (không có ngưng tụ): 30% ~ 85% - Mức áp suất không khí: 79.051 kPa ~ 101.325 kPa. - Nhiệt độ bảo quản: -10℃(14℉) to 60℃(131℉) - Độ ẩm bảo quản (không có ngưng tụ): 20% ~ 95% - Áp suất bảo quản: 79.051 kPa ~ 101.325 kPa | 18 | Cái |
| 2 | Bàn khám sản khoa | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 1350(D)x650(R)x800(C) mm - Khung chính bằng ống Ø25x1.0mm - Mặt bàn khám bằng inox tấm dày 1.0mm và có khung bằng ống Ø25x1.0mm, chia làm 2 phần : phần đỡ mông cố định và phần lung có thể nâng lên hạ xuống từ 0° đến 60°. - Bàn khám có phần gác chân, có thể nâng lên hạ xuống và xoay quanh một điểm - Mặt bàn khám có nệm dày 5cm và nệm phần gác chân - Chân bàn khám được bịt bằng cao su. | 14 | Bộ |
| 3 | Bàn đẻ và làm thủ thuật | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng: 1250 -1900 (D) x 685(R) x 800(C) (mm) - Khung chính được làm bằng Inox ống Ø32x1.0mm - Khung nâng đầu bằng ống Ø25x1.0mm, phủ tấm Inox dày 0.8 mm - Khung chân di động bằng ống Ø32x1.0mm có tăng giảm bằng bộ pat 3.0mm - Bàn có chậu ở dưới. - 2 Thanh gấc chân bằng ống Ø16 x 1mm - 2 Tấm Bat gác chân bằng Inox tấm 3mm | 5 | Bộ |
| 4 | Bộ dụng cụ khám thai | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Thước dây (không mã): 01 cái - Thước đo cổ tử cung 330 mm: 01 cái - Mỏ vịt 84x24 mm: 01 cái - Ống nghe tim thai: 01 cái - Khay đựng dụng cụ (không nắp) D410xR290xC55 mm: 01 cái | 22 | Bộ |
| 5 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kẹp mạch máu 16cm đầu thẳng có mấu: 01 cái - Kẹp mạch máu cong 16cm: 01 cái - Kéo mổ 15 cm 2 đầu tù: 01 cái - Kéo mayo 17cm: 01 cái - Khay đựng dụng cụ D410xR290xC55 mm: 01 cái - Kẹp rốn (không mã): 02 cái - Kéo 14.5cm/ Scissors 14.5 cm: 01 cái - Nhíp không mấu 15cm: 01 cái - Kẹp kim 16cm: 01 cái - Kẹp khăn 13.5cm: 02 cái | 7 | Bộ |
| 6 | Bàn để dụng cụ | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng: 600(D)x500(R)x1000-1500(C) mm - Khung đỡ khay bằng La 40x3.0mm - Khay inox có kích thước: 520(D)x360(R)x20(C) mm - Trụ chính tăng giảm bằng hộp 20x20x1.0mm - Trụ chân bằng ống Ø32x1.0mm - Chân bàn mayo được làm bằng Inox hộp 50x50x0.7mm - Bàn có 2 Càng trước để trụ vững được làm bằng Inox đặc 10x40mm - Hai bánh xe sau Ø50. | 16 | Cái |
| 7 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 1000x700x 810 mm - Khung bàn cắt rốn được làm bằng inox hộp vuông 30x30mm dày 1mm - Mặt bàn bằng inox tấm, phía trên có đệm mút bọc giả da dày 50mm - Bàn có lan can 3 phía cao 50mm, làm bằng inox ống đường kính 9.6 mm. - Giá dưới của bàn làm bằng inox hộp 10x40 mm, các nan cách nhau 70 – 80 mm - 04 bánh xe đường kính 80mm, 2 bánh có khóa. | 7 | Cái |
| 8 | Bộ hồi sức trẻ sơ sinh | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Bộ đặt nội khí quản (tay cầm với lưỡi thẳng size 0 và 01): 01 cái - Airways (size 000, 00 và 0): 01 cái - Mask thở (size 00 và 01): 01 cái - Bóng bóp oxy với túi silicon và ống dây oxy có van giảm áp: 01 cái - Tặng kèm 01 hút dịch bằng tay và 01 túi đựng có dây đeo. | 10 | Bộ |
| 9 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kéo phẫu thuật, 18 cm,2 đầu tù, thẳng: 01 cái - Kẹp bông băng thẳng, ngàm răng cưa 24 cm: 01 cái - Kẹp săng Mayo 14 cm: 01 cái - Kẹp săng Schroeder, 23 cm: 01 cái - Kẹp bông băng Foerster, cong, răng cưa, 18 cm: 01 cái - Kìm mang kim Hegar 20 cm: 01 cái - Catheter kim loại 16cm x 4 mm: 01 cái - Kéo (góc) rạch tầng sinh môn Braun-Stadler, 14.5 cm: 01 cái - Banh giữ 15.9 cm, 3×4 răng, nhọn: 01 cái - Kéo nhọn, cong 17 cm: 01 cái - Kéo cắt dây rốn 10 cm: 01 cái - Kéo phẫu thuật, 14.5 cm, 2 đầu nhọn/tù, thẳng: 01 cái - Kim khâu, cong (không mã): 03 cái - Khay đựng dụng cụ D410xR290xC55 mm: 01 cái | 9 | Bộ |
| 10 | Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Mỏ vịt trung 80x32 mm: 01 cái - Móc vòng 255x7.5 mm: 01 cái - Thước đo tử cung 330 x 4 mm: 01 cái - Kéo mũi thẳng, 1 đầu nhọn, 1 đầu tù, dài 20cm: 01 cái - Kéo mũi thẳng, 2 đầu tù 15 cm: 01 cái - Kẹp bông gạc thẳng dài 24 cm: 01 cái - Khay đựng dụng cụ D270xR210xC40 mm: 01 cái - Kẹp Schroeder 23 cm: 01 cái | 13 | Bộ |
| 11 | Đèn khám đặt sàn (đèn gù) | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Công suất: 220V/60W - 100W - Điệnthế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Dây nguồn :2m8 - 3m - Chiều cao: từ 1m - 1,7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. - Đuôi đèn sử dụng nhiều loại bóng đèn. - Độ bền cao. - Bóng đèn 60W. | 4 | Bộ |
| 12 | Cân trẻ sơ sinh | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Phạm vi đo: 500 g - 20 kg - Giá trị độ chia: 50g - Sai số: tối thiểu: ± 25 g - tối đa: ± 75 g; - Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ: -10 °C → 40 °C - Chất liệu: + Mặt số nhựa ABS trắng tuyết: in lụa, đường kính ngoài ø200,5 mm, đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa e=1,8 mm. + Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm + Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. + Vỏ sắt sơn tĩnh điện + Mặt kính nhựa PC trong suốt - Chất lượng: Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009. Phù hợp OIML R76-1:2006; Cân được sản xuất và kiểm soát dưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001. | 23 | Cái |
| 13 | Monitor sản khoa 02 chức năng | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Máy chính: 01 máy - Đầu dò theo dõi tim thai nhi: 01 cái - Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung : 01 cái - Giấy in: 01 cuộn - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 2. Thông số kỹ thuật: * Tiêu chuẩn áp dụng. - Tuân theo EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-37 - Khả năng hoạt động liên tục - Các bộ phận theo chuẩn BF - Đầu dò chống thấm: IPX8 * Nguồn điện. + Nguồn điện ngoài (điện lưới). - Sử dụng bộ xạc: Đầu vào: AC (100-240V), 50~60Hz, 1.2A Đầu ra: DC (18V), 2.5A + Nguồn điện trong (Pin) - Sử dụng pin có thể xạc lại. * Công suất - Sử dụng nguồn điện lưới: 80VA lớn nhất. - Sử dụng pin:80VA lớn nhất - Nhiệt độ máy hoạt động: 25℃ * Các thông số môi trường - Nhiệt độ hoạt động: 10℃(50℉) to 40℃(104℉) - Độ ẩm phù hợp (không có ngưng tụ): 30% ~ 85% - Mức áp suất không khí: 70kPa ~ 106 kPa. - Nhiệt độ bảo quản: 10℃(14℉) tới 40℃(104℉) - Độ ẩm bảo quản (không có ngưng tụ): 20% ~ 95% - Độ cao: 0 – 2000m (0- 6.561ft) - Áp suất bảo quản: 79.051 kPa ~ 101.325 kPa * Đầu dò theo dõi nhịp tim thai nhi: FHR - Kiểu theo dõi bên ngoài - Dopper xung kép - Tần số siêu âm: 1MHz - Cường độ: 10 mW/ cm2 hoặc thấp hơn - Dải đo FHR: 30~240 bmp - Độ chính xác FHR: ±2% - Rò rỉ tín hiệu: <10µA @ 264 VAC - Tính cách biệt: >4 kV RMS - Phát hiện chuyển động của thai nhi * Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung: TOCO - Kiểu theo dõi bên ngoài - Dải đo: 0~99 đơn vị - Đơn vị đếm: 1 - Độ chính xác: ±1% - Rò rỉ tín hiệu: <10µA @ 264 VAC - Tính cách biệt: >4 kV RMS * Giấy in theo máy. | 6 | Cái |
| VI | Xét nghiệm |  |  |  |
| 1 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - Thùng chính thể tích 12 lít: 01 cái - Đá giữ nhiệt lạnh : 04 cái 2. Thông số kỹ thuật: - Kích thước trong: 335x170x240mm - Kích thước ngoài: 420x245x300mm - Vật liệu bằng nhựa PP - Vật liệu cách ly: PU - Có nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ bên trong - Hộp đá giữ nhiệt có tổng thể tích: 470 ml - Giữ nhiệt từ 24-48 giờ. | 20 | Cái |
| 2 | Tủ đựng vắc xin chuyên dụng | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kiểu: Tủ bảo quản dạng nằm - Nhiệt độ môi trường: 5-43ºC - Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp - Chế độ rã đông: Tự động - Môi chất: HC - Độ ồn khi sử dụng: <40dB - Hoạt động trong dải: 2-8ºC - Điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý - Màn hình hiển thị nhiệt độ: Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số LED - Nguồn điện: 220-240V/50Hz - Công suất (W): 120 W - Dòng điện: 1A - Công suất tiêu thụ khi chạy ổn định (kWh/24h): 0,54 - Công suất tiêu thụ khi kiểm tra làm lạnh (kWh/24h): 0,62 - Có bảo quản khi mất điện ở 43ºC - Có bảo quản khi mất điện ở 32ºC - Dung tích trữ vắc xin: 122L - Tổng dung tích: 150L - Chức năng: Cảnh báo quá ngưỡng nhiệt; Cảnh báo lỗi cảm biến - Phụ kiện: Giỏ 3 cái, Có chân đế - Chứng chỉ: CE, WHO - Bộ ghi dữ liệu: Có - Đạt chuẩn chống đông băng mức: A | 17 | Cái |
| 3 | Máy xét nghiệm nước tiểu | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp: - Máy chính tích hợp máy in nhiệt: 01 máy - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn - Hộp que thử nước tiểu sử dụng ban đầu: 01 hộp 2. Thông số kỹ thuật: - Các thông số đo: UBG, BIL, KET, BLD, PRO, NIT, LEU, GLU, SG, PH, VC hoặc MALB - Bước sóng: 525nm, 572nm, 610nm, 660nm - Phương pháp đo: Sử dụng công nghệ so màu quang điện - Công suất xét nghiệm: Có thể lựa chọn 60 hoặc 120 test/giờ - Quét mã vạch Màu và Độ trong: Tùy chọn Bật-Tắt có sẵn. Người dùng quét mã vạch để xác định màu sắc và độ trong tương ứng của kết quả. - Lưu trữ: 1000 kết quả bệnh nhân - Kết nối: Cổng RS- 232, cổng máy in - Hiển thị: Màn hình LCD - Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Nguồn điện sử dụng: 100-240 V,50/60Hz - Công suất: 40 VA - Máy in: Máy in nhiệt tích hợp sẵn trong máy | 1 | Cái |
| 4 | Kính hiển vi | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - Thân kính: 01 cái - Vật kính tiêu sắc chống mốc 4X: 01 cái - Vật kính tiêu sắc chống mốc 10X: 01 cái - Vật kính tiêu sắc chống mốc 40X: 01 cái - Vật kính tiêu sắc chống mốc 100X, có lò xo bảo vệ, soi dầu: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Tấm che bụi: 01 cái - Vải lau: 01 cái 2. Thông số kỹ thuật: - Thân máy: Khối đồng nhất, cứng chắc, chất liệu không gỉ. Chân đế mở rộng cho độ ổn định tốt hơn - Đầu gắn thị kính: Nghiêng 450, khớp xoay 3600, khoảng cách giữa 2 thị kính 54-74mm - Thị kính: Quang trường soi rộng có thể điều chỉnh độ hội tụ đồng bộ 10x/18mm với bộ phận bảo vệ mắt có thể xếp gập, có thể khóa, chống nấm mốc. - Đầu giữ vật kính: Đầu giữ vật kính với 4 lỗ kết nối vật kính (loại bạc đạn) với rãnh cao su - Vật kính: Các vật kính tiêu sắc 4x, 10x, 40x (chịu tải bằng lò xo), 100x (chịu tải bằng lò xo, dầu), chống nấm mốc - Bàn cơ học: Bệ hình chữ nhật kích thước 135 x 124mm, dải dịch chuyển X/Y 76mm x 50mm, điều khiển dịch chuyển chậm, thanh giữ mẫu đơn. - Bộ tụ quang theo máy - Độ hội tụ: Điều chỉnh độ hội tụ tinh và thô đồng trục trên hệ thống bánh truyền động cho hoạt động mượt hơn. Chuyển động tinh 0.3mm/xoay - Nguồn sáng: Halogen 6V 20W, điều chỉnh được cường độ sáng. - Nguồn điện: 100V - 240V AC. 50/60 Hz. | 3 | Cái |
| VII | Tiệt trùng |  |  |  |
| 1 | Tủ sấy | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - Máy chính: 01 máy - Phụ kiện kèm theo: 02 cái kệ bằng thép không gỉ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 2. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu buồng sấy: Thép không gỉ - Kích thước bên trong buồng 34L:330*320*320mm (inner) - Kích thước tổng thể 393*530*415mm (overall) - Dải nhiệt độ: + 5ºC đến 250ºC - Hệ điều khiển: Digital - Điều khiển nhiệt độ: PID - Hiển thị nhiệt độ: LED kĩ thuật số - Cảm biến: Loại K - Phụ kiện tiêu chuẩn: 2 kệ bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh khoảng cách - Dung tích: 34 lit - Thời gian cài đặt tay: 180 phút - Cài đặt nhiệt độ/ Hiển thị: LED kĩ thuật số - Nhiệt độ đồng nhất: ±2ºC ở 180ºC - Ổn định nhiệt độ: ±0.1ºC ở 180ºC - Độ phân giải: 1ºC - Cảnh báo quá nhiệt và tắt máy: Có, 10ºC trên điểm cài đặt - Đối lưu không khí: Cưỡng bức đối lưu bằng quạt - Lỗ thông hơi: Có - Điện thế: 220Volt/50Hz. | 17 | Cái |
| 2 | Nồi hấp tiệt trùng | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Nồi hấp tiệt trùng : 01 cái - Phụ kiện kèm theo: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 2.Thông số kỹ thuật: - Kích thước tổng thể/mm: 500 (rộng) x540 (sâu) x 406 (cao) - Kích thước buồng/ mm: Ø 230 x 410 (độ sâu) - Dung tích buồng: 16 lít - Công suất tiêu thụ: Bộ gia nhiệt 1400W - Nhiệt độ: 1180C – 1340C - Thời gian tiệt trùng: 4/15/30 phút - Hiển thị nhiệt độ /áp suất bằng đồng hồ Gauge - Có van an toàn - Có cảnh báo quá nhiệt - Có cảnh báo mức nước thấp - Công suất cung cấp: 230 V / 50~60Hz - Cấp nước, xả nước thủ công/bằng tay - Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ. - Điện thế: 220Volt/50Hz. | 19 | Cái |
| VIII | Khu vực lưu người bệnh |  |  |  |
| 1 | Giường bệnh | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 1900(D)x900(R)x550(C) mm - Khung giường bằng hộp 25x50x0.7mm - Chân giường bằng ống Ø32x0.7mm - Thanh giằng bằng hộp 25x25x0.7 mm - Vạc giường bằng hộp 13x26x0.5 mm - Thanh răng tăng giảm nâng đầu bằng thanh la dày 2.0mm - Ty chống nâng đầu bằng inox đặc ∅8 mm - Thanh chống nâng đầu bằng ống inox ∅16x1.0 mm - Song chân giường bằng ống inox ∅13 mm - Chiều cao từ mặt giường dên sàn 550 mm - Khung giường được lắp với đầu và đuôi giường bằng pat, khả năng chịu tải > 300kg | 30 | Cái |
| IX | Khám phụ khoa |  |  |  |
| 1 | Bàn khám phụ khoa | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước : 1350(D)x650(R)x800(C) mm - Khung chính bằng ống Ø25x1.0mm - Mặt bàn khám bằng inox tấm dày 1.0mm và có khung bằng ống Ø25x1.0mm, chia làm 2 phần : phần đỡ mông cố định và phần lung có thể nâng lên hạ xuống từ 0° đến 60°. - Bàn khám có phần gác chân, có thể nâng lên hạ xuống và xoay quanh một điểm - Mặt bàn khám có nệm dày 5cm và nệm phần gác chân - Chân bàn khám được bịt bằng cao su. | 10 | Cái |
| 2 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Mỏ vịt: 01 cái - Thước đo cổ tử cung: 01 cái - Nạo tử cung, dài 30cm: 01 cái - Nong tử cung: 01 cái - Kẹp polip tử cung: 01 cái - Hộp đựng inox 280x180x60 mm: 01 cái | 42 | Bộ |
| 3 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Kẹp Schroeder (Pozzi): 01 cái - Van âm đạo: 02 cái - Kéo thẳng mũi tù/tù, dài 15cm: 01 cái - Kẹp kim, dài 16cm: 01 cái - Kẹp săng dài 13,5cm: 01 cái - Kẹp phẫu tích dài 16 cm: 01 cái - Hộp đựng inox 225x125x50 mm: 01 cái | 22 | Bộ |
| X | Danh mục thiết bị khác và số lượng tối thiểu của trạm y tế tuyến xã |  |  |  |
| 1 | Tủ đầu giường bệnh | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1. Cấu hình cung cấp mỗi cái gồm: - 01 tủ chính - 01 bàn ăn có thể kéo ra và xếp gọn - 02 móc treo khăn - 01 ngăn kéo - 01 ngăn tủ có 2 ngăn. 2. Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 480x480x760mm (D*R*C) - Chất liệu: Nhựa ABS | 25 | Cái |
| 2 | Bàn khám bệnh | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng: 1900 x 600 x 700 (mm) - Chân bàn làm bằng ống ∅32x0.7mm - Giằng chân làm bằng ống ∅25x0.7mm và ∅19x0.7mm - Giằng chống khung nâng đầu làm bằng ống ∅16x1.0mm - Mặt bàn làm bằng inox tấm dày 1.0mm - Thanh răng nâng đầu dày 2.0mm | 13 | Cái |
| 3 | Tủ đựng thuốc cổ truyền | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304. - Kích thước: (400 x 1250 x 1700) mm - Toàn bộ khung tủ bằng hộp 25 x 25 x 1.0mm - Có 25 ô kéo ,kích thước mỗi ô: 200 x 400 x200mm - Tủ dùng để đựng thuốc đông y gồm nhiều ngăn riêng biệt - Tấm bao quanh tủ bằng inox tấm dày 0,6mm - Các ngăn kéo làm bằng inox tấm dầy 0.5mm - Các thanh ray bi được hàn vào ngăn kéo,kéo ra trơn nhẹ - Phía dưới có 3 cánh mở , bên trên là 25 ô kéo. | 21 | Bộ |
| 4 | Giá, kệ đựng dược liệu | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 1500x450x1500mm | 18 | Bộ |
| 5 | Bàn chia thuốc theo thang | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 1800 x 900 x 900mm. | 17 | Bộ |
| 6 | Dụng cụ sơ chế thuốc đông y | Bao gồm: 01 rây, 01 kéo, 01 dao, 01 sàng | 17 | Bộ |
| 7 | Cân thuốc |  | 14 | Cái |
| 8 | Máy sắc thuốc | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau 1.Cấu hình cung cấp mỗi máy gồm: - Nồi sắc (Inox): 01 chiếc - Giỏ đựng thuốc bằng Inox: 01 chiếc - Trục ép, bàn ép và tay quay: 01 bộ - Hộp điều khiển: 01 chiếc - Đồng hồ chỉ áp lực và van xả hơi: 01 bộ - Van, vòi chuyển thuốc: 01 bộ - Van, vòi xả nước làm vệ sinh: 01 bộ - Ống silicon dẫn thuốc: 1.5 mét - Túi lọc đựng thuốc sắc: 01 túi - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ 2.Thông số kỹ thuật: - Dung tích nồi sắc (L): 25 - Nguồn điện: Một pha 220V/ 50Hz – 60Hz - Công suất điện (kW): 2 - Chế độ làm việc: Áp suất cao | 20 | Cái |
| 9 | Tủ bảo quản thuốc | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng : 800 x 400 x 1600 (mm) + Phần trên: gồm 3 tầng, 2 tầng giữa bằng kính, 2 mặt hông bằng kính. Mặt sau bằng inox tấm, mặt trước gồm 2 cửa bằng kính. + Phần dưới : gồm 1 tầng kính và tầng đáy inox, các mặt bao che bằng inox tấm. - Khung làm bằng hộp inox 25x25x0.7mm - Khung cửa lớn làm bằng hộp 20x20x0.9mm - Tủ gồm 1 ổ khóa và pát chặn cửa tủ | 23 | Bộ |
| 10 | Tủ đựng tài liệu truyền thông | - Số lượng tủ: trên 3 cửa, dưới 3 cửa - Vật liệu: MDF melamine - Kích thước: 120x40x200cm | 17 | Bộ |
| 11 | Bảng thông tin, truyền thông | - Vật liệu: Mica - Kích thước: 120x240cm | 18 | Cái |
| 12 | Tivi | - Kích thước: từ 32 inch trở lên - Độ phân giải: 1366 x 768 - Cổng kết nối: HDMI, LAN, USB - Cổng xuất âm thanh: có - Remote: có | 22 | Cái |
| 13 | Loa, bộ âm thanh | - Loại kết nối của loa: Loa không dây - Công suất: ≥10W - Kết nối: Bluetooth, USB, 3.5mm | 24 | Bộ |
| 14 | Giường | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước : 1900(D)x900(R)x550(C) mm - Khung giường bằng hộp 25x50x0.7mm - Chân giường bằng ống Ø32x0.7mm - Thanh giằng bằng hộp 25x25x0.7 mm - Vạc giường bằng hộp 13x26x0.5 mm - Thanh răng tăng giảm nâng đầu bằng thanh la dày 2.0mm - Ty chống nâng đầu bằng inox đặc ∅8 mm - Thanh chống nâng đầu bằng ống inox ∅16x1.0 mm - Song chân giường bằng ống inox ∅13 mm - Chiều cao từ mặt giường dên sàn 550 mm - Khung giường được lắp với đầu và đuôi giường bằng pat, khả năng chịu tải > 300kg | 12 | Cái |
| 15 | Máy vi tính (laptop) | - Hệ điều hành: Windows 11 - CPU: ≥ Core i5 - Ram: ≥ 8GB - Ổ cứng SSD : ≥ 256GB - Màn hình: 14 inch, độ phân giải 1920 x 1080. - Cổng kết nối: HDMI, USB, WIFI - Adapter nguồn: có | 7 | Bộ |
| 16 | Máy vi tính để bàn | 1. Thùng PC: - CPU: ≥ Core i5 - Ram: ≥ 4GB - Ổ cứng SSD: ≥ 256GB - Hệ điều hành: ≥ Windows 10 - Cổng xuất hình: HDMI hoặc VGA - Cổng kết nối: USB, Lan, Bluetooth, Wifi. - Phụ kiện kèm theo: Bàn phím, chuột, dây nguồn 2. Màn hình LCD: - Kích thước màn hình: ≥ 21 inch - Độ phân giải : 1920 x 1080 - Kiểu màn hình: Màn hình phẳng | 33 | Bộ |
| 17 | Máy in* | - Kiểu máy in : in laser trắng đen - Chức năng: Đơn năng - Độ phân giải: 600 x 600 dpi - Tốc độ in trắng đen: từ 15 ppm trở lên (độ phủ 5%) - Khổ giấy in : A4 | 35 | Bộ |
| 18 | Bộ bàn, ghế văn phòng* | - Vật liệu: MDF melamine - Tủ treo: 01 cái - Kích thước bàn: 120x60x75cm - Ghế xoay: 01 cái | 22 | Cái |
| 19 | Tủ đựng đồ cá nhân* | - Số lượng ngăn: 8 ngăn - Vật liệu: MDF melamine - Kích thước: 120x40x120cm | 32 | cái |