## MCG RLN
PHỤ LỤC 02 DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG CAN THIỆP RỐI LOẠN NHỊP
STT | Tên danh mục vật tư y tế | Đơn vị | Số lượng | Cấu hình tính năng kỹ thuật
I. Bộ máy tạo nhip 1 buồng
1 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng, loại có đáp ứng tần số, Chụp MRI toàn thân. | Bộ | 70 | - Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số bao gồm (1 thân máy, một điện cực tạo nhịp, một introducer. - Loại máy VVIR/AAIR - Các mode tạo nhịp:VOO(R); VVI(R); không tạo nhịp; AOO(R); AAI(R); - Tương thích chụp MRI 1,5 Tesla toàn thân
2 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng. Có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, sử dụng điện cực lưỡng cực thượng tâm mạc. | Bộ | 5 | - Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số bao gồm (1 thân máy, một điện cực tạo nhịp, một introducer). - Loại máy VVIR/AAIR - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); Không tạo nhịp; AOO(R); AAI(R); - Thân máy tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân - Dây điện cực lưỡng cực thượng tâm mạc.
3 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng, có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, sử dụng điện cực không có stylet để tạo nhịp hệ thống đường dẫn truyền. | Bộ | 15 | - Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số bao gồm (1 thân máy, 1 điện cực tạo nhịp không có stylet kèm theo ống thông chuyên dụng cùng hãng , 1 introducer). - Loại máy VVIR/AAIR - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); Không tạo nhịp; AOO(R); AAI(R); - Tương thích chụp MRI toàn thân. - Sử dụng điện cực không có stylet kèm ống thông chuyên dụng cùng hãng để tạo nhịp hệ thống đường dẫn truyền.
4 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng. Có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, sử dụng điện cực thông thường có stylet để tạo nhịp hệ thống đường dẫn truyền. | Bộ | 15 | - Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số bao gồm (1 thân máy, 1 điện cực tạo nhịp thông thường có stylet kèm theo ống thông chuyên dụng cùng hãng , 1 introducer). - Loại máy VVIR/AAIR - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); Không tạo nhịp; AOO(R); AAI(R); - Tương thích chụp MRI toàn thân. - Sử dụng điện cực thông thường có stylet kèm theo ống thông chuyên dụng cùng hãng để tạo nhịp hệ thống đường dẫn truyền.
5 | Bộ tạo nhịp 1 buồng. Có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, không sử dụng dây diện cực. | Bộ | 4 | - Bộ máy tạo nhịp tim, 1 buồng không dây, có đáp ứng nhịp ( Một máy tạo nhịp 1 buồng không dây và bộ cấy máy kèm theo). - Cho phép chụp MRI toàn thân.
II. Bộ máy tạo nhip 2 buồng
6 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng, loại không đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân. | Bộ | 72 | - Bộ máy 2 buồng loại DDD (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO; VVI; AOO; AAI; DOO; DVI; DDI; DDD; Không tạo nhịp - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân.
7 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng, loại có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân; trọng lượng và thể tích của máy nhỏ. | Bộ | 120 | - Loại máy 2 buồng loại DDDR (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VVT ; VDD(R); AOO(R); AAI(R); AAT ; DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp -Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Trọng lượng và thể tích máy nhỏ: trọng lượng ≤ 24g, thể tích máy ≤ 12 cc
8 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng, loại có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân; trọng lượng và thể tích máy bình thường. | Bộ | 150 | - Bộ máy 2 buồng loại DDDR (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VVT ; VDD(R); AOO(R); AAI(R); AAT ; DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp -Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Trọng lượng và thể tích máy bình thường : trọng lượng > 24g, thể tích máy > 12 cc
9 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng, loại có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, có tính năng theo dõi suy tim và tính năng theo dõi từ xa. | Bộ | 110 | - Bộ máy 2 buồng loại DDDR (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VVT ; VDD(R); AOO(R); AAI(R); AAT ; DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp -Tương thích chụp MRI 3.0 Tesla toàn thân. - Có tính năng theo dõi tình trạng suy tim bằng đo trở kháng trong lồng ngực. - Có tính năng theo dõi từ xa qua app điện thoại hoặc qua hệ thống máy chủ (Web server).
10 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng, loại có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, có 1 trong 2 chức năng: tự động chuyển chế độ MRI trong môi trường có từ tính cao hoặc tự động tạo nhịp vượt tần số (ATP) để cắt cơn nhịp nhanh. | Bộ | 100 | - Bộ máy 2 buồng loại DDDR (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VVT ; VDD(R); AOO(R); AAI(R); AAT ; DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp -Tương thích chụp MRI 3.0 Tesla toàn thân. - Có 1 trong 2 chức năng: Tự động tạo nhịp vượt tần số (ATP) để cắt cơn nhịp nhanh Hoặc tự động chuyển chế độ MRI trong môi trường có từ tính cao.
11 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng, loại có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, có 1 trong 2 chức năng : tự động điều chỉnh nhịp nghỉ phù hợp cho bệnh nhân (không phụ thuộc vào thời gian cố định) hoặc theo dõi tính chất nhịp thở. | Bộ | 100 | - Bộ máy 2 buồng loại DDDR (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VVT ; VDD(R); AOO(R); AAI(R); AAT ; DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp -Tương thích chụp MRI 3.0 Tesla toàn thân. - Có 1 trong 2 tính năng: tự động điều chỉnh nhịp nghỉ phù hợp cho bệnh nhân (không phụ thuộc vào thời gian cố định) hoặc theo dõi tính chất nhịp thở giúp hỗ trợ chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ.
12 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng. Có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, sử dụng điện cực lưỡng cực thượng tâm mạc. | Bộ | 4 | - Bộ máy 2 buồng loại DDDR (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VVT ; VDD(R); AOO(R); AAI(R); AAT ; DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp - Thân máy tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng điện cực lượng cực thượng tâm mạc
13 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng. Có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, sử dụng điện cực không có stylet để tạo nhịp hệ thống đường dẫn truyền. | Bộ | 150 | -Bộ máy tạo nhịp 2 buồng DDDR (1 thân máy, một điện cực tạo nhịp không có stylet kèm theo ống thông chuyên dụng cùng hãng , 1 điện cực thông thường đặt nhĩ, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VDD(R); AOO(R); AAI(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng điện cực không có stylet kèm ống thông chuyên dụng cùng hãng để tạo nhịp hệ thống đường dẫn truyền.
14 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng. Có đáp ứng tần số, chụp MRI toàn thân, sử dụng điện cực thông thường có stylet và có hệ thống ống thông chuyên dụng để tạo nhịp đường dẫn truyền. | Bộ | 90 | -Bộ máy tạo nhịp 2 buồng DDDR (1 thân máy , 2 điện cực thông thường có stylet, ống thông chuyên dụng cùng hãng để tạo nhịp đường dẫn truyền, 2 introducer) - Các mode tạo nhịp: VOO(R); VVI(R); VDD(R); AOO(R); AAI(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Không tạo nhịp - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng điện cực thông thường có stylet kèm ống thông chuyên dụng cùng hãng để tạo nhịp hệ thống đường dẫn truyền.
III. Bộ máy tạo nhịp 03 buồng
15 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng, có đáp ứng tần số, sử dụng điện cực thất trái 2 cực | Bộ | 10 | - Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ (CRT-P) 3 buồng (1 thân máy tạo nhịp 3 buồng, 2 điện cực thông thường, 1 điện cực thất trái 2 cực, 3 introducer, bộ dụng cụ đi kèm để đặt điện cực thất trái). - Sử dụng dây điện cực thất trái 2 cực.
16 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng, có đáp ứng tần số; chụp MRI toàn thân; điện cực thất trái 4 cực. | Bộ | 18 | - Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ (CRT-P) 3 buồng bao gồm ( 1 thân máy 3 buồng, 2 điện cực thông thường, 1 điện cực thất trái 4 cực, 3 introducer, bộ dụng cụ đi kèm để đặt điện cực thất trái). - Sử dụng dây điện cực thất trái 4 cực
17 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng, có đáp ứng tần số; chụp MRI toàn thân; có 1 trong 2 tính năng: điện cực thất trái 4 cực cố định chủ động hoặc tự động chuyển chế độ MRI trong môi trường từ tính cao. | Bộ | 8 | - Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ (CRT-P) 3 buồng ( 1 thân máy tạo nhịp 3 buồng, 2 điện cực thông thường, 1 điện cực thất trái 4 cực có cơ chế cố định chủ động, 3 introducer, bộ dụng cụ đi kèm theo để đặt điện cực thất trái). - Có 1 trong 2 tính năng: Sử dụng dây điện cực thất trái 4 cực cố định chủ động hoặc tự động chuyển chế độ MRI trong môi trường từ tính cao.
18 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng, có đáp ứng tần số; chụp MRI toàn thân; điện cực thất trái 4 cực , Tạo nhịp đa điểm. | Bộ | 10 | - Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ (CRT-P) 3 buồng ( 1 thân máy tạo nhịp 3 buồng, 2 điện cực thông thường, 1 điện cực thất trái 4 cực, 3 introducer, bộ dụng cụ đi kèm theo để đặt điện cực thất trái). - Sử dụng dây điện cực thất trái 4 cực. - Cho phép tạo nhịp thất trái đa điểm
19 | Bộ máy tạo nhịp 3 buồng, có đáp ứng tần số; chụp MRI toàn thân; điện cực thất trái 4 cực, điện cực thất phải được thay thế bằng điện cực tạo nhịp vào đường dẫn truyền | Bộ | 5 | - Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ (LOT-CRT) 3 buồng (1 thân máy,một điện cực thông thường, 1 điện cực và dụng cụ chuyên dụng để tạo nhịp đường dẫn truyền, 1 điện cực thất trái 4 cực, 3 introducer, bộ dụng cụ đi kèm theo để đặt điện cực thất trái). - Sử dụng dây điện cực thất trái 4 cực. - Điện cực và ống thông chuyên dụng đặt vào đường dẫn truyền thay cho điện cực thất phải.
IV. Bộ máy tạo nhịp phá rung 1 buồng
20 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 1 buồng, loại sử dụng điện cực shock 3 kết nối ( DF1). Chụp MRI toàn thân. | Bộ | 4 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng (DF1) bao gồm (1 thân máy, dây sốc DF1, một bộ introducer) - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng dây điện cực sốc 3 kết nối (DF1).
21 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 1 buồng, loại sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4); Chụp MRI toàn thân; có tính năng theo dõi từ xa. | Bộ | 35 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng (DF4) bao gồm ( 1 thân máy ICD 1 buồng; 1 điện cực sốc DF4, 1 bộ introducer) - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng dây điện cực sốc 1 kết nối (DF4) - Có tính năng theo dõi từ xa qua áp điện thoại hoặc qua hệ thống máy chủ (Web server).
22 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 1 buồng, loại sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4); Có 1 trong 2 đặc điểm trọng lượng và kích thước nhỏ hoặc thiết kế kiểu dáng máy làm giảm áp lực trên da . | Bộ | 15 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng (DF4) bao gồm ( 1 thân máy ICD 1 buồng; 1 điện cực sốc DF4, 1 bộ introducer) - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng dây điện cực sốc 1 kết nối (DF4) - Có 1 trong 2 đặc điểm: Trọn lượng và kích thước máy nhỏ ( trọng lượng < 65g, thể tích < 27cc) hoặc thiết kế kiểu dáng máy làm giảm áp lực trên da .
23 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 1 buồng, loại sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4); có 2 cuộn sốc SVC và RVA;. | Bộ | 15 | -Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng (DF4) bao gồm ( 1 thân máy ICD 1 buồng; 1 điện cực sốc DF4, 1 bộ introducer) - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng dây điện cực sốc 1 kết nối (DF4) có 2 cuộn sốc RVA và SVC.
V. Bộ máy tạo nhịp phá rung 2 buồng
24 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 2 buồng, loại sử dụng điện cực shock 3 kết nối ( DF1), chụp MRI toàn thân, có tính năng theo dõi từ xa. | Bộ | 5 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 2 buồng bao gồm ( 1 thân máy ICD 2 buồng; 1 điện cực sốc 3 kết nối DF1,1 điện cực thông thường, 2 bộ introducer) - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng dây điện cực sốc 3 kết nối (DF1) - Có tính năng theo dõi từ xa qua áp điện thoại hoặc qua hệ thống máy chủ (Web server).
25 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 2 buồng, loại sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4). Chụp MRI toàn thân, có tính năng theo dõi từ xa. | Bộ | 4 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 2 buồng (DF4) buồng bao gồm ( 1 thân máy ICD 2 buồng; 1 điện cực sốc 1 kết nối DF4, 1 điện cực thông thường, 2 bộ introducer) - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Sử dụng dây điện cực sốc 1 kết nối (DF4) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE. - Có tính năng theo dõi từ xa qua áp điện thoại hoặc qua hệ thống máy chủ (Web server).
VI. Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng
26 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D), sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4) và điện cực thất trái 4 cực. Chụp MRI toàn thân. | Bộ | 4 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D) bao gồm ( 1 thân máy CDT-D, 1 điện cực sốc DF4, 1 điện cực thất trái 4 cực, 1 điện cực thông thường, 3 bộ introducer, bộ phụ kiện để đặt điện cực thất trái) - Sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4) - Sử dụng điện cực thất trái 4 cực. - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân.
27 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D), sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4) và điện cực thất trái 2 cực. Chụp MRI toàn thân. | Bộ | 2 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D) bao gồm ( 1 thân máy CDT-D, 1 điện cực sốc DF4, 1 điện cực thất trái 2 cực, 1 điện cực thông thường, 3 bộ introducer, bộ phụ kiện để đặt điện cực thất trái) - Sử dụng điện cực shock 1 kết nối ( DF4) - Sử dụng điện cực thất trái 2 cực. - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân.
28 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D), sử dụng điện cực shock 3 kết nối ( DF1) và điện cực thất trái 2 cực. Chụp MRI toàn thân. | Bộ | 2 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D) bao gồm ( 1 thân máy CDT-D, 1 điện cực sốc 3 kết nối DF1, 1 điện cực thất trái 2 cực, 1 điện cực thông thường, 3 bộ introducer, bộ phụ kiện để đặt điện cực thất trái) - Sử dụng điện cực shock 3 kết nối ( DF1) - Sử dụng điện cực thất trái 2 cực. - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân.
29 | Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D), sử dụng điện cực shock 3 kết nối ( DF1) và điện cực thất trái 4 cực. | Bộ | 2 | - Bộ máy tạo nhịp phá rung 3 buồng ( CRT-D) bao gồm ( 1 thân máy CDT-D, 1 điện cực sốc 3 kết nối DF1, 1 điện cực thất trái 4 cực, 1 điện cực thông thường, 3 bộ introducer, bộ phụ kiện để đặt điện cực thất trái) - Sử dụng điện cực shock 3 kết nối (DF1) - Sử dụng điện cực thất trái 4 cực.
VII. Các loại máy khác
30 | Bộ máy phá rung tự động sử dụng điện cực cấy dưới da | Bộ | 5 | Bộ máy khử rung tim sử dụng điện cực cấy dưới da (S-ICD): ( 1 thân máy, 1 điện cực ICD cấy dưới da) - Tương thích MRI toàn thân - Năng lượng shock tối đa ≥ 50J - Sử dụng điện cực cấy dưới da loại ba cực, có diện tích bề mặt khử rung tim ≥ 750 mm2
31 | Máy theo dõi rối loạn nhịp tim cấy dưới da. | Bộ | 10 | - Loại máy theo dõi rối loạn nhịp tim cấy dưới da - Thời gian hoạt động ≥ 5 năm - Tương thích MRI ≥ 1,5 Tesla
VIII. Bộ dụng cụ triệt đốt các rối loạn nhịp
32 | Catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 4F với nhiều đầu cong khác nhau và phụ kiện
32.1 | Catheter chẩn đoán loại 4 cực 4F, với nhiều đầu cong khác nhau | Cái | 250 | - Kích cỡ: 4F - Nhiều độ cong - Chiều dài ≥ 1m
32.2 | Cáp nối với catheter chẩn đoán loại 4 điện cực (các kích cỡ) và tương thích với catheter chẩn đoán loại 4 cực 4F | Cái | 50 | - Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 4F (các kích cỡ) - Chiều dài ≥ 1m.
33 | Catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 5F với nhiều đầu cong khác nhau và phụ kiện
33.1 | Catheter chẩn đoán loại 4 cực 5F, với nhiều đầu cong khác nhau | Cái | 500 | - Kích cỡ: 5F - Nhiều độ cong - Chiều dài ≥ 1m
33.2 | Cáp nối với catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 5F tương thích với catheter chẩn đoán loại 4 cực | Cái | 100 | - Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 5F (các kích cỡ) - Chiều dài ≥ 1m.
34 | Catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 6F với nhiều đầu cong khác nhau và phụ kiện
34.1 | Catheter chẩn đoán loại 4 cực 6F, với nhiều đầu cong khác nhau | Cái | 250 | - Kích cỡ: 6F - Nhiều độ cong - Chiều dài ≥ 1m
34.2 | Cáp nối với catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 6F tương thích với catheter chẩn đoán loại 4 cực | Cái | 50 | - Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán loại 4 điện cực 6F (các kích cỡ) - Chiều dài ≥ 1m.
35 | Catheter chẩn đoán loại 10 điện cực 5F với nhiều đầu cong khác nhau và phụ kiện
35.1 | Catheter chẩn đoán loại 10 điện cực 5F, với nhiều đầu cong khác nhau | Cái | 400 | - Kích cỡ: 5F - Kiểu cong: CSL
35.2 | Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán loại 10 điện cực 5F, với nhiều đầu cong khác nhau | Cái | 80 | - Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán loại 10 điện cực loại 5F - Chiều dài ≥ 1m
36 | Catheter chẩn đoán loại 10 điện cực 6F với nhiều đầu cong khác nhau và phụ kiện
36.1 | Catheter chẩn đoán loại 10 điện cực 6F, với nhiều đầu cong khác nhau | Cái | 400 | - Kích cỡ: 6F - Kiểu cong: CSL
36.2 | Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán loại 10 điện cực 6F, với nhiều đầu cong khác nhau | Cái | 80 | - Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán loại 10 điện cực loại 6F. - Chiều dài ≥ 1m
37 | Catheter chẩn đoán lái hướng 10 cực, tay cầm có khóa và phụ kiện, dùng cho máy Claris Workmate.
37.1 | Catheter chẩn đoán lái hướng 10 cực, tay cầm có khóa. | Cái | 20 | - Kích cỡ: 5F, 6F - Kiểu tay cầm Ergonomic. - Chiều dài sử dụng ≥ 1m. - Tương thích với hệ thống máy Claris Workmate đang sử dụng tại Bệnh viện.
37.2 | Cáp nối cho catheter chẩn đoán lái hướng 10 cực, tay cầm có khóa. | Cái | 10 | - Cáp nối tương thích với catheter chẩn đoán lái hướng 10 cực, tay cầm có khóa. - Chiều dài ≥ 1m. - Ấn nút để tháo cáp.
38 | Catheter chẩn đoán lái hướng 20 cực, tay cầm có khóa và phụ kiện, dùng cho máy Claris Workmate.
38.1 | Catheter chẩn đoán lái hướng 20 cực, tay cầm có khóa. | Cái | 20 | - Kích cỡ: 7F - Kiểu tay cầm Ergonomic. - Chiều dài sử dụng ≥ 1m - Tương thích với máy Claris Workmate đang sử dụng tại Bệnh viện.
38.2 | Cáp nối cho catheter chẩn đoán lái hướng 20 cực, tay cầm có khóa. | Cái | 10 | - Cáp nối cho catheter chẩn đoán lái hướng 20 cực, tay cầm có khóa. - Chiều dài ≥ 1,5 m. - Ấn nút để tháo cáp.
39 | Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng và phụ kiện
39.1 | Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng có thể uốn được nhiều độ cong khác nhau, vùng chuyển tiếp kiểu cong bất đối xứng | Cái | 30 | -Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng có thể uốn được nhiều độ cong khác nhau. -Kích cỡ: 7F - Vùng chuyển tiếp kiểu cong bất đối xứng. - Đầu típ dài ≥ 8 mm
39.2 | Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng có thể uốn được nhiều độ cong khác nhau, vùng chuyển tiếp kiểu cong bất đối xứng | Cái | 5 | - Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng - Chiều dài ≥ 3 m. - Tương thích catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng có thể uốn được nhiều độ cong khác nhau, vùng chuyển tiếp kiểu cong bất đối xứng.
39.3 | Catheter đốt loạn nhịp đầu uốn cong hai hướng, các kiểu đầu cong tiêu chuẩn và cỡ lớn | Cái | 200 | -Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng -Kích cỡ: 7F - Các kiểu đầu cong tiêu chuẩn và lớn.
39.4 | Cáp nối dài cho catheter đốt loạn nhịp đầu uốn cong hai hướng, các kiểu đầu cong tiêu chuẩn và cỡ lớn | Cái | 45 | - Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng - Chiều dài ≥ 3 m. - Tương thích catheter catheter đốt loạn nhịp đầu uốn cong hai hướng, các kiểu đầu cong tiêu chuẩn và cỡ lớn.
40 | Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng có tay cầm điều khiển và phụ kiện
40.1 | Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng có thể uốn được nhiều độ cong khác nhau, có tay cầm điều khiển độ cong hai bên, có khóa tự động. | Cái | 100 | - Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng -Kích cỡ: 7F - Tay cầm điều khiển có nút xoay điều khiển độ cong ở cả hai bên. - Khóa tự động đảm bảo đầu catheter không bị dịch chuyển
40.2 | Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng, có tay cầm khiển độ cong hai bên. | Cái | 20 | - Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng, có tay cầm khiển độ cong hai bên
41 | Catheter đốt điều khiển nhiệt độ và phụ kiện
41.1 | Catheter (ống thông) đốt điều khiển nhiệt độ loại 5F | Cái | 20 | - Catheter đốt loạn nhịp - Kích cỡ: 5F - Có kiểm soát nhiệt độ
41.2 | Cáp nối dài cho catheter đốt điều khiển nhiệt độ. | Cái | 5 | - Chiều dài ≥ 2 m - Cáp nối dài cho catheter đốt điều khiển nhiệt độ.
42 | Catheter đốt đầu cong 270 độ và phụ kiện
42.1 | Catheter (ống thông) đầu cong 270 độ ( loại 7F) | Cái | 650 | - Catheter đốt đầu cong 270 độ, vòng khép kín (fullcircle) - Đường kính: ≥7F
42.2 | Cáp nối cho các catheter đốt đầu cong 270 độ. | Cái | 140 | - Cáp nối tương thích cho các catheter đốt đầu cong 270 độ, vòng khép kín (fullcircle)
43 | Catheter đốt tưới muối ≥ 7F loại 2 hướng và phụ kiện
43.1 | Catheter đốt tưới lạnh có rãnh tưới nước muối bao quanh đầu điện cực , đầu có thể uốn cong. | Cái | 150 | - Catheter đốt tưới lạnh - Có rãnh tưới nước muối bao quanh đầu điện cực. - Đầu uốn cong 2 hướng đối xứng hoặc bất đối xứng - Kích cỡ: 8F - Tương thích với hệ thống máy EP đang sử dụng tại Bệnh viện.
43.2 | Cáp nối dài cho catheter đốt tưới lạnh có rãnh tưới nước muối bao quanh đầu điện cực , đầu có thể uốn cong. | Cái | 20 | - Cáp nối dài cho catheter đốt tưới lạnh có rãnh tưới nước muối bao quanh đầu điện cực , đầu có thể uốn cong. - Chiều dài ≥ 2,5 m
43.3 | Bộ dây truyền lạnh dùng cho catheter đốt tưới lạnh có rãnh tưới nước muối bao quanh đầu điện cực , đầu có thể uốn cong. | Cái | 275 | Bộ dây truyền lạnh tương thích với Catheter đốt có lỗ tưới nước muối
44 | Catheter đốt có rãnh tưới muối ≥ 7F, loại 1 hướng và phụ kiện
44.1 | Catheter đốt tưới lạnh có rãnh tưới nước muối bao quanh đầu điện cực , đầu có thể uốn cong. Loại 1 hướng. | Cái | 20 | - Kích cỡ ≥ 7F - Có các rãnh bên tưới nước muối - Loại 1 hướng
44.2 | Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng. | Cái | 5 | - Cáp nối dài cho catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng - Chiều dài ≥ 2,5 m
44.3 | Bộ dây truyền lạnh dùng cho catheter đốt tưới lạnh có rãnh tưới nước muối | Cái | 30 | Bộ dây truyền lạnh tương thích với Catheter đốt có rãnh tưới nước muối
45 | Kim chọc vách liên nhĩ dùng cho thăm dò điện sinh lý và đốt loạn nhịp | Cái | 400 | - Chiều dài ≥ 70cm - Góc xiên ≥ 30 độ
46 | Cáp chuyển đổi dùng cho máy đốt IBI | Cái | 5 | Cáp chuyển đổi dùng cho hệ thống máy đốt IBI
47 | Dụng cụ mở đường cầm máu loại dài các kích cỡ có chốt khóa cầm máu | Cái | 400 | - Đường kính từ ≥ 8F - Chiều dài ≥ 60 cm - Có thể lựa chọn nhiều kiểu cong khác nhau - Có van cầm máu,
48 | Dụng cụ mở đường loại dài, có lái hướng, có chốt khóa cầm máu | Cái | 200 | - Kích cỡ ≥ 8F - Chiều dài ≥ 70 cm - Có chốt khóa cầm máu - Có thể uốn cong theo 2 hướng
49 | Dụng cụ mở đường vào cầm máu có chốt khóa cầm máu | Cái | 10000 | - Đường kính từ 4F đến 9F, - Chiều dài sheath ≥ 10cm - Có van cầm máu - Khóa trung tâm cố định vị trí catheter
50 | Bộ dụng cụ triệt đốt rối loạn nhịp sử dụng hệ thống đốt 3D Ensite Precision
50.1 | Catheter mapping độ phân giải cao, có cảm biến 16 điện cực dạng vỉ kèm cáp nối. | Cái | 30 | - Catheter mapping độ phân giải cao, có cảm biến lực -Kích thước lưới Grid: ≥ 13 x 13 mm2 - Số lượng điện cực trên lưới Grid: ≥ 16 điện cực - Số lượng điện cực trên trục catheter:≥ 2 điện cực - Chiều dài catheter: ≥ 110 cm - Tương thích với hệ thống đốt 3D Ensite Precision đang sử dụng tại Bệnh viện
50.2 | Cáp nối cho catheter mapping độ phân giải cao có cảm biến 16 điện cực dạng vỉ. | Cái | 5 | - Tương thích với catheter mapping cảm biến 16 điện cực dạng vỉ.
50.3 | Catheter lập bản đồ dạng vòng 10 điện cực có cảm biến 2 hướng | cái | 250 | - Kiểu cong 2 hướng bất đối xứng - Kích thước thân ≥7F - Chiều dài ≥ 100cm.
50.4 | Cáp nối tương thích với catheter lập bản đồ dạng vòng 10 điện cực có cảm biến 2 hướng | cái | 55 | - Tương thích với catheter lập bản đồ dạng vòng 10 điện cực.
50.5 | Catheter đốt cảm biến lực có lỗ tưới nước muối kèm cáp nối liền | Cái | 180 | - Catheter đốt cảm biến lực có lỗ tưới nước muối ở đầu catheter giúp đảm bảo độ chính xác và ổn định của phép đo - Đường cong lái hướng ≥ 65 mm - Kích cỡ: ≥7F - Cáp nối đốt kèm theo. - Chiều dài catheter ≥115 cm - Tương thích với hệ thống đốt 3D Ensite Precision đang sử dụng tại Bệnh viện.
50.6 | Bộ điện cực âm dùng cho hệ thống lập bản đồ 3 chiều, hỗ trợ tính năng từ trường | bộ | 150 | Bộ điện cực âm dùng cho phiên bản nâng cấp trên hệ thống 3D đang sử dụng tại Bệnh viện gồm: -Điện cực tham chiếu hệ thống Điện cực bề mặt: 6 miếng -Miếng điện cực chân phải: hỗ trợ tín hiệu điện tim (ECG) -Miếng dán cảm biến tham chiếu: 1 miếng phía trước ngực và 3 miếng phía sau lưng, có hỗ trợ tính năng cảm biến
50.7 | Bản điện cực âm kèm cáp nối cho hệ thống mapping 3D | Cái | 200 | - Tương thích với hệ thống đốt 3D Ensite Precision đang sử dụng tại Bệnh viện.
50.8 | Bộ dây truyền lạnh dùng cho catheter đốt cảm biến lực có lỗ tưới nước muối sử dụng hệ thống đốt 3D Ensite Preccision | Cái | 270 | Bộ dây truyền lạnh dùng cho catheter đốt cảm biến lực có lỗ tưới nước muối sử dụng hệ thống đốt 3D Ensite Precision đang sử dụng tại Bệnh viện.
51 | Bộ dụng cụ điều trị rung nhĩ bằng phương pháp áp lạnh | bộ | 30 | 'Bộ dụng cụ điều trị rung nhĩ bằng phương pháp áp lạnh
52 | Bản điện cực trung tính dành cho máy đốt RF (bản cực âm dán lưng để đốt RF) | cái | 500 | Bản điện cực trung tính dành cho máy đốt RF (bản cực âm dán lưng để đốt RF)
53 | Catheter (ống thông) theo dõi nhiệt độ trong thực quản | cái | 50 | Catheter (ống thông) theo dõi nhiệt độ trong thực quản
54 | Sheath hỗ trợ đặt điện cực tạo nhịp trong trường hợp có hẹp tĩnh mạch dưới đòn/tĩnh mạch chủ trên | cái | 20 | Sheath hỗ trợ đặt điện cực tạo nhịp chiều dài ≥ 20 cm.

## MCG PTTM
BỆNH VIỆN BẠCH MAI Khoa: Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch C8 - Viện Tim mạch
PHỤ LỤC 03 DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT TIM MẠCH
STT | Tên danh mục vật tư y tế | Đơn vị | Số lượng | Cấu hình tính năng kỹ thuật
1 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí) cho người lớn | Bộ | 500 | - Thể tích dịch mồi: 260ml (± 10%) - Lưu lượng máu tối đa: ≥ 6000ml/phút - Thể tích bình chứa tối đa: ≥ 4500ml - Kích thước phin lọc khoảng 40 µm (± 10%) - Diện tích màn phin lọc khoảng 70cm2 (± 10%) - Bộ dây dẫn có bóng đo áp lực và các đầu kết nối 1/4 inch hoặc 1/2 inch hoặc 3/8 inch - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn
2 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí), dùng cho tất cả các hạng cân | Bộ | 500 | - Thể tích dịch mồi có tối thiểu 2 mức: 45ml (± 10%) và 260ml (± 10%) - Lưu lượng máu tối đa: ≥ 1.5l/ phút - Thể tích bình chứa tối đa: ≥ 1000ml - Có tích hợp phin lọc - Bộ dây dẫn có bóng đo áp lực và các đầu kết nối 1/4 inch hoặc 1/2 inch hoặc 3/8 ich - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn
3 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí, các thành phần gây phản ứng viêm xuất hiện trong quá trình mổ), dùng cho người lớn | Bộ | 500 | - Thể tích dịch mồi tĩnh: 260ml (± 10%) - Dung tích bình chứa tối đa: ≥ 4500ml - Lưu lượng máu trao đổi từ: 1- 7 lít/ phút - Có tích hợp phin lọc - Bộ dây dẫn có 2 quả bóng đo áp lực và các đầu kết nối 1/4 inch hoặc 1/2 inch hoặc 3/8 inch - Kèm theo sơ đồ thiết đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn
4 | Bộ Cannulae động mạch đùi (bao gồm cả Guidewire, nong mạch) dùng trong mổ tim nội soi người lớn | Bộ | 130 | - Cannulae động mạch đùi dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn. - Đường kính có tối thiểu cỡ 23Fr - Độ dài hữu dụng: ≥ 40 cm - Kèm cả Bộ Guidewire dài ≥ 100 cm, Bộ nong mạch có tối thiểu các cỡ 12Fr và 20Fr, kim cỡ 18 Ga
5 | Cannulae truyền dịch liệt tim dùng trong mổ nội soi tim | Cái | 150 | - Cannulae động mạch đùi dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn. - Độ dài hiệu dụng: ≥ 30 cm - Đầu cannulae có tiếu thiểu các cỡ 7Fr, 9Fr
6 | Bộ Cannulae tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong mổ tim nội soi người lớn | Bộ | 120 | - Cannulae động mạch đùi dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn. - Đường kính có tối thiểu cỡ 23Fr/25Fr. - Độ dài hữu dụng: ≥ 70 cm
7 | Cannulae động mạch người lớn đầu cong, thắng có dây xoắn tăng cường các loại | Cái | 800 | - Cannulae động mạch đầu cong, thẳng, có cổ khâu và có dây xoắn tăng cường - Cỡ đầu cannula từ 18Fr đến 24Fr - Độ dài hiệu dụng: ≥ 17 cm - Cút nối cỡ 3/8 inches
8 | Cannulae truyền dịch liệt tim (Cardioplegia Cannulae) đặt vào động mạch chủ người lớn các loại | Cái | 1100 | - Cannulae liệt tim gốc động mạch chủ, có đường hút lại. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 7Fr, 9Fr - Độ dài hiệu dụng: ≥ 13 cm
9 | Cannulae tĩnh mạch thẳng người lớn có dây xoắn tăng cường các cỡ | Cái | 800 | - Cannulae tĩnh mạch đầu thẳng, có dây xoắn tăng cường - Đường kính cannulae từ 26Fr đến 32Fr - Cút nối cỡ 3/8 inches - Độ dài hiệu dụng: ≥ 38 cm
10 | Cannulae truyền liệt tim các loại đặt vào động mạch vành | Cái | 750 | - Cannulae liệt tim lỗ động mạch vành: có đầu gấp góc khoảng 90 độ (± 5%) hoặc khoảng 135 độ (± 5%) - Đường kính đầu từ 9Fr đến 15Fr - Độ dài hiệu dụng ≥ 15 cm - Đầu ra kết nối bằng cút nối có khoá.
11 | Cannulae dẫn lưu tim trái có guidewire người lớn các cỡ | Cái | 1200 | - Cannulae dẫn lưu tim trái kèm guidewire - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 16Fr,18Fr kết nối bằng cút nối cỡ 1/4 inches - Độ dài hiệu dụng ≥ 35 cm
12 | Cannulae động mạch đùi /tĩnh mạch cảnh các cỡ | Cái | 200 | - Cannulae động mạch đùi/ tĩnh mạch cảnh các cỡ có thành mỏng và thân chống xoắn - Đường kính cannulae các cỡ từ 15Fr đến 25Fr - Có vòng khâu giúp cố định cannulae, cút nối 3/8 inches - Độ dài hiệu dụng thân cannulae ≥ 30cm - Độ dài đầu tip ≥ 18cm
13 | Cannulae tĩnh mạch đùi các cỡ | Cái | 180 | - Cannulae tĩnh mạch đùi các cỡ có thành mỏng và thân chống xoắn - Đường kính cannulae các cỡ từ 17Fr đến 23Fr - Có vòng khâu giúp cố định cannulae, cút nối khoảng 3/8 inches. - Độ dài hiệu dụng thân cannulae ≥ 60cm - Độ dài đầu tip ≥ 45cm
14 | Cannulae động mạch đầu cong các cỡ | Cái | 1200 | Cannulae động mạch đầu cong các cỡ đầu nối 3/8 inches đầu vát, thân thuôn dài, có vạch đánh dấu hướng vát của đầu. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 20Fr, 22Fr - Độ dài hiệu dụng ≥ 25cm
15 | Cannulae tĩnh mạch đầu sắt, gập góc các cỡ | Cái | 1500 | Cannulae tĩnh mạch có đầu cong kim loại, đầu vát, có nhiều lỗ và thân chống xoắn, cút kết nối 3/8 inches - Đường kính cannulae từ 12Fr đến 24Fr - Độ dài hiệu dụng ≥ 35cm
16 | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | Cái | 200 | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng, đầu có lỗ bên, có wire chống xoắn và marker đánh dấu độ sâu - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 28/36 Fr, 32/40 Fr, 34/46 Fr - Đầu kết nối 3/8 inches hoặc 1/2 inches - Độ dài hiệu dụng ≥ 35cm
17 | Cannulae truyền liệt tim các cỡ, đầu mềm đặt vào động mạch vành | Cái | 900 | Cannulae truyền liệt tim đặt vào động mạch vành đầu bọc silicon tránh tổn thương động mạch vành - Thân làm từ thép không gỉ - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 10Fr, 12Fr, 14Fr - Độ dài hiệu dụng ≥ 15cm - Độ cong 45 độ và 90 độ
18 | Cannulae truyền liệt tim ngược dòng động mạch vành | Cái | 200 | - Gồm 3 đường: bơm bóng, truyền dịch và đường đo áp lực, kim loại mềm, dùng cho người lớn - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 13Fr, 15Fr - Độ dài hiệu dụng ≥ 30cm
19 | Mạch máu nhân tạo 4 nhánh, tẩm chất chống thấm, đường kính các cỡ | Cái | 5 | - Sử dụng để thay đoạn quai động mạch chủ. - Chất liệu: Sợi tổng hợp PE tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Collagen) - Hình dạng: mạch có 4 nhánh - Đoạn mạch chính đường kính nằm trong khoảng từ 22mm đến 34 mm - Chiều dài mạch chính: ≥ 40cm - Chiều dài mạch nhánh: ≥ 15cm
20 | Mạch máu nhân tạo chữ Y tẩm chất chống thấm các cỡ | Cái | 10 | - Sử dụng để thay đoạn động mạch chủ bụng chậu - Chất liệu: Sợi tổng hợp PE có tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Collagen) - Hình dạng: chữ Y có 2 nhánh - Chiều dài: ≥ 40cm - Đường kính có tối thiểu các cỡ 12mmx6mm, 14mmx7mm, 16mmx8mm, 18mmx9mm, 20mmx10mm, 22mmx11mm, 24mmx12mm
21 | Mạch máu nhân tạo chữ Y có tráng bạc dài 40cm, đường kính các cỡ, có lớp phủ tự tiêu. | Cái | 30 | - Mạch nhân tạo chữ Y có tráng bạc - Chiều dài: ≥ 40cm - Đường kính có tối thiểu các cỡ 16mmx8mm; 18mmx9mm; 20mmx10mm. - Mạch máu sức căng lớn chống xẹp, tráng bạc Nano
22 | Mạch máu nhân tạo động mạch chủ | Cái | 30 | - Sử dụng để tái cấu trúc giải phẫu vùng gốc động mạch chủ. - Mạch máu nhân tạo chia làm 3 đoạn, đoạn cổ dài ≥ 10mm, đoạn phình dài từ 16mm đến 34mm, đường kính rộng từ 21mm đến 44mm và đoạn thân chính có chiều dài ≥ 15 cm - Đường kính đoạn thân chính nằm trong khoảng từ 16mm đến 34mm
23 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tráng bạc, dài 60 cm, đường kính các cỡ từ 6mm đến 8 mm | Cái | 40 | - Mạch nhân tạo thẳng có tráng bạc dài ≥ 60cm - Đường kính có tối thiểu các cỡ 6mm, 8mm. - Mạch máu sức căng lớn chống xẹp,tráng bạc Nano
24 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm, đường kính (22-24mm) | Cái | 40 | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Collagen) - Ống mạch nhân tạo dài ≥ 25cm - Đường kính có tối thiểu các cỡ 22mm, 24mm
25 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm, đường kính (26-28mm) | Cái | 40 | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Collagen) - Ống mạch nhân tạo dài ≥ 25 cm - Đường kính có tối thiểu các cỡ 26mm, 28mm
26 | Mạch máu nhân tạo thẳng hai lớp tẩm chất chống thấm, chiều dài ≥ 12cm, đường kính các cỡ | Cái | 20 | - Sử dụng để thay đoạn động mạch chủ ngực hoặc nhánh quai - Chiều dài: ≥ 12 cm - Đường kính từ 16 mm đến 38 mm - Chất liệu: Sợi fabric, tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Collagen)
27 | Mạch máu nhân tạo thẳng, chiều dài khoảng 60cm, đường kính các cỡ | Cái | 40 | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric phủ chất chống thấm (Gelatine hoặc Collagen) - Chiều dài: ≥ 60 cm - Đường kính từ 6mm đến 8mm
28 | Mạch máu nhân tạo chữ Y chất liệu Polyester phủ chất chống thấm dài ≥ 40cm, đường kính các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric phủ chất chống thấm (Gelatine hoặc Collagen) - Chiều dài: ≥ 40cm - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 14mmx7mm, 16mmx8mm, 18mmx9mm, 20mmx10mm
29 | Mạch máu nhân tạo đoạn quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống | Bộ | 12 | - Mạch gồm 2 phần: Phần mạch máu nhân tạo thay cho quai động mạch chủ (có hoặc không có 3 nhánh lên cho các động mạch nhánh), phần stent graft để điều trị đoạn động mạch chủ xuống. - Đường kính trong của đoạn mạch máu nhân tạo nằm trong khoảng từ 22mm đến 32mm - Đường kính stent graft nằm trong khoảng từ 24mm đến 40mm - Chiều dài stent graft: ≥ 100mm - Tráng chất chống thấm
30 | Hệ thống khung giá đỡ động mạch kèm đoạn mạch nhân tạo các cỡ | Bộ | 10 | - Được cấu tạo gồm: đoạn mạch bằng Polyester và khung giá đỡ stent, cùng với hệ thống điều chuyển. - Chất liệu stent : nitinol, được may vào đoạn mạch - Được thiết kế gồm tối thiểu 3 loại: Loại thẳng, loại phân nhánh, phân 3 nhánh - Một vòng cổ tròn gắn giữa stent và đoạn mạch nhân tạo. - Chiều dài stent graft: ≥ 120 mm. - Đường kính Stent từ 22mm đến 40mm - Đường kính đoạn mạch: 26mm đến 30mm
31 | Miếng vá nhân tạo kích thước 4cmx5cm, phủ lớp chống thấm | Miếng | 169 | - Kích thước: 4cm x 5cm - Chất liệu: Polyester-urethane - Lớp phủ chống thấm, có tính đàn hồi - Đóng gói tiệt trùng
32 | Miếng vá tim sinh học từ màng ngoài tim bò kích thước lớn(10cmx15cm) | Miếng | 60 | - Chất liệu: màng ngoài tim bò - Kích thước: 10cm x 15cm - Độ dày: 0,5 mm (+/- 5%) - Có tính đàn hồi . - Đóng gói tiệt trùng
33 | Miếng vá màng tim sinh học từ màng tim bò các cỡ | Miếng | 60 | - Chất liệu từ màng ngoài tim bò - Kích thước: có nhiều cỡ khác nhau 2cm x 5cm; 4cm x 5 cm; 5 cm x 10 cm; 9 cm x 14 cm - Độ dày miếng vá từ 0.15-0.40 mm tùy theo từng kích cỡ - Đóng gói tiệt trùng
34 | Van động mạch chủ cơ học có gắn đoạn mạch có đoạn phình kiểu Valsalva | Cái | 30 | - Ống van động mạch chủ Valsalva bao gồm một van động mạch chủ và đoạn mạch ghép - Van động mạch chủ cơ học 2 lá van kèm đoạn mạch - Kích thước van động mạch chủ nằm trong khoảng từ 21mm đến 29mm - Kích thước đường kính ống mạch nằm trong khoảng từ 24mm đến 34mm - Chiều dài ống mạch: ≥ 10cm - Ống mạch nhân tạo có đoạn phình kiểu xoang Valsalva - Mạch ghép làm từ polyester tẩm chất chống thấm (Gelatine hoặc Colagen)
35 | Van động mạch chủ cơ học phủ chất tương thích sinh học có gắn đoạn mạch có đoạn phình kiểu Valsalva | Cái | 20 | - Ống van động mạch chủ Valsalva bao gồm một van động mạch chủ cơ hoc và đoạn mạch ghép - Van động mạch chủ cơ học 2 lá van kèmLá van ,và vòng van được tráng phủ hợp chất tương thích sinh học.Vòng van có thể xoay. có độ cản quang khi chụp X-quang, tương thích khi chụp MRI.. - Kích thước van động mạch chủ nằm trong khoảng từ 21mm đến 29mm - Kích thước đường kính ống mạch nằm trong khoảng từ 24mm đến 34mm - Chiều dài ống mạch: ≥ 10cm - Ống mạch nhân tạo có đoạn phình kiểu xoang Valsalva - Mạch ghép làm từ polyester tẩm chất chống thấm (Gelatine hoặc Colagen)
36 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh, không phát ra tiếng ồn khi hoạt động | Cái | 160 | - Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ - Thiết kế gờ nổi, kiểu van dạng Supra-annular - Kích thước van nằm trong khoảng từ 16mm đến 26mm - Không phát ra tiếng ồn khi hoạt động
37 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh, chống pannus | Cái | 130 | - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết - Góc mở lá van tới khoảng 90 độ (±5%) - Đầu van dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy, ngăn ngừa sự xâm lấn của mô - Vòng khâu làm bằng Polytetrafluoroethylene, dạng vòng khâu: vòng khâu thích nghi hoặc vòng khâu giải phẫu - Độ chênh áp thấp: ≤ 10 mmHg - Kích thước van nằm trong khoảng từ 19mm đến 29mm - Chống pannus
38 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh, vòng van uốn ôm khít vành van | Cái | 80 | - Thiết kế tạo khả năng huyết động khi duy trì tỉ lệ biến cố thấp, độ đồng nhất về cấu trúc cũng như độ bền. - Cánh van mở rộng tới 85 độ (±5%) cho phép cải thiện dòng chảy và giảm dòng xoáy. - Vòng van dễ uốn, ôm khít vành van của bệnh nhân - Có tính cản quang để nhìn thấy khi chụp X-Quang, cho phép chụp cộng hưởng từ. - Kích thước van nằm trong khoảng từ 17mm đến 29 mm.
39 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh, khung làm từ Titanium, có thiết kế ngồi trên lỗ van | Cái | 100 | - Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ có cánh van làm từ Pyrolite Carbon, góc mở từ 76 độ đến 80 độ - Khung van trong làm từ Pyrolite Carbon, khung bên ngoài được làm bằng Titanium - Van động mạch chủ có thiết kế ngồi trên lỗ van - Kích thước van nằm trong khoảng từ 19mm đến 27mm
40 | Van hai lá cơ học, không phát ra tiếng ồn khi hoạt động | Cái | 170 | - Van tim nhân tạo cơ học van hai lá - Kích thước van nằm trong khoảng từ 24mm đến 36mm - Không phát ra tiếng ồn khi hoạt động
41 | Van hai lá cơ học, van hai cánh phủ carbon | Cái | 120 | - Lá van làm bằng chất liệu Pyrolytic carbon tăng khả năng kháng tạo huyết khối. - Cánh van mở rộng khoảng 85 độ (±5%) - Tự động xoay vào vị trí tối ưu - Tương thích với môi trường cộng hưởng từ. - Kích thước van nằm trong khoảng từ 19mm đến 33mm
42 | Van hai lá cơ học, van hai cánh, khung làm từ Titanium, có thể sử dụng ở tất cả các vị trí thay van | Cái | 100 | - Van tim nhân tạo cơ học hai lá có cánh van làm từ Pyrolite Carbon, góc mở khoảng 78 độ (±5%) - Khung van trong làm từ Pyrolite Carbon - Khung van ngoài được làm bằng Titanium - Van hai lá được thiết kế có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trên lỗ van (Supra-Annular, Intra-Annular, Sub-Annular) - Kích thước van nằm trong khoảng từ 21mm đến 33mm
43 | Van hai lá cơ học, van hai cánh chống pannus | Cái | 150 | - Góc mở lá van khoảng 90 độ (±5%) - Đầu van dạng loe giúp quản lý dòng chảy, ngăn ngừa sự xâm lấn của mô - Độ chênh áp thấp ≤ 5mmHg - Kích thước van nằm trong khoảng từ 23mm đến 33mm - Chống pannus
44 | Van động mạch chủ sinh học từ màng tim bò, cấu tạo không có kim loại | Cái | 100 | - Van động mạch chủ sinh học làm từ màng ngoài tim bò - Thiết kế có vành van nằm trên vòng van của cơ thể (supra- annular) - Sử dụng công nghệ để giảm thiểu vôi hóa lá van - Khung polymer với bắt cản quang barium sulfate . - Thành phần cấu tạo không có kim loại - Được thiết kế đạt 100% độ co áp. - Kích thước van nằm trong khoảng từ 19mm đến 27mm.
45 | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ loại không cần khâu | Cái | 15 | - Van tim sinh học động mạch chủ làm từ màng ngoài tim bò phủ chất tương thích sinh học. - Chất liệu khung van hợp kim, có khả năng giãn nở, chiều cao từ 31mm đến 36,5mm - Đường kính van từ 19mm đến 27mm - Không cần khâu
46 | Van động mạch chủ sinh học màng ngoài tim bò, khung có thể mở rộng bằng bóng | Cái | 60 | - Van động mạch chủ sinh học làm từ màng ngoài tim bò - Chất liệu khung: hợp kim. - Vòng khung có thể mở rộng bằng bóng. - Kích cỡ van từ 19mm đến 29mm.
47 | Van tim hai lá sinh học chất liệu màng ngoài tim bò, khung bất đối xứng | Cái | 120 | - Van hai lá chủ sinh học làm từ màng ngoài tim bò - Chất liệu khung: hợp kim. - Khung bất đối xứng - Kích cỡ van từ 25mm đến 33mm
48 | Van động mạch chủ sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò | Cái | 80 | - Van động mạch chủ sinh học, lá van được làm bằng màng ngoài tim bò. - Chất liệu khung van: hợp kim. - Kích cỡ van từ 19mm đến 29mm
49 | Van hai lá sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò, có phủ chất tương thích sinh học | Cái | 140 | - Van hai lá sinh học, lá van được làm bằng màng ngoài tim bò. - Phủ chất tương thích sinh học - Kích cỡ van từ 25mm đến 33mm
50 | Van hai lá sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | Cái | 180 | - Van được làm từ van tim lợn. - Mức độ thoái hóa van thấp, có độ bền cao và dễ dàng thay van. - Thiết kế van Supra-annular - Có điểm bắt cản quang - Van sinh học hai lá có kích cỡ trong khoảng từ 25mm đến 33mm
51 | Van động mạch chủ sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | Cái | 160 | - Van được làm từ van tim lợn. - Mức độ thoái hóa van thấp, có độ bền cao và dễ dàng thay van. - Thiết kế van Supra-annular - Có điểm bắt cản quang - Van sinh học động mạch chủ có kích cỡ trong khoảng từ 21mm đến 29mm
52 | Van động mạch chủ sinh học loại lá van từ van tim lợn được kết hợp màng tim bò | Cái | 80 | - Van tim sinh học - Ba lá van tim cấu tạo từ ba lá van tim lợn, lá van được kết hợp một lớp màng ngoài tim bò trước khi gắn vào khung van - Vòng van mềm cấu tạo gồm lõi dẻo được phủ ngoài bằng lớp polyester. - Vòng khâu có các điểm đánh dấu để dễ dàng định vị van khi khâu. - Thiết kế vòng thép đặt dưới vòng khâu van và vòng thép tại mỗi đỉnh trụ giúp tăng hiển thị hình ảnh van tim khi chụp X-quang tăng sáng và tương thích chụp MRI. - Có đa dạng kích cỡ từ 19mm đến 29 mm
53 | Van hai lá sinh học loại lá van từ van tim lợn được kết hợp màng tim bò | Cái | 120 | - Van tim sinh học - Ba lá van tim cấu tạo từ ba lá van tim lợn, lá van được kết hợp một lớp màng ngoài tim bò trước khi gắn vào khung van - Vòng van mềm cấu tạo gồm lõi dẻo được phủ ngoài bằng lớp polyester. - Vòng khâu có các điểm đánh dấu để dễ dàng định vị van khi khâu. - Thiết kế vòng thép đặt dưới vòng khâu van và vòng thép tại mỗi đỉnh trụ giúp tăng hiển thị hình ảnh van tim khi chụp X-quang tăng sáng và tương thích chụp MRI. - Có đa dạng kích cỡ thích hợp với bệnh nhân: 25, 27, 29, 31, 33 mm
54 | Van động mạch chủ sinh học có khung mềm | Cái | 50 | - Van tim sinh học làm từ van tim lợn - Khung van được làm từ vật liệu tổng hợp bọc bằng lớp vải polyester - Chênh áp qua van ≤ 5 mmHg - Với van động mạch chủ có thể đặt cả vị trí intra-annular hoặc supra-annular - Van động mạch chủ kích thước trong khoảng từ 19mm đến 29mm
55 | Van hai lá sinh học có khung mềm | Cái | 80 | - Van tim sinh học làm từ van tim lợn - Khung van được làm từ vật liệu tổng hợp bọc bằng lớp vải polyester - Chênh áp qua van ≤ 5 mmHg - Van hai lá kích thước trong khoảng từ 25mm đến 33mm
56 | Vòng van tim nhân tạo hai lá, ba lá ,vòng hở loại mềm các cỡ | Cái | 200 | - Vòng van mềm, loại hở, dùng cho cả vị trí 2 lá và 3 lá - Vòng van có thể điều chỉnh để khớp với vòng van của bệnh nhân. - Vòng van có thể cắt để tương thích với kích thước vòng van bệnh nhân - Kích thước vòng van nằm trong khoảng từ 25mm đến 35mm
57 | Vòng van tim nhân tạo ba lá loại mềm có phủ chất tương thích sinh học | Cái | 120 | - Vòng van ba lá loại mềm (uốn được), có lõi bằng silicone được phủ cản quang và chất tương thích sinh học - Có đánh dấu định vị khi khâu. - Kích thước vòng van có các cỡ nằm trong khoảng từ 28mm đến 36mm
58 | Vòng van tim nhân tạo hai lá 3D loại nửa cứng, nửa mềm tương thích sinh học các cỡ | Cái | 120 | - Vòng van hai lá loại nửa cứng nửa mềm, có lõi bằng hợp kim Nitinol, vòng khâu van được làm bằng Silicone hoặc sợi polyester được phủ chất tương thích sinh học. - Kích thước vòng van có các cỡ nằm trong khoảng từ 24mm đến 42mm
59 | Vòng van tim nhân tạo hai lá 4D loại nửa cứng, nửa mềm tương thích sinh học các cỡ | Cái | 50 | - Vòng van hai lá loại nửa cứng nửa mềm, có lõi bằng hợp kim Nitinol, vòng khâu van được làm bằng Silicone hoặc sợi polyester được phủ chất tương thích sinh học. - Kích thước vòng van có các cỡ nằm trong khoảng từ 24mm đến 42mm - Vòng van có đính sẵn các vòng khâu để khâu dây chằng nhân tạo van hai lá.
60 | Vòng van hai lá nhân tạo 3D các cỡ | Cái | 200 | Vòng van hai lá nhân tạo với thiết kế vòng cứng 3D dạng hình yên ngựa không đối xứng, thiết kế có độ cong lên khoảng 25% (±5%) ở phía trước và khoảng 15% (±5%) ở phía sau - Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải polyester - Kích thước vòng van nằm trong khoảng từ 24mm đến 40mm
61 | Vòng van ba lá nhân tạo 3D các cỡ | Chiếc | 200 | Vòng van ba lá nhân tạo với thiết kế vòng cứng 3D dựa trên hình dáng tự nhiên trên dữ liệu cấu trúc của vòng van ba lá. - Thiết kế vòng van hở với cấu hình giúp tránh tác động lên vùng dẫn truyền điện tim. - Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải polyester - Kích thước vòng van nằm trong khoảng từ 26mm đến 36mm
62 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại bán cứng, vòng hở bất đối xứng | Cái | 50 | Vòng van nhân tạo cấu trúc hình yên ngựa, vòng hở, bất đối xứng, chất liệu lõi làm từ hợp kim , vòng khâu từ silicone. - Kích thước vòng van nằm trong khoảng từ 24mm đến 40mm
63 | Bộ chỉ khâu dây chằng van hai lá các cỡ | Bộ | 30 | Bộ kim chỉ khâu dây chằng van 2 lá: - Chỉ khâu dây chằng sửa van tim hai lá không tan, chất liệu ePTFE. - Bộ dây chằng nhân tạo có gồm 3 sợi đôi độc lập ,chiều dài từ 12,mm đến 24mm khâu vào lá van và một đôi sợi đơn dùng để khâu vào cơ nhú. với miếng gạc pledget kích thước 3x7x1.85mm, chất liệu Polytetrafluoroethylene (PTFE) - Bộ kim gồm các kim cong thuôn nhọn dài 18mm, vòng cung 3/8 hoặc 1/2, mỗi kim được đính sẵn trên đầu mỗi sợi dây chằng nhân tạo.
64 | Keo cầm máu sinh học hai thành phần 5ml | Lọ | 150 | Bơm tiêm chứa bao gồm gelatin từ bò và thrombin người . Hiệu quả cầm máu nhanh , không phụ thuộc vào cơ chế cầm máu của cơ thể.Được cơ thể tái hấp thu trong 6 đến 8 tuần. Dung tích 5ml.
65 | Keo cầm máu tổng hợp hai thành phần | Lọ | 180 | Thành phần bao gồm 2 polyetylen glycol tổng hợp (PEGs), dung dịch hydro clorua pha loãng và dung dịch natri photphate / natri cacbonate.Khả năng kết dính. Tái hấp thu hoàn toàn trong vòng 30 ngày Tuýp tối thiểu 4ml.
66 | Miếng banh bọc phẫu trường dùng trong phẫu thuật tim | Cái | 250 | - Miếng banh bọc phẫu trường làm bằng Silicone, định hình trường phẫu thuật, sử dụng trong phẫu thuật tim phẫu trường nhỏ, phẫu thuật nội soi - Đường kính vòng trên từ 60mm đến 120mm - Đường kính vòng dưới từ 70mm đến 130mm - Đường kính lòng banh từ 70mm đến 120mm
67 | Bộ dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở kèm chốt titan thắt chỉ. (Bộ combo dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại Mini kèm dụng cụ nạp chốt titan) | Bộ | 50 | Bộ được cung cấp tiệt trùng bao gồm: Dụng cụ thắt - cắt chỉ khâu có núm xoay với: - Chiều dài làm việc: ≥ 17cm - Đường kính vỏ: ≥ 4mm Dụng cụ nạp chốt titan với: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật chung và phẫu thuật tim mạch
68 | Chốt titan thắt chỉ cấy ghép vĩnh viễn trong cơ thể (Dụng cụ nạp chốt titan vào dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu) | Cái | 50 | Dụng cụ nạp chốt titan bao gồm: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật chung và phẫu thuật tim mạch
69 | Dụng cụ kẹp mạch máu các cỡ | Cái | 400 | - Clip kẹp mạch máu chứa 20 clip kẹp mạch bên trong - Chất liệu titan - Cỡ S: kích thước clip khi mở ≥ 2mm, kích thước clip khi đóng ≥ 3.5mm, chiều dài cán súng ≥ 22cm - Cỡ M: kích thước clip khi mở ≥ 4.5mm, kích thước clip khi đóng ≥ 6mm, chiều dài cán súng ≥ 24cm
70 | Bộ dụng cụ kẹp đóng tiểu nhĩ trái các cỡ kèm phụ kiện | Bộ | 30 | Bộ dụng cụ cung cấp tiệt trùng bao gồm: 1. Kẹp đóng tiểu nhĩ trái: - Cấu tạo gồm lò xo nitinol hoặc, cánh tay thép không gỉ 316L, lớp bọc polyurethane và vải bọc ngoài PET - Có các kích cỡ phù hợp: 35, 40, 45, 50 mm 2. Phụ kiện bao gồm: - Gồm các thành phần: Vòng triển khai, chốt khâu, trục, tay cầm, pit-tông, nút khóa - Có 2 loại mô hình tải kẹp: mô hình tải kẹp bên trái và mô hình tải kẹp bên phải - Có 2 loại trục: trục tiêu chuẩn và trục ngắn. Trục tiêu chuẩn có thể uốn cong một phần để thao tác dễ dàng - Chiều dài khả dụng: 190mm và 290mm
71 | Bộ cố định mạch vành | Cái | 50 | Bộ dụng cụ cố định mạch vành có: - Llực hút chân không tối đa (-) 400 mmHg - Thiết kế để đặt được ở nhiều vị trí - Trục tay dài hơn giúp dễ dàng tiếp cận tới các mạch máu - Giác hút tự động - Có sẵn bộ lọc bên trong, dung tích tối đa 150 ml
72 | Ống thông động mạch vành | Cái | 100 | Ống dẫn nội mạch bằng silicone dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành: - Đường kính lòng ống từ 1.0 - 3.0 mm: 1.00mm, 1.25mm, 1.50mm, 1.75mm, 2.00mm, 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm. - 2 đầu ống được thiết kế hình giọt nước được đánh dấu cản quang. - Thân ống được buộc với thẻ đánh dấu cản quang ghi cỡ ống dẫn. - Chiều dài ống 14 mm.
73 | Bộ thổi CO2 | Cái | 50 | Bộ cung cấp khí CO2 giúp làm tăng tầm nhìn phẫu trường. Dòng khí nhẹ nhàng rửa trôi máu ,Đi kèm bộ ống dây.
74 | Bộ Kit dẫn đường | Cái | 80 | Bộ dụng cụ dẫn đường động mạch, tĩnh mạch cảnh bao gồm: Dây dẫn đường kính ≥ 0,038", chiều dài ≥ 100cm, kèm bơm tiêm 10cc Dụng cụ nong mạch Kim 18G Dao mổ
75 | Quả lọc máu dùng cho chạy máy tim phổi nhân tạo | Cái | 1000 | - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone hoặc Polysulfone. - Lọc được các chất: Urea, Creatine, Phosphates, Vitamine B12 - Diện tích màng lọc: ≤ 1m2 - Thể tích dịch mồi: từ 20ml đến 140ml - Áp lực tối đa: ≤ 500mmHg - Dây dẫn chất liệu PVC kèm theo túi đựng chất thải
76 | Bộ cảm biến áp lực động mạch và cảm biến nhiệt độ đo cung lượng tim | Bộ | 100 | - Theo dõi huyết áp động mạch. - Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter. - Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt, dễ dàng kiểm tra - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS - Hệ thống xả: Tốc độ ≥ 3ml/h với áp lực ≥ 300mmHg trong túi xả - Xả nhanh ≥ 2ml/s - Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài ≥ 150cm - Đóng gói tiệt trùng
77 | Bộ Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ dùng để đo cung lượng tim | Bộ | 100 | - Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đường kính vòng ngoài: ≥ 5F - Chiều dài sử dụng: ≥ 200mm - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính ≥ 0,53 mm/ chiều dài ≥ 600mm - Đường kính và chiều dài của cannul: + Đường kính 18G/ chiều dài ≥ 80 mm + Đường kính 20G/ chiều dài ≥ 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài ≥ 1,8 mm
78 | Cảm biến đo bão hòa oxy não | Cái | 300 | - Sử dụng cho bệnh nhân có trọng lượng ≥ 40kg. - Bước sóng: 04 - Độ chính xác của xu hướng rSO2: 3% - Độ chính xác của bão hoà oxy mô rSO2 tuyệt đối: 4%. - Nhiệt độ môi trường hoạt động: từ 40 đến 104°F (5 đến 40°C).
79 | Cảm biến đo điện não, độ mê sâu | Cái | 150 | - Hoạt động: 4 kênh - Điện cực hoạt động: R1, R2, L1, L2 - Điện cực nối đất: CB - Điện cực tham chiếu: CT - Thời gian sử dụng: ≥ 24 giờ - Nội dung latex: Không chứa mủ cao su tự nhiên - Nhiệt độ bảo quản từ 10 đến 32 ° C - Loại dính với 6 điện cực.
80 | Cảm biến theo dõi khí máu liên tục trong tuần hoàn ngoài cơ thể, sử dụng cho máy CDI 500 | Cái | 400 | - Cảm biến Shunt được chỉ định sử dụng với thiết bị theo dõi khí máu CDI trong quá trình phẫu thuật tim phổi nhân tạo nhằm theo dõi liên tục khí máu, pH, K+ và nhiệt độ - Thể tích mồi: ≥ 1.2 ml - Lưu lượng máu tối thiểu: ≥ 35 ml - Tương thích với máy CDI 500 đang sử dụng tại Bệnh viện.
81 | Cảm biến theo dõi liên tục 3 thông số: Hemoglobin, Hematocrit, SvO2 trong tuần hoàn ngoài cơ thể, sử dụng cho máy CDI 500 | Cái | 200 | - Sử dụng với thiết bị theo dõi khí máu CDI trong quá trình tuần hoàn tim phổi ngoài cơ thể để theo dõi liên tục Hemoglobin, Hematocrit máu, SvO2 - Tương thích với máy CDI 500 đang sử dụng tại Bệnh viện.
82 | Cảm biến theo dõi liên tục đường tĩnh mạch trong tuần hoàn ngoài cơ thể. Sử dụng cho máy tuần hoàn ngoài cơ thể Sorin S5 Console. | Cái | 500 | - Cảm biến theo dõi khí máu liên tục đường tĩnh mạch trong tuần hoàn ngoài cơ thể sử dụng được với Module theo dõi khí máu B-Capta đo được các thông số SvO2 (dải đo từ 40.0% – 99.9%), Hct (dải đo từ 13%-48%) hoặc Hb (dải đo từ 4.1g/dl – 15.7g/dl) và nhiệt độ (dải đo từ 15.0°C – 41.0°C) - Lưu lượng tối thiểu để đo đối với cảm biến cỡ 1/4” là 0.1l/phút, 3/8” là 0.2l/phút và 1/2” là 0.5l/phút - Tương thích với máy tuần hoàn ngoài cơ thể Sorin S5 Console sử dụng tại Bệnh viện.
83 | Cảm biến theo dõi liên tục đường động mạch trong tuần hoàn ngoài cơ thể. Sử dụng cho máy tuần hoàn ngoài cơ thể Sorin S5 Console. | Cái | 500 | - Cảm biến theo dõi khí máu liên tục đường tĩnh mạch trong tuần hoàn ngoài cơ thể sử dụng được với Module theo dõi khí máu B-Capta đo được các thông số SvO2 (dải đo từ 40.0% – 99.9%), Hct (dải đo từ 13%-48%) hoặc Hb (dải đo từ 4.1g/dl – 15.7g/dl) và nhiệt độ (dải đo từ 15.0°C – 41.0°C) - Lưu lượng tối thiểu để đo đối với cảm biến cỡ 1/4” là 0.1l/phút, 3/8” là 0.2l/phút và 1/2” là 0.5l/phút - Tương thích với máy tuần hoàn ngoài cơ thể Sorin S5 Console sử dụng tại Bệnh viện.
84 | Chăn sưởi ấm cho bệnh nhân phẫu thuật tim | Cái | 50 | - Chất liệu vải không dệt polypropylene, không phóng xạ, không có cao su. Không cản quang Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, - Vô khuẩn. - Làm ấm cơ thể bệnh nhân. - Kích thước: ≥ 150 cm x 90 cm, trọng lượng ≥ 220g
85 | Chăn sưởi ấm toàn thân cho bệnh nhân | Cái | 500 | -Chất liệu vải không dệt polypropylene, không phóng xạ, không có cao su. Không cản quang Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, - Làm ấm toàn thân cơ thể bệnh nhân. - Kích thước: ≥ 210 cm x 90 cm, trọng lượng ≥ 140g
86 | Chăn sưởi ấm từng phần cho bệnh nhân | Cái | 300 | -Chất liệu vải không dệt polypropylene, không phóng xạ, không có cao su. Không cản quang Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, - Có thể uốn cong linh hoạt và phù hợp với nhiều tư thế phẫu thuật - Kích thước: ≥ 190cm x 60 cm, trọng lượng khoảng 104g
87 | Miếng đệm vá mạch máu nhân tạo phủ PTFE hình chữ nhật | Miếng | 200 | - Miếng đệm khâu vá mạch máu - Chất liệu PTFE - Kích thước: ≥ 2 cm x 15cm - Độ dày: ≥ 1.5mm
88 | Miếng đệm vá mạch máu nhân tạo phủ PTFE hình vuông | Miếng | 100 | - Miếng đệm khâu vá mạch máu - Chất liệu PTFE - Kích thước: ≥ 15cm x 15 cm - Độ dày: ≥ 1.5mm
89 | Quả lọc máu hấp phụ cytokines dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể | Quả | 100 | - Vật liệu hấp phụ: hạt Resin - Vật liệu vỏ: Polycarbonate - Phủ hạt hấp phụ: Collodion - Thể tích hạt hấp phụ: ≥ 380ml - Thể tích máu mồi: ≥ 150ml - Tốc độ máu tối đa: ≥700 mL/phút - Dải hấp phụ: 10 kDa - 60 kDa - Độ chịu lực của hạt hấp phụ: ≥ 8,1N - Đóng gói tiệt trùng