IV. THIẾT BỊ THÔNG DỤNG THEO VỊ TRÍ ĐẶT MÁY KHỬ KHUẨN,

TIỆT KHUẨN

| TT | Tên Thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn phân loại dụng cụ bẩn cỡ 1800 x 650 x 850mm | Kích thước (DxRxC): 1800 x 650 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Mặt bàn có lót gỗ chống thấm tăng cứng Mặt bàn phụ phía dưới, cách sàn nhà 200mm Chân bàn dùng hộp Inox 30x30mm, có gắn 4 bánh xe phi 75mm, 2 bánh quay có khoá và 2 bánh cố định |  |
| 2 | Bàn phân loại dụng cụ bẩn cỡ 1400 x 650 x 850mm | Kích thước (DxRxC): 1400 x 650 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Mặt bàn có lót gỗ chống thấm tăng cứng Mặt bàn phụ phía dưới, cách sàn nhà 200mm Chân bàn dùng hộp Inox 30x30mm, có gắn 4 bánh xe phi 75mm, 2 bánh quay có khoá và 2 bánh cố định |  |
| 3 | Bàn đóng gói cỡ 1800 x 650 x 850 mm | Kích thước (DxRxC): 1800 x 650 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Mặt bàn có lót gỗ chống thấm tăng cứng Có giá phụ Có 02 ổ cắm điện Có vị trí chờ sẵn để gắn màn hình máy tính Có đèn led tích hợp chiếu sáng mặt bàn Chân bàn có gắn bánh xe loại có khóa bánh Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 4 | Bồn rửa 3 hố chậu 2200 x 700 x 850 mm | Kích thước tổng thể (DxRxC): 2200 x 700 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Có 3 hố chậu. Kích thước mỗi hố chậu (DxRxC): 500 x 500 x 350 mm Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Tích hợp 01 bơm định lượng hóa chất tự động Có vòi xì khô Có vòi rửa nòng ống áp lực 8 đầu Vòi tráng: 01 chiếc Vòi xả: 01 chiếc Nắp đậy hố chậu: 02 chiếc Có chân tăng chỉnh Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 5 | Bồn rửa 2 hố chậu 1650 x 800 x 850 mm | Kích thước tổng thể (DxRxC): 1650 x 800 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Kích thước hố chậu (DxRxC): 500 x 500 x 350 mm Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Tích hợp 01 bơm định lượng hóa chất tự động Có vòi xì khô Có vòi rửa nòng ống áp lực 8 đầu Vòi tráng: 01 chiếc Vòi xả: 01 chiếc Nắp đậy hố chậu: 01 chiếc Có chân tăng chỉnh Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 6 | Cửa chuyển đồ | Kích thước tổng thể (DxRxC): 990 x 1110 x 2400 mm - tỉ lệ sai số 1% Kích thước ô cửa: 750 x 750mm bằng kính cường lực dày 8 mm viền inox Khung vỏ: inox 304 Độ dày: 1 mm Kiểu cửa: 2 cánh liên động, mở trượt dọc |  |
| 7 | Cửa chuyển đồ | Kích thước tổng thể (DxRxC): 990 x 1110 x 2400 mm - tỉ lệ sai số 1% Kích thước ô cửa: 750 x 750mm bằng kính cường lực dày 8 mm viền inox Khung vỏ: inox 304 Độ dày: 1 mm Kiểu cửa: 2 cánh liên động, mở trượt dọc |  |
| 8 | Xe vận chuyển đồ vô khuẩn | Kích thước (DxRxC): 850 x 700 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Có 1 đợt ngăn chia làm 2 tầng để dụng cụ Góc ốp cao su chống va chạm Bánh cao su giảm ồn xoay 360 độ, có khóa cố định 2 bánh, bánh xe phi 100mm Có vị trí kẹp sổ ghi chép |  |
| 9 | Bồn xả khu ngâm khử khuẩn mức độ cao 1600 x 700 x 850 mm | Kích thước (DxRxC): 1600 x 700 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Có 2 hố chậu kích thước (DxRxC): 500 x 500 x 350mm Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Vòi xả: 02 chiếc Có chân tăng chỉnh Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 10 | Bàn xì khô khu ngâm khử khuẩn mức độ cao 1600 x 700 x 850 mm | Kích thước (DxRxC): 1600 x 700 x 850 mm - tỉ lệ sai số 1% Chất liệu: inox 304 Độ dày: 1 mm Mặt bàn có tăng cứng Có chân tăng chỉnh |  |
| 13.1 | Hệ thống hút khí khu vực máy hấp ướt (Trung tâm TK chính) | Tốc độ hút khí tối thiểu 1000m3/h, có ít nhất 6 quạt hoạt động luân phiên tự động Có cảm biến và màn hình giám sát nhiệt độ, độ ẩm khu vực đặt máy hấp. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được ghi lại và lưu trữ trong bộ nhớ, có cổng USB để trích xuất dữ liệu Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 13.2 | Hệ thống hút khí khu vực máy hấp ướt (Nhà Q) | Tốc độ hút khí tối thiểu 500m3/h, có ít nhất 3 quạt hoạt động luân phiên tự động Có cảm biến và màn hình giám sát nhiệt độ, độ ẩm khu vực đặt máy hấp. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được ghi lại và lưu trữ trong bộ nhớ, có cổng USB để trích xuất dữ liệu Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 15 | Hệ thống camera giám sát tất cả các khu vực trong trung tâm tiệt khuẩn chính | Camera IP thân 2 MP Cảm biến : ≤1/2.9” progressive scan CMOS Chuẩn nén : H265 hoặc H265+ Chống ngược sáng Độ phân giải: tối thiểu 1920 x 1080 @ 25/30fps Ống kính : Tối thiểu 2.8 mm Khẩu độ : F2.0 Giá lắp ống kính : M12 Tầm xa hồng ngoại : 30m Kích hoạt báo động : Phát hiện di chuyển, login bất hợp pháp Cấp độ bảo vệ : IP67 Chuẩn kết nối: RJ45 Vật liệu chế tạo: Vỏ trước kim loại, vỏ sau và giá đỡ plastic Điều kiện làm việc : Tối thiểu -30oC đến 60 oC Nguồn điện 12V/PoE chuẩn 802.03af Camera IP thân 2 MP Cảm biến : ≤1/2.9” progressive scan CMOS Chuẩn nén : H265 hoặc H265+ Chống ngược sáng Độ phân giải: tối thiểu 1920 x 1080 @ 25/30fps Ống kính : Tối thiểu 2,8 mm Khẩu độ : F2.0 Giá lắp ống kính : M12 Tầm xa hồng ngoại : 30m Kích hoạt báo động : Phát hiện di chuyển, login bất hợp pháp Cấp độ bảo vệ : IP67 Chuẩn kết nối: RJ45 Vật liệu chế tạo: Vỏ trước kim loại, vỏ sau và giá đỡ plastic Điều kiện làm việc : Tối thiểu -30oC đến 60 oC Nguồn điện 12V/PoE chuẩn 802.03af Đầu ghi hình IP Phân tích thông minh : Nhận diện khuôn mặt, bảo vệ ngoại vi, phát hiện chuyển động. Hỗ trợ nhận diện bằng Camera : chụp ảnh khuôn mặt, tìm kiếm khuôn mặt Số đầu vào IP Video : 32 kênh Đầu ra Audio : 1 kênh Audio 2 chiều : 1 kênh Chuẩn nén : H.265/H.265+/H.264+/H.264//MJPEG/MPEG4. Hỗ trợ độ phân giải hình ảnh lên đến 12MP Băng thông đầu vào : Tối thiểu 160Mbps Cổng ra HDMI độ phân giải 4K hoặc VGA 1980 x 1080 Hỗ trợ tối thiểu 2 ổ cứng SATA, dung lượng tối đa mỗi ổ 10 GB Giao diện mạng : Tối thiểu 1 cổng RJ-45 10.100/1000 Mps Nhiệt độ làm việc : -10oC đến 55oC Ổ cứng sử dụng cho đầu ghi Dung lượng ghi : 6TB Giao diện : SATA 6.0Gb/s Tốc độ truyền giao tiếp tối đa : 6Gb/s Cache : 256MB Màn hình hiển thị 55 inch Loại sản phẩm: LED Hiển thị kích thước màn hình : 55” Độ phân giải 3840x2160 (4K) Cổng: có cổng HDMI , cổng USB, cổng LAN có, AV có Nguồn điện 220VAC Giá treo tivi Loại dùng cho tivi 55’’ Chất liệu kim loại, sơn tĩnh điện Thích hợp cho các loại ti vi LCD, LED, UHD Cáp HDMI Cáp cao cấp, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2.0 tốc độ truyền tải lên đến 10,2 Gb/s. Độ dài tối thiểu 15M Switch hỗ trợ PoE PoE chuẩn : IEE 802.3af, IEEE 802.3at Số cổng hỗ trợ PoE : 16 cổng Kiểu cổng: RJ45, full duplex, MDIMDI-X adaptive Tham số mạng : 16 cổng 10/100 Mbps PoE, 1 cổng Gigabit combo, 1 cổng Gigabit RJ45 Công suất tối đa trên cổng : 30W Nguồn điện : 100-240VAC Công suất tiêu thụ tối đa : 150W Chuột điều khiển không dây Độ phân giải : 1000 dpi Kết nối Wireless 22.4 GHz, độ trễ thấp Tủ rack Kích thước 6U Vật liệu thép dầy 1mm-1,5 mm sơn tĩnh điện Cửa lưới tản nhiệt Kiểu treo tường Dây cáp mạng Cat 6e: - Kích thước tiêu chuẩn 23AWG, 4-Pair - Cách nhiệt Polyethylene - Vỏ bọc FR PVC - Trở kháng 100Ω±15%, 1MHz đến 200MHz - Điện áp 300V AC/DC - Nhiệt độ vận hành -20ºC đến 60ºC Dây cáp nguồn 2x1,5mm: - Cáp điện lực ruột đồng, vỏ cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Điện áp định danh 300/500V - Điện trở DC tối đa ở 20ºC 13,3Ω/km - Kích thước Vcmo 2x1.5mm - Kết cấu 30/0.25(Nº/mm) - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-5 Ống cứng luồn dây: - Đường kính ngoài 20mm - Bề dầy ống 1,55mm - Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 35:2015/XLT Ống mềm luồn dây: - Đường kính ngoài 20mm - Đường kính trong 14,5mm - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 614-2-4/405 Ghen hộp - Chiều rộng: 39mm - Chiều cao: 18mm - Vật liệu nhựa chống cháy Vật tư luồn ống dây : càng cua, măng sông , đế chia ngả 3, 2 kèm nắp và vít.. Vật tư lắp đặt camera : hạt mạng Hộp đế Camera kín nước Kích thước : 110x110x50mm Vật liệu chựa PVC chống cháy Vật tư đấu nối nguồn điện của hệ thống : Phích cắm, ổ cắm 3 Vật tư phụ : vit, nở nhựa, nở sắt, băng dính điện, lạt nhựa… Lắp đặt toàn bộ : - 20 camera - 2 switch poe - 1 đầu ghi - 1 màn hình - Cài đặt và cấu hình hệ thống - Lắp đặt ống và đi dây - Hướng dẫn sử dụng Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 16 | Màn hình giám sát camera | Kết nối và truyền hình ảnh trực tiếp từ camera giám sát Loại sản phẩm : LED Hiển thị kích thước màn hình: 55” Độ phân giải 3840x2160 Engine hình ảnh: 4K Video HDR : HDR10+ hỗ trợ, HLG : Mega contrast Nâng cấp tương phản có Cổng: 3 cổng HDMI , 2 cổng USB, Cổng LAN có, AV có Nguồn điện 220VAC, 165W Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 17 | Điện thoại đàm thoại (có chuông và camera) tại khu vực giao nhận đồ bẩn và khu vực cấp pháp đồ vô khuẩn | Bộ chuông hình Độ phân giải: tối thiêu 2.0 Megapixel. Tối thiểu 1 góc: Góc nhìn ngang: 129°. Hỗ trợ : Wi-Fi. Đàm thoại 2 chiều. Hỗ trợ: kiểm soát cửa Hỗ trợ thẻ nhớ max 128Gb.Cấu hình qua mạng Chống ngược sáng thực True WDR. Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485 Cổng báo động 4-in Hỗ trợ hồng ngoại. Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính Tiêu chuẩn chồng bụi và nước: IP65 Nguồn điện cung cấp: 12 VDC. Chức năng cung cấp nguồn qua PoE. Màn hình Kích thước : 7 inch TFT LCD Độ phân giải màn hình tối thiểu : 800x400 Vận hành : Cảm ứng điện dung Đầu vào Audio : gắn sẵn microphone Đầu ra : Loa Hỗ trợ mạng không dây : không Giao diện mạng : RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Nguồn điện sử dụng : 12VDC/PoE IEE802.af Nhiệt độ làm việc : từ -10oC đến 55oC Dây cáp mạng Cat 6e: - Kích thước tiêu chuẩn 23AWG, 4-Pair\ - Cách nhiệt Polyethylene- Vỏ bọc FR PVC - Trở kháng 100Ω±15%, 1MHz đến 200MHz - Điện áp 300V AC/DC - Nhiệt độ vận hành -20ºC đến 60ºC Dây cáp nguồn 2x1,5mm: - Cáp điện lực ruột đồng, vỏ cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Điện áp định danh 300/500V - Điện trở DC tối đa ở 20ºC 13,3Ω/km - Kích thước Vcmo 2x1.5mm - Kết cấu 30/0.25(Nº/mm) - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-5 Ống cứng luồn dây : - Đường kính ngoài 20mm - Bề dầy ống 1,55mm - Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 35:2015/XLT Ống mềm luồn dây - Đường kính ngoài 20mm - Đường kính trong 14,5mm - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 614-2-4/405 Vật tư luồn ống dây : càng cua, măng sông , đế chia ngả 3, 2 kèm nắp và vít.. Vật tư phụ : vit, nở nhựa, nở sắt, băng dính điện, lạt nhựa… Chi phí lắp đặt hệ thống chuông - thoại Lắp đặt 3 bộ thiết bị Đi dây Cấu hình hệ thống Cài đặt trên điện thoại Hướng dẫn sử dụng Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 18 | Thang máy vận chuyển dụng cụ và đồ vải | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHUNG Loại thang: Thang tải hàng có người đi kèm. Số lượng: 01 Tải trọng: Có thể tới 1500kg Tốc độ: 30m/ph Số tầng: 02 tầng Số điểm dừng: 02 điểm dừng Hành trình: 4850mm Đối trọng: Đối trọng hông, bằng gang hoặc thép tấm hoặc kim loại Vị trí đặt máy: Phía trên giếng thang, loại không có buồng máy TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (AS 380) Hệ điều khiển: Tủ điện và các phụ kiện chuyên dụng cho thang máy ĐỘNG CƠ Loại tời kéo không có hộp giảm tốc. Công suất động cơ: Tùy theo tải trọng Nguồn điện: 3 Phase 380V Puly truyền, bệ máy: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC - Kích thước hố thang: Rộng 2800 x Sâu 2900(mm). Kích thước thông thủy hữu dụng sau khi đã trừ phần chiếm chỗ của các cột bê tông. Hố thang được xây dựng bằng cột bê tông, gạch xây chèn, có đổ các giằng kỹ thuật và lanh tô cho lắp cửa. - Chiều cao tầng 1: 4850mm - Chiều cao tầng 2 (Over head): 4850mm - Pit /Chiều sâu hố PIT: 600mm (kích thước tối thiểu) VẬT LIỆU Cabin thang: 01 bộ. Cabin đặt bằng sàn - Kết cấu khung Cabin: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; - Vách, Nóc: Inox 304 sọc nhuyễn dầy 1,2mm; - Kích thước: Rộng 1900 x Sâu 2400 x Cao 2350(mm) - Cửa cabin: 02 bộ cửa; - Sàn cabin: Sàn tôn nhám 3mm chống trượt; Cửa tầng: 03 Bộ cửa Cửa cabin: 02 Bộ cửa (2 cửa đối nhau) - Kết cấu khung: Inox bao bản hẹp tiêu chuẩn. - Vật liệu: Inox 304 sọc nhuyễn dày 1,2mm; - Kích thước: Rộng 1200 x Cao 2100 (mm) - Chủng loại cửa tự động: Cửa mở tự động từ tâm - CO - Thiết bị an toàn cửa: Đã bao gồm, khi đóng kín cửa thang mới hoạt động; Bảng điều khiển: 03 bảng bên ngoài, 01 bảng trong cabin. - Vật liệu bằng Inox; - Nút bấm gọi tầng chuyên dụng cho thang máy; Tín hiệu, đèn báo - Đèn hiển thị vị trí cabin báo số; Loại đèn LED thanh 7 đoạn; - Đèn hiển thị chiều cabin lên xuống Chế độ hoạt động dừng tầng - Dừng (bằng tầng) tự động có chuông báo Cáp tải chuyên dùng - Cáp lõi dầu chuyên dụng cho thang máy; - Số lượng, đường kính: Tùy thuộc vào kiểu động cơ và tỷ số truyền Ray dẫn hướng cabin: Rail chuyên dụng thang máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Ray dẫn hướng đối trọng: Rail chuyên dụng thang máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Bạc trượt chuyển động cabin: Kiểu bạc trượt chuyên dụng cho thang máy. Đối trọng: Gang đúc hoặc thép tấm. Ty cáp: Chống tuột cáp. Có hệ thống an toàn chống vượt tốc (Governor) kèm hệ thống phanh cơ khí. CÁC CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN Bảo vệ quá dòng, mất pha: - Cài đặt trong phần mềm biến tần ( Inverter). - Hệ thống này sẽ tự động kiểm tra dòng điện dộng cơ và tình trạng quá tải. Nếu vượt quá giá trị định sẵn, thang sẽ báo lỗi Bảo vệ giới hạn cuối: Công tắc giới hạn cuối, công tắc giới hạn chiều, công tắc giảm tốc là các thiết bị an toàn để bảo vệ thang; Lưu giữ lỗi: Lưu giữ 10 lỗi gần nhất và chi tiết 1 lỗi sau cùng giúp nhanh chóng tìm ra nguyên nhân hư hỏng thang; Tự động vận hành lại khi nguồn điện được cung cấp: Khi nguồn điện bị lỗi và được cung cấp lại, thang sẽ tự động vận hành trở lại. An toàn cửa: Thang không hoạt động khi cửa tầng mở(hở cửa) hoặc dừng tầng không chính xác. Các tính năng khác: - Hiển thị vị trí thang; - Tiếp điểm hành trình kiểm soát hành trình, cabin không vượt qua giới hạn di chuyển. - Có trang bị bộ cứu hộ điện tử kèm accquy. - Có trang bị đèn cứu hộ trong cabin. - Có trang bị quạt thông gió cho cabin. - Có trang bị đèn cực tím khử khuẩn trong cabin. - Trang bị thắng cơ, chống vượt tốc- Governor. - Có trang bị thẻ từ- nếu được yêu cầu. Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 19 | Hệ thống điều hòa không khí (hệ VRF) | DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều lạnh/sưởi inverter công suất lạnh 140kw - Nguồn điện: Hệ thống 3 pha 4 dây, 380 - 415V/380V, 50/60Hz - Công suất lạnh/sưởi (kw): ≥140/≥155 - Điện năng tiêu thụ Lạnh/sưởi (kw): ≤41,1/ ≤40,1kw - Lưu lượng gió (m3/min): ≥766m3/min - Trọng lượng máy (kg): ≤1120kg - Độ ồn: ≤65 dB(A) - Phạm vi vận hành: + Lạnh (CBD) đáp ứng trong khoảng -10 đến 52 (độ C) + sưởi (CWB):đáp ứng trong khoảng -25 đến 18 (độ C) - Môi chất lạnh: R-410A + Lượng nạp (kg): ≤ 34,5kg DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh: 2,8kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi:2,8/3,2 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió: Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn: Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 3,6kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥3,6/ ≥4,0 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 4,5kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥4,5/ ≥5 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 5,6kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥5,6/ ≥6,3 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 7,3kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥7,1/ ≥8,0 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,63/ ≤0,063 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 9,0kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥7,1/ ≥8,0 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,96/ ≤0,096 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 11,2kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥11,2/ ≥12,5 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,158/ ≤0,150 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 14,0kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥11,2/ ≥12,5 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,178/ ≤0,166 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |

(Note: Đối với các hạng mục mà nhà thầu chưa rõ, thì có thể khảo sát thực tế tại nơi lắp đặt).