BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán mua sắm các ống nội soi cho Bệnh viện Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Ngọc Linh - SĐT: 0917.000.161; Email: phongvattubvdn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đà Nẵng (Đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: phongvattubvdn@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan. (tiêu đề: Chào giá theo yêu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB, ngày … tháng … năm …).

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 02 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đà Nẵng. Đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian cung ứng dự kiến: Quý IV năm 2023 và Quý I năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của Bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 Mục I - Yêu cầu báo giá).

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I - Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện Đà Nẵng chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

PHỤ LỤC 01

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1882/BVĐN-VTTB ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nội soi dạ dày | Tương thích với hệ thống Fujinon 4450 đang hoạt động tại khoa - Ống soi kỹ thuật số độ phân giải tối thiểu HDTV. - Có tính nắng chẩn đoán ung thư sớm phân biệt giữa vùng tổn thương và không tổn thương. - Chức năng xịt nước: giúp cho khả năng quan sát và điều trị tốt hơn. - Tính năng kỹ thuật: + Trường nhìn: ≥140° + Vùng quan sát: tối thiểu 4.0 – 100mm + Đường kính đầu ống soi: ≤9.4 mm + Đường kính thân ống soi: ≤ 9.3 mm + Phần uốn cong: phần lên ≥210°, phần xuống ≥90°, phần bên phải ≥100°, phần bên trái ≥100° + Chiều dài làm việc: ≥1100 mm + Tổng chiều dài: ≥1400 mm + Đường kính kênh sinh thiết: 2.8 mm Phụ kiện kèm theo: tối thiểu - 01 Va li đựng dây soi - 01 Kìm sinh thiết dạ dày - 01 Bộ rửa kênh - 01 Chổi rửa dài - 01 Chổi rửa ngắn - 10 Nắp van sinh thiết - 01 Nhựa ngáng miệng -Bảo hành: ≥12 tháng | Cái | 1 |
| 2 | Ống nội soi dạ dày | Tương thích với hệ thống Olympus 170 đang hoạt động tại khoa - Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV - Tương thích với bộ xử lý có trang bị màng lọc dải băng hẹp - Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm. - Có hỗ trợ chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập - Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước để tránh những hư hỏng do ngâm rửa ống soi - Trường nhìn: ≥140° - Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng) - Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 mm đến ≥ 100 mm - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 9.2 mm - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 9.2 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2.8 mm - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≤ 3.0 mm từ đầu cuối ống soi - Đầu cuối ống soi ≥ 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ - Độ uốn cong của đầu ống soi: + Hướng lên: ≥ 210° + Hướng xuống: ≥ 90° + Hướng phải: ≥ 100° + Hướng trái: ≥100° - Chiều dài làm việc: khoảng1030 mm ± 5% - Chiều dài tổng: khoảng 1350 mm ± 5% Bộ phụ kiện kèm theo: tối thiểu • 01 chổi rửa ngắn • 01 chổi rửa dài • 01 bộ rửa ống soi • 01 nắp đậy ổ van • 01 van tăng cường • 01 ống phun rửa • 01 van khí nước • 01 van hút • 10 van sinh thiết • 01 ngáng miệng -BẢO HÀNH: ≥12 tháng | Cái | 2 |
| 3 | Ống nội soi đại tràng | Tương thích với hệ thống Olympus 170 đang hoạt động tại khoa - Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu HDTV. - Tương thích với bộ xử lý có trang bị màng lọc dải băng hẹp - Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp và cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm. - Có hỗ trợ chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập. - Chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc đến ≤ 2mm. - Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước để tránh những hư hỏng do ngâm rửa ống soi. - Có khả năng điều chỉnh độ cứng của ống soi phù hợp với từng đặc điểm giải phẫu của bệnh nhân hoặc theo tùy chỉnh của bác sĩ giúp cho quá trình làm việc dễ dàng và nhanh chóng. - Có khả năng thay đổi độ cứng phần thân ống soi ≥ 4 chế độ - Có kênh nước phụ giúp phun rửa các dịch nhầy giúp cho trường nhìn luôn rõ ràng. - Trường nhìn: ≥ 140° - Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng) - Độ sâu của trường nhìn: ≤ 2 mm đến ≥ 100 mm - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 12.8 mm - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 12.8 mm - Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≤ 5.0 mm từ đầu cuối ống soi - Đầu cuối ống soi ≥ 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ và 1 kênh nước phụ - Độ uốn cong của đầu ống soi: + Hướng lên: ≥ 180° + Hướng xuống: ≥ 180° + Hướng phải: ≥ 160° + Hướng trái: ≥ 160° - Chiều dài làm việc: khoảng 1330 mm ± 5% - Chiều dài tổng: khoảng 1655 mm ± 5% Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: tối thiểu • 01 chổi rửa ngắn • 01 chổi rửa dài • 01 bộ rửa ống soi • 01 nắp đậy ổ van • 01 van tăng cường • 01 ống phun rửa • 01 ống rửa kênh nước phụ • 01 van khí nước • 01 van hút • 10 van sinh thiết -Bảo hành: ≥ 12 tháng | Cái | 1 |
| 4 | Ống nội soi dạ dày | - Tương thích với bộ xử lý Olympus EXERA III có trang bị màng lọc dải băng hẹp -Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu HDTV -Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm. -Có hỗ trợ chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất -Bộ nối 1 chạm chống thấm nước -Chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh khi ống soi đến gần niêm mạc 2mm - Trường nhìn: ≥ 140° - Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng) - Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 mm đến ≥ 100 mm - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 9.2 mm - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 9.2 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2.8 mm - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≤ 3.0 mm từ đầu cuối ống soi - Ống soi có ≥ 5 kênh làm việc: 2 kênh dẫn sáng, 1 kênh khí/nước, 1 kênh thấu kính, 1 kênh dụng cụ. - Độ uốn cong của đầu ống soi: + Hướng lên: ≥ 210° + Hướng xuống: ≥ 90° + Hướng phải: ≥ 100° + Hướng trái: ≥ 100° - Chiều dài làm việc: ≥ 1030 mm - Chiều dài tổng: ≥ 1350 mm 'Bộ phụ kiện kèm theo: tối thiểu • 01 chổi rửa ngắn • 01 chổi rửa dài • 01 bộ rửa ống soi • 01 nắp đậy ổ van • 01 van tăng cường • 01 ống phun rửa • 01 van khí nước • 01 van hút • 10 van sinh thiết • 01 ngáng miệng -BẢO HÀNH: ≥12 tháng | Cái | 2 |
| 5 | Ống nội soi dạ dày | -Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu HDTV -Tương thích với bộ xử lý Pentax EPK-i5000 -Có chức năng nội soi nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm -Dây soi có thể xoay 180º tại phần kết nối với nguồn sáng -Dây soi có 02 đường khí/nước riêng biệt đến đầu cuối ống soi giúp hạn chế tối đa nghẹt kênh khí/nước trong quá trình sử dụng. - Góc nhìn: ≥ 140º - Hướng quan sát: 0º (Nhìn thẳng) - Độ sâu trường nhìn: tối thiểu 2 đến 100 mm - Hệ thống chiếu sáng: ≥ 2 đường - Đường kính thân ống soi: ≤ 9 mm - Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 9.2 mm - Khả năng uốn cong của đầu ống: o Lên : ≥ 210º o Xuống : ≥ 120º o Trái : ≥ 120º o Phải : ≥ 120º - Độ dài làm việc : ≥1050 mm - Tổng chiều dài: ≥1366 mm -Đường kính kênh sinh thiết: ≥2.8 mm 'Phụ kiện kèm theo tối thiểu: '-01 Kềm sinh thiết '-02 Chổi rửa dài '-01 Chổi rửa ngắn '-10 Nắp đậy kênh sinh thiết '-01 chai Dầu silicon '-01 Đầu nối làm sạch kênh hút khí nước '-01 Đầu nối làm sạch kênh khí nước '-01 Van cân bằng áp suất '-01 Chống cắn dây '-01 Nắp đậy ngâm nước '-01 Hộp đựng thiết bị -01 bộ kiểm tra rò rỉ ống soi -Bảo hành: ≥12 tháng | Cái | 1 |
| 6 | Ống nội soi dại tràng | -Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HD -Tương thích với bộ xử lý Pentax EPK-i5000 -Có chức năng nội soi nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm I-Scan imaging, OE: Optical Enhancement. -Dây soi có thể xoay 180º tại phần kết nối với nguồn sáng -Dây soi có 02 đường khí/nước riêng biệt đến đầu cuối ống soi - Góc nhìn: ≥ 140º - Hướng quan sát: 0º (Nhìn thẳng) - Độ sâu trường nhìn: 4 đến 100 mm - Hệ thống chiếu sáng: ≥ 2 đường - Đường kính thân ống soi: ≤ 13.2 mm - Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 13.2 mm - Khả năng uốn cong của đầu ống: o Lên: ≥ 180º o Xuống: ≥ 180º o Trái: ≥ 160º o Phải: ≥ 160º - Độ dài làm việc: ≥1300 mm - Tổng chiều dài: ≥1616 mm -Đường kính kênh sinh thiết: ≥3.8 mm Phụ kiện kèm theo tối thiểu: '-01 Kềm sinh thiết '-10 Chổi rửa dài '-10 Chổi rửa ngắn '-10 Nắp đậy kênh sinh thiết '-01 chai Dầu silicon '-01 Đầu nối làm sạch kênh hút khí nước '-01 Đầu nối làm sạch kênh khí nước '-01 Van cân bằng áp suất '-01 Nắp đậy ngâm nước -01 chống cắn dây '-01 Hộp đựng thiết bị -01 bộ kiểm tra rò rỉ ống soi -Bảo hành: ≥ 12 tháng | Cái | 1 |
| 7 | Ống nội soi phế quản | - Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu HDTV - Tương thích với hệ thống nội soi tích hợp nguồn sáng Xenon 150W, EPX-2500, Fujinon - Tính năng chẩn đoán ung thư sớm (Phổ màu đa băng tần), - Trường nhìn: ≥120º - Hướng nhìn: 0º (nhìn thẳng) - Khoảng quan sát: tối thiểu 3 - 100 mm - Có 2 đường dẫn sáng - Khả năng uốn cong của đầu ống: o Lên ≥180º o Xuống ≤130º - Đường kính đầu cuối ống soi: ≤5.8 mm - Đường kính phần thân ống soi: ≤5.9 mm - Đường kính kênh sinh thiết: ≥2.8 mm - Chiều dài làm việc: ≥600 mm - Tổng chiều dài: ≥870 mm Phụ kiện của dây soi khí phế quản: tối thiểu - Ống thông khí: ≥01 cái - Bộ rửa kênh: ≥01 bộ - Chổi rửa dài: ≥01 cái - Chổi rửa ngắn: ≥01 cái - Chổi rửa cho van: ≥01 cái - Nắp van sinh thiết: ≥10 cái - Bảo hành: ≥12 tháng | Cái | 1 |

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1882/BVĐN-VTTB ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

| STT | Danh mục thiết bị y tế (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất (3) | Mã HS (4) | Năm sảm xuất (5) | Xuất xứ (6) | Số lượng/ khối lượng (7) | Đơn giá (8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (10) (VND) | Thành tiền (11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng … năm … [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | … , ngày … tháng … năm … Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (12) (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu  có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.