BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá gói thầu cho kế hoạch mua sắm các hệ thống CT-Scanner cho Bệnh viện Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Ngọc Linh - ĐT: 0917.000.161; Email: phongvattubvdn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đà Nẵng (đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: phongvattubvdn@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan (tiêu đề: Chào giá theo têu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB ngày … tháng 11 năm 2023)

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 09h00 ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đà Nẵng - Đ/c: Số 124 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian cung ứng dự kiến: Quý I, II năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá).

Chú ý: Kèm theo bảng đáp ứng các yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 mục I - Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện Đà Nẵng chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

PHỤ LỤC 01

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /BVĐN-VTTB ngày      tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống CT Scanner ≥ 16 lát cắt/vòng quay | YÊU CẦU CHUNG. Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA. PHẦN CỨNG. 1; Khoang máy (Gantry); 1; Bộ. 2; Hệ thống đầu thu (Detector); 1; Bộ. 3; Bộ phát cao thế; 1; Bộ. 4; Bóng phát tia; 1; Bộ. 5; Bàn bệnh nhân; 1; Bộ. 6; Trạm đi; u khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh 1; Bộ. 7; Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng; 1; Bộ. PHẦN MỀM (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh). Phần mềm hệ thống: gồm tối thiểu các phần mềm và chức năng sau:. 8; Phần mềm tái tạo lặp dữ liệu gốc giảm liều xạ cho bệnh nhân; 1; Bộ. 9; Chương trình chụp riêng cho trẻ em; 1; Bộ. 10; Điều biến liều tia 3D theo thời gian thực; 1; Bộ. 11; Chương trình chụp khảo sát thời gian thực; 1; Bộ. 12; Báo cáo về liều tia với cảnh báo liều xạ; 1; Bộ. 13; Chế độ cấp cứu; 1; Bộ. 14; Chương trình hỗ trợ chụp với thuốc cản quang; 1; Bộ. 15; DICOM 3.0 có bao gồm DICOM MPPS để phản hồi thông tin trạng thái ca chụp tới hệ thống HIS/RIS; 1; Bộ. 16; Chương trình in phim/truyền ảnh/giọng nói; 1; Bộ. Phần mềm ứng dụng: gồm tối thiểu các phần mềm và chứ. 17 năng sau:; Phần mềm xem ảnh thể tích/ 3D; 1; Bộ. 18; Phần mềm nội soi ảo; 1; Bộ. 19; Phần mềm phân tích mạch máu; 1; Bộ. 20; Phần mềm xoá xương tự động; 1; Bộ. 21; Phần mềm phân tích tưới máu não; 1; Bộ. PHỤ KIỆN của máy CT, tối thiểu bao gồm:. 22; Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân; 1; Bộ. 23; Phụ kiện định vị bệnh nhân: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định bệnh nhân, đệm cho bàn; 1; Bộ. 24; Phantom và bộ gá để chuẩn máy; 1; Bộ. 25; Biến áp cách ly (hoặc tương đương); 1; Bộ. 2; Máy tiêm thuốc cản quang ≥ 1 nòng; 1; Bộ. 27; Bộ lưu điện UPS online phù hợp với hệ thống máy; 1; Bộ. 28; Áo chì, tương đương ≥ 0.35mm chì: 02 cái; 2; Cái. 29; Kính chì, kích thước ≥ 800x1000mm, tương đương ≥ 1.5 mm chì; 1; Cái. 30; Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân; 1; Cái. 31; Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi; 2; Bộ. 32; Đèn cảnh báo phát tia:; 1; Bộ. 33; Máy in phim khô kèm 01 hộp phim:; 1; Bộ. 34; Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng:; 1; Bộ. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. 35; Khoang; máy:. Tốc độ quay nha; h nhất ≤ 0.8 giây/vòng quay 360 độ. Hiển thị góc nghiêng khoang máy (góc nghiêng thực hoặc kỹ thuật số). Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm. Trường quét: ≥ 50cm. Có bảng điều khiển trên khoang máy. Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở. Có bộ định vị laser. Hệ thống đầu thu (Detector):. Số lát cắt tái tạo trên mỗi vòng quay: ≥ 32 lát. Số dãy detector: ≥ 16 dãy. Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 12000. Độ rộng detector: ≥ 11 mm. Độ dày lát cắt nhỏ nhất: ≤ 0.63mm. 36; Bóng X quang. Công suất tối đa: ≥ 32 kW. Dòng qua bóng tối đa: ≥ 240mA. Tiêu điểm: Loại 2 tiêu điểm. Loại Anod quay. Kích thước tiêu điểm:. - Loại nhỏ ≤(0,8 x0,5 mm). - Loại lớn ≤ (1.1 x 1.0 mm). Dung lượng nhiệt Anode: ≥ 3.5 MHU. Khả năng tản nhiệt tối đa: ≥800kHU/phút. 37; Bộ phát cao thế:. Có thể tự động điểu chỉnh dòng mA. Công suất tối đa: ≥ 32 kW. Điện áp: từ ≤ 80 kVp đến ≥ 130 kV; chia làm tối thiểu ≥ 3 mức. Dòng bóng: từ ≤ 13mA tới ≥ 240 mA. 38; Bàn bệnh nhân:. Dịch chuyển dọc: ≥ 1400 mm. Khoảng chụp quét được: ≥ 1400 mm. Độ cao mặt bàn điều chỉnh được: ≤ 60cm đến ≥ 88cm. Tải trọng bàn: ≥ 200kg. Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động của mặt bàn. Tốc độ dịch chuyển tối đa: ≥ 100mm/giây. 39; Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh. Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ, in ảnh và chuyể ảnh, với cấu hình tối thiểu như sau:. 39.1; Màn hình:. Kích thước màn hình: ≥ 19 inches. Độ phân giải màn hình: ≥ 1280x1024. 39.2; Hệ thống máy tính chủ:. Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2,5GHz. Có bộ (card; xử lý đồ họa. Dung lượng RAM: ≥ 32GB. Dung lượng lưu hình trên ổ cứng: ≥ 1000GB. Bộ tái tạo hình ảnh: ≥ 25 ảnh/giây. 39.3; Các thông số chụp quét, tái tạo, xử lý và lưu trữ hình. Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời; gian thực: Cho chất lượng hình ảnh nhất quán và giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân. Các kiểu quét: Chụp tuần tự (Axial), chụp xoắn ốc (helical), chụp khảo sát. Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤0.63mm. Thang chỉ số CT: ≤ -1000 HU tới ≥ 3000 HU. Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512. Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024. Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 25 hình/s. 40; Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng. 40.1; Trạm máy tính với cấu hình sau:. Bộ xử lý trung tâm (CPU): loại ≥ 6 lõi, tốc độ mỗi lõi ≥ 3.0 GHz. Dung lượng RAM: ≥ 32GB. Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB. 40.2; Màn hình:. Màn hình: ≥ 19 inches. Độ phân giải màn hình: ≥1280x1024. PHẦN MỀM, CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG. 41; Hệ thống có các phần mềm, chức năng, bao gồm tối thiểu (hoặc tương đương) như sau:. Phần mềm tái tạo lặp giúp giảm liều tia cho bệnh nhân, giảm nhiễu, tăng chất lượng hình ảnh: Giảm ≥ 40% liều tia trong khi vẫn duy trì chấ; lượng hình ảnh không đổi. Phần mềm điều biến liều tia theo kích thước của các vùng chụp khác nhau 3D theo thời gian thực. Chương trình chụp cho trẻ em: được mã hoá mầu, theo tuổi hoặc cân nặng của trẻ em... Phần mềm tái; ạo ảnh khảo sát thời gian thực. Phần mềm báo cáo liều tia: Liều tia được hiển thị theo CTDIvol và DLP. Cảnh báo dùng liều tia vượt ngưỡng. Phần mềm DICOM 3.0. Chế độ dành cho chụp cấp cứu khẩn cấp. Phần mềm hỗ trợ chụp ngấm thuốc: Hệ thống tự độn; khởi phát chụp khi mức độ ngấm thuốc đạt tới ngưỡng.. 42; Phần mềm, chức năng phân tích hình ảnh, bao gồm tối thiểu như sau:. 42.1; Phần mềm xem ảnh 3D/ thể tích, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Tái tạo ảnh; CT 3 chiều. Có chế độ xử lý làm nhẵn hoặc độ sắc nét hình ảnh. Tạo đường dẫn tự động. 42.2; Phần mềm nội soi ảo, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Cho phép hiển thị và quan sát bên trong lòng đường khí hoặc cấu trúc mạch.. 42.3; Phần mềm xóa xương tự động, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Xóa cấu trúc mô xương khỏi hình ảnh mạch máu chính. 42.4; Phần mềm phân tích mạch máu, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Xử lý, đánh giá dữ liệu mạch máu. Đo kích thước hẹp mạch: theo tỷ lệ (%), hoặc mm. 42.5; Phần mềm phân tích phổi, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Thực hiện phân đoạn nốt phổi. Phân tích nốt phổi, bao gồm % phát triển, thời gian; nhân đôi. 42.6; Phần mềm phân tích tưới máu não, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Tính toán bản đồ chức năng. Tạo vùng quan tâm. Hiển thị thông tin thống kê vùng quan tâm. Hiển thị thông tin cường; ộ theo thời gian của vùng quan tâm. 43; Các phần mềm, chức năng khác; tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Phần mềm tái tạo đa bình diện (MPR) tái tạo hình ảnh theo các mặt cắt khác nhau: Axial, Saggital và Coronal.. Phần mềm hiển t; ị hướng chiếu cường độ tối đa (MIP) để hiển thị mạch máu.. Phần mềm hiển thị bề mặt, hướng chiếu cường độ tối đa theo 3D. Phần mềm biểu diễn thể tích theo hình chiếu (3D Volume Rendering). CÁC PHỤ KIỆN KHÁC. 4; Máy tiêm thuốc cản quang. Máy bơm thuốc cản quang tự động có ≥ 1 nòng, có màn hình điều khiển, chân đế đặt máy và có bánh xe:. Tốc độ bơm: từ ≤ 0.1 – ≥ 10ml/giây, mỗi nấc ≤ 0.1ml/giây. Thể tích bơm tối đa: ≥ 200ml. Áp lực tiêm tối đa: ≥3 0 psi. 45; Máy in phim khô. Loại 2 khay phim cỡ 35x43. Tốc độ in: ≥ 75 phim/giờ. Độ phân giải tối đa: ≥ 320 dpi. YÊU CẦU KHÁC. 46; Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại Khoa sử dụng, Bệnh viện Đà Nẵng. 47; Thời gian giao hàng: ≤ 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồn. 48; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.. | 01 | Hệ thống |
| 2 | Hệ thống CT Scanner ≥ 16 lát cắt/vòng quay kèm sinh thiết | I. HỆ THỐNG CT SCANNER ≥ 16 LÁT CẮT/ VÒNG QUAY KÈM SINH THIẾT. YÊU CẦU CHUNG. Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA. PHẦN CỨNG. 1; Khoang máy (Gantry); 1; Bộ. 2; Hệ thống đầu thu (Detector); 1; Bộ. 3; Bộ phát cao thế; 1; Bộ. 4; Bóng phát tia; 1; Bộ. 5; Bàn bệnh nhân; 1; Bộ. 6; Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh; 1; Bộ. 7; Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng; 1; Bộ. PHẦN MỀM (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh). Phần mềm hệ thống: gồm tối thiểu các phần mềm và chức năng sau:. 8; Phần mềm tái tạo lặp dữ liệu gốc giảm liều xạ cho bệnh nhân; 1; Bộ. 9; Chương trình chụp riêng cho trẻ em; 1; Bộ. 10; Điều biến liều tia 3D theo thời gian thực; 1; Bộ. 11; Chương trình chụp khảo sát thời gian thực; 1; Bộ. 12; Báo cáo về liều tia với cảnh báo liều xạ; 1; Bộ. 13; Chế độ cấp cứu; 1; Bộ. 14; Chương trình hỗ trợ chụp với thuốc cản quang; 1; Bộ. 15; DICOM 3.0 có bao gồm DICOM MPPS để phản hồi thông tin trạng thái ca chụp tới hệ thống HIS/RIS; 1; Bộ. 16; Chương trình in phim/truyền ảnh/giọng nói; 1; Bộ. Phần mềm ứng dụng: gồm tối thiểu các phần mềm và chức năng sau:. 17; Phần mềm xem ảnh thể tích/ 3D; 1; Bộ. 18; Phần mềm nội soi ảo; 1; Bộ. 19; Phần mềm phân tích mạch máu; 1; Bộ. 20; Phần mềm xoá xương tự động; 1; Bộ. 21; Phần mềm phân tích tưới máu não; 1; Bộ. 22; Phần mềm hỗ trợ chiếu sinh thiết; 1; Bộ. PHỤ KIỆN của máy CT, tối thiểu bao gồm:. 22; Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân; 1; Bộ. 23; Phụ kiện định vị bệnh nhân: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định bệnh nhân, đệm cho bàn; 1; Bộ. 24; Phantom và bộ gá để chuẩn máy; 1; Bộ. 25; Biến áp cách ly (hoặc tương đương); 1; Bộ. 26; Máy tiêm thuốc cản quang ≥ 1 nòng; 1; Bộ. 27; Bộ lưu điện UPS online phù hợp với hệ thống máy; 1; Bộ. 28; Áo chì, tương đương ≥ 0.35mm chì: 02 cái; 2; Cái. 29; Kính chì, kích thước ≥ 800x1000mm, tương đương ≥ 1.5 mm chì; 1; Cái. 30; Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân; 1; Cái. 31; Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi; 2; Bộ. 32; Đèn cảnh báo phát tia:; 1; Bộ. 33; Máy in phim khô kèm 01 hộp phim:; 1; Bộ. 34; Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng:; 1; Bộ. 36; Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ; 1; Bộ. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. 35; Khoang máy:. Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.8 giây/vòng quay 360 độ. Hiển thị góc nghiêng khoang máy (góc nghiêng thực hoặc kỹ thuật số). Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm. Trường quét: ≥ 50cm. Có bảng điều khiển trên khoang máy. Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở. Có bộ định vị laser. Hệ thống đầu thu (Detector):. Số lát cắt tái tạo trên mỗi vòng quay: ≥ 32 lát. Số dãy detector: ≥ 16 dãy. Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 12000. Độ rộng detector: ≥ 11 mm. Độ dày lát cắt nhỏ nhất: ≤ 0.63mm. 36; Bóng X quang. Công suất tối đa: ≥ 32 kW. Dòng qua bóng tối đa: ≥ 240mA. Tiêu điểm: Loại 2 tiêu điểm. Loại Anod quay. Kích thước tiêu điểm:. - Loại nhỏ ≤(0,8 x0,5 mm). - Loại lớn ≤ (1.1 x 1.0 mm). Dung lượng nhiệt Anode: ≥ 3.5 MHU. Khả năng tản nhiệt tối đa: ≥800kHU/phút. 37; Bộ phát cao thế:. Có thể tự động điểu chỉnh dòng mA. Công suất tối đa: ≥ 32 kW. Điện áp: từ ≤ 80 kVp đến ≥ 130 kV; chia làm tối thiểu ≥ 3 mức. Dòng bóng: từ ≤ 13mA tới ≥ 240 mA. 38; Bàn bệnh nhân:. Dịch chuyển dọc: ≥ 1400 mm. Khoảng chụp quét được: ≥ 1400 mm. Độ cao mặt bàn điều chỉnh được: ≤ 60 cm đến ≥ 88 cm. Tải trọng bàn: ≥ 200 kg. Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động của mặt bàn. Tốc độ dịch chuyển tối đa: ≥ 100mm/giây. 39; Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh. Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ, in ảnh và chuyển ảnh, với cấu hình tối thiểu như sau:. 39.1; Màn hình:. Kích thước màn hình: ≥ 19 inches. Độ phân giải màn hình: ≥ 1280x1024. 39.2; Hệ thống máy tính chủ:. Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2,5GHz. Có bộ (card) xử lý đồ họa. Dung lượng RAM: ≥ 32GB. Dung lượng lưu hình trên ổ cứng: ≥ 1000GB. Bộ tái tạo hình ảnh: ≥ 25 ảnh/giây. 39.3; Các thông số chụp quét, tái tạo, xử lý và lưu trữ hình. Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời gian thực: Cho chất lượng hình ảnh nhất quán và giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân. Các kiểu quét: Chụp tuần tự (Axial), chụp xoắn ốc (helical), chụp khảo sát. Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤0.63mm. Thang chỉ số CT: ≤ -1000 HU tới ≥ 3000 HU. Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512. Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024. Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 25 hình/s. 40; Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng. 40.1; Trạm máy tính với cấu hình sau:. Bộ xử lý trung tâm (CPU): loại ≥ 6 lõi, tốc độ mỗi lõi ≥ 3.0 GHz. Dung lượng RAM: ≥ 32GB. Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB. 40.2; Màn hình:. Màn hình: ≥ 19 inches. Độ phân giải màn hình: ≥1280x1024. 43; Bộ hỗ trợ sinh thiết. Màn hình ≥ 19 inches. Ấn điều khiển (bàn đạp hoặc tay..). Giá treo hoặc xe đẩy màn hình. PHẦN MỀM, CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG. 41; Hệ thống có các phần mềm, chức năng, bao gồm tối thiểu (hoặc tương đương) như sau:. Phần mềm tái tạo lặp giúp giảm liều tia cho bệnh nhân, giảm nhiễu, tăng chất lượng hình ảnh: Giảm ≥ 40% liều tia trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh không đổi. Phần mềm điều biến liều tia theo kích thước của các vùng chụp khác nhau 3D theo thời gian thực. Chương trình chụp cho trẻ em: được mã hoá mầu, theo tuổi hoặc cân nặng của trẻ em... Phần mềm tái tạo ảnh khảo sát thời gian thực. Phần mềm báo cáo liều tia: Liều tia được hiển thị theo CTDIvol và DLP. Cảnh báo dùng liều tia vượt ngưỡng. Phần mềm DICOM 3.0. Chế độ dành cho chụp cấp cứu khẩn cấp. Phần mềm hỗ trợ chụp ngấm thuốc: Hệ thống tự động khởi phát chụp khi mức độ ngấm thuốc đạt tới ngưỡng.. 42; Phần mềm, chức năng phân tích hình ảnh, bao gồm tối thiểu như sau:. 42.1; Phần mềm xem ảnh 3D/ thể tích, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Tái tạo ảnh CT 3 chiều. Có chế độ xử lý làm nhẵn hoặc độ sắc nét hình ảnh. Tạo đường dẫn tự động. 42.2; Phần mềm nội soi ảo, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Cho phép hiển thị và quan sát bên trong lòng đường khí hoặc cấu trúc mạch.. 42.3; Phần mềm xóa xương tự động, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Xóa cấu trúc mô xương khỏi hình ảnh mạch máu chính. 42.4; Phần mềm phân tích mạch máu, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Xử lý, đánh giá dữ liệu mạch máu. Đo kích thước hẹp mạch: theo tỷ lệ (%), hoặc mm. 42.5; Phần mềm phân tích phổi, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Thực hiện phân đoạn nốt phổi. Phân tích nốt phổi, bao gồm % phát triển, thời gian nhân đôi. 42.6; Phần mềm phân tích tưới máu não, có chức năng tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Tính toán bản đồ chức năng. Tạo vùng quan tâm. Hiển thị thông tin thống kê vùng quan tâm. Hiển thị thông tin cường độ theo thời gian của vùng quan tâm. 43; Các phần mềm, chức năng khác; tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương):. Phần mềm tái tạo đa bình diện (MPR) tái tạo hình ảnh theo các mặt cắt khác nhau: Axial, Saggital và Coronal.. Phần mềm hiển thị hướng chiếu cường độ tối đa (MIP) để hiển thị mạch máu.. Phần mềm hiển thị bề mặt, hướng chiếu cường độ tối đa theo 3D. Phần mềm biểu diễn thể tích theo hình chiếu (3D Volume Rendering). CÁC PHỤ KIỆN KHÁC. 44; Máy tiêm thuốc cản quang. Máy bơm thuốc cản quang tự động có ≥ 1 nòng, có màn hình điều khiển, chân đế đặt máy và có bánh xe:. Tốc độ bơm: từ ≤ 0.1 – ≥ 10ml/giây, mỗi nấc ≤ 0.1ml/giây. Thể tích bơm tối đa: ≥ 200ml. Áp lực tiêm tối đa: ≥300 psi. 45; Máy in phim khô. Loại 2 khay phim cỡ 35x43. Tốc độ in: ≥ 75 phim/giờ. Độ phân giải tối đa: ≥ 320 dpi. YÊU CẦU KHÁC. 46; Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại Khoa sử dụng, Bệnh viện Đà Nẵng. 47; Thời gian giao hàng: ≤ 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. 48; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.. | 01 | Hệ thống |

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số           /BVĐN-VTTB ngày       tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đà Nẵng)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

| STT | Danh mục thiết bị y tế (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất (3) | Mã HS (4) | Năm sảm xuất (5) | Xuất xứ (6) | Số lượng/ khối lượng (7) | Đơn giá (8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (10) (VND) | Thành tiền (11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng … năm … [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | … , ngày … tháng … năm … Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (12) (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu  có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.