PHỤ LỤC I

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo phế thân ký kèm DLCO | Cái | 1 |
| 2 | Ống nội soi phế quản ống mềm | Cái | 14 |
| 3 | Hệ thống nội soi phế quản ống mềm | Hệ thống | 1 |
| 4 | Máy đo niệu động học | Cái | 2 |

YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Máy đo phế thân ký kèm DLCO

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ EC hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy đo phế thân ký kèm DLCO, cấu hình tiêu chuẩn bao gồm: |
|  | 1. Thiết bị đo phế thân ký: 01 bộ gồm |
|  | Buồng đo: 1 cái |
|  | Máy chính + phụ kiện + phần mềm: 1 bộ |
|  | Ghế bệnh nhân: 1 cái |
|  | Van thở bệnh nhân: 01 cái |
|  | 3. Máy tính + Máy in: 01 bộ |
|  | 4. Phụ kiện kèm theo: |
|  | - Kẹp mũi dùng 1 lần: 50 cái |
|  | - Bộ lọc: 100 cái |
|  | - Bơm định chuẩn dung tích ≥ 3L: 1 cái |
|  | - Xe đẩy: 1 cái |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy phế thân ký sử dụng công nghệ cảm biến dòng hoặc công nghệ siêu âm, đánh giá hô hấp ký và thể tích phổi ở người lớn và trẻ em |
| 1 | Buồng đo |
|  | Buồng đo thiết kế trong suốt. Tải trọng ghế ≥180kg |
|  | Thể tích bên trong buồng: ≥ 870 lít |
|  | Cửa buồng đo đóng mở bằng tay hoặc sử dụng khóa điện từ |
| 2 | Máy chính |
| 2.1 | Các kỹ thuật đo |
|  | Đo phế dung kế toàn thân (hoặc thể tích phổi) tối thiểu các chỉ số: TGV,RV, TLC, RV/TLC, TV,VC, IRV, ERV,… (hoặc tương đương) |
|  | Đo kháng lực hô hấp: các chỉ số : Raw, Gaw, sRaw, sGaw,… |
|  | Đo chức năng cơ hô hấp (MIP/MEP) (Áp lực tối đa hít vào/thở ra) |
|  | Đo khuếch tán phế nang bằng khí Helium (hoặc khí CH4) |
|  | Đo hô hấp ký các chỉ số : VC hoặc SVC, TV, IRV, ERV, IC, FEV1, FVC, F25-75, VE, RF, …. (hoặc tương đương) |
| 2.2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| a | Cảm biến lưu lượng |
|  | Độ chính xác : ≤ 2 % |
|  | Định chuẩn : bơm định chuẩn ≥ 3 lít |
|  | Khoảng đo lường từ 0 đến ≥ 14 lít/s |
| b | Cảm biến áp suất |
|  | Công nghệ áp trở (piezoresistive) |
|  | Đo áp lực buồng bằng cảm biến (theo áp lực hoặc thể tích), độ phân giải ≤ 0.0003 cmH2O hoặc ≤ 0.1 mL |
|  | Cảm biến áp lực miệng: khoảng đo ± ≥ 50 cmH2O; độ phân giải ≤ 0.03 cmH2O |
|  | Cảm biến áp lực MIP/MEP: khoảng đo ± ≥ 200 cmH2O; độ phân giải ≤ 0.15 cmH2O |
| c | Cảm biến môi trường |
|  | Khoảng đo lường: từ 0 đến ≥ 50°C |
|  | Khoảng đo lường: từ ≤ 600 đến ≥ 800 mmHg |
| f | Khuếch tán khí CO |
|  | Khoảng đo lường: từ 0 đến ≥ 0.3% |
|  | Độ chính xác : ≤ 1% |
|  | Thời gian phản hồi: ≤ 200s |
| g | Phần mềm: có các phần mềm và chức năng sau |
|  | Báo cáo xu hướng các chỉ số |
|  | Biên tập giá trị dự đoán, giải thích thuật toán mới dựa trên LLN, ULN, Z-score và tỷ lệ % |
|  | Có thể nhận xét và nhập dữ liệu thông số đo lường (có thông số khí máu) |
|  | Cho phép thiết kế báo cáo theo nhu cầu |
|  | Thay đổi giá trị dự đoán |
|  | Lựa chọn ngôn ngữ và chỉ số đo lường |
|  | Hiển thị các kết quả tính toán với khả năng hiệu chỉnh thủ công |
|  | Kiểm soát chất lượng bằng phần mềm tự động, có chức năng chẩn đoán và điều khiển toàn bộ chương trình |
| 3 | Máy tính + Máy in, cấu hình tối thiểu gồm |
|  | Màn hình ≥ 21 inches |
|  | Hệ điều hành: windows 10 Pro 32/64 bits trở lên |
|  | CPU: ≥ 3.5GHz trở lên |
|  | Ổ cứng : ≥ 500 Gb |
|  | RAM: DDR ≥ 4Gb |
|  | Bàn phím/ chuột |
|  | Máy in màu |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành máy ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |

2. Ống nội soi phế quản ống mềm

| I | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị đạt chứng chỉ EC hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Ống nội soi khí phế quản video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tương thích với Hệ thống nội soi phế quản đang có tại Bệnh viện |
|  | Có hỗ trợ chức năng chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 120° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn trong khoảng từ: ≤ 3 đến ≥100 mm |
|  | Đường kính cuối ống soi: ≤ 5.3 mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 5.1 mm |
|  | Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 2.0 mm |
|  | Đầu cuối ống soi gồm 4 thành phần: 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | + Hướng lên: ≥ 180° |
|  | + Hướng xuống: ≥ 130° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥600 mm |
|  | Có hỗ trợ chức năng chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 120° |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |

3. Hệ thống nội soi phế quản ống mềm

| I | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị đạt chứng chỉ EC hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: 01 cái |
| 2 | Ống nội soi khí phế quản video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm kèm phụ kiện: 02 cái |
| 3 | Nguồn sáng nội soi: 01 bộ |
| 4 | Màn hình Full HD ≥ 27 inch: 01 cái |
| 5 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái |
| 6 | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
| 7 | Hệ thống in trả kết quả, bao gồm: |
|  | - Máy tính: 01 chiếc |
|  | - Màn hình LCD: 01 chiếc |
|  | - Máy in màu: 01 chiếc |
| 8 | Máy hút dịch 2 bình: 01 cái |
| 9 | Kìm sinh thiết phế quản, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 01 cái |
| 10 | Kìm gắp dị vật phế quản dùng nhiều lần: 01 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | Bộ xử lý đi kèm với nguồn sáng (hoặc tách rời) |
|  | Có chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng có bước sóng chuyên dụng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Có chế độ dừng hình để quan sát tổn thương (Freeze Mode) |
|  | Hiển thị thông tin bệnh nhân: tên bệnh nhân, mã bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, tên bác sỹ, thủ thuật |
|  | Có thể hiển thị các thông số của ống soi trên màn hình: Loại ống soi hoặc số seri, đường kính thân ống soi, đường kính đầu ống soi, đường kính kênh công cụ. |
|  | Bộ nhớ: Dữ liệu bệnh nhân ≥ 40 người |
|  | Có chế độ Iris ≥ 3 mức điều chỉnh |
|  | Phóng đại ảnh: Phóng đại điện tử ≥ x1.5 |
|  | Hệ màu: PAL hoặc NTSC hoặc tương đương |
|  | Ngõ ra video tối thiểu có: DVI, RGB |
|  | Điều chỉnh ánh sáng tự động hoặc bằng tay (trên bộ xử lý hình ảnh hoặc nguồn sáng) |
|  | Độ tương phản ≥ 3 mức |
|  | Có khả năng điều chỉnh màu sắc |
|  | Chế độ tăng cường góc cạnh ( hoặc tăng cường màu sắc) hình ảnh |
|  | Chế độ tăng cường cấu trúc bề mặt hình ảnh |
|  | Có chế độ hoặc chức năng giảm nhiễu (hoặc chống mờ) |
|  | Chế độ quan sát: ảnh trong ảnh, ảnh ngoài ảnh (hoặc hiển thị 2 ảnh đồng thời) |
|  | Chức năng chú thích (hoặc bình luận) trên ảnh |
| 2 | Ống nội soi khí phế quản video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm tương thích với bộ xử lý hình ảnh |
|  | Trường nhìn: ≥ 120° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn trong khoảng từ: ≤ 3 đến ≥100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 5.5 mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 5.5 mm |
|  | Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤ 2.2 mm |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 600 mm |
|  | Đầu cuối ống soi gồm 4 thành phần: 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ |
|  | Khả năng uốn cong: lên ≥ 180 độ; xuống ≥ 130 độ |
| 3 | Nguồn sáng nội soi |
|  | Bóng đèn chính: Bóng đèn Xenon, công suất ≥ 300W |
|  | Tuổi thọ trung bình của bóng: ≥ 500 giờ sử dụng liên tục |
|  | Có bóng đèn dự phòng |
|  | Phương pháp tự động điều chỉnh độ sáng: hoặc điều chỉnh bằng tay |
|  | Áp lực bơm khí: ≥ 4 mức độ (tắt, thấp, trung bình, cao) |
| 4 | Màn hình Full HD chuyên dụng |
|  | Màn hình IPS: ≥ 27” |
|  | Độ sáng ≥ 1000 cd/m2 |
|  | Độ tương phản: ≥1000:1 |
|  | Tỉ lệ màn hình: ≥ 16:9 |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920x1080) |
|  | Chống bụi/ nước tối thiểu đạt chuẩn: IP35 / IP32 (Front / Back) |
|  | Góc nhìn:≥ 170 độ/170 độ (ngang/dọc) |
|  | Tín hiệu đầu vào ra tương thích với: HDMI, DVI-I (hoặc tương đương) |
| 5 | Hệ thống in trả kết quả |
|  | CPU Core I5 trở lên; có card màn hình |
|  | Ổ cứng dung lượng ≥ 500 GB |
|  | Bàn phím và chuột |
|  | Màn hình máy tính LCD ≥ 21 inch |
|  | Máy in màu, khổ A4, kết nối USB, tốc độ in tối thiểu 15 trang màu/phút |
| 6 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 40 lít/ phút |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dBA |
|  | Số bình: ≥ 02 bình |
|  | Dung tích chai chứa dịch: ≥ 2000ml |
|  | Áp lực hút: ≥ 80kpa |
|  | Có bảo vệ chống tràn |
|  | Loại bơm pittông không dầu |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian bảo hành máy ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |

4. Máy đo niệu động học

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 220V/50Hz |
|  | Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |
| 1 | Khối xử lý chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | Bộ đo niệu dòng: 01 bộ |
|  | Bơm: 01 bộ |
|  | Bộ đo EMG: 01 bộ |
|  | Ghế tiểu, phễu tiểu, cốc đựng: 01 bộ |
|  | Phần mềm chuyên dụng: 01 gói |
|  | Bộ đo áp lực niệu đạo: 01 bộ |
|  | Tay kéo ống thông: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối tín hiệu (tích hợp hoặc tách rời): 01 bộ |
| 2 | Thiết bị phụ trợ |
|  | Máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 cái |
|  | Xe đẩy hoặc bộ bàn ghế để máy tính, máy in: 01 bộ |
|  | Giường đa năng chỉnh điện: 01 cái |
| 3 | Phụ kiện đi kèm: |
|  | Ống đo áp lực bàng quang (kèm chức năng đo áp lực niệu đạo) ≤ 10F: 10 cái |
|  | Ống đo áp lực ổ bụng ≤ 9F: 10 cái |
|  | Ống nối từ bộ phận bơm đến catheter: 10 cái |
|  | Ống nối catheter đến bệnh nhân: 10 cái |
|  | Miếng dán điện cực: 10 bộ |
|  | Bộ chuyển đổi đo áp lực bàng quang, niệu đạo và ổ bụng: 05 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 1 | Máy chính |
|  | Số kênh đo: ≥ 05 kênh |
|  | a) Đo áp lực: |
|  | Áp suất với dải từ ≤-50 đến ≥+250 cmH2O |
|  | Độ chính xác ± ≤ 3% FS |
|  | b) Đo lưu lượng |
|  | Dải đo từ 0 đến ≥ 50 ml/s |
|  | Độ chính xác ± ≤ 5% FS |
|  | c) Thể tích Bơm: |
|  | Thể tích: 0 đến ≥ 1500 ml |
|  | Độ chính xác ± ≤ 1% FS |
|  | d) Lưu lượng bơm |
|  | Lưu lượng bơm điều chỉnh ≥ 100 ml/phút |
|  | Độ chính xác ± ≤ 5% FS |
|  | e) Đo EMG: |
|  | Phạm vi: ≤10 µV đến ≥ 1000 µV |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 5% |
|  | f) Tay kéo ống thông: |
|  | Tốc độ tay kéo có thể cài đặt từ ≤ 0.5 mm/giây đến ≥ 2.5 mm/giây |
|  | g) Phần mềm niệu động học: |
|  | Thực hiện các phép đo: Áp lực bàng quang (P ves), Áp lực ổ bụng (P adb), Áp lực niệu đạo (Pura), Áp lực dọc niệu đạo (UPP), Áp lực cơ bàng quang (Pdet), Điện cơ đáy chậu (EMG), Niệu dòng đồ (Uroflow), |
|  | Đăng ký thông tin bệnh nhân để thực hiện thăm khám, lưu trữ kết quả và thống kê dữ liệu bệnh nhân |
|  | Hiển thị thông số và đồ thị các kết quả đo |
|  | Có chức năng đánh dấu trong quá trình kiểm tra như: điểm ho, dung tích bàng quang, áp lực són tiểu,… |
|  | Chức năng phân tích các số liệu đo được và xuất kết quả bằng báo cáo. |
| 2 | Thiết bị phụ trợ: |
|  | Máy tính cấu hình CPU core i5 (tương đương hoặc tốt hơn), ổ cứng SSD ≥ 500 Gb, Ram ≥ 4G, Màn hình ≥ 15 inch |
|  | Máy in màu (tốc độ in 4 trang/phút) |
|  | Giường đa năng chỉnh điện (góc nâng lưng khoảng 85 độ (± 5 độ); góc nâng đùi (chân) khoảng 45 độ (± 5 độ) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian bảo hành máy ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |