Phụ lục III

CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH MIỄN DỊCH

((Kèm theo Thư mời báo giá ngày      /04/2024 của Học viện Quân y)

| TT | Nội dung |
| --- | --- |
|  | TRANG THIẾT BỊ phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành Miễn dịch |
| 1 | Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn |
|  | Xuất xứ: Mỹ hoặc châu Âu a.Cấu hình cung cấp - 01 máy chính - 01 Bộ sạc và dây nguồn chính hãng - 01 Cáp Ethernet - 01 Cáp Adapter và Micro-USB - 01 Bút cảm ứng và 01 mini pipet - 01 Bộ tài liệu gồm: Giấy chứng nhận hiệu chuẩn, CO, CQ Hướng dẫn sử dụng,… - Dịch vụ viết quy trình xét nghiệm cho thuốc: 3 quy trình - 03 hộp thẻ 0.005 - 0.5 EU/ml (mỗi hộp 10 thẻ) - 01 hộp ống nghiệm không có nội độc tố (13 x 100 mm borosilicate glass tubes, 50 ống nghiệm/hộp) - 01 chai nước BET 500 mL - 01 máy lắc Vortex - 01 micropipet 10 - 100 μL b. Thông số kỹ thuật - Điều chỉnh nhiệt độ: 37 ± ≥1º C - Nhiệt độ hoạt động: Nhiệt độ phòng - Thời gian làm ấm: khoảng 5 - 10 phút từ nhiệt độ 20ºC - Tuổi thọ pin: khoảng 3 - 5 giờ hoat động sau khi sạc - Kích thước: khoảng 254mm x 137mm x 70mm - Trọng lượng: khoảng 3lbs. (1.36kg) - Màn hình màu, cảm ứng: ≥ 145mm (640 x 480 pixels) - Cổng truyền dữ liệu - Cho kết quả nhanh: ≤ 15 phút - Kết quả định lượng - Bộ nhớ trong: ≥ 8 Gb - Wifi, màn hình cảm ứng, hỗ trợ Barcode (bỏ qua nhập thông số Cartridge) - Phần mềm đáp ứng FDA 21 CFR part 11 hoặc tương đương - Tích hợp tối thiểu 3 chức năng: Real-time endotoxin testing (PP đo màu động học), Glucan concentration determination, Gram identification - Thông số của thẻ kiểm tra dùng một lần (Cartridge): + Độ nhạy trong khoảng: ≤0.1 ÷ ≥10.0 EU/ml; ≤0.05 ÷ ≥5 EU/ml; ≤0.01 ÷ ≥1.0 EU/ml; ≤0.005 ÷ ≥0.5 EU/ml tùy thuộc thẻ sử dụng. + Nhiệt độ phản ứng: 37 ± ≤1ºC Phạm vi cho phép độ phục hồi của đường chuẩn: ≤50 ÷ ≥200% + Thời gian phản ứng: khoảng 15 - 20 phút + Lượng mẫu yêu cầu: ≤25 ul/giếng + Mỗi cartridge chứa lượng lớn LAL reagent, Chrommogenic Substrate, control standard endotoxin |
| 2 | Máy lọc không khí đa năng - Versatile and Compact Air Purifier |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Máy chính - Cáp nguồn - Chất lỏng rửa (Genonex Concentrate) (9,5 L Genonex mixed with distilled water) b. Thông số kỹ thuật - Công suất làm sạch: ≥250 m3/h - Giữ các hạt có kích thước: > 0.003 μm - Hiệu quả làm sạch: ≥99,5 % - Loại bỏ khí: ≥ 400g carbon hoạt tính, khoảng 60mm - Kích thước (w x d x h): khoảng 470 x 406 x 1470 mm - Trọng lượng: khoảng 55 kg - Vật liệu: Thép hoặc tốt hơn - Điện áp hoạt động: ≤ 200 ÷ ≥240 V, 50/60 Hz - Điện năng tiêu thụ: khoảng 80–180 W - Nhiệt độ sử dụng: ≤ +5 ÷ ≥ +60 °C - Mức độ âm thanh: khoảng 31–43 LpA (dBa) - Làm sạch: Tự động (Chức năng làm sạch tự động có thể được tắt trong khi sử dụng tại khu vực quan trọng). - Cài đặt: di động |
| 3 | Bơm hút chân không |
|  | a. Cấu hình cung cấp Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ b. Thông số kỹ thuật - Máy được trang bị một cảm biến phát hiện mức chất lỏng với khả năng ngăn chặn hiện tượng tràn bằng cách tự động tắt máy bơm với cảnh báo bằng âm thanh - Mức chân không: ≤-200 ÷ ≥800 mbar (có thể điều chỉnh) - Tốc độ hút: lên đến ≥10L/phút (không khí) - Bình: ≥2 lít, chất liệu polypropylene hoặc tương đương (có thể khử trùng) - Loại cảm biến mức chất lỏng: xâm lấn - Bảo vệ chống tràn: dừng động cơ, báo hiệu bằng ánh sáng và âm thanh - Lọc: Bộ lọc vi sinh kỵ nước 2200/02 hoặc tương đương loại bỏ nguy cơ ô nhiễm từ bình bẫy |
| 4 | Máy kiểm tra Mycoplasma |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Thân máy chính - Dây nguồn - Phần mềm đồng bộ kèm theo - Ống phản ứng - Kit đối chứng: 10 test - Kit phát hiện Mycoplasma: 30 test b. Thông số kỹ thuật - Thiết bị đọc phát quang ống đơn sử dụng cho việc phát hiện phát quang sinh học và hóa phát quang. - Được thiết kế với chế độ đặc hiệu để sử dụng kit phát hiện mycoplasma cũng như các phương pháp phân tích sự phát quang khác như sự tăng sinh và hoạt tính gây độc tế bào hoặc phân tích chỉ thị luciferase - Tương thích với các loại ống nhựa polystyrol trong suốt và ống ly tâm đường kính tối đa ≥ 15mm, tối thiểu ≤ 12mm, chiều dài ≤47 ÷ ≥75mm - Bộ đọc tín hiệu: Bộ đếm photon đơn siêu nhanh với dải nhạy quang phổ ≤380 ÷ ≥630nm - Độ nhạy: tối thiểu 1fmol ATP - Giá trị nền trung bình < 20RLU/s - Lưu trữ: Lưu trữ ≥ 2000 kết quả gần nhất - Trọng lượng: khoảng 2 kg - Pin: pin có thể sạc được, khoảng 1.2V/ ≥ 4000 mAh |
| 5 | Thiết bị thu tế bào huyền phù từ mô, 8 vị trí, có chức năng gia nhiệt |
|  | a. Cấu hình cung cấp Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ b. Thông số kỹ thuật - Phá mô để tách tế bào huyền phù từ mô tự động hoàn toàn: ≥ 8 vị trí - Bộ gia nhiệt tích hợp cho các bước ủ enzyme - Sử dụng "C Tube" để tách mô thành các tế bào đơn một cách nhẹ nhàng và hiệu quả để đảm bảo tỉ lệ sống của các tế bào là cao nhất - Sử dụng " M Tube" để phá mô, tế bào để thu nhận mARN, ARN tổng số và protein - Tốc độ quay: ≤20 ÷ ≥4000rpm - Ống kiểu C Tube: cho phá mô thu tế bào - Ống kiểu M Tube: cho phá mô thu phân tử |
| 6 | Giá giữ lạnh cho ống PCR 0.2; 0.5ml và ống eppendorf 1.5/2ml |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Giá giữ lạnh cho ống eppendorf 1.5/2ml: 01 cái - Giá giữ lạnh cho ống PCR 0.2 và 0.5ml: 01 cái b. Thông số kỹ thuật * Giá giữ lạnh cho ống eppendorf 1.5/2ml - Giữ được ≥ 24 vị trí cho ống 1.5/2.0 mL * Giá giữ lạnh cho ống PCR 0.2 và 0.5ml - Có thể giữ lạnh các mẫu trong ≥ 1h ở ≤ 0 độ C - Làm lạnh giá bằng cách đặt ở trong khoảng -20 độ C trong khoảng 2 giờ. - Nhiệt độ an toàn được chỉ định thông qua sự thay đổi màu khi nhiệt độ vượt ngưỡng: Màu tím (hoặc xanh đậm) khi lạnh chuyển sang hồng (hoặc xanh nhạt) khi nhiệt độ > 7 độ C. - Hỗ trợ cho đĩa 96 giếng, ống PCR 0.2ml, dãy ống |
| 7 | Hệ thống miễn dịch (Máy phát hiện đa tác nhân Protein và Nucleic Acid) |
|  | a. Cấu hình cung cấp - Máy chính - Máy vi tính tích hợp Phần mềm phân tích - Bộ hóa chất hiệu chuẩn máy - Bộ hóa chất kiểm tra hoạt động máy - Bộ dung dịch chạy máy b. Thông số kỹ thuật - Bộ đọc dựa trên nguyên lý dòng chảy; khả năng phát hiện lên đến ≥ 100 mục tiêu khác nhau chỉ trong 1 phản ứng, sử dụng hạt từ tính hoặc hạt polystyrene đơn thuần tạo tính linh hoạt cho thiết bị. - Khả năng đọc ≥ 96 giếng chỉ trong vòng ≤ 45 phút. Thông số kỹ thuật chung: - Kích thước: khoảng 43 cm x 50,5 cm x 24,5 cm (R x S x C) - Khối lượng: khoảng 25 kg - Điều kiện vận hành + Điều kiện nhiệt độ: ≤15° ÷ ≥30°C + Điều kiện độ ẩm: ≤20 ÷ ≥80%, không ngưng tụ + Độ cao vận hành: lên đến ≥ 2400m so với mực nước biển - Thời gian làm ấm hệ thống: ≤ 30 phút - Thời gian khởi động hệ thống: < 45 phút (bao gồm làm ấm laser và hiệu chuẩn hằng tuần) - Thời gian kiểm tra hệ thống: ≤ 5 phút - Khoảng hoạt động gia nhiệt: duy trì nhiệt độ mẫu sử dụng block gia nhiệt (cho phép cài đặt từ ≤35 ÷ ≥60°C +/- 2°C - Thời gian chạy 1 đĩa 96 giếng: ≤ 45 phút - Khả năng đa kênh: Lên đến ≥ 100 chất phân tích trên mỗi mẫu (≥ 80 trên hạt MagPlex(R)) - Nguồn điện: ≤200V ÷ ≥240V~ +/- 10%, khoảng 0,8 Amp, ≤47 Hz ÷ ≥63 Hz Thông số quang học: - Khoảng động học kênh chỉ thị: khoảng 3.5 bậc - Laser chỉ thị: khoảng 532 nm, công suất định mức ≤10 mW tới ≥15 mW, tối đa ≥500 mW, đi ốt tần số gấp đôi, chế độ vận hành, sóng liên tục (CW) - Laser phân loại: khoảng 635 nm, 9,1 mW ± 6%, công suất tối đa ≥ 25 mW, đi ốt; chế độ vận hành, sóng liên tục (CW). - Bộ phận phát hiện chỉ thị: Ống nhân quang, dải tần phát hiện từ ≤565 nm tới ≥585 nm - Bộ phận phát hiện phân loại: đi ốt quang điện kiểu thác bù nhiệt. - Bộ phận phát hiện phân biệt kép: đi ốt quang điện kiểu thác bù nhiệt. Hệ thống dung dịch: - Cuvet: kênh dòng chảy khoảng 200 micron vuông - Tốc độ bơm mẫu: ≥ 1 μL/giây - Thể tích lấy mẫu: ≤20 μL tới ≥200 μL - Tốc độ dòng chảy dung dịch vận hành: khoảng 5,4 (± 0,3) mL/phút. - Áp suất dòng chảy: khoảng 6 - 9 PSI cho hoạt động bình thường Thông số kỹ thuật máy tính và màn hình: - Bộ xử lý: 3.0 GHz Intel Core i5 (hoặc cao hơn) - Bộ nhớ chính: 8 GB RAM hoặc cao hơn - Ổ cứng: 1 TB (hoặc cao hơn) - Hệ điều hành: Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit, version 1709 hoặc cao hơn - Độ phân giải màn hình: SXGA 1280 x 1024, 32 bit color hoặc cao hơn - Kích thước màn hình: ≥ 48,3 cm (19 inch) Tính năng phần mềm: - Giao diện người dùng đồ họa trực quan giúp đơn giản hóa quy trình làm việc - Tự động bảo trì lúc khởi động, tắt máy và định kỳ - Khả năng phân tích dữ liệu và tạo báo cáo nâng cao - Khả năng phân tích ngưỡng phạm vi - Ứng dụng hiệu chuẩn và xác minh hiệu suất làm việc của thiết bị - Khả năng phân tích và vẽ đồ thị tỷ lệ allelic - Tự động khởi chạy các chương trình phân tích sau khi hoàn thành thí nghiệm - Báo cáo cài đặt mẻ chạy và quy trình chạy - Lưu trữ dữ liệu nâng cao - Phân tích chuẩn hóa trong giếng - Hồi quy thời gian thực và phân tích dữ liệu - Phát hiện và cảnh báo số lượng hạt thấp - Giám sát web từ xa - Chức năng nhập/xuất nâng cao để đơn giản hóa việc trao đổi dữ liệu được tích hợp - Gói phân tích dữ liệu tích hợp - Chức năng cài đặt nhiều mẻ chạy - Cài đặt nhiều tấm trong cùng quy trình chạy |