YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi:        - Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam;

- Các đơn vị Tư vấn.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá dự toán và giá gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế lần 1 năm 2025 (Đợt 2) của Bệnh viện Bạch Mai. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai, SĐT: 0243.8686390

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Văn phòng Bệnh viện – Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

- Nhận qua email: Vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 6 năm 2025 đến ngày  04 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: 180 ngày kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế: Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm

2. Dịch vụ tư vấn: (Cho các danh mục trong Phụ lục 02 đính kèm)

- Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu

- Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

III. Địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

IV. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng ≤ 150 ngày

V. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: Trong vòng ≤ 90 ngày

VI. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

VII. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá

1. Đối với hồ sơ báo giá trang thiết bị, vật tư

- Bảng giá: Theo Mẫu số 01 – Phụ lục 01

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Theo Mẫu số 02 – Phụ lục 01

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan:

- Catalogue bản tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bản in.

- Chứng nhận chất lượng ISO 13485, ISO 9001 và tiêu chuẩn CE, FDA (trường hợp có yêu cầu): 01 bản in .

- 01 USB chứa nội dung Bảng giá, Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá và các tài liệu kỹ thuật có liên quan (File excel; file pdf…).

2. Đối với hồ sơ báo giá tư vấn

- Báo giá: Theo Mẫu số 03 – Phụ lục 01;

- Hồ sơ năng lực sơ bộ;

- Giải pháp và phương pháp luận thực hiện nhiệm vụ tư vấn của dịch vụ đơn vị chào;

- Bảng phân tích đánh giá đề xuất của đơn vị chào.

VIII. Các thông tin khác

- Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa do công ty chào giá so với yêu cầu của Bệnh viện, đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu tại phụ lục đính kèm thông báo. Các báo giá không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu tại phụ lục của thông báo thì Bệnh viện sẽ không có đủ căn cứ để tổng hợp, xem xét.

- Được chào giá 1 hoặc nhiều mục hàng hoặc 1 mục hàng có thể chào nhiều chủng loại khác nhau trong danh mục chào giá theo khả năng cung cấp của công ty.

PHỤ LỤC 01

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3864/BM-VTTTBYT ngày 20 tháng 6 năm 2025)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế (2) | Tên thương mại (3) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (4) | Hãng sản xuất (5) | Xuất xứ (6) | Năm sản xuất (7) | Số lượng (8) | Đơn vị tính(9) | Đơn giá (10) (VND) | Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 12 tháng) (11) | Thành tiền(12) (VND) | Đơn giá trúng thầu gần nhất (13) (VND) | Tài liệu tham chiếu đơn giá trúng thầu gần nhất (14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2025;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 150 ngày.

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

6. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. ..tháng…...năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này..

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” nêu trong Phụ Lục của Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên thương mại của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể hãng sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.

(7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi năm sản xuất của trang thiết bị y tế.

(8), (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng và đơn vị tính theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu là 12 tháng)

(11)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu trong vòng 12 tháng.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND) ((12)=(8)x(10))

(13) Công ty điền đơn giá trúng thầu gần nhất trong vòng 12 tháng (nếu có) của các trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.

(14) Công ty điền loại văn bản; số văn bản; ngày văn bản và tên cơ sở y tế ban hành văn bản

VD: 	Hợp đồng số 123/HĐ-XX ngày 01/02/2024 ký với Bệnh viện …

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 123/QĐ-BV … ngày 01/02/2024 của Bệnh viện …

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Mẫu số 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3864/BM-VTTTBYT ngày 20 tháng 6 năm 2025)

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá | Tài liệu tham chiếu | Tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. | Model/Tên thương mại/Ký mã hiệu: Hãng sản xuất: Xuất xứ: |  |  |
|  |  | Thông số kỹ thuật mời chào giá | - Cung cấp các chứng chỉ chất lượng của hàng hóa (ISO, EC, FDA hoặc tương đương) - Nêu chính xác các thông số có trong tài liệu kỹ thuật hàng hóa - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể | Công ty chỉ rõ tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào/trang nào (theo tài liệu đính kèm) hoặc trường hợp máy có thể đáp ứng nội dung yêu cầu nhưng không có tài liệu chứng minh (cần xin xác nhận từ Hãng sản xuất) | Đạt/Không đạt |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |

Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá

Mẫu số 03

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3864/BM-VTTTBYT ngày  04 tháng 7 năm 2025)

| STT | Tên dịch vụ yêu cầu | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (chưa có VAT) | % thuế GTGT (% VAT) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu | Mô tả chi tiết các phần tư vấn thực hiện | Gói | 01 | (Ghi rõ số tiền bằng số) | (Ghi rõ % thuế bằng số) | (Ghi rõ số tiền bằng số) |  |
| 2 | Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Mô tả chi tiết các phần tư vấn thực hiện | Gói | 01 | (Ghi rõ số tiền bằng số) | (Ghi rõ % thuế bằng số) | (Ghi rõ số tiền bằng số) |  |

Các điều khoản khác:

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng gói thầu mà các đơn vị cung cấp ghi thông tin liên quan đến các điều khoản của việc cung cấp dịch vụ, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định;

- Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Bạch Mai;

- Tiến độ thực hiện hợp đồng: 90 ngày (hoặc ghi rõ thời gian khả năng có thể hoàn thành);

- Điều kiện đảm bảo khác;

- Cam kết có đầy đủ năng lực hợp pháp để thực hiện dịch vụ tư vấn theo các quy định hiện hành;

- Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu có)

PHỤ LỤC 02: Danh mục chi tiết

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3864/BM-VTTTBYT ngày 04 tháng 7 năm 2025)

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống nội soi đường mật | HT | 1 |
| 2 | Hệ thống tán sỏi đường mật qua nội soi | HT | 1 |
| 3 | Hệ thống đo áp lực và nhu động thực quản, đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao | HT | 1 |
| 3.1 | Máy đo áp lực thực quản độ phân giải cao | Cái | 1 |
| 3.2 | Máy đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao | Cái | 1 |
| 4 | Máy đo pH thực quản 24h và trở kháng thực quản | HT | 1 |
| 5 | Máy xét nghiệm hơi thở H2, CH4 | HT | 1 |
| 6 | Máy siêu âm đánh giá phát hiện xơ gan sớm và gan nhiễm mỡ | HT | 3 |
| 7 | Hệ thống máy nội soi phóng đại độ phân giải cao | HT | 2 |
| 8 | Hệ thống máy X-quang C-arm | HT | 1 |
| 9 | Dây nội soi dạ dày (Tương thích với nguồn soi hiện có) | dây | 60 |
| 9.1 | Dây nội soi dạ dày video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm | dây | 30 |
| 9.2 | Dây nội soi dạ dày ống mềm video có kênh nước phụ | dây | 30 |
| 10 | Dây nội soi đại tràng (Tương thích với nguồn soi hiện có) | dây | 30 |
| 10.1 | Dây nội soi đại tràng video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm | dây | 15 |
| 10.2 | Dây nội soi đại tràng ống mềm video có kênh nước phụ | dây | 15 |
| 11 | Hệ thống siêu âm nội soi | HT | 1 |
| 12 | Máy siêu âm nội soi với đầu dò miniprobe | HT | 1 |
| 13 | Máy siêu âm ổ bụng | Máy | 6 |
| 14 | Máy đốt sóng cao tần | HT | 1 |
| 15 | Hệ thống nội soi cấp cứu | HT | 1 |
| 16 | Hệ thống laser phẫu thuật trĩ - rò hậu môn | Máy | 2 |
| 17 | Máy chụp X-quang răng và phụ kiện | Máy | 2 |
| 18 | Máy cấy ghép implant | Máy | 2 |
| 19 | Máy điều trị nội nha và định vị chóp | Máy | 6 |
| 20 | Bàn thủ thuật nhãn khoa | Cái | 1 |
| 21 | Máy chụp đáy mắt góc rộng | Cái | 1 |
| 22 | Máy soi đáy mắt gián tiếp hình đảo ngược | Cái | 1 |
| 23 | Máy đo công suất thể thủy tinh nhân tạo | Cái | 1 |
| 24 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa | Bộ | 1 |
| 25 | Máy đo tròng kính tự động | Cái | 2 |
| 26 | Máy đo khúc xạ tự động | Cái | 2 |
| 27 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái | 2 |
| 28 | Máy chiếu thử thị lực | Cái | 2 |
| 29 | Hộp kính thử | Bộ | 2 |
| 30 | Máy đo khoảng cách đồng tử | Cái | 2 |
| 31 | Máy sinh hiển vi khám mắt có camera | Cái | 1 |
| 32 | Máy đếm tế bào nội mô giác mạc | Cái | 1 |
| 33 | Bộ dụng cụ ghép giác mạc | Bộ | 1 |
| 34 | Máy thở BiPAP nhỏ | Cái | 20 |
| 35 | Máy đo FeNO | Cái | 2 |
| 36 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 15 |
| 37 | Máy đo đa ký giấc ngủ | Cái | 5 |
| 38 | Máy đo đa ký hô hấp | Cái | 15 |

PHỤ LỤC 03: Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số         /BM-VTTTBYT ngày      tháng     năm 2025)

- Hệ thống nội soi đường mật

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG : |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Bộ xử lý kết hợp nguồn sáng: 01 bộ |
|  | Dây nội soi mật tụy: 10 cái |
|  | Màn hình ≥21 inch: 01 cái |
|  | Xe đẩy (đặt màn hình, máy in): 01 cái |
|  | Kìm sinh thiết; 05 cái |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. |
| 1 | Bộ xử lý kết hợp nguồn sáng |
|  | Hệ thống điều khiển ánh sáng với đèn LED (tích hợp hoặc tách rời) |
|  | Cổng truyền phát video |
|  | Nguồn sáng: |
|  | + Thay đổi được cường độ sáng |
|  | + Sử dụng bóng đèn LED |
| 2 | Dây nội soi mật tụy |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng |
|  | Trường nhìn: ≥110o |
|  | Đường kính đầu ống soi nằm trong khoảng: ≥3mm đến ≤5mm |
|  | Đường kính thân ống soi nằm trong khoảng: ≥3.5mm đến ≤5.5mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết nằm trong khoảng: ≥1mm đến ≤2 mm |
|  | Khả năng uốn cong (tối thiểu): ≥30 độ |
| 3 | Màn hình |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 21 inch |
|  | Độ phân giải: ≥(1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Góc quan sát: ≥170 độ |
|  | Cổng truyền phát video |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Hệ thống tán sỏi đường mật qua nội soi

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| ## 1 | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| ## 2 | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| ## 3 | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| ## 4 | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính: máy tán sỏi Laser kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
| ## 2 | ## Dây dẫn tia laser các cỡ khác nhau: Tối thiểu ≥ 5 dây |
| ## 3 | ## Bàn đạp chân: 01 cái |
| ## 4 | ## Bộ dụng cụ tán sỏi tiêu chuẩn: 01 bộ |
| ## 5 | ## Kính bảo hộ: tối thiểu 02 cái |
| ## 6 | ## Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| ## 7 | ## Cáp nguồn: 01 cái |
| ## 8 | ## Dụng cụ cắt, sửa dây laser: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Máy chính |
|  | ## Ứng dụng: Tán sỏi |
|  | ## Điều khiển bằng màn hình cảm ứng ≥ 10 inchs, xoay được |
|  | ## Loại Laser : Holmium laser |
|  | ## Chế độ laser: Xung |
|  | ## Công suất đầu ra tối đa: ≥ 120W |
|  | ## Bước sóng: 2,1μm (±10%) |
|  | ## Năng lượng xung tối đa: ≥ 5J |
|  | ## Tần số phát xung điều chỉnh được, tối đa ≥ 100Hz |
|  | ## Thời gian xung tối đa ≥1100 µs |
|  | ## Có ≥ 3 chế độ hoạt động (dạng phát xung): Ngắn, trung bình, dài |
|  | ## Có hệ thống làm mát/làm lạnh |
|  | ## Có tia dẫn đường có thể điều chỉnh cường độ |
|  | ## Có nút dừng khẩn cấp |
|  | ## Có hiển thị thông báo lỗi |
|  | ## Có khả năng chuyển sang chế độ nghỉ/dừng hoặc làm mát tự động khi xảy ra hiện tượng quá tải nhiệt |
| ## 2 | ## Dây dẫn tia laser có các kích cỡ khác nhau |
|  | ## Dây dẫn tia laser có các kích cỡ khác nhau từ ≤200µm - ≥ 800µm |
|  | ## Cổng kết nối dây dẫn laser tiêu chuẩn SMA hoặc tương đương |
|  | ## Có tính năng nhận diện dây dẫn laser tự động RFID (hoặc tương đương) |
|  | ## Hiển thị được các thông số như: đường kính dây dẫn, số lần sử dụng, tổng năng lượng xung đã phát |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 5 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 6 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Hệ thống đo áp lực và nhu động thực quản, đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao

## 3.1  Máy đo áp lực thực quản độ phân giải cao

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| ## 1 | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| ## 2 | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| ## 3 | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| ## 4 | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính: 01 cái |
| ## 2 | ## Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo: 01 bộ |
| ## 3 | ## Bộ hiệu chuẩn đầu dò: 01 bộ |
| ## 4 | ## Máy tính và các phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
| ## 5 | ## Máy in màu: 01 cái |
| ## 6 | ## Xe đẩy máy: 01 cái |
| ## 7 | ## Biến áp cách ly: 01 cái |
| ## 8 | ## Đầu dò đo áp lực - trở kháng thực quản: 03 bộ |
| ## 9 | ## Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Máy chính |
|  | ## Đo được đồng thời ≥ 02 thông số: áp lực và trở kháng |
|  | ## Kết nối trực tiếp với máy tính chứa phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo bằng kết nối có dây hoặc không dây |
| ## 2 | ## Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | ## Thực hiện tối thiểu các chức năng: |
|  | ## Đăng ký thông tin bệnh nhân để thực hiện kỹ thuật đo |
|  | ## Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ thực quản bằng biểu đồ màu hoặc biểu đồ dạng sóng theo thời gian |
|  | ## Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ thực quản bằng biểu đồ theo thời gian thực (real-time) |
|  | ## Đánh dấu các sự kiện theo dõi trong toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật đo |
|  | ## Hỗ trợ phân tích kết quả đo tối thiểu các thông số: |
|  | ## Các thông số áp lực nền tảng khi nghỉ: áp lực cơ thắt thực quản trên (UES), cơ thắt thực quản dưới (LES) |
|  | ## Vị trí cơ thắt thực quản trên, dưới, điểm nghịch đảo áp suất |
|  | ## Áp lực tích hợp khi nghỉ trong thời gian ≤ 10 giây (IRP) |
|  | ## Độ mạnh co bóp phần xa thực quản (Distal Contraction Integral) |
|  | ## Khoảng thời gian từ khi bệnh nhân bắt đầu nuốt cho tới khi vận tốc co bóp của đoạn xa thực quản giảm xuống (Distal Latency) |
|  | ## Trở kháng khi nuốt |
|  | ## Trích xuất kết quả đo bằng báo cáo |
| ## 3 | ## Bộ hiệu chuẩn đầu dò |
| ## 4 | ## Máy tính và các phụ kiện đi kèm |
|  | ## Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | ## Hệ điều hành: Windows 10 trở lên |
|  | ## Core ≥ i3 |
|  | ## RAM: ≥ 4 GB |
|  | ## Ổ cứng: ≥ 200 GB |
|  | ## Màn hình: ≥ 20 inch Full HD 1080p |
| ## 5 | ## Máy in màu |
|  | ## + Máy in laser màu |
|  | ## + Kết nối được với máy tính hiển thị kết quả |
|  | ## + Thực hiện được chế độ in màu |
|  | ## + Khổ giấy in: A4 và A5 |
| ## 6 | ## Xe đẩy máy |
|  | ## + 04 bánh xe để di chuyển kèm chức năng khóa cố định (≥ 02 bánh xe có khóa cố định) |
|  | ## + Tích hợp để đặt máy chính và các phụ kiện đi kèm |
|  | ## + Tay treo màn hình có thể điều chỉnh được chiều cao theo yêu cầu của người sử dụng |
| ## 7 | ## Biến áp cách ly |
| ## 8 | ## Đầu dò đo áp lực - trở kháng thực quản |
|  | ## + Loại đầu dò: dạng rắn (solid), cho phép khử khuẩn và sử dụng nhiều lần |
|  | ## + Đường kính đầu dò: ≤ 13 Fr |
|  | ## + Loại kênh đo đồng thời: áp lực và trở kháng |
|  | ## + Số kênh đo áp lực: ≥ 32 kênh |
|  | ## + Khoảng cách giữa hai kênh đo áp lực liên tiếp: ≤ 10 mm |
|  | ## + Số kênh đo trở kháng: ≥ 16 kênh |
|  | ## + Khoảng cách giữa hai kênh đo trở kháng liên tiếp: ≤ 20 mm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 5 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 6 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

  - Máy đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao

| STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thiết bị đạt chứng chỉ EC hoặc FDA hoặc tương đương |
| 4 | Điện áp sử dụng: 100-240VAC, tần số 50/60Hz |
| 5 | Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo: 01 bộ |
| 3 | Bộ hiệu chuẩn đầu dò: 01 bộ |
| 4 | Máy tính và các phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
| 5 | Máy in màu: 01 cái |
| 6 | Xe đẩy máy: 01 cái |
| 7 | Biến áp cách ly: 01 cái |
| 8 | Đầu dò đo áp lực hậu môn trực tràng: 03 bộ |
| 9 | Bóng bơm dùng cho đo áp lực trực tràng các kích cỡ: 50 cái |
| 10 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Kết nối trực tiếp với máy tính chứa phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo bằng kết nối có dây hoặc không dây |
| 2 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | Thực hiện tối thiểu các chức năng: |
|  | Đăng ký thông tin bệnh nhân để thực hiện kỹ thuật đo |
|  | Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ hậu môn trực tràng bằng biểu đồ màu hoặc biểu đồ dạng sóng theo thời gian |
|  | Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ hậu môn trực tràng bằng biểu đồ theo thời gian thực (real-time) |
|  | Đánh dấu các sự kiện theo dõi trong toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật đo |
|  | Hỗ trợ phân tích kết quả đo tối thiểu các thông số: |
|  | Áp lực hậu môn thì nghỉ (resting pressure), chiều dài ống hậu môn ( length of HPZ: high pressure zone) |
|  | Áp lực hậu môn thì rặn (squeeze pressure), thời gian thì rặn (squeeze duration) |
|  | Phản xạ kích thích đi cầu (simulated defecation), phản xạ ức chế hậu môn - trực tràng (RAIR: recto-anal inhibitory reflex), cảm giác trực tràng (rectal sensation) , độ giãn nở trực tràng (rectal compliance) |
|  | Trích xuất kết quả đo bằng báo cáo |
| 3 | Bộ hiệu chuẩn đầu dò |
| 4 | Máy tính và các phụ kiện đi kèm |
|  | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên |
|  | Core ≥ i3 |
|  | RAM: ≥ 4 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 200 GB |
|  | Màn hình: ≥ 20 inch Full HD 1080p |
| 5 | Máy in màu |
|  | + Máy in laser màu |
|  | + Kết nối được với máy tính hiển thị kết quả |
|  | + Thực hiện được chế độ in màu |
|  | + Khổ giấy in: A4 và A5 |
| 6 | Xe đẩy máy |
|  | + 04 bánh xe để di chuyển kèm chức năng khóa cố định (≥ 02 bánh xe có khóa cố định) |
|  | + Tích hợp để đặt máy chính và các phụ kiện đi kèm |
|  | + Tay treo màn hình có thể điều chỉnh được chiều cao theo yêu cầu của người sử dụng |
| 7 | Biến áp cách ly |
| 8 | Đầu dò đo áp lực hậu môn trực tràng |
|  | + Loại đầu dò: dạng rắn (solid), cho phép khử khuẩn và sử dụng nhiều lần |
|  | + Đường kính đầu dò: ≤ 17 Fr |
|  | + Loại kênh đo: áp lực |
|  | + Số kênh đo áp lực: ≥ 12 kênh |
|  | + Khoảng cách giữa hai kênh đo áp lực liên tiếp: ≤ 10 mm |
| 9 | Bóng bơm dùng cho đo áp lực trực tràng các kích cỡ |
|  | Thể tích: ≥ 200cc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Máy đo pH thực quản 24h và trở kháng thực quản

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Đầu dò đo pH (loại sử dụng 1 lần): 20 cái |
| 3 | Đầu dò đo pH-trở kháng (loại sử dụng 1 lần): 100 cái |
| 4 | Bộ phụ kiện đo pH và trở kháng: 01 bộ |
| 5 | Bộ máy tính, chuột, bàn phím: 01 bộ |
| 6 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo: 01 bộ |
| 7 | Bộ giá đỡ và ống hiệu chuẩn: 01 bộ |
| 8 | Dung dịch đệm pH 4: ≥500ml |
| 9 | Dung dịch đệm pH 7: ≥500ml |
| 10 | Bao đeo và dây đeo máy chính: 01 bộ |
| 11 | Pin sạc: 05 bộ |
| 12 | Bộ sạc cho pin: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Màn hình hiển thị tích hợp trên máy chính |
|  | Phím bấm chức năng nhanh tích hợp trên máy chính đáp ứng tối thiểu các chức năng: |
|  | - Chọn loại đầu dò trước khi thực hiện đo |
|  | - Bắt đầu/ kết thúc quá trình thực hiện đo |
|  | - Đánh dấu các sự kiện trong quá trình đo: đang ngủ hoặc đang nằm, đang uống thuốc, đang ăn |
|  | Cổng kết nối USB hoặc thẻ nhớ (SD Card) |
|  | Nguồn điện: Pin |
|  | Công suất ghi dữ liệu: ≥24 giờ |
|  | Vỏ và hộp đựng |
| 2 | Đầu dò đo PH |
|  | Số kênh đo pH: ≥ 02 kênh |
|  | Phạm vi đo: pH ≤ 1 đến ≥ 8 |
|  | Độ chính xác của phép đo: ± ≤ 0,5 pH hoặc ± ≤ 6 % |
|  | Đường kích catheter ≤ 7Fr |
| 3 | Đầu dò đo pH/Trở kháng |
|  | Đo được đồng thời hai thông số: pH và trở kháng |
|  | Số kênh đo trở kháng: ≥ 6 |
|  | Đường kích catheter ≤ 7Fr |
|  | Độ chính xác kênh đo trở kháng: ± ≤ 15 % |
| 4 | Bộ máy tính, chuột, bàn phím |
|  | Có cài phần mềm lưu, đọc và nhận định kết quả PH thực quản và trở kháng thực quản |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên |
|  | Core ≥ i3 |
|  | RAM: ≥ 4 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 200 GB |
|  | Màn hình: ≥ 20 inch Full HD 1080p |
| 6 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | Đăng kí thông tin bệnh nhân |
|  | Hiển thị toàn bộ nhật kí của bệnh nhân trong quá trình đo |
|  | Xem lại dữ liệu đo bệnh nhân |
|  | Hỗ trợ phân tích kết quả đo tối thiểu các thông số: |
|  | Số cơn trào ngược tổng cộng và chi tiết cho từng tư thế đứng, nằm. |
|  | Tính chất của cơn trào ngược: acid hay không acid, dịch hay khí |
|  | Tính toán các thông số trong tiêu chí chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản: thời gian thực quản tiếp xúc với acid (Acid Exposure Time), chỉ số DeMeester |
|  | Trích xuất kết quả đo bằng báo cáo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Máy xét nghiệm hơi thở H2, CH4

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| ## 1 | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| ## 2 | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| ## 3 | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| ## 4 | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## - Máy chính và phụ kiện: 01 chiếc |
| ## 2 | ## - Ống ngậm: 1 hộp |
| ## 3 | ## - Bộ kit hiệu chuẩn : 01 bộ |
| ## 4 | ## - Máy tính + máy in: 01 bộ |
| ## 5 | ## - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | ## Máy chính: |
|  | ## Công nghệ cảm biến laser |
|  | ## Hiệu chuẩn tự động |
|  | ## Màn hình cảm ứng |
|  | ## Có chế độ nhắc nhở bảo trì |
|  | ## Phạm vi nồng độ: CH4: ≥200ppm; H2: ≥200ppm; O2: ≤14 -≥20% |
|  | ## Thời gian khởi động: ≤ 2 phút |
|  | ## Nguyên tắc phát hiện: Cảm biến điện hóa (O2 & H2), Laser (CH4) |
|  | ## Độ chính xác: + CH4: độ phân giải ≤ 1ppm, độ chính xác ± ≤10% giá trị đọc, Độ lặp lại ≤ 5% chênh lệch trên các lần đọc liên tiếp. + H2: độ phân giải ≤1ppm, độ chính xác ± ≤ 10% giá trị đọc, Độ lặp lại ≤ 5% chênh lệch trên các lần đọc liên tiếp. + O2: độ phân giải ≤ 0.1%, độ chính xác ± ≤ 10% giá trị đọc, Độ lặp lại ≤ 5% chênh lệch trên các lần đọc liên tiếp. |
|  | ## Phụ kiện: |
|  | ## Máy tính lapop CPU Core ≥ i5, Ram ≥ 8G, Ổ cứng SSD ≥ 256 GB, Màn hình: ≥ 14 inch |
|  | ## Máy in Tốc độ in ≥ 33 trang /phút (đen), ≥ 15 trang/phút (màu) |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 5 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 6 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Máy siêu âm đánh giá phát hiện xơ gan sớm và gan nhiễm mỡ

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
|  | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính: 01 Cái |
| ## 2 | ## Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm: |
|  | ## + Màn hình: 01 Cái |
|  | ## + Đầu dò dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan, lách và gan nhiễm mỡ: 01 Cái (dùng cho bệnh nhân thường) |
|  | ## + Đầu dò dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan, lách và gan nhiễm mỡ: 01 Cái (dùng cho bệnh nhân béo phì) |
|  | ## + Đầu dò cong (Convex Probe): 01 cái |
|  | ## + Phần mềm đo độ cứng gan, đo độ cứng lách: 01 Bộ |
|  | ## + Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan: 01 bộ |
|  | ## + Máy in màu khổ A4 : 01 Cái |
|  | ## + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 Bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Tính năng chung: |
|  | ## - Dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan và gan nhiễm mỡ |
|  | ## - Đo độ cứng lách (định lượng) để đánh giá tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa |
| ## 2 | ## Thông số kỹ thuật máy chính: |
|  | ## - Hệ điều hành: Windows hoặc tương đương |
|  | ## - Bộ nhớ truy cập RAM: ≥ 4 GB |
|  | ## - Ổ cứng dữ liệu:≥ 256 GB |
|  | ## - Màn hình hiển thị: ≥ 15 inch, loại LCD hoặc tương đương |
|  | ## - Cổng kết nối đầu dò: ≥ 02 cổng |
|  | ## Điều chỉnh tiêu điểm: |
|  | ## - Phần mềm đo độ cứng gan, đo độ cứng lách |
|  | ## Đo độ cứng của gan để định lượng xơ gan, xơ gan toàn phần và các thông số khác |
|  | ## Sóng ở tần số ≥ 50Hz |
|  | ## + Giới hạn đo: |
|  | ## • Độ xơ hóa gan: ≤ 2.0 kPa đến ≥ 75 kPa |
|  | ## - Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan: |
|  | ## Đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục |
|  | ## Nguyên lý: Dựa trên độ suy giảm của sóng siêu âm |
|  | ## • Kết quả được biểu thị dưới dạng (dB/m) |
|  | ## • Giới hạn đo độ nhiễm mỡ mô gan : ≤ 100 đến ≥ 400 dB/m |
|  | ## • Độ nhiễm mỡ được đo đồng thời với độ cứng gan trên cùng một thể tích gan |
|  | ## Đo độ cứng lách |
|  | ## Sóng ở tần số ≥ 100Hz |
|  | ## Đơn vị đo : kPa |
|  | ## Giới hạn đo : |
|  | ## • Độ cứng của lách : ≤ 6.0 kPa đến ≥ 100 kPa |
| ## 3 | ## Kết nối |
|  | ## - ≥ 1 cổng Ethernet |
|  | ## - ≥ 4 cổng USB 2.0 |
|  | ## - DICOM |
| ## 4 | ## Thông số đầu dò |
| ## a | ## ĐẦU DÒ HÌNH ẢNH Loại đầu dò: Đầu dò cong (Convex Probe) Dùng để siêu âm ổ bụng thông thường |
| ## b | ## ĐẦU DÒ PHÁT HIỆN XƠ GAN SỚM VÀ GAN NHIỄM MỠ, ĐO ĐỘ CỨNG CỦA LÁCH |
|  | ## Đường kính đầu dò thăm khám: ≤ 10 mm |
|  | ## Tần số tối đa: ≥ 3.5 MHz |
|  | ## - Phương pháp kết nối: Nhấn đẩy hoặc tương đương |
|  | ## - Độ sâu thăm khám : ≤ 35 mm đến ≥ 65 mm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 5 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 6 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Hệ thống máy nội soi phóng đại độ phân giải cao

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng, tá tràng) kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp hoặc tách rời nguồn sáng: 01 bộ |
|  | Dây nội soi dạ dày video: 02 bộ |
|  | Dây nội soi đại tràng video: 02 bộ |
|  | Dây nội soi dạ dày tá tràng cửa sổ bên: 01 bộ |
|  | Màn hình mầu nội soi chuyên dụng: 01 cái |
|  | Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
|  | Bình nước: 01 cái |
|  | Máy hút dịch loại 2 bình: 01 cái |
|  | Máy cắt đốt cao tần dùng trong nội soi tiêu hóa |
|  | Máy tưới rửa nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Máy bơm CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
|  | Hệ thống máy vi tính: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: |
|  | Có chức năng chiếu sáng với bước sóng ngắn/dải hẹp (hoặc tương đương) hỗ trợ chẩn đoán ưng thư sớm |
|  | Có thể nâng cấp lên thành hệ thống nội soi siêu âm |
|  | Có chức năng dừng hình ảnh |
|  | Có chế độ điều chỉnh tiêu cự hoặc tương đương |
|  | Có cổng USB |
|  | Điều chỉnh màu sắc: điều chỉnh màu đỏ, xanh, Chroma, độ sáng ≥9 bước |
|  | Có cổng truyền phát Video |
|  | Có ≥2 chế độ tương phản |
|  | Có chế độ IRIS |
|  | Có chức năng tăng cương cấu trúc hoặc tăng cường hình ảnh |
|  | Có chức năng điều chỉnh tông màu (tone) hoặc tương đương |
|  | Có công nghệ tăng cường ánh sáng màu đỏ để phát hiện tổn thương ung thư sớm |
|  | Có chế độ hiển thị hình ảnh: Ảnh trong ảnh/ ảnh ngoài ảnh |
|  | Có chức năng nhận dạng thông số của dây soi |
|  | Có thể kết nối các thiết bị phụ trợ hoặc ngoại biên: máy in/ máy ghi hình |
|  | Bộ nhớ dữ liệu ≥ 45 bệnh nhân |
|  | Có thể lưu chế độ cài đặt riêng cho ≥20 người dùng khác nhau |
|  | Có cổng kết nối mạng/ truyền dữ liệu |
|  | Có ≥ 4 chế độ chiếu sáng đặc biệt |
|  | Có chức năng phóng đại hình ảnh |
| 2 | Nguồn sáng |
|  | Loại đèn LED ≥ 4 |
|  | Điều khiển ánh sáng: điều chỉnh tự động hoặc bằng tay |
| 3 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng |
|  | Số đường dẫn sáng: ≥2 |
|  | Độ sâu trường nhìn từ ≤ 2 mm đến ≥100mm |
|  | Trường nhìn: ≥140 độ |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.8 mm |
|  | Phần uốn cong, phần lên ≥210 độ, phần xuống ≥90 độ |
|  | Phần uốn cong, bên phải ≥100 độ, bên trái ≥100 độ |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1000 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ: ≥1300 mm |
|  | Có kênh nước phụ |
| 4 | Ống nội soi đại tràng video |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng: 0° |
|  | Số đường dẫn sáng: ≥2 |
|  | Độ sâu của trường nhìn: ≤2 - ≥100mm |
|  | Trường nhìn: ≥160 độ |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 13,5mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 13mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.6 mm |
|  | Phần uốn cong, phần lên ≥180 độ, phần xuống ≥ 180 độ |
|  | Phần uốn cong, bên phải ≥160 độ, bên trái ≥160 độ |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1300 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ: ≥1600 mm |
|  | Có kênh nước phụ |
| 5 | Dây nội soi dạ dày tá tràng cửa sổ bên |
|  | Hướng nhìn: Nghiêng ≥ 95 độ hoặc quặt ngược ≥ 15 độ |
|  | Trường nhìn : ≥ 100° |
|  | Phạm vi quan sát : ≤ 5 - ≥ 60 mm |
|  | Đường kính đầu ống soi : ≤ 13.5 mm |
|  | Đường kính thân ống soi : ≤ 11.5 mm |
|  | Khả năng uốn cong: |
|  | + Lên ≥ 120° / xuống ≥ 90° |
|  | + Phải ≥ 110° / trái ≥ 90° |
|  | Chiều dài làm việc : ≥ 1200 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ : ≥ 1550 mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết : ≥ 4.0 mm |
|  | Có nắp bảo vệ đầu ống soi dùng 1 lần |
| 6 | Màn hình nội soi chuyên dụng |
|  | Kích thước: ≥27 inch |
|  | Loại tấm nền: IPS |
|  | Độ phân giải: ≥1920 x 1080 pixels (Full HD) |
|  | Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1 |
|  | Góc nhìn: ≥170o (theo phương ngang)/≥170o (theo phương dọc) |
|  | Có cổng truyền phát Video |
| 7 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 40 lít/ phút |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dB |
|  | Số bình: ≥ 02 bình |
|  | Dung tích chai chứa dịch: ≥ 2000 ml |
|  | Có bảo vệ chống tràn |
| 8 | Xe đẩy cho hệ thống nội soi |
|  | Bánh xe có khóa hãm |
|  | Có giá treo ống soi |
| 9 | Hệ thống máy vi tính, máy in màu |
|  | Máy tính PC: bộ xử lý Intel core i5 trở lên; RAM ≥ 8GB, ổ cứng ≥ 1TB; có ổ quang DVD/CD RW, bàn phím, chuột |
|  | - Màn hình ≥ 21 inch |
|  | - Máy in màu |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Hệ thống máy X-quang C-arm

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
|  | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU CẤU HÌNH: |
|  | ## Máy X quang C-Arm di động kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
|  | ## Hệ thống cánh tay C kèm màn hình cảm ứng: 01 bộ |
|  | ## Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
|  | ## Nguồn phát cao tần: 01 bộ |
|  | ## Bóng phát tia: 01 cái |
|  | ## Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ |
|  | ## Công tắc phát tia: 01 bộ |
|  | ## Màn hình hiển thị tích hợp trên xe đẩy: 01 bộ |
|  | ## Phần mềm hiển thị/ xử lý hình ảnh: 01 gói |
|  | ## Dụng cụ bảo hộ an toàn bức xạ: 01 bộ, bao gồm: |
|  | ## - Bộ áo chì, yếm cổ chì: 02 bộ |
|  | ## - Kính đeo mắt: 02 bộ |
|  | ## - Tấm chì gắn bàn bảo vệ, kích thước khoảng 800x1000mm (±10%): 01 bộ |
|  | ## Bàn chuyên dụng cho C-arm: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | ## - Mặt bàn: 01 cái |
|  | ## - Trụ bàn: 01 cái |
|  | ## - Tay cầm điều khiển: 01 cái |
|  | ## - Đệm: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |
| ## 1 | ## Cánh tay C: |
|  | ## - Có phanh cơ học hoặc Điện tử |
|  | ## - Góc xoay: ± ≥ 200 độ |
|  | ## - Chuyển động theo phương ngang: ≥ 200 mm |
|  | ## - Độ sâu thâm nhập: ≥ 680 mm |
|  | ## - Phạm vi xoay: ±≥ 10 độ hoặc tổng góc xoay ≥ 20 độ |
|  | ## Khoảng di chuyển dọc bằng động cơ: ≥ 42 cm |
| ## 2 | ## Bộ chuẩn trực tia |
|  | ## - Có thể quan sát vùng chiếu chụp mà không cần phát tia |
|  | ## - Bộ chuẩn trực loại xoay |
| ## 3 | ## Nguồn phát: |
|  | ## Công suất đầu ra: ≥ 2,3 kW |
|  | ## Tần số: ≥ 30 kHz |
|  | ## Phạm vi Kv: ≤ 40Kv - ≥110Kv |
|  | ## - Cường độ dòng ở chế độ ảnh đơn: ≥ 24mA |
|  | ## - Cường độ dòng ở chế độ chiếu liên tục: ≥ 11 mA |
|  | ## - Cường độ dòng ở chế độ xung: ≥ 20mA |
| ## 4 | ## Bóng X quang: |
|  | ## Loại bóng: Anode cố định hoặc Anode quay |
|  | ## Số tiêu điểm: ≥ 1 tiêu điểm |
|  | ## Tản nhiệt anode: ≥ 37.300 HU/ phút |
|  | ## Khả năng trữ nhiệt của anode: ≥ 61.000 HU |
|  | ## Có bộ lọc tích hợp |
| ## 5 | ## Tấm nhận ảnh phẳng |
|  | ## Công nghệ Trixell amorphous silicon detector hoặc CMOS hoặc IGZO, vật liệu làm tấm CsI scintillator |
|  | ## - Kích thước: ≥ 20x20 cm |
|  | ## - Kích thước điểm ảnh ≤ 155 µm |
|  | ## - Độ phân giải: ≥ 1300 x 1300 pixels |
|  | ## - Độ sâu số hóa: ≥ 16 bits |
|  | ## - Hiệu suất thu nhận ảnh từ tia X – DQE: ≥ 72% |
|  | ## - Độ phân giải trên màn hình: ≥ 3,3 lp/mm |
|  | ## - Tích hợp lưới lọc tán xạ |
| ## 6 | ## Màn hình hiển thị: |
|  | ## - 1 Màn hình màu kích thước ≥ 27 inch hoặc 2 màn hình ≥ 19 inch |
|  | ## - Độ sáng tối đa: ≥ 650 cd/m2 |
|  | ## - Góc nhìn: ≥ 170 độ |
|  | ## - Độ tương phản: ≥ 700:1 |
| ## 7 | ## Lưu trữ và xử lý hình ảnh |
|  | ## - Có thể kết nối DICOM |
|  | ## - Khả năng lưu trữ: ≥ 100.000 ảnh |
|  | ## - Có chức năng xoay ảnh đảo ngược |
|  | ## - Chức năng quản lý tối ưu hóa liều tia, điều chỉnh liều tia thấp cho trẻ em |
|  | ## - Các chức năng điều chỉnh/xử lý ảnh |
|  | ## 8. Bàn chuyên dụng cho C-arm |
|  | ## Mặt bàn loại xuyên tia X |
|  | ## Chiều dài: ≥ 220cm |
|  | ## Chiều dài thấu xạ: ≥ 120cm |
|  | ## Chiều ngang: ≥ 45cm |
|  | ## Khoảng dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 80 cm |
|  | ## Khoảng dịch chuyển trượt ngang: ≥10 cm |
|  | ## Các tính năng khác: |
|  | ## Có chức năng di chuyển 4 hướng và có thắng điều khiển khoá bằng điện |
|  | ## Tải trọng ≥ 200 kg |
|  | ## Có bánh xe di chuyển và có khoá bánh cố định bàn |
|  | ## Điều khiển được chiều cao lên xuống, nghiêng trái và phải, cao đầu và cao chân (trendelenburg) |
|  | ## Hoạt động tương thích với máy C-arm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 5 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 6 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Dây nội soi dạ dày (Tương thích với nguồn soi hiện có)

## 9.1 Dây nội soi dạ dày video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Tương thích với hệ thống nguồn soi Olympus CV-170 hiện có |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Ống nội soi dạ dày video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: 01 cái |
| 2 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 3 | Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| 4 | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | - Bộ rửa: 01 bộ |
|  | - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | Trường nhìn: ≥130° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤10mm |
|  | Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤3 mm |
|  | Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu ≥ 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | Hướng lên: ≥200° |
|  | Hướng xuống: ≥80° |
|  | Hướng phải: ≥90° |
|  | Hướng trái: ≥90° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1000 mm |
|  | Chiều dài tổng: ≥1300 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 9.2. Dây nội soi dạ dày ống mềm video có kênh nước phụ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Tương thích với hệ thống nguồn soi Fujifilm EP-6000 hiện có |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Ống nội soi dạ dày ống mềm video có kênh nước phụ: 01 cái |
| 2 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 3 | Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| 4 | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | - Bộ rửa: 01 bộ |
|  | - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | Trường nhìn: ≥130° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤10mm |
|  | Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤3 mm |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | Hướng lên: ≥200° |
|  | Hướng xuống: ≥80° |
|  | Hướng phải: ≥90° |
|  | Hướng trái: ≥90° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1000 mm |
|  | Chiều dài tổng: ≥1300 mm |
|  | Tích hợp kênh nước phụ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Dây nội soi đại tràng (Tương thích với nguồn soi hiện có)

## 10.1 Dây nội soi đại tràng video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
|  | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | ## Tương thích với hệ thống nguồn soi Olympus CV-170 hiện có |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Ống nội soi đại tràng video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: 01 cái |
| ## 2 | ## Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| ## 3 | ## Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần(20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| ## 4 | ## Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | ## - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | ## - Bộ rửa: 01 bộ |
|  | ## - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | ## - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | ## - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | ## - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Ống nội soi đại tràng video |
|  | ## Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | ## Trường nhìn: ≥130° |
|  | ## Hướng nhìn thẳng |
|  | ## Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | ## Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤13 mm |
|  | ## Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤13 mm |
|  | ## Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤4 mm |
|  | ## Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu ≥ 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ, 1 kênh nước riêng |
|  | ## - Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | ## Hướng lên: ≥150° |
|  | ## Hướng xuống: ≥150° |
|  | ## Hướng phải: ≥130° |
|  | ## Hướng trái: ≥130° |
|  | ## Chiều dài làm việc: ≥1300 mm |
|  | ## Chiều dài tổng: ≥1600 mm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 5 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 6 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 10.2 Dây nội soi đại tràng ống mềm video có kênh nước phụ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Tương thích với hệ thống nguồn soi Fujifilm EP-6000 hiện có |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Ống nội soi đại tràng ống mềm video có kênh nước phụ: 01 cái |
| 2 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 3 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần(20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| 4 | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | - Bộ rửa kênh: 01 bộ |
|  | - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Ống nội soi đại tràng video |
|  | Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | Trường nhìn: ≥130° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤ 4 mm |
|  | Tích hợp kênh nước phụ |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | Hướng lên: ≥150° |
|  | Hướng xuống: ≥150° |
|  | Hướng phải: ≥130° |
|  | Hướng trái: ≥130° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1300 mm |
|  | Chiều dài tổng: ≥1600 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Hệ thống siêu âm nội soi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống nội soi: 01 hệ thống |
|  | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | Nguồn sáng nội soi |
|  | Màn hình Full HD 27 inch |
| 2 | Hệ thống siêu âm (tương thích với toàn bộ hệ thống): 01 hệ thống |
|  | Bộ xử lý hình ảnh siêu âm |
|  | Dây cáp nối siêu âm |
|  | Bộ điều khiển đầu dò siêu âm |
| 3 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò radial và phụ kiện: 01 bộ |
| 4 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò linear và phụ kiện: 01 bộ |
| 5 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 6 | Hệ thống in trả kết quả, bao gồm: 01 hệ thống |
|  | - Máy tính: 01 cái |
|  | - Màn hình LCD: 01 cái |
| 7 | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
| 8 | Máy hút dịch 2 bình: 01 cái |
| 9 | Bóng cho ống soi siêu âm: 10 bóng |
| 10 | Kim chọc hút sinh thiết dùng 1 lần (5 cái/ hộp): 01 hộp |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống nội soi |
|  | Loại tích hợp bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng 2 trong 1 hoặc loại tách rời. |
| a | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | Đầu ra tín hiệu hình ảnh kỹ thuật số: tối thiểu HD |
|  | Có chức năng làm rõ hình ảnh hỗ trợ chẩn đoán khối u |
|  | Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng |
|  | Có chức năng tự động điều chỉnh độ sáng |
|  | Chức năng điều chỉnh độ tương phản: ≥ 3 mức |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sáng Iris: auto/đỉnh/trung bình |
|  | Chức năng tăng cường độ sắc nét hình ảnh: tăng cường cấu trúc, tăng cường biên ảnh. |
|  | Có chức năng phóng đại hình ảnh kỹ thuật số |
|  | Có chức năng hiển thị hình trong hình (PiP) |
|  | Có chức năng dừng hình |
|  | Có chức năng nhận dạng các thông số của ống soi khi cắm ông soi vào máy, tối thiểu gồm: số serial |
|  | Tính năng đẩy hình ảnh lên hệ thống PACS: Sử dụng phần cứng hoặc phần mềm hoặc thiết bị ngoại vi phối hợp để truyền ảnh nội soi lên hệ thống PACS |
|  | Cổng kết nối tối thiểu: USB, DVI |
|  | Định dạng ảnh lưu trữ: tối thiểu các định dạng JPEG hoặc BMP hoặc TIFF |
|  | Dữ liệu lưu trữ kèm hình ảnh: thông tin bệnh nhân, thời gian thực hiện, thông số cài đặt tương ứng, bác sĩ thực hiện |
| b | Nguồn sáng nội soi |
|  | Loại nguồn sáng: loại LED hoặc Xenon |
|  | Tuổi thọ trung bình: ≥ 10.000h hoạt động đối với đèn LED hoặc ≥ 500 h hoạt động đối với đèn Xenon |
|  | Có chức năng điều chỉnh độ sáng |
|  | Làm mát: Bằng không khí |
| c | Màn hình Full HD |
|  | Tấm nền: IPS |
|  | Kích thước: ≥ 27 inch |
|  | Độ phân giải: Tối thiểu Full HD (≥1920 x 1080) |
|  | Góc nhìn: ≥ 170° (phương ngang), ≥ 170° (phương dọc) |
|  | Độ sáng: ≥ 300 cd/m2 |
|  | Độ tương phản: ≥ 1000:1 |
|  | Có cổng truyền phát Video |
|  | Có thể hiển thị ảnh cạnh ảnh / ảnh trong ảnh |
| 2 | Hệ thống siêu âm |
|  | Bộ xử lý hình ảnh siêu âm |
|  | -Tương thích tối thiểu các loại ống soi siêu âm: |
|  | + Ống soi siêu âm đầu dò Radial |
|  | + Ống soi siêu âm đầu dò Linear |
|  | - Có bảng điều khiển cảm ứng |
|  | - Định dạng quét siêu âm: Tối thiểu có quét điện tử. |
|  | Tần số: có thể chọn tối thiểu ≥ 4 mức trong dải từ ≤ 5 MHz đến ≥12 MHz. |
|  | Có tối thiểu ≥ 2 chế độ sử dụng hòa âm |
|  | -Kết nối tối thiểu có: |
|  | Cổng truyền phát video |
|  | - Lưu trữ hình ảnh |
|  | Định dạng dữ liệu tối thiểu có: JPEG hoặc DICOM |
|  | - Các chế độ hoạt động |
|  | Có tối thiểu các chế độ sau: |
|  | + Chế độ B |
|  | + Doppler màu CD |
|  | + Doppler năng lượng PD |
|  | + Doppler xung PW |
|  | Hỗ trợ xử lý hình ảnh tối thiểu có: |
|  | Khả năng đo lường: Khoảng cách, Chu vi, diện tích, thể tích, vận tốc dòng |
|  | Phần mềm tạo ảnh đo độ đàn hồi mô |
| 3 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò radial |
|  | Chức năng nội soi |
|  | Trường nhìn FOV: ≥ 100º |
|  | Phạm vi quan sát: ≤ 3 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài đầu ống soi: ≤ 13.5 mm |
|  | Đường kính ngoài ống luồn/thân ông soi: ≤ 12.5 mm |
|  | Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 2 mm |
|  | Phần uốn cong: |
|  | Góc uốn lên/xuống: ≥130º / ≥70º |
|  | Góc uốn trái/phải: ≥70º / ≥ 70º |
|  | Chức năng siêu âm |
|  | Phương pháp quét: Điện tử |
|  | Tần số: có thể chọn tối thiểu ≥ 4 mức trong dải từ ≤ 5 MHz đến ≥12 MHz |
| 4 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò linear |
|  | Chức năng nội soi |
|  | Trường nhìn FOV: ≥ 100º |
|  | Hướng quan sát thẳng: ≥ 40º |
|  | Phạm vi quan sát: ≤ 3- ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài đầu ống soi: ≤ 15 mm |
|  | Đường kính ngoài ống luồn/thân ông soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 3.6 mm |
|  | Phần uốn cong: |
|  | Góc uống lên/xuống: ≥130º / ≥90º |
|  | Góc uốn trái/phải: ≥ 90º / ≥ 90º |
|  | Chức năng siêu âm |
|  | Phương pháp quét: Điện tử |
|  | Góc quét: ≥ 150º |
|  | Tần số: có thể chọn tối thiểu ≥ 4 mức trong dải từ ≤ 5 MHz đến ≥12 MHz |
| 5 | Hệ thống in trả kết quả |
|  | - Máy tính: cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | + Bộ vi xử lý core i3 ≥ 2.6 GHz; RAM ≥ 4 GB, |
|  | + Ổ lưu trữ ≥ 350 GB, màn hình LCD ≥ 17"; |
|  | + Chuột, bàn phím đi kèm |
| 6 | Xe đẩy hệ thống |
|  | - Kiểu dáng, cấu trúc phù hợp với hệ thống |
|  | - Có giá treo màn hình, tai treo ống soi |
|  | - Bánh xe đa hướng, có phanh hãm |
| 7 | Kim chọc hút sinh thiết (5 cái/ hộp) |
|  | Kim chọc hút sinh thiết đầu tròn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Máy siêu âm nội soi với đầu dò miniprobe

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống xử lý nội soi siêu âm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
| 2 | Bộ điều khiển đầu dò: 01 cái |
| 3 | Đầu dò siêu âm: 05 cái |
| 4 | Bản phím chuyên dụng: 01 cái |
| 5 | Bàn đạp: 01 cái |
| 6 | Xe đẩy: 01 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống xử lý nội soi siêu âm |
|  | Có thể sử dụng với bất cứ hệ thống nội soi có kênh dụng cụ tương thích với đường kính của đầu dò |
|  | Loại đầu dò: Radial |
|  | Chế độ quét: B mode |
|  | Quản lý thông tin bệnh nhân: tên, giới tính, ngày sinh, tuổi, số ID… |
|  | Chức năng phóng đại/thu nhỏ: hình ảnh siêu âm |
|  | Đo khoảng cách, diện tích và chu vi |
|  | Cổng truyền hình ảnh |
|  | Cổng kết nối: USB |
| 2 | Đầu dò siêu âm |
|  | Tần số tối đa: ≥20 MHZ |
|  | Chiều dài làm việc ≥2 m Đường kính ≤ 2.5mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Máy siêu âm ổ bụng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE hoặc FDA (CFG) |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn:01 bộ |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng có tần số cao: 01 chiếc |
|  | Bộ gá sinh thiết cho đầu dò Convex: 01 bộ |
|  | Kim sinh thiết: 10 cái |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVA: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn TA-TV: 01 bộ |
| III- | Tính năng kỹ thuật |
|  | Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám ổ bụng, mạch máu |
| 1- | Thân máy chính |
| 1.1 | Các thông số của hệ thống |
|  | Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm |
|  | Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước: ≥ 10" |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Kích thước ≥ 21" |
|  | Phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh |
|  | Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 4 |
|  | Bộ nhớ: |
|  | SSD |
|  | Dung lượng SSD ≥ 500 GB |
|  | Bộ nhớ CINE: ≥ 500 MB Hoặc ≥ 60000 khung hình |
|  | TGC, bàn phím: Số hóa, cảm ứng chạm hoặc cơ học |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động |
|  | B- mode |
|  | Hòa âm mô |
|  | M- mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung |
|  | Mode M dòng chảy màu |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương) |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời: 2 chế độ (Duplex), 3 chế độ (triplex) |
|  | Hiển thị nhiều hình: Có |
|  | Zoom thời gian thực và tĩnh: Có |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
| 1.4 | Chức năng tạo hình |
|  | Độ sâu thăm khám từ: ≤ 1cm - ≥ 40cm |
|  | Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 1900 f/s |
|  | Số kênh xử lý số hóa (system processing channels): ≥ 10.000.000 kênh |
|  | Mức thang xám:≥ 256 mức |
|  | Tự động tối ưu hóa hình ảnh: Có |
|  | Tự động tối ưu hóa TGC: Có |
|  | Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô: Có |
|  | Dải động học hệ thống (System Dynamic Range): ≥ 390 dB |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc Triệt nhiễu hoặc giảm nhiễu ồn hoặc có phần mềm tương đương (nâng cao chất lượng hình ảnh) |
|  | Bản đồ xám |
|  | TGC và bàn phím ký tự |
|  | Dải động |
|  | Zoom thời gian thực hoặc tĩnh |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các chức năng đo đạc |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích |
| 1.7 | Chức năng cao cấp |
|  | Đàn hồi mô bán định lượng (Strain elastography) |
|  | Đàn hồi mô định lượng (2D Shear wave Elastography) đa điểm |
|  | Phần mềm tự động điều chỉnh góc Doppler |
|  | Đo đạc vùng tổn thương |
| 1.8 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng truyền phát video |
|  | Cổng USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
| 2. | Các thông số đầu dò |
| 2.1 | Đầu dò Convex băng tần rộng: Ứng dụng: ổ bụng |
|  | Dải tần: ≤ 2- ≥ 6 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
| 2.2 | Đầu dò Linear đa tần: ứng dụng: mạch máu |
|  | Cấu tạo ma trận hoặc đơn tinh thể |
|  | Dải tần: ≤ 5- ≥ 15 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 1000 |
|  | FOV: ≥ 50 mm |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

- Máy đốt sóng cao tần

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính RFA: 01 cái |
| 2 | Bơm làm mát và bộ phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
| 3 | Kim đốt đơn (kim điện cực đơn): ≥ 2 cái |
| 4 | 01 Xe đẩy |
| 5 | Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh - Tiếng Việt |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính RFA |
|  | Ứng dụng: Đốt hoại tử các loại u, tối thiểu có u gan |
|  | - Máy có chức năng tự kiểm tra khi khởi động máy. Có ≥2 vị trí cắm kim riêng biệt. |
|  | - Màn hình hiển thị: màn hình cảm ứng |
|  | - Chế độ vận hành tối thiểu có: |
|  | + Chế độ tự động |
|  | + Chế độ bằng tay |
|  | - Thời gian cài đặt đốt: ≤ 1 đến ≥ 30 phút |
|  | Công suất phát sóng tối đa: ≥ 200W |
|  | - Tần số phát sóng: ≥ 400KHz |
|  | - Theo dõi/đo lường nhiệt độ tối đa: ≥ 95 độ C |
|  | - Theo dõi/đo lường trở kháng tối đa: ≥ 800 ohm |
|  | - Kết nối tối thiểu có: USB |
| 2 | Bơm làm mát và bộ phụ kiện đi kèm: |
| 3 | - Kim đốt sóng cao tần: |
|  | + Có chức năng làm mát bằng dung môi lỏng |
|  | + Kích cỡ kim tối thiểu có 17G |
|  | + Chiều dài kim tối đa ≥ 15 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 15. Hệ thống nội soi cấp cứu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
| 1 | Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng, phế quản và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm: |
| 2 | Bộ xử lý hình ảnh nội soi kèm nguồn sáng: 01 bộ |
| 3 | Dây nội soi dạ dày, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 02 bộ |
| 4 | Dây nội soi đại tràng, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 5 | Dây nội soi phế quản, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 02 bộ |
| 6 | Màn hình hiển thị: 01 cái |
| 7 | Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi: 01 bộ |
| 8 | Bình nước: 01 cái |
| 9 | Xe đẩy máy: 01 bộ |
| 10 | Máy tính: 01 bộ |
| 11 | Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc |
| 12 | Bộ lưu điện UPS online 2 KVA: 01 bộ |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 1. | Bộ xử lý hình ảnh nội soi kèm nguồn sáng |
|  | Có chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng có bước sóng chuyên dụng (hoặc tương đương) hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Bộ xử lý hình ảnh đi kèm với nguồn sáng LED |
|  | Có khả năng điều chỉnh màu sắc ≥ 9 bước |
|  | Có chế độ dừng hình để quan sát tổn thương (Freeze Mode) |
|  | Hiển thị thông tin bệnh nhân: tên bệnh nhân, mã bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, tên bác sỹ, thủ thuật |
|  | Có thể hiển thị các thông số của ống soi trên màn hình: Loại ống soi hoặc số seri, đường kính thân ống soi, đường kính đầu ống soi, đường kính kênh công cụ. |
|  | Bộ nhớ: Dữ liệu bệnh nhân ≥ 40 người |
|  | Có chế độ Iris |
|  | Phóng đại ảnh: Phóng đại điện tử |
|  | Bộ đếm hình chụp: hiển thị tăng dần |
|  | Hệ màu: PAL/NTSC hoặc tương đương |
|  | Có cổng truyền phát Video |
|  | Điều chỉnh ánh sáng tự động |
| 2. | Dây nội soi dạ dày |
|  | Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 140 độ |
|  | Phạm vi quan sát: |
|  | + Gần nhất: ≤ 2.0 mm. |
|  | + Xa nhất: ≥ 100 mm |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 9.2 mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 9.3 mm |
|  | Khả năng uốn cong: |
|  | + Lên ≥ 210° / xuống ≥ 90° |
|  | + Phải ≥ 100° / trái ≥ 100° |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.8 mm |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm |
| 3. | Dây nội soi đại tràng |
|  | Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 1400 |
|  | Phạm vi quan sát: |
|  | + Gần nhất: ≤ 2.0 mm. |
|  | + Xa nhất: ≥ 100 mm |
|  | Khả năng uốn: Lên ≥ 1800/ Xuống ≥ 1800, Phải ≥ 1600/ ≥ Trái 1600 |
|  | Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính phần thân ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Có kênh bơm nước riêng |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1300 mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.7 mm |
| 4. | Dây nội soi phế quản |
|  | Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 120° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn trong khoảng từ: ≤ 3 đến ≥100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 5.5 mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 5.2 mm |
|  | Đường kính bên kênh sinh thiết: ≥ 2.0 mm |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 600 mm |
|  | Đầu cuối ống soi gồm 4 thành phần: 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ |
|  | Khả năng uốn cong: lên ≥ 180 độ; xuống ≥ 130 độ |
| 5 | Màn hình y tế chuyên dụng |
|  | Kích thước màn hình ≥ 24 inchs. |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Góc quan sát: ≥ (1700/1700) |
|  | Có cổng truyền phát Video |
| 6 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 40 lít/ phút |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dB |
|  | Số bình: ≥ 02 bình |
|  | Dung tích chai chứa dịch: ≥ 2000 ml |
|  | Có bảo vệ chống tràn |
| 7 | Xe đẩy dàn nội soi |
|  | Đặt trên bánh xe có khóa hãm |
|  | Có giá treo ống soi |
| 8 | Máy tính |
|  | CPU Core I5 trở lên |
|  | Ram DDR ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng dung lượng ≥ 500 GB |
|  | Bàn phím và chuột |
|  | Màn hình máy tính LCD ≥ 21 inch |
|  | Có card màn hình rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 16. Hệ thống laser phẫu thuật trĩ - rò hậu môn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính (bao gồm dây nguồn): 01 máy |
|  | Bộ phụ kiện đi kèm: Bàn đạp điều khiển chân: 01 chiếc Kính mắt bảo vệ an toàn: 3 chiếc Vali đựng máy: 01 chiếc |
|  | Bộ laser điều trị trĩ: 20 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh - Tiếng Việt |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Tính năng chung: |
|  | Máy được sử dụng để điều trị trĩ |
|  | Công nghệ laser diode (bán dẫn), điều khiển phát tia laser qua bàn đạp chân |
|  | Máy được thiết kế để phóng laser với 2 bước sóng 980 nm và 1470 nm (±5%) |
|  | Máy có thể sử dụng độc lập hoặc phối hợp ≥ 2 bước sóng |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng |
|  | Có đèn LED |
|  | Nút dừng khẩn cấp |
|  | Công suất tối đa: ≥30 Watt khi kết hợp |
|  | Chế độ điều trị: Liên tục hoặc Chế độ xung |
|  | Thời lượng xung nhịp có thể điều chỉnh |
|  | Chuẩn an toàn laser cấp 4 |
| 2 | Bộ laser điều trị trĩ |
|  | Cấu hình 01 bộ gồm có: |
|  | Sợi quang (01 sợi) |
|  | Tay cầm sợi quang (01 chiếc) |
|  | Van mở hậu môn (01 chiếc) |
|  | Thông số kĩ thuật sợi quang: |
|  | Sợi quang phát tia diode, bước sóng 1470nm & 980nm (±5%) |
|  | Chiều dài: ≥2 m |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 17. Máy chụp X-quang răng và phụ kiện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Sensor chụp toàn hàm: 01 bộ |
|  | Phụ kiện chụp toàn hàm: 01 cái |
|  | Phần mềm cho máy: 01 bộ |
|  | Máy tính: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Thông số tủ phát và bóng đèn x-quang |
|  | Điện áp chụp: tối thiểu ≤ 60 kV, tối đa ≥ 85 kV |
|  | Dòng chụp: ≤ 4mA đến ≥ 15 mA |
|  | Tần số ≥ 120 kHz |
|  | Tiêu điểm của bóng phát ≤ 0,5 mm |
|  | Lọc tia X: ≥ 2,5 mm Al |
| 2 | Thông số chụp toàn cảnh |
|  | Cảm biến: CMOS |
|  | Trường ảnh ≥ 6 x 130 mm |
|  | Thang xám ≥ 12 bit |
|  | Độ phóng đại ≥ 1,2 (± 10%) |
|  | Thời gian chụp: Tùy theo chương trình được chọn ≤ 13 giây |
|  | Các tùy chọn hình thái bệnh nhân: |
|  | Tùy chọn kích thước bệnh nhân: người lớn và trẻ em |
|  | Tùy chọn hình dáng cung răng |
|  | Các chương trình chụp: toàn cảnh đầy đủ, toàn cảnh phần đoạn, xoang hàm, TMJ (khớp thái dương hàm) mặt bên x2, TMJ (khớp thái dương hàm) mặt bên x4, 2D |
| 3 | Phần mềm đi kèm |
|  | Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh nha khoa CBCT, chụp toàn cảnh, chụp sọ mặt, chụp X-quang chóp kỹ thuật số,… cho phép quản lý và truy cập thông tin nhiều loại hình ảnh khác nhau của cùng một bệnh nhân |
|  | Phần mềm cho phép người sử dụng điều chỉnh các thông số ảnh như độ sáng, độ tương phản, cắt hình, xoay hình, đo đạc, chèn chú thích. |
|  | Có bộ lọc hình ảnh hoặc chỉnh sửa tăng cường chất lượng ảnh |
|  | Phần mềm có sẵn chức năng kết nối PACS theo chuẩn DICOM |
|  | Phần mềm cho phép thực hiện các thao tác truy xuất hoặc nhập dữ liệu |
| 4 | Máy trạm và màn hình: Yêu cầu hệ thống máy tính tối thiểu |
|  | CPU: Intel Core i5-9500 thế hệ thứ 9, 6 lõi (tần số cơ bản 3 GHz, lên tới 4,4 GHz với Công nghệ Intel® Turbo Boost) hoặc tương đương |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 4 GB để cài đặt phần mềm, ≥ 250 GB chỗ trống để sử dụng phần mềm |
|  | Card đồ họa |
|  | Màn hình: Độ phân giải màn hình ≥ 1280 x 1024 |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên. |
|  | Kết nối mạng |
|  | Ổ ghi đĩa CD/DVD |
|  | Chuột và bàn phím |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 18. Máy cấy ghép implant

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |
|  | Máy cấy Implant kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ điều khiển: 01 bộ |
|  | Micromotor: 01 bộ |
|  | Bàn đạp điều khiển không dây: 01 bộ |
|  | Màn hình LCD có bảng điều khiển: 01 cái |
|  | Tay khoan: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ điều khiển |
|  | Tốc độ bơm ≥ 75 mL/phút |
|  | Chương trình ≥ 8 chương trình |
| 2 | Micromotor |
|  | Tốc độ tối thiểu ≤ 300 vòng/phút, tối đa ≥ 40.000 vòng/phút |
| 3 | Bàn đạp điều khiển không dây |
|  | Tích hợp các chức năng kiểm soát tốc độ khoan |
|  | Được kết nối với bộ điều khiển chân không dây |
| 4 | Màn hình LCD kèm bảng điều khiển |
|  | Màn hình LCD kèm bảng điều khiển |
|  | Có thể được điều chỉnh mức độ sáng. |
| 5 | Tay khoan |
|  | Tỉ lệ truyền ≥ 20:1 |
|  | Mô-men xoắn tối đa ≥ 80 Ncm |
|  | Tốc độ tối đa ≥ 2.000 vòng/phút |
|  | Tay khoan có thể hấp tiệt trùng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 19. Máy điều trị nội nha và định vị chóp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy điều trị nội nha và định vị chóp kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
|  | - Motor nội nha tích hợp bộ định vị chóp: 01 bộ |
|  | - Tay khuỷu: 01 cái |
|  | - Giá đỡ tay: 01 cái |
|  | - Bộ sạc đa năng: 01 bộ |
|  | - Bộ phụ kiện 01 bộ (bao gồm: cáp, kẹp/móc) |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng hiệu chuẩn |
|  | Màn hình hiển thị cảm ứng hoặc LCD |
|  | Hiển thị màu sắc để cảnh báo khi định vị chóp |
|  | Vị trí tay cầm có thể điều chỉnh 360 độ |
|  | Pin Lithium – ion |
|  | Sạc đầy chỉ trong thời gian < 2 giờ |
|  | Motor có thể chỉ chạy bằng pin hoặc có thể vừa sạc vừa sử dụng |
|  | Phạm vi momen xoắn: tối thiểu ≤ 0.2 N.cm và tối đa ≥ 5.0 N.cm |
|  | Phạm vi tốc độ: tối thiểu ≤ 100 vòng/ phút và tối đa ≥ 1000 vòng/ phút |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 20. Bàn thủ thuật nhãn khoa

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn thủ thuật kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bàn kèm khung: 01 cái |
|  | Bộ phận tựa đầu có thể tháo rời: 01 bộ |
|  | Bộ điều khiển bằng mô tơ điện hoặc thuỷ lực: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển có tối thiểu các chức năng nâng hạ: phần đầu, phần chân và nâng hạ cao thấp cả bàn |
|  | Chiều dài tổng thể: ≥ 1850mm |
|  | Chiều rộng: ≥ 500mm |
|  | Chiều cao bàn có thể điều chỉnh: ≤ 710mm đến ≥ 810mm |
|  | Tải trọng bệnh nhân tối đa ≥ 135kg |
|  | Bánh xe: ≥ 4 bánh, có khóa hãm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 21. Máy chụp đáy mắt góc rộng

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp đáy mắt góc rộng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bao phủ bụi: 01 chiếc |
|  | Máy tính + Màn hình : 01 bộ |
|  | Máy in ảnh màu: 01 cái |
|  | Chân bàn nâng hạ bằng motor điện: 01 chiếc (đồng bộ máy chính) |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy tính bảng đi kèm hoặc (máy tính có kèm màn hình cảm ứng) |
|  | Nguồn sáng: Tối thiểu có Red – Green – Blue riêng biệt (RGB) |
|  | Hệ thống chụp ảnh võng mạc ≥ 133o trong một lần chụp. |
|  | Có khả năng chụp với đường kính đồng tử ≤ 3,3 mm. |
|  | Chế độ chụp tối thiểu: màu, lọc màu, tự phát huỳnh quang, Fluorescein Angiography |
|  | Hình ảnh võng mạc tối thiểu phải bao gồm: Gai thị, hoàng điểm, võng mạc chu biên. |
|  | Tích hợp phần mềm phân tích, xử lý và lưu trữ hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 22. Máy soi đáy mắt gián tiếp hình đảo ngược

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy soi đáy mắt gián tiếp hình đảo ngược kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy soi đáy mắt gián tiếp hình đảo ngược: 01 cái |
|  | Kính 20D: 01 cái |
|  | Kính soi đáy mắt góc rộng: 01 cái |
|  | Bộ đổi nguồn hoặc bộ sạc kèm pin Litium: 01 cái |
|  | Gương giảng dạy: 01 cái |
|  | Túi đựng máy: 01 cái |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Nguồn chiếu sáng: Led |
|  | Cường độ chiếu sáng có thể điều chỉnh bằng núm xoay |
|  | Đường kính vùng chiếu sáng có thể điều chỉnh được |
|  | Tối thiểu có các bộ lọc: Xanh cobalt, lọc đỏ |
|  | Có gương quan sát phụ, cho phép 2 người quan sát võng mạc cùng lúc |
|  | Nguồn điện: từ bộ đổi nguồn hoặc pin Litium có thời gian sử dụng ≥ 6 giờ mỗi lần sạc pin |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 23. Máy đo công suất thể thủy tinh nhân tạo

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Màn hình : 01 chiếc |
|  | Dây cáp màn hình: 01 chiếc |
|  | Bộ công thức tính toán công suất thủy tinh thể: 01 bộ |
|  | Bàn đặt máy: 01 chiếc |
|  | Chuột USB: 01 chiếc |
|  | Bàn phím: 01 chiếc |
|  | Bộ dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng công nghệ SWEPT-Source OCT (SS OCT) bước sóng ≥ 1050nm |
|  | Đo được khúc xạ mặt trước và mặt sau của giác mạc |
|  | Có chức năng chụp bản đồ giác mạc |
|  | Có công nghệ theo dõi định thị mắt hoặc Có chức năng đèn báo hiệu có tác dụng tìm vị trí đo tối ưu để đảm bảo kết quả đo chính xác. (hoặc tương đương) |
|  | Phạm vi đo lường: |
|  | Chiều dài trục nhãn cầu: từ ≤ 14mm đến ≥ 32mm |
|  | Độ sâu tiền phòng: từ ≤ 1.5mm đến ≥ 4.5mm |
|  | Độ dày thủy tinh thể: từ ≤ 2.5mm đến ≥ 6.5mm (mắt tự nhiên) |
|  | Độ dày giác mạc trung tâm: từ ≤ 0,3mm đến ≥ 1,0mm. |
|  | Công thức tính công suất thuỷ tinh thể tối thiểu có: |
|  | Bộ công thức tính thủy tinh thể: SRK/T, Hoffer Q, Holladay |
|  | Bộ công thức Haigis: Hagis L |
|  | Bộ công thức Barrett: Barrett Universal II, Barrett Toric và Barrett True-K |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 24. Bộ dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |  |  |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |  |  |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | Tên dụng cụ | Số lượng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật |
| 1 | Vành mi Barraquer hoặc tương đương | 3 | Cỡ người lớn, má dây 14-16mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài: 40-42mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 2 | Kẹp Putterman hoặc tương đương | 1 | Kẹp cơ kết mạc Putterman |
|  |  |  | Có lỗ và răng kẹp |
|  |  |  | Tổng chiều dài 92-96mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 3 | Panh xé bao vi phẫu Ikeda 23G hoặc tương đương | 1 | Cỡ 23G |
|  |  |  | Đầu kẹp 0.9mm (±10%) |
|  |  |  | Trục cong dài 22-25mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ và hoặc titan |
| 4 | Kim 2 nòng Simcoe hoặc tương đương | 2 | Kim I/A Simcoe |
|  |  |  | Cỡ 23G, lỗ hút 0.3mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ, dây silicone |
| 5 | Kéo Castroviejo Universal đầu tù hoặc tương đương | 3 | Lưỡi cong, nhỏ, đầu tù |
|  |  |  | Chiều dài lưỡi 6-8mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài 100-106mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 6 | Kìm kẹp kim Kalt có khóa hoặc tương đương | 1 | Kẹp mang kim Kalt |
|  |  |  | Có khóa đẩy, đầu kẹp thẳng. |
|  |  |  | Tổng chiều dài: 135-140mm (±10%) Chất liệu: Thép không gỉ |
| 7 | Kìm kẹp kim Barraquer 12mm có khoá hoặc tương đương | 1 | Kìm kẹp kim cho chỉ 4.0-7.0 |
|  |  |  | Mũi cong, dài 11-12,5mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài: 120-140mm (±10%) |
|  |  |  | Có khoá |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 8 | Panh mống mắt có răng hoặc tương đương | 2 | Panh mống mắt |
|  |  |  | Có 1x2 răng, 0,1mm (±10%) |
|  |  |  | Chiều dài: 70 – 75mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 9 | Bộ que thông lệ đạo hoặc tương đương | 1 | Bộ que thông lệ đạo |
|  |  |  | 2 đầu, có các cỡ số 0000-000, 00-0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 |
|  |  |  | Chất liệu: Bạc hoặc thép không gỉ. |
| 10 | Vành mi rời Desmarres hoặc tương đương | 2 | Vành mi Desmarres |
|  |  |  | Cỡ số 1, lưỡi 12-14mm (±10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài 140-145mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 11 | Kẹp cơ Jameson chếch bên phải hoặc tương đương | 1 | Kẹp cơ Jameson |
|  |  |  | Cỡ người lớn, chếch bên phải |
|  |  |  | Có 6 răng/lỗ, có khóa |
|  |  |  | Tổng chiều dài 95-99mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 12 | Kẹp cơ Jameson chếch bên trái hoặc tương đương | 1 | Kẹp cơ Jameson |
|  |  |  | Cỡ người lớn, chếch bên trái |
|  |  |  | Có 6 răng/lỗ, có khóa |
|  |  |  | Tổng chiều dài 95-99mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 13 | Kẹp cơ Berke có khoá hoặc tương đương | 1 | Kẹp Berke |
|  |  |  | Đầu kẹp 18-20mm, dài 95-100mm (±10%) |
|  |  |  | Có khóa trượt cố định |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 14 | Dụng cụ giữ và đặt bi Carter hoặc tương đương | 1 | Dùng để giữ và đặt bi silicone trong phẫu thuật múc nội nhãn |
|  |  |  | Có 6 lưỡi thép đàn hồi |
|  |  |  | Tổng chiều dài: 11-13cm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 15 | Thìa Wells hoặc tương đương | 1 | Thìa cắt nội nhãn Wells |
|  |  |  | Có khe |
|  |  |  | Tổng chiều dài 140 - 150mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc titan |
| 16 | Đinh nước tiền phòng Lewicky 20G hoặc tương đương | 1 | Cỡ 20G |
|  |  |  | Đầu tip: 0,9mm x 3,0-3,5mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không rỉ |
|  |  |  | Dây: silicone |
| 17 | Kẹp chắp Desmarres cỡ to hoặc tương đương | 2 | Kẹp chắp Desmarres |
|  |  |  | Má kẹp hình oval 15-17mm x 22-24 mm (±10%) |
|  |  |  | Chiều dài 90-95 mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 18 | Kẹp chắp Desmarres cỡ vừa hoặc tương đương | 2 | Kẹp chắp Desmarres |
|  |  |  | Má kẹp hình oval 10-13mm x 19-23 mm(±10%) |
|  |  |  | Chiều dài 80-90 mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 19 | Bộ thìa nạo chắp cỡ vừa hoặc tương đương | 1 | Curette nạo chắp |
|  |  |  | Kích thước đầu nạo: có các cỡ 1,5mm; 1,75-2mm; 2,25-2,5mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: thép không rỉ |
| 20 | Móc túi lệ Knapp hoặc tương đương | 1 | Móc túi lệ Knapp |
|  |  |  | 4 răng, đầu tù |
|  |  |  | Tổng chiều dài 130-135mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 21 | Kéo mổ lác cong, mũi tù hoặc tương đương | 3 | Lưỡi cong, mũi tù |
|  |  |  | Dài: 112 – 120mm (±10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ |
| 22 | Hộp đựng, bảo quản dụng cụ hoặc tương đương | 2 | Hộp đựng dụng cụ |
|  |  |  | Kích thước tối thiểu: ≥ 250 x 150 x 18 mm |
|  |  |  | Có lớp lót silicone |
|  |  |  | Chất liệu: Nhựa hoặc thép không gỉ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |  |  |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |  |  |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |  |  |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |  |  |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |  |  |

## 25. Máy đo tròng kính tự động

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo tròng kính tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính với màn hình LCD màu: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 cái |
|  | Giấy cho máy in: 01 cuộn |
|  | Bao phủ bụi: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng tự động phát hiện loại tròng kính. |
|  | Có chức năng hiển thị thông số lăng kính. |
|  | Sử dụng ánh sáng đo màu xanh. |
|  | Có chức năng đo khả năng truyền tia UV. |
|  | Có chức năng đo khoảng cách đồng tử. |
|  | Có chức năng đo kính áp tròng. |
|  | Có máy in nhiệt tích hợp. |
|  | Màn hình cảm ứng LCD màu ≥ 5,7 inches |
|  | Dải đo: +Đo kính cầu: từ ≤ -25.00 D đến ≥ +25.00 D, bước tăng giảm có tối thiểu 0.01 / 0.12 / 0.25 D +Đo kính trụ: từ ≤ - 10.00 D đến ≥ + 10.00 D, bước tăng giảm có tối thiểu 0.01 / 0.12 / 0.25 D. +Đo trục: 0 đến 180º, mỗi bước tăng giảm 10 +Đo kính ADD: từ 0.00 D đến ≥ +10.00 D, mỗi bước tăng giảm tối thiểu: 0.01 / 0.12 / 0.25 D +Đo lăng kính: từ 0 đến ≥ 10Δ |
|  | Đo đường kính của kính: từ ≤ 20mm đến ≥ 100mm |
|  | Đo khả năng truyền UV: 0 đến 100% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 26. Máy đo khúc xạ tự động

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo khúc xạ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Bàn nâng hạ bằng điện: 01 chiếc |
|  | Bao phủ bụi: 01 |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng sử dụng |
|  | Thiết bị tối thiểu phải thực hiện được các chức năng: - Đo khúc xạ - Đo độ cong giác mạc |
| 2 | Tính năng chung |
|  | Có công nghệ tăng cường độ chính xác: Diode siêu phát quang + CCD độ nhạy cao hoặc Hệ thống đo lăng kính quay. |
|  | Thiết bị có tích hợp máy in nhiệt để in kết quả |
|  | Thiết bị có tích hợp màn hình hiển thị |
|  | Màn hình có thể xoay, vặn để phù hợp nhiều tư thế đo |
| 3 | Tính năng đo khúc xạ |
|  | Khoảng đo cầu: từ ≤ - 25D đến ≥ + 22D Bước đo có tối thiểu: 0,12D/0,25D |
|  | Khoảng đo trụ: từ ≤-10D đến ≥ + 10D |
|  | Khoảng đo trục: từ 0 đến 180 độ |
|  | Có khả năng đo mắt có đường kính đồng tử nhỏ: ≤ 2mm |
| 4 | Tính năng đo độ cong giác mạc |
|  | Khoảng đo công suất khúc xạ giác mạc: từ ≤33.75D đến ≥67.5D |
|  | Khoảng đo bán kính cong giác mạc: từ ≤5mm đến ≥10mm, bước đo: 0,01mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 27. Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Máy in tích hợp trong máy chính: 01 chiếc |
|  | Cáp nguồn: 01 chiếc |
|  | Khăn (hoặc túi) che bụi: 01 cái |
|  | Bàn đặt máy điều khiển điện: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng kiểm soát thổi khí tự động |
|  | Có khả năng tự cân chỉnh, tự động chụp ảnh và tự động kết thúc |
|  | Tựa cằm điều chỉnh lên xuống bằng mô tơ điện |
|  | Có đèn tiêu gắn bên trong để định vị mắt |
|  | Màn hình màu LCD hoặc tương đương ≥ 5,7 inches, điều chỉnh được độ nghiêng để phù hợp với tư thế đo |
|  | Khoảng đo từ: ≤1mmHg tới ≥60mmHg |
|  | Có ít nhất 2 dải đo và có kèm chức năng tự động kiểm soát thổi khí |
|  | Có cảnh báo trên màn hình khi mắt bệnh nhân đặt quá gần vòi thổi khí |
|  | Thiết bị được tích hợp máy in nhiệt để in kết quả |
|  | Thiết bị đo được độ dày giác mạc và có công nghệ tự động điều chỉnh kết quả nhãn áp dựa vào thông số độ dày giác mạc |
|  | Các cổng kết nối: tối thiểu phải có mạng LAN hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 28. Máy chiếu thử thị lực

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chiếu thử thị lực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy: 01 cái |
|  | Màn chiếu: 01 cái |
|  | Điều khiển từ xa hoặc hộp điều khiển: 01 cái |
|  | Kính phân cực: 01 cái |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thiết kế phù hợp cho nhiều vị trí lắp đặt khác nhau như treo tường, đặt trên bàn hoặc gắn lên trụ. |
|  | Nguồn chiếu sáng: Led |
|  | Khoảng cách hoạt động: ≤ 3m đến ≥ 6m |
|  | Số lượng biểu đồ đo: ≥ 27 bảng |
|  | Thiết bị chuyển biểu đồ: Remote điều khiển từ xa hoặc hộp điều khiển |
|  | Có chức năng tự động tắt nguồn khi không sử dụng |
|  | Tốc độ chuyển bảng ≤ 0,3 giây |
|  | Điều khiển từ xa dùng pin sạc hoặc pin rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 29. Hộp kính thử

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hộp kính thử kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hộp đựng các miếng thử: 01 cái |
|  | Gọng kính thử: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng hộp kính |
|  | Hộp kính cứng bằng gỗ hoặc da hoặc polycarbonate hoặc kim loại. Phía trong có đệm chống trầy xước. |
|  | Kính thử độ cầu: ≥ 34 cặp (+) và ≥ 34 cặp (-). Có tối thiểu các kính cầu: từ 0,12D đến ≥ 20,00D Dải số các kính cầu nhỏ có bước nhảy 0,25D Dải số các kính cầu trung bình có bước nhảy 0,50D/1,00D Dải số các kính cầu lớn có bước nhảy ≥ 2,00D Kính thử độ trụ có tối thiểu: ≥ 17 cặp (+) và ≥ 17 cặp (-). Các kính trụ có dải số: từ 0,12D đến ≥ 5,00D. Dải số kính nhỏ có bước nhảy 0,25D, dải số kính lớn có bước nhảy 0,50D/1,00D Lăng kính: ≥ 8 cái: Từ ≤ 1 đến ≥ 6,0 độ Kính phụ: ≥ 10 cái: kính xanh, kính đỏ, kính lỗ, kính chữ thập, kính khe hẹp, kính chữ thập, kính Maddox… |
| 2 | Tính năng gọng thử |
|  | Điều chỉnh khoảng cách đồng tử (PD): từ ≤ 50 mm đến ≥ 80 mm Phân chia tỷ lệ trục: 5° Xoay kính: 360° Phạm vi đo đỉnh giác mạc: 0 đến ≥ 14 mm Điều chỉnh ở thái dương: mở rộng / nghiêng Phần tựa mũi có thể điều chỉnh độ cao/độ nghiêng với hệ thống cố định vị trí Linh hoạt và có thể điều chỉnh ở phần cuối thái dương. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 30. Máy đo khoảng cách đồng tử

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Pin rời hoặc pin sạc |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo khoảng cách đồng tử kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Hộp đựng máy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Phương thức đo: phản xạ ánh sáng trên giác mạc. |
|  | Màn hình hiển thị: LCD. |
|  | Nguồn sáng: Led. |
|  | Dải đo: ≤ 47mm đến ≥ 82mm. |
|  | Khoảng cách điểm quan sát: ≤ 35cm đến vô cực |
|  | Bước đo tăng, giảm: ≤ 0,5mm |
|  | Chức năng tự động tắt: có |
|  | Nguồn điện: Pin sạc hoặc pin rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 31. Máy sinh hiển vi khám mắt có camera

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sinh hiển vi khám bệnh có camera kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính sinh hiển vi: 01 chiếc |
|  | Phần mềm quản lý và lưu trữ hình ảnh: 01 bộ |
|  | Giá đỡ tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 chiếc |
|  | Giấy cài tỳ cằm: 01 tệp |
|  | Khăn phủ bụi: 01 chiếc |
|  | Bộ camera đồng bộ với sinh hiển vi: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bàn nâng hạ bằng điện: 01 chiếc |
|  | Bộ đo nhãn áp Goldmann: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| 1 | Sinh hiển vi |
|  | Nguồn sáng: LED |
|  | Số mức phóng đại ≥ 4 mức |
|  | Kiểu thiết kế: nguồn sáng chiếu từ trên xuống |
|  | Thị kính ≥ 10x |
|  | Khoảng bù diop ≥ ± 6D |
|  | Độ rộng khe sáng điều chỉnh được liên tục từ 0 tới ≥ 12mm |
|  | Độ dài khe sáng điều chỉnh được liên tục từ ≤1 mm tới ≥ 12mm |
|  | Phin lọc tối thiểu phải có các loại: lọc xanh lam, lọc vàng, lọc xanh lá cây (loại ánh sáng đỏ) |
|  | Khoảng di chuyển trước-sau ≥ 90mm |
|  | Khoảng di chuyển theo chiều ngang ≥ 100mm |
|  | Khoảng di chuyển theo phương thẳng đứng ≥ 30mm |
| 2 | Camera đồng bộ |
|  | Camera đồng bộ chính hãng đảm bảo kết nối được với sinh hiển vi |
|  | Độ phân giải ≥ 5MP |
| 3 | Bộ máy tính |
|  | Hệ điều hành: Window hoặc tương đương |
|  | CPU: từ Core i3 hoặc tương đương trở lên |
|  | Ổ cứng chạy hệ điều hành: loại SSD, dung lượng ≥ 128 GB |
|  | RAM ≥ 8GB |
|  | Màn hình máy tính ≥ 19 inches, có cổng HDMI kết nối màn hình phụ |
|  | Màn hình hiển thị mở rộng: màn hình LCD, kích thước ≥ 43 inch, độ phân giải Full HD hoặc cao hơn, có kết nối HDMI |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 32. Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đếm tế bào nội mô giác mạc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bao phủ máy: 01 |
|  | Giấy in nhiệt: 01 cuộn |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Chân bàn điều khiển điện: 01 cái |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Phạm vi chụp: ≥ 0,25mm x 0,55mm Số điểm chụp: - Trung tâm: 1 vị trí - Cạnh trung tâm: ≥ 6 vị trí - Ngoại biên (góc 27 độ): ≥ 6 vị trí |
|  | Phân tích dữ liệu tự động |
|  | Có chức năng đo độ dày giác mạc trung tâm |
|  | Phạm vi đo bề dày giác mạc: từ ≤ 400 µm đến ≥ 750 µm |
|  | Có tối thiểu các thông số phân tích sau: - Số lượng tế bào phân tích (Number) - Mật độ tế bào (CD) - Tính trung bình số tế bào trong khu vực (AVG) - Đo độ lệch chuẩn của tế bào trong khu vực (SD) - Tính hệ số biến thiên của tế bào trong khu vực (CV) - Kích thước tế bào lớn nhất trong khu vực (Max) - Kích thước tế bào nhỏ nhất trong khu vực (Min) - Tỷ lệ tế bào lục giác trong khu vực (HEX hoặc 6A) |
|  | Có các biểu đồ: - Sự phân bố về hình dạng (Pleomorphism) - Sự phân bố về kích thước (Polymegathism). |
|  | Màn hình cảm ứng: ≥ 8,4 inches, có thể thay đổi độ nghiêng. |
|  | Máy in nhiệt tích hợp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 33. Bộ dụng cụ ghép giác mạc

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |  |  |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |  |  |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | Tên dụng cụ | Số lượng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật |
| 1 | Vành mi Lieberman hoặc tương đương | 3 | Vành mi Lieberman điều chỉnh được, dùng được cho 2 mắt, chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 2 | Vòng cố định củng mạc Flieringa hoặc tương đương | 2 bộ (8 cái/bộ) | Vòng cố định củng mạc |
|  |  |  | các cỡ từ 15 đến 20 mm (± 10%) |
|  |  |  | chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 3 | Đánh dấu giác mạc Anis hoặc Thomas-Neuhann hoặc tương đương | 2 | Đánh dấu giác mạc có 8 cánh, chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 4 | Kéo giác mạc Troutman-Katzin phải hoặc tương đương | 2 | Kéo cắt giác mạc chuyên dụng phải loại Katzin đầu tù, lưỡi cong phải, chiều dài lưỡi 6mm, chiều dài kéo 100 mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 5 | Kéo giác mạc Troutman-Katzin trái hoặc tương đương | 2 | Kéo cắt giác mạc chuyên dụng trái loại Katzin, đầu tù, lưỡi cong trái, chiều dài lưỡi 6mm, chiều dài kéo 100 mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 6 | Kéo vi phẫu Mishima hoặc tương đương | 2 | Kéo vi phẫu loại Mishima: chất liệu thép không gỉ hoặc titan, đầu tù, lưỡi cong và mỏng, dài 6-7,5 mm (± 10%), chiều dài kéo 100 mm (± 10%) |
| 7 | Kéo vi phẫu Vannas hoặc tương đương | 2 | Kéo vi phẫu Vannas: chất liệu thép không gỉ hoặc titan, lưỡi cong nhỏ, đầu nhọn, lưỡi dài 6 mm (± 10%), chiều dài kéo 80 mm (± 10%) |
| 8 | Panh giác mạc Colibri hoặc tương đương | 2 | Pince giác mạc mấu 0.12mm(± 0,1 mm), đầu kẹp 6mm(± 10%), chiều dài 115 mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 9 | Pince vi phẫu có mấu Bonn hoặc tương đương | 2 | Pince vi phẫu có mấu: chất liệu thép không gỉ hoặc titan, đầu thẳng, tay cầm dẹt, dài khoảng 75mm (± 10%), 1 x2 răng, kích thước răng 0.12mm, dùng để cặp giác mạc |
| 10 | Pince vi phẫu không mấu Bonn hoặc tương đương | 2 | Pince vi phẫu không mấu: chất liệu thép không gỉ hoặc titan, tay cầm dẹt, đầu thẳng hoặc cong, cặp được chỉ 10/0 |
| 11 | Lưỡi khoan giác mạc hoặc tương đương | 3 bộ (11 cái/bộ) | Lưỡi khoan giác mạc các cỡ: bằng kim loại, lưỡi rời, hình tròn, cạnh sắc có thể dùng nhiều lần, đủ cỡ từ 6 – 11mm (± 10%), các cỡ chênh nhau 0,5 mm (± 0,1 mm) (6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11) |
| 12 | Giá khoan giác mạc hoặc tương đương | 2 | Giá để khoan lấy mảnh ghép: chất liệu titan hoặc thép không gỉ, có khối trụ có hướng vuông góc với đáy, ốc điều chỉnh độ rộng của đầu trụ để lắp vừa các lưỡi khoan rời các cỡ |
| 13 | Thớt đựng giác mạc hoặc tương đương | 5 | Thớt: chất liệu nhựa teflon hoặc tương đương, sử dụng được nhiều lần, đáy lõm hình phi cầu, có lỗ nhỏ ở tâm thớt |
| 14 | Thìa spatula hoặc tương đương | 2 | Thìa spatula để lấy mảnh ghép: đầu cong hình rai có khe hoặc lỗ, chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 15 | Spatula Castroviejo hoặc tương đương | 2 | Spatula Castroviejo 2 đầu dẹt, nhỏ, gấp góc, đầu dài 10-15 mm (± 10%), rộng 0,5-0,7 mm (± 0,1 mm), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 16 | Kìm cặp kim vi phẫu Barraquer hoặc tương đương | 2 | Đầu cong nhỏ, kích thước từ chốt đến mũi kìm 5-7,5 mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan, cặp được chỉ 10/0 |
| 17 | Kim bơm khí Rycroft 30G/27G hoặc tương đương | 10 | Kim bơm khí kích thước 30G/27G, đầu tù, cong |
| 18 | Pince Elschnig hoặc tương đương | 2 | Pince Elschnig thép không gỉ hoặc titan, răng 0,7 mm (± 0,1 mm), dài 100 mm - 110mm (± 10%) |
| 19 | Trụ Maloney hoặc tương đương | 2 | Dụng cụ hỗ trợ trong phẫu thuật, hình chóp có các vạch dạng vòng tròn song song từ nhỏ đến lớn |
|  |  |  | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc titan |
| 20 | Compa Castroviejo hoặc tương đương | 2 | Compa Castroviejo: thép không gỉ hoặctitan, 2 đầu nhọn, thước hình cung, có vạch mm đo ở 2 mặt, có chốt cố định, đo được đến 10-20 mm (± 10%) |
| 21 | Khoan giác mạc chân không hoặc tương đương | 10 | Kích cỡ từ 6.50 mm đến 9.5 mm (± 10%) |
| 22 | Kéo cắt da hoặc tương đương | 4 | Kéo cắt da (để cắt dán mi): thép không gỉ hoặc titan, Dài 90-100 mm (± 10%), lưỡi thẳng, đầu nhọn |
|  |  |  | Kéo chuyên dụng để cắt da trong phẫu thuật. |
| 23 | Kẹp cố định hoặc tương đương | 5 | Thép không gỉ hoặc titan dài 120 mm (± 10%) có mấu, từ chốt đến đầu kẹp 25 mm (± 10%) |
| 24 | Kéo cắt cơ trực, củng mạc hoặc tương đương | 5 | Kéo cắt cơ trực: thép không gỉ hoặc titan, dài 90-100 mm (± 10%), lưỡi thẳng đầu nhọn, lưỡi cong đầu tù |
| 25 | Kéo cắt cắt thị thần kinh hoặc tương đương | 2 | Kéo được thiết kế để xử lý thị thần kinh trong các phẫu thuật mắt. |
|  |  |  | Đầu kéo nhỏ gọn, đảm bảo an toàn và chính xác. |
|  |  |  | Kéo cắt cắt thị thần kinh: thép không gỉ hoặc titan, dài 200 mm (± 10%), lưỡi cong |
| 26 | Móc lác hoặc tương đương | 4 | Móc lác dài 150mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 27 | Panh rút chỉ Birks cong hoặc tương đương | 2 | Đầu kẹp cong 5mm (± 10%), tổng chiều dài 105mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 28 | Panh rút chỉ Birks thẳng hoặc tương đương | 2 | Đầu kẹp thẳng 5mm (± 10%), tổng chiều dài 105mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 29 | Panh khâu giác mạc hoặc tương đương | 3 | Hai răng khâu giác mạc với mấu 0.12mm (± 0,1 mm), dầu kẹp 4.5mm (± 10%), tổng chiều dài 75mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 30 | Kẹp cầm máu hoặc tương đương | 5 | Kẹp cầm máu thẳng, đầu răng cưa 20mm (± 10%), tổng chiều dài 95mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 31 | Panh cơ thẳng Troutman hoặc tương đương | 2 | Panh gẫy góc, mấu 0.5mm (± 0,1 mm) |
|  |  |  | Lưỡi 10mm từ đầu tới góc, tổng chiều dài 105mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 32 | Dao giác mạc Desmarres, cỡ nhỏ hoặc tương đương | 3 | Lưỡi 10mm x 4mm (± 10%), tổng chiều dài 130mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 33 | Dao giác mạc Desmarres, cỡ trung bình hoặc tương đương | 3 | Lưỡi 10mm x 4.5mm (± 10%), tổng chiều dài 130mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 34 | Dao giác mạc Desmarres, cỡ lớn hoặc tương đương | 3 | Lưỡi 10mm x 5mm (± 10%), tổng chiều dài 130mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 35 | Kìm mang kim Carlson-Troutman không khoá hoặc tương đương | 2 | Kìm thẳng, cỡ nhỏ, cán ngắn, hàm 8mm, tổng chiều dài 80mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 36 | Trượt nội mô giác mạc hoặc tương đương | 2 | Dùng trong cấy ghép nội mô giác mạc, tổng chiều dài 120mm (± 10%), chất liệu titan hoặc thép không gỉ |
| 37 | Kéo Dlek hoặc tương đương | 2 | Kéo cong, tổng chiều dài 110mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 38 | Kẹp lớp giác mạc hoặc tương đương | 2 | Kẹp lớp giác mạc đầu kẹp 18mm, chiều dài 125mm (± 10%), chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
| 39 | Kẹp giác mạc hoặc tương đương | 2 | Tương thích với cán dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc |
|  |  |  | Chất liệu: Đầu nối titan, bộ phận khác thép không gỉ |
| 40 | Cán dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc hoặc tương đương | 2 | Loại tay siết |
|  |  |  | Điều khiển cán bằng hai ngón tay |
|  |  |  | Dài 120mm (± 10%) |
|  |  |  | Chất liệu: thép không gỉ hoặc titan |
| 41 | Móc Sinskey ngược hoặc tương đương | 2 | Đầu tù 0.5mm, 10mm từ đầu tới góc |
|  |  |  | Cán tròn |
|  |  |  | Tổng chiều dài 122mm (± 10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ |
| 42 | Thanh tách thể mi hoặc tương đương | 2 | Gẫy góc 45 độ (± 10%) chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
|  |  |  | Đầu thìa 10mm (± 10%), đường kính 0.8mm (± 10%) chất liệu thép không gỉ hoặc titan |
|  |  |  | Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ |
| 43 | Giải phẫu giác mạc thẳng hoặc tương đương | 2 | Giải phẫu giác mạc thẳng Gẫy góc 60 độ (± 10%), 12mm (± 10%) từ đầu tới góc |
|  |  |  | Cán tròn |
|  |  |  | Tổng chiều dài 125mm (± 10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ |
| 44 | Giải phẫu giác mạc cong hoặc tương đương | 2 | Giải phẫu giác mạc cong |
|  |  |  | Gẫy góc 60 độ (± 10%), 12mm (± 10%) từ đầu tới góc |
|  |  |  | Cán tròn |
|  |  |  | Tổng chiều dài 125mm (± 10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ |
| 45 | Thanh tách màng Descemet hoặc tương đương | 2 | Đầu gãy góc 90 độ (± 10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài 125mm (± 10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ |
| 46 | Thanh tách màng Descemet hoặc tương đương | 2 | Đầu gãy góc 45 độ (± 10%) |
|  |  |  | Tổng chiều dài 125mm (± 10%) |
|  |  |  | Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ |
| 47 | Kim 2 nòng Charleux-Simcoe để rửa hút tiền phòng hoặc tương đương | 2 | Kim 2 nòng Charleux-Simcoe để rửa hút tiền phòng: đường nước vào kích thước 30G, đường nước ra kích thước 23G, đầu tù, cong, lỗ hút 0,3 mm (± 0,1 mm) nằm ở mặt trên đầu kim |
| 48 | Hộp đựng, bảo quản dụng cụ | 3 | Hộp đựng dụng cụ |
|  |  |  | Kích thước tối thiểu: ≥250 x 150 x 18 mm (± 10%) |
|  |  |  | Có lớp lót silicone |
|  |  |  | Chất liệu: thép không gỉ hoặc titan |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |  |  |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |  |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |  |  |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |  |  |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |  |  |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |  |  |

## 34. Máy thở BiPAP nhỏ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 cái |
|  | Bộ phận làm ấm làm ẩm: 01 bộ |
|  | Bộ nguồn: 01 bộ |
|  | Dây ống thở (dùng nhiều lần ): 01 cái |
|  | Miếng lọc khí: 05 cái |
|  | Mặt nạ thở không xâm nhập (dùng nhiều lần) : 01 cái |
|  | Túi đựng máy: 01 cái |
|  | Phần mềm đọc kết quả và Thẻ nhớ SD (hoặc USB): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thông số áp lực cài đặt trong khoảng từ ≤5 đến ≥40 cmH2O |
|  | Tần số thở điều chỉnh trong khoảng : từ ≤ 5 đến 60 ≥ nhịp/phút |
|  | Cài đặt thể tích khí lưu thông Vt trong khoảng từ ≤ 100 đến ≥ 2000 ml |
|  | Có công nghệ bù rò khí trong điều trị |
|  | Các chế độ thở tối thiểu hoặc tương đương gồm: CPAP, Thở hỗ trợ áp lực, thở tự nhiên, đảm bảo thể tích hỗ trợ áp lực |
|  | Chức năng điều chỉnh Độ nhạy trigger |
|  | Có khả năng kết nối để cung cấp nguồn Oxy ≥ 15 lít/phút |
|  | Các hiển thị trên màn hình: dạng đồ thị hoặc thông số: áp lực, thể tích khí lưu thông, tần số thở, thể tích phút, rò rỉ |
|  | Các cảnh báo tối thiểu gồm: áp lực vượt ngưỡng, tần số thở cao, ngưng thở, thông khí phút thấp, bệnh nhân không kết nối hoặc hở dây thở |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 35. Máy đo FeNO

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |
| 1 | Hệ thống máy chính: |
|  | Máy chính : 1 cái |
| 2 | Phụ kiện đồng bộ đi kèm |
|  | Dây đo NO : 1 cái |
|  | Dây đo NO khoang mũi : 1 cái |
|  | Dây đo hô hấp ký : 1 cái |
|  | Lọc khuẩn đo FeNO dùng 01 lần : 100 cái |
|  | Lọc khuẩn đo hô hấp dùng 01 lần : 100 cái |
|  | Máy tính và phần mềm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
|  | Thông số đo: |
|  | - Đo FeNO phế quản ở lưu lượng chuẩn (50 ml/s) |
|  | - Có chế độ đo đối với trẻ em |
|  | - Đo hô hấp ký |
|  | Thông số kỹ thuật |
|  | - Cảm biến lưu lượng cho NO |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | + Khoảng đo lường: từ 0 đến ≥ 0.5 l/s |
|  | - Cảm biến lưu lượng cho đo phế dung |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | Cảm biến áp suất |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | + Tiêu chuẩn khí gas: khí NO khoảng đo lường từ 0 đến ≥5000 ppb, sai số ± ≤ 3% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 36. Máy đo chức năng hô hấp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cảm biến đo chức năng hô hấp: 01 bộ |
|  | Chương trình đo chức năng hô hấp: 01 bộ |
|  | Bơm (hoặc xi lanh) hiệu chỉnh máy cỡ 3 lít: 01 cái |
|  | Lọc khuẩn: 50 cái |
|  | Kẹp mũi: 03 cái |
|  | Phụ kiện |
|  | Máy vi tính để bàn: 01 bộ |
|  | Máy in laser đen trắng: 01 cái |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 cái |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kết nối trực tiếp với máy tính |
|  | Các tests thực hiện tối thiểu bao gồm: FVC, SVC, MVV, Đánh giá (hoặc so sánh) trước và sau dùng thuốc |
|  | Độ chính xác thể tích: ≤ 3% hoặc ≤ 100ml |
|  | Thang đo lưu lượng: ≥ ± 14 L/giây |
|  | Đạt chuẩn an toàn IEC hoặc tương đương |
|  | Số thông số hít vào và thở ra ≥ 35 |
|  | Phương pháp đo hô hấp Fleisch |
|  | Phương trình dự đoán GLI |
|  | Máy vi tính cấu hình tối thiểu (hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Vi xử lý Intel Core I5, màn hình ≥ 21 inch, ≥ 4 GB Ram, ổ cứng SSD ≥ 500 GB, chuột và bàn phím |
|  | Máy in laser đen trắng giấy A4, tốc độ in ≥ 18 trang/phút |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 37. Máy đo đa ký giấc ngủ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | 1. Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái |
|  | Bộ kết nối đo điện não: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo điện cơ: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo hô hấp: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo oxy máu – nhịp tim: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối tín hiệu trung tâm: 01 bộ |
|  | Phần mềm ghi và phân tích: 01 bộ |
|  | Hộp đựng máy hoặc : 01 cái |
|  | Bộ vật tư: 03 bộ |
|  | 2. Phụ kiện: |
|  | Bộ camera |
|  | Camera: 01 cái |
|  | Bộ nguồn: 01 cái |
|  | Bộ máy vi tính & máy in |
|  | CPU xử lý: 01 cái |
|  | Màn hình LCD: 01 cái |
|  | Bàn phím & Chuột: 01 bộ |
|  | Máy in laser: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | a) Mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ: |
|  | Máy đo đa ký giấc ngủ dùng để đánh giá/ hỗ trợ chẩn đoán rối loạn giấc ngủ |
|  | Máy dùng các cảm biến để đo các tín hiệu sinh lý tối thiểu có: điện não, điện cơ, điện tim, cử động hô hấp, oxy máu, nhịp tim, tư thế... |
|  | Có phần mềm phân tích để tạo báo cáo/ truy xuất thông tin |
|  | b) Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Máy đo đa ký giấc ngủ: |
|  | Bộ nhớ tích hợp trong máy ≥ 1 GB, thời gian ghi ≥ 12 giờ (hoặc kết nối trực tiếp đồng thời lưu dữ liệu trên máy tính) |
|  | Có màn hình hiển thị thông tin hoặc hiển thị thông tin trên máy tính |
|  | Kênh tín hiệu: |
|  | Có ≥ 10 kênh tín hiệu đơn cực cho EOG và EEG |
|  | Có ≥ 3 kênh tín hiệu đơn cực cho EMG |
|  | Có ≥ 4 kênh tín hiệu lưỡng cực |
|  | Có kênh đo áp lực khí thở đường mũi hoặc mặt nạ |
|  | Có 2 kênh đo hô hấp từ Ngực và Bụng |
|  | Có kênh đo xung nhịp, dải đo từ ≤30 bpm đến ≥300 bpm |
|  | Có kênh đo SpO2: Độ chính xác (trong khoảng 80 - 100% )≤ ± 2% |
|  | Có kênh đo âm thanh bằng Microphone hoặc thu âm bằng microphone của Camera |
|  | Có kênh đo tín hiệu tư thế và hoạt động từ cảm biến |
|  | Kết nối giữa máy đo và bộ đo SpO2 |
|  | Kết nối giữa máy đo và bộ kết nối để truyền tín hiệu máy đo và camera về máy tính |
|  | Phần mềm: |
|  | Phần mềm ghi tín hiệu và tự động phân tích, tự động tạo báo cáo |
|  | Phần mềm tạo sẵn các mẫu báo cáo |
|  | Yêu cầu tối thiểu của thiết bị phụ trợ |
|  | Điều khiển: có thể điều khiển bằng cơ học (dùng nút bấm trên máy) hoặc bằng phần mềm trên máy tính |
|  | Camera: |
|  | Loại camera: quay Ngày/Đêm |
|  | Cảm biến hình ảnh: Cảm biến CCD hoặc CMOS |
|  | Độ phân giải: ≥ 2560 x 1440 |
|  | Zoom kỹ thuật số: ≥ 16x |
|  | Tự động lấy nét: Có |
|  | Tích hợp: microphone |
|  | Máy tính & máy in, cấu hình tối thiểu gồm: |
|  | CPU: Core i5 |
|  | RAM: ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 1.000 GB |
|  | Màn hình LCD: ≥ 21 inch |
|  | Máy in: laser trắng đen, độ phân giải ≥ 600x600 dpi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 38. Máy đo đa ký hô hấp

| I. | Yêu cầu chung: |
| --- | --- |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | - Máy đo chính: 01 cái |
|  | - Bộ kết nối đo hô hấp: 01 bộ |
|  | - Bộ kết nối đo SpO2 & nhịp tim: 01 bộ |
|  | - Bộ kết nối đo điện cơ và điện tim: 01 bộ |
|  | - Phần mềm ghi và phân tích: 01 bộ |
|  | - Hộp đựng máy: 01 cái |
|  | - Bộ vật tư: 03 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh – Việt: 01 bộ |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | a) Tính năng chung |
|  | Máy dùng các cảm biến để đo các tín hiệu sinh lý: lưu lượng khí thở, cử động hô hấp, oxy máu, nhịp tim, tư thế... |
|  | Có phần mềm phân tích để tạo báo cáo/ truy xuất thông tin |
|  | b) Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Máy đo đa ký hô hấp: |
|  | Bộ nhớ tích hợp trong máy hoặc sử dụng thẻ SD hoặc USB, dung lượng ≥ 512 MB, thời gian ghi ≥ 8 giờ |
|  | Máy đo dùng nguồn pin, thời lượng sử dụng tối đa ≥ 18 giờ |
|  | Có màn hình hiển thị thông tin |
|  | Có thể dùng cho trẻ em |
|  | Kênh đo: |
|  | Số kênh/tín hiệu ≥ 15 |
|  | Có kênh đo cử động hô hấp từ Ngực |
|  | Có kênh đo cử động hô hấp từ Bụng |
|  | Có kênh đo tiếng ngáy bằng Microphone hoặc cảm biến |
|  | Có kênh đo tư thế |
|  | Có kênh đo cử động ký |
|  | Có kênh đo áp lực khí thở |
|  | Có kênh đo SpO2, Nhịp tim, biểu đồ/ dữ liệu thể tích (plethysmography ) |
|  | Có kênh đo mở rộng: đo điện tim và điện cơ |
|  | Phần mềm: Phần mềm ghi tín hiệu và phân tích cho kết quả (tạo báo cáo/truy xuất thông tin) |
|  | c) Yêu cầu chi tiết của thiết bị |
|  | Thiết kế: để đeo trên người |
|  | Cảm biến: Microphone hoặc cảm biến đo ngáy/ thu âm, đo chuyển động, tư thế, đồng hồ (hiển thị thời gian). |
|  | Điều khiển: điều khiển bằng cơ học (dùng nút bấm trên máy/thao tác trên màn cảm ứng) hoặc bằng phần mềm trên máy tính |
|  | Hỗ trợ kết nối Bluetooth |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |