PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 6824 /BM-VTTTBYT ngày 12  tháng 12.năm 2024)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các hàng hoá như sau:

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế (1) | Tên thương mại (2)(nếu có) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (nếu có) (3) | Mã HS(4) | Hãng sản xuất(5) | Năm sản xuất(6) | Xuất xứ (7) | Số lượng (8) | Đơn vị tính(9) | Đơn giá(10) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…. ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2024;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 150 ngày.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán nốt giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu, chạy thử và bàn giao sử dụng, nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Các hồ sơ gửi kèm:

- Catalog gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất tham chiếu đáp ứng kỹ thuật.

- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế; ISO 13485; Chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương đối với thiết bị chính; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan)

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

8. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.

(5), (6), (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ và Hãng sản xuất của trang thiết bị y tế.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính nêu trong Yêu cầu báo giá

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu là 12 tháng)

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

| Mẫu số 02 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 6824/BM-VTTBYT ngày 12 tháng 12 năm 2024) BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT (Kèm theo Báo giá số .... ngày …. tháng …..năm 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công ty: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục (2) | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá |  | Tài liệu tham chiếu (2) | Tự đánh giá (Đạt/Không đạt) (3) |  |
|  |  |  | Xuất xứ (Mã ký hiệu, nước sản xuất, hãng sản xuất ) | Thông số kỹ thuật (1) |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |
| …….. | …….. | …….. |  |  |  |  |  |
| (1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá. (3) Yêu cầu các đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ và đánh giá chính xác các thông số, tính năng kỹ thuật theo mẫu trên. (4) Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, các đơn vị báo giá có thể giới thiệu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó phải giải trình, chứng minh mặt hàng chào giá có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của Thư chào giá (5) Các báo giá không có mục Tự đánh giá (3), không cung cấp đủ tài liệu tham chiếu, có thể sẽ không được xem xét. (6) Đối với các danh mục có 2 cấu hình, có thể chào giá cả 2 mục theo khả năng cung ứng của đơn vị báo giá. |  |  |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số ......... /BM-VTTBYT  ngày ……. tháng ….…..năm 2024)

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

| STT theo thứ tự cấu hình | STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | II | Nhóm Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp |  |  |
| 60 | 8 | Máy chụp X.quang di động | Máy | 5 |
| 61 | 9 | Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết) | Máy | 1 |
| 112 | 16 | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ | Máy | 4 |
| 140 | 22 | Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến | Máy | 2 |
| III | III | Nhóm Thiết bị Khối cấp cứu, Gây mê hồi sức và Ngoại Khoa |  |  |
| 14 | 10 | Dao mổ siêu âm chuyên dụng mổ u gan | Cái | 1 |
| 22 | 14 | Dao mổ siêu âm sử dụng trong phẫu thuật u não | Cái | 1 |
| 41 | 22 | Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD | Hệ thống | 4 |
| 81 | 38 | Máy gây mê kèm thở | Máy | 12 |
| 87 | 41 | Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng | Cái | 1 |
| 88 | 42 | Máy khoan và khoan mài nội soi | Cái | 2 |
| 120 | 48 | Máy sinh hiển vi phẫu thuật có hệ thống cắt dịch kính | Cái | 1 |
| IV | IV | Nhóm Thiết bị Xét nghiệm |  |  |
| 89 | 7 | Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng | Cái | 1 |
| 105 | 11 | Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực | Cái | 1 |
| V | V | Nhóm Thiết bị Chuyên khoa |  |  |
| 36 | 9 | Máy nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng | Cái | 1 |
| 51 | 10 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 10 |
| 58 | 13 | Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT – A | Cái | 1 |
| 64 | 15 | Máy đánh giá khối cơ mỡ cho bệnh nhân nặng | Cái | 2 |
| 76 | 25 | Máy đo thị trường kỹ thuật số | Cái | 1 |

## PHỤ LỤC II

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số ......... /BM-VTTBYT  ngày ……. tháng ….…..năm 2024)

YÊU CẦU KỸ THUẬT

## 14. Dao mổ siêu âm chuyên dụng mổ u gan

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ siêu âm chuyên dụng mổ u gan kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 2 | Tay dao mổ, loại thẳng: ≥01 cái |
| 3 | Tay dao mổ, loại cong: ≥01 cái |
| 4 | Hộp tiệt trùng cho tay dao: 02 cái |
| 5 | Bộ tháo lắp đầu mũi tay dao: 01 bộ |
| 6 | Các vật tư tiêu hao tiêu chuẩn: ≥01 bộ |
|  | - Đầu mũi dao: 15 cái, tối thiểu gồm 3 cỡ |
|  | - Bộ chống nhiễm khuẩn: 02 bộ |
|  | - Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao: 06 bộ |
|  | - Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu cho tay dao: 06 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có các tay dao và mũi dao để ứng dụng: cắt các tổ chức mô gan, u gan, u não … |
|  | Tần số siêu âm làm việc tối thiểu: 23KHz hoặc 25KHz hoặc cao hơn |
|  | Cấu tạo máy chính có: Kèm bảng điều khiển, hệ thống bơm/hút, hệ thống làm mát tự động hoặc quạt thông gió |
|  | + Bảng điều khiển: Có |
|  | + Hệ thống bơm/hút: Bơm hút kiểu chân không công suất ≥ 650mmHg |
|  | + Hệ thống làm mát tự động: Hệ thống làm mát tuần hoàn hoặc quạt thông gió |
|  | Tự động nhận dạng tay dao. |
|  | Ứng dụng phẫu thuật gan mật và ổ bụng: mổ mở và mổ nội soi |
|  | Phẫu thuật mổ mở: |
|  | +Các chỉ định phẫu thuật trong cắt gan, ghép gan |
|  | +Các chỉ chịnh phẫu thuật nội soi trong cắt gan |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 22. Dao mổ siêu âm sử dụng trong phẫu thuật u não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ siêu âm sử dụng trong phẫu thuật u não kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tay dao mổ, loại thẳng: ≥ 01 cái |
|  | Tay dao mổ, loại cong: ≥ 01 cái |
|  | Hộp tiệt trùng cho tay dao: 02 cái |
|  | Bộ tháo lắp đầu mũi tay dao: 01 bộ |
|  | Các vật tư tiêu hao tiêu chuẩn: ≥ 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có các tay dao và mũi dao để ứng dụng, tối thiểu có: cắt các tổ chức mô gan, u gan, u não |
|  | Tần số siêu âm làm việc tối thiểu trong khoảng: 23KHz hoặc 25KHz hoặc cao hơn |
|  | - Cấu tạo máy chính có: Kèm bảng điều khiển, hệ thống bơm/hút, hệ thống làm mát tự động hoặc quạt thông gió |
|  | + Bảng điều khiển: Có |
|  | + Hệ thống bơm/hút: Bơm hút kiểu chân không công suất ≥ 650mmHg |
|  | + Hệ thống làm mát tự động: Hệ thống làm mát tuần hoàn hoặc quạt thông gió |
|  | - Tự động nhận dạng tay dao. |
|  | - Ứng dụng phẫu thuật: thần kinh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 36. Máy nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống nội soi: 01 bộ |
|  | Đầu camera full HD: 01 cái |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |
|  | Nguồn sáng tách rời hoặc tích hợp với HT nội soi: 01 bộ |
|  | Màn hình chuyên dụng tách rời hoặc tích hợp trong hệ thống nội soi: 01 cái |
|  | Bộ hoạt nghiệm thanh quản, gồm: |
|  | + Ống soi hạ họng thanh quản: 01 cái |
|  | + Ống kính nội soi hoạt nghiệm thanh quản: 01 cái |
|  | + Bộ kit hoạt nghiệm thanh quản bao gồm: - Bàn đạp chân: 01 cái - Microphone: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Bộ máy tính kèm máy in và phần mềm chuyển đổi: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ xử lý hoặc hệ thống nội soi tích hợp nguồn sáng và màn hình |
|  | Sử dụng tương thích với camera nội soi full HD và ống soi mềm video |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Có thể kết nối với ống nội soi cứng, ống nội soi mềm video và ống nội soi mềm loại dùng một lần |
|  | Hiển thị hình ảnh full HD ≥ 1920 x 1080 pixel |
|  | Định dạng hình ảnh JPEG hoặc tương đương Định dạng video: MPEG4 hoặc tương đương |
|  | Quản lý và lưu trữ có tính bảo mật dữ liệu bệnh nhân trên bộ nhớ trong hoặc USB hoặc mạng |
|  | Đầu camera |
|  | Có thể hiển thị hình ảnh định dạng 16:9 với độ phân giải 1920 x 1080 pixel và tần số quét liên tục 50Hz hoặc 60Hz |
|  | Cảm biến hình ảnh chip CMOS hoặc CCD |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Tiêu cự nằm trong khoảng từ 15.8 đến 31.3 mm |
|  | Có ≥ 2 phím chức năng |
|  | Đầu camera có thể tiệt trùng được |
|  | Nguồn sáng LED |
|  | Dây dẫn sáng đường kính ≥ 3.5 mm, dài ≥ 230 cm |
|  | Màn hình có kích thước ≥ 18.5 inch. |
|  | Ống soi hạ họng thanh quản, hướng nhìn 70 độ, đường kính ≤ 10mm, chiều dài trong khoảng từ 15cm đến 20cm, Có thể hấp tiệt trùng được. Sai số kích thước ± 5% |
|  | Ống kính nội soi hoạt nghiệm thanh quản, hướng nhìn 70 độ, ≤ 10mm. Chiều dài hoạt động trong khoảng từ 15 đến 20cm, Có thể hấp tiệt trùng được. Sai số kích thước ± 5% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 41. Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bộ xử lí hình ảnh: 01 bộ |
| 2 | Đầu camera Full HD: 01 chiếc |
| 3 | Dây dẫn sáng: 02 chiếc |
| 4 | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 chiếc |
| 5 | Màn hình FULL HD chuyên dụng: 01 chiếc |
| 6 | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần: 01 chiếc |
|  | Phin lọc khí, dùng 1 lần: 01 hộp |
| 7 | Máy tưới rửa chuyên dụng: 01 cái |
| 8 | Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc |
| 9 | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2 KVA: 01 bộ |
| 10 | Bộ ghi hình: 01 bộ |
| 11 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát: 01 bộ |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | Có khả năng điều chỉnh được độ sáng của ảnh hoặc camera |
|  | Phóng đại ≥ 1.5x, ≥2 mức điều chỉnh |
|  | Điều chỉnh cân bằng trắng |
|  | Có chức năng cài đặt trước hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng |
|  | Có cổng kết nối truyền tín hiệu hình ảnh: DVI (hoặc 3G-SDI) (hoặc tương đương) |
|  | Độ phân giải ảnh ≥ (1920 x 1080) pixel |
|  | Có thể xoay ảnh ≥180 độ |
| 2 | Đầu camera FULL HD |
|  | Có khả năng hiển thị hình ảnh định dạng 16:9 với độ phân giải (1920 x 1080) pixels |
|  | Cảm biến ảnh ≥ 1 chip CMOS (hoặc ≥ 3 chip CCD) |
|  | Tiêu cự của đầu camera (f) ≥ 16 mm |
|  | Có phím chức năng đầu camera có thể gán chương trình |
|  | Có thể tiệt trùng |
| 3 | Nguồn sáng lạnh nội soi |
|  | Sử dụng bóng đèn LED |
|  | Có thông báo lỗi |
|  | Có khả năng điều chỉnh được cường độ sáng (hoặc tự động điều chỉnh) |
| 4 | Màn hình chuyên dụng Full HD |
|  | Màn hình TFT LCD hoặc TFT LED hoặc OLED |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải ≥ (1920 x 1080) Pixel |
|  | Độ tương phản ≥ 1000:1 |
|  | Độ sáng tối đa: ≥ 800 cd/m2 |
|  | Góc nhìn theo phương ngang hoặc dọc ≥ 178 độ |
|  | Tín hiệu tương thích tối thiểu DVI-D, 3G-SDI, VGA (hoặc tương đương) |
| 5 | Máy bơm khí CO2 |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc phím bấm |
|  | Có thể hiển thị tối thiểu thông tin về chế độ và các thông số bơm khí cài đặt và thực tế |
|  | Có tính năng điều chỉnh lưu lượng bơm tự động |
|  | Có tính năng an toàn: giảm áp lực (hoặc xả khí) khi khí quá áp |
|  | Lưu lượng bơm cài đặt được trong khoảng từ: ≤ 0.1 đến ≥ 45 lít / phút |
|  | Áp lực bơm cài đặt được trong khoảng: từ ≤ 03 đến ≥ 25 mmHg |
|  | Có tính năng loại bỏ khói trong quá trình phẫu thuật (tích hợp hoặc tách rời) |
| 6 | Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình |
|  | Tích hợp ≥ 06 ổ cắm điện |
|  | Có 04 bánh xe |
|  | Bánh xe có khóa hãm |
| 7 | Máy tưới rửa chuyên dụng |
|  | Thiết bị được vận hành và quan sát trên màn hình. |
|  | Màn hình hiển thị giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới/ lưu lượng để theo dõi |
|  | Có chức năng đảm bảo an toàn và hiển thị thông báo khi máy bị lỗi |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Áp lực tưới điều chỉnh được tới: ≥ 400 mmHg |
|  | Lưu lượng tưới ổ bụng điều chỉnh được tới: ≥ 1900 ml/phút |
|  | Bộ dụng cụ Phẫu thuật nội soi Ổ bụng tổng quát, tối thiểu hoặc tương đương bao gồm: |
| 1 | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm (±1mm) |
| 2 | Trocar đầu tù cỡ 11mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van |
| 3 | Trocar đầu tam giác cỡ 11mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van |
| 4 | Trocar đầu tam giác cỡ 6mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van |
| 5 | Ống giảm khẩu kính, cho dụng cụ cỡ 5 mm (±1mm) kèm nắp giảm |
| 6 | Hàm forceps lưỡng cực, hoạt động kép, phù hợp để phẫu tích. Cỡ 5 mm (±1mm) |
| 7 | Lưỡi kéo cong, Cỡ 5 mm (±1mm) |
| 8 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích cỡ 5mm (±1mm) |
| 9 | Hàm forceps kẹp ruột hoạt động đôi, cỡ 5mm (±1mm) |
| 10 | Ruột kẹp phẫu tích nhiều răng nhỏ hoạt động đơn, cỡ 5mm (±1mm) |
| 11 | Vỏ ngoài bằng kim loại, có bọc cách điện hoặc được làm bằng vật liệu cách điện, Cỡ 5 mm (±1mm) |
| 12 | Tay cầm cách điện, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực |
| 13 | Tay cầm cách điện, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực |
| 14 | Tay cầm cách điện, không khóa, có chân cắm đốt điện lưỡng cực |
| 15 | Kẹp mang kim, ngàm cong trái, Cỡ 5 mm (±1mm), tay cầm có khóa hãm |
| 16 | Kẹp mang kim, ngàm thẳng, Cỡ 5 mm (±1mm), tay cầm có khóa hãm |
| 17 | Ống hút/tưới rửa cho phẫu thuật nội soi, có khóa nước, cỡ 5mm |
| 18 | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm (±1mm) |
| 19 | Kìm kẹp clip, cỡ trung bình - lớn cỡ 10mm |
| 20 | Clip cầm máu Titan cỡ trung bình lớn |
| 21 | Khay hoặc hộp bảo quản ống kính soi |
| 22 | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ tương thích với số lượng dụng cụ cung cấp |
| 23 | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ tương thích với số lượng dụng cụ cung cấp |
| 24 | Ruột kéo cắt chỉ, đơn cực, cỡ khoảng 5mm (±1mm) |
| 25 | Ruột kéo đơn cực, cong, cỡ 5mm (±1mm) |
| 26 | Ruột kẹp đơn cực, có rãnh, thẳng, cỡ 5mm (±1mm) |
| 27 | Ruột kẹp phẫu tích nội soi đơn cực, thẳng, cỡ 5mm (±1mm) |
| 28 | Ruột kẹp phẫu tích nội soi đơn cực thẳng, hoạt động đôi, cỡ 5mm (±1mm) |
| 30 | Vỏ cách điện, cỡ 5mm (±1mm) |
| 31 | Tay cầm cho dụng cụ nội soi đơn cực có khóa cài |
| 32 | Tay cầm cho dụng cụ nội soi đơn cực, cách điện, không có khóa cài |
| 33 | Dụng cụ đóng lỗ troca thành bụng, cỡ 2.5 mm (±1mm) |
| 34 | Kẹp tử cung |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 51. Lồng ấp trẻ sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Lồng ấp trẻ sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm xe đẩy: 01 bộ |
|  | Đầu đo (cảm biến) nhiệt độ : 01 bộ |
|  | Lọc khí tĩnh điện: 01 cái |
|  | Đệm: 01 cái |
|  | Nắp cửa: 01 bộ |
|  | Bộ phận làm ẩm: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chung |
|  | Được điều khiển bằng bộ vi xử lý, có màn hình hiển thị các thông số cài đặt tối thiểu bao gồm: Nhiệt độ không khí, nhiệt độ da, độ ẩm không khí. |
|  | Có thể tháo lắp bằng tay lọc tĩnh điện |
|  | Nắp trên và các panel lồng ấp có thể tháo lắp dễ dàng mà không cần dùng dụng cụ |
|  | Dải đo và điều chỉnh nhiệt độ |
|  | Chế độ điều khiển: bằng tay/trợ động hoặc tương đương |
|  | Đo và điều khiển nhiệt độ trên da |
|  | Điều chỉnh từ ≤35oC đến ≥37.5oC |
|  | Có thể điều chỉnh lên sau khi chọn chế độ nhiệt độ cao |
|  | Dải nhiệt độ hiển thị: ≤ 30°C đến ≥42°C |
|  | Độ chính xác: ≤ ±0.3°C |
|  | Thời gian làm ấm: khoảng ≤ 50 phút |
|  | Thời gian theo dõi biểu đồ nhiệt độ: lựa chọn nhiều mức, tối đa ≥ 24 giờ |
|  | Đo và điều khiển nhiệt độ không khí trong lồng ấp |
|  | Điều chỉnh từ ≤23°C đến ≥37°C |
|  | Có thể điều chỉnh lên đến ≥39°C sau khi chọn chế độ nhiệt độ cao |
|  | Dải hiển thị từ ≤30°C đến ≥ 42°C |
|  | Độ chính xác: ≤ ±0.3°C |
|  | Dải điều chỉnh và hiển thị độ ẩm |
|  | Chế độ điều khiển: trợ động hoặc tương đương |
|  | Dải điều chỉnh: ≤40 - ≥95% |
|  | Dải hiển thị: ≤30 đến ≥95%Rh |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥90%Rh |
|  | Độ chính xác: ≤ ±10%Rh |
|  | Dung tích buồng làm ẩm: ≥1L |
|  | Thời gian theo dõi biểu đồ độ ẩm: nhiều mức, tối đa ≥ 24 giờ |
|  | Khối hiển thị ngoài |
|  | Màn hình LCD TFT loại cảm ứng ≥ 7 inch |
|  | Màn hình gắn trên cọc, điều chỉnh được độ cao, xoay được theo các hướng khác nhau, có thể quan sát được từ xa |
|  | Đệm |
|  | Có thể điều khiển nghiêng: ≥ ±12o |
|  | Bảo vệ chống nước: có |
|  | Các thông số khác |
|  | Số cửa chăm sóc: ≥ 4 cửa |
|  | Số cửa luồn dây dịch truyền: ≥ 8 cửa |
|  | Hiệu quả lọc khí: ≥ 99% |
|  | Kích thước hạt có thể lọc được: 0.1µm |
|  | Tốc độ gió trong lồng ấp: khoảng 10cm/giây |
|  | Độ ồn cực đại trong điều kiện sử dụng bình thường: ≤ 50 dB |
|  | Bánh xe: có 4 bánh xe có khóa |
|  | Báo động: tối thiểu có nhiệt độ cao, cài đặt nhiệt độ, đầu đo nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, mức nước thấp, không có nước, buồng làm ẩm tắt, cài đặt độ ẩm, quạt, lỗi hệ thống, lỗi nguồn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 58. Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT-A

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT – A kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính: 01 máy |
|  | Hệ thống máy tính: 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích: 01 bộ |
|  | Bàn đặt máy: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Bộ dây nguồn cho máy: 01 bộ |
|  | Bao phủ máy: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Chức năng sử dụng |
|  | -Thiết bị tối thiểu phải có các chức năng bao gồm: |
|  | + Chụp cắt lớp võng mạc (OCT) |
|  | + Chụp cắt lớp mạch máu võng mạc (OCT-A) |
| 2 | Yêu cầu về công nghệ |
|  | Thiết bị phải có khả năng chụp cắt lớp võng mạc với kỹ thuật SD-OCT (spectral domain optical coherence tomograph) hoặc tương đương |
|  | Thiết bị phải có công nghệ theo dõi mắt |
|  | Thiết bị phải có công nghệ tự động định vị để quét lại đúng chính xác vị trí đã từng chụp ảnh cắt lớp trong quá khứ |
|  | Có cơ sở dữ liệu của người Châu Á |
| 3 | Chức năng quét cắt lớp võng mạc OCT-A |
|  | Độ phân giải theo chiều sâu của lát cắt: ≤ 5 microns |
|  | Độ phân giải ngang theo lát cắt: ≤ 15 micron |
|  | Tốc độ quét ≥ 65000 A Scan/giây |
|  | Thiết bị phải phân biệt được tối thiểu ≥ 15 lớp tế bào võng mạc, trong đó tối thiểu phải bao gồm các lớp sau: |
|  | +Lớp màng trong và ngoài |
|  | +Lớp sợi thần kinh |
|  | +Lớp tế bào hạch |
|  | +Lớp tế bào cảm thụ ánh sáng |
|  | +Lớp tế bào biểu mô sắc tố võng mạc |
|  | +Màng Bruch |
|  | +Lớp mạch máu hắc mạc |
|  | Thiết bị phải có tổi thiểu các chế độ quét cắt lớp hình ảnh OCT: Quét đường đơn, Quét khối, Quét xuyên tâm. |
| 4 | Chức năng quét cắt lớp mạch máu võng mạc OCT-A |
|  | Thiết bị có thể chụp ảnh quét cắt lớp mạch máu võng mạc có: + Kích cỡ 3x3 mm hoặc trường quan sát 10° x 10° + Kích cỡ ≥8mm x 8mm hoặc trường quan sát ≥ 30° x 15° |
|  | Thiết bị có thể phân tách các lớp trong đám rối mạch máu võng mạc. |
|  | Thiết bị có chụp OCT-A tối đa ≥ 2 lần để thu được hình ảnh trung bình có chất lượng tốt nhấ |
| 5 | Bộ máy tính |
|  | Hệ điều hành: Window hoặc tương đương |
|  | Ổ cứng chạy hệ điều hành: loại SSD, dung lượng ≥ 128GB |
|  | RAM ≥ 8GB |
|  | Màn hình máy tính ≥ 19 inches |
| 6 | Máy in |
|  | Kết nối được với máy chính |
|  | Giấy in: khổ A4 |
|  | Tốc độ in ≥ 10 trang /phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 60. Máy chụp X.quang di động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp X.quang di động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Tủ điều khiển nguồn phát tia: 01 cái |
| 2 | Bóng phát tia X-Quang: 01 cái |
| 3 | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
| 4 | Trạm làm việc: 01 bộ |
| 5 | Chương trình xử lý hình ảnh cài đặt sẵn trong máy: 01 bộ |
| 6 | Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số: 01 cái |
| 7 | Công tắc chụp: 01 cái |
| 8 | Áo chì, yếm chì: 02 bộ |
| 9 | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần |
|  | Công suất ≥ 32 kW |
|  | Điện áp tối đa: ≥ 130 kV |
|  | Dải kV: ≤ 40 - ≥ 130 kV |
|  | Dải mAs: ≤ 0.4 - ≥ 320 mAs |
|  | Thời gian chụp tối thiểu ≤0.003 giây |
| 2 | Bóng phát tia X và vỏ bóng |
|  | Điện áp bóng tối đa: ≥ 133 kV |
|  | Tiêu điểm bóng: ≤0.8 mm |
|  | Trữ lượng nhiệt anode ≥ 120 kHU |
|  | Trữ lượng nhiệt Của bóng: ≥1000 kHU |
|  | Góc nghiêng anode: ≥ 14 độ |
| 3 | Bộ chuẩn trực chùm tia: |
|  | Đèn collimator: LED cường độ sáng ≥160 lux |
|  | Lọc trực tiếp: tương đương ≥1 mm Al tại ≥75 kV |
|  | Trường chụp lớn nhất: ≥ 43 x 43 cm |
| 4 | Giá đỡ bóng phá tia X-Quang |
|  | Khoảng cách tiêu điểm tới sàn:Từ ≤90cm đến ≥200 cm |
|  | Khoảng di chuyển cánh tay bóng: Từ ≤90 cm đến ≥120 cm |
|  | Cánh tay có thể di chuyển. |
|  | Xoay cánh tay bóng quanh cột bóng: ± ≥ 90 độ |
|  | Xoay bóng quanh trục cánh tay đỡ bóng: ± ≥165 độ |
|  | Xoay bóng phát tia X-quang xung quanh vòng đỡ đầu bóng: ≥120 độ |
|  | Di chuyển hệ thống có hỗ trợ động cơ: Có |
|  | Tốc độ di chuyển hệ thống tối đa: ≥5km/h (±5%) |
| 5 | Tấm cảm biến phẳng |
|  | Tấm nhận ảnh với lớp phát quang Censium Iode (Csi) |
|  | Kích thước khu vực ảnh ≥ 34 x 42 cm |
|  | Kích thước điểm ảnh ≤150 μm |
|  | Độ sâu hình ảnh: ≥ 14 bit |
|  | Thời gian sạc đầy 80% dung lượng pin: ≤ 4 h |
| 6 | Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá |
|  | RAM: ≥ 8GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 128 GB |
|  | Tích hợp đồng bộ trên xe đẩy Màn hình cảm ứng≥ 17” |
|  | Thời gian xử lý ảnh ≤ 8 giây |
|  | - Phần mềm bao gồm: |
|  | Thu nhận ảnh, xử lý ảnh, lưu trữ ảnh DICOM, có tính năng gửi ảnh hệ thống PACS, bệnh án điện tử |
|  | Phần mềm thu ảnh và xử lý: có thể điều chỉnh khuếch đại/thu phóng ảnh, xoay ảnh |
|  | In ảnh DICOM |
|  | Xem ảnh chẩn đoán |
|  | Điều khiển phát tia: Có |
|  | Chuẩn giao tiếp DICOM 3.0 |
|  | - Phần mềm: lựa chọn thông số chụp, bộ phận chụp trên phần mềm thu nhận và xử lý ảnh, cho phép truyền thông số phát tia từ phần mềm vào cao thế máy x-quang để thực hiện chụp cho bệnh nhân. |
|  | Chức năng xử lý ảnh giảm nhiễu cho ảnh (hoặc tương đương) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 61. Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bóng phát tia X: 01 cái |
| 2 | Bucky kèm bộ phận thu nhận ảnh kỹ thuật số: 01 bộ |
| 3 | Bàn đạp chân điều khiển: 01 bộ |
| 4 | Tấm hoặc bàn nén thành cao/hoặc dành cho vú to: 01 bộ |
| 5 | Tấm hoặc bàn nén: 01 bộ |
| 6 | Tấm hoặc bàn nén nách (hố nách, hoặc dành cho vú nhỏ): 01 bộ |
| 7 | Tấm hoặc bàn nén điểm hoặc tấm nén để chụp khu trú: 01 bộ |
| 8 | Phantom hiệu chỉnh máy: 01 bộ |
| 9 | Khung đỡ máy (gantry): 01 bộ |
| 10 | Bàn đạp điều khiển chân chụp: 01 bộ |
| 11 | Bộ phụ kiện hỗ trợ lấy sinh thiết tương thích máy chụp: 01 bộ |
| 12 | Bộ lưu điện UPS: 01 bộ |
| 13 | Trạm thu nhận và xử lý hình ảnh |
|  | Bộ máy vi tính chuyên dụng: 01 bộ |
|  | Phần mềm xử lý hình ảnh và quản lý: 01 bộ |
|  | Kính chì bảo vệ: 01 bộ |
| 13 | Áo chì, yếm chì: 02 bộ |
| 14 | Trạm đọc phim dành cho bác sĩ: 01 bộ |
| 15 | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Bộ phát cao thế loại cao tần |
|  | Dải mAs: Từ ≤2 đến ≥600 mAs |
|  | Điện áp anode mỗi bước điều chỉnh: ≤25kV đến ≥ 35kV, |
|  | Công suất: ≥ 5 kW |
| 1.1 | Bóng phát tia X |
|  | Kiểu Anode quay |
|  | Tốc độ quay Anode: ≥ 8.500 vòng/phút |
|  | Bộ lọc kép hoặc tương đương |
|  | Công suất trữ nhiệt anode: ≥ 160 kHU |
| 1.2 | Bucky - Bộ thu nhận hình ảnh kỹ thuật số: ≥23x30cm |
|  | Chất liệu tấm nhận: a-Si, hoặc CSI hoặc tương đương |
|  | Kích thước điểm ảnh: ≤ 85µm |
| 1.3 | Các chế độ chụp |
|  | Chụp vú kỹ thuật số 2D |
| 1.4 | Các chế độ điều khiển chụp: |
|  | Điều chỉnh liều tia phù hợp với kích thước ngực, hỗ trợ chụp ngực cấy ghép với công nghệ phù hợp |
|  | Chế độ chụp: thông số tự động và có thể điều khiển bằng tay |
| 1.5 | Giá chụp C-Arm |
|  | Góc quay có thể điều chỉnh từ: ≤-180 độ đến ≥+180 độ |
|  | Cánh tay chữ C (C-Arm) có thể di chuyển từ: ≤70cm đến ≥150cm |
|  | Bộ chuyển đổi bằng chân cho phép người vận hành nâng lên/hạ xuống tay quay hoặc nén/giải nén vú bệnh nhân bằng tấm nén. |
|  | Chùm chuẩn trực: Tự động điều chỉnh trường tia phù hợp với tấm ép và vùng ép. |
| 2 | Trạm thu nhận và xử lý hình ảnh trên máy chụp |
| 2.1 | Máy tính cấu hình tối thiểu: |
|  | CPU: Core i5 hoặc tương đương |
|  | RAM: ≥8GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 1000GB |
|  | Hệ điều hành Microsoft window bản quyền |
|  | Bàn phím/ chuột; |
| 2.2 | Màn hình chuyên dụng |
|  | Kích thước: ≥ 19 inches |
|  | Độ phân giải≥1200 x 1024 pixel |
| 2.3 | Phần mềm |
|  | Nhận, nhập thông tin bệnh nhân, lựa chọn các điều kiện thăm khám, liều tia, xử lý hình ảnh, chỉnh sửa và xác nhận hình ảnh, truyền ảnh sang máy in và hệ kết nối ngoài (PACS..) |
|  | Hiển thị hình ảnh nhanh |
|  | Các công cụ xử lý thông tin bệnh nhân |
|  | Chức năng nhập thông tin bệnh nhân tối thiểu gồm: các thông tin bệnh nhân, người chụp |
|  | Chức năng bảo vệ thông tin bệnh nhân |
|  | Các công cụ xử lý và tính năng hiển thị xem ảnh |
|  | Hiển thị được một, hai và bốn ảnh |
|  | Có chức năng sắp xếp hình ảnh |
|  | Hiển thị kết quả thực tế: thông số chụp, góc, lực nén.. |
|  | Điều chỉnh bố cục |
|  | Có thể xem và phóng đại ảnh 2D |
|  | Có chức năng đảo ngược ảnh trên dưới hoặc trái phải khi in hoặc hiển thị trên màn hình |
|  | Có chế độ xem trước: hiển thị hình ảnh |
|  | Đo đạc:cho phép đo khoảng cách giữa 2 điểm của vùng khảo sát. |
|  | Có chức năng đánh dấu/chú thích: Đánh dấu và chú thích hình ảnh hiển thị . |
|  | Thay đổi thông tin xử lý ảnh |
|  | Phần mềm in ảnh |
|  | Lưu trữ hình ảnh |
|  | Chức năng lưu trữ ảnh (JPEG) |
|  | Chức năng lưu trữ tệp tin DICOM |
|  | Hình ảnh có thể xuất ra thiết bị lưu trữ DICOM hoặc máy in |
|  | Hình ảnh đầu vào từ tấm nhận ảnh được tự động lưu trên ổ cứng |
|  | Hình ảnh sẽ tự động xóa theo thứ tự từ cũ đến mới nếu lưu trữ quá giới hạn |
|  | Đổi dữ liệu hình ảnh sang JPEG cho bộ lưu trữ thông tin như USB/Bộ nhớ flash. |
|  | Các công cụ kiểm soát chất lượng: |
|  | Công cụ hiệu chuẩn bằng Phantom |
|  | Phân tích nguyên nhân chụp lại |
|  | Chức năng kiếm soát liều tia |
| 2.4 | Hệ thống sinh thiết |
|  | Phần mềm |
|  | Giá định vị tổn thương và giá định vị kim sinh thiết các cỡ |
|  | Hệ thống Phantom |
|  | Bàn ép lỗ |
| 3 | Kết nối DICOM |
|  | Có khả năng kết nối PACS/ RIS, DICOM Print |
|  | Hình ảnh có thể xuất ra thiết bị lưu trữ DICOM hoặc máy in. |
| 4 | Trạm đọc phim dành cho bác sĩ |
|  | CPU: Core i7 thế hệ 10 trở lên hoặc tương đương |
|  | Ram ≥16 GB |
|  | Card màn hình: Có |
|  | Màn hình: ≥ 32 inches, độ phân giải 4K hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 64. Máy đánh giá khối cơ mỡ cho bệnh nhân nặng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đánh giá khối cơ mỡ cho bệnh nhân nặng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy dạng xách tay: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phân tích thành phần cơ thể |
|  | Phân tích cơ mỡ |
|  | Tỉ lệ nước |
|  | Nước ngoại bào |
|  | Đo được chỉ số góc pha |
|  | Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương |
|  | Sử dụng phương pháp đo trở kháng sinh học tối đa ≥ 8 điểm |
|  | Dải tần: ≤ 1kHz - ≥ 500kHz |
|  | Cường độ dòng điện tối đa ≥ 100µA |
|  | Thời gian đo: ≤ 120 giây |
|  | Lưu trữ kết quả: ≥ 100.000 phép đo |
|  | Kết nối: tối thiểu có cổng kết nối USB |
|  | Máy in: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 76. Máy đo thị trường kỹ thuật số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo thị trường kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính có màn hình cảm ứng tích hợp: 01 chiếc |
|  | Phần mềm đo thị trường tích hợp theo máy: 01 bộ |
|  | Bàn đặt máy: 01 chiếc |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Máy in đen trắng: 01 chiếc |
|  | Dây nguồn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng sử dụng |
|  | Thiết bị sử dụng để đo và phân tích các tổn thương trên thị trường của bệnh nhân. |
| 2 | Tính năng kỹ thuật |
|  | Màn hình cảm ứng: có |
|  | Phương pháp kiểm tra: ít nhất 2 phương pháp |
|  | Thời gian kích thích ≥200ms |
|  | Thiết bị có chức năng kiểm tra hoàng điểm |
|  | Các mẫu kiểm tra tối thiểu phải có: 30-2, 24-2, 24-2C, 10-2, hoàng điểm |
|  | Thiết bị phải được tích hợp phần mềm giúp đánh giá tiến triển bệnh lý Glaucoma |
|  | Thiết bị phải được tích hợp công nghệ kiểm soát định thị, tối thiểu bao gồm các phương pháp: |
|  | +Theo dõi sự tập trung vào tiêu dựa vào hướng nhìn |
|  | +Theo dõi vị trí của đầu/hoặc đồng tử |
|  | Kích cỡ điểm kích thích (theo Goldmann): từ I đến V |
|  | Nguồn sáng nền đáp ứng ≥ 31.5asb hoặc ≥10cd/m2 |
|  | Có khả năng rút ngắn thời gian test ≥ 50% |
| 3 | Bộ máy tính |
|  | Hệ điều hành: Window hoặc tương đương |
|  | Ổ cứng chạy hệ điều hành: loại SSD, dung lượng ≥ 128GB |
|  | RAM ≥ 8GB |
|  | Màn hình máy tính ≥ 19 inches |
| 4 | Thông số kỹ thuật của máy in |
|  | Kết nối được với máy chính |
|  | Giấy in: khổ A4 |
|  | Tốc độ in ≥ 10 trang /phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 81. Máy gây mê kèm thở

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy gây mê kèm thở kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện có thể tích hợp: |
|  | + Dây khí nén: ≥ 01 chiếc |
|  | + Dây oxy: ≥ 01 chiếc |
|  | + Cảm biến dòng chảy (lưu lượng): ≥ 02 chiếc |
|  | + Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ |
|  | + Bộ thải khí mê: ≥ 01 bộ |
|  | + Bình bốc hơi loại điện tử: ≥ 01 bình |
|  | + Khối đo khí mê: ≥01 chiếc |
|  | + Xe đẩy: 01 chiếc |
|  | Phụ kiện khác: |
|  | + Mặt nạ người lớn/trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥ 01 bộ |
|  | + Dây gây mê người lớn/trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ |
|  | + Bóng bóp: ≥ 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đo được nồng độ khí mê thì thở ra (ET control) |
| A | Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ |
|  | - Sử dụng công nghệ bóng xếp hoặc turbin |
|  | - Sử dụng được cho bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn. |
| B | Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy chính |
|  | Gây mê có thể đặt với lưu lượng ≤ 200 mL/phút |
|  | Tự động điều chỉnh nồng độ khí hoặc hỗ trợ tối ưu nồng độ Oxy |
|  | Có phần mềm giúp bác sĩ giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nồng độ oxy khi thực hiện gây mê dòng thấp, giảm thiểu lượng tiêu thụ thuốc mê |
|  | Có phần mềm thể hiện lượng thuốc mê tiêu thụ và tính toán được lưu lượng khí sạch hoặc oxy cần thiết. |
|  | Hệ thống trộn khí/khối đo khí mê: Có |
|  | - Giới hạn áp lực nhịp thở có thể điều chỉnh: ≤ 7 đến ≥ 70 cm H2O |
|  | Có các phần mềm giúp tự động thực hiện các thủ thuật trong thông khí: |
|  | + Cung cấp một nhịp thở áp lực với thông số áp lực và thời gian cài đặt trước (Pressure và Duration) |
|  | + Cung cấp 1 chuỗi các nhịp thở áp lực theo các bước được cài đặt trước. |
|  | - Có chức năng cài đặt thông khí nhanh |
| C | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Màn hình |
|  | - Màn hình màu theo dõi: màn hình cảm ứng kích thước ≥ 15” |
|  | - Hiển thị được ≥ 02 vòng lặp (áp lực - thể tích; lưu lượng - thể tích) |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1024 x 768 pixel. |
|  | Hệ thống hấp thụ CO2 |
|  | - Bình hấp thụ CO2 có sức chứa ≤ 1.5 (lít hoặc kg) |
|  | - Bình hấp thụ CO2 phải tích hợp bẫy nước hoặc lọc bụi |
|  | Bộ thải khí mê |
|  | - Có cổng thải khí mê thừa AGSS |
|  | - Bình bốc hơi |
|  | - Sử dụng bình bốc hơi điện tử: |
|  | - Dải cài đặt: |
|  | + Isoflurane: Tắt, ≤ 0.2 đến ≥ 5% lưu lượng khí sạch |
|  | + Sevoflurane: Tắt, ≤ 0.2 đến ≥ 8% lưu lượng khí sạch |
|  | + Desflurane: Tắt, ≤ 2.0 đến ≥ 18% lưu lượng khí sạch |
|  | Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ |
|  | - Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ |
|  | Ắc quy dự phòng |
|  | - Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động ≥ 90 phút. |
|  | - Loại ắc quy có thể sạc lại |
|  | Khối đo khí mê |
|  | - Có khối đo khí mê, đo nồng độ khí mê và các loại khí như: CO2 (EtCO2, FiCO2/inCO2); O2 (EtO2. FiO2); N2O |
|  | - Khí CO2 |
|  | + Theo dõi EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) |
|  | + Dạng sóng CO2 |
|  | + Dải đo từ 0 tới ≥13 vol % |
|  | + Có thể thay đổi cảnh báo EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) |
|  | - Khí O2 |
|  | + Cảm biến O2, sử dụng công nghệ thuận từ |
|  | + Theo dõi nồng độ EtO2 |
|  | + Nồng độ FiO2 |
|  | + Có thể điều chỉnh giới hạn cảnh báo FiO2 |
|  | - N2O |
|  | + Dải đo: từ 0 tới 100 vol% |
|  | - Hiển thị được dạng sóng của khí mê |
|  | - Hiển thị được thông số MAC (nồng độ phế nang tối thiểu) |
|  | - Phải phát hiện được hỗn hợp khí |
|  | Xe đẩy |
|  | Các bánh xe có khóa trung tâm |
| C | Yêu cầu về các chức năng của thiết bị |
|  | Yêu cầu về chức năng thở máy |
|  | - Cấp O2 nhanh ≥ 25 L/phút |
|  | - Máy có thể chuyển sang chế độ Standby. |
|  | - Lưu lượng bù hoặc lưu lượng oxy phụ trợ |
|  | - Dải hoạt động của van dòng chảy hoặc dải lưu lượng thở vào: ≤ 1 đến ≥ 120 L/phút |
|  | Yêu cầu về các chế độ thở: |
|  | - Chế độ kiểm soát thể tích hoặc tương đương |
|  | - Chế độ kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương |
|  | - Chế độ kiểm soát áp lực hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực hoặc kiểm soát thể tích hỗ trợ áp lực hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát thể tích hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở hỗ trợ áp lực với dự phòng ngưng thở hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở áp lực dương liên tục và hỗ trợ áp lực CPAP + PSV hoặc tương đương |
|  | - Chế độ hỗ trợ trong phẫu thuật tim hở |
|  | Yêu cầu về các thông số thở: |
|  | - Thể tích thông khí Vt: từ ≤ 20 đến ≥ 1500 mL |
|  | - Dải thông khí phút: ≤ 0.5 tới ≥ 40 L/phút |
|  | - Mức lưu lượng đỉnh: ≥ 120 L/phút |
|  | - Dải áp lực hít vào: ≤ 5 tới ≥ 60 cmH2O |
|  | - Dải giới hạn áp lực: ≤ 15 tới ≥ 80 cmH2O |
|  | - Dải áp lực hỗ trợ: ≤ 2 tới ≥ 40 cmH2O |
|  | - Tần số thở: ≤ 4 tới ≥ 100 nhịp/phút |
|  | - Tỷ lệ I:E: ≤ 1:4 tới ≥ 2:1 |
|  | - Thời gian hít vào: ≤ 0.2 tới ≥ 5 giây |
|  | - Độ nhạy trigger dòng: ≤ 0.3 tới ≥ 10 L/phút |
|  | - PEEP: từ ≤ 4 tới ≥ 30 cmH2O |
|  | Yêu cầu về chức năng cảnh báo an toàn |
|  | - Thể tích thông khí: thấp/cao |
|  | - Thông khí phút (VE): thấp/cao |
|  | - Báo động ngừng thở |
|  | - Áp lực: thấp/cao |
|  | - Nồng độ % FiO2: thấp/cao |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 87. Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: |
|  | Bộ điều khiển trung tâm với màn hình cảm ứng: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân đa năng: 01 cái |
|  | Tay khoan cắt nạo VA và mũi xoang: 1 cái |
|  | Bộ lưỡi cắt nạo xoang: 01 bộ |
|  | Mũi khoan xoang: 01 bộ |
|  | Tay khoan tai tốc độ cao và phụ kiện: 01 bộ |
|  | Tay khoan tai nhỏ và phụ kiện: 01 bộ |
|  | Máy tưới hút tách rời hoặc tích hợp: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy khoan bào |
|  | Máy khoan bào tối thiểu sử dụng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng |
|  | Tự động nhận diện mô-tơ được kết nối |
|  | Điều chỉnh dải tốc độ theo kiểu vô cấp |
|  | Có ≥ 02 cổng kết nối mô-tơ |
|  | Cho phép thay đổi tốc độ cắt, khoan |
|  | Duy trì công suất mô-tơ cao trong suốt cả dải tốc độ |
|  | Tốc độ và mô-men xoắn của mô-tơ được điều khiển điện tử bằng bộ xử lí. |
|  | Máy có bơm tưới và làm mát đồng bộ |
|  | Màn hình cảm ứng màu với hiển thị |
|  | Có cổng kết nối bàn đạp chân. |
| 2 | Máy tưới hút |
|  | Máy được điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Màn hình hiển thị thông số cài đặt |
|  | Hệ thống tự động kiểm tra các bộ phận của máy khi khởi động và báo lỗi nếu có |
|  | Có thể điều chỉnh lưu lượng tưới |
| 3 | Bộ dụng cụ khoan bào mũi xoang |
|  | Tay khoan bào mũi xoang: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, hàm thẳng, vô trùng, dùng một lần, gói ≥5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 40° (± ≤ 5°), vô trùng, dùng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa ngược, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 40° (± ≤ 5°), vô trùng, sử dụng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa phía trước, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 65°(± ≤ 5°), vô trùng, dùng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa ngược, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Lưỡi bào, cong 65°(± ≤ 5°), vô trùng, dùng một lần, gói ≥ 5 chiếc, lưỡi cắt có răng cưa phía trước, răng cưa đôi, cửa sổ cắt hình chữ nhật, đường kính ≤ 4 mm, dài 12 cm ± ≤ 1cm: 1 Cái |
|  | Mũi khoan mài xoang ≥ 30K cong 15 độ đầu hình nụ xẻ rãnh, đường kính đầu ≤ 4 mm, dùng một lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan mài kim cương ≥ 30K, cong 40 độ, đường kính đầu khoan trong khoảng từ 3mm đến 5 mm, dùng một lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan mài kim cương ≥ 30K, cong 70 độ, đường kính đầu khoan khoảng 3.5 mm đến 5mm, dùng một lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan phá xoang ≥ 30K cong 40 độ, đầu hình trụ, đường kính khoảng ≤4 mm, dùng 1 lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan phá xoang ≥ 30K, mũi khoan hình kim cương, cong lên 40 độ, đầu cỡ ≤ 4 mm, dùng 1 lần: 5 Cái |
|  | Mũi khoan mài kim cương ≥12000 rpm, đầu cỡ khoảng 3 mm đến 4mm, cong 15 độ, tiệt khuẩn, dùng 1 lần: 5 Cái |
|  | Khay để vệ sinh, khử trùng và bảo quản phụ kiện: 1 Cái |
| 4 | Bộ dụng cụ khoan vi phẫu tai |
|  | Mô tơ vi phẫu: 1 Cái |
|  | Tay khoan, thẳng, tốc độ tối đa ≥ 75000 rpm, dài 70 mm: 1 Cái |
|  | Tay khoan, gập góc, tốc độ tối đa ≥ 75000 rpm, dài 70 mm: 1 Cái |
|  | Bộ mũi khoan tiêu chuẩn, các cỡ: 01 bộ |
|  | Bộ mũi khoan kim cương, các cỡ: 01 bộ |
|  | Khay tiệt khuẩn và bảo quản dụng cụ khoan: 1 Cái |
|  | Tay khoan tai siêu nhỏ: 1 Cái |
|  | Bộ Khay lưới dùng cho vệ sinh, tiệt trùng và bảo quản,: 1 Bộ |
|  | Bộ mũi khoan siêu nhỏ, ≥ 12k, tiệt khuẩn, dùng một lần, gồm các đường kính khoảng 0.5 - 2.5 mm: 1 Bộ |
|  | Bộ mũi khoan kim cương siêu nhỏ, ≥12k, tiệt khuẩn, dùng 1 lần, gồm các cỡ trong khoảng từ 0.5 - 2,5mm: 1 Bộ |
|  | Mũi khoan kim cương đục lỗ siêu nhỏ, ≥ 12k, tiệt khuẩn, dùng một lần, đường kính trong khoảng 0.3mm đến 0,5mm: 1 Cái |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu 8 năm |
|  | Nhà thầu cam kết báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 88. Máy khoan và khoan mài nội soi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan và khoan mài nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | Cáp kết nối: 01 bộ |
|  | Motor tay khoan: 02 cái |
|  | Bộ đầu chụp các loại (thẳng, gập góc, ít xâm lấn): 03 bộ |
|  | Bộ mũi khoan mài (các cỡ): 01 bộ |
|  | Khay bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cho phép thay đổi tốc độ cắt, khoan |
|  | Bộ điều khiển trung tâm |
|  | - Bộ điều khiển trung tâm thích hợp với nhiều chuyên ngành phẫu thuật khác nhau: Phẫu thuật sọ não, cột sống, tai mũi họng và phẫu thuật chỉnh hình |
|  | - Có bơm tưới rửa |
|  | - Có ≥2 vị trí cắm dây cáp |
|  | - Có cổng giao tiếp USB( nâng cấp phần mềm) hoặc khe cắm thẻ nhớ |
|  | - Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | - Điều chỉnh được tốc độ mô tơ từ khoảng từ ≤ 1.000 đến ≥ 75.000 vòng/phút |
|  | - Tốc độ mô tơ tối đa ≥ 75.000 vòng/phút |
|  | Bàn đạp điều khiển chân: |
|  | - Có chế độ điều khiển thuận chiều và ngược chiều |
|  | - Có các nút điều chỉnh riêng biệt cho ≥ 3 chức năng khác nhau |
|  | Mô tơ (có dây cáp tích hợp hoặc tách rời) |
|  | - Tốc độ: Tối thiểu ≤ 1.000 vòng/phút, và tối đa đến ≥ 75.000 vòng/phút |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |
|  | Đầu chụp khoan mài, gập góc loại dài |
|  | - Chiều dài làm việc ≥ 100mm |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |
|  | Đầu chụp khoan mài, loại thẳng/trung bình |
|  | - Chiều dài làm việc ≥ 90mm |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |
|  | Đầu nối chụp mũi khoan làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn) |
|  | -Đầu nối kết nối ống chụp mũi khoan làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn) với motor tay khoan |
|  | Ống chụp mũi khoan mài gập góc dài ≥ 13 cm làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn) |
|  | -Ống chụp mũi khoan mài gập góc làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn), tương thích với mũi khoan dài ≥ 13 cm |
|  | Mũi khoan đầu tròn có rãnh để mài xương |
|  | -Đầu mũi khoan hình cầu -Đường kính đầu mũi ≥3mm |
|  | Mũi khoan đầu tròn phủ kim cương để mài xương |
|  | Mũi khoan viễn vọng Telescoping dùng trong phẫu thuật nội soi (hình đầu diêm phủ kim cương) |
|  | -Mũi khoan có hình đầu diêm -Đường kính đầu mũi ≥ 3mm -Đầu phủ 1 lớp kim cương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 89. Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng: 01 bộ bao gồm: |
| 1 | Thiết bị phân tích thủy ngân: 01 bộ |
| 2 | Bộ bơm mẫu tự động: 01 bộ |
| 3 | Phần mềm điều khiển: 01 bộ |
| 4 | Thiết bị làm mát tuần hoàn (chiller): 01 bộ |
| 5 | Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ |
| 6 | Bộ phụ kiện tiêu hao: ≥ 01 bộ |
| 7 | Bộ hóa chất - chất chuẩn: ≥ 01 bộ |
| 8 | Bộ máy tính và máy in: 01 bộ |
| 9 | Bộ bình khí: 01 bộ |
| 10 | Thiết bị lưu điện (UPS) ≥ 10KVA: 01 bộ |
| 11 | Hệ thống hút khí thải: 01 bộ |
| 12 | Cân phân tích 4 số lẻ: 01 bộ |
| 13 | Máy li tâm tốc độ cao: 01 bộ |
| 14 | Pipet: 01 bộ |
| 15 | Bàn đặt thiết bị: 01 bộ |
| 16 | Máy hút ẩm: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Torch: Làm bằng thạch anh |
|  | Đường kính injector: ≥ 2 mm |
|  | Bộ phát tần số RF có tần số: ≥ 27 MHz |
|  | Hệ thống Plasma |
|  | Công suất: ≤500 ÷ ≥1600W |
|  | Điều chỉnh đuốc Plasma (Torch): Tự động theo 3 trục (ngang, dọc và chiều sâu mẫu) |
|  | Bơm nhu động: |
|  | Xung thấp, độ chính xác cao |
|  | Tối thiểu 3 kênh riêng biệt |
|  | Giao diện (interface): |
|  | Giao diện ≥ 2 côn. Dễ dàng tháo lắp |
|  | Đường kính lỗ sampler cone: ≥1mm |
|  | Đường kính lỗ skimmer cone: ≥0,45mm |
|  | Bộ lái ion hoặc hệ thấu kính ion để loại bỏ tối đa các thành phần tạp không mang điện |
|  | Hệ phản ứng tứ cực : Thiết bị có thể chạy tối thiểu ≥ 2 chế độ ít nhất có: va chạm và phản ứng |
|  | Bộ phân tích khối: |
|  | Khối phổ: Loại tứ cực, tần số ≥ 2.5Mhz |
|  | Dải khối: ≤ 2 ÷ ≥ 260 amu |
|  | Độ nhạy: |
|  | Vùng nguyên tử lượng thấp: |
|  | Li (7): ≥ 55 Mcps/ppm |
|  | Vùng nguyên tử lượng trung bình: |
|  | Y (89) ≥ 320 Mcps/ppm hoặc In (115) ≥ 400 Mcps/ppm |
|  | Vùng nguyên tử lượng cao: |
|  | Tl (205) ≥ 250 Mcps/ppm hoặc U (238) ≥ 300 Mcps/ppm |
|  | Giới hạn phát hiện |
|  | Vùng nguyên tử lượng thấp: |
|  | Be (9) ≤ 0,4 ppt |
|  | Vùng nguyên tử lượng trung bình: |
|  | In (115) ≤ 0,05ppt |
|  | Vùng nguyên tử lượng cao: |
|  | Bi (209) ≤ 0,08 ppt |
|  | Độ ổn định ngắn hạn: ≤ 2% RSD |
|  | Độ ổn định dài hạn: ≤ 3% RSD |
|  | Tín hiệu đường nền hệ thống: ≤ 1 cps |
|  | Tỷ lệ oxide (CeO+/Ce+): ≤ 2,5% |
|  | Độ chính xác của tỷ lệ đồng vị (107Ag/109Ag): ≤ 0,1% RSD. |
|  | Tốc độ quét tứ cực ≥ 3000 amu/giây. |
|  | Đầu dò (detector) |
|  | Độ nhạy cao |
|  | Khoảng động học ≥ 10 bậc |
|  | Hệ thống chân không |
|  | Cấu hình: ≥ 3 giai đoạn Bơm chân không: Bơm turbo phân tử và bơm ngoài |
|  | Bộ làm lạnh tuần hoàn |
|  | Tương thích với hệ thống máy chính |
|  | Bộ tiêm mẫu tự động |
|  | Khay mẫu: ≥ 60 vị trí/khay |
|  | Bộ hút khí thải |
|  | Phù hợp với thực trạng phòng thí nghiệm |
|  | Máy phân tích thủy ngân |
|  | Dùng để phân tích thủy ngân trực tiếp cho các mẫu rắn, lỏng, khí mà không cần qua giai đoạn xử lý mẫu (phá hủy mẫu). |
|  | Bước sóng: ≥250nm. |
|  | Đầu dò: ống nhân quang hoặc tương đương |
|  | Giới hạn phát hiện: <1pg (<0.001ng). |
|  | Ống nhiệt phân: bằng thạch anh |
|  | Bộ Hóa chất – Chất chuẩn: Tối thiểu bao gồm: |
|  | ≥01 Bộ dung dịch chuẩn phục vụ lắp đặt và test máy |
|  | ≥01 Lọ chuẩn các nguyên tố quý (thể tích 100 mL) |
|  | ≥01 Lọ chuẩn đa nguyên tố (thể tích ≥ 100 mL) |
|  | Axit tinh khiết phục vụ cho chuẩn bị mẫu: HCl, HNO3, H2O2, H2SO4 (loại tinh khiết ICP/MS): ≥01 bộ gồm 01 L mỗi loại |
|  | Bộ hóa chất: Triton-X, TMAH APDC - ammonium pyrolidinedithiocarbamate- loại tinh khiết ICP/MS): ≥01 lọ mỗi loại (mua tại Việt Nam). |
|  | Bộ bình khí: tối thiểu bao gồm: |
|  | ≥03 Bình Argon và ≥03 van điều áp |
|  | ≥01 Bình khí Heli và ≥01 van điều áp |
|  | ≥01 Bình khí Oxy và ≥01 van điều áp |
|  | Phần mềm điều khiển thiết bị |
|  | Tương thích với hệ điều hành Windows. |
|  | Điều khiển được toàn bộ hệ thống |
|  | Hiển thị tín hiệu thời gian thực |
|  | Có các công cụ tính toán, phân tích dữ liệu, hiệu chuẩn, QC, báo cáo |
|  | Máy tính và máy in |
|  | Máy tính cấu hình tối thiểu: Intel Core i5, 16GB RAM, SSD 512G, LCD ≥21.5 inch |
|  | Máy in đen trắng tốc độ in ≥ 30 trang/phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 105. Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân máy sắc ký khí: 01 cái |
| 2 | Buồng tiêm mẫu Chia/Không chia: 01 bộ |
| 3 | Bộ phận đưa mẫu tự động: 01 bộ |
| 4 | Hệ thống khối phổ ba tứ cực: 01 bộ |
| 5 | Thư viện phổ khối: 01 bộ |
| 6 | Cơ sở dữ liệu thuốc trừ sâu và chất ô nhiễm môi trường : 01 bộ |
| 7 | Máy tính + màn hình: 01 bộ |
| 8 | Máy in: 01 cái |
| 9 | Bộ lưu điện: 01 cái |
| 10 | Bình khí Heli ≥ 40 Lít và van điều áp: 01 bộ |
| 11 | Bình khí Argon hoặc Nitơ ≥ 40 Lít với van điều áp: 01 bộ |
| 12 | Máy ủ nhiệt khô: 01 cái |
| 13 | Bộ Micropipet: 01 bộ |
| 14 | Máy hút ẩm: 01 bộ |
| 15 | Bàn đặt thiết bị: 02 cái |
| 16 | Bộ chiết pha rắn ≥20 vị trí: 01 bộ |
| 17 | Máy thổi khô N2: 01 cái |
| 18 | Bộ phụ kiện: 01 bộ; tối thiểu gồm có: |
|  | Lọ đựng mẫu 2ml ≥ 2000 chiếc |
|  | Buồng hóa hơi. có bông thủy tinh ≥ 5 chiếc |
|  | Bộ lọc sạch khí: 01 bộ |
|  | Cột phân tích: 5 cái |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thân máy sắc ký khí |
|  | Lò cột |
|  | Nhiệt độ tối đa của lò cột: ≥ 450°C |
|  | Thời gian làm nguội từ 450°C đến 50 °C: ≤4 phút |
|  | ĐỘ lặp lại của thời gian lưu: ≤ 0.008 % |
|  | Độ lặp lại diện tích: ≤ 0.5 % RSD |
|  | Cảm biến áp suất của các buồng tiêm mẫu |
|  | Độ chính xác: ≤ ± 2% |
|  | Độ lặp lại: ≤ ± 0.35 kPa |
|  | Buồng tiêm mẫu chia dòng/không chia dòng |
|  | Chế độ điều khiển khí mang: Tối thiểu có: Đẳng áp suất. đẳng dòng. |
|  | Dùng được với các loại cột có đường kính từ : ≤50 µm đến ≥530 µm |
|  | Áp suất khí mang từ : 0 đến ≥ 100 psig |
|  | Khoảng tỷ lệ chia dòng tối đa: ≥ 12500:1 |
|  | Nhiệt độ đặt tối đa đến : ≥ 400°C |
|  | Thiết bị tiêm mẫu lỏng tự động |
|  | Độ lại lại theo diện tích: <0.3% RSD |
|  | Nhiễm bẩn chéo:: < 10^-5 |
|  | Khay chứa mẫu: ≥ 150 vị trí |
|  | Thiết bị tiêm mẫu không gian hơi |
|  | Lượng mẫu tối đa: 12 vị trí |
|  | Nhiệt độ tối đa của lò ≥ 210°C |
|  | Nhiệt độ tối đa của vòng mẫu ≥ 210°C |
|  | Thời gian ủ từ 0 đến ≥ 999,99 phút |
|  | Thời gian tiêm: từ 0 đến ≥ 999,99 phút |
|  | Detector khối phổ ba tứ cực |
|  | Nguồn ion hóa: ion hóa điện tử |
|  | Nhiệt độ nguồn ion hóa : tối đa ≥ 350 °C |
|  | Độ phân giải khối: ≤ 0.7u đến ≥ 1.5u |
|  | Độ ổn định khối: ≤± 0.1u/24 giờ |
|  | Khoảng phổ (m/z): ≤10 tới ≥1050 |
|  | Năng lượng điện tử: tối đa ≥150 eV |
|  | Tốc độ quét phổ: ≥ 20000 đơn vị khối/ giây |
|  | Tốc độ lấy MRM hoặc SRM tối đa: ≥ 800 chuyển đổi/ giây |
|  | Thời gian ngưng đo MRM hoặc SRM: ≤ 0.5 mili giây |
|  | Độ nhạy của đầu dò GCMS TQ: |
|  | Khoảng động học: > 6 x 10^7 |
|  | Độ nhạy chế độ đo chọn lọc EI hoặc AEI (1µl của 100fg/µl OFN ): S/N ≥ 30000:1 |
|  | Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5fg |
|  | Phần mềm điều khiển GCMS TQ: |
|  | Thư viện phổ |
|  | Thư viện phổ NIST 2023 |
|  | Thiết bị lưu điện (UPS) ≥ 10KVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu. trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng. linh phụ kiện thay thế |

## 112. Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy siêu âm doppler xuyên sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Bộ đầu dò siêu âm: ≥ 3 cái |
|  | Bộ điều khiển: ≥ 02 bộ |
|  | Mũ cố định đầu: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 1KVA: 01 cái |
|  | Gel siêu âm: ≥ 3 lít |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Doppler kỹ thuật số với kiểu M-mode |
|  | Điều chỉnh được tối thiểu các thông số |
|  | + Độ sâu |
|  | + Độ khuếch đại |
|  | + Công suất |
|  | + Vị trí đường zero |
|  | + Thể tích mẫu |
|  | + Thể tích Âm lượng |
|  | + Thời gian quét |
|  | + Bộ lọc |
|  | Các thông số đo tối thiểu: |
|  | Nhịp tim |
|  | Vận tốc tối đa trong kỳ tâm thu |
|  | vận tốc trung bình (Mean) |
|  | vận tốc tối thiểu trong kỳ tâm trương (Dias) |
|  | chỉ số trở kháng RI |
|  | chỉ số mạch đập PI |
|  | tỷ số vận tốc tâm thu/tâm trương (S/D) |
|  | Màn hình |
|  | Màn hình màu, loại LED hoặc LCD TFT hoặc tương đương |
|  | Màn hình ≥15 inch |
|  | Máy tính trong điều khiển hệ thống |
|  | Ổ cứng: ≥ 250GB |
|  | RAM: ≥ 1GB |
|  | Âm thanh: bộ loa tích hợp trong máy |
|  | Giao diện người dùng tối thiểu có: |
|  | Bộ điều khiển có dây: các phím chữ, số |
|  | Bộ điều khiển từ xa: có |
|  | Hỗ trợ ngôn ngữ: tối thiểu có tiếng Anh |
|  | Dữ liệu xuất ra dưới dạng tối thiểu có: hình ảnh, video, Excel |
|  | Kết nối: HDMI hoặc LAN và USB hoặc USB và Ethemet |
| 2 | Đầu dò |
|  | Giá đỡ đầu dò: có |
|  | Cổng kết nối đầu dò: ≥3 |
| 2.1 | Đầu dò 2MHz |
|  | M-Mode: Có |
| 2.2 | Đầu dò 4MHz |
|  | Loại: CW/PW |
|  | M-Mode: Có |
| 2.3 | Đầu do 8 MHz |
|  | M-Mode: Có |
| 3 | Bộ máy tính kết nối ngoài |
|  | + Intel ≥Core I3 hoặc tương đương |
|  | + RAM: ≥ 4 GB |
|  | + Ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | + Màn hình: - Kích thước ≥ 22” |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 120.Máy sinh hiển vi phẫu thuật có hệ thống cắt dịch kính

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sinh hiển vi phẫu thuật có hệ thống cắt dịch kính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 1 cái |
|  | Bàn đạp chân điều khiển: 1 cái |
|  | Ống kính chính có chức năng đảo ảnh: 1 cái |
|  | Ống kính phụ: 01 cái |
|  | Thị kính: 1 cái |
|  | Vật kính: 1 cái |
|  | Hệ thống dịch chuyển X-Y: 01 bộ |
|  | Bộ quan sát đáy mắt: 01 bộ |
|  | Đèn dự phòng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Sinh hiển vi |
|  | Nguồn sáng: Halogen hoặc LED |
|  | Kính phẫu thuật được tích hợp chức năng đảo ảnh, sử dụng được cho cả ống kính chính và ống kính phụ |
|  | Ống kính chính có khả năng điều chỉnh độ nghiêng linh hoạt tới ≥ 160° |
|  | Độ phóng đại của thị kính ≥ 10x |
|  | Khoảng cách làm việc (tiêu cự) ≥ 175mm |
|  | Hệ thống phóng đại điều khiển liên tục bằng motor. |
|  | Hệ thống điều chỉnh tiêu cự: điều chỉnh liên tục bằng motor, khoảng điều chỉnh ≥50mm. |
|  | Phạm vi điều khiển XY có diện tích tối đa ≥ 25cm² |
|  | Thiết bị có thể tăng cường độ sâu trường nhìn |
|  | Thiết bị có công nghệ cung cấp phản xạ đỏ với độ nét sâu và ổn định tối ưu |
|  | Thiết bị có công nghệ bảo vệ võng mạc và chống tia UV |
|  | Bàn đạp chân kết nối không dây. |
|  | Thiết bị có màn hình điều khiển cảm ứng cho phép điều khiển các chức năng. |
|  | Các thông số về tốc độ phóng đại, tốc độ lấy nét, tốc độ dịch chuyển X-Y thay đổi được. |
|  | Chân đế chiếm diện tích ≤ 0,84m2 , có các bánh xe được tích hợp hệ thống phanh hãm. |
|  | Tải trọng của cánh tay đỡ ≥10kg |
| 2 | Hệ thống quan sát đáy mắt để phẫu thuật cắt dịch kính |
|  | Hệ thống quan sát đáy mắt đồng bộ, đảm bảo chất lượng quang học đồng nhất với thân kính chính. |
|  | Hệ thống có bộ phận điều chỉnh lấy nét |
|  | Hệ thống phải bao gồm tối thiểu 02 loại thấu kính: |
|  | +loại ≥ 60D |
|  | +loại ≥ 120D |
|  | Hệ thống có thể xoay linh hoạt ≥300° |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 140. Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy X-quang Kỹ thuật số DR hai tấm cảm biến kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tủ điều khiển và nguồn cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng X-Quang: 01 cái |
|  | Cột mang bóng: 01 bộ |
|  | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
|  | Bàn chụp: 01 cái |
|  | Giá chụp phổi: 01 cái |
|  | Tấm cảm biến: 02 cái |
|  | Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh số hoá: 01 bộ |
|  | Phần mềm xử lý hình ảnh bản quyền: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Bộ áo chì, kính chì, yếm chì: 02 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chụp Oblique tracking (hoặc tương đương): Khi bucky tự di chuyển (thuận chiều và ngược chiều) để đảm bảo góc chụp xiên so với bóng. Tính năng này cho cả bàn và cột. |
|  | Tính năng: Tự động điều khiển cửa chập Collimator chọn vùng cần chụp trên điều khiển trung tâm |
|  | Hệ thống chụp X quang có động cơ với chức năng tự động định vị bóng |
|  | Phần mềm chụp dịch chuyển đồng bộ toàn trục chi hoặc cột sống (bóng và tấm nhận) |
|  | *Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần |
|  | - Công suất ra: ≥ 65 kW |
|  | - Điện áp chụp ≤ 40 kV - ≥ 150 kV |
|  | - Dòng chụp ≤ 10 mA - ≥ 800 mA |
|  | - Thông số mAs ≤ 0,5 mAs - ≥ 800 mAs |
|  | - Thời gian chụp ≤ 0,001 giây - ≥ 5 giây |
|  | - Lựa chọn kỹ thuật chụp 3 điểm (kV, mA hoặc mAs, ms) và 2 điểm (kV, mAs). Có lựa chọn kỹ thuật chụp (chụp tổng quát, chụp trên bàn, chụp giá chụp phổi). Có lựa chọn vị trí chụp, hướng chụp, bộ phận chụp, chương trình chụp nhanh. |
|  | - Chương trình chụp giải phẫu có sẵn: ≥ 800 chương trình |
|  | - Tự động điều khiển liều tia tại bàn và giá chụp phổi |
|  | *Bàn bệnh nhân |
|  | - Loại bàn có điều khiển chuyển động bằng điện, mặt bàn bệnh nhân điều khiển ≥ 4 hướng |
|  | - Tải trọng của mặt bàn ≥ 290 kg |
|  | - Kích thước mặt bàn ≥ (2300 x 800) mm |
|  | - Bàn bệnh nhân thay đổi được chiều cao: ≤ 550mm - ≥ 850 mm |
|  | - Di chuyển mặt bàn theo chiều dọc ± ≥ 430 mm (860 mm) |
|  | - Di chuyển mặt bàn theo chiều ngang ± ≥ 125 mm hoặc ≥ 250 mm |
|  | - Tích hợp bộ tự động định vị bucky bàn và bóng phát tia |
|  | * Giá chụp phổi |
|  | - Hệ thống phanh điện từ |
|  | Có thể điều chỉnh chiều cao tấm nhận ảnh |
|  | - Bộ lọc tia |
|  | - Tích hợp bộ tự động định vị bucky giá chụp phổi và bóng phát tia |
|  | - Di chuyển: Động cơ và thủ công |
|  | - Điều khiển thông qua điều khiển từ xa: Có |
|  | * Cột bóng |
|  | - Khoảng dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 2300 mm |
|  | -Xoay bóng: ± ≥ 90°. |
|  | - Có phanh điện từ |
|  | - Tích hợp bộ tự động định vị bucky bàn, giá chụp phổi và bóng phát tia |
|  | - Màn hình cảm ứng trên bóng hoặc cột bóng |
|  | - Khoảng dịch chuyển lên xuống: ≤ 400 mm – ≥ 1800 mm |
|  | - Dải quay quanh cột đỡ bóng hoặc cột xoay: ± ≥ 180° |
|  | * Bóng phát tia X |
|  | - Điện thế bóng tối đa ≥ 150 kV |
|  | - 2 tiêu điểm; ≤ 0,6 mm và ≤ 1,2 mm |
|  | - Trữ lượng nhiệt anode ≥ 350 KHU |
|  | - Góc đích anode ≤ 12° |
|  | - Tản nhiệt anode ≥ 1600 HU/giây |
|  | * Bộ chuẩn trực chùm tia |
|  | - Định vị vùng chụp: đèn LED |
|  | - Bao gồm bộ lọc: ≥ 1.5 mm Al hoặc ≥ 0.3 mm Cu |
|  | * Tấm cảm biến phẳng |
|  | - Tấm nhận ảnh với lớp phát quang Censium Iode (Csi) |
|  | - Kích thước khu vực ảnh ≥ 42,5 x 42,5 cm (hoặc ≥ 17" x 17") |
|  | - Ma trận điểm ảnh (vùng được tác động) ≥ 3070 x 3070 pixels |
|  | - Kích thước điểm ảnh ≤ 140μm |
|  | - Thời gian hiển thị ảnh ≤ 4 giây |
|  | * Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá |
|  | - Máy tính; Chuột, bàn phím |
|  | - Màn hình cảm ứng ≥ 23 inch |
|  | - Phần mềm bao gồm: |
|  | Thu nhận ảnh, xử lý ảnh, lưu trữ ảnh DICOM, có tính năng gửi ảnh hệ thống PACS |
|  | In ảnh DICOM |
|  | Xem ảnh chẩn đoán |
|  | - Thu nhận ảnh, xử lý ảnh, lưu trữ ảnh DICOM, có tính năng gửi ảnh hệ thống PACS, In ảnh DICOM, Xem ảnh chẩn đoán, Điều khiển phát tia, Chuẩn giao tiếp DICOM 3.0, Bao gồm tối thiểu hoặc tương đương: lựa chọn chương trình chụp, bộ phận chụp và điều chỉnh thông số chụp |
|  | Bộ lưu điện: Online, ≥ 2kVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |