PHỤ LỤC 01

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BM-VTTTBYT ngày      tháng      năm 2025)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế (2) | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ (6) | Số lượng (7) | Đơn vị tính | Đơn giá(8) (VND) | Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 12 tháng) (9) | Thành tiền(10) (VND) | Đơn giá trúng thầu gần nhất (11) (VND) | Tài liệu tham chiếu đơn giá trúng thầu gần nhất (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2025;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 150 ngày.

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

6. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. ..tháng…...năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này..

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” nêu trong Phụ Lục của Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.

(7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu là 12 tháng)

(9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu trong vòng 12 tháng.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND) ((11)=(7)x(8))

(11) Công ty điền đơn giá trúng thầu gần nhất trong vòng 12 tháng (nếu có) của các trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.

(12) Công ty điền loại văn bản; số văn bản; ngày văn bản và tên cơ sở y tế ban hành văn bản

VD: 	Hợp đồng số 123/HĐ-XX ngày 01/02/2024 ký với Bệnh viện …

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 123/QĐ-BV … ngày 01/02/2024 của Bệnh viện …

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

(13) Đối với các danh mục STT 1 – 4 Theo Phụ lục 02, bổ sung báo giá riêng dịch vụ bảo dưỡng không kèm thay thế linh phụ kiện; bảo hành bảo trì có thay thế linh phụ kiện trong thời gian: 3 năm và 5 năm.

Mẫu số 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BM-VTTTBYT ngày      tháng      năm 2025)

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá | Tài liệu tham chiếu | Tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. | Model/Tên thương mại/Ký mã hiệu: Hãng sản xuất: Xuất xứ: |  |  |
|  |  | Thông số kỹ thuật mời chào giá | - Cung cấp các chứng chỉ chất lượng của hàng hóa (ISO, EC, FDA hoặc tương đương) - Nêu chính xác các thông số có trong tài liệu kỹ thuật hàng hóa - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể | Công ty chỉ rõ tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào/trang nào (theo tài liệu đính kèm) hoặc trường hợp máy có thể đáp ứng nội dung yêu cầu nhưng không có tài liệu chứng minh (cần xin xác nhận từ Hãng sản xuất) | Đạt/Không đạt |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |

Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá

Mẫu số 03

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BM-VTTTBYT ngày      tháng      năm 2025)

| STT | Tên dịch vụ yêu cầu | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (chưa có VAT) | % thuế GTGT (% VAT) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu | Mô tả chi tiết các phần tư vấn thực hiện | Gói | 01 | (Ghi rõ số tiền bằng số) | (Ghi rõ % thuế bằng sô) | (Ghi rõ số tiền bằng số) |  |
| 2 | Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Mô tả chi tiết các phần tư vấn thực hiện | Gói | 01 | (Ghi rõ số tiền bằng số) | (Ghi rõ % thuế bằng sô) | (Ghi rõ số tiền bằng số) |  |

Các điều khoản khác:

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng gói thầu mà các đơn vị cung cấp ghi thông tin liên quan đến các điều khoản của việc cung cấp dịch vụ, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định;

- Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Bạch Mai;

- Tiến độ thực hiện hợp đồng: 90 ngày (hoặc ghi rõ thời gian khả năng có thể hoàn thành);

- Điều kiện đảm bảo khác;

- Cam kết có đầy đủ năng lực hợp pháp để thực hiện dịch vụ tư vấn theo các quy định hiện hành;

- Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu có)

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /BM-VTTTBYT ngày      tháng      năm 2025)

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 128 lát cắt | HT | 1 |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 512 lát cắt | HT | 1 |
|  | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla | HT | 2 |
|  | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla | HT | 1 |
|  | Hệ thống PET/CT và mô phỏng kế hoạch xạ trị | HT | 1 |
|  | Hệ thống Hotlab cho hệ thống PET/CT | HT | 1 |
|  | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính | HT | 1 |
|  | Hệ thống kiểm chuẩn QA và QC | HT | 1 |
|  | Máy ly tâm lạnh túi máu | Cái | 4 |
|  | Máy ly tâm ống nghiệm | Cái | 3 |
|  | Máy ly tâm nhỏ | Cái | 4 |
|  | Tủ bảo quản HTTĐL và tủa lạnh | Cái | 8 |
|  | Tủ bảo quản KHC | Cái | 6 |
|  | Tủ lưu mẫu bệnh phẩm/ hóa chất | Cái | 3 |
|  | Máy ép thường | Cái | 10 |
|  | Máy ép điện tử | Cái | 4 |
|  | Máy hàn dây | Cái | 12 |
|  | Kìm vuốt | Cái | 17 |
|  | Cân thăng bằng ly tâm | Cái | 2 |
|  | Cân chế phẩm máu (1kg) | Cái | 20 |
|  | Cân sức khỏe cơ | Cái | 6 |
|  | Máy đo SpO2 | Cái | 5 |
|  | Huyết áp cơ | Bộ | 5 |
|  | Máy đo huyết áp điện tử (loại để bàn) | cái | 2 |
|  | Kẹp tách máu/Kẹp ruột ngoại khoa | Cái | 10 |
|  | Máy đông lạnh nhanh | cái | 2 |
|  | Hệ thống bảo quản tiểu cầu | Cái | 4 |
|  | Máy định nhóm máu tự động theo phương pháp Microplate | HT | 2 |
|  | Nhiệt kế điện tử đo trán | Cái | 5 |
|  | Nhiệt kế đo tủ và môi trường | Cái | 25 |
|  | Monitor theo dõi | Cái | 1 |
|  | Hệ thống cảnh báo nhiệt độ bằng hình ảnh, âm thanh | HT | 4 |
|  | Ghế hiến tiểu cầu | Cái | 5 |
|  | Cân điện tử (loại 2kg) | Cái | 10 |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II A2 | HT | 1 |
|  | Cân, lắc túi máu liên tục | Cái | 16 |
|  | Ống nghe khám bệnh | Cái | 15 |
|  | Máy đo huyết áp điện tử | Cái | 15 |
|  | Micropipet tự động các cỡ | Cái | 12 |
|  | Hệ thống nội soi Tai mũi họng ống mềm | HT | 1 |
|  | Máy đánh giá chức năng tiền đình | Máy | 1 |
|  | Hệ thống kính hiển vi đảo ngược, kèm bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều, laser phôi thoát màng, bàn chống rung chuyên dụng | Hệ thống | 2 |
|  | Tủ thao tác tiệt trùng IVF, có gia nhiệt bề mặt kèm kính hiển vi soi nổi | Bộ | 2 |
|  | Tủ nuôi cấy phôi 3 khí (2 cửa, 3 loại khí CO2, N2, O2) | Cái | 4 |
|  | Tủ nuôi cấy phôi benchtop | Cái | 4 |
|  | Hệ thống theo dõi phôi liên tục (Timelapse) kèm phần mềm trí tuệ nhân tạo | Hệ thống | 1 |
|  | Buồng IVF chamber kèm kính hiển vi soi nổi | Bộ | 2 |
|  | Tủ ấm CO2 | Cái | 2 |
|  | Tủ ấm | Cái | 4 |
|  | Hệ thống theo dõi và giám sát các thông số trong Lab IVF | HT | 1 |
|  | Máy đo nồng độ CO2, O2 và nhiệt độ giọt môi trường | Cái | 2 |
|  | Máy đo bụi VOCs | Cái | 2 |
|  | Máy lọc khí di động | Cái | 1 |
|  | Máy lọc khí VOC treo trần | Cái | 1 |
|  | Tủ bảo quản môi trường | Cái | 5 |
|  | Bộ Micropipet đơn kênh | Bộ | 6 |
|  | Pipette Aid tự động | Cái | 4 |
|  | Ghế chuyên dụng trong Lab IVF | Cái | 10 |
|  | Tủ thao tác lọc rửa tinh trùng | Cái | 2 |
|  | Buồng rửa tay vô trùng | Cái | 1 |
|  | Passbox gia nhiệt | Cái | 3 |
|  | Máy ly tâm rotor văng ngang | Cái | 2 |
|  | Bình trữ phôi đông lạnh | Cái | 5 |
|  | Bình trữ đông tinh trùng | Cái | 2 |
|  | Bình chứa Nito lỏng | Cái | 2 |
|  | Bình vận chuyển mẫu | Cái | 1 |
|  | Kính hiển vi quang học 2 mắt | Cái | 3 |
|  | Máy lọc nước tinh khiết từ tính | Cái | 1 |
|  | Buồng đếm tinh trùng Makler | Cái | 3 |
|  | Bàn chọc hút trứng, chuyển phôi (có gia nhiệt kèm đèn khám) | Cái | 2 |
|  | Bàn khám phụ khoa điều khiển điện, thủy lực (kèm đèn khám) | Cái | 6 |
|  | Đèn mổ di động | Cái | 2 |
|  | Đèn mổ treo trần 2 chóa | Cái | 2 |
|  | Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 3 đầu dò kèm bộ gá kim chọc hút trứng | Cái | 3 |
|  | Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 4 đầu dò kèm bộ gá kim chọc hút trứng | Cái | 1 |
|  | Máy chọc hút noãn | Cái | 2 |
|  | Bàn làm ấm | Cái | 2 |
|  | Máy gây mê | Cái | 2 |
|  | Bơm tiêm điện | Cái | 3 |
|  | Máy hút dịch | Cái | 2 |
|  | Máy sốc tim 2 pha | Cái | 1 |
|  | Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Cái | 11 |
|  | Giường bệnh nhân (3 tay quay) | Cái | 15 |
|  | Hệ thống soi buồng tử cung | Hệ thống | 1 |
|  | Máy soi cổ tử cung | Cái | 1 |
|  | Máy cắt đốt điện cổ tử cung (dao mổ điện cao tần) | Cái | 1 |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, soi buồng tử cung 4K tích hợp máy bào mô buồng tử cung | Hệ thống | 1 |
|  | Đèn đọc phim | Cái | 2 |
|  | Đèn hồng ngoại | Cái | 3 |
|  | Đèn tử ngoại | Cái | 1 |
|  | Máy điện tim | Cái | 6 |
|  | Máy siêu âm trị liệu | Cái | 1 |
|  | Máy sóng ngắn | Cái | 1 |
|  | Mô hình cánh tay truyền tĩnh mạch | Bộ | 15 |
|  | Mô hình cắt dọc mũi miệng hầu | Bộ | 4 |
|  | Mô hình cắt đứng dọc chậu hông nam/nữ | Bộ | 5 |
|  | Mô hình cắt lớp đầu mặt | Bộ | 9 |
|  | Mô hình cắt ngang tủy sống | Bộ | 6 |
|  | Mô hình chi trên/ chi dưới cắt lớp | Bộ | 9 |
|  | Mô hình cơ bán thân | Bộ | 3 |
|  | Mô hình cơ xương khớp chi dưới | Bộ | 2 |
|  | Mô hình cơ xương khớp chi trên | Bộ | 2 |
|  | Mô hình đa năng | Bộ | 10 |
|  | Mô hình da phóng đại | Bộ | 6 |
|  | Mô hình ép tim | Bộ | 8 |
|  | Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu mặt cổ | Bộ | 6 |
|  | Mô hình giải phẫu tai mũi họng | Bộ | 6 |
|  | Mô hình giải phẫu toàn thân 170cm | Bộ | 3 |
|  | Mô hình hệ tuần hoàn | Cái | 5 |
|  | Mô hình hộp sọ | Bộ | 6 |
|  | Mô hình khám thai | Bộ | 3 |
|  | Mô hình não | Bộ | 4 |
|  | Mô hình răng giả | Bộ | 9 |
|  | Mô hình rửa dạ dày trong suốt | Bộ | 6 |
|  | Mô hình tắm bé (Trai/Gái) | Bộ | 3 |
|  | Mô hình thân não | Bộ | 9 |
|  | Mô hình thông tiểu nam | Bộ | 3 |
|  | Mô hình thông tiểu nữ | Bộ | 3 |
|  | Mô hình thụt tháo | Bộ | 2 |
|  | Mô hình tiêm bắp nông | Bộ | 9 |
|  | Mô hình tiêm mông có đèn | Bộ | 5 |
|  | Mô hình tiêm mông không đèn | Bộ | 9 |
|  | Mô hình tiêm trong da | Bộ | 15 |
|  | Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng | Bộ | 3 |
|  | Mô hình xương cỡ chuẩn | Bộ | 3 |

PHỤ LỤC 02-A:

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số         /BM-VTTTBYT ngày      tháng      năm 2025)

| STT | Tên vật tư | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đồng hồ đếm mạch điện tử | Cái | 30 |
|  | Băng 5 ngón tay | Cuộn | 20 |
|  | Băng bàn chân | Cuộn | 30 |
|  | Băng bàn tay | Cuộn | 20 |
|  | Băng đầu 2 cuộn | Cuộn | 30 |
|  | Băng ngón cái | Cuộn | 20 |
|  | Băng vai | Cuộn | 20 |
|  | Bốc thụt | Cái | 15 |
|  | Búa phản xạ | Cái | 15 |
|  | Cân sức khỏe | Cái | 1 |
|  | Chân giả | Bộ | 1 |
|  | Dây cố định gãy xương chân | Cái | 120 |
|  | Dây cố định gãy xương tay | Cái | 75 |
|  | Đệm bàn chân FO | Cái | 2 |
|  | Hộp bông nhỏ (tròn) | Cái | 30 |
|  | Hộp cấp cứu chấn thương | Cái | 15 |
|  | Hộp chống sốc | Cái | 15 |
|  | Hộp đựng dây garo cầm máu | Cái | 15 |
|  | Hộp Inox chữ nhật dẹt | Cái | 30 |
|  | Hộp nhôm tròn to | Cái | 5 |
|  | Hộp sơ cứu vết thương | Cái | 15 |
|  | Khay hạt đậu nhỏ | Cái | 30 |
|  | Khay hạt đậu to | Cái | 15 |
|  | Nẹp dạng khớp háng (SWASH) | Cái | 2 |
|  | Nẹp gỗ cố định cẳng chân | Bộ | 15 |
|  | Nẹp gỗ cố định cẳng tay | Bộ | 15 |
|  | Nẹp gỗ cố định cánh tay | Bộ | 15 |
|  | Nẹp gỗ cố định đùi | Bộ | 15 |
|  | Nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) | Cái | 2 |
|  | Ống nghe đôi | Cái | 15 |
|  | Tay giả | Bộ | 1 |
|  | Thước đo tầm vận động |  |  |
| 32.1 | Thước 3 nhánh đo tầm vận động khớp cột sống | Cái | 1 |
| 32.2 | Thước bán nguyệt đo tầm vận động khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay, ngón chân | Cái | 1 |
| 32.3 | Thước bán nguyệt đo tầm vận động khớp cổ tay, khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân | Cái | 1 |
| 32.4 | Thước đo tầm vận động khớp cổ tay, khớp cổ chân | Cái | 2 |
| 32.5 | Thước đo tầm vận động khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối | Cái | 3 |

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số .......... /BM-VTTTBYT ngày ……. tháng ..…..năm 2025)

- Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 128 lát cắt

| STT | Thông số đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc JIS |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam 380VAC |
|  | (Sử dụng hệ thống điều hòa của Bệnh viện hoặc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống điều hòa, hút ẩm đảm bảo cho máy hoạt động bình thường) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát cắt/vòng quay, bao gồm: |
|  | Khoang máy (Gantry): 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): 01 bộ |
|  | Bộ phát cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia: 01 cái |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS cho hệ thống máy chụp: 01 bộ |
|  | Phần mềm và chức năng hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh): |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng |
|  | Phần mềm tưới máu thân |
|  | Phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch |
|  | Phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Hệ thống định vị và phần mềm để mô phỏng |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Phụ kiện của máy CT, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phụ kiện định vị BN: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định đệm cho bàn 01 bộ |
|  | Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Biến áp cách ly đồng bộ: 01 bộ |
|  | Camera tự động định vị bệnh nhân: tự động xác định vị trí chính xác: 01 cái |
|  | Các thiết bị và phụ kiện khác, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy tính, công suất ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Áo và cổ chì loại tương đương ≥ 0.35 mm chì: 02 bộ |
|  | Kính chì (kính tấm chắn) kích thước ≥ 1200 x 800 mm, loại tương đương ≥ 1.5 mm chì: 01 bộ |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi: 02 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy: |
|  | Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.30 giây/vòng quay 360 độ |
|  | Đường kính khoang máy: ≥ 80 cm |
|  | Trường quét: ≥ 50 cm |
|  | Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tia tới detector: ≤ 115 cm |
|  | Có bảng điều khiển trên khoang máy |
|  | Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở |
|  | Hệ thống kết nối 2 chiều giữa khoang máy và bàn điều khiển |
|  | Có bộ định vị laser |
|  | Có phím dừng khẩn cấp |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): |
|  | Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 128 lát |
|  | Số dãy detector vật lý: ≥ 64 dãy |
|  | Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 53.000 |
|  | Khoảng bao phủ: ≥ 38 mm |
|  | Số lát cắt tái tạo /vòng quay: ≥ 256 |
|  | Số hình chiếu mỗi vòng quay ≥ 2450 hình |
|  | Bóng phát tia |
|  | Số tiêu điểm: ≥ 2 |
|  | Loại Anode quay |
|  | Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 25 MHU |
|  | Khả năng tản nhiệt: ≥ 1800 kHU/phút |
|  | Bộ phát cao thế: |
|  | Công suất tối đa: ≥ 100 kW |
|  | Điện áp điều chỉnh: từ tối thiểu ≤ 80 kV đến tối đa ≥ 140 kV; chia làm ≥ 4 mức |
|  | Dòng bóng điều chỉnh trong khoảng: từ tối thiểu ≤ 15 mA đến tối đa ≥ 700 mA |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động tiến lùi của mặt bàn |
|  | Khoảng chụp quét được: ≥ 1600 mm |
|  | Độ cao mặt bàn điều chỉnh được: ≥ 420 mm |
|  | Bàn phẳng để thực hiện được chức năng mô phỏng |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Tốc độ dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 175 mm/giây |

|  | Các thông số chụp cơ bản |
| --- | --- |
|  | Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời gian thực: Cho chất lượng hình ảnh nhất quán và giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân |
|  | Độ phân giải thời gian vật lý không áp dụng phần mềm hiệu chỉnh ≤ 175 ms |
|  | Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤ 0.65 mm |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024 |
|  | Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512 |
|  | Các chế độ chụp khảo sát: |
|  | Chế độ quét theo trục hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét xoắn ốc hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét định vị hoặc tương đương |
|  | Chức năng chụp 2 mức năng lượng hoặc chụp phổ |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh |
|  | Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ với cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | Màn hình ≥ 02 cái |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 19 inches |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ (1280x1024) pixel |
|  | Hệ thống máy tính chủ, tối thiểu gồm: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz, ≥ 8 nhân |
|  | hoặc ≥ 3 GHz, ≥ 6 nhân |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB |
|  | Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 40 hình/s |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng |
|  | Trạm máy tính với cấu hình sau, tối thiểu gồm: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz, ≥ 8 nhân |
|  | hoặc ≥ 3 GHz, ≥ 6 nhân |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB |
|  | Có card đồ họa |
|  | Màn hình ≥ 01 cái |
|  | Kích thước: ≥ 19 inches |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ (1280 x 1024) pixel |
|  | Có ổ CD/DVD-RW, chuột và bàn phím |
|  | Phần mềm và chức năng Hệ thống được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh (tối thiểu hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh: |
|  | Có phần mềm tái lặp chuyên biệt để cải thiện chất lượng ảnh và giảm liều tia cho bệnh nhân |
|  | Có phần mềm giảm nhiễu ảnh giả gây ra bởi các vật liệu cấy ghép |
|  | Có chức năng giảm nhiễu sọc của các phần cơ thể không đồng nhất |
|  | Phần mềm tái tạo: cho phép thu nhận dữ liệu 3 chiều thực |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Lựa chọn dòng tự động hoặc tối ưu hóa liều xạ cho bệnh nhân |
|  | Có chức năng điều biến liều theo góc quay của bóng |
|  | Có chức năng điều biến liều theo 3 chiều theo thời gian thực |
|  | Có các giao thức quét cho trẻ em và trẻ sơ sinh |
|  | Có chức năng cảnh báo liều |
|  | Có chức năng hiển thị và báo cáo liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: |
|  | Chức năng nội soi ảo |
|  | Dựng hình thể tích |
|  | Chức năng hỗ trợ chẩn đoán hỏng hóc từ xa |
|  | Chức năng xử lý ảnh xóa nền, kết hợp ảnh |
|  | Chức năng so sánh ảnh |
|  | Các chức năng: cuộn, dịch chuyển, phóng to, xoay |
|  | Chức năng tính toán thể tích |
|  | Chức năng đo khoảng cách, đo góc |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sắc nét hoặc độ mịn ảnh |
|  | Chức năng đảo ngược mức xám của ảnh |
|  | Tạo vùng quan tâm |
|  | Chức năng quản lý mô: Cho phép lựa chọn các tổ chức được hiển thị trên hình ảnh dựng hình thể tích |
|  | Chức năng phân đoạn mô |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng |
|  | Gói phần mềm tưới máu thân: |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu gan qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu một động mạch qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch: Bao gồm các tính năng sau |
|  | Chức năng chụp tim mạch: tuần tự và xoắn ốc |
|  | Chức năng quan sát tim mạch |
|  | Đánh giá chức năng tim 2 thất tự động |
|  | Tự động phân vùng cho thất trái |
|  | Cung lượng tim và phân suất tống máu |
|  | Đánh giá điểm vôi hóa |
|  | Có chức năng nâng cao độ phân giải thời gian khi chụp tim mạch |
|  | Quan sát mạch máu dạng siêu âm trong lòng mạch hoặc dạng nội soi ảo |
|  | Gói phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm / chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Có chức năng phân đoạn mô gan, mạch máu và các tổn thương |
|  | Có chức năng phân đoạn các thùy gan, mạch máu và số lượng phân đoạn gan |
|  | Có chức năng lập kế hoạch phẫu thuật hoặc ghép gan. |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Tính năng so sánh đánh giá u phổi |
|  | Các thông số định lượng u |

|  | Gói phần mềm phân tích mạch máu |
| --- | --- |
|  | Có chức năng phân đoạn tự động để xóa xương; trích xuất/lưu trữ đường bao mạch máu |
|  | Các thông số tính toán: Đánh giá hẹp mạch, đường kính, diện tích |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Có thể tạo ra các bản đồ màu định lượng: lưu lượng, thể tích, thời gian đạt ngưỡng |
|  | Kết nối DICOM 3.0 |
|  | Các phụ kiện khác |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng |
|  | Tốc độ tiêm từ ≤ 0,1 ml/s đến ≥ 10 ml/s |
|  | Áp suất tiêm tối đa ≥ 300 psi |
|  | Thể tích thuốc tiêm tối đa ≥ 2 x 200 ml |
|  | Thời gian trễ tiêm: từ 0 đến ≥ 255 s |
|  | Dung lượng bộ nhớ ≥ 80 giao thức tiêm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng ≤ 150 ngày(kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư bảo trì của chính hãng sản xuất. |
|  | Cam kết cung cấp phần mềm cập nhật mới nhất |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm |

- Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 512 lát cắt

| STT | Thông số đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc JIS |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | (Sử dụng hệ thống điều hòa của Bệnh viện hoặc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống điều hòa, hút ẩm đảm bảo cho máy hoạt động bình thường) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 512 lát cắt/vòng quay, bao gồm: |
|  | Khoang máy (Gantry): 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): ≥ 01 bộ |
|  | Bộ phát cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia: ≥ 01 cái |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | UPS cho hệ thống máy chụp: 01 bộ |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng 01 bộ |
|  | Phần mềm và chức năng hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh): Có ứng dụng AI |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng hoặc phổ |
|  | Phần mềm tưới máu thân |
|  | Phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch |
|  | Phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Phụ kiện của máy CT, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phụ kiện định vị BN: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định : 01 bộ |
|  | Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Biến áp cách ly đồng bộ: 01 bộ |
|  | Camera tự động định vị bệnh nhân: tự động xác định vị trí chính xác: 01 cái hoặc Ứng dụng AI tự động xác định vị trí vùng giải phẫu cần chụp |
|  | Các thiết bị và phụ kiện khác, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy tính, công suất ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Áo và cổ chì: 02 bộ |
|  | Kính chì (kính tấm chắn): 01 bộ |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi: 02 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy: |
|  | Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.25 giây/vòng quay 360 độ |
|  | Đường kính khoang máy: ≥ 75 cm |
|  | Trường quét: ≥ 50 cm |
|  | Có bảng điều khiển trên khoang máy |
|  | Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở |
|  | Hệ thống kết nối 2 chiều giữa khoang máy và bàn điều khiển |
|  | Có bộ định vị laser |
|  | Có phím dừng khẩn cấp |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): |
|  | Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 512 lát |
|  | Tổng khoảng bao phủ: ≥ 80 mm |
|  | Số lát cắt tái tạo: ≥ 600 |
|  | Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 140.000 |
|  | Số hình chiếu mỗi vòng quay ≥ 2450 hình |
|  | Bóng phát tia |
|  | Số tiêu điểm: ≥ 2 |
|  | Loại Anode quay |
|  | Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 14 MHU |
|  | Khả năng tản nhiệt: ≥ 1300 kHU/phút |
|  | Bộ phát cao thế: |
|  | Công suất tối đa: ≥ 100 kW |
|  | Điện áp điều chỉnh: từ tối thiểu ≤ 80 kV đến tối đa ≥ 135 kV; chia làm ≥ 4 mức |
|  | Dòng bóng điều chỉnh trong khoảng: từ tối thiểu ≤ 20 mA đến tối đa ≥ 1300 mA |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động tiến lùi của mặt bàn |
|  | Khoảng chụp quét được: ≥ 2000 mm |
|  | Tốc độ dịch chuyển bàn tối đa: ≥ 400 mm/giây |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Các thông số chụp cơ bản |
|  | Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời gian thực: giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân |
|  | Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤ 0.625 mm |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024 |
|  | Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512 |
|  | Các chế độ chụp khảo sát: |
|  | Chế độ quét theo trục hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét xoắn ốc hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét định vị hoặc tương đương |
|  | Chức năng chụp 2 mức năng lượng hoặc chụp phổ |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh |
|  | Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ với cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | Màn hình ≥ 02 cái |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 19 inches |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ (1280x1024) pixel |
|  | Hệ thống máy tính chủ: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.0 GHz |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB |
|  | Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 65 hình/s |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng |
|  | Trạm máy tính với cấu hình sau: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB |
|  | Có card đồ họa |
|  | Màn hình ≥ 01 cái |
|  | Kích thước: ≥ 19 inches |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ (1280 x 1024) pixel |
|  | Chuột và bàn phím |
|  | Phần mềm và chức năng Hệ thống được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh (tối thiểu hoặc tương đương), có ứng dụng AI bao gồm: |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh: |
|  | Có phần mềm tái lặp chuyên biệt để cải thiện chất lượng ảnh và giảm liều tia cho bệnh nhân |
|  | Có phần mềm giảm nhiễu ảnh giả gây ra bởi các vật liệu cấy ghép |
|  | Có chức năng giảm nhiễu sọc của các phần cơ thể không đồng nhất |
|  | Phần mềm tái tạo chùm tia: cho phép thu nhận dữ liệu 3 chiều thực và tái tạo trong cả chế độ quét theo trục và quét xoắn ốc hoặc tương đương |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Lựa chọn dòng tự động hoặc tối ưu hóa liều xạ cho bệnh nhân |
|  | Có chức năng điều biến liều theo góc quay của bóng |
|  | Có chức năng điều biến liều theo 3 chiều theo thời gian thực |
|  | Có các giao thức quét cho trẻ em và trẻ sơ sinh |
|  | Có chức năng cảnh báo liều |
|  | Có chức năng hiển thị và báo cáo liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: |
|  | Chức năng nội soi ảo |
|  | Dựng hình thể tích |
|  | Chức năng xử lý ảnh xóa nền, kết hợp ảnh |
|  | Chức năng so sánh ảnh |
|  | Các chức năng: cuộn, dịch chuyển, phóng to, xoay |
|  | Chức năng tính toán thể tích |
|  | Chức năng đo khoảng cách, đo góc |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sắc nét hoặc độ mịn ảnh |
|  | Chức năng đảo ngược mức xám của ảnh |
|  | Tạo vùng quan tâm |
|  | Chức năng quản lý mô: Cho phép lựa chọn các tổ chức được hiển thị trên hình ảnh dựng hình thể tích |
|  | Chức năng phân đoạn mô |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng |
|  | Gói phần mềm tưới máu thân: |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu gan qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu một động mạch qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch: Bao gồm các tính năng sau |
|  | Chức năng chụp tim mạch: tuần tự và xoắn ốc |
|  | Chức năng quan sát tim mạch |
|  | Đánh giá chức năng tim 2 thất tự động |
|  | Tự động phân vùng cho thất trái |
|  | Cung lượng tim và phân suất tống máu |
|  | Đánh giá điểm vôi hóa |
|  | Có chức năng nâng cao độ phân giải thời gian khi chụp tim mạch |
|  | Quan sát mạch máu dạng siêu âm trong lòng mạch hoặc dạng nội soi ảo |
|  | Gói phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm / chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Có chức năng phân đoạn mô gan, mạch máu và các tổn thương |
|  | Có chức năng phân đoạn các thùy gan, mạch máu và số lượng phân đoạn gan |
|  | Có chức năng lập kế hoạch phẫu thuật hoặc ghép gan. |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Tính năng so sánh đánh giá u phổi |
|  | Các thông số định lượng u |
|  | Gói phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Có chức năng phân đoạn tự động để xóa xương và trích xuất đường bao mạch máu |
|  | Các thông số tính toán: Đánh giá hẹp mạch, đường kính, diện tích |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Có thể tạo ra các bản đồ màu định lượng: lưu lượng, thể tích, thời gian đạt ngưỡng |
|  | Kết nối DICOM 3.0 |
|  | Các phụ kiện khác |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng |
|  | Tốc độ tiêm từ ≤ 0,1 ml/s đến ≥ 10 ml/s |
|  | Áp suất tiêm tối đa ≥ 300 psi |
|  | Thể tích thuốc tiêm tối đa ≥ 2 x 200 ml |
|  | Thời gian trễ tiêm: từ 0 đến ≥ 255 s |
|  | Dung lượng bộ nhớ ≥ 80 giao thức tiêm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng ≤ 150 ngày(kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư bảo trì của chính hãng sản xuất. |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm |
|  | Cam kết cung cấp phần mềm cập nhật mới nhất |

- Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

| I | YÊU CẦU CHUNG |
| --- | --- |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống điều hòa, hút ẩm đảm bảo cho máy hoạt động bao gồm cả điều hòa dự phòng khi điều hòa chính bị hỏng. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Khối từ siêu dẫn: 01 bộ |
|  | Hệ thống RF: 01 hệ thống |
|  | Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống |
|  | Bàn bệnh nhân : 01 cái |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kể theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: ≥ 10 cuộn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cuộn thu toàn thân tích hợp khối từ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu thân: 02 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ lớn: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: 01 cuộn |
|  | Phần mềm và ứng dụng có tích hợp AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung có tích hợp AI |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Phần mềm chụp thần kinh |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu |
|  | Phần mềm chụp bụng-tiểu khung |
|  | Phần mềm chụp ung thư |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng nâng cao chuyên sâu có AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Chương trình chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Chương trình tính toán dòng máu |
|  | Chương trình chụp và xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và đánh giá phổ đơn điểm và đa điểm |
|  | Định lượng dòng chảy |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu toàn diện |
|  | Phần mềm chụp vú toàn diện |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Cột sống (cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng) |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Khớp vai |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Khớp gối |
|  | Phần mềm chụp tự động cho thăm khám ung thư toàn cơ thể và nghiên cứu mạch máu |
|  | Phần mềm tạo ảnh sợi trục thần kinh |
|  | Phần mềm chụp thần kinh với kỹ thuật nhạy từ |
|  | Hệ thống trạm điều khiển và tái tạo ảnh: 01 trạm |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc mới nhất có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm xử lý ảnh chung |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu não T2 |
|  | Phần mềm đánh giá khuếch tán |
|  | Phẩn mềm xóa nền |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm phân tích tim và mạch máu |
|  | Phần mềm phân tích vú |
|  | Phần mềm xử lý phổ |
|  | Phần mềm hiển thị bó sợi thần kinh |
|  | Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phantom chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Bàn phím: 01 cái |
|  | Giá đựng cuộn thu: 01 cái |
|  | Bàn + Khoang chứa máy tính cho phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ |
|  | Bộ định vị laser tích hợp trong khoang máy: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | UPS cho máy tính điều khiển hoặc có thể được tính hợp trong bộ lưu điện 3 pha cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | Thiết bị không nhiễm từ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái |
|  | Giá treo truyền dịch: 01 cái |
|  | Nhiệt ẩm kế: 01 cái |
|  | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái |
|  | Bình cứu hỏa: 01 cái |
|  | Hệ thống ổ khí y tế chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 bộ |
|  | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân không dây: 01 bộ |
|  | Bàn ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 02 bộ |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng (kèm bơm tiêm) : 01 bộ |
|  | Phòng RF cabin và nội thất: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khối từ siêu dẫn: |
|  | Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: ≥ 1.5 Tesla |
|  | Độ ổn định từ trường : ≤ 0.1 ppm/ h |
|  | Đường kính khoang từ: ≥ 60 cm |
|  | Công nghệ không bốc bay helium 0 lít / năm |
|  | Độ đồng nhất từ trường đo theo thể tích: |
|  | • 10cm DSV: ≤ 0.02 ppm |
|  | • 20cm DSV: ≤ 0.065 ppm |
|  | • 30cm DSV: ≤ 0.22 ppm |
|  | • 40cm DSV: ≤ 1.1 ppm |
|  | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương) |
|  | Đàn hồi vang (SE) |
|  | Phục hồi đảo |
|  | Gradient 2D |
|  | Gradient 3D |
|  | Hồi âm đa diện (EPI) |
|  | Tạo ảnh khuếch tán (Diffusion) |
|  | Hệ thống RF |
|  | Công nghệ số hóa, dẫn truyền bằng sợi cáp quang học hoặc tương đương. |
|  | Số kênh hoặc phần tử cuộn thu tối đa có thể kết nối đồng thời : ≥ 32 hoặc số lượng kênh thu nhận độc lập |
|  | Số kênh thu độc lập, có thể sử dụng đồng thời trong 1 lần chụp và trong 1 FOV, mỗi kênh thu 1 phần hình ảnh: ≥ 16 kênh hoặc không phụ thuộc số kênh |
|  | Công suất phát đỉnh tối đa: ≥ 10 kW |
|  | Hệ thống chênh từ |
|  | Độ lớn chênh từ: ≥ 33 mT/m |
|  | Thời gian tối thiểu để Gradient đạt biên độ tối đa: ≤ 275 µs |
|  | Tốc độ xoay quanh trục tối đa theo trục ngang: ≥ 120 T/m/sec |
|  | Độ phân giải: |
|  | Trường nhìn (FOV) tối thiểu: ≤ 10 mm |
|  | Trường nhìn (FOV) tối đa: ≥ 500 mm |
|  | Độ dày lát cắt 2D tối thiểu: ≤ 0.5 mm |
|  | Độ dày lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0.1 mm |
|  | Ma trận: ≥ 1024 |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Chiều dài trường chụp: ≥ 140 cm |
|  | Di chuyển theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 2150 mm |
|  | Tốc độ theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 100 mm / s |
|  | Các cuộn thu nhận: |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kế theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: |
|  | Công nghệ tự động lựa chọn cuộn thu hoặc tương đương |
|  | Số cuộn thu bề mặt kết hợp đồng thời: ≥ 3 |
|  | Cuộn thu thân tích hợp khối từ |
|  | Cuộn thu đẩu/cổ tối đa: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu cột sống tối đa: ≥ 12 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu thân tối đa: ≥ 8 kênh/phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ tối đa : ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ lớn tối đa : ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Phần mềm ứng dụng |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung cơ bản: 2D; 3D, Gradient Echo, Diffusion- ADC, DTI.. |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ |
|  | Kỹ thuật phục hồi đảo ngược |
|  | Kỹ thuật tái tạo: MIP, MPR, MinIP, 3D |
|  | Kỹ thuật chắn giảm nhiễu |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay...), bụng, tiểu khung tiền liệt tuyến… |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản đồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Phần mềm chụp thần kinh, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung tiêu chuẩn |
|  | Chụp 2D độ phân giải cao trên các hướng |
|  | Chụp 3D độ phân giải cao thăm khám tai trong |
|  | Chụp khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b |
|  | Chụp tưới máu |
|  | Chụp mạch TOF 3D không tiêm |
|  | Bản đồ T1 |
|  | Chụp CHT phổ |
|  | Đánh giá dòng chảy dịch não tuỷ |
|  | Chụp 3D phân giải cao tuỷ sống |
|  | Chụp động học sau tiêm thuốc |
|  | Kỹ thuật chụp nhạy từ |
|  | Chụp khuếch tán sợi trục |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp tim mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha |
|  | Chụp tim mạch có tiêm thuốc |
|  | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu |
|  | Ảnh động học mạch máu sau tiêm |
|  | Đánh giá chức năng thất và mapping |
|  | Chụp tĩnh mạch |
|  | Phần mềm chụp vùng bụng, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp 2D |
|  | Chụp 3D phân giải cao |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ Dixon |
|  | Đồng bộ nhịp thở |
|  | Chụp khuếch tán với nhiều giá trị b, bản đồ ADC |
|  | Phần mềm chụp ung bướu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bản đồ động học ngấm thuốc |
|  | Xoá nền sau tiêm |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán phân giải cao |
|  | Phần mềm tưới máu khối u sau tiêm, tạo bản đồ và bảng các thông số |
|  | Phần mềm phổ cho tiền liệt tuyến |
|  | Chụp khuếch tán đa hướng, bản đồ ADC |
|  | Chụp toàn thân |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung 2D phân giải cao |
|  | Các chuỗi xung 3D phân giải cao |
|  | Tái tạo ảnh đa hướng |
|  | Chụp động học khớp |
|  | Phần mềm đánh giá sụn |
|  | Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại cấy ghép xương khớp |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chương trình chụp tự động hoặc tương đương: dành cho não, cột sống, khớp |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn. |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Phần mềm chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp: tự động tính toán bản đồ T2 |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm tính toán dòng máu |
|  | Phần mềm xử lý mạch |
|  | Phần mềm xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và CHT đánh giả phổ đơn điểm: áp dụng não, vú, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm khảo sát và cộng hưởng từ đánh giá phổ đa điểm |
|  | Phần mềm nối hình theo các mặt phẳng |
|  | (Ghi chú: Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một (tùy nhà sản xuất) với cấu hình tương đương) |
|  | Hệ thống máy tính điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 3,5 GHz |
|  | RAM : ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥128 GB |
|  | Màn hình : ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Hệ thống tái tạo hình ảnh; cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 2.5 GHz |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥ 1 TB |
|  | Tốc độ tái tạo ma trận 256 (toàn bộ trường nhìn): ≥ 11900 tái tạo/ giây |
|  | Tính năng chung: |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay..), bụng, tiểu khung, tiền liệt tuyến..: |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản dồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Kết nối mạng, tương thích DICOM |
|  | Phần mềm bản quyền trọn đời máy |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển |
|  | CPU: Intel (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 1.5.GHz |
|  | RAM : ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng SSD : ≥ 128 GB |
|  | Màn hình : ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Tính năng: Đầy đủ tính năng xử lý hình ảnh và phân tích như trong phần mềm chụp và phần mềm chụp nâng cao: |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng |
|  | Di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường |
|  | Có màn hình điều khiến thông số cài đặt |
|  | Dải cài đặt: Tốc độ từ ≤ 0.1- ≥ 10mL/s |
|  | Có thể lập trình được thời gian trễ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống, công suất ≥ 100kVA |
| IV | CÁC YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng ≤ 150 ngày(kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư bảo trì của chính hãng sản xuất. |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm |
|  | Cam kết cung cấp phần mềm cập nhật mới nhất |

- Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V/380V - 50 Hz |
|  | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống điều hòa, hút ẩm đảm bảo cho máy hoạt động bao gồm cả điều hòa dự phòng khi điều hòa chính bị hỏng. |
| II. | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Khối từ siêu dẫn: 01 bộ |
|  | Hệ thống RF: 01 hệ thống |
|  | Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống |
|  | Bàn bệnh nhân : 01 cái |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kể theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: ≥ 10 cuộn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cuộn thu toàn thân tích hợp khối từ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu thân: 02 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ lớn: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: 01 cuộn |
|  | Phần mềm và ứng dụng có tích hợp AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung (bộ) |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Phần mềm chụp thần kinh |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu |
|  | Phần mềm chụp bụng-tiểu khung |
|  | Phần mềm chụp ung thư |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình |
|  | Phần mềm chụp nhi |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng nâng cao khác chuyên sâu có tích hợp AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Chương trình chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Chương trình tính toán dòng máu |
|  | Chương trình chụp và xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và đánh giá phổ đơn điểm và đa điểm |
|  | Định lượng dòng chảy |
|  | Hệ thống trạm điều khiển và tái tạo ảnh |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm xử lý ảnh chung |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu |
|  | Phần mềm đánh giá khuếch tán |
|  | Phẩn mềm xóa nền |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm phân tích và định lượng tim mạch toàn diện |
|  | Phần mềm xử lý phổ |
|  | Phần mềm hiển thị bó sợi |
|  | Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phantom chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Bàn phím: 01 cái |
|  | Giá đựng cuộn thu: 01 cái |
|  | Bàn + Khoang chứa máy tính cho phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ |
|  | Bộ định vị laser tích hợp trong khoang máy: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | UPS cho máy tính điều khiển hoặc có thể được tính hợp trong bộ lưu điện 3 pha cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | Thiết bị không nhiễm từ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái |
|  | Giá treo truyền dịch: 01 cái |
|  | Nhiệt ẩm kế: 01 cái |
|  | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái |
|  | Bình cứu hỏa: 01 cái |
|  | Hệ thống ổ khí y tế chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 bộ |
|  | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân không dây: 01 bộ |
|  | Bàn ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 02 bộ |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng (kèm bơm tiêm) : 01 bộ |
|  | Phòng RF cabin và nội thất: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khối từ siêu dẫn: |
|  | Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: ≥ 3.0 Tesla |
|  | Độ ổn định từ trường : ≤ 0.1 ppm/ h |
|  | Đường kính khoang từ: ≥ 70 cm |
|  | Công nghệ không bốc bay helium 0 lít / năm |
|  | Độ đồng nhất từ trường đo theo thể tích: |
|  | • 10cm DSV: ≤ 0.02 ppm |
|  | • 20cm DSV: ≤ 0.065 ppm |
|  | • 30cm DSV: ≤ 0.22 ppm |
|  | • 40cm DSV: ≤ 1.1 ppm |
|  | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương) |
|  | Đàn hồi vang (SE) |
|  | Phục hồi đảo |
|  | Gradient 2D |
|  | Gradient 3D |
|  | Hồi âm đa diện (EPI) |
|  | Tạo ảnh khuếch tán (Diffusion) |
|  | Hệ thống RF |
|  | Công nghệ số hóa, dẫn truyền bằng sợi cáp quang học hoặc tương đương. |
|  | Số kênh hoặc phần tử cuộn thu tối đa có thể kết nối đồng thời : ≥ 140 hoặc không giới hạn số kênh (số lượng kênh thu nhận độc lập) |
|  | Số kênh thu độc lập, có thể sử dụng đồng thời trong 1 lần chụp và trong 1 FOV, mỗi kênh thu 1 phần hình ảnh: ≥ 32 kênh hoặc không giới hạn số kênh (số lượng kênh thu nhận độc lập) |
|  | Công suất phát đỉnh tối đa: ≥ 30 kW |
|  | Hệ thống chênh từ |
|  | Độ lớn chênh từ: ≥ 65 mT/m |
|  | Tốc độ xoay quanh trục tối đa theo trục ngang: ≥ 200 T/m/sec |
|  | Độ phân giải: |
|  | Trường nhìn (FOV) tối thiểu: ≤ 10 mm |
|  | Trường nhìn (FOV) tối đa: ≥ 500 mm |
|  | Độ dày lát cắt 2D tối thiểu: ≤ 0.5 mm |
|  | Độ dày lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0.1 mm |
|  | Ma trận: ≥ 1024 |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Chiều dài trường chụp: ≥ 200 cm |
|  | Di chuyển theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 2150 mm |
|  | Tốc độ theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 100 mm / s |
|  | Các cuộn thu nhận: |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kế theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: |
|  | Công nghệ tự động lựa chọn cuộn thu hoặc tương đương |
|  | Số cuộn thu bề mặt kết hợp đồng thời: ≥ 4 |
|  | Cuộn thu thân tích hợp khối từ |
|  | Cuộn thu đẩu/cổ tối đa: ≥ 20 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu cột sống tối đa: ≥ 30 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu thân tối đa: ≥ 18 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ tối đa : ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ lớn tối đa : ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Phần mềm ứng dụng |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung cơ bản: 2D; 3D, Gradient Echo, Diffusion- ADC, DTI.. |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ |
|  | Kỹ thuật phục hồi đảo ngược |
|  | Kỹ thuật tái tạo: MIP, MPR, MinIP, 3D |
|  | Kỹ thuật chắn giảm nhiễu |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay...), bụng, tiểu khung tiền liệt tuyến… |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản đồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |

|  | Phần mềm chụp thần kinh, tối thiểu bao gồm: |
| --- | --- |
|  | Các chuỗi xung tiêu chuẩn |
|  | Chụp 2D độ phân giải cao trên các hướng |
|  | Chụp 3D độ phân giải cao thăm khám tai trong |
|  | Chụp khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b |
|  | Chụp tưới máu |
|  | Chụp mạch TOF 3D không tiêm |
|  | Bản đồ T1 |
|  | Chụp CHT phổ |
|  | Đánh giá dòng chảy dịch não tuỷ |
|  | Chụp 3D phân giải cao tuỷ sống |
|  | Chụp động học sau tiêm thuốc |
|  | Kỹ thuật chụp nhạy từ |
|  | Chụp khuếch tán sợi trục |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp tim mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha |
|  | Chụp tim mạch có tiêm thuốc |
|  | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu |
|  | Ảnh động học mạch máu sau tiêm |
|  | Chụp tĩnh mạch |
|  | Phần mềm chụp vùng bụng, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp 2D |
|  | Chụp 3D phân giải cao |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ Dixon |
|  | Đồng bộ nhịp thở |
|  | Chụp khuếch tán với nhiều giá trị b, bản đồ ADC |
|  | Phần mềm chụp ung bướu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bản đồ động học ngấm thuốc |
|  | Xoá nền sau tiêm |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán phân giải cao |
|  | Phần mềm tưới máu khối u sau tiêm, tạo bản đồ và bảng các thông số |
|  | Phần mềm phổ cho tiền liệt tuyến |
|  | Chụp khuếch tán đa hướng, bản đồ ADC |
|  | Chụp toàn thân |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung 2D phân giải cao |
|  | Các chuỗi xung 3D phân giải cao |
|  | Tái tạo ảnh đa hướng |
|  | Chụp động học khớp |
|  | Phần mềm đánh giá sụn |
|  | Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại cấy ghép xương khớp |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm chụp vú: Toàn diện |
|  | Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chương trình chụp tự động hoặc tương đương: dành cho não, cột sống, khớp |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn. |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Phần mềm chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp: tự động tính toán bản đồ T2 |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm tính toán dòng máu |
|  | Phần mềm xử lý mạch |
|  | Phần mềm xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và CHT đánh giả phổ đơn điểm: áp dụng não, vú, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm khảo sát và cộng hưởng từ đánh giá phổ đa điểm |
|  | Phần mềm nối hình theo các mặt phẳng |
|  | (Ghi chú: Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một (tùy nhà sản xuất) với cấu hình tương đương) |
|  | Hệ thống máy tính điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 3,5 GHz |
|  | RAM : ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥128 GB |
|  | Màn hình : ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Hệ thống tái tạo hình ảnh; cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 2.5 GHz |
|  | RAM: ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥ 1 TB |
|  | Tốc độ tái tạo ma trận 256 (toàn bộ trường nhìn): ≥ 11900 tái tạo/ giây |

|  | Tính năng chung: |
| --- | --- |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay..), bụng, tiểu khung, tiền liệt tuyến..: |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản dồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Kết nối mạng, tương thích DICOM |
|  | Phần mềm bản quyền trọn đời máy |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển |
|  | CPU: Intel (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 1.5.GHz |
|  | RAM : ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng SSD : ≥ 128 GB |
|  | Màn hình : ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Tính năng: Đầy đủ tính năng xử lý hình ảnh và phân tích như trong phần mềm chụp và phần mềm chụp nâng cao: |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng |
|  | Di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường |
|  | Có màn hình điều khiến thông số cài đặt |
|  | Dải cài đặt: Tốc độ từ ≤ 0.1- ≥ 10mL/s |
|  | Có thể lập trình được thời gian trễ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống, công suất ≥ 100kVA |
| IV. | CÁC YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng ≤ 150 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư bảo trì của chính hãng sản xuất. |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 8 năm |
|  | Cam kết cung cấp phần mềm cập nhật mới nhất |

- Hệ thống PET/CT và mô phỏng kế hoạch xạ trị

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1 | Năm sản xuất: 2025 trở đi; Hàng hóa mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 cho hệ thống PET/CT |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU: |
|  | Hệ thống chụp PET/CT ≥ 64 lát cắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, cấu hình tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Hệ thống máy PET/CT: 01 hệ thống |
| 1,1 | Bộ phận PET |
| 1.1.1 | Khoang máy PET: 01 bộ |
| 1.1.2 | Hệ thống đầu thu PET: 01 hệ thống |
| 1,2 | Bộ phận CT |
| 1.2.1 | Khoang máy CT: 01 bộ |
| 1.2.2 | Bóng X quang: 01 bộ |
| 1.2.3 | Hệ thống đầu thu CT: 01 hệ thống |
| 1,3 | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
| 1,4 | Trạm điều khiển máy và thu nhận dữ liệu: 01 hệ thống |
| 1,5 | Trạm xử lý hình ảnh: 01 hệ thống |
| 1,6 | Gói phần mềm và tính năng: 01 gói |
| 2 | Các phụ kiện |
| 2,1 | Hệ thống đàm thoại giữa kỹ thuật viên và bệnh nhân: 01 hệ thống |
| 2,2 | Bộ Phantom hiệu chuẩn máy: 01 bộ |
| 2,3 | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
| 2,4 | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
| 2,5 | Bộ áo chì, váy chì, cổ chì, kính chì: 02 bộ |
| 2,6 | Hệ thống laser định vị theo 3 chiều |
| 3 | Các thiết bị phụ trợ: |
| 3,1 | Máy in laser (khổ giấy A4): 01 cái |
| 3,2 | Máy bơm tiêm cản quang: 01 cái |
| 3,3 | Bộ lưu điện (UPS) online: 01 cái |
| 3,4 | Máy hút ẩm: 02 cái |
| 3.5 | UPS cho hệ thống chụp Pet/CT: 01 bộ |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành chính hãng kèm bản dịch tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |
|  | Các ứng dụng tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống chụp toàn thân, có chức năng trộn hình PET-CT. |
|  | Thiết bị chụp quét và cung cấp cả hình ảnh của PET và hình ảnh CT |
|  | Hệ thống PET có khả năng sử dụng những dược chất đánh dấu sẵn có trên thị trường, tối thiểu từ các đồng vị phóng xạ sử dụng cho PET: F-18, C-11, N-13, O-15, Ga-68 |
|  | Hệ thống hình ảnh PET bao gồm đầu thu nhiều vòng có khả năng thu hình 3D và tái tạo hình ảnh |
|  | Hệ thống hình ảnh CT bao gồm đầu thu CT ≥ 64 lát cắt |
|  | Tự động cân chỉnh chất lượng, đảm bảo chất lượng hình ảnh của PET/CT |
|  | Có khả năng hiển thị hình ảnh của nhiều thiết bị chẩn đoán khác như hình của MRI, PET và CT. |
|  | Có hình ảnh chức năng hoặc hình ảnh cấu trúc của PET và CT |
|  | Có khả năng kết nối vào hệ thống mạng RIS, PACS |
|  | Có giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc xử lý hình ảnh PET/CT |
|  | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Hệ thống máy PET/CT |
| 1,1 | Bộ phận PET |
| 1.1.1 | Khoang máy PET |
|  | Đường kính khoang máy PET ≥ 70 cm |
| 1.1.2 | Hệ thống đầu thu PET (PET Detector) |
|  | Vật liệu tinh thể: Vật liệu tinh thể LSO hoặc LYSO hoặc LBS |
|  | Kích thước tinh thể detector ≤ 4,0 mm x 5,5 mm |
|  | Chiều dày tinh thể detector ≤ 25 mm |
|  | Số vòng detector ≥ 38 |
|  | Số lượng bộ cảm biến quang học SiPM ≥ 12000 |
|  | Trường nhìn trục ngang (Transaxial FOV): ≥ 70 cm |
|  | Có chức năng thu nhận dữ liệu với ảnh 3D |
|  | Trường nhìn trục dọc (axial FOV): ≥ 20 cm |
|  | Độ nhạy: ≥ 16 cps/kBq |
|  | Độ phân giải thời gian: ≤ 385 ps |
|  | Độ phân giải không gian dọc cách tâm 1cm (Axial resolution): ≤ 4,0 mm |
|  | Độ phân giải không gian dọc cách tâm 10cm (Axial resolution): ≤ 4,0 mm |
|  | Độ phân giải không gian ngang cách tâm 1cm (Transaxial resolution): ≤ 4,0 mm |
|  | Độ phân giải không gian ngang cách tâm 10cm (Transaxial resolution): ≤ 4,5 mm |
|  | Tốc độ đếm tương đương đỉnh tối đa (peak NECR): ≥ 150 kcps |
|  | Có chức năng thu nhận ảnh 3D |
|  | Có chức năng thu nhận cả ảnh tĩnh và ảnh động |
|  | Có công nghệ xử lý và tái tạo ảnh toàn thân |
|  | Có chức năng xử lý ảnh 3D |
|  | Thu nhận ảnh và tái tạo ảnh PET |
|  | Độ trùng khít cửa sổ ≤ 6 ns |
|  | Có chức năng tái tạo và thu nhận ảnh đồng thời |
|  | Các chế độ thu nhận ảnh, tối thiểu bao gồm: |
|  | + Tĩnh |
|  | + Nhiều Bed hoặc liên tục |
|  | + Chế độ danh sách |
|  | Tái tạo hình ảnh PET |
|  | + Tái tạo và thu nhận đồng thời |
|  | + Hiệu chỉnh tán xạ 3D |
|  | + Tái tạo lặp 3D |
|  | + Tái tạo với thời gian bay (Time-of-flight) |
| 1.2 | Bộ phận CT |
| 1.2.1 | Khoang máy CT |
|  | Đường kính khoang CT ≥ 70 cm |
|  | Thời gian quét toàn phần (360 độ): ≤ 5 giây / vòng quay 360 độ |
|  | Trường chụp (FOV) chẩn đoán ≥ 50 cm |
|  | Trường chụp (FOV) mở rộng ≥ 70 cm |
| 1.2.2 | Bóng X quang |
|  | Công suất tối đa ≥ 70 kW |
|  | Trị số mA dòng chụp tối đa ≥ 600 mA |
|  | Dung lượng nhiệt tối đa của anode ≥ 6 MHU |
|  | Tản nhiệt tối đa cho anode ≥ 1050 KHU/phút |
|  | Số tiêu điểm bóng: ≥ 2 Tiêu điểm |
| 1.2.3 | Đầu thu CT |
|  | Số lát cắt bộ phận CT: ≥ 64 lát cắt |
|  | Số dãy cảm biến: ≥ 32 dãy |
|  | Tổng số chấn tử: ≥ 20,000 |
| 1.2.4 | Các thông số quét của CT |
|  | Số lát cắt tái tạo: ≥ 64 lát cắt |
|  | Các kiểu quét, tối thiểu có: Quét xoắn ốc; Đơn chuỗi/tuần tự |
|  | Độ dày lát cắt nhỏ nhất khi chụp tuần tự ≤ 0,75 mm |
|  | Thời gian quét toàn phần (360 độ): ≤ 0,5 giây / vòng quay 360 độ |
|  | Độ dày lát cắt nhỏ nhất khi chụp xoắn ốc: ≤ 0,625 mm |
| 1,3 | Bàn bệnh nhân |
|  | Tải trọng tối đa cho bệnh nhân: ≥ 200 kg |
|  | Giải quét trên bệnh nhân: ≥ 200 cm |
|  | Tốc độ chuyển động mặt bàn: ≥ 100 mm/s |
|  | Mặt bàn phẳng làm bằng sợi carbon thực hiện được mô phỏng xạ trị |
| 1,4 | Trạm điều khiển máy và thu nhận dữ liệu |
|  | Trạm điều điều khiển PET và CT có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp, có kết hợp khi cần trộn ảnh. |
|  | Phần cứng lưu trữ, xử lý và xem ảnh PET/CT |
|  | Bộ xử lý: số lõi ≥ 4 lõi |
|  | Tốc độ xử lý: ≥ 2,0 GHz |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 900 GB |
|  | Ổ đĩa DVD/CD: 1 cái |
|  | Màn hiển thị LCD màu hoặc tương đương, ≥ 19 inch; Số lượng ≥ 2 cái |
|  | Có chức năng in phim, kết nối mạng |
|  | Có cung cấp kèm bàn ghế cho máy vi tính |
| 1,5 | Trạm xử lý hình ảnh |
|  | Có chức năng xem và xử lý các yêu cầu về ảnh PET/CT |
|  | CPU: tối thiểu Quad Core Xeon |
|  | RAM: ≥ 64 GB |
|  | Tốc độ xử lý: ≥ 2,0 GHz |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 900 GB |
|  | Ổ đĩa DVD/CD-RW: 1 cái |
|  | Màn hiển thị LCD màu hoặc tương đương: ≥ 19 inch. Số lượng ≥ 2 cái |
|  | Có cung cấp kèm bàn ghế cho máy vi tính |
| 1,6 | Gói phần mềm và tính năng, tối thiểu có: |
|  | Phần mềm xem ảnh thời gian thực PET – CT |
|  | Chức năng 3D |
|  | Phần mềm chuyên ung bướu |
|  | Phần mềm định lượng SUV max, SUVpeak |
|  | Phần mềm tái tạo hình ảnh nâng cao với thời gian bay (Time-of-flight) |
|  | Hỗ trợ đánh giá PERCIST |
|  | Chuyển nhận ảnh, in phim theo DICOM |
|  | Tái tạo tức thời ảnh đa diện |
|  | Phần mềm giảm liều tia CT |
|  | Phần mềm cảnh báo liều CT |
|  | Tái tạo ảnh 3 chiều |
|  | Điều khiển và hiển thị liều tia tự động |
|  | Phần mềm hiệu chỉnh chuyển động |
|  | Khả năng đồng bộ dòng quét theo bề dày cơ thể bệnh nhân |
|  | Kết hợp ảnh trong quan sát chẩn đoán: PET/CT, SPECT/CT |
|  | Phần mềm tự động đánh dấu mốc xương |
|  | Có giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý hình ảnh PET/CT |
|  | Phần mềm chuyên dụng khảo sát và định lượng về tim mạch |
|  | Phần mềm chuyên dụng khảo sát và định lượng về thần kinh |
|  | Phần mềm mô phỏng xạ trị |
| 2 | Các phụ kiện, tối thiểu có: |
| 2,1 | Hệ thống đàm thoại giữa kỹ thuật viên và bệnh nhân |
| 2,2 | Bộ Phantom hiệu chuẩn máy |
| 2,3 | Đèn cảnh báo phát tia |
| 2,4 | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân |
| 2,5 | Bộ áo chì, váy chì, cổ chì, kính chì: độ cản xạ ≥ 0,5 mm chì |
| 3 | Các thiết bị phụ trợ tối thiểu: |
| 3,1 | Máy in laser (khổ giấy A4) |
|  | Loại máy in: in laser màu trên giấy ảnh |
|  | Khổ giấy A4 |
|  | Tốc độ in: ≥10 trang/ phút |
| 3,2 | Máy bơm tiêm cản quang |
|  | Loại: 2 nòng, di động, có màn hình điều khiển |
|  | Tốc độ tiêm tối đa : ≥ 10 ml/s |
|  | Áp suất tiêm tối đa: ≥ 300 psi |
| 3,3 | Bộ lưu điện (UPS) online |
|  | UPS online, công suất ≥ 6KVA |
| 3,4 | Máy hút ẩm |
|  | Công suất: ≥10 lít/ ngày |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 180 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 36 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |
|  | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu chào giá bảo trì sau thời gian bảo hành, bao gồm các gói sau: |
|  | + Gói bảo trì hệ thống thiết bị nhân công hàng năm (Không bao gồm vật tư thay thế). |
|  | + Gói bảo trì hệ thống thiết bị hàng năm (Bao gồm vật tư thay thế). |
|  | Nhà thầu phải khảo sát, có bản vẽ và lên phương án cải tạo, sửa chữa phòng đặt máy cho phù hợp với máy chào thầu |
|  | Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành ≤ 6 tháng / lần |

- Hệ thống Hotlab cho hệ thống PET/CT

| 6.1 Tủ hút và phụ kiện |  |
| --- | --- |
| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc GMP |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tên thiết bị |
|  | Tủ hút chắn chì (cho PET) và phụ kiện hot lab: 01 bộ |
| 1 | Tủ hút chắn chì (cho PET): 01 chiếc |
| 2 | Máy đo chuẩn liều phóng xạ (tích hợp với tủ hút): 01 chiếc |
| 3 | Dụng cụ che chắn cho xylanh bằng Tungsten (Loại 1cc SL 01, 3cc SL 05, 5cc SL 02): 08 chiếc |
| 4 | Dụng cụ chắn chì cho lọ (bộ chia liều chắn chì): 01 chiếc |
| 5 | Bộ xử lí nhiễm bẩn phóng xạ: 01 bộ |
| 6 | Kẹp thao tác lọ phóng xạ năng lượng cao: 02 chiếc |
| 7 | Máy đo gamma (trong kỹ thuật hạch gác) và phụ kiện |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ hút chắn chì (cho PET) và phụ kiện hot lab |
|  | Tủ hút chắn chì (cho PET) |
|  | Được thiết kế để thao tác với các đồng vị phóng xạ. Buồng làm việc tương thích với tiêu chuẩn Class A cGMP. Được bọc chì và có thể được trang bị với hệ thống cho việc rửa giải bình phát (generator), sử dụng với máy đo chuẩn liều và lưu trữ tạm thời rác thải. |
|  | Cấu trúc vật liệu khung và buồng làm việc bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương. Vật liệu phủ tủ bằng thép carbon phủ epoxy hoặc tốt hơn |
|  | Có giá đỡ bàn phím điều khiển. Có khả năng tích hợp màn hình mặt sau buồng làm việc để kết nối máy đo chuẩn liều phóng xạ: |
|  | Về thông khí và bộ lọc: Công nghệ dòng chảy khí tuần hoàn đảm bảo khí sạch tiêu chuẩn Class A với tốc độ khí thổi xuống ≥ 0.3 m/s |
|  | Đầu vào có bộ lọc tuyệt đối HEPA H14 |
|  | Đầu ra có bộ lọc tuyệt đối HEPA H14 |
|  | Độ dày chì bảo vệ che chắn xung quanh và bề mặt làm việc ≥30 mm |
|  | Khoang đặt máy đo chuẩn liều phóng xạ với độ dày chì ≥50 mm |
|  | Kính chì trượt phía trước dày ≥30 mm, độ rộng ≥350 mm |
|  | Có đèn UV để tiệt khuẩn. Có ổ cắm điện trong buồng làm việc. Có ổ cắm kết nối USB |
|  | Khoang rác chắn chì dày ≥ 30 mm với hai cửa thả rác phía trong buồng làm việc tuân thủ tiêu chuẩn GMP về pha chế thuốc vô trùng |
| 2 | Máy đo chuẩn liều phóng xạ |
|  | Thông số buồng ion hóa: |
|  | Áp suất nén ≥12 bar khí Argon |
|  | Độ bão hòa: ≥ 200 GBq (Tc-99m) hoặc >70 GBq (F-18) |
|  | Mức năng lượng: ≤ 25 keV- ≥3 MeV |
|  | Độ dày chì che chắn: ≥ 3 mm Pb |
|  | Độ tuyến tính: ≤±2% |
|  | Độ chính xác bộ đo điện: ± ≤2% |
|  | Độ chính xác hệ thống: ± ≤3% |
|  | Độ lặp lại: ≤±2% |
|  | Thời gian đáp ứng: không quá ≤ 3 giây |
|  | Máy tính kèm màn hình hiển thị |
| 3 | Dụng cụ che chắn cho xylanh bằng Tungsten |
|  | Vật liệu hoàn thiện: Nhôm được anot hóa hoặc thép không gỉ |
|  | Tương thích xylanh cỡ 1ml, 3ml, 5ml |
|  | Độ dày che chắn ≥8mm Tungsten |
| 4 | Dụng cụ chắn chì cho lọ (bộ chia liều chắn chì) |
|  | Làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn. Độ dày chì ≥ 30mm |
|  | Có cơ chế xoay cho phép điều chỉnh độ cao |
|  | Có ≥2 vị trí để có thể rút liều |
|  | Có adaptor tương thích nhiều loại lọ kích thước khác nhau |
| 5 | Bộ xử lí nhiễm bẩn phóng xạ |
|  | Gồm những dụng cụ cần thiết để xử lý tràn đổ phóng xạ. |
|  | Bao gồm ít nhất: |
|  | - Thùng chứa: 01 cái |
|  | - Bộ phủ giầy: 02 bộ |
|  | - Mặt nạ: 02 cái |
|  | - Bộ lọc (đi kèm mặt nạ): 02 cái |
|  | - Găng tay: 4 đôi |
|  | - Bình xịt tẩy nhiễm bẩn phóng xạ: 01 bình |
|  | - Kẹp: 01 cái |
| 6 | Kẹp thao tác lọ phóng xạ năng lượng cao |
|  | Kẹp gắp nguồn phóng xạ phù hợp cho cả người thuận tay phải và tay trái |
|  | Có thể ngâm trong bồn khử khuẩn thích hợp, với cấu trúc bằng thép không gỉ 304L hoặc tương đương. |
|  | Đầu kẹp dạng cong, Tay cầm có thể lựa chọn loại cong hoặc thẳng. |
|  | Có bộ phận che chắn bằng chì ≥5mm, có thể tháo rời |
|  | Độ dài: ≥250 mm |
| 7 | Máy đo gamma (trong kỹ thuật hạch gác) và phụ kiện |
|  | Ứng dụng trong kĩ thuật dò hạch gác |
|  | Có tính năng nhận biết và đo lường mức độ phóng xạ gamma phát ra từ đồng vị phóng xạ trên cơ thể người. |
|  | Bao gồm ít nhất: Một màn hình hiển thị, một đầu dò có dây, một đầu dò không dây |
|  | Dải đo năng lượng: từ ≤100 KeV tới ≥650 KeV |
|  | Có chức năng thay đổi thang đo: ≥3 mức |
|  | Tốc độ đếm: ≥25.000 cps |
|  | Đầu dò không dây được tích hợp collimator |
|  | Dải tần số kết nối với máy chính: ≥2.4GHz |
|  | Xe đẩy máy kèm giá đỡ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 180 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn: Đào tạo 03 kíp bao gồm 01 bác sỹ + 01 kỹ sư / 01 kỹ thuật viên + 01 điều dưỡng. |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 10 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu chào giá bảo trì sau thời gian bảo hành, bao gồm các gói sau: |
|  | + Gói bảo trì hệ thống thiết bị nhân công hàng năm (Không bao gồm vật tư thay thế). |
|  | + Gói bảo trì hệ thống thiết bị hàng năm (Bao gồm vật tư thay thế). |
|  | Nhà thầu phải khảo sát, có bản vẽ và lên phương án cải tạo, sửa chữa phòng đặt máy cho phù hợp với máy chào thầu |
|  | Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành theo khuyến cáo từ nhà sản xuất. Nếu không có khuyến cáo, nhà cung cấp phải có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành ≤ 6 tháng / lần |

| 6.2 Hệ thống thiết bị sinh tổng hợp thuốc phóng xạ điều trị |  |
| --- | --- |
| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc GMP |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống thiết bị sinh tổng hợp thuốc phóng xạ điều trị: 01 hệ thống |
| 1 | Tủ hút chắn chì (hot cell): 01 chiếc |
| 2 | Bộ sinh tổng hợp phóng xạ tự động hoàn toàn: 01 bộ |
| 3 | Máy sắc kí phóng xạ lớp mỏng: 01 chiếc |
| 4 | Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn: 01 chiếc |
| 5 | Bình (máy phát) đồng vị phóng xạ Ga-68 30 mCi: 01 bình |
| 6 | Bộ kit cassette, hóa chất (để chạy tổng hợp 68Ga-Dotatate,68Ga-PSMA: 01 bộ |
| 7 | Máy phân tích đa kênh: 01 chiếc |
| 8 | Buồng chắn chì (dùng che chắn khi QC thuốc phóng xạ): 01 bộ |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ hút chắn chì (hot cell) |
|  | Được thiết kế để tối ưu hóa các quy trình với Ga68 và các đồng vị phát Beta, tương thích cGMP. Buồng thao tác chính đạt tiêu chuẩn Class A. |
|  | Buồng vận chuyển nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Class B ( khóa liên động airlock) với hệ thống vận chuyển tự động |
|  | Máy đo chuẩn liều phóng xạ tích hợp với hệ thủy lực hoặc khí nén để thao tác lọ phóng xạ |
|  | Buồng chứa rác và buồng chứa bình xạ (generator) đạt tiêu chuẩn Class B |
|  | Cửa che chắn phía trước có cửa sổ chì. Các khoang che chắn dưới áp suất âm cố định. |
|  | Hệ thống khí tuần hoàn với bộ lọc tuyệt đối ULPA U15 hoặc tốt hơn |
|  | Bộ lọc khí đầu vào tuyệt đối HEPA hoặc tốt hơn. Bộ lọc khí đầu ra có bộ lọc than hoạt tính |
|  | Có màn hình cảm ứng điều khiển tủ, có đầu dò phóng xạ Geiger-Muller bên trong tủ |
|  | Có khay trượt trong tủ |
|  | Độ dày chì che chắn toàn bộ tủ ≥50mm |
| 2 | Bộ sinh tổng hợp phóng xạ tự động hoàn toàn |
|  | Hệ thống sinh tổng hợp tự động dành riêng cho việc thực hiện liên kết giữa phân tử sinh học với đồng vị phóng xạ theo tiêu chuẩn GMP. Ứng dụng chính là đánh dấu Ga-68 và Lu-177 với các peptit nhỏ để sử dụng trong kỹ thuật Theranostic. |
|  | Bộ sinh tổng hợp được trang bị ≥9 thiết bị truyền động quay. Mỗi truyền động có ≥3 vị trí lựa chọn vị trí với tổng khả năng quay là 360°. |
|  | Hai đầu dò bức xạ hoạt động trong khoảng từ ≤ 100 MBq đến ≥10 GBq |
|  | Bộ gia nhiệt hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường xung quanh đến ≥ 120 ° C |
|  | Đầu đọc thẻ RFID (hoặc tương đương) có ≥3 khe cắm để đọc / ghi các thẻ hóa chất, cassette và peptide |
|  | Máy tính xách tay |
|  | Bình chì |
|  | Bộ kit hóa chất, cassette đi kèm: 03 bộ |
| 3 | Máy sắc kí phóng xạ lớp mỏng |
|  | Thích hợp cho các hạt nhân phóng xạ PET (gamma) và Alpha với các nhiều mức độ phóng xạ khác nhau. |
|  | Tốc độ quét thay đổi được |
|  | Có các chế độ quét khác nhau hoặc có thể truy cập điều chỉnh các thông số |
|  | Phần mềm hỗ trợ thu nhận thông tin |
|  | Có vòng chì để giảm thiểu nhiễu do phông nền. |
|  | Tích hợp bộ chuyển đổi Analog sang Digital/ hoặc thu nhận cả tín hiệu analog và digital |
|  | Đầu dò radio-TLC: |
|  | Loại đầu dò: plastic PMT hoặc tốt hơn |
|  | Loại phóng xạ: Beta năng lượng cao |
|  | Đồng vị thường dùng: tối thiểu có 90Y, 18F, 11C (hoặc tương đương) |
|  | Kích thước đĩa TLC: 5 x 20 cm (±5%) |
|  | Các tính năng của phần mềm tối thiểu là: |
|  | Hiệu chỉnh/tự động xác định thời gian bán rã |
| 4 | Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn |
|  | Máy đo quang phổ cầm tay/ phương pháp BET |
|  | Cho kết quả trong ≤ 15 phút hoặc thời gian đọc ≤ 10 giây |
|  | Độ nhạy kiểm tra nội độc tố lên đến ≤ 0.005 EU/ml |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Có thể lưu các thông tin, xuất và in các báo cáo hoặc truyền dữ liệu qua USB |
|  | Đặc tính kỹ thuật: |
|  | Điều chỉnh nhiệt độ: 37 ≤ ± 1º C |
| 5 | Bình (máy phát) đồng vị phóng xạ Ga68 30 mCi |
|  | Đồng vị phóng xạ Ge68: 30mCi (±10%), sản xuất tại cơ sở đạt GMP/cGMP |
|  | Rửa giải bằng dung dịch Hcl |
| 6 | Bộ kit cassette, hóa chất (để chạy tổng hợp 68Ga-Dotatate,68Ga-PSMA) |
|  | Bao gồm peptit PSMA, Dotatate tương thích GMP (GMP grade) |
|  | Bao gồm bộ cassette, hóa chất, Hcl tương thích với bộ sinh tổng hợp tự động, đạt tiêu chuẩn GMP |
| 7 | Máy phân tích đa kênh |
|  | Ứng dụng trong lĩnh vực PET hoặc hạt nhân |
|  | Phân tích phổ các mẫu có hoạt độ phóng xạ thấp, giúp xác định tạp chất đồng vị phóng xạ |
|  | Lớp lót bằng đồng |
|  | Chắn chì ≥ 5 cm |
|  | Đầu dò: |
|  | Loại tinh thể: NaI |
|  | Khoảng năng lượng: ≤ 30 keV - ≥ 2 MeV |
|  | Kênh ≥ 1024 |
| 8 | Buồng chắn chì (dùng che chắn khi QC thuốc phóng xạ) |
|  | Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ tương đương hoặc tốt hơn Vật liệu che chắn: Chì và nhôm tương đương hoặc tốt hơn Độ dày che chắn (bao gồm kính chì): ≥15mm Kích thước ngoài: Kích thước bên ngoài: ≥ 600 x 420 x 420 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 6 tháng (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) |
|  | Bảo hành toàn bộ hệ thống tối thiểu ≥ 12 tháng. |
|  | Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại nơi lắp đặt máy có chuyên gia hướng dẫn |
|  | Thời gian có mặt xử lý sự cố ≤ 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu, Thời gian khắc phục cho một lần sự cố ≤ 7 ngày. |
|  | Phải có đội ngũ kỹ sư bảo trì của chính hãng sản xuất. |
|  | Đào tạo 03 kíp bao gồm 01 bác sỹ + 01 kỹ sư / 01 kỹ thuật viên + 01 điều dưỡng. |
|  | Yêu cầu nhà thầu chào giá bảo trì sau thời gian bảo hành, bao gồm các gói sau: |
|  | + Gói bảo trì hệ thống thiết bị nhân công hàng năm (Không bao gồm vật tư thay thế). |
|  | + Gói bảo trì hệ thống thiết bị hàng năm (Bao gồm vật tư thay thế). |
|  | Nhà thầu phải khảo sát, có bản vẽ và lên phương án cải tạo, sửa chữa phòng đặt máy cho phù hợp với máy chào thầu |
|  | Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành theo khuyến cáo từ nhà sản xuất. Nếu không có khuyến cáo, nhà cung cấp phải có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành ≤ 6 tháng / lần |

- Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với bộ chuẩn trực ≥ 120 lá hoặc đơn mức năng lượng với bộ chuẩn trực đa lá kèm phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | Gantry: 01 bộ |
|  | Bộ chuẩn trực đa lá: 01 bộ |
|  | Bàn điều trị dịch chuyển ≥ 03 hướng đối với thiết kế tomotherapy/bore linac hoặc Bàn điều trị dịch chuyển ≥ 06 hướng đối với thiết kế C-arm : 01 bộ |
|  | Mặt bàn điều trị: 01 bộ |
|  | Hệ thống chụp ảnh MV : 01 HT |
|  | Hệ thống chụp ảnh kV (CBCT hoặc kVCT): 01 hệ thống |
|  | Phần mềm giám sát máy gia tốc từ xa: 01 bộ |
| 2 | Bộ cố định bệnh nhân xạ trị: 02 Bộ |
| 3 | Hệ thống kiểm soát nhịp thở, theo dõi độ dịch chuyển khối u (hoặc bệnh nhân) trong xạ trị: 01 hệ thống |
| 4 | Hệ thống lập kế hoạch xạ trị: 01 hệ thống, tối thiểu gồm: |
|  | Bộ máy tính kèm phần mềm có có khả năng vẽ đường bao contour và lập kế hoạch xạ trị: 03 bộ |
|  | Máy in màu: 02 máy |
|  | Bộ lưu điện online (UPS), công suất ≥ 6 kVA: 03 bộ |
| 5 | Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu xạ trị: 01 hệ thống, tối thiểu gồm: |
|  | Máy tính chủ: 01 Bộ |
|  | Máy tính trạm: 03 Bộ |
|  | Phần mềm lưu trữ, quản lý thông tin xạ trị của nhà sản xuất: 01 phần mềm |
|  | Bộ lưu điện online (UPS), công suất ≥ 6KVA: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện online (UPS), công suất ≥ 3KVA: 03 bộ |
|  | Máy in laser đen trắng: 01 cái |
| 6 | Hệ thống đổ khuôn chì cho xạ trị: 01 hệ thống (Không yêu cầu đối với máy gia tốc thiết kế tomotherapy/bore linac) |
| 7 | Cửa chắn tia xạ cho phòng máy gia tốc: 01 bộ |
| 8 | Thiết bị phụ trợ cho hệ thống xạ trị, bao gồm tối thiểu: |
|  | Bộ liên lạc nội bộ giữa phòng đặt máy và phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Bộ laser định vị bệnh nhân gắn trong phòng máy gia tốc: 01 bộ |
|  | Hệ thống làm mát cho máy phù hợp với thông số hoạt động của máy gia tốc: 01 hệ thống |
|  | Ổn áp 03 pha 380V-50Hz cho máy gia tốc (phù hợp với thông số hoạt động của máy gia tốc): 01 bộ |
|  | Hệ thống điều khiển máy gia tốc (Trạm làm việc và phần mềm điều khiển có bản quyền): 01 hệ thống |
|  | Màn hình ≥ 19 inches với giá treo tường: 01 bộ |
|  | Máy hút ẩm: 01 bộ |
|  | Biển cảnh báo tia X: 01 cái |
|  | Tủ rack: 01 bộ |
|  | Tủ/giá để các phụ kiện phục vụ xạ trị như lưới cố định bệnh nhân, đệm chân không, …: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Tối thiểu thực hiện được các kỹ thuật: 3D-CRT, IMRT, VMAT/ Rapid Arc / Tomo Helical , SRS, SBRT, xạ trị toàn thân, (hoặc tương đương) |
|  | Gantry: |
|  | Độ chính xác của phép quay: ≤ 0.5 độ |
|  | Bộ phận gia tốc: |
|  | Nguồn phát sóng cao tần: công nghệ Klystron hoặc Magnetron hoặc tương đương |
|  | Mức năng lượng điều trị: |
|  | Suất liều photon tối đa ≥ 1000 MU/phút |
|  | - Đối với thiết kế Tomotherapy: Năng lượng photon: ≥ 1 mức ≥ 6 MV, chùm tia dạng không lọc phẳng – FFF (Flattening Filter Free) hoặc - Đối với thiết kế C-arm: Năng lượng photon: ≥ 2 mức ≥ 6 MV; ≥ 5 mức năng lượng electron; ≥ 2 mức ≥ 6 MV (FFF) |
|  | Bộ chuẩn trực đa lá: |
|  | Độ rộng mỗi lá tại vùng trung tâm chiếu xuống điểm đồng tâm (isocenter): ≤ 6.25mm |
|  | ≥ 64 lá đối với thiết kế Tomotherapy hoặc ≥ 120 lá đối với thiết kế C-arm |
|  | - Đối với thiết kế Tomotherapy/Bore Linac: |
|  | Kích thước trường điều trị 1 tâm tối đa ≥ 28 x 28 cm |
|  | - Đối với thiết kế C-arm: |
|  | Kích thước trường điều trị 1 tâm tối đa ≥ 30 x 22 cm |
|  | - Đối với thiết kế Tomotherapy/Bore Linac: |
|  | Mức độ rò rỉ phóng xạ qua lá của bộ chuẩn trực đa lá: ≤ 0,75% |
|  | - Đối với thiết kế C-arm: |
|  | Mức độ rò rỉ phóng xạ qua lá của bộ chuẩn trực đa lá: ≤ 2% |
| 2 | Bàn điều trị bệnh nhân: |
|  | Tải trọng tối đa của bàn: ≥ 200 kg |
|  | Bàn điều trị dịch chuyển ≥ 03 hướng đối với thiết kế Tomotherapy hoặc ≥ 06 hướng với thiết kế C-arm |
|  | Mặt bàn phẳng làm từ sợi carbon hoặc tương đương |
|  | Hệ thống thu nhận ảnh MV hoặc MVCT |
|  | + Vật liệu: Silic vô định hình hoặc buồng ion hóa hoặc tương đương |
|  | Kích thước tấm panel cảm biến: ≥ 40 x 40 cm hoặc Kích thước trường nhìn ≥ 39 cm |
|  | + Độ phân giải ảnh tối đa: ≥ 512 x 512 pixels |
| 3 | Hệ thống thu nhận và tái tạo ảnh CT (cắt lớp vi tính – computerized tomography) với mức năng lượng kV: kVCT hoặc kV CBCT |
|  | Ma trận ảnh: ≥ 1024 x 1024 pixel |
|  | Kích thước vùng hoạt động của đầu dò (cm) ≥ 39 x 29 cm |
|  | Điện áp tối đa: ≥ 140 kV |
|  | Độ chính xác HU của ảnh CT: ± ≤ 50 HU |
| 4 | Bộ cố định bệnh nhân xạ trị |
|  | Bộ cố định bệnh nhân cho xạ trị vú và phổi |
|  | Có bệ cố định trong cho điều trị vú – phổi, phù hợp với máy gia tốc. |
|  | Có giá đỡ |
|  | Có gối đầu. |
|  | Cố bộ cố định tay trong điều trị phổi. |
|  | Bộ cố định bệnh nhân cho xạ trị vùng đầu và cổ |
|  | Mặt bàn dùng trong cố định vùng Đầu – Cổ - Vai. |
|  | Bộ gối đầu đỡ đầu, 6 kích thước. |
|  | Lưới cố định đầu – cổ, đầu cổ vai. |
|  | Bộ cố định vùng chậu |
|  | Có bệ cố định vùng chậu, kích cỡ phù hợp với máy gia tốc. |
|  | Có vạch chia tham chiếu. |
|  | Có bộ nệm gác chân. |
|  | Lưới cố định vùng Bụng – Chậu. |
|  | Đệm chân không cố định bệnh nhân |
|  | Bơm hút chân không. |
|  | Đệm chân không dạng bán thân |
|  | Đệm chân không dạng toàn thân |
|  | Đệm chân không dạng Đầu – Cổ - Vai dạng chữ T |
|  | Bộ cố định dùng trong kỹ thuật SBRT |
|  | Mặt bàn cố định dùng trong kỹ thuật xạ trị định vị thân (SBRT) hoặc sử dụng mặt bàn máy gia tốc |
|  | Bộ cầu và tấm ép ngực. |
|  | Bộ cố định đầu gối. |
|  | Bộ cố định gót chân. |
|  | Bộ cố định tay. |
|  | Bộ cố định dùng trong kỹ thuật SRS |
|  | Mặt bàn cố định dùng trong kỹ thuật xạ phẫu (SRS) hoặc sử dụng mặt bàn máy gia tốc |
|  | Bộ gối đầu đỡ đầu, ≥3 kích thước. |
|  | Mặt nạ cố định dùng trong kỹ thuật SRS. |
|  | Bộ cố định dùng trong kỹ thuật Xạ trị Toàn thân |
|  | Đệm chân không dạng toàn thân. |
|  | Bộ gối đầu đỡ đầu, 6 kích thước |
|  | Bộ cố định đầu gối. |
| 5 | Hệ thống xạ trị quản lý bề mặt (SGRT) và nhịp thở |
|  | Hệ thống quang học quản lý nhịp thở bệnh nhân, có thể thực hiện xạ trị giám sát bề mặt (SGRT) với tính năng giám sát vị trí và xạ trị hít sâu nín thở (DIBH). |
|  | Tính năng giám sát quang học thiết lập bệnh nhân |
|  | Tính năng giám sát vị trí bệnh nhân |
|  | Tính năng xạ trị hít sâu nín thở (DIBH) |
| 6 | Hệ thống lập kế hoạch xạ trị (gồm: Bộ máy tính, máy in, bộ UPS online ≥ 6 KVA) |
|  | Phần mềm lập kế hoạch điều trị có đầy đủ các tính năng |
|  | Tính năng vẽ đường viền (contour) |
|  | Có tính năng vẽ contour, nội suy và ngoại suy contour dựa vào các contour đầu tiên. |
|  | Tự động vẽ contour (auto-segmentation) cho các vùng não, bụng chậu nam, đầu cổ |
|  | Nhiều phương pháp vẽ contour |
|  | Tính năng đăng ký ảnh |
|  | Hỗ trợ đăng ký ảnh CT (MVCT hoặc kVCT, CBCT), MRI, PET |
|  | Chức năng chồng ảnh đa mô thức: |
|  | Chồng ảnh tự động cho toàn bộ chuỗi ảnh |
|  | Chồng ảnh thủ công |
|  | Chồng ảnh đa điểm |
|  | Chồng ảnh cứng |
|  | Chồng ảnh biến dạng ảnh (deformable) |
|  | Chồng ảnh đa phương thức ảnh CT – CT, CT – MRI, CT – PET, … |
|  | Tính năng lập kế hoạch điều trị |
|  | Lập kế hoạch điều trị 3D cho chùm photon |
|  | Hỗ trợ kỹ thuật lập kế hoạch ngược cho 3D-CRT, IMRT, VMAT/Tomo Helical |
|  | Tối ưu hóa kế hoạch theo góc chùm tia cố định |
|  | Lập kế hoạch điều trị VMAT/RapidArc/TomoHelical |
|  | Lập kế hoạch điều trị IMRT |
|  | Lập kế hoạch điều trị 3D-CRT |
|  | Tính năng đánh giá kế hoạch |
|  | So sánh kế hoạch theo side by side |
|  | So sánh DVH nhiều cấu trúc, nhiều kế hoạch |
|  | Tổng hợp kế hoạch cho các kế hoạch xạ trị trên cùng một chuỗi ảnh CT mô phỏng. |
|  | Phê duyệt kế hoạch |
|  | Bảng thống kê thể hiện các thông số kế hoạch về liều lượng, thể tích của từng cơ quan |
|  | Hiển thị giá trị: Dx thể hiện liều theo Gy/cGy hoặc %, Vx thể hiện thể tích theo cm3 hoặc % |
|  | Đánh giá bằng biểu đồ liều lượng theo thể tích DVH |
|  | Thể hiện chỉ số phù hợp mô đích CI (Conformality Index) gồm CI cho kế hoạch hiện tại, CI cho kế hoạch tham chiếu, CI cho kế hoạch tổng |
|  | Thể hiện chỉ số suy giảm liều GI (Gradient Index) gồm gồm GI cho kế hoạch hiện tại, GI cho kế hoạch tham chiếu, GI cho kế hoạch tổng |
|  | Thể hiện chỉ số đồng nhất liều HI (Homogeneity Index) gồm gồm HI cho kế hoạch hiện tại, HI cho kế hoạch tham chiếu, HI cho kế hoạch tổng |
|  | Tính năng tính liều |
|  | Cung cấp thuật toán tính liều cho photon, tối thiểu 2 thuật toán. |
|  | Thiết lập kế hoạch |
|  | Lựa chọn độ phân giải tối ưu hóa |
|  | Lựa chọn độ phân giải tính liều |
|  | Chỉ định liều cho thể tích đích, liều giới hạn cho cơ quan lành |
|  | Chỉ định các yếu tố ưu tiên cho bướu và cơ quan lành |
|  | Tính liều cuối cùng cho kế hoạch |
| 7 | Máy trạm cấu hình phù hợp cho hoạt động của Hệ thống lập kế hoạch điều trị |
|  | Cấu hình tối thiểu: |
|  | Bộ vi xử lý: Intel hoặc tương đương |
|  | Tốc độ mỗi bộ vi xử lý: ≥ 2.0 GHz |
|  | Bộ nhớ RAM: ≥ 32 GB |
|  | Card đồ họa: Có |
|  | Ổ cứng: ≥ 240 GB |
|  | Chuột, bàn phím máy tính |
|  | Màn hình: ≥ 21 inches |
|  | Máy in laser màu |
|  | Bộ lưu điện UPS |
|  | UPS online ≥ 6 KVA cho trạm làm việc: 02 bộ |
|  | Hệ thống lưu trữ, quản lý thông tin xạ trị |
|  | Là hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu bệnh nhân trong khoa xạ trị bao gồm các bộ phần mềm, 01 server và 03 máy tính trạm. |
|  | Phần mềm quản lý thông tin xạ trị có bản quyền |
|  | Có bản quyền về nhập ảnh DICOM cho CT/MRI |
|  | Có bản quyền DICOM RT |
|  | Có thể in ấn báo cáo (report) từ hệ thống |
|  | Phần mềm lưu trữ, quản lý thông tin xạ trị (bản quyền cho máy chủ và máy trạm) |
|  | Kết nối với phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) |
|  | Các tính năng quản lý dữ liệu |
|  | Đánh giá và nhập hình ảnh |
|  | Quản lý bệnh nhân |
|  | Quản lý kế hoạch |
|  | Quản lý DICOM |
|  | Quản lý bệnh nhân |
|  | Quản lý hệ thống |
|  | Các tính năng quản lý bệnh nhân, quản lý hệ thống |
|  | Quản lý bệnh nhân |
|  | Chức năng xem danh sách bệnh nhân, các kế hoạch điều trị của bệnh nhân. |
|  | Quản lý máy chủ, sao lưu và cơ sở dữ liệu của hệ thống |
|  | Lưu trữ hồ sơ bệnh nhân |
|  | Xuất dữ liệu bệnh nhân |
|  | Tính năng quản lý báo cáo |
|  | Tạo và xem báo cáo |
|  | Lưu và in báo cáo |
|  | Giao diện máy tính hoặc giao diện web để người dùng dễ dàng truy cập |
|  | Sử dụng báo cáo để đánh giá quy trình công việc, số lượng bệnh nhân được điều trị, các kế hoạch đang điều trị, các kế hoạch QA. |
|  | Quản lý kế hoạch, quản lý DICOM, đánh giá và nhập hình ảnh |
|  | Quản lý kế hoạch xạ trị |
|  | Quản lý DICOM |
|  | DICOM truyền ảnh và dữ liệu kế hoạch xạ trị |
|  | Giao diện nhập và xuất dữ liệu |
|  | Hỗ trợ ảnh DICOM: CT, MR, PET |
|  | Hỗ trợ chuẩn DICOM RT |
|  | Có tính năng in report được tạo ra |
|  | Máy chủ |
|  | Cấu hình tối thiểu: |
|  | Bộ vi xử lý: Intel hoặc tương đương |
|  | Tốc độ xử lý: ≥ 2 GHz |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | HDD hoặc SSD: ≥ 2 TB |
|  | Màn hình LCD kích thước ≥ 17 inches: 01 cái |
|  | Máy trạm |
|  | Cấu hình tối thiểu: |
|  | Bộ vi xử lý tối thiểu: core i5 |
|  | Tốc độ xử lý: ≥ 2 GHz |
|  | RAM: ≥ 4 GB |
|  | HDD: ≥ 500 GB |
|  | Chuột + bàn phím máy tính: 01 bộ |
|  | Màn hình LCD kích thước ≥ 17 inches: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện (UPS) |
|  | UPS online ≥ 6 KVA cho máy chủ |
|  | UPS online ≥ 6 KVA cho máy trạm |
|  | Cửa chắn tia xạ cho phòng máy gia tốc |
|  | Cửa chắn phòng gia tốc với khả năng che chắn phóng xạ và hạt neutron sinh ra trong quá trình phát tia. |
|  | Cửa tự động đóng mở khi nhấn vào nút tại trong và ngoài phòng xạ trị. |
|  | Kích thước: Theo thiết kế phòng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 180 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |
|  | Kỹ sư lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng phải có chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu của thiết bị Máy chính |
|  | Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm, thường xuyên cập nhật phần mềm nâng cấp của các hệ thống theo khuyến cáo của nhà sản xuất |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cung cấp tài liệu liên quan để hoàn thành hồ sơ cấp phép liên quan đến việc cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Vận hành thiết bị chiếu xạ trong xạ trị), chi phí kiểm định kiểm xạ do nhà thầu chi trả. |

- Hệ thống kiểm chuẩn QA và QC

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bộ đo liều tương đối: 01 bộ |
|  | - Bộ điều khiển với đầu đo điện kế: 01 bộ |
|  | - Thùng dự trữ nước và máy bơm: 01 bộ |
|  | - Dây cho buồng ion: 01 bộ |
|  | - Buồng ion: 01 bộ |
|  | - Giá đỡ buồng ion: 01 cái |
|  | - Phần mềm điều khiển, thu nhận và phân tích dữ liệu đo liều tương đối: 01 bộ |
| 2 | Bộ đo liều tuyệt đối: 01 bộ |
|  | - Máy đo liều tuyệt đối và phụ kiện: 01 bộ |
|  | - Buồng đo ion hóa: 01 bộ |
|  | - Giá đỡ buồng đo ion hóa đo chùm photon: 01 cái |
|  | - Dây cho buồng ion: 01 bộ |
|  | - Bộ phantom tấm đo liều tuyệt đối kèm theo thùng đựng: 01 bộ |
|  | - Nhiệt kế, áp suất kế: 01 bộ |
|  | - Máy tính (kèm theo hệ điều hành có bản quyền) để cài đặt gói phần mềm đo liều: 01 bộ |
| 3 | Bộ kiểm chuẩn liều cho kế hoạch xạ trị IMRT, VMAT, SRS, SBRT |
|  | - Hệ thống đánh giá liều lập kế hoạch và liều điều trị 2D và 3D: 01 bộ |
|  | - Phần mềm kiểm tra toàn bộ kế hoạch điều trị và bảo đảm chất lượng 2D và 3D các phương pháp IMRT, VMAT, SRS, SBRT: 01 bộ |
| 4 | Bộ máy tính kèm phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
| 5 | Các đầu dò và phantom, tối thiểu bao gồm: |
|  | - Đầu dò dạng diode kích thước nhỏ cho các kỹ thuật xạ phẫu: 01 bộ |
|  | - Buồng đo tín hiệu để kiểm chuẩn các kỹ thuật xạ phẫu: 01 bộ |
|  | - Bộ phantom kiểm tra cho toàn hệ thống: 01 bộ |
| 6 | Nhiệt kế, áp suất kế: 01 bộ |
| 7 | Bộ kiểm tra máy và kiểm tra liều hàng ngày |
|  | - Hệ thống kiểm tra máy và liều hàng ngày: 01 bộ |
|  | - Phần mềm kiểm tra máy và liều tia hàng ngày: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình, vận hành: 02 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ đo liều tương đối: |
|  | Phantom nước có độ dày thành ≥ 13mm |
|  | Dung tích/thể tích: ≥ 172 lít |
| 2 | Bộ đo liều tuyệt đối: |
|  | Màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 5 inch |
| 3 | Bộ máy tính kèm phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
|  | Bộ xử lý (CPU): Có |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 8 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 250GB |
|  | Màn hình LCD kích thước ≥ 15.6 inches, |
| 4 | Phần mềm |
| 4.1 | Hệ thống đánh giá cho kế hoạch điều trị: |
|  | - Có chức năng kiểm tra kế hoạch trước khi điều trị và bảo đảm chất lượng 2D và 3D các phương pháp IMRT, VMAT, SRS, SBRT |
|  | - Có các giá đỡ đầu dò và đầu đo trong chế độ kiểm tra 3D và điều trị. |
| 4.2 | Phần mềm kèm phantom kiểm tra toàn bộ kế hoạch, điều trị và bảo đảm chất lượng các phương pháp IMRT, VMAT, SRS, SBRT trong chế độ 2D và 3D |
|  | - Đánh giá chỉ số Gamma hoặc tương đương |
|  | - Có chức năng báo cáo dữ liệu và xuất ra nhiều định dạng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 180 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 9. Máy ly tâm lạnh túi máu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Rotor văng: 01 cái |
|  | Bucket/ Xô đựng máu tiêu chuẩn: ≥01 bộ |
|  | Adapter: ≥ 02 bộ phù hợp với túi máu thể tích 250ml/350ml |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị dùng để ly tâm lạnh túi máu, phân tách các thành phần máu phục vụ cho truyền máu. |
|  | Hệ thống điều khiển: vi xử lý. hiển thị các thông số về tốc độ, thời gian, nhiệt độ |
|  | Các chế độ điều khiển hiển thị màn hình |
|  | Bộ nhớ: ≥ 50 chương trình |
|  | Phát hiện trạng thái mất cân bằng |
|  | Hiển thị các trạng thái hoạt động của máy |
|  | Hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh |
|  | Phát hiện bất thường trong quá trình vận hành máy:nhiệt độ và quá tốc độ |
|  | Tốc độ ly tâm: ≥ 4000 rpm |
|  | Lực ly tâm ≥ 5100 xg |
|  | Dung tích ≥ 12 túi máu |
|  | Dải cài đặt thời gian và chỉ thị: từ ≤ 1 phút đến ≥99 h 59 phút. |
|  | Dải điều chỉnh nhiệt độ :từ ≤-9°C đến ≥40°C |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 10. Máy ly tâm ống nghiệm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS hoặc tương đương |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Rotor và Adapter: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Buồng ly tâm bằng thép không gỉ |
|  | Có thể điều chỉnh tốc độ ly tâm và thời gian ly tâm |
|  | Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian |
|  | Có thể lắp rotor văng và rotor góc |
|  | Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, không cân bằng |
|  | Tắt máy khi rotor mất cân bằng |
|  | Có chức năng mở khóa khẩn cấp |
|  | Có âm báo kết thúc chu trình |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 6000 vòng/phút |
|  | Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 2000 x g |
|  | Số lượng ống trên rotor: ≥ 60 x 5ml |
|  | Thời gian ly tâm: điều chỉnh được tối đa ≥ 99 phút hoặc liên tục |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 11. Máy ly tâm nhỏ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Rotor: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có khả năng ly tâm ly tâm ống chứa mẫu bệnh phẩm thể tích 5ml |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa ≥5000 vòng/phút |
|  | Lực ly tâm tối đa ≥4000 xg |
|  | Khả năng ly tâm tối đa nằm trong khoảng ≥8 - ≤12 ống |
|  | Trọng lượng ≤15kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 12. Tủ bảo quản HTTĐL và tủa lạnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 1 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích: ≥650 lít |
|  | Kiểu tủ đứng |
|  | Có cảnh báo tối thiểu: nhiệt độ, mở cửa |
|  | Khoảng nhiệt độ cài đặt: từ ≤ -35°C đến ≥ -20°C |
|  | Có màn hình hiển thị nhiệt độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 13. Tủ bảo quản KHC

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 1 bộ |
|  | Khay nhựa để định vị túi máu theo chiều dọc: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kiểu tủ đứng |
|  | Dung tích: ≥400 lít |
|  | Khoảng nhiệt độ cài đặt: ≤3⁰C đến ≥ 5⁰C độ C |
|  | Có cảnh báo tối thiểu: nhiệt độ, mở cửa |
|  | Cửa tủ làm bằng vật liệu trong suốt |
|  | Có màn hình hiển thị nhiệt độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 14. Tủ lưu mẫu bệnh phẩm/ hóa chất

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ chính: 01 cái |
|  | Ngăn để mẫu ≥ 5 ngăn |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kiểu tủ đứng, tủ mát |
|  | Dung tích: ≥ 300 lít |
|  | Phạm vi nhiệt độ điều chỉnh: từ ≤2°C - ≥8°C |
|  | Cửa tủ làm bằng vật liệu trong suốt |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 15. Máy ép thường

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn ép: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bàn ép bán tự động hoặc thủ công |
|  | Phù hợp với các lọai túi máu 250-500ml |
|  | Bàn ép có tấm ép từ vật liệu dạng trong suốt |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 16. Máy ép điện tử

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống tách thành phần máu tự động từ túi máu toàn phần, có chức năng phân tách các thành phần máu : hồng cầu,huyết tương |
|  | Tích hợp các chương trình ép túi máu, phù hơp với nhiều thể tích và tương thích với các loại túi máu trên thị trường |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Tích hợp các cảm biến trên hệ thống máy theo dõi quá trình hoạt động |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 17. Máy hàn dây

| STT |  | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |  |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |  |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Kích thước trong khoảng: Chiều rộng: 50 - 70 mm Chiều cao: 150 - 250mm Chiều dài: 350 - 400mm |  |
|  | Trọng lượng: ≤5kg |  |
|  | Thời gian hàn: ≤ 2 giây |  |
|  | Có thể kết nối được nhiều máy với nhau, tối thiểu 5 máy |  |
|  | Có đèn hiển thị tiến trình hàn |  |
|  | Có khả năng phát hiện ống |  |
|  | Nắp đầu hàn dây dễ dàng tháo ra và vệ sinh |  |
|  | Có khả năng sử dụng với ống đường kính lên đến ≥5.9 mm |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |  |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |  |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |  |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |  |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |  |

## 18. Kìm vuốt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Kìm vuốt dây túi máu:01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: nhôm/ hợp kim nhôm |
|  | Thiết kế thuận tiện thao tác tay |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 19. Cân thăng bằng ly tâm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cân điện tử, sử dụng 2 bộ cảm biến độc lập |
|  | Phạm vi đo: 0 - ≥2500 g |
|  | Hiển thị trực quan, dễ dàng so sánh giữa 2 vật thể |
|  | Đèn hiển thị trạng thái cân bằng hoặc mất cân bằng |
|  | Độ chính xác: ≤ ± 2g |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 20. Cân chế phẩm máu (1kg)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Đĩa cân: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cân cơ, mặt số, có vạch chia và số hiển thị sắc nét |
|  | Mặt hiển thị làm bằng vật liệu trong suốt |
|  | Phạm vi đo tối thiểu từ ≤ 100g - ≥1000g, giá trị độ chia: ≤5g |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 21.  Cân sức khỏe cơ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính và phụ kiện: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cân cơ, mặt số, có vạch chia và số hiển thị sắc nét |
|  | Mặt hiển thị làm bằng vật liệu trong suốt |
|  | Mức cân tối đa ≥100kg, giá trị độ chia: ≤1kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 22. Máy đo SPO2

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Đạt chứng chỉ CE hoặc FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Cảm biến đo SPO2: 01 cái |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Bộ sạc: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có ≥ 2 chức năng, tối thiểu có: Đo SpO2, nhịp tim |
|  | Màn hình LED có thể điều chỉnh độ sáng, hiển thị đồng thời ≥ 2 thông số |
|  | Phạm vi hiển thị: |
|  | SpO2: ≤1% - ≥100% |
|  | Nhịp tim: ≤20 - ≥250bpm |
|  | Độ chính xác: |
|  | SpO2: ± ≤ 2 % |
|  | Nhịp tim: ± ≤ 3bpm |
|  | Khả năng lưu trữ dữ liệu ≥ 70 giờ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 23. Huyết áp cơ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Đạt chứng chỉ CE hoặc FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bao cuốn: 01 bộ |
|  | Bóng bóp và van: 01 bộ |
|  | Đồng hồ: 01 cái |
|  | Ống nghe: 01 cái |
|  | Túi đựng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phạm vi đo trong khoảng: Từ 0 đến ≥ 300 mmHg |
|  | Độ phân giải: ≤ 2mmHg |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 3 mmHg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 24. Máy đo huyết áp điện tử (loại để bàn)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Đạt chứng chỉ CE hoặc FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giá để tay: 01 cái |
|  | Bao đo huyết áp: 01 cái |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Giấy in: 1 cuộn |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đo huyết áp và nhịp tim |
|  | Sử dụng công nghệ đo sóng xung tự động hoặc phương pháp đo dao động |
|  | Màn hình hiển thị kèm phím bấm |
|  | Có chức năng cài đặt thời gian |
|  | Phạm vi đo huyết áp: ≤ 0 - ≥299 mmHg; |
|  | Phạm vi đo nhịp tim: ≤40 - ≥ 180 nhịp/phút. |
|  | Độ chính xác (huyết áp): ± ≤ 3 mmHg. |
|  | Độ chính xác (nhịp tim): ± ≤ 5% giá trị đọc. |
|  | Có thể truyền tải được dữ liệu qua cổng USB/ RS-232 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 25. Kẹp tách máu/Kẹp ruột ngoại khoa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Đạt chứng chỉ CE hoặc FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Pank kẹp thẳng: 01 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chiều dài ≥ 28cm |
|  | Chiều dài làm việc ≥ 16cm. |
|  | Chất liệu: Thép không gỉ. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 26. Máy đông lạnh nhanh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng để đông nhanh huyết tương để điều chế chế phẩm máu, đông nhanh huyết tương tươi |
|  | Tủ có khả năng đông nhanh ≥ 48 túi chứa 250 ml huyết tương trong 01 lượt. |
|  | Nhiệt độ làm đông nhanh tối thiểu ≤ - 70°C |
|  | Thời gian làm lạnh nhanh ≤ 70 phút |
|  | Kết cấu trong và ngoài tủ: vật liệu thép không gỉ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 27. Hệ thống bảo quản tiểu cầu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống bảo quản tiểu cầu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy lắc kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Tủ bảo quản kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích lưu trữ: ≥ 96 túi |
|  | Tốc độ chuyển động: ≤40 - ≥55 chu kỳ/phút (hoặc vòng/phút) |
|  | Giá đặt túi tiểu cầu dạng ngăn kéo |
|  | Nhiệt độ tủ bảo quản có tối thiểu mức 22 °C +/- 2 °C. |
|  | Tủ bảo quản có cửa trong suốt |
|  | Có màn hình hiển thị nhiệt độ |
|  | Tự động dừng lắc khi mở cửa tủ |
|  | Có pin dự phòng, pin sạc, thời lượng ≥ 18 giờ |
|  | Có tối thiểu các cảnh báo cửa mở, hoạt động máy lắc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 28. Máy định nhóm máu tự động theo phương pháp Microplate

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Hóa chất chạy thử máy ban đầu: ≥01 bộ |
|  | Máy in: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống tự động, nạp mẫu liên tục |
|  | Phương pháp phân tích: Dựa trên phản ứng kháng nguyên, kháng thể (phương pháp ngưng kết/huyết thanh học) sử dụng microplate |
|  | Cho phép sử dụng hóa chất, sinh phẩm của từ 02 hãng khác trở lên |
|  | Công suất: ≥ 100 mẫu/ giờ |
|  | Menu xét nghiệm tối thiểu: định nhóm ABO, Rh, định danh/ sàng lọc kháng nguyên hồng cầu ngoài hệ ABO, sàng lọc CMV; |
|  | Loại mẫu, tối thiều gồm: Huyết thanh, huyết tương, hồng cầu |
|  | Tối thiểu sử dụng được các loại ống bệnh phẩm có đường kính từ ≤12 - ≥15mm, chiều cao ≤75 - ≥85 mm |
|  | Khả năng nạp mẫu ≥ 120 mẫu |
|  | Có khả năng đọc mã vạch trên ống mẫu |
|  | Cho phép bổ sung mẫu/hóa chất, sinh phẩm/đĩa phản ứng khi vận hành. |
|  | Có màn hình hiển thị kết quả |
|  | Có khả năng kết nối với LIS |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 29. Nhiệt kế điện tử đo trán

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Đạt chứng chỉ CE hoặc FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân nhiệt kế: 01 cái |
|  | Pin dùng 1 lần: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Loại nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ cơ thể tại trán, đo nhiệt độ môi trường, nhiệt độ vật thể |
|  | Màn hình: Tinh thể lỏng (LCD), có đèn nền màu xanh lục, chuyển đỏ báo hiệu khi kết quả đo ≥ 37,5 °C |
|  | Khoảng nhiệt độ: ≤ 35 - ≥ 42.0 °C |
|  | Độ phân giải: ≤ 0.1°C |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 0.2°C |
|  | Bộ nhớ lưu: ≥ 20 kết quả gần nhất kèm thời gian. |
|  | Tự động tắt nguồn: Sau khoảng ≤ 1 phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 30. Nhiệt kế đo tủ và môi trường

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Nhiệt kế đo tủ và môi trường kèm phụ kiện: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phạm vi đo nhiệt độ: ≤ -20 ℃ đến ≥ + 70 ℃ |
|  | Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 2 ℃ |
|  | Phạm vi đo độ ẩm: ≤ 10% RH đến ≥ + 95% RH |
|  | Độ chính xác độ ẩm: ≤ ± 5% RH |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 31. Monitor theo dõi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: Monitor theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
|  | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhip thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp không xâm lấn |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |
|  | Tuân thủ chuẩn an toàn IEC |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Màn hình cảm ứng ≥ 12 inches |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp. |
|  | Dải đo ECG: từ ≤ 30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. |
|  | Phát hiện nhịp trong khoảng: từ ≤ 2 đến ≥ 700 mV |
|  | Độ rộng xung: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 ms |
|  | Dải tần số phản hồi: |
|  | Chế độ chẩn đoán: từ ≤ 0.05 đến ≥ 145 Hz |
|  | Nhịp thở |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút |
|  | Điều chỉnh báo động ngừng thở |
|  | Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) |
|  | Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. |
|  | Dải đo SpO từ ≤ 1% đến 100% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương |
|  | Dải đo huyết áp không xâm lấn: |
|  | Tâm thu |
|  | Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg" |
|  | Tâm trương: |
|  | Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg" |
|  | Thời gian đo ≤ 160 giây |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
|  | Nhiệt độ |
|  | Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C |
|  | Bước nhảy: ≤ 0,1 độ C |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 32. Hệ thống cảnh báo nhiệt độ bằng hình ảnh, âm thanh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo nhiệt độ: 01 hệ thống |
|  | Đầu dò hoặc kết nối cảm biến nhiệt độ: ≥12 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phạm vi đo nhiệt độ trong khoảng ≤ -30 ℃ đến ≥ 50 ℃ |
|  | Độ chính xác: ≤± 0.5 ℃ |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh và qua tin nhắn/gọi điện/email/app di động khi nhiệt độ vượt hoặc thấp hơn mức cài đặt cho phép |
|  | Truy cập vào dữ liệu ở mọi nơi có kết nối internet thông qua: máy tính, điện thoại,... |
|  | Có khả năng lưu trữ dữ liệu |
|  | Có màn hình hiển thị giá trị đo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 33. Ghế hiến tiểu cầu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Ghế hiến tiểu cầu kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tổng chiều dài của ghế: tối thiểu ≥2m, Chiều rộng tối thiểu≥ 65cm |
|  | Tay vịn có thể điều chỉnh được |
|  | Tải trọng: ≥ 135 kg |
|  | Có thể điều chỉnh các tư thế ngồi, nằm |
|  | Đạt chuẩn IEC 60601 |
|  | Bánh xe có khóa |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 34. Cân điện tử (loại 2kg)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Cân điện tử: 01 cái |
|  | Đĩa cân: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mức cân ≥2kg |
|  | Độ chia ≤ 2g |
|  | Kích thước đĩa cân ≥150 x 150 mm (rộng x dài) |
|  | Có màn hình hiển thị kết quả |
|  | Nguồn điện: pin sạc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 35. Tủ an toàn sinh học cấp II A2

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Đạt tiêu chuẩn hoặc tuyên bố phù hợp CE/hoặc chứng chỉ TUV |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 cái |
|  | Chân đế tủ: 01 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 |
|  | Đèn LED: 01 cái |
|  | Đèn UV: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II loại A2 |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Chiều dài khoang làm việc ≥ 1.5m |
|  | Thân tủ: làm bằng thép |
|  | Màng lọc với hiệu suất lọc ≥ 99.995% đối với hạt kích thước ≤0.3 µm |
|  | Bề mặt làm việc: thép không gỉ |
|  | Tốc độ khí trung bình: |
|  | Dòng khí vào ≥ 0.45 m/s |
|  | Dòng khí xuống/tầng ≥ 0.32 m/s |
|  | Tiêu chuẩn an toàn EN12469 và IEC 61010 |
|  | Độ ồn ≤ 65 dB |
|  | Báo động bằng âm thanh hoặc ánh sáng đèn/hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 36. Cân lắc túi máu liên tục

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính : 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống cân lắc túi máu hỗ trợ thực hiện hiến máu |
|  | Bộ lắc hoạt động trong thời gian lấy máu |
|  | Có thể cài đặt được thể tích lấy máu tối đa ≥550ml |
|  | Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương. |
|  | Có đầu đọc mã vạch (barcode) |
|  | Có khả năng cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 37. Ống nghe khám bệnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Ống nghe khám bệnh kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Ống nghe khám bệnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 38. Máy đo huyết áp điện tử

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bao đo: 01 cái |
|  | Pin: 01 bộ |
|  | Bộ đổi điện AC: 01 bộ |
|  | Túi đeo: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đo huyết áp và nhịp tim |
|  | Bộ nhớ lưu được ≥ 90 lần đo |
|  | Màn hình hiển thị kèm phím bấm hoặc màn hình cảm ứng |
|  | Có chức năng cài đặt thời gian |
|  | Phương pháp đo: Đo dao động |
|  | Tầm đo: Huyết áp: ≤50 - ≥250 mmHg |
|  | Nhịp tim: ≤40 - ≥ 160 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác (huyết áp): ± ≤ 3 mmHg |
|  | Độ chính xác (nhịp tim): ± ≤ 5% giá trị đọc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 39. Micropipet tự động các cỡ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Micropipet tự động các cỡ 5µl, 25µl, 50µl kèm phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm: |
|  | Micropipet dải đo từ 0.5/1 µl – 10 µl: 04 chiếc |
|  | Micropipet dải đo từ 20µl – 200 µl: 08 chiếc |
|  | Giá cắm Micropipet 6 vị trí: 02 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận |
|  | Piston được làm bằng vật liệu chống hoá chất, sự mài mòn |
|  | Có chứng nhận IVD |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 40. Hệ thống nội soi Tai mũi họng ống mềm

|  | I. YÊU CẦU CHUNG : |
| --- | --- |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | II. Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Hệ thống, tối thiểu bao gồm: |
| 1. | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED : 01 bộ |
| 2. | Dây nội soi tai mũi họng ống mềm video chẩn đoán kèm bộ phụ kiện: 01 cái |
| 3. | Dây nội soi tai mũi họng ống mềm video có kênh can thiệp kèm bộ phụ kiện: 01 cái |
| 4. | Màn hình nội soi chuyên dụng: 01 cái |
| 5. | Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 cái |
| 6. | Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 cái |
| 7. | Kìm sinh thiết: 01 cái |
| 8. | Kìm gắp dị vật: 01 cái |
| 9. | Kim tiêm cầm máu: 01 hộp |
| 10. | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị: 01 bộ |
|  | III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. |
| 1. | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED |
|  | Có màn hình cảm ứng hoặc màn hình kèm phím bấm |
|  | Có tính năng giúp hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: sử dụng ánh sáng dải hẹp (hoặc ánh sáng bước sóng ngắn/phổ màu đa băng tần) (hoặc tương đương) |
|  | Có cổng kết nối tín hiệu dạng analog / digital |
|  | Có khả năng phóng đại điện tử: ≥ 3 chế độ; độ phóng đại ≥ 1.5x |
|  | Sử dụng công nghệ làm mát bằng khí cưỡng bức (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Có khả năng điều chỉnh ánh sáng tự động và bằng tay (tối thiểu ≥ 9 bước) |
|  | Có khả năng điều chỉnh tông màu đỏ, xanh, chroma: tối thiểu ≥ 9 bước mỗi loại |
|  | Có khả năng khuếch đại hoặc tăng cường ánh sáng |
|  | Có khả năng điều chỉnh độ tương phản ≥ 2 mức |
|  | Có chức năng tăng cường cấu trúc ảnh hoặc độ sắc nét của ảnh |
|  | Có chế độ Iris, tùy chỉnh ≥ 3 chế độ |
|  | Chức năng dừng ảnh (freeze mode) |
|  | Có thể hiển thị các thông số của ống soi trên màn hình: Loại ống soi và số seri, đường kính thân ống soi, đường kính đầu ống soi, đường kính kênh công cụ |
|  | Hiển thị trường thông tin: tên bệnh nhân, mã bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, tên bác sỹ, thủ thuật |
|  | Định dạng ảnh tối thiểu có: JPEG |
| 2. | Dây nội soi Tai mũi họng chẩn đoán |
|  | Trường nhìn: ≥ 900 |
|  | Hướng nhìn: 00 (nhìn thẳng) |
|  | Độ sâu trường nhìn: trong khoảng ≤3.5 - ≥ 50 mm |
|  | Đường kính ống soi: ≤ 3.2 mm |
|  | Chiều dài làm việc thân ống soi: ≥ 300 mm |
|  | Độ uốn: Lên ≥ 1300/ Xuống ≥ 1300 |
| 3. | Dây nội soi Tai Mũi Họng điều trị |
|  | Trường nhìn: ≥ 900 |
|  | Hướng nhìn: 00 (thẳng) |
|  | Độ sâu trường nhìn: trong khoảng ≤2 - ≥ 50mm |
|  | Đường kính ngoài thân ống soi: ≤ 4.9mm |
|  | Chiều dài làm việc thân ống soi: ≥ 365mm |
|  | Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 1.5 mm |
|  | Độ uốn: Lên ≥ 1300/ Xuống ≥ 1300 |
|  | Hỗ trợ điều trị cắt đốt cao tần qua kênh sinh thiết |
| 4. | Màn hình nội soi chuyên dụng |
|  | Màn hình tinh thể lỏng Full HD, kích thước ≥ 21 inches |
|  | Độ phân giải ≥ (1920 x1080) điểm ảnh |
|  | Độ tương phản: khoảng ≥ 1000:1 |
|  | Tỉ lệ chia màn hình: 16:9 |
|  | Công nghệ tấm nền: IPS |
|  | Độ sáng: ≥ 300 cd/m2 |
|  | Góc nhìn (phương ngang, dọc): ≥ 178 độ |
|  | Cổng kết nối tín hiệu tối thiểu có: DVI hoặc tương đương |
| 5. | Xe đẩy máy chuyên dụng |
|  | Bánh xe có phanh hãm an toàn khi sử dụng |
|  | Có ổ cắm điện |
|  | Có giá treo màn hình |
|  | IV. Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 41. Máy đánh giá chức năng tiền đình

|  | I. YÊU CẦU CHUNG : |
| --- | --- |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | II. Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Hệ thống, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ kính và camera thực hiện khám liệu pháp VNG: 01 bộ |
|  | Bộ Camera thực hiện khám được liệu pháp vHIT: 01 bộ |
|  | Ghế khám chuyên dụng: 01 cái |
|  | Màn hình LCD hoặc Bộ máy chiếu và màn chiếu: 01 Bộ |
|  | Bộ làm nghiệm pháp nhiệt: 01 cái |
|  | Máy tính : 01 cái |
|  | Máy in màu: 01 cái |
|  | Phần mềm phân tích kết quả (cập nhật hàng năm): 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị: 01 bộ |
|  | Phụ kiện khác bao gồm: |
|  | Giường nằm: inox, có đệm cứng: 01 cái |
|  | Ghế ngồi cho bác sĩ (ghế xoay, nâng hạ được): 01 cái |
|  | Bàn làm việc: 01 cái |
|  | III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. |
| 1 | Bộ kính và camera thực hiện khám được liệu pháp VNG |
| 1.1 | Tính năng kỹ thuật |
|  | Kính kèm camera chuyên dụng (binocular) |
|  | Có nắp che mắt |
|  | Thực hiện đầy đủ các phép đo để khám phản xạ tiền đình – mắt: |
|  | Khám mắt: vận nhãn, cử động dõi theo (smooth pursuit), cử động giật (saccade), phản xạ động mắt thị vận (optokinetic), thị giác động (thị trường động). (hoặc tương đương) |
|  | Khám động mắt: động mắt tự phát (Spontaneous nystagmus), động mắt khi liếc nhìn (gaze nystagmus), khi thay đổi tư thế (Nghiệm pháp Dix-Hallpike). (hoặc tương đương) |
|  | Nghiệm pháp nhiệt (caloric) (hoặc tương đương) |
| 1.2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Phạm vi động: ≥ 60° (phương ngang); ≥ 50° (phương dọc) |
|  | Độ phân giải ≥ 640 x 480 pixels |
|  | Tốc độ khung hình ≥ 25 fps |
|  | Có đệm lót hoặc tấm lót kính |
| 2 | Bộ Camera thực hiện khám được liệu pháp vHIT |
| 2.1 | Tính năng kỹ thuật |
|  | Sử dụng bộ Camera ghi hình (tích hợp trên kính hoặc tách rời): đánh giá phản xạ tiền đình mắt của 6 ống bán khuyên |
| 2.2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Thông số cơ bản của camera: |
|  | Độ phân giải ≥ (376 x 120) pixels |
|  | Định vị chiếu sáng bằng laser hoặc hồng ngoại |
| 3 | Ghế khám |
|  | Ghế khám điều khiển được qua phần mềm kết nối với máy tính |
|  | Có khả năng quay tròn ≥ 350 độ |
|  | Tốc độ cài đặt tối đa: ≥ 200°/s |
|  | Gia tốc cài đặt tối đa: ≥ 100°/s² |
|  | Có dây đai cố định bệnh nhân |
|  | Có thể điều chỉnh ngả lưng |
| 4 | Hệ thống làm nghiệm pháp nhiệt khí |
|  | Nhiệt độ điều chỉnh từ ≤ 20 - ≥50 độ C |
|  | Độ chính xác: +/- ≤ 0,5°C |
|  | IV. Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 42. Hệ thống kính hiển vi đảo ngược, kèm bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều, laser phôi thoát màng, bàn chống rung chuyên dụng

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Kính hiển vi đảo ngược: |
|  | Thân kính: 01 cái |
|  | Chân đế gắn đầu quan sát: 01 cái |
|  | Phần mềm có bản quyền điều khiển camera thu nhận và phân tích: 01 bộ. |
|  | Đầu quan sát 02 mắt: 01 cái |
|  | Thị kính vô cực chống quang sai màu 10X: 02 cái |
|  | Bàn để mẫu: 01 cái |
|  | Mâm kính loại ≥ 6 vị trí: 01 cái |
|  | Mâm tụ quang: 01 cái |
|  | Module soi ảnh nổi: 03 cái (3 loại cho 3 cấp phóng đại 10x, 20x, 40x.) |
|  | Nguồn sáng với bóng đèn Halogen ≥100W: 01 bộ |
|  | Bộ phân cực: 01 cái |
|  | Hệ thống lọc sáng: 01 bộ |
|  | Vật kính phẳng 4X/5X: 01 cái |
|  | Vật kính phẳng 10X: 01 cái |
|  | Vật kính phẳng 20X: 01 cái |
|  | Vật kính phẳng 40X: 01 cái |
| 2 | Bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều |
|  | Bộ điều khiển trái-phải: 01 bộ |
|  | Bộ vi tiêm và giữ trứng: 01 bộ |
|  | Adapter kết nối với kính hiển vi đảo ngược: 01 cái |
| 3 | Tấm gia nhiệt: 01 cái |
| 4 | Hệ thống Laser hỗ trợ phôi thoát màng đa xung, đa điểm |
|  | Camera kỹ thuật số màu: 01 cái |
|  | Bộ máy tính/laptop: 01 bộ |
|  | Hệ thống laser: 01 bộ |
|  | Phần mềm điều khiển: 01 |
| 5 | Bàn chống rung cho kính hiển vi đảo ngược: 01 |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt cho từng thiết bị: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Kính hiển vi đảo ngược: |
|  | Hệ quang học: vô cực chống quang sai màu |
|  | Mâm vật kính ≥ 6 vị trí |
|  | Vi trường ≥ 20 mm |
|  | Bộ phóng đại bổ sung: ≥1.5X |
| 2 | Bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều |
|  | Bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều dùng chuyên cho lĩnh vực Thụ tinh trong ống nghiệm |
| 3 | Tấm gia nhiệt |
|  | Bề dày kính gia nhiệt ≥ 0.5 mm |
|  | Giới hạn nhiệt độ điều chỉnh : Từ nhiệt độ phòng đến ≥ 50oC |
| 4 | Hệ thống Laser hỗ trợ phôi thoát màng đa xung, đa điểm |
|  | Tính năng tạo đường dẫn laser: |
|  | Single Shot (Một lần bắn) |
|  | Line/Curve (Đường / Đường cong) |
|  | Freehand (Tự do) |
|  | Multipoint (Đa điểm) |
|  | Rectangle (Hình chữ nhật) |
|  | Tự động hiệu chỉnh |
|  | Báo cáo kiểm soát chất lượng |
|  | Máy tính/ laptop: |
|  | CPU: Intel Core i7 hoặc tương đương |
|  | RAM ≥ 8 Gb |
|  | Ổ cứng ≥ 450 Gb |
|  | Màn hình: ≥ 15,6 inch độ phân giải Full HD (≥ 1920x1080 pixel) |
|  | Cổng kết nối: HDMI, USB 3.0 |
|  | Phần mềm có chức năng đo |
| 5 | Bàn chống rung cho kính hiển vi đảo ngược |
|  | Thiết kế hoàn toàn chống rung |
|  | Có khu vực đặt kính hiển vi đảo ngược chuyên dụng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 43. Tủ thao tác tiệt trùng IVF, có gia nhiệt bề mặt kèm kính hiển vi soi nổi

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ chính: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc Hepa: 01 bộ |
|  | Kính hiển vi soi nổi: 02 chiếc, bao gồm: |
|  | Thị kính: 02 cái |
|  | Bộ vật kính tối thiểu 2 cỡ: 01 bộ |
|  | Trụ gắn kính hiển vi: 02 |
|  | Nguồn sáng kính hiển vi: 02 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ thao tác |
|  | Bề mặt làm việc được gia nhiệt, nhiệt độ bề mặt được hiển thị liên tục trên bảng điều khiển và có thể điều chỉnh |
|  | Bộ lọc HEPA có hiệu suất lọc >99,99% đối với các hạt có kích thước ≤ 0,3 µm |
|  | Cung cấp độ sạch không khí theo chuẩn ISO 14644 |
| 2 | Kính hiển vi soi nổi |
|  | Tỷ lệ zoom ≥ 8:1 |
|  | Có ≥ 7 vị trí zoom, phóng đại điều chỉnh 0.65X ≤ đến ≥5 X |
|  | Khoảng cách làm việc ≥ 70 mm |
|  | Thị kính 10X, F.N ≥ 22 mm |
|  | Góc nghiêng quan sát ≥ 30 độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 44. Tủ nuôi cấy phôi 3 khí (2 cửa, 3 loại khí CO2, N2, O2)

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Bộ cánh kính cửa nhỏ: ≥ 04 bộ |
|  | Cánh cửa tủ: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 bộ |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Dung tích: ≥ 160 lít |
|  | Bên trong tủ làm bằng thép không gỉ |
|  | Có bộ cách cửa kính nhỏ, chuyên dụng cho kỹ thuật IVF. |
|  | Tủ sử dụng 3 loại khí: Khí CO2, Khí N2 hoặc O2. |
|  | Có cổng lấy mẫu để đo khí. |
|  | Có bộ phận tự động trộn khí bên trong. |
|  | Nhiệt độ điều chỉnh ≥ 40 độ C |
|  | Có thể điều chỉnh nồng độ CO2 từ ≤ 6 % – ≥ 10% |
|  | Có thể điều chỉnh nồng độ O2 từ ≤ 5% - ≥10% |
|  | Có bộ phận tạo độ ẩm. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 45. Tủ nuôi cấy phôi Benchtop

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Buồng nuôi cấy phôi ≥ 06 buồng |
|  | Lọc VOCs/HEPA: 02 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Mỗi buồng nuôi cấy có thể đặt ≥4 đĩa (đường kính ≥ 60 mm) hoặc tương đương |
|  | Thời gian phục hồi nhiệt độ buồng nuôi cấy: ≤ 1 phút 30 giây |
|  | Thời gian phục hồi nồng độ khí: ≤ 3 phút |
|  | Máy có thể sử dụng khí trộn sẵn hoặc đơn khí (CO2/ N2) |
|  | Công suất tiêu thụ khí (CO2) ≤ 3,0 l/h |
|  | Công suất tiêu thụ khí N2: ≤ 12 l/h |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 46. Hệ thống theo dõi phôi liên tục (Timelapse) kèm phần mềm trí tuệ nhân tạo

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Hệ thống Tủ nuôi cấy phôi timelapse và phụ kiện tiêu chuẩn 01 bộ, bao gồm: |
|  | + Tủ chính: 01 bộ |
|  | + Phần mềm đánh giá phôi trí tuệ nhân tạo: 01 bộ. |
|  | + Máy chủ Server: 01 bộ |
|  | + Máy trạm: 01 bộ.(hoặc tích hợp cùng máy chủ server) |
|  | + Đĩa nuôi cấy: 200 cái. |
|  | + Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ chính: |
|  | - Công suất nuôi cấy cùng lúc: ≥ 12 Bệnh nhân. |
|  | - Hệ thống chụp ảnh phôi: |
|  | + Mặt phẳng tiêu điểm: ≥ 6 |
|  | + Vật kính: ≥ 10X |
|  | + Độ phân giải Camera: ≥ 1,2 Mpixel |
|  | + Thời gian chiếu sáng phôi: ≤ 0,065 giây. |
|  | - Dải điều chỉnh nhiệt độ: ≤ 36°C đến ≥ 38°C |
|  | - Khí sử dụng: Khí CO2 và N2 hoặc Khí trộn |
|  | - Có bộ lọc Hepa/VOC |
|  | - Cảnh báo trong các trường hợp sau: |
|  | + Các thông số (nồng độ CO2 và nhiệt độ) vượt ngưỡng cài đặt |
|  | + Mất điện hoặc lỗi nguồn điện |
| 2 | Phần mềm đánh giá phôi trí tuệ nhân tạo |
|  | - Tự động đánh giá phôi tối thiểu đến ngày 5 |
|  | - Có thể dự đoán được khả năng làm tổ của phôi hoặc có thể chấm điểm chất lượng phôi |
| 3 | Máy chủ |
|  | - Có khả năng kết nối với tủ nuôi cấy phôi. |
|  | - Dung lượng lưu trữ: ≥ 5TB |
| 4 | Trạm làm việc |
|  | - Có thể theo dõi, xem lại, chú thích sự phát triển của phôi. |
|  | - Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB |
|  | - Ổ cứng: ≥ 256 GB |
|  | - Màn hình LED hoặc LCD, kích thước: ≥ 13 inch, độ phân giải: ≥ 1920 x 1200 pixel |
| 5 | Đĩa nuôi cấy |
|  | - Số lượng giếng trên mỗi đĩa: ≥ 14 giếng |
|  | - Đã được thử nghiệm trên phôi chuột (MEA test) |
|  | - Được tiệt trùng đơn chiếc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 47. Buồng IVF chamber kèm kính hiển vi soi nổi

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Bệ đặt máy có bánh xe và có thể nâng hạ chiều cao: 01 chiếc. |
|  | Bộ phận tạo độ ẩm: 01 bộ |
|  | Kính hiển vi soi nổi: 01 chiếc, bao gồm: |
|  | Thị kính: 02 cái |
|  | Bộ vật kính tối thiểu 2 cỡ: 01 bộ |
|  | Camera kỹ thuật số: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc VOCs: 02 bộ |
|  | Vỏ chụp luồn tay: 02 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Cổng thao tác luồn tay nằm ở mặt phía trước của buồng: 2 cổng. |
|  | Có cửa sập nằm ở bên phải và bên trái buồng thao tác |
|  | Không khi được lọc qua màng HEPA đảm bảo vô trùng |
|  | Cảm biến CO2: hồng ngoại |
|  | Dải điều khiển CO2: 0 - ≥ 10%. |
|  | Sai số: ≤ 0.2% |
|  | Dải điều khiển nhiệt độ ≥ 32 độ C - ≤ 40 độ C |
|  | Sai số: ≤ 0.5 độ C |
|  | Chênh lệch nhiệt độ tại các điểm: ≤ ± 1 độ C |
| 2 | Kính hiển vi soi nổi |
|  | Tỷ lệ zoom ≥ 8:1 |
|  | Có ≥ 7 vị trí zoom, phóng đại điều chỉnh 0.65X ≤ đến ≥ 5 X |
|  | Khoảng cách làm việc ≥ 70 mm |
|  | Thị kính 10X, F.N ≥ 22 mm |
|  | Góc nghiêng quan sát ≥ 30 độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 48. Tủ ấm CO2

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Khay đặt mẫu ≥ 03 khay |
|  | Khay nước: 01 khay |
|  | Bộ van khí: 01 bộ |
|  | Bộ dây khí: 01 bộ |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Dung tích: ≥ 165 lít |
|  | Cổng xuất dữ liệu: USB |
|  | Khử trùng ở nhiệt độ ≥ 180 độ C |
| 1 | Nhiệt độ: |
|  | Bước tăng giảm điều khiển ≤ 0.1°C |
|  | Nhiệt độ điều chỉnh ≥ 50°C |
|  | Độ chính xác ± ≤ 0.4oC |
| 2 | CO2: |
|  | Dải điều chỉnh CO2:≤ 1% - ≥20% |
|  | Bước tăng giảm điều khiển ≤ 0.1% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 49. Tủ ấm

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Khay: 02 |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thể tích buồng bên trong ≥ 56 lít |
|  | Có cổng USB kết nối |
|  | Hiển thị và điều khiển các thông số qua màn hình cảm ứng |
|  | Dải nhiệt độ điều chỉnh ≥ 60 độ C |
|  | Độ chính xác cài đặt nhiệt độ: ≤ 0.1 độ C |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 50. Hệ thống theo dõi và giám sát các thông số trong Lab IVF

| STT | Thông số kĩ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| - | Hệ thống phần mềm có bản quyền: 01 hệ thống. |
| - | Bộ Phụ kiện cho Bình chứa phôi, Bình chứa tinh trùng, Bình đựng Nito |
|  | + Cảm biến đo nhiệt độ: 06 cái. |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 03 bộ. |
| - | Bộ Phụ kiện cho Tủ nuôi cấy phôi 3 khí. |
|  | + Cảm biến đo nồng độ CO2: 02 cái. |
|  | + Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm: 02 cái. |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 02 bộ. |
| - | Bộ Phụ kiện cho hệ thống theo dõi phôi liên tục |
|  | + Cảm biến đo nồng độ CO2: 01 cái. |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 01 bộ |
| - | Bộ phụ kiện cho Phòng Lab IVF. |
|  | + Cảm biến đo nồng độ CO2: 01 cái. |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 01 bộ |
| - | Các phụ kiện khác để lắp đặt (Dây mạng, dây điện nguồn, cáp kết nối….): 01 bộ. |
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Bằng tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Đặc tính chung: |
|  | - Là một hệ thống theo dõi liên tục 24/24 các thông số nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm các thiết bi như Tủ nuôi cấy phôi, Bình chứa phôi, Bình chứa tinh trùng. |
|  | - Có thể theo dõi đồng thời nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm của 02 tủ nuôi cấy phôi. |
|  | - Có thể theo dõi đồng thời nhiệt độ của 06 bình chứa phôi, bình chứa tinh trùng. |
|  | - Có thể theo dõi nồng độ CO2 cho tủ nuôi cấy phôi liên tục Timelapse. |
|  | - Có thể theo dõi nồng độ CO2 cho phòng Lab IVF. |
|  | - Kết nối không dây với hệ thống máy tính, điện thoại. |
|  | - Tự động báo cáo, sao lưu dữ liệu theo thời gian. |
|  | - Lưu trữ dữ liệu theo phương thức dữ liệu đám mây. |
|  | - Cảnh báo khi các thông số đo được vượt quá giới hạn cho phép. |
|  | - Có thể lưu trữ, tra cứu hồ sơ lịch sử bất cứ thời gian nào. |
|  | - Hiển thị biểu đồ theo thời gian thực. |
| 2 | Hệ thống phần mềm: |
|  | - Có tối thiểu các dữ liệu đầu vào sau: nồng độ CO2, O2, VOCs, nhiệt độ, độ ẩm…. |
|  | - Theo dõi các thông số theo thời gian thực. |
|  | - Tự động lưu dữ liệu bằng biểu đồ. |
|  | - Truy cập dữ liệu trên trang web, điện thoại, máy tính. |
|  | - Hiển thị các thông tin như: sự kiện, kết nối, hệ thống mạng, cảnh báo và nguyên nhân gây ra cảnh báo. |
|  | - Cảnh báo cảm biến: Sai lệch ngoài giới hạn, cảm biến không đo được. |
|  | - Cảnh báo hệ thống: Không đọc được cảm biến, không phát hiện được cảm biến. |
|  | - Có chức năng phóng to thu nhỏ đồ thị. |
|  | - Chức năng cài đặt |
|  | + Cài đặt ứng dụng, tên hệ thống, thời gian. |
|  | + Cài đặt ngôn ngữ. |
|  | - Quản lý cảnh báo: |
|  | - Quản lý người sử dụng: |
|  | + Khai báo, quản lí, chỉnh sửa thông tin người dùng. |
|  | + Tự động xuất dữ liệu báo cáo |
|  | - Quản lý theo nhóm người sử dụng: |
|  | - Sao lưu dữ liệu: |
|  | + Sao lưu bằng tay. |
|  | + Sao lưu tự động theo lịch. |
|  | + Khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu. |
| - | Báo cáo: |
|  | + Tạo báo cáo |
| - | - Xuất dữ liệu |
|  | - Chức năng cài đặt mở rộng cảm biến và bộ thu phát. |
|  | + Cài đặt địa chỉ TCP/IP của trạm thu phát. |
|  | + Cài đặt cảm biến mở rộng. |
| 3 | Cảm biến đo nồng độ CO2 trong tủ nuôi cấy phôi. |
|  | - Dải đo nồng độ CO2: 0 - ≥ 20% |
|  | - Độ chính xác với nồng độ CO2 5%: ≤ ± 0.1% |
|  | - Hiệu chuẩn: |
|  | + Với nồng độ CO2 5%: ≤ ± 0.15% |
|  | + Với nồng độ CO2 20%: ≤ ± 0.35% |
| 4 | Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm trong tủ nuôi cấy phôi. |
|  | Đo độ ẩm |
|  | - Dải đo độ ẩm: 0 - 100% |
|  | - Độ chính xác ± ≤ 2,5% |
|  | Đo nhiệt độ |
|  | - Dải đo nhiệt độ: ≤ - 40 đến ≥ 80°C. |
|  | - Độ chính xác nhiệt độ: ± ≤ 0.4°C |
|  | - Cảm biến nhiệt: loại PT 100 hoặc tương đương. |
|  | Tín hiệu đầu ra: |
|  | - Độ biến thiên nhiệt độ: ≤ ±0.01 %. |
| 5 | Cảm biến đo nhiệt độ bình chứa phôi, bình chứa tinh trùng. |
|  | - Có thể chìm trong nitơ lỏng. |
|  | - Có thể uốn cong |
|  | - Cảm biến chống ăn mòn acid. |
|  | - Kết nối với bộ thu phát để chuyển tín hiệu đến bộ giám sát trung tâm. |
|  | - Dải đo nhiệt độ: ≤ -200°C đến ≥ +200°C. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 51. Máy đo nồng độ CO2, O2 và nhiệt độ giọt môi trường

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Đầu đo cảm biến CO₂: 01 chiếc |
|  | Đầu đo cảm biến O₂: 01 chiếc |
|  | Đầu đo cảm biến nhiệt độ: 01 chiếc |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Bộ sạc: 01 bộ |
|  | Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy chuyên dùng để đo nồng độ khí CO₂, O₂ và nhiệt độ giọt môi trường. |
|  | Thông số đo CO₂: |
|  | Dải đo CO₂: 0% – ≥ 20% |
|  | Cảm biến CO₂: Loại hồng ngoại NDIR |
|  | Độ chính xác CO₂: ≤ ± 0.1% |
|  | Thông số đo O₂: |
|  | Dải đo O₂: 0% – ≥ 25% |
|  | Cảm biến O₂: Galvanic fuel cell hoặc tương đương |
|  | Độ chính xác O₂: ≤ ± 1.5% |
|  | Thông số đo nhiệt độ: |
|  | Dải đo nhiệt độ: từ ≤ 0°C đến ≥ +50°C |
|  | Màn hình: LCD hoặc LED |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 52. Máy đo bụi VOCs

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Đầu đo kích thước hạt bụi tích hợp: 01 bộ |
|  | Bộ lọc hiệu chuẩn (Zero count filter): 01 chiếc |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Bộ sạc nguồn: 01 chiếc |
|  | Dây USB kết nối với máy tính: 01 chiếc |
|  | Thẻ nhớ lưu dữ liệu SD: 01 chiếc |
|  | Phần mềm phân tích dữ liệu: 01 bộ |
|  | Dây đeo tay: 01 chiếc |
|  | Túi đựng thiết bị: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị đo số lượng và kích thước hạt bụi trong không khí theo thời gian thực. |
|  | Số kênh đo: ≥ 3 |
|  | Các kênh tiêu chuẩn tối thiểu có: 0.3, 0.5, 5.0 μm |
|  | Dải đo nồng độ bụi: ≥ 100,000 hạt/ft³ |
|  | Lưu lượng khí hút mẫu: ≥ 2.83 Lít/phút (0.1 CFM) |
|  | Ngưỡng phát hiện nhỏ nhất: ≤ 0.3 μm |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Chế độ đo tối thiểu có: đơn, lặp, liên tục |
|  | Bộ nhớ trong: Lưu trữ ≥ 10.000 bản ghi |
|  | Kết nối dữ liệu: USB / thẻ nhớ SD |
|  | Phần mềm PC: Cho phép phân tích số liệu |
|  | Pin Li-ion: Dùng liên tục ≥ 3 giờ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 53. Máy lọc khí di động

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Bộ lọc: ≥ 02 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Lọc các hoá chất, các hạt bụi, VOCs, khử mùi, … |
|  | Hiệu quả bộ lọc HEPA: ≥ 99,9% |
|  | Độ ồn: ≤ 50db |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 54. Máy lọc khí VOC treo trần

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc Hepa: ≥ 02 bộ |
|  | Dây điện nguồn và các phụ kiện để lắp đặt: 01 bộ |
|  | Điều khiển từ xa: 01 cái |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Loại máy lọc không khí gắn trần |
|  | ≥ 2 loại màng lọc |
|  | Có đèn UV |
|  | Ứng dụng: Dùng để diệt khuẩn , giảm bụi, mùi và khí có hại |
|  | Thể tích sử dụng ≥ 80 m3 hoặc lưu lượng khí ≥ 130 lít/s |
|  | Có màn hình hiển thị |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 55. Tủ bảo quản môi trường

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Kệ đựng đồ: ≥ 06 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển bằng vi xử lý |
|  | Hiển thị bằng màn hình LED |
|  | Nhiệt độ bảo quản điều chỉnh được: ≤2 độ C – ≥ 8 độ C |
|  | Dung tích tủ ≥ 345 Lít |
|  | Chất làm lạnh: HC hoặc tương đương |
|  | Cửa kính gồm 2 lớp. Có hệ thống sưởi bên trong (rã đông) |
|  | Kệ đặt vật tư có thể di chuyển |
|  | Độ ồn: ≤ 43 Db(A) |
|  | Hệ thống báo động: Nhiệt độ cao, thấp; cửa mở bằng âm thanh |
|  | Đèn chiếu sáng bên trong: LED |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 56. Bộ Micropipet đơn kênh

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Micropipet dải đo từ 0.5/1 – 10 µl: 02 chiếc |
|  | Micropipet dải đo từ 20 – 200 µl: 02 chiếc |
|  | Micropipet dải đo từ 100 – 1000 µl: 02 chiếc |
|  | Giá cắm Micropipet 6 vị trí: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận |
|  | Piston được làm bằng vật liệu chống hoá chất, sự mài mòn |
|  | Có chứng nhận IVD |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 57. Pipette Aid tự động

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Pin: 01 chiếc |
|  | Bộ sạc: 01 bộ |
|  | Bộ lọc: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Được làm từ vật liệu chiu được hoá chất tẩy rửa, khử trùng hoặc nhựa ABS |
|  | Sử dụng cho cả Pipett làm bằng nhựa và thủy tinh, dung tích từ 0,1 đến 100 ml |
|  | Màn hình hiển thị: LCD trở lên |
|  | Bộ lọc kích thước ≤ 0,2 µm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 58. Ghế chuyên dụng trong Lab

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân ghế chính: 01 chiếc |
|  | Bánh xe: 04 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chiều cao điều chỉnh: ≤480 – ≥ 640 mm |
|  | Mặt ghế được làm bằng thép, bên trên phủ lớp da hoặc đệm |
|  | Ghế có thể xoay 360 độ |
|  | Có đỡ tay |
|  | Có thể điều chỉnh lên xuống (xoay hoặc đạp chân) |
|  | Chân đế gồm 5 bánh xe |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 59. Tủ thao tác lọc rửa tinh trùng

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Đạt tiêu chuẩn hoặc tuyên bố phù hợp CE/ hoặc chứng chỉ TUV |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 cái |
|  | Chân đế tủ: 01 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 |
|  | Đèn LED: 01 cái |
|  | Đèn UV: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II loại A2 |
|  | Màn hình hiển thị |
|  | Chiều dài khoang làm việc ≥ 1.5m |
|  | Thân tủ: làm bằng thép |
|  | Màng lọc với hiệu suất lọc ≥ 99.995% đối với hạt kích thước ≤0.3 µm |
|  | Bề mặt làm việc: thép không gỉ |
|  | Tốc độ khí trung bình: |
|  | Dòng khí vào ≥ 0.45 m/s |
|  | Dòng khí xuống/tầng ≥ 0.32 m/s |
|  | Tiêu chuẩn an toàn EN12469 và IEC 61010 |
|  | Độ ồn ≤ 65 dB |
|  | Báo động bằng âm thanh hoặc ánh sáng đèn/hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 60. Bồn rửa tay vô trùng  .

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc 2 cấp lọc: 01 bộ |
|  | Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc. |
|  | Dây điện nguồn và các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ |
|  | Bộ trộn nhiệt/ Bộ đun nước nóng: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 2 vòi. Sử dụng cùng lúc cho 02 phẫu thuật viên |
|  | Chất liệu: thép không gỉ 304/ đúc liền khối bằng Polyester |
|  | Thiết kế dạng treo tường hoặc để sàn |
|  | Có công tắc xả nước hoặc cảm biến |
|  | Lọc thô: kích thước hạt ≤ 10 µm |
|  | Lọc tinh / phin lọc đầu vòi: kích thước hạt ≤ 5 µm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 61. Passbox gia nhiệt

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân hộp chính: 01 chiếc |
|  | Cửa mở: 02 chiếc |
|  | Tấm gia nhiệt: 01 chiếc |
|  | Bộ điều khiển nhiệt độ: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện để lắp đặt (ốc vít, dây điện nguồn, …): 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cấu tạo hoàn toàn bằng thép không gỉ |
|  | Sơn tĩnh điện bên ngoài |
|  | Có 02 cửa mở. Các cửa đều có ô kính trong suốt |
|  | Chế độ an toàn: Đảm bảo chỉ mở được 01 cửa một lúc |
|  | Khoá cửa bằng cơ/ hoặc khóa liên động |
|  | Kích thước sử dụng (trong): ≥ 500 x 400 x 500 (mm) |
|  | Đèn UV |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 62. Máy ly tâm roto văng ngang

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Rotor văng 4 vị trí: 01 chiếc |
|  | Giỏ đựng adapter : 04 chiếc |
|  | Adapter cho 4 ống nghiệm 14 /15 ml: 04 chiếc. |
|  | Adapter cho 5 ống nghiệm 5 ml: 04 chiếc. |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc. |
|  | Tuýp mỡ bôi trơn roto: 01 tuýp. |
|  | Dụng cụ mở máy: 01 bộ. |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. |
|  | Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, lực ly tâm RCF, thời gian, số chương trình |
|  | Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, quá nhiệt, không cân bằng |
|  | Có chức năng mở khóa khẩn cấp |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 15.000 vòng/phút |
|  | Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 20.000 x g |
|  | Thời gian ly tâm điều chỉnh được tối đa: ≥ 99 giờ hoặc liên tục |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 63. Bình trữ phôi đông lạnh

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13486 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc |
|  | Giá đỡ (canister) ≥ 6 cái |
|  | Găng tay chống bỏng lạnh: 02 đôi |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 95 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 1.5 lít/ngày |
|  | Đường kính trong cổ bình: ≥ 210 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 64. Bình trữ đông tinh trùng

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13486 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc |
|  | Giá đỡ (Canister) ≥ 6 chiếc |
|  | Hộp đựng ống đông tinh ≥ 30 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Hộp đựng ống đông tinh có ≥ 25 vị trí đặt ống đông tinh 2 ml |
|  | Khả năng trữ ống đông tinh 2ml tối đa ≥ 750 ống |
|  | Số lượng hộp trên mỗi giá đỡ ≥ 5 |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 47 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 0,4 lít/ngày |
|  | Kích thước cổ ≤ 130 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 65. Bình chứa nito lỏng

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13486 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc |
|  | Thiết bị hỗ trợ di chuyển bình: 01 chiếc |
|  | Bơm nito lỏng: 01 bộ |
|  | Thước đo mực nito: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 50 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 0,23 lít/ngày |
|  | Kích thước cổ ≤ 50 mm |
|  | Chiều cao tổng ≥ 700 mm |
|  | Đường kính ngoài ≥ 460 mm |
|  | Trọng lượng rỗng ≥ 7 kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 66. Bình vận chuyển mẫu

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc. |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc. |
|  | Giá đỡ (Canister) ≥ 1 chiếc |
|  | Tay xách: 01 chiếc. |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 3 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 0,22 lít/ngày |
|  | Kích thước cổ ≤ 80 mm |
|  | Chiều cao tổng ≥ 425 mm |
|  | Trọng lượng rỗng ≤ 6,5 kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 67. Kính hiển vi quang học 2 mắt

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đầu quan sát hai mắt: 01 cái |
|  | Thị kính chống quang sai màu 10X: 02 cái |
|  | Thị kính chống quang sai màu 15X: 02 cái |
|  | Tụ quang: 01 cái |
|  | Bộ vật kính chống quang sai màu: |
|  | Bộ vật kính chống quang sai màu 4X/5X: 01 chiếc |
|  | Bộ vật kính chống quang sai màu 10X: 01 chiếc |
|  | Bộ vật kính chống quang sai màu 40X: 01 chiếc |
|  | Bộ vật kính chống quang sai màu 100X: 01 chiếc |
|  | Dầu soi: 02 lọ |
|  | Dây nguồn và sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Là loại kính hiển vi quang học, hệ quang vô cực – chống quang sai màu |
|  | Độ phóng đại tối đa: ≥ 1.000 lần |
|  | Đầu quan sát 02 mắt: khoảng cách điều chỉnh giữa hai mắt: từ ≤ 50 mm và ≥75 mm |
|  | Thị kính chống quang sai màu 10X, vi trường F.O.V ≥ 20 mm |
|  | Thị kính chống quang sai màu 15X, vi trường F.O.V ≥ 10 mm |
|  | Bộ vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu 4 cấp độ phóng đại: |
|  | Vật kính 4X/5X, độ mở N.A: 0.1/W.D. ≥ 18.5 mm |
|  | Vật kính 10X, độ mở N.A: 0.25/W.D. ≥ 6.5mm |
|  | Vật kính 40X, độ mở N.A: 0.65 / W.D. ≥ 0.6 mm |
|  | Vật kính dầu 100x, độ mở N.A: 1.25 / W.D. ≥ 0.14mm. |
|  | Tiêu cự: Điều chỉnh thô/tinh đồng trục |
|  | Bàn để mẫu: có bộ phận giữ mẫu, dịch chuyển mẫu theo trục X-Y |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 68. Máy lọc nước tinh khiết từ tính

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Tay lấy nước: 01 chiếc |
|  | Màn hình hiển thị: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc siêu sạch: 01 bộ |
|  | Bộ khử trùng UV: 01 chiếc |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn vận hành (tiếng Anh và tiếng việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có thể tạo nước siêu tinh khiết loại 1, thông số: |
|  | • Độ cách điện ≥ 18 MΩ·cm tại 25 °C |
|  | • Độ dẫn điện ≤ 0.055 μS/cm |
|  | • Hàm lượng TOC: ≤ 5 ppb |
|  | • Tạp chất lơ lửng có kích thước lớn hơn 0,2 µm: ≤ 1 |
|  | • Hàm lượng vi sinh: ≤0.01 cfu/mL |
|  | • Hàm lượng nội độc tố (Pyrogens hoặc Endotoxins): ≤ 0.001 EU/mL |
|  | • Rnases: ≤ 1 pg/mL |
|  | • Dnases: ≤ 5 pg/mL |
|  | • Tốc độ lấy nước siêu tinh khiết ≥ 2 lít/ phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 69. Buồng đếm tinh trùng Makler

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Buồng đếm: 01 bộ |
|  | Hộp gỗ: 01 chiếc |
|  | Tài liệu sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Độ sâu buồng đếm 10 micron (10%) |
|  | Cấu tạo bởi 2 mảnh kính quang học phẳng |
|  | Chính giữa và mặt lưới được chia nhỏ ra thành ≥ 100 ô vuông |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |

## 70. Bàn chọc hút noãn, chuyển phôi (có gia nhiệt kèm đèn khám)

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bàn chính: 01 chiếc |
|  | Bộ đệm: 01 chiếc |
|  | Hệ thống sưởi ấm ghế ngồi (tích hợp bên trong máy): 01 hệ thống |
|  | Đỡ chân sản phụ khoa: 01 đôi |
|  | Đỡ tay: 01 đôi |
|  | Tấm đỡ tay cho phẫu thuật và gây mê: 1 chiếc |
|  | Khay kim loại chứa chất bẩn: 01 chiếc |
|  | Khung gây mê: 01 chiếc |
|  | Cuộn giấy lót: 01 cuộn |
|  | Bộ điều khiển Pedal không dây/có dây: 01 bộ |
|  | Tay nắm trợ lực cho bệnh nhân: 01 đôi |
|  | Đèn khám: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển bằng điện thủy lực |
|  | Điều khiển các vị trí, tư thế bằng hệ thống pedal chân. |
|  | Có hệ thống sưới ấm chỗ ngồi. |
|  | Mặt bàn và 2 tấm đỡ tay được bọc da |
|  | Bàn có thể lưu lại vị trí của bệnh nhân. |
|  | Hai bên có tay nắm dùng cho bệnh nhân. Tay nắm được làm bằng thép không gỉ, bên ngoài được bọc da |
|  | Chân đế bàn có bánh xe kèm khóa |
|  | Kích thước mặt bàn ≥ 600 x 1200 mm (Rộng x Dài) |
|  | Chiều cao bàn điều chỉnh: ≤ 550 đến ≥1000 mm |
|  | Độ nghiêng phần lưng: từ ≤-5 độ đến ≥ 50 độ |
|  | Độ nghiêng phần mông: ≥ 30 độ |
|  | Trọng lượng bệnh nhân ≥ 115 Kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 71. Bàn khám phụ khoa điều khiển điện, thủy lực (kèm đèn khám)

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn chính: 01 cái |
|  | Đệm: 01 bộ |
|  | Tấm đỡ chân: 01 bộ |
|  | Tay vịn: 01 bộ |
|  | Chậu thải: 01 bộ |
|  | Đèn khám: 01 cái |
|  | Điều khiển cầm tay: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chung |
|  | Dùng để thăm khám sản phụ khoa. |
|  | Điều khiển bằng điện ít nhất gồm các chức năng: nâng hạ chiều cao bàn, nâng hạ phần lưng. |
|  | Thông số: |
|  | Tổng chiều dài: ≥1270mm |
|  | Tổng chiều rộng: ≥600 mm |
|  | Độ cao nâng hạ: từ ≤540 mm - ≥840 mm |
|  | Góc nâng phần lưng: ≥ 50° |
|  | Góc nghiêng trendelenburg: ≥ 20° |
|  | Phần khung bàn khám được làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương |
|  | Tải trọng tối đa ≥175 Kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 72. Đèn mổ di động

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân đèn có bánh xe di dộng: 01 cái |
|  | Tay nắm tiệt trùng: 03 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cường độ sáng có thể điều chỉnh ≥ 100.000 lux |
|  | Vùng chiếu sáng từ ≤15 - ≥30 cm |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 4500K |
|  | Chỉ số hiển thị màu Ra: ≥ 95 |
|  | Tuổi thọ bóng LED: ≥ 50.000 giờ |
|  | Bánh xe có khóa |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 73. Đèn mổ treo trần 2 choá

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn mổ LED treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính, bao gồm |
|  | Đèn mổ treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Chóa đèn chính: gồm tối thiểu 4 module đèn LED: 01 cái |
|  | Chóa đèn phụ: gồm tối thiểu 3 module đèn LED: 01 cái |
| 2 | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Bảng điều khiển tại đầu đèn: 02 bộ |
|  | Bảng điều khiển gắn tường: 01 bộ |
|  | Tay nắm điều chỉnh tiệt trùng được: 05 cái |
|  | Bộ nguồn cho hai chóa đèn: 01 bộ |
|  | Trụ đèn: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống đèn: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chóa đèn 1 có tối thiểu: ≥ 4 module đèn LED |
|  | Chóa đèn 2 có tối thiểu: ≥ 3 module |
| 1 | Đặc tính chung |
|  | Chỉ số hoàn màu tối ưu (Ra ≥ 95) |
|  | Có chế độ chiếu sáng cho phẫu thuật nội soi |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC về thiết bị điện |
| 2 | Bảng điều khiển đầu đèn |
|  | Trên mỗi đầu đèn đều có một bảng điều khiển để bật/tắt đèn, chuyển chế độ đèn, điều chỉnh cường độ sáng. |
|  | Có hiển thị cường độ sáng |
|  | Mức điều chỉnh cường độ sáng: ≥ 5 mức |
| 3 | Bảng điều khiển gắn tường |
|  | Điều khiển các tính năng của hai đầu đèn riêng biệt gồm bật/tắt đèn, chuyển chế độ đèn, điều chỉnh cường độ sáng |
|  | Có hiển thị cường độ sáng |
|  | Mức điều chỉnh cường độ sáng: ≥ 5 mức |
| 4 | Đầu đèn |
|  | Cường độ sáng của mỗi chóa đèn: ≥ 160.000 Lux |
|  | Đường kính chóa đèn: chóa chính: ≥ 620 mm; chóa phụ: ≥ 620 mm |
|  | Nhiệt độ màu tối đa: ≥ 4300 K |
|  | Đường kính trường sáng: ≥ 20 cm |
|  | Độ sâu trường sáng ở 20%: ≥ 105 cm |
|  | Độ sâu trường sáng ở 60%: ≥ 50 cm |
|  | Năng lượng phát xạ ≥3.3 mW/m².lux |
|  | Tuổi thọ bóng LED: ≥ 50.000 giờ |
| 5 | Hệ thống cánh tay |
|  | Cánh tay đèn có thể xoay: ≥ 360 độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 74. Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 3 đầu dò kèm bộ gá kim chọc hút trứng

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thiết bị chính đạt chất lượng CE hoặc FDA hoặc tương đương |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò âm đạo đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Bộ gá kim chọc hút trứng dùng nhiều lần: 02 bộ |
|  | Bộ bàn ghế siêu âm cho kỹ thuật viên: 01 bộ |
|  | Máy in nhiệt đen trắng chuyên dụng kèm 01 cuộn giấy: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Gel siêu âm: 10 kg hoặc lít |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 1 | Thân máy chính: |
| 1.1 | Tổng quan máy: |
|  | Thiết kế trên bốn bánh xe, với bánh có khóa, có tay cầm đẩy máy |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | LED hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 23" |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Màn hình điều khiển: LCD kích thước ≥ 10" |
|  | Dung lượng SSD ≥ 250GB |
| 1.2 | Các chế độ hoạt động tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Chế độ B (B mode) |
|  | Chế độ M (M mode) |
|  | Chế độ M màu |
|  | Chế độ dòng màu (color mode) |
|  | Chế độ Doppler năng lượng (power doppler) |
|  | Chế độ Doppler xung (pulsed wave doppler) |
|  | Công nghệ hòa âm mô |
|  | Chế độ 3D/4D |
| 1.3 | Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu gồm có (hoặc tương đương): |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời |
|  | B và PW |
|  | B và CM |
|  | B và PD |
|  | B và M |
|  | Khả năng hiển thị 3 chế độ đồng thời (Triplex) |
|  | Dual B (B/B) |
|  | Hiển thị nhiều hình |
|  | Zoom, lật ảnh, xoay ảnh |
|  | Hình ảnh màu hóa: |
|  | Màu hóa mode B |
|  | Màu hóa mode M |
|  | Màu hóa mode PW |
|  | Màu hóa mode 3D |
| 1.4 | Chức năng tạo hình: |
|  | Độ sâu hiển thị ảnh ≤ 1cm - ≥ 42cm |
|  | Tốc độ khung hình tối đa ≥ 2000 khung hình/giây |
|  | Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.500.000 kênh |
|  | Mức thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 265 dB |
|  | Tối ưu hóa hình ảnh: Có |
|  | Có lưu trữ, phân tích dữ liệu: Có |
|  | Hiển thị ảnh tăng độ nét và giảm nhiễu |
| 1.5 | Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm thực, hoặc gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng (Freeze) tối thiểu gồm có (tương đương hoặc tốt hơn): |
|  | Tự động tối ưu hóa |
|  | Lọc nhiễu hoặc tương đương làm tăng cường chất lượng hình ảnh |
|  | TGC |
|  | Màu hóa mode B và M |
|  | Dải động |
|  | Zoom |
|  | Tốc độ quét |
|  | Thay đổi đường nền |
|  | Đảo phổ |
|  | Màu hóa phổ |
|  | Định dạng hiển thị |
|  | Điều chỉnh góc |
| 1.6 | Các phần mềm và chức năng đo đạc tối thiểu bao gồm (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  | Phần mềm siêu âm bụng |
|  | Phần mềm siêu âm mạch máu |
|  | Phần mềm siêu âm sản khoa |
|  | Phần mềm siêu âm phụ khoa |
|  | Phần mềm siêu âm 3D/4D |
|  | Phần mềm siêu âm vú |
|  | Phần mềm siêu âm âm đạo |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng |
|  | Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán Phụ khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm mạch máu |
|  | Đo đạc/Tính toán niệu khoa |
|  | Đo đạc/Tính toán tuyến vú |
|  | Đo đạc/Tính toán siêu âm 3D/4D |
|  | Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip |
|  | Chức năng tạo ảnh hòa âm mô |
|  | Đo độ mở da gáy bán tự động hoặc tự động |
|  | Đo các thông số hình thái học |
|  | Đo nhịp tim thai tự động |
|  | Chương trình tính toán cân nặng thai nhi |
| 1.7 | Các thông số kết nối |
|  | Chuẩn kết nối: DICOM 3.0 |
|  | Khả năng kết nối: |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Có cổng truyền phát video |
| 2 | Các thông số của đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV ≥ 70 độ |
|  | Đầu dò âm đạo băng tần rộng: |
|  | Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 4 - ≥ 9MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 150 |
|  | Trường nhìn ≥ 180 độ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: |
|  | Ứng dụng: Phần nông, vú, mạch, CXK, nhi… |
|  | Dải tần: ≤ 4 - ≥ 13 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 190 |
|  | FOV ≥ 50 mm |
| 3 | Thiết bị ngoại vi (máy tính, máy in) |
| 3.1 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in ≤ 5 giây/ảnh |
|  | Khổ giấy in: ≥ 110 mm |
|  | In nhiệt |
| 3.2 | Bộ máy vi tính |
|  | CPU: Là loại Core i5 hoặc hơn, tốc độ xử lý ≥3.0 Hz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21" |
| 3.3 | Máy in màu |
|  | Độ phân giải: ≥ 5760x1440 dpi |
|  | Tốc độ in: ≥ 15 trang/phút |
|  | In màu |
| 3.4 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 1KVA |
|  | Điện áp vào ra: 220V/50Hz |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng : ≤ 05 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Cung cấp báo giá bảo trì, báo giá đầu dò, bảo dưỡng sau bảo hành |

## 75. Máy siêu âm Doppler màu sản khoa 4 đầu dò kèm bộ gá kim chọc hút trứng

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 bộ |
| 2 | Đầu dò Convex đa tần số : 01 cái |
| 3 | Đầu dò Volume Convex đa tần số: 01 cái |
| 4 | Đầu dò âm đạo đa tần số: 01 cái |
| 5 | Đầu dò Linear đa tần số dùng khám cho mạch máu, bộ phận nhỏ: 01 cái |
| 6 | Phụ kiện |
|  | Máy in ảnh màu: 01 cái |
|  | Máy in nhiệt đen trắng kèm giấy in: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 bộ |
|  | Gel siêu âm: ≥ 10 kg hoặc lít |
|  | Bộ gá kim chọc hút trứng dùng nhiều lần: 02 bộ |
|  | Bộ bàn ghế siêu âm: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | + Màn hình chính |
|  | · Kích thước: ≥ 23 inch |
|  | · Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | + Có thể điều chỉnh sáng tối |
|  | + Màn hình cảm ứng điều khiển: |
|  | · Kích thước: ≥ 15 inch |
|  | + Số cổng đầu dò đồng thời: ≥ 4 cổng |
|  | + Số kênh xử lý số hóa: ≥ 90.000.000 kênh' |
|  | + Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 40cm' |
|  | + Ổ cứng lưu trữ: ≥ 1TB' |
|  | + Hệ điều hành: Windows 10 (hoặc tương đương) trở lên' |
|  | + Thang xám: ≥ 256 mức' |
|  | + Tỉ lệ khung hình trên giây: ≥ 2000 hình/giây' |
|  | + Tỉ lệ khung hình 4D trên giây: ≥ 50 hình/giây' |
|  | + Dải động: ≥ 400 dB' |
|  | + Số điểm màu của ảnh: ≥ 16.7 triệu màu, 8 bit' |
|  | + Bộ nhớ CINE: ≥ 1024 MB hoặc ≥ 500.000 frame' |
| 1.1 | Các Mode hoạt động: |
|  | + B-mode |
|  | + M-mode |
|  | + Mode Doppler xung (PW) |
|  | + Mode Doppler dòng màu (CFM) |
|  | + Mode Doppler năng lượng (PD) |
|  | + Mode Doppler năng lượng độ nhạy cao/ định hướng |
|  | + Chế độ xem ảnh trải rộng |
|  | + Mode 3D/4D: |
|  | · 3D tĩnh |
|  | · 4D (3D thời gian thực) |
|  | · Chế độ/công nghệ tăng cường độ tương phản |
|  | · Chế độ lấy mặt cắt vẽ tự do trong dữ liệu khối |
| 1.2 | Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh |
|  | + Phần mềm kết hợp chùm tia làm tăng độ nét hình ảnh |
|  | + Phần mềm giảm nhiễu |
|  | + Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô |
| 1.3 | Các tính năng hỗ trợ bác sĩ sử dụng |
|  | Đo độ mờ da gáy |
|  | Siêu âm cắt lớp |
|  | Phần mềm siêu âm tim thai 4D cho phép tái tạo hình ảnh động đa lát cắt |
|  | Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D |
|  | Tính năng khảo sát mặt cắt phẳng, mặt cắt cong và vẽ tự do trên dữ liệu khối 3D/4D |
|  | Phần mềm siêu âm 3D/4D cao cấp: Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau |
|  | Doppler màu có độ nhạy cao/ định hướng |
|  | Doppler màu có độ nhạy và độ phân giải cao hoặc hiển thị lưu lượng máu theo dạng 3 chiều |
|  | Phóng đại hình siêu âm ≥ 10 lần |
|  | Tính năng mở rộng trường quan sát cho đầu dò |
|  | Tính năng đo các thông số hình thái học tự động |
|  | Chương trình tính toán cân nặng thai nhi |
|  | Phần mềm đánh giá/ phân loại u nang buồng trứng |
|  | Phần mềm dựng hình/ mô phỏng khuôn mặt thai nhi |
|  | Kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn Dicom |
| 1.4 | Chức năng đo đạc và phân tích |
|  | + Các phép đo cơ bản |
|  | + Các phép đo trên M-mode |
|  | + Chương trình chuyên ổ bụng |
|  | + Chương trình chuyên mô mềm (phần nông) |
|  | + Chương trình chuyên tuyến vú |
|  | + Chương trình chuyên sản khoa |
|  | + Chương trình chuyên tim thai |
|  | + Gói tính toán chuyên trực tràng hoặc tiết niệu |
|  | + Gói tính toán chuyên mạch máu |
|  | + Gói tính toán chuyên phụ khoa |
| 1.5 | Thông số kỹ thuật B Mode |
|  | + Năng lượng sóng âm phát ra: ≤ 10 – ≥ 100%' |
|  | + Dải tần: ≥ 3 mức' |
|  | + Chỉnh mật độ dòng: ≥ 3 mức' |
|  | + Chỉnh tăng nét hoặc tăng cường bờ: ≥ 6 mức' |
|  | + Có khả năng loại bỏ tín hiệu yếu hoặc lọc nhiễu |
|  | + Chỉnh bản đồ xám: ≥ 13 loại' |
|  | + Chỉnh tăng độ phân giải: ≥ 4 mức |
| 1.6 | Thông số kỹ thuật M Mode |
|  | + Năng lượng sóng âm phát ra: ≤ 10 – ≥ 100%' |
|  | + Chỉnh tốc độ quét: ≥ 6 mức' |
|  | + Chỉnh tăng cường tín hiệu hoặc tăng cường bờ (cạnh): ≥ 6 mức' |
| 1.7 | Thông số kỹ thuật Doppler dòng màu (CFM/CD) |
|  | + Chỉnh dải tần: ≥ 2 mức' |
|  | + Di chuyển đường nền: ≥ 8 bước' |
|  | + Chỉnh mật độ dòng: ≥ 4 bước' |
|  | + Chỉnh bản đồ màu: ≥ 8 loại' |
|  | + Chinh PRF hoặc Scale: ≤ 1 kHz đến ≥ 14 kHz' |
|  | + Chỉnh độ nhạy: ≥ 20 bước' |
| 1.8 | Thông số kỹ thuật Doppler năng lượng (PD) |
|  | + Chỉnh dải tần: ≥ 2 mức' |
|  | + Chỉnh bản đồ màu: ≥ 8 loại' |
|  | + Chỉnh mật độ dòng: ≥ 4 bước' |
| 1.9 | Thông số kỹ thuật Doppler xung (PW) |
|  | + Cửa sổ phổ: điều chỉnh từ ≤ 1 - ≥ 15 mm' |
|  | + Điều chỉnh được tốc độ quét |
| 1.10 | Thông số kỹ thuật Doppler năng lượng độ nhạy cao/ định hướng |
|  | - Chỉnh lọc thành: ≥ 3 bước' |
|  | - Chỉnh lọc mịn: ≥ 8 bước' |
|  | - Chỉnh mật độ dòng: ≥ 4 bước' |
|  | - Chỉnh bản đồ màu: ≥ 8 loại' |
| 1.11 | Khả năng kết nối |
|  | Cổng HDMI Out |
|  | Cổng VGA out hoặc cổng S-Video |
|  | Cổng kết nối USB |
|  | Kết nối mạng Ethernet |
|  | Kết nối chuẩn DICOM |
| 2 | Đầu dò Convex |
|  | Dải tần số: từ ≤ 3.0 MHz tới ≥ 9.0 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Bán kính Convex/ khẩu độ quét: ≥ 40 mm |
|  | Trường nhìn tối đa: ≥ 100° |
| 3 | Đầu dò Volume Convex |
|  | Dải tần số: từ ≤ 2 MHz tới ≥8 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Bán kính Convex/ khẩu độ quét: ≥ 40 mm |
|  | Trường nhìn tối đa: ≥ 90° |
| 4 | Đầu dò âm đạo: |
|  | Dải tần số: từ ≤ 4.0 tới ≥ 9.0 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Bán kính Convex/ khẩu độ quét: ≥ 9 mm |
|  | Trường nhìn tối đa: ≥ 185° |
| 5 | Đầu dò Linear |
|  | Dải tần số: từ ≤ 4.0 tới ≥ 10.0 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Trường nhìn tối đa: ≥ 38 mm |
| 6 | Bộ máy tính để bàn |
|  | CPU: loại core i5 (hoặc tương đương) trở lên |
|  | RAM: ≥ 8GB |
|  | SSD: ≥ 512 GB |
|  | Bàn phím, chuột quang |
|  | Màn hình máy tính LCD, kích thước: ≥ 21 inchs |
| 7 | Máy in Laser đen trắng |
|  | Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi |
|  | Khổ giấy A4 |
|  | Tốc độ in: ≥ 25 trang/phút |
| 8 | Máy in ảnh nhiệt siêu âm đen trắng |
|  | Kiểu in: Nhiệt |
|  | Độ phân giải: ≥ 300 dpi |
|  | Tốc độ in: ≤ 2 giây/trang |
|  | Kết nối USB |
| 9 | Máy in màu |
|  | Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi |
|  | Tốc độ in: ≥ 15 trang/phút với ảnh màu |
|  | Giao diện kết nối: USB |
| 10 | Bộ lưu điện |
|  | Loại: online |
|  | Công suất: ≥ 2000 VA |
|  | điện áp vào/ra: 220V/50 Hz |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 76. Máy chọc hút noãn

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Pedal: 01 chiếc |
|  | Bộ dây kèm màng lọc: 05 bộ |
|  | Bình chống tràn: 02 cái |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển áp lực hút bằng bàn đạp chân. Điều khiển áp lực âm theo tiêu chuẩn |
|  | Có màn hình hiển thị thông số |
|  | Dải áp suất chân không có thể điều chỉnh được trong khoảng: từ ≤ 50 mmHg đến ≥ 500 mm Hg |
|  | Điều chỉnh tốc độ hút bằng công tắc/phím bấm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 77. Bàn làm ấm

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bàn chính: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bề mặt bàn được làm bằng thép không gỉ, có gia nhiệt |
|  | Thân bàn có bánh xe hoặc có xe đẩy |
|  | Hệ thống điều khiển nhiệt độ: điều khiển PID |
|  | Kích thước bề mặt gia nhiệt: ≥ 450 x 300 (mm) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 78. Máy gây mê

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy gây mê kèm thở kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện có thể tích hợp: |
|  | + Dây khí nén: ≥ 01 chiếc |
|  | + Dây oxy: ≥ 01 chiếc |
|  | + Cảm biến dòng chảy (lưu lượng): ≥ 02 chiếc |
|  | + Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ |
|  | + Bộ thải khí mê: ≥ 01 bộ |
|  | + Bình bốc hơi loại điện tử: ≥ 01 bình |
|  | + Khối đo khí mê: ≥01 chiếc |
|  | + Xe đẩy: 01 chiếc |
|  | - Phụ kiện khác: |
|  | Mặt nạ người lớn/trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥ 01 bộ |
|  | Dây gây mê người lớn/trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ |
|  | Bóng bóp: ≥ 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo được nồng độ khí mê thì thở ra |
| a | Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ |
|  | - Sử dụng công nghệ bóng xếp hoặc turbin |
|  | - Sử dụng được cho bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn. |
| b | Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy chính |
|  | - Gây mê có thể đặt với lưu lượng ≤ 200 mL/phút |
|  | - Phải có chương trình tự động điều chỉnh nồng độ của khí sạch để nhanh chóng đạt được và duy trì nồng độ khí mê thở ra cũng như nồng độ oxy thở ra |
|  | - Phải có phần mềm giúp bác sĩ giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nồng độ oxy khi thực hiện gây mê dòng thấp, giảm thiểu lượng tiêu thụ thuốc mê |
|  | - Phải có phần mềm thể hiện lượng thuốc mê tiêu thụ và tính toán được lưu lượng Oxy tối thiểu cần thiết. |
|  | - Hệ thống trộn khí: điện tử, đáp ứng sau ≤ 0.5s |
|  | - Giới hạn áp lực nhịp thở có thể điều chỉnh: ≤ 5 đến ≥ 70 cm H2O |
|  | - Có các phần mềm giúp tự động thực hiện các thủ thuật trong thông khí: |
|  | + Cung cấp một nhịp thở áp lực trong 1 khoảng thời gian cài đặt trước, với các thông số tối thiểu bao gồm: áp lực , thời gian thở, mức PEEP sau khi kết thúc nhịp thở |
|  | + Cung cấp 1 chuỗi các nhịp thở áp lực theo các bước được cài đặt trước. Có thể cài đặt trước |
|  | - Có chức năng chọn nhanh các thông số: khí mê, oxy, lưu lượng khí sạch |
| c | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Màn hình |
|  | - Màn hình màu theo dõi: màn hình cảm ứng kích thước ≥ 15”. phải xoay được nhiều hướng |
|  | - Phải hiển thị được ≥ 02 vòng lặp (áp lực - thể tích; lưu lượng - thể tích) |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1024 x 768 pixel. |
|  | Hệ thống hấp thụ CO2 |
|  | - Bình hấp thụ CO2 có sức chứa ≤ 1.3 (lít hoặc kg) |
|  | - Bình hấp thụ CO2 phải tích hợp bẫy nước. |
|  | Bộ thải khí mê |
|  | - Có cổng thải khí mê thừa AGSS |
|  | - Bình bốc hơi |
|  | - Phải sử dụng bình bốc hơi điện tử: |
|  | - Dải cài đặt: |
|  | + Enflurane: Tắt, ≤ 0.2 đến ≥ 5% lưu lượng khí sạch |
|  | + Isoflurane: Tắt, ≤ 0.2 đến ≥ 5% lưu lượng khí sạch |
|  | + Sevoflurane: Tắt, ≤ 0.2 đến ≥ 8% lưu lượng khí sạch |
|  | + Desflurane: Tắt, ≤ 1.0 đến ≥ 18% lưu lượng khí sạch |
|  | Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ |
|  | - Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ |
|  | Ắc quy dự phòng |
|  | - Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động bình thường ≥ 90 phút. |
|  | - Loại ắc quy có thể sạc lại |
|  | Khối đo khí mê |
|  | - Có khối đo khí mê, đo nồng độ khí mê và các loại khí như: CO2 (EtCO2, FiCO2); O2 (EtO2. FiO2); N2O |
|  | - Khí CO2 |
|  | + Theo dõi EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) |
|  | + Dạng sóng CO2 |
|  | + Dải đo từ 0 tới ≥13.5 vol % |
|  | + Có thể thay đổi cảnh báo cao/thấp EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) |
|  | - Khí O2 |
|  | + Cảm biến O2 phải sử dụng công nghệ thuận từ |
|  | + Theo dõi nồng độ EtO2 (hoặc InCO2) |
|  | + Nồng độ FiO2 |
|  | + Có thể điều chỉnh giới hạn cảnh báo cao-thấp EtO2 và FiO2 |
|  | - N2O |
|  | + Dải đo: từ 0 tới 100 vol% |
|  | - Phải hiển thị được dạng sóng của khí mê |
|  | - Phải hiển thị được thông số MAC (nồng độ phế nang tối thiểu) |
|  | - Phải phát hiện được hỗn hợp khí |
|  | Xe đẩy |
|  | Các bánh xe có khóa trung tâm, ngăn kéo ≥ 4 cái |
| c | Yêu cầu về các chức năng của thiết bị |
|  | Yêu cầu về chức năng thở máy |
|  | - Cấp O2 nhanh > 25 L/phút |
|  | - Máy có thể chuyển sang chế độ Standby. |
|  | - Dải lưu lượng bù: từ ≤ 200 mL/phút đến ≥ 15 L/phút. |
|  | - Dải hoạt động của van dòng chảy từ: ≤ 1 đến ≥ 120 L/phút |
|  | Yêu cầu về các chế độ thở: |
|  | - Chế độ kiểm soát thể tích có tính năng bù thể tích khí lưu thông hoặc tương đương |
|  | - Chế độ kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương |
|  | - Chế độ kiểm soát áp lực hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát thể tích hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở hỗ trợ áp lực với dự phòng ngưng thở hoặc tương đương |
|  | - Chế độ thở áp lực dương liên tục và hỗ trợ áp lực CPAP + PSV hoặc tương đương |
|  | - Chế độ hỗ trợ trong phẫu thuật tim hở |
|  | Yêu cầu về các thông số thở: |
|  | - Thể tích thông khí Vt: từ ≤ 20 đến ≥ 1500 mL |
|  | - Dải thông khí phút: ≤ 0.5 tới ≥ 40 L/phút |
|  | - Mức lưu lượng đỉnh: ≥ 120 L/phút |
|  | - Dải áp lực hít vào: ≤ 5 tới ≥ 60 cmH2O |
|  | - Dải giới hạn áp lực: ≤ 15 tới ≥ 80 cmH2O |
|  | - Dải áp lực hỗ trợ: ≤ 2 tới ≥ 40 cmH2O |
|  | - Tần số thở: ≤ 4 tới ≥ 100 nhịp/phút |
|  | - Tỷ lệ I:E: ≤ 1:4 tới ≥ 2:1 |
|  | - Thời gian hít vào: ≤ 0.2 tới ≥ 5 giây |
|  | - Độ nhạy trigger dòng: ≤ 0.3 tới ≥ 10 L/phút |
|  | - PEEP: từ ≤ 4 tới ≥ 30 cmH2O |
|  | Yêu cầu về chức năng cảnh báo an toàn |
|  | - Thể tích thông khí: thấp/cao |
|  | - Thông khí phút (VE): thấp/cao |
|  | - Báo động ngừng thở: thấp/cao |
|  | - Áp lực: thấp/cao |
|  | - Nồng độ % FiO2: thấp/cao |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 79. Bơm tiêm điện

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: Bơm tiêm điện: 01 cái |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Móc treo hoặc giá đỡ kẹp cọc truyền: 01 cái |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Dây nguồn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình màu ≥ 4 inches |
|  | Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL của nhiều hãng bơm tiêm |
|  | Có chế độ đặt liều: Gồm tối thiểu các đơn vị mL/h, µg/kg/m, mg/kg/h... |
|  | Dải tốc độ tiêm: ≤ 0.1 đến ≥ 1200 ml/h |
|  | Bước đặt: vận tốc nhỏ nhất ≤ 0.01 mL/h |
|  | Thể tích dịch đặt trước trong khoảng từ ≤0.1 đến ≥ 9999 ml |
|  | Cài đặt thời gian tiêm: từ ≤1 phút đến ≥ 99 giờ |
|  | Dải cài đặt cân nặng bệnh nhân: |
|  | Từ ≤ 0.1 đến ≥ 300 kg (bước đặt ≤ 0.1 kg) |
|  | Dải cài đặt lượng thuốc từ ≤ 0.01 đến ≥ 999 (μg hoặc mg) |
|  | Dải cài đặt dung dịch pha thuốc từ ≤ 0.01 đến ≥ 999 ml |
|  | Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: từ 0 đến ≥ 9999 ml |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 2% |
|  | Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤ 10 - ≥ 120 kPa (có ≥ 8 mức để chọn) |
|  | Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 5 dải tốc độ trong khoảng từ ≤150 đến ≥ 1200 ml/ giờ tùy theo cỡ bơm |
|  | Báo động tối thiểu có: Tắc nghẽn, gần hết thuốc, bơm tiêm lắp sai, pin yếu, lỗi nguồn, hoàn thành tiêm |
|  | Các chức năng tối thiểu của máy: |
|  | + Có chức năng khóa màn hình hoặc khóa bàn phím |
|  | + Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm, |
|  | + Chức năng chờ, |
|  | + Cài đặt thời gian chờ, |
|  | + Điều chỉnh độ sáng của màn hình, |
|  | + Lưu và xem dữ liệu: ≥ 5.000 dữ liệu, |
|  | + Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động, |
|  | Nguồn điện: Pin loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 11 tiếng khi mất điện. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 80. Máy hút dịch

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bình chứa dịch: 01 cái |
|  | Hệ thống bơm: 01 cái |
|  | Bộ lọc vi khuẩn: 01 bộ |
|  | Dây hút dịch: 02 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Loại bơm: Piston không dầu |
|  | Bảng điều khiển gồm: Núm vặn điều chỉnh áp suất, đồng hồ hiển thị |
|  | Áp suất hút tối đa: ≥ 0.075 Mpa |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 15 L/phút |
|  | Độ ồn ≤ 65 dB |
|  | Dung tích bình chứa dịch ≥ 1000 ml |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 81. Máy sốc tim 2 pha

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sốc tim có tạo nhịp không xâm lấn: 01 cái |
|  | Cáp nối đo ECG loại 3-lead: 01 cái |
|  | Dây cáp: 01 cái |
|  | Bộ điện cực sốc (paddles): 01 bộ |
|  | Bộ gá điện cực sốc dùng cho người lớn: 01 bộ |
|  | Bộ gá điện cực sốc dùng cho trẻ em: 01 bộ |
|  | Miếng dán tạo nhịp ngoài: ≥01 bộ |
|  | Máy in tích hợp: 01 cái |
|  | Ắc quy: 01 bộ |
|  | Tuýp gel tiếp xúc: ≥ 01 lọ |
|  | Giấy in: ≥10 cuộn |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chức năng sốc tim: |
|  | Chế độ sốc tim: bằng tay, đồng bộ và tự động sốc ngoài (AED) |
|  | Chức năng ghi sóng điện tim: Có |
|  | Chức năng tạo nhịp: Có |
|  | Màn hình: Có |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh: Có |
| 1 | Phá rung tim: |
|  | Phương pháp: hai pha |
|  | Loại sốc: Tối thiểu có bằng tay, đồng bộ và tự động AED |
|  | Năng lượng tối đa: ≥ 200J |
|  | Dạng xung: hai pha |
|  | Thời gian nạp chế độ phá rung bằng tay: ≤ 7 giây ở mức năng lượng tối đa |
|  | Hiển thị năng lượng nạp: Tối thiểu hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình |
| 2 | Màn hình: |
|  | Loại màn hình: LCD màu hoặc tương đương |
|  | Kích thước: ≥ 6.5 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 640 x 480 pixels |
|  | Tốc độ quét: Tối thiểu 2 loại tốc độ |
| 3 | Điện tim: |
|  | Dải đếm nhịp tim: ≤20 đến ≥300 nhịp/phút |
|  | Loại bỏ xung tạo nhịp |
| 4 | Tạo nhịp: |
|  | Độ rộng xung: ≤ 40 ms |
|  | Tần số tạo nhịp: ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp xung/phút |
|  | Cường độ dòng điện: ≤ 8 đến ≥140 mA |
|  | Chế độ tạo nhịp: Tối thiểu khi đặt và cố định |
| 5 | Độ an toàn: |
|  | Phù hợp với tiêu chuẩn IEC |
| 6 | Máy in: |
|  | Tốc độ giấy: Tối thiểu 2 tốc độ 25 và 50mm/giây |
| 7 | Nguồn điện: |
|  | Thời gian sử dụng ắc quy khi nạp đầy: ≥100 lần sốc tại mức năng lượng tối đa |
|  | Thời gian nạp đầy ắc quy: ≤ 5 tiếng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 82. Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đã bao gồm: |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhip thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp không xâm lấn |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |
|  | Tuân thủ chuẩn an toàn IEC |
| 2 | Thông số kỹ thuật: |
|  | Màn hình cảm ứng ≥ 12 inches |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp. |
|  | Dải đo ECG: từ ≤ 30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. |
|  | Phát hiện nhịp trong khoảng: từ ≤ 2 đến ≥ 700 mV |
|  | Độ rộng xung: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 ms |
|  | Dải tần số phản hồi: |
|  | Chế độ chẩn đoán: từ ≤ 0.05 đến ≥ 145 Hz |
|  | Nhịp thở |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút |
|  | Điều chỉnh báo động ngừng thở |
|  | Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) |
|  | Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. |
|  | Dải đo SpO từ ≤ 1% đến 100% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương |
|  | Dải đo huyết áp không xâm lấn: |
|  | Tâm thu |
|  | Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg" |
|  | Tâm trương: |
|  | Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg" |
|  | Thời gian đo ≤ 160 giây |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
|  | Nhiệt độ |
|  | Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C |
|  | Bước nhảy: ≤ 0,1 độ C |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 83. Giường bệnh nhân 3 tay quay

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc JIS hoặc có văn bản công bố tuân thủ CE hoặc có chứng nhận của FDA. |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Khung giường với 04 bánh xe: 01 bộ |
|  | Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ |
|  | Thành chắn hai bên: 01 bộ |
|  | Đệm: 01 cái |
|  | Cọc truyền: 01 cái |
|  | Tay quay: 03 cái |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Khung giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện |
|  | Tấm chắn đầu và cuối giường làm bằng nhựa ABS hoặc PP, có thể tháo lắp. |
|  | Thành chắn hai bên có thể xếp gọn, có chốt khóa bằng kim loại dạng lẫy kiểu đòn bẩy. Chốt khóa tự động nhảy lẫy khi thành chắn dựng thẳng. Kéo chốt lên để mở khóa, gập thành chắn xuống. |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ lưng, gối, chiều cao mặt sàn giường bằng 3 tay quay cuối giường. Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng. |
|  | Có ≥ 4 vị trí gắn cọc truyền. |
|  | Cọc truyển có thể nâng hạ chiều cao |
|  | Bàn ăn kiểu tấm đỡ, có thể tháo ra và kẹp cuối giường khi không sử dụng |
|  | Có vị trí treo túi dịch ở thành giường. |
|  | Đệm: bằng mút hoặc bông ép, bọc đệm bằng chất liệu chống thấm. |
|  | Hệ thống bánh xe: có khóa trung tâm hoặc ≥ 2 bánh xe có khóa, có bánh xe chống tĩnh điện. |
|  | Kích thước giường: khoảng 2150 x 1000mm (± 5%). |
|  | Điều chỉnh chiều cao mặt sàn giường: ≤ 450 đến ≥ 690mm. |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ lưng: từ 0 tới ≥ 70 độ. |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ gối: từ 0 tới ≥ 34 độ. |
|  | Đường kính bánh xe ≥ 125mm (5 inch). |
|  | Độ dày đệm: ≥ 5 cm. |
|  | Tải trọng tối đa (SWL): ≥ 180kg. |
|  | Có tối thiểu 1 CFS thuộc EU hoặc Nhật Bản hoặc Mỹ hoặc Đài Loan (không kèm đệm) |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. |
|  | Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng. |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Bạch Mai. |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết. |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm. |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |

## 84. Hệ thống soi buồng tử cung

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | * Hệ thống xử lý hình ảnh và nguồn sáng lạnh : 01 bộ |
|  | * Đầu camera : 01 cái |
|  | * Màn hình chuyên dụng: 01 bộ |
|  | * Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: + Máy chính: 01 cái + Bàn đạp chân: 01 cái + Điện cực trung tính, loại dùng một lần: 50 chiếc + Dây nối điện cực trung tính: 01 cái + Tay dao điện đơn cực: 01 cái + Bộ điện cực: 01 bộ |
|  | * Xe đẩy chuyên dụng: 01 bộ |
|  | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung: |
|  | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có kênh can thiệp : 01 bộ |
|  | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥17 Fr và ≤23Fr: 01 bộ |
|  | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥21Fr và ≤26Fr: 01 bộ |
|  | * Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống xử lý hình ảnh và nguồn sáng (tích hợp hoặc tách rời) |
|  | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | - Khả năng phóng đại ≥ 1.5 x |
|  | - Có thể xoay ảnh 180 độ |
|  | - Có ≥ 1 cổng USB hoặc kết nối bộ nhớ di động |
|  | - Cổng tín hiệu ra tối thiểu tưởng thích với cổng DVI hoặc tương đương |
|  | Sao lưu dữ liệu (tích hợp hoặc tách rời bộ xử lý hình ảnh) |
|  | Nguồn sáng |
|  | Có thể điều chỉnh cường độ sáng |
|  | Sử dụng bóng đền công nghệ LED |
|  | Có thông báo lỗi |
|  | Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10000 giờ |
| 2 | Camera: |
|  | Độ phân giải: ≥1920 x 1080 pixels |
|  | Có ≥3 nút chức năng |
| 3 | Xe đẩy |
|  | Tích hợp ≥1 cây truyền dịch |
|  | Có ≥ 01 đầu gài camera |
|  | Có ≥ 01 đầu gài dây dẫn sáng |
| 4 | Màn hình chuyên dụng |
|  | Độ phân giải full HD hoặc tốt hơn |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 24 inch |
|  | Độ sáng: ≥ 300 cd/m2 |
|  | Độ tương phản: ≥ 1000:1 |
|  | Góc nhìn:≥ 178 độ |
|  | Thời gian phản hồi: ≤ 14 ms |
|  | Tín hiệu đầu ra tối thiểu có: DVI hoặc HDMI |
| 5 | Dao mổ điện cao tần |
|  | Tính năng kỹ thuật: |
|  | Công suất cho chức năng đơn cực tối đa: ≥ 300 W |
|  | Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa: ≥ 160 W |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Thiết bị có khả năng nhận diện các dụng cụ được kết nối |
|  | Có ≥ 01 cổng kết nối đơn cực và≥ 01 cổng kết nối lưỡng cực |
|  | Hệ thống liên tục giám sát trở kháng tiếp xúc giữa bệnh nhân và điện cực trung tính, cảnh báo bằng tín hiệu hình ảnh và âm thanh. |
|  | Hệ thống được thiết kế để sử dụng chế độ mặc định được cài đặt sẵn. |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 2 chế độ cắt lưỡng cực |
|  | Thiết bị có ≥ 6 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực |
|  | Thông báo lỗi với các thông tin chi tiết lên màn hình khi xảy ra lỗi |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601 |
|  | Có chế độ cắt trong môi trường nước muối |
| 6 | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung |
| 6.1 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có kênh can thiệp : 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤2.9mm, hướng nhìn 30 độ, độ dài ≥ 300mm, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái |
|  | Vỏ chẩn đoán, đường kính ≤4mm, dài ≥180mm : 01 cái |
|  | Vỏ phẫu thuật đường kính ≤5,5mm, chiều dài ≥160mm : 01 cái |
|  | Kéo mũi nhọn, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn. : 01 cái |
|  | Kéo đầu tù, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn. : 01 cái |
|  | Kẹp sinh thiết, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp và sinh thiết, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp tử cung, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤4mm, dài ≥2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái. |
| 6.2 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥17 Fr và ≤23Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤2.9mm, hướng nhìn 12 độ, độ dài ≥300mm , có thể hấp tiệt trùng : 01 cái |
|  | Vỏ trong trong phẫu thuật, đường kính ≤ 22 Fr: 01 cái |
|  | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt, đường kính ≤ 22 Fr, có đường dịch vào và ra: 01 cái |
|  | Tay cắt nội soi lưỡng cực: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤4mm, dài ≥2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái. |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
| 6.3 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥21Fr và ≤26Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung HD, đường kính ≥ 4mm, góc soi 12 độ, độ dài ≥ 200mm, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái. |
|  | Vỏ trong phẫu thuật, đường kính ≤26Fr |
|  | Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính ≤26Fr, tích hợp khóa nhanh, có 2 đường dịch vào và ra |
|  | Tay cầm phẫu thuật: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤4mm, dài ≥2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái. |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 85. Máy soi cổ tử cung

| STT |  | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- | --- |
| I |  | YÊU CẦU CHUNG |
|  |  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  |  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  |  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  |  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II |  | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  |  | Camera kĩ thuật số (máy chính): 01 chiếc |
|  |  | Phần mềm chuyên dụng (Tiếng Việt): 01 |
|  |  | Bộ xử lý: 01 bộ |
|  |  | Card thu nhận hình ảnh: 01 chiếc |
|  |  | Chân đế có bánh xe: 01 chiếc |
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ |
| III |  | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  |  | Bộ cảm biến hình ảnh: ≥ 1/3" CMOS |
|  |  | Độ phân giải camera: Full HD ≥ 1920 × 1080 pixel |
|  |  | Điều chỉnh cường độ ánh sáng: Có |
|  |  | Bộ lọc xanh: Có |
|  |  | Nhiệt độ màu: ≥ 5000°K |
|  | Nguồn sáng: LED |  |
|  |  | Tiêu điểm: Tự động & Thủ công |
|  |  | Khoảng cách lấy nét: ≤30 cm - ≥ 38 cm |
|  |  | Độ sâu trường quan sát/hình ảnh: ≤ 5 mm – ≥ 120mm |
|  |  | Độ phóng đại: ≥ 45x |
|  |  | Chức năng dừng hình ảnh (freeze frame) |
| IV |  | YÊU CẦU KHÁC |
|  |  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  |  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  |  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  |  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  |  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  |  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 86. Máy cắt đốt điện cổ tử cung (Dao mổ điện cao tần)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: Thân máy: 01 cái |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Bàn đạp chân đơn cực/lưỡng cực: 01 bộ |
|  | Tấm điện cực trung tính: ≥ 50 cái |
|  | Cáp nối điện cực: ≥ 01 cái |
|  | Kẹp lưỡng cực: ≥ 01 cái |
|  | Cáp nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái |
|  | Tay dao cắt đốt, sử dụng 1 lần: ≥ 05 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. |
|  | Màn hình ≥ 4.5 inches |
|  | Sử dụng công nghệ cảm ứng mô hoặc tương đương cho phép kiểm soát liên tục trở kháng |
|  | Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao |
|  | Có ≥ 02 cổng nối với tay dao đơn cực, ≥ 01 cổng nối với tay dao lưỡng cực |
|  | Tính năng an toàn: kiểm soát chất lượng tiếp xúc của điện cực trung tính bệnh nhân |
|  | * Thông số kỹ thuật |
|  | Máy chính: |
|  | Công suất cắt tối đa ≥300 W |
|  | Tần số hoạt động: ≥ 350 KHz |
|  | Chế độ lưỡng cực (Bipolar): |
|  | - Có ≥ 2 chế độ hoạt động: |
|  | - Điện áp đỉnh: ≥ 390 V |
|  | - Trở kháng: ≥ 50 Ohm, |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 95 W |
|  | - Hệ số cầm máu: ≥ 1.4 |
|  | Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT): |
|  | - có ≥ 3 chế độ hoạt động: |
|  | - Điện áp đỉnh: ≥ 1500 V |
|  | - Trở kháng: ≥ 300 Ohm, |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 300 W |
|  | - Hệ số cầm máu: ≥ 1.5 |
|  | Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag) |
|  | - Có ≥ 5 chế độ hoạt động |
|  | - Điện áp đỉnh: trong khoảng từ ≥ 3900 V |
|  | - Trở kháng: ≥ 250 Ohm, |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 120 W |
|  | - Hệ số cầm máu: ≥ 1.4 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 87. Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, soi buồng tử cung 4K có tích hợp máy bào mô buồng tử cung

| STT | Thông số kỹ thuật đề xuất |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≤ 40°C |
|  | Độ ẩm tối đa: ≤ 85% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ xử lí trung tâm 4K (máy chính): 1 chiếc |
|  | Đầu Camera 4K: 1 chiếc |
|  | Nguồn sáng: 1 chiếc |
|  | Dây dẫn sáng :1 chiếc |
|  | Màn hình 4K chuyên dụng: 1 chiếc |
|  | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 1 bộ |
|  | Dao mổ điện cao tần tần: 1 Bộ |
|  | Máy tưới/hút dịch: 01 cái |
|  | Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình: 1 bộ |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sản phụ khoa: 1 bộ |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi buồng tử cung: 1 bộ |
|  | Hệ thống bào mô: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lí hình ảnh trung tâm 4K |
|  | Là bộ xử lý hình ảnh 4K |
|  | Công nghệ giúp tăng cường hình ảnh |
|  | Có khả năng nâng cấp phần mềm để cải tiến chức năng |
|  | Hỗ trợ kết nối với đầu Camera |
|  | Hiển thị song song hình ảnh các chế độ công nghệ quan sát bên cạnh hình ảnh ánh sáng trắng |
|  | Tích hợp khả năng lưu trữ hình ảnh |
|  | Định dạng lưu hình ảnh: JPEG hoặc tương đương |
|  | Chức năng ghi dữ liệu |
|  | Có khả năng tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng |
|  | Phóng đại điện tử ≥ 2x, có thể điều chỉnh trong 5 mức |
|  | Có thể xoay ảnh 180° |
|  | Có thể lưu trữ ≥ 20 cài đặt trước và ≥ 50 dữ liệu bệnh nhân độc lập |
|  | Có khả năng tuỳ chỉnh giao diện và trạng thái cài đặt |
|  | Độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel |
|  | Có ≥ 1 cổng USB |
| 2 | Đầu camera 4K |
|  | Cảm biến ảnh 4K sử dụng các ứng dụng huỳnh quang |
|  | Hiển thị hình ảnh kỹ thuật số độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel |
|  | Hiển thị hình ảnh huỳnh quang dưới phổ ánh sáng cận hồng ngoại hoặc tương đương |
|  | Sử dụng ≥ 1 cảm biến ảnh CMOS |
|  | Tiêu cự ≥ 19mm |
|  | Có ≥ 2 nút bấm trên camera để điều khiển các chức năng |
|  | Đầu camera có thể tiệt trùng |
|  | Tích hợp đầu nối để kết nối với ống soi |
|  | Tích hợp chỉnh nét trên đầu camera |
| 3 | Nguồn sáng nội soi có chế độ ánh sáng hồng ngoại (IR) hoặc cận hồng ngoại (NIR) |
|  | - Bóng đèn LED có thể sử dụng cho ánh sáng trắng hoặc ánh sáng hồng ngoại |
|  | Có các chế độ điều khiển cường độ sáng qua các cổng giao tiếp với các thiết bị khác hoặc điều khiển bằng tay |
|  | Điều chỉnh cường độ sáng bằng tay: ≥ 17 bước |
|  | Có thể chuyển đổi giữa hai chế độ ánh sáng bằng nút bấm trên đầu camera hoặc từ bàn đạp chân kết nối với nguồn sáng |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60601 hoặc tương đương |
| 4 | Dây dẫn sáng |
|  | Đường kính: ≤5 mm |
|  | Chiều dài: ≥ 250 cm |
| 5 | Màn hình 4K chuyên dụng |
|  | Màn hình LCD UHD chuyên dụng |
|  | Màn hình được trang bị tấm bảo vệ màn hình |
|  | Tự động chuyển sang dải màu rộng đối với tín hiệu 4K |
|  | Tính năng hiển thị 2 màn hình (PbyP và PinP) cho phép hiển thị song song 2 nguồn hình ảnh |
|  | Hỗ trợ hình ảnh DICOM |
|  | Cài đặt nhiệt độ màu tùy theo nhu cầu sử dụng |
|  | Điều khiển từ xa thông qua kết nối RS-232C hoặc Ethernet |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 31” |
|  | Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 |
|  | Độ sáng: ≥ 700 cd/m2 |
|  | Độ tương phản: ≥ 1350:1 |
|  | Thời gian phản hồi: ≤ 20 ms |
|  | Góc nhìn: ≥ 178 độ |
|  | Số lượng màu hiển thị tối đa: ≥ 1 tỉ |
|  | Máy bơm khí CO2 |
|  | Máy bơm khí được sử dụng trong các ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Màn hình hiển thị các thông số sau: |
|  | + Chế độ bơm khí, |
|  | + Áp lực bơm thực tế - cài đặt, |
|  | + Lưu lương bơm thực tế - cài đặt, |
|  | + Lượng khí tiêu thụ |
|  | Có tính năng điều chỉnh tự động lưu lượng bơm |
|  | Thiết bị sử dụng hệ thống an toàn : theo dõi liên tục áp lực ổ bụng; giảm áp ngay khi có bất kỳ hiện tượng quá áp |
|  | Có báo động khi xảy ra quá áp |
|  | Thiết bị tự động ghi nhớ thông số cài đặt của lần sử dụng gần nhất và hiển thị các thông số này khi khởi động lại máy |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Chế độ bơm ≥ 2 |
|  | Lưu lượng bơm: ≤ 1 – ≥ 40 lít / phút |
|  | Áp lực bơm: ≤3- ≥ 25 mmHg |
| 7 | Dao mổ điện cao tần |
|  | Công suất cho chức năng đơn cực tối đa: ≥ 300 W |
|  | Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa: ≥ 160 W |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Thiết bị có khả năng nhận diện các dụng cụ được kết nối |
|  | Có ≥ 01 cổng kết nối đơn cực và≥ 01 cổng kết nối lưỡng cực |
|  | Hệ thống liên tục giám sát trở kháng tiếp xúc giữa bệnh nhân và điện cực trung tính, cảnh báo bằng tín hiệu hình ảnh và âm thanh. |
|  | Hệ thống được thiết kế để sử dụng chế độ mặc định được cài đặt sẵn. |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 2 chế độ cắt lưỡng cực |
|  | Thiết bị có ≥ 6 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực |
|  | Thông báo lỗi với các thông tin chi tiết lên màn hình khi xảy ra lỗi |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601 |
|  | Có chế độ cắt trong môi trường nước muối |
| 8 | Máy tưới/hút dịch |
|  | Thiết bị được vận hành và điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Màn hình hiển thị đồng thời giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới, lưu lượng |
|  | Tự động ngắt tính năng tưới/hút nếu áp lực tưới/hút liên tục lệch khỏi thông số cài đặt và phát ra tín hiệu âm thanh cảnh báo |
|  | Áp lực tưới: Tối đa ≥ 300 mmHg (có thể điều chỉnh) |
|  | Lưu lượng tưới: ≤ 100 ml/phút – ≥ 2000 ml/phút |
| 9 | Xe đẩy chuyên dụng |
|  | Trang bị ổ cắm điện ≥ 6 ổ cắm điện |
|  | 4 bánh xe, có khoá hãm |
| 10 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sản phụ khoa |
|  | Tối thiểu hoặc tương đương bao gồm: |
| 1 | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm (±1mm): 02 cái |
| 2 | Trocar đầu tù cỡ 11mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van: 01 cái |
| 3 | Trocar đầu tam giác cỡ 11mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van: 01 cái |
| 4 | Trocar đầu tam giác cỡ 6mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van: 01 cái |
| 5 | Ống giảm khẩu kính, cho dụng cụ cỡ 5 mm (±1mm) kèm nắp giảm: 01 cái |
| 6 | Hàm forceps lưỡng cực, phù hợp để phẫu tích. Cỡ 5 mm (±1mm): 01 cái |
| 7 | Lưỡi kéo, Cỡ 5 mm (±1mm): 01 cái |
| 8 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 9 | Hàm forceps kẹp ruột hoạt động đôi, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 10 | Ruột kẹp phẫu tích hoạt động đơn, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 11 | Vỏ ngoài, có bọc cách điện hoặc được làm bằng vật liệu cách điện, Cỡ 5 mm (±1mm): 05 cái |
| 12 | Tay cầm không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 01 cái |
| 13 | Tay cầm, có khóa: 03 cái |
| 14 | Tay cầm, không khóa, có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 01 cái |
| 15 | Kẹp mang kim, ngàm cong trái, Cỡ 5 mm (±1mm), tay cầm có khóa hãm: 01 cái |
| 16 | Kẹp mang kim, ngàm thẳng, Cỡ 5 mm (±1mm), tay cầm có khóa hãm: 01 cái |
| 17 | Ống hút/tưới rửa cho phẫu thuật nội soi, : 01 cái |
| 18 | Điện cực, đầu hình chữ L, Cỡ 5 mm (±1mm): 02 cái |
| 19 | Kìm kẹp clip, cỡ trung bình - lớn: 01 cái |
| 20 | Clip cầm máu cỡ trung bình lớn: 160 cái |
| 21 | Khay hoặc hộp bảo quản ống kính soi: 01 cái |
| 22 | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ tương thích với số lượng dụng cụ cung cấp: 01 cái |
| 23 | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ tương thích với số lượng dụng cụ cung cấp: 01 cái |
| 24 | Ruột kéo cắt chỉ, đơn cực, cỡ khoảng 5mm (±1mm): 01 cái |
| 25 | Ruột kéo đơn cực, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 26 | Ruột kẹp đơn cực, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 27 | Ruột kẹp phẫu tích nội soi đơn cực, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 28 | Ruột kẹp phẫu tích nội soi đơn cực thẳng, hoạt động đôi, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 29 | Vỏ cách điện, cỡ 5mm (±1mm): 06 cái |
| 30 | Tay cầm cho dụng cụ nội soi có khóa cài: 03 cái |
| 31 | Tay cầm cho dụng cụ nội soi đơn cực, cách điện, không có khóa cài: 03 cái |
| 32 | Dụng cụ đóng lỗ troca thành bụng, cỡ 2.5 mm (±1mm): 01 cái |
| 33 | Kẹp tử cung: 01 cái |
|  | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung |
| 1 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có kênh can thiệp đường kính ≤7Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤2.9mm, hướng nhìn 30 độ, độ dài ≥ 300mm, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái |
|  | Vỏ chẩn đoán, đường kính ≤4mm, dài ≥180mm : 01 cái |
|  | Vỏ phẫu thuật đường kính ≤5,5mm, chiều dài ≥160mm : 01 cái |
|  | Kéo mũi nhọn, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn. : 01 cái |
|  | Kéo đầu tù, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn. : 01 cái |
|  | Kẹp sinh thiết, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp và sinh thiết, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp tử cung, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤4mm, dài ≥2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái. |
| 2 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥17 Fr và ≤23Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤2.9mm, hướng nhìn 12 độ, độ dài ≥300mm , có thể hấp tiệt trùng : 01 cái |
|  | Vỏ trong trong phẫu thuật, đường kính ≤ 22 Fr: 01 cái |
|  | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt, đường kính ≤ 22 Fr, có đường dịch vào và ra: 01 cái |
|  | Tay cắt nội soi lưỡng cực: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤4mm, dài ≥2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái. |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
| 3 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥22Fr và ≤26Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung HD, đường kính ≥ 4mm, góc soi 12 độ, độ dài ≥ 200mm, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái. |
|  | Vỏ trong phẫu thuật, đường kính ≤26Fr |
|  | Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính ≥26Fr, tích hợp khóa nhanh, có 2 đường dịch vào và ra |
|  | Tay cầm phẫu thuật: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤4mm, dài ≥2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái. |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
|  | Máy bào mô, Bao gồm: Bộ điều khiển, bàn đạp chân, cáp kết nối và phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
|  | Động cơ trục rỗng/ Bộ truyền động: 01 cái |
|  | Tay cầm : 01 cái |
|  | Nòng trocar đầu tù kèm van/Vỏ bảo vệ kèm nòng trong, đường kính ≤ 15 mm: 02 cái |
|  | Trocar đầu xiên kèm van/ Vỏ bảo vệ kèm nòng trong, đường kính ≤ 12 mm: 02 cái: 02 cái |
|  | Dao cắt/lưỡi cắt nội soi đường kính ≤ 15 mm: 02 cái |
|  | Dao cắt/lưỡi cắt nội soi đường kính ≤ 12 mm: 02 cái |
|  | Nắp đậy kín: 01 gói hoặc 01 cái |
|  | Kẹp giữ mô cỡ ≤ 15 mm, chiều dài ≥ 200mm: 02 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ có nắp đậy: 01 cái |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 88. Đèn đọc phim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn đọc phim: 01 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Nguồn sáng: LED |
|  | Tuổi thọ LED ≥ 50 000 giờ |
|  | Có giá đỡ treo tường |
|  | Có chức năng tự động: bật sáng đèn khi đưa phim vào, tắt đèn khi phim rút ra |
|  | Có chức năng điều chỉnh cường độ sáng của đèn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 89. Đèn hồng ngoại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân đèn hồng ngoại: 01 cái |
|  | Bóng đèn hồng ngoại: 01 bóng |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phát ánh sáng hồng ngoại để điều trị |
|  | Điều chỉnh được công suất chiếu sáng của bóng đèn |
|  | Khoảng thời gian chiếu tia điều chỉnh được trong khoảng ≤10 - ≥ 60 phút |
|  | Đèn được gắn trên cột đỡ, có bánh xe di chuyển |
|  | Điều chỉnh được khoảng cách giữa bóng đèn và bệnh nhân |
|  | Công suất: ≥ 240W |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 90. Đèn tử ngoại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân đèn tử ngoại: 01 cái |
|  | Bóng đèn tử ngoại: ≥ 03 bóng |
|  | Kính bảo vệ: 02 cái |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phát tia cực tím chiếu da |
|  | Số nguồn phát tia tử ngoại: ≥ 3 nguồn, phát ánh sáng UV-B |
|  | Đầu đèn có thể điều chỉnh xoay |
|  | Khoảng thời gian chiếu tia điều chỉnh được trong khoảng ≤5 - ≥ 15 phút |
|  | Điều chỉnh được khoảng cách giữa bóng đèn và bệnh nhân |
|  | Công suất: ≥ 20W |
|  | Bước sóng: ≤ 280 - ≥ 320nm |
|  | Công suất phát xạ mỗi bóng: ≥10µW/cm2 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 91. Máy điện tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ghi sóng điện tim: 01 máy |
|  | Phụ kiện kèm theo tối thiểu gồm: |
|  | Bộ cáp nối điện tim: 01 bộ |
|  | Bộ điện cực chi loại dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ điện cực trước ngực loại dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Ắc quy tích hợp: 01 cái |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Giấy in: 01 hộp |
|  | Gel điện cực: 01 tuýp |
|  | Thẻ nhớ hoặc USB: 01 cái |
|  | Phần mềm phân tích ECG: 01 bộ |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy điện tim thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Loại màn hình: LCD màu |
|  | Kích thước: ≥ 5.7 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 320 x 240 pixels hoặc 800 x 480 dots |
|  | Thông tin hiển thị: |
|  | Đồ thị 12 đạo trình điện tim, các thông số như nhịp tim, sóng, thông tin bệnh nhân, các thông số hoạt động của máy,… |
|  | Hiển thị đồng thời ≥ 6 đạo trình điện tim |
|  | Báo lỗi tuột điện cực |
|  | Các cảnh báo khi thông số điện tim vượt giới hạn cài đặt |
|  | Các cảnh báo sự cố máy |
|  | Thu nhận, xử lý tín hiệu |
|  | Tốc độ lấy mẫu ≥8000 mẫu/giây |
|  | Các chế độ ghi: tự động, thủ công |
|  | Có cảnh báo kết nối điện cực |
|  | Máy có phần mềm phân tích tín hiệu điện tim. |
|  | Máy kết nối được với mạng LAN |
|  | Có chức năng bảo vệ chống xung phá rung. Thời gian khôi phục: ≤ 10 s |
|  | Độ nhạy: có tối thiểu các mức 5, 10, 20 mm/mV |
|  | Trở kháng đầu vào: ≥ 2MΩ |
|  | Có chức năng lọc nhiễu nguồn điện lưới (AC Filter) |
|  | Có chức năng lọc trôi đường nền |
|  | Có chức năng lọc nhiễu EMG: tần số lọc 25Hz, 35Hz |
|  | Dung lượng bộ nhớ trong: ≥ 40 bản ghi |
|  | Có khe cắm thẻ nhớ hoặc cổng kết nối USB |
|  | Máy in |
|  | Là loại máy in nhiệt |
|  | Số kênh in: ≥ 2 kênh |
|  | Tốc độ kéo giấy: ≥ 4 mức |
|  | Nguồn DC: |
|  | Ắc quy Lithium ion hoặc NiMH |
|  | Thời gian hoạt động của máy khi dùng nguồn ắc quy: ≥ 60 phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 92. Máy siêu âm trị liệu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu phát cỡ lớn: 01 cái |
|  | Đầu phát cỡ nhỏ: 01 cái |
|  | Gá đỡ đầu siêu âm: 01 cái |
|  | Gel siêu âm: 01 chai |
|  | Xe đẩy máy đồng bộ: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Số đầu có thể cắm cùng lúc: ≥ 2 đầu |
|  | Số kênh: ≥ 1 kênh |
|  | Màn hình hiển thị màu, cảm ứng: ≥ 7 inches |
|  | Thời gian điều trị cài đặt được |
|  | Tần số siêu âm: 1 MHz (± 10%) và 3 MHz (± 10%) |
|  | Có 2 chế độ hoạt động: chế độ liên tục, chế độ xung |
|  | Công suất tối đa ở chế độ xung: ≥ 3 W/cm2 |
|  | Công suất tối đa ở chế độ liên tục: ≥ 2 W/cm2 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 93. Máy sóng ngắn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bộ điện cực điện dung: 01 bộ |
|  | Đèn kiểm tra: 01 cái |
|  | Giá đỡ bộ điện cực: 01 bộ |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có chương trình điều trị được lập sẵn |
|  | Máy có màn hình màu cảm ứng kích thước ≥ 5,5'' |
|  | Có tối thiểu 1 kênh cảm ứng, 1 kênh điện dung |
|  | Có 2 chế độ hoạt động: chế độ liên tục, chế độ xung |
|  | Tần số sóng ngắn: 27MHz, sai số 10% |
|  | Công suất phát tối đa ở chế độ xung: ≥ 400W |
|  | Công suất phát tối đa ở chế độ liên tục: ≥ 200W |
|  | Độ rộng xung điều trị cài đặt được: ≤20 - ≥ 400µs |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 94. Mô hình cánh tay truyền tĩnh mạch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình cánh tay kèm mạch máu: 01 bộ |
|  | Hệ thống mạch máu thay thế: 01 bộ |
|  | Bộ dây truyền kèm khóa kẹp: 01 bộ |
|  | Máu giả: 01 lọ |
|  | Bộ tĩnh mạch thay thế: 01 bộ |
|  | Chai đựng hoặc túi đựng : 01 cái |
|  | Ống tiêm: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cánh tay được làm bằng chất liệu da silicone/nhựa PVC/nhựa dẻo/cao su |
|  | Mạch máu cánh tay gồm tĩnh mạch nền, tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch trung vị, tĩnh mạch lưng bàn tay |
|  | Mô hình bao gồm một cánh tay người lớn với hệ thống tĩnh mạch mô phỏng được bao phủ bởi một lớp da có thể tháo rời. |
|  | Chai dịch truyền có kẹp khóa ống và đầu nối ống chữ Y hoặc thẳng đứng |
|  | Dây truyền trong suốt |
|  | Cánh tay tiêm có thể treo vào móc hoặc đặt lên bất kỳ bề mặt nào |
|  | Máu nhân tạo rửa sạch được |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 95. Mô hình cắt dọc mũi miệng hầu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình cho thấy mặt cắt dọc của đầu |
|  | Thể hiện cấu trúc giải phẫu của đầu bao gồm mặt cắt dọc của não, tủy sống và xoang của đầu người |
|  | Kích thước mô hình cắt dọc mũi hầu: ≥24*20*2cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 96. Mô hình cắt đứng dọc chậu hông nam/nữ

| STT |  | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |  |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Mô hình cắt đứng dọc chậu hông nam: 01 cái |  |
|  | Mô hình cắt đứng dọc chậu hông nữ: 01 cái |  |
|  | Kệ đỡ mô hình nam: 01 cái |  |
|  | Kệ đỡ mô hình nữ: 01 cái |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |  |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Mô hình giải phẫu mặt cắt dọc xương chậu nam, gồm ≥ 2 phần |  |
|  | Một nửa của cơ quan sinh dục nam với bàng quang, trực tràng có thể tháo rời |  |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết cấu trúc giải phẫu các bộ phận thuộc chậu hông nam |  |
|  | Mô hình giải phẫu mặt cắt dọc xương chậu nữ, gồm ≥2 phần |  |
|  | Một nửa của cơ quan sinh dục nữ với bàng quang, trực tràng có thể tháo rời |  |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết cấu trúc giải phẫu các bộ phận thuộc chậu hông nữ |  |
|  | Kích thước mô hình cắt đứng dọc chậu: ≥41*31*17 cm |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |  |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |  |

## 97. Mô hình cắt lớp đầu mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cai |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| +III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình mặt cắt ngang của đầu |
|  | Hiển thị cấu trúc ở hộp sọ, cơ vùng đầu và cổ, dây chằng và cấu trúc phần giữa |
|  | Có chỉ dẫn bộ phận. |
|  | Kích thước ≥ 25x18x24cm hoặc tương đương kích thước thật |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 98. Mô hình cắt ngang tủy sống

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cai |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình tủy sống bao gồm một kênh trung tâm, bao quanh là chất xám và một lớp ngoài chất trắng. |
|  | Mô hình thể hiện các chi tiết cấu trúc của tủy sống tối thiểu gồm: các rễ, các nhánh, hạch, sừng, vách ngăn |
|  | Kích thước: phóng đại ≥ 5 lần |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 99. Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chi trên: 01 cái |
|  | Mô hình chi dưới: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình chi trên: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình chi dưới: 01 cai |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình mặt cắt chi trên thể hiện ≥ 25 chi tiết |
|  | Mô hình mặt cắt chi dưới thể hiện ≥ 8 chi tiết |
|  | Tương đương kích thước thật |
|  | Chất liệu: nhựa PVC |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 100.  Mô hình cơ bán thân

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình hệ cơ, tương đương kích thước thật, gồm ≥ 27 phần |
|  | Mô hình thể hiện các cơ nông và sâu |
|  | Mô hình thể hiện các cấu trúc bên trong. |
|  | Các bộ phận sau đây có thể tháo rời: sọ, não, mắt, thành ngực, bụng, cơ hoành, thanh quản, phổi, tim, dạ dày, gan, túi mật, thận, bàng quang hoặc có thể trực tiếp quan sát sọ, não, mắt, thành ngực, bụng, các nhóm cơ đầu, cơ cổ, cơ đùi |
|  | Kích thước: ≥ 83x 35 x 20 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 101. Mô hình cơ xương khớp chi dưới

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình cơ chân bao gồm nhiều phần, có thể tháo rời |
|  | Mô hình thể hiện cấu trúc giải phẫu cơ xương khớp chi dưới bao gồm xương, cơ, mạch máu, dây thần kinh, gân gót hoặc dây chằng |
|  | Kích thước: ≥ 77 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 102. Mô hình cơ xương khớp chi trên

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình cơ tay kích thước thật, bao gồm ≥ 6 phần có thể tháo rời: |
|  | Cơ delta |
|  | Cơ nhị đầu cánh tay |
|  | Cơ dài bàn tay và cơ gấp quay cổ tay |
|  | Cơ cánh tay trâm – quay và cơ duỗi cổ tay |
|  | Kích thước: ≥ 70 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 103. Mô hình đa năng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình đa năng toàn thân: 01 bộ |
|  | Phần mềm kèm monitor: 01 bộ |
|  | - Bộ đo huyết áp: 01 bộ |
|  | - Tóc giả: 01 bộ |
|  | - Bộ phận sinh dục nam:01 cái |
|  | - Bộ phận sinh dục nữ: 01 cái |
|  | - Ống thông tiểu: 01 cái |
|  | - Răng giả: 01 bộ |
|  | -Mặt nạ: 10 cái |
|  | - Nẹp cổ: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình bệnh nhân kèm monitor cung cấp thực hành nhiều kỹ năng chăm sóc bệnh nhân và hồi sức tim phổi |
|  | Bộ phận đường thở có thể đặt ống nội khí quản. |
|  | Xác định được vị trí của ổ chứa dạ dày ở thân trên mô hình |
|  | Chức năng phần mềm: Kiểm soát hoặc ghi lại phản hồi khi thao tác trên mô hình như ép ngực, thông đường thở, có tính năng giả lập |
|  | Đồng tử giãn được |
|  | Cổ và hàm không tháo rời |
|  | Có đánh dấu vị trí tiêm ở cơ delta, cơ tứ đầu hoặc cơ đùi hai bên và mông, tĩnh mạch cánh tay và bàn tay, tiêm bắp, tiêm dưới da. Các miếng tiêm có thể tháo ra và thay thế |
|  | Ngực nam/nữ có thể hoán đổi cho nhau hoặc Tấm da ngực có thể thay thế |
|  | Thực hiện được thông tiểu ở cơ quan sinh dục nam và nữ |
|  | Có lỗ mở khí quản |
|  | Đường thở mô hình có thể đặt nội khí quản |
|  | Đo được huyết áp ở cánh tay |
|  | Có phổi giả |
|  | Cánh tay và bàn tay kết nối được với túi máu. |
|  | Răng có thể tháo rời |
|  | Tai trái: có ống tai để thực hành các bài tập bơm. |
|  | Mũi, miệng: kết nối với dạ dày để thực hành cho ăn bằng ống thông và hút dạ dày. |
|  | Lỗ mũi có thể bị ép để mô phỏng hô hấp nhân tạo. |
|  | Các khớp cử động được, mô hình uốn cong được ở thắt lưng, cổ và hàm khớp. |
|  | Bộ phận sinh dục nữ và nam có thể thay thế |
|  | Có vết loét trên mô hình |
|  | Phần trên với dạ dày và gan được mở thông dạ dày, kết nối trực tiếp với dạ dày |
|  | Có hậu môn nhân tạo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 104. Mô hình da phóng đại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Đế mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình da gồm nhiều phần. |
|  | Thể hiện cấu trúc lớp của da: lớp biểu bì, lớp hạ bì, lớp phụ |
|  | Thể hiện được các cấu trúc chi tiết bên trong da như tiểu thể xúc giác, vỏ, rễ, nang tóc, các tuyến và các mạch máu, tế bào mỡ và mô liên kết |
|  | Kích thước: ≥ 30 x 22 x 4 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 105. Mô hình ép tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình bán thân người lớn: 01 cái |
|  | Màn hình theo dõi: 01 cái |
|  | Áo cho mô hình: 01 cái |
|  | Phổi thay thế: 01 bộ |
|  | Mặt nạ: 01 bộ |
|  | Bóng bóp ambu: 01 cái |
|  | Bóng bóp kiểm tra động mạch cảnh: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đào tạo ép tim nửa thân |
|  | Có động mạch cảnh |
|  | Cho phép nâng đầu, kéo cằm, ép tim, bóp bóng |
|  | Màn hình hiển thị (chấm điểm hoặc cảnh báo đúng/sai) |
|  | Có báo hiệu độ sâu ép: Báo chiều sâu ép chính xác hoặc không đủ |
|  | Có báo hiệu nhả tay để lồng ngực tự đàn hồi: đạt / không đạt |
|  | Có báo hiệu tốc độ ép tim: chậm, tốt, nhanh |
|  | Có báo hiệu vị trí tay: Đúng hay sai |
|  | Hiển thị lượng khí bóp bóng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 106. Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu mặt cổ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đầu và cổ có mạch máu, dây thần kinh và não |
|  | Thể hiện các chi tiết như: hệ cơ, khớp, mắt, dây thần kinh, sọ, não, động mạch |
|  | Chất liệu: nhựa PVC |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 107. Mô hình giải phẫu tai mũi họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đầu và cổ gồm ≥ 5 phần |
|  | Da và cơ mặt của nửa bên phải hoặc trái có thể tháo ra/loại bỏ để hiển thị cấu trúc sâu hơn |
|  | Nhãn cầu, xương bao phủ trên các xoang hàm trên và một nửa lưỡi phải có thể tháo rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 108. Mô hình giải phẫu toàn thân 170cm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình có bánh xe: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình lưỡng tính hoặc nam tương đương kích thước thật |
|  | Một nửa mô hình để lộ cơ bắp, nửa còn lại cho thấy da |
|  | Mô hình bao gồm nhiều phần có thể tháo rời được để hiển thị chi tiết các cấu trúc và cơ quan bên trong như: |
|  | Đầu, não |
|  | Cơ trên cánh tay, bàn tay, cổ tay, bắp chân trên - dưới, đùi, cẳng chân, mông |
|  | Tim, phổi, gan, dạ dày, thận, đầu, não: có thể tháo rời |
|  | Bộ phận sinh dục nữ gồm ≥ 3 phần với phôi hoặc Bộ phận sinh dục nam gồm ≥ 2 phần |
|  | Chiều cao mô hình: ≥ 170cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 109. Mô hình hệ tuần hoàn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết trong cấu trúc giải phẫu: hệ thống động mạch, hệ thống tĩnh mạch, tim trái/phải , phổi kèm van phổi hoặc mạch máu, gan, lách, thận và một phần bộ xương |
|  | Kích thước: ≥ 80 x 30 x 6 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 110. Mô hình hộp sọ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình hộp sọ người trưởng thành gồm ≥ 22 phần có thể tháo rời |
|  | Kích thước: ≥ 19 x 14 x 18 cm hoặc như thực tế |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 111. Mô hình khám thai

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình thai nhi: 01 cái |
|  | Nắp ổ bụng: 01 cái |
|  | Đệm đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Khung chậu: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cho phép thực hành sờ nắn xác định tư thế, vị trí và đầu của thai nhi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 112. Mô hình não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Túi đựng mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình giải phẫu thần kinh của con người bao gồm nhiều phần |
|  | Mô hình chia theo đường giữa: Cả hai nửa có thể tháo rời |
|  | Mô hình não có dây thần kinh sọ não, các vùng vỏ não, nếp cuộn, phân biệt các vùng não bằng màu sắc hoặc đánh số khác nhau |
|  | Mô hình não có chất trắng, các thùy não, thân não, tiểu não, tâm thất. |
|  | Kích thước: ≥ 13cm×12cm×16 cm hoặc như thực tế |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 113. Mô hình răng giả

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hàm răng: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình hàm răng tương đương kích thước thật hoặc lớn hơn, cho thấy nửa trên và nửa dưới của một răng hàm trưởng thành. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 114. Mô hình rửa dạ dày trong suốt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | -Mô hình bán thân rửa dạ dày trong suốt : 01 cái |
|  | - Ống cho ăn: 01 cái |
|  | - Hộp mô hình 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình bán thân trong suốt để thực hành đặt ống thông dạ dày, rửa và hút dạ dày |
|  | Quan sát được đầu ống thông di chuyển từ miệng tới dạ dày |
|  | Có cấu trúc phổi, dạ dày, ruột non |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 115. Mô hình tắm bé(Trai/gái)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình trẻ sơ sinh: 01 cái |
|  | Tã: 01 cái |
|  | Áo: 01 cái |
|  | Quần: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình trẻ sơ sinh kích thước thật (tỉ lệ 1:1) (hoặc dài ≥ 50 cm) để đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh: tắm bé, thay tã, thay quần áo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 116. Mô hình thân não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình bao gồm hai phần mặt cắt dọc thân não: thân não trái, thân não phải |
|  | Mô hình thể hiện cấu trúc giải phẫu của thân não, bao gồm não giữa, cầu não, hành não, dây thần kinh não... ≥ 60 vị trí giải phẫu |
|  | Chất liệu: PVC |
|  | Kích thước: ≥ 11 cm x 14 cm x 18 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 117. Mô hình thông tiểu nam

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình thông tiểu: 01 cái |
|  | Bộ phận sinh dục nam: 01 cái |
|  | Giá treo: 01 cái |
|  | Lọ đựng: 01 cái |
|  | Bàng quang trong suốt: 01 cái |
|  | Nắp ổ bụng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thông tiểu nam có bàng quang |
|  | Mức độ thu hẹp niệu đạo có thể điều chỉnh hoặc co dãn |
|  | Quan sát được vị trí của ống thông hoặc cho phép đặt ống thông qua bàng quang |
|  | Chất lỏng sẽ chảy ra nếu quá trình thông tiểu được thực hiện đúng cách |
|  | Thành bụng tháo rời được |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 118. Mô hình thông tiểu nữ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình thông tiểu: 01 cái |
|  | Bộ phận sinh dục nữ: 01 cái |
|  | Giá treo: 01 cái |
|  | Lọ đựng: 01 cái |
|  | Bàng quang trong suốt: 01 cái |
|  | Nắp ổ bụng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thông tiểu nữ có bàng quang |
|  | Mức độ thu hẹp niệu đạo có thể điều chỉnh hoặc co dãn |
|  | Quan sát được vị trí của ống thông hoặc cho phép đặt ống thông qua bàng quang |
|  | Chất lỏng sẽ chảy ra nếu quá trình thông tiểu được thực hiện đúng cách |
|  | Thành bụng tháo rời được |
|  | Có miếng chèn bộ phận sinh dục thay đổi được để đặt vào mô hình bụng dưới |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 119. Mô hình thụt tháo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Mô hình thụt tháo: 01 cái |
|  | - Khoang đựng chất lỏng: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đào tạo kỹ năng thụt tháo và chăm sóc ruột |
|  | Mô phỏng mông với gốc xương đùi, hậu môn và ruột ở vị trí nằm nghiêng bên trái. |
|  | Đặt được ống thống và dây thông hậu môn với bóng |
|  | Có túi chất lỏng không thấm nước, dung tích trong khoảng từ 1-3 lít hoặc cơ quan sinh dục có khoang chứa chất lỏng |
|  | Đào tạo quy trình sau đây: |
|  | Thụt tháo |
|  | Đặt thuốc |
|  | Khám trực tràng |
|  | Lấy phân |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 120. Mô hình tiêm bắp nông

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Mô hình tiêm bắp nông (tay): 01 cái |
|  | - Dây đeo: 01 cái |
|  | - Pin: 02 cái |
|  | - Bơm tiêm có kim: 01 cái |
|  | - Hộp đựng: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có đánh dấu vị trí tiêm bắp |
|  | Có cảnh báo bằng đèn và âm thanh khi tiêm sai hoặc đúng vị trí |
|  | Da bằng silicon hoặc nhựa PVC |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 121. Mô hình tiêm mông có đèn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình tiêm mông có đèn: 01 cái |
|  | Pin: 02 cái |
|  | Bơm kim: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có đánh dấu vị trí tiêm mông |
|  | Mô hình tiêm bắp mông có đánh dấu vị trí mào chậu, gai chậu trước, gai chậu trên hoặc có các cấu trúc bao gồm xương, cơ, dây thần kinh và tĩnh mạch |
|  | Có cảnh báo bằng đèn và âm thanh khi tiêm sai hoặc đúng vị trí |
|  | Lớp da có thể tháo rời hoặc cho phép quan sát cấu trúc bên trong |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 122. Mô hình tiêm mông không đèn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Mô hình tiêm mông: 01 cái |
|  | - Miếng cơ mông: 01 cái |
|  | - Hộp đựng mô hình: 01 cái |
|  | - Bơm tiêm: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình có 1 bên mông để tiêm |
|  | 1 bên mông có thể quan sát bên trong bao gồm: cơ, thần kinh và mạch máu, các dấu xương hoặc cấu trúc xương bao gồm xương cùng, cụt và 1 phần xương đùi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 123. Mô hình tiêm trong da

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Mô hình tiêm trong da: 01 cái |
|  | - Bơm tiêm: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thực hành tiêm trong da |
|  | Chất liệu da: vinyl /silicone hoặc nhựa PVC |
|  | Có nhiều vị trí thực hành tiêm trong da |
|  | Mô hình mô tả từ cổ tay đến dưới khuỷu tay |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 124. Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô phỏng quá trình thụ tinh |
|  | Hiển thị hai phần phía trước qua cơ quan sinh dục của nữ |
|  | Mô tả ≥ 15 vị trí. |
|  | Kích thước: ≥ 2 lần kích thước thật |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 125. Mô hình xương cỡ chuẩn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Giá treo kèm bánh xe: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh/ Tiếng việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ xương có đánh dấu vị trí |
|  | Cột sống có thể uốn cong |
|  | Xương chi có thể tháo tời, các khớp có thể chuyển động |
|  | Chiều cao mô hình: khoảng 170cm ±10cm |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết cấu trúc giải phẫu cơ thể người, không bao gồm cơ, cụ thể như sau: |
|  | Đầu mặt/hộp sọ |
|  | Cột sống, phần ngực có đốt sống, đĩa đệm |
|  | Xương chi trên: gồm ≥ 42 xương và xương chi dưới: gồm ≥ 62 xương hoặc có tổng số xương ≥ 200 tương ứng với xương người thật về kích thước và gần bằng về trọng lượng |
|  | Có gân và dây chằng ở khớp |
|  | Đai chậu |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

PHỤ LỤC 03 –A

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số .......... /BM-VTTTBYT ngày ……. tháng ..…..năm 2025)

Yêu cầu chung: Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

| STT | Tên vật tư | Số lượng | Đơn vị tính | Cấu hình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đồng hồ đếm mạch điện tử | 30 | Cái | Đồng hồ bấm giờ đếm được ≤1/100 giây Độ chính xác: ≥99.99% Bộ nhớ lưu trữ ≥100 kết quả Hiển thị thời gian Sử dụng nguồn pin Chất liệu vỏ: nhựa |
|  | Băng 5 ngón tay | 20 | Cuộn | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: ≥ 2.0 mét Rộng: 1.5 - 2.0 cm Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Băng bàn chân | 30 | Cuộn | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: ≥ 2.0 mét Rộng: 5.0 cm (±10%) Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Băng bàn tay | 20 | Cuộn | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: ≥ 7.0 mét/ cuộn Rộng: 5.0 cm (±10%) Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Băng đầu 2 cuộn | 30 | Cuộn | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: ≥ 15.0 mét/ 2 cuộn Rộng: 6.0 cm (±10%) Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Băng ngón cái | 20 | Cuộn | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: ≥ 2.7 mét/ cuộn Rộng: 3 cm (±10%) Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Băng vai | 20 | Cuộn | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: ≥ 9 mét/ cuộn Rộng: 8 cm (±10%) Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Bốc thụt | 15 | Cái | Bốc thụt bao gồm: ca inox, ống thông hậu môn Ca inox dung tích 2000ml (±10%) Ống thông hậu môn bằng cao su dài khoảng 100cm (±10%) |
|  | Búa phản xạ | 15 | Cái | Cán và thân bằng inox 2 đầu bằng cao su Chiều dài khoảng 20 cm (±10%) |
|  | Cân sức khỏe | 1 | Cái | Mặt cân làm bằng kính cường lực, kích thước ≥ 26 x 26 cm Dải đo: ≤7 - ≥180 kg Độ chính xác: ≤ ±500g Có màn hình hiển thị kết quả cân nặng Tự động tắt màn hình khi không sử dụng |
|  | Chân giả | 1 | Bộ | Bao gồm 1 chân giả trên gối, 1 chân giả dưới gối Chân giả trên gối có các bộ phận: bộ phận treo bám, ổ mỏm cụt, hệ thống khớp gối, khớp mắt cá và bàn chân, ống nối cụm chỉnh, vỏ bọc Chân giả dưới gối gồm các bộ phận: ổ mỏm cụt, ống nối, bàn chân, vỏ bọc |
|  | Dây Cố định gãy xương chân | 120 | Cái | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: ≥ 1,5 mét/ cuộn Rộng: 7 cm (±10%) Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Dây Cố định gãy xương tay | 75 | Cái | Chất liệu vải: cotton. Màu trắng. Dài: 1,5 mét/ cuộn (±10%) Rộng: 5 cm (±10%) Vắt sổ viền chỉ đỏ |
|  | Đệm bàn chân FO | 02 | Cái | Chất liệu: nhựa PP, vải Có đai cố định bàn chân Có thể mang theo với giầy |
|  | Hộp bông nhỏ (tròn) | 30 | Cái | Chất liệu: inox Kích thước: đường kính khoảng 10cm (±10%) x cao khoảng 11 cm.(±10%) |
|  | Hộp cấp cứu chấn thương | 15 | Cái | Chất liệu: Inox Kích thước trong khoảng: Dài: 20-24 cm, cao: 4-6 cm, rộng: 10-12 cm |
|  | Hộp chống sốc | 15 | Cái | Chất liệu: nhựa Kích thước trong khoảng: Dài: 20-24 cm, cao: 8-10 cm, rộng: 16-18 cm Có nhiều ngăn bên trong |
|  | Hộp đựng dây garo cầm máu | 15 | Cái | Chất liệu: Inox Kích thước trong khoảng: Dài: 20-24 cm, cao: 4-6 cm, rộng: 10-12 cm |
|  | Hộp Inox chữ nhật dẹt | 30 | Cái | Chất liệu: inox Có nắp đậy Kích thước trong khoảng: Dài: 30-32 cm, cao: 7 cm, rộng: 17-18 cm |
|  | Hộp nhôm tròn to | 5 | Cái | Đựng bông gạc Chất liệu: nhôm hoặc inox Đường kính: khoảng 29 cm; cao 17 cm; chu vi 91 cm (±10%) |
|  | Hộp sơ cứu vết thương | 15 | Cái | Chất liệu Inox Kích thước trong khoảng: Dài: 20-24 cm, cao: 4-6 cm, rộng: 10-12 cm |
|  | Khay hạt đậu nhỏ | 30 | Cái | Chất liệu Inox Thể tích khoảng 400 ml (±10%) |
|  | Khay hạt đậu to | 15 | Cái | Chất liệu Inox Thể tích khoảng 800 ml (±10%) |
|  | Nẹp dạng khớp háng (SWASH) | 2 | Cái | Nẹp dạng khớp háng bao gồm: Đai cố định thắt lưng, 2 đai cố định, 2 thanh nẹp |
|  | Nẹp gỗ cố định cẳng chân | 15 | Bộ | Chất liệu: gỗ Mỗi bộ 2 nẹp bằng nhau Dài: khoảng 70cm (±10%) Rộng: khoảng 6,5cm (±10%) Bọc vải cotton bên ngoài |
|  | Nẹp gỗ cố định cẳng tay | 15 | Bộ | Chất liệu: gỗ Mỗi bộ gồm 2 nẹp Nẹp 1 dài khoảng 45cm (±10%) Nẹp 2 dài khoảng 32 cm (±10%) Chiều rộng nẹp khoảng 6,5 cm (±10%) Bọc vải cotton bên ngoài |
|  | Nẹp gỗ cố định cánh tay | 15 | Bộ | Chất liệu: gỗ Mỗi bộ 2 nẹp không bằng nhau Nẹp 1 dài khoảng 32cm (±10%) Nẹp 2 dài khoảng 20 cm (±10%) Chiều rộng nẹp khoảng 6,5 cm (±10%) Bọc vải cotton bên ngoài |
|  | Nẹp gỗ cố định đùi | 15 | Bộ | Chất liệu: gỗ Mỗi bộ gồm 3 nẹp: Nẹp 1 dài khoảng 32cm (±10%) Nẹp 2 dài khoảng 140 cm (±10%) Nẹp 3 dài khoảng 70 cm (±10%) Chiều rộng nẹp khoảng 6,5 cm (±10%) Bọc vải cotton bên ngoài |
|  | Nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) | 2 | Cái | Nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) Mang được với giầy, cố định bằng băng velcro |
|  | Ống nghe đôi | 15 | Cái | Dùng để nghe tim, đo huyết áp |
|  | Tay giả | 1 | Bộ | Bao gồm 1 tay giả trên khuỷu và 1 tay giả dưới khuỷu Tay giả trên khuỷu: khớp khuỷu tay gập, duỗi được, có khóa Tay giả dưới khuỷu: có hệ thống dây, kẹp móc |
|  | Thước đo tầm vận động |  |  |  |
| 32.1 | Thước 3 nhánh đo tầm vận động khớp cột sống | 1 | Cái | Thước 3 nhánh đo tầm vận động khớp cột sống Chiều dài :42cm (±10%) Mỗi nhánh dài khoảng 16cm (±10%) |
| 32.2 | Thước bán nguyệt đo tầm vận động khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay, ngón chân | 1 | Cái | Thước bán nguyệt đo tầm vận động khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay, ngón chân: Chiều dài: 10 cm (±10%) Đường kính: 5 cm (±10%) |
| 32.3 | Thước bán nguyệt đo tầm vận động khớp cổ tay, khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân | 1 | Cái | Thước bán nguyệt đo tầm vận động khớp cổ tay, khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân Chiều dài: 17 cm (±10%) Đường kính: 3,5 cm (±10%) |
| 32.4 | Thước đo tầm vận động khớp cổ tay, khớp cổ chân | 2 | Cái | Thước đo tầm vận động khớp cổ tay, khớp cổ chân Chiều dài: 20 cm (±10%) Đường kính: 10 cm (±10%) |
| 32.5 | Thước đo tầm vận động khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối | 3 | Cái | Thước đo tầm vận động khớp cổ tay, khớp cổ chân Chiều dài: 20 cm (±10%) Đường kính: 10 cm (±10%) |