CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:       /BVM ngày     tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Mắt Quảng Trị)

MẪU SỐ 01

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt Quảng Trị

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số:…….ngày……của.Bệnh viện Mắt Quảng Trị, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]

Mã số thuế……..

- Báo giá cho hàng hoá như sau:

| Stt | Stt mời chào giá | Tên hàng hoá | Tên thương mại (nếu có) | Ký mã, nhãn hiệu, model (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, bảo hành và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

| Mẫu số 02 BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên đơn vị:……. Mã số thuế: …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên hàng hoá | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá |  |  |  | Tài liệu tham chiếu (2) |  |
|  |  | Ký mã, nhãn hiệu, model (nếu có) | Hãng/nước sản xuất | Tính năng, thông số kỹ thuật/Mô tả dịch vụ (1) | Thời gian bảo hành |  |  |
| Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |
| Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |
| …….. | …….. |  |  |  |  |  |  |
| - Ghi chính xác thông số kỹ thuật/dịch vụ theo đúng thông số, dịch vụ của hàng hóa chào giá, kèm tài liệu thuyết minh về hàng hoá. - Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa và dịch vụ chào giá. |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục: Thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Mắt Quảng Trị

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:       /BVM ngày     tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Mắt Quảng Trị)

| Stt | Tên hàng hoá | Tính năng, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo nhãn áp cầm tay | 1. Yêu cầu chung: - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương; - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 2. Cấu hình cung cấp tối thiểu: Máy đo nhãn áp cầm tay và bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: - Máy chính đo nhãn áp: 01 cái - Đầu đo: 01 hộp (hộp 100 cái): - Đầu chỉnh máy: 01 cái - Vali đựng máy: 01 cái - Máy in nhiệt: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh: 01 bộ 3. Tính năng, thông số kỹ thuật: 3.1. Chức năng sử dụng: Là thiết bị đo nhãn áp cầm tay sử dụng công nghệ bật lại cho phép đo nhãn áp nhanh chóng và chính xác, người bệnh không cần phải nhỏ tê trước khi đo. 3.2. Thông số kỹ thuật: - Màn hình OLED hiển thị các dữ liệu và kết quả đo - Vị trí đo tự do ≥ 200°, người bệnh có thể đo ở nhiều tư thế: Nằm ngửa, ngả lưng hoặc ngồi. - Thiết bị có khả năng kết nối với máy in nhiệt qua Bluetooth hoặc tương đương. | Cái | 01 |
| 2 | Sinh hiển vi khám mắt | 1. Yêu cầu chung: - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 2. Cấu hình cung cấp tối thiểu: Sinh hiển vi khám mắt và bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: - Máy chính sinh hiển vi khám mắt: 01 cái - Bộ phận tỳ cằm: 01 bộ - Áo phủ bụi: 01 cái - Cầu trì dự phòng: 02 cái - Giấy tì cằm: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Bàn nâng hạ bằng Motor điện: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh: 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: 3.1. Khe sáng: - Độ rộng: 0 đến ≤ 14 mm - Độ dài: 0 đến ≤ 14 mm - Góc xoay khe sáng: ±90 độ thay đổi liên tục - Bộ lọc: Lọc ánh sáng xanh, hấp thụ nhiệt - Bóng đèn Halogen hoặc LED 3.2 Kính hiển vi: - Kiểu kính: Kính hiển vi hội tụ - Độ phóng đại: 5 vị trí (5 mức khác nhau) - Thị kính: ≥ 12,5x - Các mức phóng đại (trường quan sát): 6x; 10x; 16x; 25x; 40x - Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: ≥ 50 mm đến ≤ 85 mm - Điều chỉnh Điốp: ± 8 Diopter 3.3 Phần dịch chuyển: - Di chuyển theo chiều thẳng đứng (lên, xuống) ≥ 30 mm - Di chuyển theo chiều dọc ≥100 mm - Di chuyển sang 2 bên ≥110 mm - Tì cằm: Di chuyển theo chiều dọc ≥75 mm | Cái | 01 |
| 3 | Tay cầm Phaco | 1. Yêu cầu chung: - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. 2. Yêu cầu kỹ thuật - Tay cầm chất liệu Titan - Có 6 tinh thể phát siêu âm, đường kính tay cầm 13mm - Có thể tiệt trùng và dùng nhiều lần - Tương thích với máy phaco Faros của Oertli Instrumente AG - Thụy Sỹ | Cái | 01 |
| 4 | Bộ thấu kính phẫu thuật dịch kính võng mạc (gồm 7 thấu kính và 02 vòng khuyên) |  | Bộ |  |
| 4.1 | Thấu kính võng mạc trung tâm | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.2 | Thấu kính 2 mặt lõm 90D | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.3 | Lăng kính 20D | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.4 | Lăng kính 30D | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.5 | Lăng kính 2 mặt lõm | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.6 | Thấu kính phóng đại | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.7 | Thấu kính trường rộng | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.8 | Khuyên tròn kim loại có thể khâu | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
| 4.9 | Khuyên silicon dùng cho tiến trình phẫu thuật ngắn | Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần | Cái | 01 |
|  | Tổng cộng: (12 khoản) |  |  |  |